## Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 128 lát cắt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: G7 ( Gantry) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát cắt/vòng quay, bao gồm: |
|  | Khoang máy (Gantry): 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): 01 bộ |
|  | Bộ phát cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia: 01 cái |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng 01 bộ |
|  | Phần mềm và chức năng hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh): |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng |
|  | Phần mềm tưới máu thân |
|  | Phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch |
|  | Phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Phụ kiện của máy CT, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phụ kiện định vị BN: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định đệm cho bàn 01 bộ |
|  | Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Biến áp cách ly đồng bộ: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy cắt lớp điện toán: 01 bộ |
|  | Các thiết bị và phụ kiện khác, tối thiểu bao gồm: |
|  | Camera tự động định vị vị trí bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy tính, công suất ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Áo và cổ chì, loại tương đương ≥ 0.35mm chì: 02 cái |
|  | Kính chì, kích thước ≥ 1200x800mm, loại tương đương ≥ 1.5 mm chì: 01 cái |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi: 02 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy: |
|  | Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.35 giây/vòng quay 360 độ |
|  | Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm |
|  | Trường quét: ≥ 50 cm |
|  | Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tia tới detector: ≥ 95 cm |
|  | Có bảng điều khiển trên khoang máy |
|  | Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở |
|  | Hệ thống kết nối 2 chiều giữa khoang máy và bàn điều khiển |
|  | Có bộ định vị laser |
|  | Có phím dừng khẩn cấp |
|  | Camera tự động định vị vị trí bệnh nhân |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): |
|  | Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 128 lát |
|  | Số dãy detector vật lý: ≥ 64 dãy |
|  | Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 53.000 |
|  | Khoảng bao phủ: ≥ 38 mm |
|  | Số lát cắt tái tạo /vòng quay: ≥ 380 |
|  | Bóng phát tia |
|  | Số tiêu điểm: ≥ 2 |
|  | Loại Anode quay |
|  | Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 7 MHU |
|  | Khả năng tản nhiệt: ≥ 1000 kHU/phút |
|  | Bộ phát cao thế: |
|  | Công suất tối đa: ≥ 70 kW |
|  | Điện áp điều chỉnh: từ tối thiểu ≤ 80 kVp đến tối đa ≥ 140 kVp; chia làm ≥ 4 mức |
|  | Dòng bóng điều chỉnh trong khoảng: từ tối thiểu ≤ 15 mA đến tối đa ≥ 600 mA |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động tiến lùi của mặt bàn |
|  | Khoảng chụp quét được: ≥ 1600 mm |
|  | Độ cao mặt bàn điều chỉnh được: ≥ 420 mm |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Tốc độ dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 175 mm/giây |
|  | Các thông số chụp cơ bản |
|  | Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời gian thực: Cho chất lượng hình ảnh nhất quán và giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân |
|  | Độ phân giải thời gian vật lý không áp dụng phần mềm hiệu chỉnh ≤ 175 ms |
|  | Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤ 0.65 mm |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024 |
|  | Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512 |
|  | Các chế độ chụp khảo sát: |
|  | Chế độ quét theo trục hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét xoắn ốc hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét định vị hoặc tương đương |
|  | Chức năng chụp 2 mức năng lượng hoặc chụp phổ |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh |
|  | Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ với cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | Màn hình ≥ 02 cái |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 19 inches |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ (1280x1024) pixel |
|  | Hệ thống máy tính chủ, tối thiểu gồm: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz, 8 nhân hoặc ≥ 3 GHz, 6 nhân |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB |
|  | Có card đồ họa |
|  | Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 40 hình/s |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng |
|  | Trạm máy tính với cấu hình sau, tối thiểu gồm: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz, 8 nhân hoặc ≥ 3 GHz, 6 nhân |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB |
|  | Có card đồ họa |
|  | Màn hình ≥ 01 cái |
|  | Kích thước: ≥ 19 inches |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ (1280 x 1024) pixel |
|  | Có ổ CD/DVD-RW, chuột và bàn phím |
|  | Phần mềm và chức năng Hệ thống được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh (tối thiểu hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh: |
|  | Có phần mềm tái lặp chuyên biệt để cải thiện chất lượng ảnh và giảm liều tia cho bệnh nhân |
|  | Có phần mềm giảm nhiễu ảnh giả gây ra bởi các vật liệu cấy ghép |
|  | Có chức năng giảm nhiễu sọc của các phần cơ thể không đồng nhất |
|  | Phần mềm tái tạo: cho phép thu nhận dữ liệu 3 chiều thực và tái tạo trong cả chế độ quét theo trục và quét xoắn ốc |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Lựa chọn dòng tự động hoặc tối ưu hóa liều xạ cho bệnh nhân |
|  | Có chức năng điều biến liều theo góc quay của bóng |
|  | Có chức năng điều biến liều theo 3 chiều theo thời gian thực |
|  | Có các giao thức quét cho trẻ em và trẻ sơ sinh |
|  | Có chức năng cảnh báo liều |
|  | Có chức năng hiển thị và báo cáo liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: |
|  | Chức năng nội soi ảo |
|  | Dựng hình thể tích |
|  | Chức năng hỗ trợ chẩn đoán hỏng hóc từ xa |
|  | Chức năng xử lý ảnh xóa nền, kết hợp ảnh |
|  | Chức năng so sánh ảnh |
|  | Các chức năng: cuộn, dịch chuyển, phóng to, xoay |
|  | Chức năng tính toán thể tích |
|  | Chức năng đo khoảng cách, đo góc |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sắc nét hoặc độ mịn ảnh |
|  | Chức năng đảo ngược mức xám của ảnh |
|  | Tạo vùng quan tâm |
|  | Chức năng quản lý mô: Cho phép lựa chọn các tổ chức được hiển thị trên hình ảnh dựng hình thể tích |
|  | Chức năng phân đoạn mô |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng |
|  | Gói phần mềm tưới máu thân: |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu gan qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu một động mạch qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch: Bao gồm các tính năng sau |
|  | Chức năng chụp tim mạch: tuần tự và xoắn ốc |
|  | Chức năng quan sát tim mạch |
|  | Đánh giá chức năng tim 2 thất tự động |
|  | Tự động phân vùng cho thất trái |
|  | Cung lượng tim và phân suất tống máu |
|  | Đánh giá điểm vôi hóa |
|  | Có chức năng nâng cao độ phân giải thời gian khi chụp tim mạch |
|  | Quan sát mạch máu dạng siêu âm trong lòng mạch hoặc dạng nội soi ảo |
|  | Gói phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm / chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Có chức năng phân đoạn mô gan, mạch máu và các tổn thương |
|  | Có chức năng phân đoạn các thùy gan, mạch máu và số lượng phân đoạn gan |
|  | Có chức năng lập kế hoạch phẫu thuật hoặc ghép gan. |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Tính năng so sánh đánh giá u phổi |
|  | Các thông số định lượng u |
|  | Gói phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Có chức năng phân đoạn tự động để xóa xương và trích xuất đường bao mạch máu |
|  | Các thông số tính toán: Đánh giá hẹp mạch, đường kính, diện tích |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Có thể tạo ra các bản đồ màu định lượng: lưu lượng, thể tích, thời gian đạt ngưỡng |
|  | Kết nối DICOM 3.0 |
|  | Các phụ kiện khác: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng |
|  | Tốc độ tiêm từ ≤ 0,1 ml/s đến ≥ 10 ml/s |
|  | Áp suất tiêm tối đa ≥ 300 psi |
|  | Thể tích thuốc tiêm tối đa ≥ 2 x 200 ml |
|  | Thời gian trễ tiêm: từ 0 đến ≥ 255 s |
|  | Dung lượng bộ nhớ ≥ 80 giao thức tiêm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |