## Hệ thống chụp cắt lớp điện toán ≥ 512 lát cắt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: G7 (Gantry) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 512 lát cắt/vòng quay, phần chính bao gồm: |
|  | Khoang máy (Gantry): 01 bộ |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): ≥ 01 bộ |
|  | Bộ phát cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng phát tia: ≥ 01 cái |
|  | Bàn bệnh nhân: 01 cái |
|  | Các thành phần khác bao gồm: |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | UPS cho hệ thống máy chụp: 01 bộ |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng 01 bộ |
|  | Phần mềm và chức năng hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh): Có ứng dụng AI |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng hoặc phổ |
|  | Phần mềm tưới máu thân |
|  | Phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch |
|  | Phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Phụ kiện của máy CT, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phụ kiện định vị BN: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định: 01 bộ |
|  | Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Biến áp cách ly đồng bộ: 01 bộ |
|  | Camera tự động định vị bệnh nhân: tự động xác định vị trí chính xác: 01 cái |
|  | Các thiết bị và phụ kiện khác, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy tính, công suất ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Áo và cổ chì: 02 bộ |
|  | Kính chì (kính tấm chắn): 01 bộ |
|  | Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi: 02 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái |
|  | Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy: |
|  | Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.24 giây/vòng quay 360 độ |
|  | Đường kính khoang máy: ≥ 80 cm |
|  | Trường quét: ≥ 50 cm |
|  | Có bảng điều khiển trên khoang máy |
|  | Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở |
|  | Hệ thống kết nối 2 chiều giữa khoang máy và bàn điều khiển |
|  | Có bộ định vị laser |
|  | Có phím dừng khẩn cấp |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): |
|  | Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 512 lát |
|  | Tổng khoảng bao phủ: ≥ 160 mm |
|  | Số lát cắt tái tạo: ≥ 1900 |
|  | Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 210.000 |
|  | Số hình chiếu mỗi vòng quay ≥ 2450 hình |
|  | Bóng phát tia |
|  | Số tiêu điểm: ≥ 2 |
|  | Loại Anode quay |
|  | Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 14 MHU |
|  | Khả năng tản nhiệt: ≥ 1300 kHU/phút |
|  | Bộ phát cao thế: |
|  | Công suất tối đa: ≥ 100 kW |
|  | Điện áp điều chỉnh: từ tối thiểu ≤ 80 kV đến tối đa ≥ 135 kV; chia làm ≥ 4 mức |
|  | Dòng bóng điều chỉnh trong khoảng: từ tối thiểu ≤ 20 mA đến tối đa ≥ 1300 mA |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động tiến lùi của mặt bàn |
|  | Khoảng chụp quét được: ≥ 2000 mm |
|  | Tốc độ dịch chuyển bàn tối đa: ≥ 400 mm/giây |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 300 kg |
|  | Các thông số chụp cơ bản |
|  | Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời gian thực: giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân |
|  | Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤ 0.625 mm |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024 |
|  | Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512 |
|  | Các chế độ chụp khảo sát: |
|  | Chế độ quét theo trục hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét xoắn ốc hoặc tương đương |
|  | Chế độ quét định vị hoặc tương đương |
|  | Chức năng chụp 2 mức năng lượng hoặc chụp phổ |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh |
|  | Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ với cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | Màn hình ≥ 02 cái |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 19 inches |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ (1280x1024) pixel |
|  | Hệ thống máy tính chủ: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.0 GHz |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB |
|  | Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 65 hình/s |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng |
|  | Trạm máy tính với cấu hình sau: |
|  | Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 64 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB |
|  | Có card đồ họa |
|  | Màn hình ≥ 01 cái |
|  | Kích thước: ≥ 19 inches |
|  | Ma trận hiển thị: ≥ (1280 x 1024) pixel |
|  | Chuột và bàn phím |
|  | Phần mềm và chức năng Hệ thống được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh (tối thiểu hoặc tương đương), có ứng dụng AI bao gồm: |
|  | Các ứng dụng tái tạo ảnh: |
|  | Có phần mềm tái lặp chuyên biệt để cải thiện chất lượng ảnh và giảm liều tia cho bệnh nhân |
|  | Có phần mềm giảm nhiễu ảnh giả gây ra bởi các vật liệu cấy ghép |
|  | Có chức năng giảm nhiễu sọc của các phần cơ thể không đồng nhất |
|  | Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: |
|  | Lựa chọn dòng tự động hoặc tối ưu hóa liều xạ cho bệnh nhân |
|  | Có chức năng điều biến liều theo góc quay của bóng |
|  | Có chức năng điều biến liều theo 3 chiều theo thời gian thực |
|  | Có các giao thức quét cho trẻ em và trẻ sơ sinh |
|  | Có chức năng cảnh báo liều |
|  | Có chức năng hiển thị và báo cáo liều tia |
|  | Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: |
|  | Chức năng nội soi ảo |
|  | Dựng hình thể tích |
|  | Chức năng xử lý ảnh xóa nền, kết hợp ảnh |
|  | Chức năng so sánh ảnh |
|  | Các chức năng: cuộn, dịch chuyển, phóng to, xoay |
|  | Chức năng tính toán thể tích |
|  | Chức năng đo khoảng cách, đo góc |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sắc nét hoặc độ mịn ảnh |
|  | Chức năng đảo ngược mức xám của ảnh |
|  | Tạo vùng quan tâm |
|  | Chức năng quản lý mô: Cho phép lựa chọn các tổ chức được hiển thị trên hình ảnh dựng hình thể tích |
|  | Chức năng phân đoạn mô |
|  | Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: |
|  | Chức năng lập kế hoạch bơm tự động |
|  | Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy |
|  | Chức năng chụp hai mức năng lượng hoặc chụp phổ |
|  | Gói phần mềm tưới máu thân: |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu gan qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Cho phép đánh giá tưới máu một động mạch qua các biểu đồ tưới máu |
|  | Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch: Bao gồm các tính năng sau |
|  | Chức năng chụp tim mạch: tuần tự và xoắn ốc |
|  | Chức năng quan sát tim mạch |
|  | Đánh giá chức năng tim 2 thất tự động |
|  | Tự động phân vùng cho thất trái |
|  | Cung lượng tim và phân suất tống máu |
|  | Đánh giá điểm vôi hóa |
|  | Có chức năng nâng cao độ phân giải thời gian khi chụp tim mạch |
|  | Quan sát mạch máu dạng siêu âm trong lòng mạch hoặc dạng nội soi ảo |
|  | Gói phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim |
|  | Phần mềm / chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan |
|  | Có chức năng phân đoạn mô gan, mạch máu và các tổn thương |
|  | Có chức năng phân đoạn các thùy gan, mạch máu và số lượng phân đoạn gan |
|  | Có chức năng lập kế hoạch phẫu thuật hoặc ghép gan. |
|  | Phần mềm đánh giá u phổi |
|  | Tính năng so sánh đánh giá u phổi |
|  | Các thông số định lượng u |
|  | Gói phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Có chức năng phân đoạn tự động để xóa xương và trích xuất đường bao mạch máu |
|  | Các thông số tính toán: Đánh giá hẹp mạch, đường kính, diện tích |
|  | Phần mềm tưới máu não |
|  | Có thể tạo ra các bản đồ màu định lượng: lưu lượng, thể tích, thời gian đạt ngưỡng |
|  | Kết nối DICOM 3.0 |
|  | Các phụ kiện khác |
|  | Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng |
|  | Tốc độ tiêm từ ≤ 0,1 ml/s đến ≥ 10 ml/s |
|  | Áp suất tiêm tối đa ≥ 300 psi |
|  | Thể tích thuốc tiêm tối đa ≥ 2 x 200 ml |
|  | Thời gian trễ tiêm: từ 0 đến ≥ 255 s |
|  | Dung lượng bộ nhớ ≥ 80 giao thức tiêm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |