## Hệ thống máy X Quang chụp cố định 2 tấm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy X.quang kỹ thuật số hai tấm cảm biến kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: |
|  | Tủ điều khiển và nguồn cao thế: 01 bộ |
|  | Bóng X-Quang: 01 cái |
|  | Cột mang bóng: 01 bộ |
|  | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
|  | Bàn chụp: 01 cái |
|  | Giá chụp phổi: 01 cái |
|  | Tấm cảm biến: 02 cái |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo |
|  | Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh số hoá: 01 bộ |
|  | Phần mềm xử lý hình ảnh bản quyền: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Bộ áo chì, kính chì, yếm chì: 02 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chụp Oblique tracking (hoặc tương đương): Khi bucky tự di chuyển (thuận chiều và ngược chiều) để đảm bảo góc chụp xiên so với bóng. Tính năng này cho cả bàn và cột. |
|  | Tính năng: Tự động điều khiển cửa chập Collimator chọn vùng cần chụp trên điều khiển trung tâm |
|  | Hệ thống chụp X quang có động cơ với chức năng tự động định vị bóng |
|  | Phần mềm chụp dịch chuyển đồng bộ toàn trục chi hoặc cột sống (bóng và tấm nhận) |
|  | *Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần |
|  | - Công suất ra: ≥ 65 kW |
|  | - Điện áp chụp ≤ 40 kV - ≥ 150 kV |
|  | - Dòng chụp ≤ 10 mA - ≥ 800 mA |
|  | - Thông số mAs ≤ 0,5 mAs - ≥ 800 mAs |
|  | - Thời gian chụp ≤ 0,001 giây - ≥ 5 giây |
|  | - Lựa chọn kỹ thuật chụp 3 điểm (kV, mA hoặc mAs, ms) và 2 điểm (kV, mAs). Có lựa chọn kỹ thuật chụp (chụp tổng quát, chụp trên bàn, chụp giá chụp phổi). Có lựa chọn vị trí chụp, hướng chụp, bộ phận chụp, chương trình chụp nhanh. |
|  | - Chương trình chụp giải phẫu có sẵn: ≥ 800 chương trình |
|  | - Tự động điều khiển liều tia tại bàn và giá chụp phổi |
|  | *Bàn bệnh nhân |
|  | - Loại bàn có điều khiển chuyển động bằng điện, mặt bàn bệnh nhân điều khiển ≥ 4 hướng |
|  | - Tải trọng của mặt bàn ≥ 290 kg |
|  | - Kích thước mặt bàn ≥ (2300 x 800) mm |
|  | - Bàn bệnh nhân thay đổi được chiều cao: ≤ 550mm - ≥ 850 mm |
|  | - Di chuyển mặt bàn theo chiều dọc ± ≥ 430 mm (860 mm) |
|  | - Di chuyển mặt bàn theo chiều ngang ± ≥ 125 mm hoặc ≥ 250 mm |
|  | - Tích hợp bộ tự động định vị bucky bàn và bóng phát tia |
|  | * Giá chụp phổi |
|  | - Hệ thống phanh điện từ |
|  | Có thể điều chỉnh chiều cao tấm nhận ảnh |
|  | - Bộ lọc tia |
|  | - Tích hợp bộ tự động định vị bucky giá chụp phổi và bóng phát tia |
|  | - Di chuyển: Động cơ và thủ công |
|  | - Điều khiển thông qua điều khiển từ xa: Có |
|  | * Cột bóng |
|  | - Khoảng dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 2300 mm |
|  | -Xoay bóng: ± ≥ 90°. |
|  | - Có phanh điện từ |
|  | - Tích hợp bộ tự động định vị bucky bàn, giá chụp phổi và bóng phát tia |
|  | - Màn hình cảm ứng trên bóng hoặc cột bóng |
|  | - Khoảng dịch chuyển lên xuống: ≤ 400 mm – ≥ 1800 mm |
|  | - Dải quay quanh cột đỡ bóng hoặc cột xoay: ± ≥ 180° |
|  | * Bóng phát tia X |
|  | - Điện thế bóng tối đa ≥ 150 kV |
|  | - 2 tiêu điểm; ≤ 0,6 mm và ≤ 1,2 mm |
|  | - Trữ lượng nhiệt anode ≥ 350 KHU |
|  | - Góc đích anode ≤ 12° |
|  | - Tản nhiệt anode ≥ 1600 HU/giây |
|  | * Bộ chuẩn trực chùm tia |
|  | - Định vị vùng chụp: đèn LED |
|  | - Bao gồm bộ lọc: ≥ 1.5 mm Al hoặc ≥ 0.3 mm Cu |
|  | * Tấm cảm biến phẳng |
|  | - Tấm nhận ảnh với lớp phát quang Censium Iode (Csi) |
|  | - Kích thước khu vực ảnh ≥ 42,5 x 42,5 cm (hoặc ≥ 17" x 17") |
|  | - Ma trận điểm ảnh (vùng được tác động) ≥ 3070 x 3070 pixels |
|  | - Kích thước điểm ảnh ≤ 140μm |
|  | - Thời gian hiển thị ảnh ≤ 4 giây |
|  | * Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá |
|  | - Máy tính; Chuột, bàn phím |
|  | - Màn hình cảm ứng ≥ 23 inch |
|  | - Phần mềm bao gồm: |
|  | + Thu nhận ảnh, xử lý ảnh, lưu trữ ảnh DICOM, có tính năng gửi ảnh hệ thống PACS |
|  | + In ảnh DICOM |
|  | + Xem ảnh chẩn đoán |
|  | - Thu nhận ảnh, xử lý ảnh, lưu trữ ảnh DICOM, có tính năng gửi ảnh hệ thống PACS, In ảnh DICOM, Xem ảnh chẩn đoán, Điều khiển phát tia, Chuẩn giao tiếp DICOM 3.0, Bao gồm tối thiểu hoặc tương đương: lựa chọn chương trình chụp, bộ phận chụp và điều chỉnh thông số chụp |
|  | Bộ lưu điện: Online ≥ 2kVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |