## Máy X Quang kỹ thuật số chụp vú

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống chụp XQuang vú kỹ thuật số 3D, bộ sinh thiết tự động và phụ kiện: 01 bộ |
| 1.1 | Khung máy: 01 bộ |
| 1.2 | Bộ tạo cao thế: 01 cái |
| 1.3 | Bóng X-ray với Anode xoay: 01 cái |
| 1.4 | Đầu thu phẳng kỹ thuật số: 01 cái |
| 1.5 | Bộ chuẩn trực: 01 bộ |
| 1.6 | Bàn đạp chân: 01 bộ |
| 1.7 | Tấm che mặt: 01 cái |
| 1.8 | Khay đựng tấm với lưới lọc: 01 bộ |
| 1.9 | Bộ tấm ép và bàn chụp phóng đại ≥ 1.8x: 01 bộ |
| 1.10 | Tấm ép kích thước ≥ 24 x 29 cm: 01 cái |
| 1.11 | Tấm ép ≥ 18 x 23cm: 01 cái |
| 1.12 | Tấm ép điểm: 01 cái |
| 1.13 | Tấm ép nách: 01 cái |
| 1.14 | Tấm nén phóng đạị: 01 cái |
| 1.15 | Trạm điều khiển kèm phần mềm: 01 bộ |
| 1.16 | Chụp ảnh phổ năng lượng có tiêm thuốc cản quang: 01 bộ |
| 1.17 | Hệ thống sinh thiết tương thích máy chụp: 01 bộ |
| 1.18 | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| 1.19 | UPS công suất phù hợp cho trạm điều khiển: 01 cái |
| 2. | Trạm xử lý hình ảnh Mammography và đọc phim cho bác sỹ: 01 bộ/trạm |
| III. | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |
| 1. | Khung máy: |
|  | Gantry được điều khiển lên xuống và xoay bằng động cơ.: |
|  | Khoảng cách từ bóng đến tấm nhận ảnh: ≤ 70 cm |
|  | Góc quay gantry sang hai bên: ≤ -180 độ và ≥ 180 độ |
|  | Khoảng điều chỉnh lực ép: từ ≤ 30N đến ≥ 200N hoặc từ ≤ 3kg đến ≥ 20 kg |
|  | Tích hợp màn hình số, hiển thị: có thông số góc quay, độ dày ép và lực ép: |
| 2. | Bộ phát cao tần: |
|  | Công suất: ≥ 5 kW |
|  | Dải kV: Có 1 dải từ ≤ 23 đến ≥ 48 kV hoặc có 2 dải từ ≤ 23 đến ≥ 40 kV và ≤ 45 đến ≥ 49 kV |
|  | Dải mAs:≤ 2 tới ≥ 600 mAs |
| 3 | Bóng phát tia: |
|  | Vật liệu anode: Tungsten hoặc tương đương: |
|  | Số tiêu điểm bóng: ≥ 2 |
|  | Kích thước tiêu điểm bóng nhỏ: ≤ 0.15 mm |
|  | Kích thước tiêu điểm bóng lớn: ≤ 0.3 mm |
|  | Độ trữ nhiệt anode: ≥ 160 kHU |
| 4. | Bộ thu ảnh (detector): |
|  | Kích thước detector : ≥ (23 x 30 cm) |
|  | Vật liệu: a-Se hoặc tương đương: |
|  | Kích thước điểm ảnh: ≤ 85 µm |
| 5. | Bộ chuẩn trực: |
|  | Trường nhìn FOV: tự động điều chỉnh trường chụp theo tấm ép được sử dụng, (tương thích với tấm cảm biến): ≥ (24 x 29 cm) |
|  | Có bộ lọc kép |
|  | Điều chỉnh tự động hoặc bằng tay |
|  | Có đèn định vị vùng chụp |
| 6. | Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh (đi kèm với hệ thống máy chụp): 01 bộ |
| 6.1 | Máy tính: |
|  | Cấu hình trạm xử lý (tối thiểu): Vi xử lý đa lõi, RAM ≥ 8GB, dung lượng ổ đĩa ≥ 1 TB: |
|  | Hệ thống Windows 10 có bản quyền hoặc cao hơn: |
|  | Phần mềm chuyên dụng cho phân tích ảnh Mammography |
|  | Xử lý ảnh: độ tương phản, điều chỉnh độ sáng, |
|  | Quản lý ảnh, tối thiểu bao gồm: ghi chú, thước đo, lật ảnh |
|  | Thời gian để hiển thị ảnh đã qua xử lý: ≤ 10 giây |
|  | Chuẩn truyền hình ảnh: DICOM |
| 6.2 | Màn hình: |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 21 inch |
|  | Loại LCD hoặc TFT hoặc LED |
|  | Độ phân giải: ≥ 3MP |
|  | Độ tương phản màn hình: ≥ 1000:1 |
|  | Độ sáng màn hình: ≥ 1000 Cd/m2 |
|  | Màn hình y tế hiển thị danh sách bệnh nhân và thông số chụp, ảnh cho KTV: |
|  | Độ phân giải màn hình hiển thị: ≥ 2MP |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 19 inch |
|  | Độ tương phản màn hình ≥ 1000:1 |
|  | Độ sáng màn hình: ≥ 350 cd/m2 |
|  | Cổng kết nối: DVI, USB hoặc nhiều hơn. |
| 7. | Phần mềm 3D chuyên dụng cho Xquang nhũ ảnh: |
|  | Góc quét khoảng ≥ 40° với ≥ 25 lần phát tia thu hình |
|  | Có chế độ chụp 3D đơn thuần và chụp gộp cả 2D |
|  | Kích thước điểm ảnh ở chế độ chụp 3D: ≤ 100 µm |
|  | Bộ phần mềm chụp tomosynthesis tối thiểu có chế độ chỉ chụp tomosynthesis và chế độ khác cho phép kết hợp chụp 2D và tomosynthesis để tăng hiệu quả kiểm tra |
|  | Lựa chọn khoảng cách giữa các mặt cắt: ≤ 1mm |
|  | Phần mềm AI xử lý hình ảnh |
|  | Thời gian quét tomosynthesis ≤ 5 giây |
| 8. | Công nghệ chụp phổ vú kết hợp với thuốc cản quang: |
|  | Kỹ thuật chụp vú bệnh nhân được tiêm thuốc cản quang bằng 02 mức năng lượng: |
|  | Thu nhận hai mức năng lượng có mức năng lượng thấp và mức năng lượng cao |
| 9. | Bộ phần mềm và công cụ hỗ trợ làm sinh thiết: |
|  | - Cửa số sinh thiết: ≥5x4 cm |
|  | - Khoảng dịch chuyển của giá đỡ súng tối đa: |
|  | + Trục X: ≥ 50mm |
|  | + Trục Y: ≥ 40mm |
|  | + Trục Z: ≥ 72mm |
|  | - Độ chính xác: ± ≤ 1 mm trục x, y, z |
|  | Có tích hợp tính năng chụp mẫu bệnh phẩm trong khi sinh thiết: |
|  | Bộ giá và hệ thống định vị sinh thiết tương thích với máy: |
|  | Bộ gá đỡ kim sinh thiết các cỡ tối thiểu theo hướng dọc, tương thích với ≥ 3 hãng kim sinh thiết |
|  | Hệ thống Phantom cho định vị sinh thiết (bộ calib chuẩn kim sinh thiết trước khi sinh thiết trên bệnh nhân): |
| 10. | Trạm xử lý hình ảnh mammography và đọc phim dành cho bác sỹ: 01 bộ |
|  | CPU: intel xeon trở lên hoặc tương đương: |
|  | Ram: ≥16 GB |
|  | Card màn hình: Có |
|  | 01 Màn hình:: ≥ 32 inches hoặc 02 màn hình ≥ 19 inches |
|  | Độ phân giải màn hình: 3M hoặc 4K trở lên |
|  | Phần mềm xử lý và phân tích hình ảnh 2D và 3D kèm theo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |