## Máy X Quang răng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Sensor chụp toàn hàm: 01 bộ |
|  | Phụ kiện chụp toàn hàm: 01 cái |
|  | Phần mềm cho máy: 01 bộ |
|  | Máy tính: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Thông số tủ phát và bóng đèn x-quang |
|  | Điện áp chụp: tối thiểu ≤ 60 kV, tối đa ≥ 85 kV |
|  | Dòng chụp: ≤ 4mA đến ≥ 15 mA |
|  | Tần số ≥ 120 kHz |
|  | Tiêu điểm của bóng phát ≤ 0,5 mm |
|  | Lọc tia X: ≥ 2,5 mm Al |
| 2 | Thông số chụp toàn cảnh |
|  | Cảm biến: CMOS |
|  | Trường ảnh ≥ 6 x 130 mm |
|  | Thang xám ≥ 12 bit |
|  | Độ phóng đại ≥ 1,2 (± 10%) |
|  | Thời gian chụp: Tùy theo chương trình được chọn ≤ 13 giây |
|  | Các tùy chọn hình thái bệnh nhân: |
|  | Tùy chọn kích thước bệnh nhân: người lớn và trẻ em |
|  | Tùy chọn hình dáng cung răng |
|  | Các chương trình chụp: toàn cảnh đầy đủ, toàn cảnh phần đoạn, xoang hàm, TMJ (khớp thái dương hàm) mặt bên x2, TMJ (khớp thái dương hàm) mặt bên x4, 2D |
| 3 | Phần mềm đi kèm |
|  | Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh nha khoa CBCT, chụp toàn cảnh, chụp sọ mặt, chụp X-quang chóp kỹ thuật số,… cho phép quản lý và truy cập thông tin nhiều loại hình ảnh khác nhau của cùng một bệnh nhân |
|  | Phần mềm cho phép người sử dụng điều chỉnh các thông số ảnh như độ sáng, độ tương phản, cắt hình, xoay hình, đo đạc, chèn chú thích. |
|  | Có bộ lọc hình ảnh hoặc chỉnh sửa tăng cường chất lượng ảnh |
|  | Phần mềm có sẵn chức năng kết nối PACS theo chuẩn DICOM |
|  | Phần mềm cho phép thực hiện các thao tác truy xuất hoặc nhập dữ liệu |
| 4 | Máy trạm và màn hình: Yêu cầu hệ thống máy tính tối thiểu |
|  | CPU: Intel Core i5-9500 thế hệ thứ 9, 6 lõi (tần số cơ bản 3 GHz, lên tới 4,4 GHz với Công nghệ Intel® Turbo Boost) hoặc tương đương |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 4 GB để cài đặt phần mềm, ≥ 250 GB chỗ trống để sử dụng phần mềm |
|  | Card đồ họa |
|  | Màn hình: Độ phân giải màn hình ≥ 1280 x 1024 |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên. |
|  | Kết nối mạng |
|  | Ổ ghi đĩa CD/DVD |
|  | Chuột và bàn phím |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |