## Hệ thống máy X quang 3D chụp toàn trục

| STT | Hệ thống máy X quang 3D chụp toàn trục |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| A | Cấu hình hệ thống bao gồm: |
|  | Khối khung máy chụp đứng (gantry) hoặc cánh tay đỡ bóng, cánh tay đỡ đầu thu và bàn bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Bộ nguồn hoặc máy Xquang cao tần: ≥ 01 bộ |
|  | Bộ thu nhận tín hiệu: ≥ 01 bộ |
|  | Trạm điều khiển: 01 bộ |
|  | Trạm làm việc: 01 bộ |
|  | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
| B | Phần mềm tối thiểu |
|  | Chụp toàn bộ trục cơ thể hoặc từng đoạn (không ghép nối): 01 bộ |
|  | Chụp cột sống 2D: 01 bộ |
|  | Chụp cột sống tái tạo 3D: 01 bộ |
|  | Chụp chi 2D, 3D: 01 bộ |
|  | Phần mềm đo gù vẹo, trục cột sống, chi: 01 bộ |
|  | Các thiết bị phụ kiện khác |
|  | Bộ điều khiển hệ thống: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho máy chính chụp: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện UPS online cho máy trạm: 01 bộ |
|  | Bộ áo chì, yếm chì, kính chì đeo mắt: 01 bộ |
|  | Đèn báo phát tia: 01 cái |
|  | Phantom cân chuẩn máy: 01 cái |
|  | Hướng dẫn sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chụp: 01 bộ |
|  | Chuyển động của hệ thống: trường làm việc ≥ 170 cm theo chiều dọc và từ ≥ 34 cm theo chiều ngang |
| 2 | Nguồn phát tia X |
|  | Công suất ≥ 42 kW |
|  | Dãy điện áp từ ≤40 đến ≥140 kV |
|  | Bước mA từ ≤10 đến ≥500 mA |
| 3 | Bóng phát tia X |
|  | Độ trữ nhiệt bóng ≥ 2.5 MHU |
| 4 | Hệ thống đầu thu |
|  | Kích thước điểm ảnh ≤ 260 um |
|  | Độ sâu hình ≥16 bit |
| 5 | Trạm điều khiển: 01 bộ |
|  | Máy tính: cấu hình tối thiểu: Bộ vi xử lý > 3.0 GHz, > 4 GB RAM. |
|  | Màn hình chuyên dụng: ≥ 19 inch |
|  | Hệ điều hành: Window 10 hoặc tốt hơn |
|  | Bao gồm tối thiểu các dịch vụ : |
|  | - Dịch vụ DICOM 3.0 |
|  | - Dịch vụ xác minh |
|  | - Dịch vụ Lưu trữ Hình ảnh |
|  | - Dịch vụ Truy vấn / Truy xuất |
|  | - Cam kết lưu trữ |
|  | - RDSR - Báo cáo cấu trúc liều bức xạ |
| 6 | Trạm xử lý chuyên dụng |
|  | Hệ điều hành: Window 10 hoặc tốt hơn |
|  | Màn hình chuyên dụng: ≥ 19 inch |
| 7 | Phần mềm cài đặt trên trạm xử lý chuyên dụng hoặc trạm điều khiển, tối thiểu bao gồm |
|  | Phần mềm dựng ảnh 2D toàn trục, không ghép nối |
|  | Sử dụng kỹ thuật quét khe (slot-scanning) để quét toàn thân, không ghép nối (non-stiching). |
|  | Hình ảnh đạt tỉ lệ chính xác hình học khoảng 1:1, không phóng đại, có thể thu được hai hình ảnh phẳng hoặc Thu nhận hình ảnh toàn thân trên hai mặt phẳng không bị biến dạng hình học |
|  | Chụp cột sống 2D |
|  | Chụp cột sống tái tạo 3D |
|  | Chụp chi 2D, 3D |
|  | Phần mềm đo gù vẹo: trục cột sống, chi |
|  | Phần mềm đo đạc và xử lý hình ảnh |
|  | Phần mềm điều chỉnh thông số chụp: kV, mA hoặc mAs; hiển thị liều tia |
|  | Phần mềm chụp liều thấp hoặc chức năng tự động điều chỉnh tia X |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |
| 8 | Báo giá Bảo hành hàng năm (12 tháng) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |