## Hệ thống nội soi tiêu hóa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Yêu cầu xuất xứ: G7 (Bộ xử lý hình ảnh, dây soi) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp hoặc tách rời nguồn sáng: 01 bộ |
|  | Hệ thống trí tuệ nhân tạo dùng trong nội soi: 01 bộ |
|  | Dây nội soi dạ dày video: 04 bộ |
|  | Dây nội soi đại tràng video: 02 bộ |
|  | Màn hình mầu nội soi 4K chuyên dụng: 01 cái |
|  | Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
|  | Bình nước: 01 cái |
|  | Máy hút dịch loại 2 bình: 01 cái |
|  | Máy cắt đốt cao tần dùng trong nội soi tiêu hóa: 01 cái |
|  | Máy tưới rửa nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
|  | Hệ thống máy vi tính: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh cung cấp độ phân giải ≥ 3840x2160 (hoặc 4K) |
|  | Chiếu sáng với bước sóng ngắn/dải hẹp (hoặc tương đương) hỗ trợ chẩn đoán ưng thư sớm: |
|  | Có thể hiển thị hình ảnh từ 2 chế độ khác nhau: hình ảnh ánh sáng trắng và hình ảnh ánh sáng đặc biệt |
|  | Có ≥ 4 chế độ chiếu sáng đặc biệt |
|  | Có thể nâng cấp lên thành hệ thống nội soi siêu âm |
|  | Có chức năng dừng hình ảnh |
|  | Có cổng USB |
|  | Điều chỉnh màu sắc: điều chỉnh màu đỏ, xanh, Chroma, độ sáng ≥9 bước |
|  | Có cổng truyền phát Video |
|  | Có ≥2 mức/chế độ tương phản |
|  | Có chế độ IRIS |
|  | Có chức năng tăng cương cấu trúc hoặc tăng cường hình ảnh |
|  | Có chế độ hiển thị hình ảnh: Ảnh trong ảnh, ảnh ngoài ảnh |
|  | Có chức năng nhận dạng thông số của dây soi |
|  | Có thể kết nối các thiết bị phụ trợ hoặc ngoại biên: máy in/ máy ghi hình |
|  | Bộ nhớ dữ liệu ≥ 45 bệnh nhân |
|  | Có thể lưu chế độ cài đặt riêng cho ≥20 người dùng khác nhau |
|  | Có cổng kết nối mạng/ truyền dữ liệu |
|  | Có chức năng phóng đại hình ảnh |
| 2 | Hệ thống trí tuệ nhân tạo dùng trong nội soi |
|  | Hỗ trợ phát hiện tổn thương ống tiêu hóa bằng trí tuệ nhân tạo |
|  | Có chức năng lưu hình ảnh |
| 3 | Nguồn sáng |
|  | Loại đèn LED ≥ 4 |
|  | Điều khiển ánh sáng: điều chỉnh tự động hoặc bằng tay |
| 4 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng |
|  | Số đường dẫn sáng: ≥2 |
|  | Độ sâu trường nhìn từ ≤ 2 mm đến ≥100mm |
|  | Trường nhìn: ≥140 độ |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.8 mm |
|  | Phần uốn cong, phần lên ≥210 độ, phần xuống ≥90 độ |
|  | Phần uốn cong, bên phải ≥100 độ, bên trái ≥100 độ |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1000 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ: ≥1300 mm |
|  | Có kênh nước phụ |
| 5 | Ống nội soi đại tràng video |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng: 0° |
|  | Số đường dẫn sáng: ≥2 |
|  | Độ sâu của trường nhìn: ≤2 - ≥100mm |
|  | Trường nhìn: ≥160 độ |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 13,5mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 13mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.6 mm |
|  | Phần uốn cong, phần lên ≥180 độ, phần xuống ≥ 180 độ |
|  | Phần uốn cong, bên phải ≥160 độ, bên trái ≥160 độ |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1300 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ: ≥1600 mm |
|  | Có kênh nước phụ |
| 6 | Màn hình nội soi chuyên dụng 4K |
|  | Kích thước: ≥ 31 inch |
|  | Độ phân giải màn hình ≥ 3840x2160 |
|  | Loại tấm nền: IPS |
|  | Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1 |
|  | Có cổng truyền phát Video |
| 7 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 40 lít/ phút |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dB |
|  | Số bình: ≥ 02 bình |
|  | Dung tích chai chứa dịch: ≥ 2000 ml |
|  | Có bảo vệ chống tràn |
| 8 | Xe đẩy cho hệ thống nội soi |
|  | Bánh xe có khóa hãm |
|  | Có giá treo ống soi |
| 9 | Hệ thống máy vi tính |
|  | Máy tính PC: bộ xử lý Intel core i5 trở lên; RAM ≥ 8GB, ổ cứng ≥ 1TB; có ổ quang DVD/CD RW, bàn phím, chuột |
|  | Màn hình ≥ 21 inch |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |