## Máy rửa ống nội soi tiêu hóa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Hệ thống |
|  | Bộ lọc (lọc khí, lọc nước): 01 bộ |
|  | Chất tẩy: 5 lít |
|  | Cồn tẩy rửa: 5 lít |
|  | Ống nối: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Số lượng dây soi có thể rửa: ≥2 dây soi |
|  | Chu trình rửa tự động |
|  | Phương pháp khử khuẩn: ngâm và rửa bằng dung dịch chuyên dụng |
|  | Có thể cài đặt thời gian để hoàn thành chu trình khử trùng ≤ 80 phút |
|  | Có thể cài đặt nhiệt độ hoặc làm ấm dung dịch khử trùng |
|  | Có khả năng kiểm tra rò rỉ của dây soi (leak test) |
|  | Có cảm biến: mức độ nước (fluid level sensor), nhiệt độ, lượng chất tẩy rửa |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |