## Máy siêu âm đo độ xơ gan và gan nhiễm mỡ

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
|  | ## Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | ## Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | ## Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính: 01 Cái |
| ## 2 | ## Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm: |
|  | ## + Màn hình: 01 Cái |
|  | ## + Đầu dò dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan, lách và gan nhiễm mỡ: 01 Cái (dùng cho bệnh nhân thường) |
|  | ## + Đầu dò dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan, lách và gan nhiễm mỡ: 01 Cái (dùng cho bệnh nhân béo phì) |
|  | ## + Đầu dò cong (Convex Probe): 01 cái |
|  | ## + Phần mềm đo độ cứng gan, đo độ cứng lách: 01 Bộ |
|  | ## + Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan: 01 bộ |
|  | ## + Máy in màu khổ A4 : 01 Cái |
|  | ## + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 Bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Tính năng chung: |
|  | ## - Dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan và gan nhiễm mỡ |
|  | ## - Đo độ cứng lách (định lượng) để đánh giá tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa |
| ## 2 | ## Thông số kỹ thuật máy chính: |
|  | ## - Hệ điều hành: Windows hoặc tương đương |
|  | ## - Bộ nhớ truy cập RAM: ≥ 4 GB |
|  | ## - Ổ cứng dữ liệu: ≥ 256 GB |
|  | ## - Màn hình hiển thị: ≥ 15 inch, loại LCD hoặc tương đương |
|  | ## - Cổng kết nối đầu dò: ≥ 02 cổng |
|  | ## Điều chỉnh tiêu điểm: |
|  | ## - Phần mềm đo độ cứng gan, đo độ cứng lách |
|  | ## Đo độ cứng của gan để định lượng xơ gan, xơ gan toàn phần và các thông số khác |
|  | ## Sóng ở tần số ≥ 50Hz |
|  | ## + Giới hạn đo: |
|  | ## • Độ xơ hóa gan: ≤ 2.0 kPa đến ≥ 75 kPa |
|  | ## - Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan: |
|  | ## Đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục |
|  | ## Nguyên lý: Dựa trên độ suy giảm của sóng siêu âm |
|  | ## • Kết quả được biểu thị dưới dạng (dB/m) |
|  | ## • Giới hạn đo độ nhiễm mỡ mô gan : ≤ 100 đến ≥ 400 dB/m |
|  | ## • Độ nhiễm mỡ được đo đồng thời với độ cứng gan trên cùng một thể tích gan |
|  | ## Đo độ cứng lách |
|  | ## Sóng ở tần số ≥ 100Hz |
|  | ## Đơn vị đo : kPa |
|  | ## Giới hạn đo : |
|  | ## • Độ cứng của lách : ≤ 6.0 kPa đến ≥ 100 kPa |
| ## 3 | ## Kết nối |
|  | ## - ≥ 1 cổng Ethernet |
|  | ## - ≥ 4 cổng USB 2.0 |
|  | ## - DICOM |
| ## 4 | ## Thông số đầu dò |
| ## a | ## ĐẦU DÒ HÌNH ẢNH |
|  | ## Loại đầu dò: Đầu dò cong (Convex Probe) |
| ## b | ## ĐẦU DÒ PHÁT HIỆN XƠ GAN SỚM VÀ GAN NHIỄM MỠ, ĐO ĐỘ CỨNG CỦA LÁCH |
|  | ## Đường kính đầu dò thăm khám: ≤ 10 mm |
|  | ## Tần số tối đa: ≥ 3.5 MHz |
|  | ## - Phương pháp kết nối: Nhấn đẩy hoặc tương đương |
|  | ## - Độ sâu thăm khám : ≤ 35 mm đến ≥ 65 mm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
|  | ## Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | ## Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | ## Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |