## Máy đo PH thực quản 24h và trở kháng thực quản

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Đầu dò đo pH (loại sử dụng 1 lần): 20 cái |
|  | Đầu dò đo pH-trở kháng (loại sử dụng 1 lần): 100 cái |
|  | Bộ phụ kiện đo pH và trở kháng: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính, chuột, bàn phím: 01 bộ |
|  | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo: 01 bộ |
|  | Bộ giá đỡ và ống hiệu chuẩn: 01 bộ |
|  | Dung dịch đệm pH 4: ≥500ml |
|  | Dung dịch đệm pH 7: ≥500ml |
|  | Bao đeo và dây đeo máy chính: 01 bộ |
|  | Pin sạc: 05 bộ |
|  | Bộ sạc cho pin: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Màn hình hiển thị tích hợp trên máy chính |
|  | Phím bấm chức năng nhanh tích hợp trên máy chính đáp ứng tối thiểu các chức năng: |
|  | - Chọn loại đầu dò trước khi thực hiện đo |
|  | - Bắt đầu/ kết thúc quá trình thực hiện đo |
|  | - Đánh dấu các sự kiện trong quá trình đo: đang ngủ hoặc đang nằm, đang uống thuốc, đang ăn |
|  | Cổng kết nối USB hoặc thẻ nhớ (SD Card) |
|  | Nguồn điện: Pin |
|  | Công suất ghi dữ liệu: ≥24 giờ |
|  | Vỏ và hộp đựng |
| 2 | Đầu dò đo PH |
|  | Số kênh đo pH: ≥ 02 kênh |
|  | Phạm vi đo: pH ≤ 1 đến ≥ 8 |
|  | Độ chính xác của phép đo: ± ≤ 0,5 pH hoặc ± ≤ 6 % |
|  | Đường kích catheter ≤ 7Fr |
| 3 | Đầu dò đo pH/Trở kháng |
|  | Đo được đồng thời hai thông số: pH và trở kháng |
|  | Số kênh đo trở kháng: ≥ 6 |
|  | Đường kích catheter ≤ 7Fr |
|  | Độ chính xác kênh đo trở kháng: ± ≤ 15 % |
| 4 | Bộ máy tính, chuột, bàn phím |
|  | Có cài phần mềm lưu, đọc và nhận định kết quả PH thực quản và trở kháng thực quản |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên |
|  | Core ≥ i3 |
|  | RAM: ≥ 4 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 200 GB |
|  | Màn hình: ≥ 20 inch Full HD ≥ 1080p |
| 5 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | Đăng kí thông tin bệnh nhân |
|  | Hiển thị toàn bộ nhật kí của bệnh nhân trong quá trình đo |
|  | Xem lại dữ liệu đo bệnh nhân |
| 6 | Hỗ trợ phân tích kết quả đo tối thiểu các thông số: |
|  | Số cơn trào ngược tổng cộng và chi tiết cho từng tư thế đứng, nằm. |
|  | Tính chất của cơn trào ngược: acid hay không acid, dịch hay khí |
|  | Tính toán các thông số trong tiêu chí chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản: thời gian thực quản tiếp xúc với acid (Acid Exposure Time), chỉ số DeMeester |
|  | Trích xuất kết quả đo bằng báo cáo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |