## Cáng Bệnh nhân 3 tay quay

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc JIS hoặc có văn bản công bố tuân thủ CE hoặc có chứng nhận của FDA. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Khung cáng với 04 bánh xe: 01 bộ |
|  | Thành chắn hai bên: 01 bộ |
|  | Đệm: 01 cái |
|  | Giá đỡ bình oxy: 01 cái |
|  | Cọc truyền: 02 cái |
|  | Tay quay: 03 cái |
|  | Khay chứa đồ: 01 cái |
|  | Dây đai cố định bệnh nhân: 01 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khung cáng làm bằng thép không gỉ 304. |
|  | Có khay chứa đồ và giá đỡ bình oxy O2 dung tích tối đa ≥ 5 lít bằng thép không gỉ đặt bên dưới cáng. |
|  | Có thiết kế chống va đập. |
|  | Hệ thống bánh xe: khóa trung tâm hoặc ≥ 2 bánh xe có khóa, có 1 bánh xe điều hướng, có 1 bánh xe chống tĩnh điện. |
|  | Có vị trí gắn cọc truyền. |
|  | Có thể gấp gọn đồng thời 2 cọc truyền khi không sử dụng |
|  | Có móc treo 2 bên thành cáng |
|  | Điều chỉnh chiều cao mặt sàn cáng, góc nâng hạ gối, lưng bằng 3 tay quay. Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng. |
|  | Thành chắn hai bên có thể xếp gọn, có chốt khóa bằng kim loại dạng lẫy kiểu đòn bẩy. Chốt khóa tự động nhảy lẫy khi thành chắn dựng thẳng. Kéo chốt lên để mở khóa, gập thành chắn xuống. |
|  | Đệm: bằng mút hoặc bông ép, bọc đệm bằng chất liệu chống thấm. |
|  | Kích thước cáng: khoảng 1900 x 750mm (± 5%). |
|  | Điều chỉnh chiều cao mặt sàn cáng: từ ≤ 520 đến ≥ 750 mm. |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ lưng: từ 0 tới ≥ 80 độ. |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ gối: từ 0 tới ≥ 40 độ. |
|  | Đường kính bánh xe: ≥ 150mm (6 inch) |
|  | Độ dày đệm: ≥ 5 cm. |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 200kg. |
|  | Có tối thiểu 1 CFS thuộc EU hoặc Nhật Bản hoặc Mỹ hoặc Đài Loan (không tính đệm) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Bạch Mai |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm. |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |