## Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: Monitor theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhip thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp không xâm lấn |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |
|  | Tuân thủ chuẩn an toàn IEC |
| 2 | Thông số kỹ thuật: |
|  | Màn hình cảm ứng ≥ 12 inches |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp. |
|  | Dải đo ECG: từ ≤ 30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. |
|  | Phát hiện nhịp trong khoảng: từ ≤ 2 đến ≥ 700 mV |
|  | Độ rộng xung: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 ms |
|  | Dải tần số phản hồi: |
|  | Chế độ chẩn đoán: từ ≤ 0.05 đến ≥ 145 Hz |
|  | Nhịp thở |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút |
|  | Điều chỉnh báo động ngừng thở |
|  | Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) |
|  | Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. |
|  | Dải đo SpO2 từ ≤ 1% đến 100% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương |
|  | Dải đo huyết áp không xâm lấn: |
|  | Tâm thu |
|  | Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg" |
|  | Tâm trương: |
|  | Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg" |
|  | Thời gian đo ≤ 160 giây |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
|  | Nhiệt độ |
|  | Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C |
|  | Bước nhảy: ≤ 0,1 độ C |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |