## Máy siêu âm mắt AB

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm mắt AB kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính siêu âm kèm màn hình: 01 chiếc |
|  | Đầu dò A: 01 chiếc |
|  | Đầu dò B: 01 chiếc |
|  | Bộ dây cáp kết nối: 01 bộ |
|  | Bàn đạp điều khiển: 01 chiếc |
|  | Máy in: 01 chiếc |
|  | Bộ bàn phím và chuột hoặc điều khiển bằng màn cảm ứng: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Chức năng sử dụng |
|  | Thiết bị tối thiểu phải có các chức năng: |
|  | + Đo siêu âm A đo thông số sinh trắc học của Nhãn cầu để tính toán công suất thủy tinh thể |
|  | + Đo siêu âm B để đánh giá hình ảnh bán phần sau nhãn cầu |
| 2 | Đặc điểm siêu âm A: |
|  | Đầu dò siêu âm A tần số ≥ 10MHz |
|  | Chế độ siêu âm: tối thiểu phải có chế độ tiếp xúc và không tiếp xúc |
|  | Bộ công thức tính toán thủy tinh thể gồm: |
|  | + Bộ công thức cơ bản tối thiểu có SRK/T (hoặc Theoretic/T), Holladay, Hoffer-Q |
|  | + Bộ công thức đo dành riêng cho bệnh nhân sau phẫu thuật khúc xạ |
| 3 | Đặc điểm siêu âm B |
|  | Đầu dò siêu âm B tần số ≥ 20MHz |
|  | Số đường quét ≥ 256 đường |
|  | Độ phân giải hình ảnh siêu âm B (chiều ngang) ≤ 550 micromet |
|  | Độ phân giải hình ảnh siêu âm B (chiều dọc) ≤ 80 micromet |
|  | Thiết bị phải có công nghệ tăng cường tối ưu chất lượng hình ảnh siêu âm |
| 4 | Máy in |
|  | Kết nối được với máy chính |
|  | Giấy in: khổ A4 |
|  | Tốc độ in ≥ 10 trang /phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |