## Máy nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi hoạt nghiệm thanh quản ống cứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Hệ thống nội soi: 01 bộ |
|  | Đầu camera full HD: 01 cái |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |
|  | Nguồn sáng tách rời hoặc tích hợp với HT nội soi: 01 bộ |
|  | Màn hình chuyên dụng tách rời hoặc tích hợp trong hệ thống nội soi: 01 cái |
|  | Bộ hoạt nghiệm thanh quản, gồm: |
|  | + Ống soi hạ họng thanh quản: 01 cái |
|  | + Ống kính nội soi hoạt nghiệm thanh quản: 01 cái |
|  | + Bộ kit hoạt nghiệm thanh quản bao gồm: - Bàn đạp chân: 01 cái - Microphone: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Bộ máy tính kèm máy in và phần mềm chuyển đổi: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ xử lý hoặc hệ thống nội soi tích hợp nguồn sáng và màn hình |
|  | Có thể kết nối với ống nội soi cứng, ống nội soi mềm video |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Có thể kết nối với ống nội soi cứng, ống nội soi mềm video và ống nội soi mềm |
|  | Hiển thị hình ảnh full HD ≥ 1920 x 1080 pixel |
|  | Định dạng hình ảnh JPEG hoặc tương đương |
|  | Có chức năng lưu video tích hợp hoặc tách rời |
|  | Quản lý và lưu trữ có tính bảo mật dữ liệu bệnh nhân trên bộ nhớ trong hoặc USB hoặc mạng |
|  | Đầu camera |
|  | Có thể hiển thị hình ảnh định dạng 16:9 với độ phân giải 1920 x 1080 pixel và tần số quét liên tục 50Hz hoặc 60Hz |
|  | Cảm biến hình ảnh chip CMOS hoặc CCD |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Tiêu cự nằm trong khoảng từ 15.8 đến 31.3 mm |
|  | Có ≥ 2 phím chức năng |
|  | Đầu camera có thể tiệt trùng được |
|  | Nguồn sáng LED |
|  | Dây dẫn sáng đường kính ≥ 3.5 mm, dài ≥ 230 cm |
|  | Màn hình có kích thước ≥ 18.5 inch. |
|  | Ống soi hạ họng thanh quản, hướng nhìn 70 độ, đường kính ≤ 10mm, chiều dài hoặc chiều dài hoạt động trong khoảng từ 15cm đến 20cm, Có thể hấp tiệt trùng được. Sai số kích thước ± 5% |
|  | Ống kính nội soi hoạt nghiệm thanh quản, hướng nhìn 70 độ, ≤ 10mm. Chiều dài hoặc chiều dài hoạt động trong khoảng từ 15 đến 20cm, Có thể hấp tiệt trùng được. Sai số kích thước ± 5% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |