## Máy đo phế thân ký kèm DLCO

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo phế thân ký kèm DLCO, cấu hình tiêu chuẩn bao gồm: |
| 1 | Thiết bị đo phế thân ký: 01 bộ gồm |
|  | Buồng đo: 1 cái |
|  | Máy chính + phụ kiện + phần mềm: 1 bộ |
|  | Ghế bệnh nhân: 1 cái |
|  | Van thở bệnh nhân: 01 cái |
| 2 | Máy tính + Máy in: 01 bộ |
| 3 | Phụ kiện kèm theo: |
|  | - Kẹp mũi dùng 1 lần: 50 cái |
|  | - Bộ lọc: 100 cái |
|  | - Bơm định chuẩn dung tích ≥ 3L: 1 cái |
|  | - Xe đẩy: 1 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy phế thân ký sử dụng công nghệ cảm biến dòng hoặc công nghệ siêu âm, đánh giá hô hấp ký và thể tích phổi ở người lớn và trẻ em |
| 1 | Buồng đo |
|  | Buồng đo thiết kế trong suốt. Tải trọng ghế ≥180kg |
|  | Thể tích bên trong buồng: ≥ 870 lít |
|  | Cửa buồng đo đóng mở bên trong hoặc bên ngoài bằng tay |
| 2 | Máy chính |
| 2.1 | Các kỹ thuật đo |
|  | Đo phế dung kế toàn thân (hoặc thể tích phổi) tối thiểu các chỉ số: RV, TLC, RV/TLC, TV hoặc VT,VC, IRV, ERV (hoặc tương đương) |
|  | Đo kháng lực hô hấp: các chỉ số : Raw, sRaw… |
|  | Đo chức năng cơ hô hấp (MIP/MEP) (Áp lực tối đa hít vào/thở ra) |
|  | Đo khuếch tán phế nang bằng khí Helium (hoặc khí CH4) |
|  | Đo hô hấp ký các chỉ số : VC hoặc SVC, TV hoặc VT, IRV, ERV, IC, FEV1, FVC, F25-75, VE (MV), RF (BF)… (hoặc tương đương) |
| 2.2 | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| a | Cảm biến lưu lượng |
|  | Độ chính xác : ≤ 2 % |
|  | Định chuẩn : bơm định chuẩn ≥ 3 lít |
|  | Khoảng đo lường từ 0 đến ≥ 14 lít/s |
| b | Cảm biến áp suất |
|  | Công nghệ áp trở (piezoresistive) |
|  | Đo áp lực buồng bằng cảm biến (theo áp lực hoặc thể tích), độ phân giải ≤ 0.0003 cmH2O hoặc ≤ 0.1 mL |
|  | Cảm biến áp lực miệng: khoảng đo ± ≥ 50 cmH2O; độ phân giải ≤ 0.03 cmH2O |
|  | Cảm biến áp lực MIP/MEP: khoảng đo ± ≥ 200 cmH2O; độ phân giải ≤ 0.15 cmH2O |
| c | Cảm biến môi trường |
|  | Khoảng đo lường: từ 0 đến ≥ 50°C |
|  | Khoảng đo lường: từ ≤ 600 đến ≥ 800 mmHg |
| f | Khuếch tán khí CO |
|  | Khoảng đo lường: từ 0 đến ≥ 0.3% |
|  | Độ chính xác : ≤ 1% |
|  | Thời gian phản hồi: ≤ 200s |
| g | Phần mềm: có các phần mềm và chức năng sau |
|  | Báo cáo xu hướng các chỉ số |
|  | Biên tập giá trị dự đoán, giải thích thuật toán mới dựa trên LLN, ULN, Z-score và tỷ lệ % |
|  | Có thể nhận xét và nhập dữ liệu thông số đo lường (có thông số khí máu) |
|  | Cho phép thiết kế báo cáo theo nhu cầu |
|  | Thay đổi giá trị dự đoán |
|  | Lựa chọn ngôn ngữ và chỉ số đo lường |
|  | Hiển thị các kết quả tính toán với khả năng hiệu chỉnh thủ công |
|  | Kiểm soát chất lượng bằng phần mềm tự động, có chức năng chẩn đoán và điều khiển toàn bộ chương trình |
| 3 | Máy tính + Máy in, cấu hình tối thiểu gồm |
|  | Màn hình ≥ 21 inches |
|  | Hệ điều hành: windows 10 Pro 32/64 bits trở lên |
|  | CPU: ≥ 3.5GHz trở lên |
|  | Ổ cứng : ≥ 500 Gb |
|  | RAM: DDR ≥ 4Gb |
|  | Bàn phím, chuột |
|  | Máy in màu |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |