## 1. Phạm vi cung cấp
MẪU SỐ 01B – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx
STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa(1) | Mã hàng hóa | Phân nhóm | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(2) | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3) | Địa điểm dự án | Tiến độ cung cấp hàng hóa (4)
1 | PP2500517366 | Phần số 01 - Mua sắm vật tư y tế (Bông, băng, cồn, gạc, vật liệu cầm máu; bơm kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật) năm 2025-2026 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | [5 empty] | Theo quy định tại Chương V. |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.1 |  |  | Bông y tế |  |  | Kg | 50
1.2 |  |  | Tăm bông vô khuẩn |  |  | Cái | 1000
1.3 |  |  | Dung dịch rửa vết thương |  |  | Chai | 1500
1.4 |  |  | Cồn 70 º |  |  | Lít | 30
1.5 |  |  | Cồn y tế 70 º |  |  | Chai | 1000
1.6 |  |  | Cồn y tế 90 º |  |  | Chai | 100
1.7 |  |  | Băng bột bó 10cm |  |  | Cuộn | 150
1.8 |  |  | Băng bột bó 15cm |  |  | Cuộn | 150
1.9 |  |  | Băng bột bó 20cm |  |  | Cuộn | 50
1.10 |  |  | Băng chun 3 móc |  |  | Cuộn | 50
1.11 |  |  | Băng cuộn y tế 10cm |  |  | Cuộn | 500
1.12 |  |  | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ |  |  | Cái | 1000
1.13 |  |  | Băng dính 5cm |  |  | Cuộn | 1200
1.14 |  |  | Gạc cầu đường kính 40mm x2 lớp, vô trùng |  |  | Cái | 5000
1.15 |  |  | Gạc cầu đường kính 30mm x1 lớp, vô trùng |  |  | Cái | 3000
1.16 |  |  | Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 8 lớp |  |  | Cái | 2000
1.17 |  |  | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp |  |  | Cái | 25000
1.18 |  |  | Gạc mét |  |  | Mét | 1000
1.19 |  |  | Miếng cầm máu mũi |  |  | Miếng | 30
1.20 |  |  | Bơm tiêm nhựa 1ml |  |  | Cái | 1500
1.21 |  |  | Bơm tiêm nhựa 3ml |  |  | Cái | 10000
1.22 |  |  | Bơm tiêm nhựa 5 ml |  |  | Cái | 90000
1.23 |  |  | Bơm tiêm nhựa 10ml |  |  | Cái | 50000
1.24 |  |  | Bơm tiêm nhựa 20ml |  |  | Cái | 3000
1.25 |  |  | Bơm tiêm nhựa 50ml |  |  | Cái | 2500
1.26 |  |  | Bơm cho ăn 50ml |  |  | Cái | 1000
1.27 |  |  | Kim cánh bướm các số |  |  | Cái | 1000
1.28 |  |  | Kim lấy thuốc các số |  |  | Cái | 30000
1.29 |  |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số |  |  | Cái | 10000
1.30 |  |  | Kim chọc dò tủy sống các số |  |  | Cái | 500
1.31 |  |  | Kim châm cứu các số 5 |  |  | Cái | 200000
1.32 |  |  | Kim châm cứu số 07 |  |  | Cái | 50000
1.33 |  |  | Dây truyền dịch có kim bướm |  |  | Bộ | 35000
1.34 |  |  | Dây nối bơm tiêm điện 140cm |  |  | Cái | 1000
1.35 |  |  | Khóa ba chạc không dây |  |  | Cái | 400
1.36 |  |  | Khóa ba chac̣ có dây |  |  | Cái | 1000
1.37 |  |  | Dây truyền máu |  |  | Bộ | 500
1.38 |  |  | Găng khám bệnh các cỡ |  |  | Đôi | 50000
1.39 |  |  | Găng khám không chứa bột tan |  |  | Đôi | 5000
1.40 |  |  | Găng tay sản khoa các cỡ |  |  | Đôi | 200
1.41 |  |  | Găng tay phẫu thuật các cỡ |  |  | Đôi | 5000
1.42 |  |  | Chỉ thép liền kim các cỡ |  |  | Sợi | 48
1.43 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0 |  |  | Sợi | 240
1.44 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0 |  |  | Sợi | 840
1.45 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0 |  |  | Sợi | 600
1.46 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0 |  |  | Sợi | 600
1.47 |  |  | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0 |  |  | Sợi | 1320
1.48 |  |  | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm Polyglycolic acid số 2/0 |  |  | Sợi | 540
1.49 |  |  | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0 |  |  | Sợi | 1020
1.50 |  |  | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 4/0 |  |  | Sợi | 420
1.51 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 3/0 |  |  | Sợi | 240
1.52 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 4/0 |  |  | Sợi | 240
1.53 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 5/0 |  |  | Sợi | 240
1.54 |  |  | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0 |  |  | Sợi | 240
1.55 |  |  | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số |  |  | Cái | 1500
2 | PP2500517367 | Phần số 02 -Mua sắm vật tư y tế (Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter và các loại vật tư y tế khác) năm 2025-2026 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | [5 empty] | Theo quy định tại Chương V. |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2.1 |  |  | Canuyn (cannula) Trẻ em các cỡ từ 2 đến 4 |  |  | Cái | 50
2.2 |  |  | Canuyn (cannula) các cỡ từ số 4 đến số 8 |  |  | Cái | 100
2.3 |  |  | Canuyn (cannula) cỡ số 9 |  |  | Cái | 120
2.4 |  |  | Sonde foley 2 đường các số |  |  | Cái | 500
2.5 |  |  | Sonde foley 3 đường các số |  |  | Cái | 200
2.6 |  |  | Ống đặt nội khí quản có bóng các số |  |  | Cái | 500
2.7 |  |  | Ống đặt nội khí quản không bóng các số |  |  | Cái | 30
2.8 |  |  | Sonde dạ dày các số 10,12,14,16 ,18 |  |  | Cái | 200
2.9 |  |  | Sonde dạ dày số 6, số 8 |  |  | Cái | 100
2.10 |  |  | Sond hút dịch các số |  |  | Cái | 2000
2.11 |  |  | Sonde nelaton các số |  |  | Cái | 200
2.12 |  |  | Vòi hút dịch ổ bụng |  |  | Cái | 200
2.13 |  |  | Dây thở oxy 2 đường sơ sinh |  |  | Cái | 50
2.14 |  |  | Dây thở oxy 2 đường trẻ em |  |  | Cái | 100
2.15 |  |  | Dây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn |  |  | Cái | 5000
2.16 |  |  | Catheter tĩnh mạch Trung Tâm 3 nòng loại 2 |  |  | Cái | 20
2.17 |  |  | Sond Hậu Môn các số (Số 20, 22, 24, 26) |  |  | Cái | 30
2.18 |  |  | Bộ gây tê ngoài màng cứng |  |  | Cái | 10
2.19 |  |  | Kehr dẫn mật các số |  |  | Cái | 10
2.20 |  |  | Ống thông niệu quản |  |  | Cái | 100
2.21 |  |  | Sonde dẫn lưu ổ bụng |  |  | Cái | 300
2.22 |  |  | Điện cực tim người lớn, trẻ em |  |  | Cái | 5000
2.23 |  |  | Mask thở oxy người lớn |  |  | Cái | 100
2.24 |  |  | Mask thở oxy trẻ em |  |  | Cái | 50
2.25 |  |  | Mask khí dung người lớn |  |  | Cái | 50
2.26 |  |  | Mask khí dung trẻ em |  |  | Cái | 50
2.27 |  |  | Mask khí dung trẻ sơ sinh |  |  | Cái | 20
2.28 |  |  | Mask oxy có túi |  |  | Cái | 100
2.29 |  |  | Mask thở ambu người lớn |  |  | Cái | 10
2.30 |  |  | Khẩu trang tiệt trùng |  |  | Cái | 5000
2.31 |  |  | Giấy in nhiệt |  |  | Cuộn | 50
2.32 |  |  | Giấy điện tim 6 cần |  |  | Tập | 500
2.33 |  |  | Giấy in máy monitor sản khoa |  |  | Tệp | 50
2.34 |  |  | Giấy in siêu âm |  |  | Cuộn | 200
2.35 |  |  | Túi đựng nước tiểu |  |  | Cái | 900
2.36 |  |  | Dây Garo |  |  | Cái | 50
2.37 |  |  | Đè lưỡi gỗ |  |  | Cái | 5000
2.38 |  |  | Kẹp rốn trẻ sơ sinh |  |  | Cái | 400
2.39 |  |  | Mỏ vịt nhựa |  |  | Cái | 200
2.40 |  |  | Băng đánh số người lớn |  |  | Cái | 4000
2.41 |  |  | Băng đánh số trẻ em |  |  | Cái | 1000
2.42 |  |  | Túi vải đựng dược liệu sắc |  |  | Cái | 30
2.43 |  |  | Nước cất lít |  |  | Lít | 2000
2.44 |  |  | Hộp an toàn |  |  | Cái | 3000
2.45 |  |  | Mũ giấy |  |  | Cái | 3000
3 | PP2500517368 | Phần số 03 - Mua sắm vật tư y tế (dung dịch sát khuẩn, y dụng cụ) năm 2025-2026 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | [5 empty] | Theo quy định tại Chương V. |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3.1 |  |  | Dung dịch rửa tay phẫu thuật |  |  | Chai | 100
3.2 |  |  | Dung dịch rửa tay thường quy |  |  | Chai | 100
3.3 |  |  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh |  |  | Chai | 600
3.4 |  |  | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế |  |  | Chai | 300
3.5 |  |  | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế |  |  | Chai | 50
3.6 |  |  | Hóa chất khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật nội soi (Glutaranldehyde >2%) |  |  | Can | 50
3.7 |  |  | Dung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi |  |  | Can | 70
3.8 |  |  | Dung dịch làm sáng bóng dụng cụ kim loại và loại bỏ những vết mờ ố, gỉ sét |  |  | Bộ | 2
3.9 |  |  | Viên nén khử khuẩn |  |  | Viên | 3000
3.10 |  |  | Chloramin B |  |  | Kg | 350
3.11 |  |  | Dung dịch tẩy rửa và diệt khuẩn bề mặt thiết bị y tế |  |  | Chai | 20
3.12 |  |  | Kìm sinh thiết dạ dày |  |  | Cái | 5
3.13 |  |  | Kìm sinh thiết đại tràng |  |  | Cái | 5
3.14 |  |  | Bóp bóng người lớn |  |  | Bộ | 10
3.15 |  |  | Bóp bóng trẻ em |  |  | Bộ | 3
3.16 |  |  | Gel KY |  |  | Tuýp | 200
3.17 |  |  | Gel bôi trơn |  |  | Tuýp | 200
3.18 |  |  | Gel siêu âm |  |  | Lít | 300
4 | PP2500517369 | Phần số 04 - Mua sắm vật tư y tế (dùng cho máy Plasma-RENO-S130 ) năm 2025-2026 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | [5 empty] | Theo quy định tại Chương V. |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4.1 |  |  | Lọ hóa chất H2O2 đơn liều máy RENO-S130 |  |  | Các sét | 150
4.2 |  |  | Túi giấy Tyvek kích thước 10cm x 70m |  |  | Cuộn | 2
4.3 |  |  | Túi giấy Tyvek kích thước 20cm x 70m |  |  | Cuộn | 2
4.4 |  |  | Túi giấy Tyvek kích thước 35cm x 70m |  |  | Cuộn | 2
4.5 |  |  | Test hóa học 3M 1348 |  |  | Miếng | 500
4.6 |  |  | Test dụng cụ 3M 1243A (Test chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn y tế) |  |  | Miếng/ Cái/ Test | 1500
4.7 |  |  | Băng keo thử nhiệt hấp ướt |  |  | Cuộn | 100
4.8 |  |  | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (50mm x 200m) |  |  | Cuộn | 2
4.9 |  |  | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (75mm x 200m) |  |  | Cuộn | 2
4.10 |  |  | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (150mm x 200m) |  |  | Cuộn | 2
4.11 |  |  | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (350mm x 200m) |  |  | Cuộn | 2
5 | PP2500517370 | Phần số 05 - Mua sắm phim Xquang năm 2025-2026 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | [5 empty] | Theo quy định tại Chương V. |  | Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5.1 |  |  | Phim chụp Xquang 35x 43 cm |  |  | Tờ | 2000
5.2 |  |  | Phim chụp Xquang 20x25 cm |  |  | Tờ | 3000

## 2. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật
STT | STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu chứng chỉ chất lượng | Yêu cầu ủy quyền bán hàng hoặc tương đương | Ghi chú
| Phần 1 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế ((Bông, băng, cồn, gạc, vật liệu cầm máu; bơm kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật)
1 | 1 | Bông y tế | Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng; Khả năng giữ nước: Trung bình 5g bông giữ được ≥100g nước; Tốc độ chìm ≤ 8s; Chất tan trong nước: không quá ≤ 0,5%; Giới hạn acid-kiềm: cả 2 dung dịch không có màu hồng; | Túi 1kg | Kg | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
2 | 2 | Tăm bông vô khuẩn | Đựng trong ống nhựa có nắp, chiều dài que 70mm, đóng gói riêng từng cái. Được tiệt trùng. | Túi 01 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
3 | 3 | Dung dịch rửa vết thương | Thành phần: NaCl 0,9%. Dung dịch dùng để rửa vết thương. | Chai 500ml | Chai | 1500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
4 | 4 | Cồn 70 º | Hàm lượng ethanol 70% | Can 30 lít | Lít | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
5 | 5 | Cồn y tế 70 º | Hàm lượng ethanol 70% ±2% (tt/tt) ở ≥ 20 độ C. Giới hạn Methanol ≤ 500ppm. Dạng lỏng, không màu, trong suốt dễ bay hơi. | Chai 500ml | Chai | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
6 | 6 | Cồn y tế 90 º | Hàm lượng ethanol 90% ±2% (tt/tt) ở ≥ 20 độ C. Giới hạn Methanol ≤ 500ppm. Dạng lỏng, không màu, trong suốt dễ bay hơi. | Chai 500ml | Chai | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
7 | 7 | Băng bột bó 10cm | Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao ≥ 97%. Khối lượng thạch cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. Kích thước cuộn ≥ 10cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 150 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
8 | 8 | Băng bột bó 15cm | Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao ≥ 85%. Khối lượng thạch cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. Kích thước cuộn ≥ 15cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 150 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
9 | 9 | Băng bột bó 20cm | Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao ≥ 85%. Khối lượng thạch cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. Kích thước cuộn ≥ 20cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
10 | 10 | Băng chun 3 móc | Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su. Quy cách: 0.1m x 3m. Đóng gói: 1 cuộn/1 gói. Loại: không tiệt trùng. | Túi 01 cuộn | Cuộn | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
11 | 11 | Băng cuộn y tế 10cm | Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 grams/m2. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix, không có xơ mùn và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Chất tan trong nước < 0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Hàm lượng chất béo ≤ 0,5%. Kích thước ≥ 10cm x 5m. | Gói 10 cuộn | Cuộn | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
12 | 12 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Túi bọc Camera, Chất liệu Nylon, túi nylon 9cm x 14cm (±5%) có dây buộc, ống nylon Ø 18cm x 230cm (±5%) có dây buộc, được tiệt trùng | Gói 1 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu
13 | 13 | Băng dính 5cm | Băng dính: Chất liệu nền bằng vải lụa phủ keo Acrylic không dùng dung môi. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Lực xé: 5,15kg/12mm (±1); Độ dính: 512g/12mm (±10); số sợi: 65g/m2 (±5) Kích thước ≥ 5 cm x 5m | Hộp 1 cuộn | Cuộn | 1200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu
14 | 14 | Gạc cầu đường kính 40mm x2 lớp, vô trùng | Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ fi 40mm x 2 lớp . | Gói 05 cái | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
15 | 15 | Gạc cầu đường kính 30mm x1 lớp, vô trùng | Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ fi 30mm x 1 lớp | Gói 10 cái | Cái | 3000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
16 | 16 | Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 8 lớp | Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ 30cm x 40cm x 8 lớp . | Gói 5 cái | Cái | 2000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
17 | 17 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp | Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Trong lượng 23- 29 grams/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ trắng ≥ 80%. Độ pH: trung tính. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ 10cm x 10cm x 8 lớp | Gói 10 cái | Cái | 25000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
18 | 18 | Gạc mét | Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Trong lượng 23- 29 grams/m2.Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ trắng: ≥ 80%. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Hàm lượng béo ≤ 0.5%. Kích thước ≥ khổ 0,8m. 100 mét/tệp | Bao 10 tệp, tệp 100 mét | Mét | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
19 | 19 | Miếng cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi. Thành phần: Bông Hydroxilated Poly - Vinyl Acetate. Bã không hóa chất, không bột vải. Kích thước ≥ 8cm x 1,5cm x 2cm. | hộp 10 miếng | Miếng | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
20 | 20 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 1500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
21 | 21 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Xy lanh 3ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 10000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
22 | 22 | Bơm tiêm nhựa 5 ml | Xy lanh 5ml: Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon.. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 90000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
23 | 23 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Xy lanh 10ml: Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 50000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
24 | 24 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Xy lanh 20ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 50 cái | Cái | 3000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
25 | 25 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Dung tích: 50ml - Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.. Pít tông: trong suốt, Có khía bẻ gãy để hủy.Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 25 cái | Cái | 2500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
26 | 26 | Bơm cho ăn 50ml | Xy lanh 50ml: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức khỏe. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Hộp 25 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
27 | 27 | Kim cánh bướm các số | Chất liệu Crom-Niken. Kim nhọn, vát 3 mặt có tráng lớp silicon. Có đầu khóa vặn xoắn. Dây nối 30cm (± 5cm), không có DEHP, sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người như DEHT.Các số từ 19G đến 25G | Hộp 100 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
28 | 28 | Kim lấy thuốc các số | Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100 cái | Cái | 30000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
29 | 29 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng tiêm.Kết nối khóa ren (Luer lock).Ống tiêm chất liệu FEP, không DEHP, chống xoắn.Đầu kim cắt vát 3 cạnh.Chỉ thị mầu phân biệt kích cỡ kim Có vạch cản quang Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn với màng lọc Hydrophobic ngăn máu chảy ra ngoài Thời gian lưu kim ≥ 96h Các size 14-24 | Hộp 50 cái | Cái | 10000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
30 | 30 | Kim chọc dò tủy sống các số | Kim gây tê tủy sống đầu kiểu Quinck. Quan sát được dịch chảy ra. Que thông nòng có nhiều màu. Tối thiểu các cỡ G18, G20, G22, G25, G27. | Hộp 25 cái | Cái | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
31 | 31 | Kim châm cứu các số 5 | Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. Dùng 1 lần hoặc hấp sấy dùng nhiều lần. Kích thước ≥: 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. | Hộp 100 cái | Cái | 200000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
32 | 32 | Kim châm cứu số 07 | Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. Dùng 1 lần hoặc hấp sấy dùng nhiều lần. Kích thước ≥ : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. | Hộp 100 cái | Cái | 50000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
33 | 33 | Dây truyền dịch có kim bướm | Dây dẫn: Dài ≥ 1550mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn làm từ chất liệu vải PP không dệt. Bầu đếm giọt dung tích 20ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi 1 bộ | Bộ | 35000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
34 | 34 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Không chứa latex. Thể tích tồn dư ≤ 1 ml. Sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người (như DEHT hoặc tương đương). Đường kính trong 0,9 mm, đường kính ngoài 1,9 mm. Độ dài của dây ≥ 140cm. | Túi 01 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
35 | 35 | Khóa ba chạc không dây | Khóa ba chạc không dây nối với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ. Mũi tên chỉ hướng dòng chảy. Khóa ren dạng đai xoay. Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt, tay xoắn bằng chất liệu polyethylene, xoay 360 độ không giới hạn.. | Túi 01 cái | Cái | 400 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
36 | 36 | Khóa ba chac̣ có dây | Khóa ba chạc dây nối ≥ 25cm với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ.Mũi tên chỉ hướng dòng chảy.Khóa ren dạng đai xoay.Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt, tay xoay bằng chất kiệu polyethylene, xoay 360 độ không giới hạn. | Túi 01 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
37 | 37 | Dây truyền máu | Dây truyền máu dài ≥180cm, có màng lọc với Kích thước ≥ lỗ lọc nhỏ nhất 175- lớn nhất 210µm. Có kim truyền không cánh cỡ 18G, được tiệt trùng | Hộp 50 bộ | Bộ | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
38 | 38 | Găng khám bệnh các cỡ | Găng khám chất liệu Latex tự nhiên.Kích thước ≥ : có nhiều size. Chiều rộng: 70mm - 110mm. Chiều dài 240mm (±10mm). Độ dày ≥0,08mm; | Hộp 50 đôi | Đôi | 50000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
39 | 39 | Găng khám không chứa bột tan | Chất liệu bằng cao su tự nhiên, Hàm lương bột tan ≤ 2mg/găng tay. Chiều dài Min: 240mm (±20)mm. | Hộp 50 đôi | Đôi | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
40 | 40 | Găng tay sản khoa các cỡ | Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, ngón tay thẳng, cong. Sử dụng trong khám sản phụ khoa. Chiều dài găng: 490 (±10)mm. - Chiều rộng lòng bàn tay: Size7: 89 (±5)mm. Size 7½: 95 (±5)mm. - Lực kéo:Trước lão hóa: ≥ 12.5N; Sau lão hóa: ≥ 9.5N. Độ giãn dài khi đứt: Trước lão hóa: ≥ 700%; Sau lão hóa: ≥ 550% | Hộp 50 đôi | Đôi | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
41 | 41 | Găng tay phẫu thuật các cỡ | Nguyên liệu: mủ kem latex ly tâm tự nhiên. Hàm lượng protein chiết suất ≤ 200µg/ găng tay. Độ dài 280mm (±10mm). Độ dày ≥ 0,1mm. Được tiệt trùng | Hộp 50 đôi | Đôi | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
42 | 42 | Chỉ thép liền kim các cỡ | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ sắt, kềm và hợp kim Chrom. Chỉ có khả năng dễ dàng xuyên qua các tổ chức mô mà không gây ra các vết nứt nhỏ, đồng thời cố định vết thương vĩnh viễn. Chỉ ít gây dị ứng | Hộp 12 tép, tép 4 sợi | Sợi | 48 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
43 | 43 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 2/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài ≥ 24mm. | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
44 | 44 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 3/0, sợi chỉ dài 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 24mm. Đóng gói vô trùng từng sợi. | Hộp 12 sợi | Sợi | 840 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
45 | 45 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 4/0, sợi chỉ dài 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác,độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 19mm. Đóng gói vô trùng từng sợi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 12 sợi | Sợi | 600 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
46 | 46 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 5/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 12-24mm. Đóng gói vô trùng từng sợi. Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương đương | Hộp 12 sợi | Sợi | 600 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
47 | 47 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid số 1, sợi chỉ dài 90cm, kim đầu tròn, dài 40mm, độ cong kim 1/2 đường tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 1320 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
48 | 48 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm Polyglycolic acid số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid 2/0 , sợi chỉ dài 75cm, kim đầu tròn ,dài 26mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 540 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
49 | 49 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid 3/0 , sợi chỉ dài 75cm, Kim tròn đầu tròn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 1020 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
50 | 50 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid 4/0 , sợi chỉ dài 75cm, Kim tròn đầu tròn, dài 22mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 420 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
51 | 51 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn, bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500Mpa, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
52 | 52 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500Mpa, dài 20mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
53 | 53 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, Crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500 Mpa, dài 17mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
54 | 54 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, Crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500 Mpa, dài 17mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
55 | 55 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số | Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ. | Hộp 100 cái | Cái | 1500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
| Phần 2 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế (Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter và các loại vật tư y tế khác)
56 | 1 | Canuyn (cannula) Trẻ em các cỡ từ 2 đến 4 | Chất liệu nhựa cứng PE (Polyetylen). Các cỡ dùng cho trẻ em 20-40mm. Được tiệt trùng. Quy cách đóng gói: Túi ≥ 1 cái | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
57 | 2 | Canuyn (cannula) các cỡ từ số 4 đến số 8 | Chất liệu nhựa cứng PE, không có độc hại. Có các cỡ từ 40-80mm. Được đóng gói túi PE. Được tiệt trùng | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
58 | 3 | Canuyn (cannula) cỡ số 9 | Chất liệu nhựa cứng PE, không có độc hại. Cỡ 90mm trở lên. Được đóng gói túi PE. Được tiệt trùng | Túi 01 cái | Cái | 120 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
59 | 4 | Sonde foley 2 đường các số | Sonde Foley 2 nhánh. Số 12-20. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, bóng 30ml, 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Túi 10 cái | Cái | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
60 | 5 | Sonde foley 3 đường các số | Sonde Foley 3 nhánh. Số 16-24. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, bóng 30ml, 3 nhánh, chất liệu không có DEHP | Túi 10 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
61 | 6 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng chèn. Chất liệu: PVC. Các cỡ: 3.0 (đường kính ngoài 4.2mm, đường kính bóng 8mm); 4.0 (đường kính ngoài 5.5mm, đường kính bóng 11mm); 5.0 (đường kính ngoài 6.8mm, đường kính bóng 16 mm); 5.5 (đường kính ngoài 7.5mm, đường kính bóng 16 mm), 6.0(đường kính ngoài 8.2mm, đường kính bóng 22 mm); 6,5 (đường kính ngoài 8.8mm đường kính bóng 22 mm), 7.0 (đường kính ngoài 9.6mm, đường kính bóng 25 mm), 7.5 (đường kính ngoài 10.2mm đường kính bóng 25mm), 8.0 (đường kính ngoài 10.9mm, đường kính bóng 27 mm) | Túi 01 cái | Cái | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
62 | 7 | Ống đặt nội khí quản không bóng các số | Ống đặt nội khí quản. Chất liệu: PVC. Các cỡ: 2.5 (đường kính ngoài 3.6mm); 3.0 (đường kính ngoài 4.2mm); 3.5 (đường kính ngoài 4.9mm); 4.0 (đường kính ngoài 5.5mm); 4.5 (đường kính ngoài 6.2mm) 5.0(đường kính ngoài 6.8mm); 5.5 (đường kính ngoài 7.5mm), 6.0 (đường kính ngoài 8.2mm); 6,5 (đường kính ngoài 8.8mm) | Túi 01 cái | Cái | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
63 | 8 | Sonde dạ dày các số 10,12,14,16 ,18 | Các số, dài 125cm (±5%), vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm, có 4 mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn có đường cản quang chạy dọc thân ống. Chất liệu PVC mềm, dẻo. | Hộp 25 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
64 | 9 | Sonde dạ dày số 6, số 8 | Các số 5; 6; 8, dài 50cm, vạch đánh dấu tại 20, 30 cm, có 2 mắt phụ, có đường cản quang chạy dọc thân ống. Chất liệu PVC mềm, dẻo. | Hộp 25 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
65 | 10 | Sond hút dịch các số | Sonde hút dịch các số. Phân biệt kích cỡ bằng màu sắc. Chất liệu nhựa y tế PVC Ống dài 50 cm, có 2 mắt phụ. | Túi 1 cái | Cái | 2000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
66 | 11 | Sonde nelaton các số | Làm bằng cao su thiên nhiên, Kích thước ≥ 6 - 24Fr. | Túi 10 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
67 | 12 | Vòi hút dịch ổ bụng | Vật liệu cứng 4 mắt. Phù hợp đầu nối 6,35mm và 9,50 mm. | Túi 1 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu
68 | 13 | Dây thở oxy 2 đường sơ sinh | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Túi 1 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
69 | 14 | Dây thở oxy 2 đường trẻ em | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
70 | 15 | Dây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Túi 01 cái | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
71 | 16 | Catheter tĩnh mạch Trung Tâm 3 nòng loại 2 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng 7Fr, chiều dài 20cm, chất liệu Polyurethane 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, dây dẫn đường (đầu nối chữ J) làm bằng chất liệu nitinol có Kích thước ≥ 0.035''X60cm, nong 8.5Fx10cm, nút chặn, kim luồn là kim thẳng hoặc kim Y, dao, xylanh, có dây điện cực để đo ECG. Quy cách đóng gói ≥ 10 bộ/hộp | Hộp 10 cái | Cái | 20 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
72 | 17 | Sond Hậu Môn các số (Số 20, 22, 24, 26) | Các số 20, 22,24,26,28. Dây dẫn dài 500mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | Túi 01 cái | Cái | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
73 | 18 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng, gồm: Kim gây tế ngoài màng cứng đầu cong cỡ G18 dài 80mm đường kính 1,3mm. Catheter chất liệu polyamide, dài 1000mm, đầu Catheter có 3 lỗ thoát thuốc. Màng lọc vi khuẩn. Bơm tiêm kim tiêm. | Túi 01 cái | Cái | 10 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
74 | 19 | Kehr dẫn mật các số | Sonde chữ T. Làm bằng cao su thiên nhiên, phủ silicon. Được sử dụng để thông túi mật. Không có DEHP. | Túi 01 cái | Cái | 10 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
75 | 20 | Ống thông niệu quản | Xông JJ, kẹp, que đẩy, chỉ rút xông. Chất liệu Polyurethane, không phủ Hydrophilic, các cỡ từ 5Fr đến 8Fr. Đóng gói vô trùng riêng từng bộ. | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
76 | 21 | Sonde dẫn lưu ổ bụng | Dạng ống, không lỗ. Chất liệu: Nhựa. Đường kính bên trong 5.0mm và 7.0 mm, đường kính ngoài 7.0 mm và 10 mm. Tiệt trùng bằng khí EO. | Túi 01 cái | Cái | 300 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
77 | 22 | Điện cực tim người lớn, trẻ em | Kích thước ≥ 43x45mm (±5%). Tổng diện tích bề mặt là 1.017 mm2 (±5%). Bề mặt gel 401 mm2 (±5%). Bề mặt kết dính 616 mm2 (±5%). Bề dày ≥ 0,8mm. Miếng lót làm bằng polyethylene (hoặc chất liệu tương đương). Cảm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Không chứa chất DEHP. | Bịch 50 cái/ Túi | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu
78 | 23 | Mask thở oxy người lớn | Làm từ nhựa PVC y tế an toàn dẻo, mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn. Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO. | Túi 1 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
79 | 24 | Mask thở oxy trẻ em | Làm từ nhựa PVC y tế an toàn dẻo,mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn. Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
80 | 25 | Mask khí dung người lớn | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
81 | 26 | Mask khí dung trẻ em | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
82 | 27 | Mask khí dung trẻ sơ sinh | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. | Túi 01 cái | Cái | 20 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
83 | 28 | Mask oxy có túi | Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn. Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% với dòng chảy oxy là 5-8l/phút. Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng.Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex. Gồm các size :XL, L, M, S, tiệt trùng bằng khí EO. | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
84 | 29 | Mask thở ambu người lớn | Có vòng được mã hóa mầu sắc. Cỡ số 4-5; Vòng đệm có van để bơm hơi. Thành phần không có cao su. Quy cách đóng gói: túi ≥ 01 cái | Túi 01 cái | Cái | 10 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
85 | 30 | Khẩu trang tiệt trùng | Khẩu trang 3 lớp bao gồm 2 lớp vải không dệt không thấm nước: 100% Olefin hoặc Polypropylene, giấy lọc (lớp giữa), dây đeo, gọng nhựa. Được tiệt trùng. | Hộp 50 cái | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
86 | 31 | Giấy in nhiệt | Giấy in cho máy huyết học. Kích thước ≥ 58mm x 30m, dạng cuộn. | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
87 | 32 | Giấy điện tim 6 cần | Dùng cho máy điện tim 6 cần ECG 1250K Kích thước ≥ : 110mm x 140mm x 142sheet,. Dạng tập, có bao bì bảo vệ | Túi 01 tập | Tập | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
88 | 33 | Giấy in máy monitor sản khoa | Giấy in dùng cho máy monitor sản khoa Philips, Dạng tập, kích thước: 151mm x 100mm x 150 sheets, có bao bảo vệ. | Túi 1 tệp | Tệp | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
89 | 34 | Giấy in siêu âm | Giấy dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng dùng cho máy in ảnh đen trắng SONY. Dạng cuộn, kích thước: 110mm x 20 mét. TCCL: ISO 9001, ISO 13485, CE | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
90 | 35 | Túi đựng nước tiểu | Làm bằng vật liệu nhựa, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; có lỗ treo. Có vạch chia dung tích | Túi 01 cái | Cái | 900 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
91 | 36 | Dây Garo | Làm từ cotton, có gai dính hai đầu, Kích thước ≥ 2,5*3 cm, | Túi 10 cái | Cái | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
92 | 37 | Đè lưỡi gỗ | Làm từ gỗ tự nhiên, Kích thước ≥ 150*20*2mm. Được tiệt trùng, | Hộp 100 cái | Cái | 5000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
93 | 38 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh | Dụng cụ giữ dây rốn trẻ sơ sinh.Tiệt trùng bằng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Hộp 100 cái | Cái | 400 | Không yêu cầu | Có yêu cầu
94 | 39 | Mỏ vịt nhựa | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Gồm hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng. Đã tiệt trùng. | Hộp 100 cái | Cái | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
95 | 40 | Băng đánh số người lớn | Băng đánh số người lớn. Chất liệu nhựa PVC. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp 100 cái | Cái | 4000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
96 | 41 | Băng đánh số trẻ em | Băng đánh số trẻ em. Chất liệu nhựa PVC. | Hộp 100 cái | Cái | 1000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
97 | 42 | Túi vải đựng dược liệu sắc | Làm bằng vải. Thời gian sử dụng là 6 tháng. Có thể đóng từ 8-10 thang thuốc, phù hợp với mọi loại máy sắc thuốc từ 13 - 20 lít. | Túi 01 cái | Cái | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
98 | 43 | Nước cất lít | Nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất, qua chưng cất 1 lần | Can 30 lít | Lít | 2000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
99 | 44 | Hộp an toàn | Nguyên liệu bằng giấy ép cứng mặt trong không thấm nước. Dung tích 5 lít. | Thùng 50 cái | Cái | 3000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
100 | 45 | Mũ giấy | Sản xuất từ nguyên liệu gạc không dệt, thông thoáng, mềm mại, đảm bảo bao phủ mọi kiểu tóc. Đóng gói bằng túi ép tiệt trùng; tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quy cách đóng gói: túi ≥ 100 cái | Túi 100 cái | Cái | 3000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu
| Phần 3 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế (dung dịch sát khuẩn - y dụng cụ)
101 | 1 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Thành phần tối thiểu: Chlorhexidine gluconate 4%. Chế phẩm diệt khuẩn tay phẫu thuật, dạng lỏng,. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 500ml. | Chai 500ml | Chai | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
102 | 2 | Dung dịch rửa tay thường quy | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/v); Sodium lauryl Ether Sulfate; Sodium lauryl Benzene Sulfonate. Chất dưỡng da giữ ẩm: Glycerine; Polyquatium 7 (merquate 550); sorbitol, hương liệu. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | Chai 500ml | Chai | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
103 | 3 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (w/v); Ethanol 73% (v/v) ; Chất dưỡng ẩm bảo bệ da: Glycerine, Vitamin E, Polisaccharid, Sorbitol, Vitamin B5, hương liệu. Quy cách: Chai ≥ 500ml. | Chai 500ml | Chai | 600 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
104 | 4 | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 80%, Chlorhexidine gluconate 0,5%. Dạng lỏng, bơm dưới dạng phun sương.. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 200 ml | Chai 200 ml | Chai | 300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
105 | 5 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Protease Enzyme ≥ 0,5%. Không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 -3 phút. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 1000ml | Chai 1000 ml | Chai | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
106 | 6 | Hóa chất khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật nội soi (Glutaranldehyde >2%) | Thành phần tối thiểu gồm: Glutaraldehyde 2% + pH 6, là dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao ≤ 10 phút, sử dụng trong vòng 30 ngày.. Quy cách đóng gói: Can ≥ 5 lít | Can 5 lít | Can | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
107 | 7 | Dung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi | Thành phần tối thiểu gồm: Ortho-phthaladehyde 0,55%; pH = 7. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Dung dịch trong chậu ngâm sử dụng được trong 14 ngày. Thời gian bảo quản sau khi mở nắp trên 6 tháng. | Can 5 lít | Can | 70 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
108 | 8 | Dung dịch làm sáng bóng dụng cụ kim loại và loại bỏ những vết mờ ố, gỉ sét | Thành phần: Glycolic Acid 8%, chai 750ml, 2 chai/ bộ, | Bộ gồm 2 chai 750ml | Bộ | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
109 | 9 | Viên nén khử khuẩn | Thành phần tối thiểu gồm: Dichloroisocyanurate (Troclosen Sodium). Viên nén, dạng sủi tan trong nước tạo dung dịch có độ pH acid. Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên. | Hộp 100 viên | Viên | 3000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
110 | 10 | Chloramin B | Bột tinh thể Chloramin B 25%. Dùng để pha dung dịch sát khuẩn. Quy cách đóng gói: ≥ 35kg/Thùng | 35kg/ thùng | Kg | 350 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
111 | 11 | Dung dịch tẩy rửa và diệt khuẩn bề mặt thiết bị y tế | Thành phần tối thiểu gồm: 0,3% Didecyldimethyl ammonium chloride, chất HĐBM, không chứa cồn. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 750ml. | Chai 750ml | Chai | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
112 | 12 | Kìm sinh thiết dạ dày | Với đường cắt tối ưu của kìm sinh thiết cho phép người sử dụng lấy mẫu sinh thiết tối đa một cách an toàn và dễ dàng. Thiết kế đa dạng: kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; ngàm hình oval hoặc hình tròn. Chiều dài làm việc 160cm- 230cm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. Kìm sinh thiết đường mũi: Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; được phân biệt bằng màu đỏ và màu vàng; ngàm hình oval hoặc hình ngàm cá sấu. Khớp nối đầu kìm dạng đinh tán, chắc chắn khi sinh thiết. Chiều dài làm việc 160cm, đường kính 1,8mm tương thích với kênh làm việc 2,0mm. Chiều dài làm việc 230cm, đường kính 2,3mm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. | Túi 01 cái | Cái | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
113 | 13 | Kìm sinh thiết đại tràng | Với đường cắt tối ưu của kìm sinh thiết cho phép người sử dụng lấy mẫu sinh thiết tối đa một cách an toàn và dễ dàng. Thiết kế đa dạng: kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; ngàm hình oval hoặc hình tròn. Chiều dài làm việc 160cm - 230cm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. Kìm sinh thiết đường mũi: Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; được phân biệt bằng màu đỏ và màu vàng; ngàm hình oval hoặc hình ngàm cá sấu. Khớp nối đầu kìm dạng đinh tán, chắc chắn khi sinh thiết. Chiều dài làm việc 160cm, đường kính 1,8mm tương thích với kênh làm việc 2,0mm. Chiều dài làm việc 230cm, đường kính 2,3mm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. | Túi 01 cái | Cái | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
114 | 14 | Bóp bóng người lớn | Làm bằng chất liệu PVC | Hộp 1 bộ | Bộ | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
115 | 15 | Bóp bóng trẻ em | Làm bằng chất liệu PVC | Hộp 1 bộ | Bộ | 3 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
116 | 16 | Gel KY | Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp, thăm khám bằng tay. Dùng bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo, soi bàng quang, không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl ethyl cellulose; Carbomer; Phenoxyethanol; Ethylhexylglicerin; Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. • Tiệt trùng. | Tuýp 82 gram | Tuýp | 200 | Đạt tiêu chuẩn chấn lượng ISO 13485 | Không yêu cầu
117 | 17 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn tan trong nước, dùng bôi trơn trong nội soi, thăm khám, bôi trơn âm đạo.. Đã được tiệt trùng, Tuýp ≥82g. | Tuýp 82 gram | Tuýp | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
118 | 18 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khí hiếu < 10 CFU/g, tổng số nấm < 10 CFU/g. Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6,5- 7,5. | Can 5 lít | Lít | 300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
| Phần 4 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế (dùng cho máy Plasma-RENO-S130 )
119 | 1 | Lọ hóa chất H2O2 đơn liều máy RENO | Là hóa chất tiệt khuẩn dùng cho công nghệ tiệt khuẩn VH2O2 - Phù hợp cho máy tiệt khuẩn model: S130, và S130D của hãng Renosem - Là hóa chất sử dụng 1 lần - Thể tích H2O2: 10mL/ cát sét (mỗi cát sét gồm 2 ngăn nhỏ, mỗi ngăn 5 mL) - Nồng độ H2O2: 50% - Sử dụng: 1 cát sét /chu trình - Hạn sử dụng từ ngày sản xuất: 12 tháng - Điều kiện bảo quản: 5 – 30°C | 15 các sét/ hộp | Các sét | 150 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
120 | 2 | Túi giấy Tyvek kích thước 10cm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. - Kích thước: 100mm x 70m -Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: +Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; +Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN -Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm -Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C | 6 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
121 | 3 | Túi giấy Tyvek kích thước 20cm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. - Kích thước: 200mm x 70m -Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: +Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; +Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN -Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm -Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C | 4 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
122 | 4 | Túi giấy Tyvek kích thước 35cm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. - Kích thước: 350mm x 70m -Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: +Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; +Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN -Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm -Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C | 2 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
123 | 5 | Test hóa học 3M 1348 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide - Kiểm soát chất lượng gói dụng cụ đối với các máy và chu trình tiệt khuẩn Hydrogen Peroxid - Giám sát độc lập ba thông số quan trọng: thời gian, nhiệt độ và nồng độ VH2O2 • Cấu tạo: - Màng film • Kích thước: 1,9cm x 5,1cm - Công nghệ mực dịch chuyển, màu của chỉ thị sẽ dịch chuyển dần từ xanh dương sang hồng dọc theo dải chỉ thị. - Mức độ dịch chuyển phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc, nhiệt độ và nồng độ của hơi hydrogen peroxide. - Dễ đọc kết quả, thay đổi màu có thể nhìn thấy qua một ô được đánh dấu "Reject" và "Accept" - Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị • Thành phần: - Polyester Film <52%, Mực <2%, Giấy 11%, Polystyrene Film 32%, Acrylate Adhesive <3%. Không chứa cellulose • Chỉ thị hóa học đa thông số, nhóm 4 • Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016 | 250 miếng/ gói | Miếng | 500 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Có yêu cầu
124 | 6 | Test dụng cụ 3M 1243A (Test chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn y tế) | Chỉ thị hóa học hơi nước nhóm 5 sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ • Giám sát tất cả 3 biến quan trọng của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và hơi nước. • Cấu tạo: - Bao gồm một bấc giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá kim loại. - Công nghệ di chuyển mực in phía trước, viên hóa chất chảy và chuyển thành màu tối sẫm chạy dọc theo bấc giấy • Kích thước: 5.1cm x 1.9cm • Hiệu suất tương quan với một chỉ thị sinh học • Kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ của tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước từ 121–135°C • Đọc kết quả với thiết kế vạch màu dịch chuyển qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT'' là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt. • Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 6 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn • Thành phần: - Giấy 55-65%, Acrylate Adhesive 35-45%, Nhôm <0.1%, Polypropylene <0.1%, Coatings <0.01%, Mực <0.1% - Sản phẩm không chứa chì • Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo ISO 11140-1:2014. | 500 miếng/ gói | Miếng/ Cái/ Test | 1500 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Có yêu cầu
125 | 7 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước - Cố định gói dụng cụ chắc chắn - Phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa • Cấu tạo: - Lớp keo dính chắc phù hợp với nhiều loại vật liệu như vải dệt chưa qua xử lý (nghĩa là 100% cotton có thể tái sử dụng và hỗn hợp cotton / poly) và vải không dệt dùng một lần, giấy và giấy / bao bì nhựa - Lớp nền là một loại giấy crepe màu be và cung cấp độ giãn cần thiết khi gói giãn nở trong quá trình tiệt khuẩn • Kích thước: 24mm x 55m • Sử dụng cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước trong các quy trình tiệt khuẩn hơi nước 250°F/121°C, 270°F/132°C, 273°F/134°C và 275°F/135°C • Vạch chỉ thị hóa chất sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng / nâu nhạt sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. • Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 6 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn. • Thành phần: - Giấy Crepe bão hoà 40-50%, Chất kết dính 10-20%, Acrylic Polymer 2-5%, Mực chỉ thị hơi nước 0.5-2%. - Không chứa mủ cao su tự nhiên. - Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì. | 20 cuộn/ hộp | Cuộn | 100 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Có yêu cầu
126 | 8 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (50mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 50mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 12 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
127 | 9 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (75mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 75mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 8 cuộn/ thùng | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
128 | 10 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (150mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 150mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 4 cuộn/ thùng | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
129 | 11 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (350mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 350mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 2 cuộn/thùng | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
| Phần 5 | Danh mục số lượng Phim Xquang
130 | 1 | Phim chụp Xquang 35x 43 cm | Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Phim cung cấp khả năng chẩn đoán hình ảnh ưu việt với độ chi tiết tốt, hình ảnh sắc nét và tông màu hình ảnh tuyệt vời. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp Xquang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số. Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3,0. Phù hợp với máy in laser Trimax TX55. Hộp 125 tờ | Hộp 125 tờ | Tờ | 2000 | Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu
131 | 2 | Phim chụp Xquang 20x25 cm | Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Phim cung cấp khả năng chẩn đoán hình ảnh ưu việt với độ chi tiết tốt, hình ảnh sắc nét và tông màu hình ảnh tuyệt vời. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp Xquang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số. Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3,0. Phù hợp với máy in laser Trimax TX55. Hộp 125 tờ | Hộp 125 tờ | Tờ | 3000 | Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu

## 3. Mẫu bản đáp ứng kỹ thuật
BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT E-HSDT
Tên gói thầu
Tên nhà thầu
tên người phụ trách
số điện thoại người phụ trách
Yêu cầu của E-HSMT | [7 empty] | Mức độ đáp ứng của nhà thầu
[8 empty] | Nhà thầu điền tên theo QĐ 5086 | Nhà thầu ghi rõ model ký mã hiệu | Nhà thầu điền đầy đủ tên hãng sản xuất. Không được chào nhiều hãng sản xuất cho số lượng là (1 cái, 1 chiếc). | Nhà thầu điền xuất xứ hàng hóa dự thầu | Nhà thầu điền thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Trường hợp kê khai sai khác với TSKT catalgue/ hướng dẫn sự dụng thì được đánh giá là gian lận trong đấu thầu. Tài liệu kỹ thuật phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) | Nhà thầu điền quy cách đóng gói hàng hóa dự thầu. Nhà thầu được chào quy cách đóng gói khác nhưng đảm bảo > quy cách yêu cầu của E-HSMT | Nhà thầu điền đầy đủ, loại hàng hóa, số phân loại, ngày tháng. Ví dụ như: Loại A Số 34/PL-BCA ngày 30/6/2026. Nhà thầu đánh dấu highlight model thể hiện trên bảng phân loại | Nhà thầu điền số lưu hành ví dụ: Số: 1234/PCBB-HN ngày 01/01/2025. Nhà thầu đánh dấu highlight model thể hiện trên số lưu hành | Ghi rõ tên nhà sản xuất ủy quyền cho nhà phân phối/ nhà thầu. Có hiệu lực đến ngày dd/mm/yyyy, nhà thầu highlight model hàng hóa trên UQBH | Điền tên ISO …..Có hiệu lực đến ngày dd/mm/yyyy. Nhà thầu Highlight tên hãng sản xuất/ địa chỉ/ nội dung danh mục được cấp ISO | Điền số CFS Có hiệu lực đến ngày dd/mm/yyyy. Do ….. Cấp. Nhà thầu Highlight model thể hiện trên CFS
STT theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Cấu hình đặc tính kỹ thuật Mời thầu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu chứng chỉ chất lượng | Yêu cầu ủy quyền bán hàng hoặc tương đương | Tên thương mại (nếu có) | Model/ ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ dự thầu | Cấu hình đặc tính kỹ thuật dự thầu | Quy cách đóng gói | Bảng phân loại TBYT | Số đăng ký lưu hành TBYT | Ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất/ nhà nhập khẩu | Chứng chỉ chất lượng ISO hoặc tương đương | Chứng nhận lưu hành tự do (CFS) | Trang tài liệu tham chiếu | Mã vật tư theo quyết định 5086/QĐ-BYT (nếu có)
Phần 1 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế ((Bông, băng, cồn, gạc, vật liệu cầm máu; bơm kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh; kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật)
1 | Bông y tế | Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng; Khả năng giữ nước: Trung bình 5g bông giữ được ≥100g nước; Tốc độ chìm ≤ 8s; Chất tan trong nước: không quá ≤ 0,5%; Giới hạn acid-kiềm: cả 2 dung dịch không có màu hồng; | Túi 1kg | Kg | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
2 | Tăm bông vô khuẩn | Đựng trong ống nhựa có nắp, chiều dài que 70mm, đóng gói riêng từng cái. Được tiệt trùng. | Túi 01 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
3 | Dung dịch rửa vết thương | Thành phần: NaCl 0,9%. Dung dịch dùng để rửa vết thương. | Chai 500ml | Chai | 1500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
4 | Cồn 70 º | Hàm lượng ethanol 70% | Can 30 lít | Lít | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
5 | Cồn y tế 70 º | Hàm lượng ethanol 70% ±2% (tt/tt) ở ≥ 20 độ C. Giới hạn Methanol ≤ 500ppm. Dạng lỏng, không màu, trong suốt dễ bay hơi. | Chai 500ml | Chai | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
6 | Cồn y tế 90 º | Hàm lượng ethanol 90% ±2% (tt/tt) ở ≥ 20 độ C. Giới hạn Methanol ≤ 500ppm. Dạng lỏng, không màu, trong suốt dễ bay hơi. | Chai 500ml | Chai | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
7 | Băng bột bó 10cm | Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao ≥ 97%. Khối lượng thạch cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. Kích thước cuộn ≥ 10cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 150 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
8 | Băng bột bó 15cm | Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao ≥ 85%. Khối lượng thạch cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. Kích thước cuộn ≥ 15cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 150 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
9 | Băng bột bó 20cm | Chất liệu: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao ≥ 85%. Khối lượng thạch cao ≥ 380g. Thời gian ngấm nước ≤ 10s. Khối lượng gạc từ 26g - 34g. Thời gian đông kết 2-4 phút. Vỏ là giấy bạc chống ẩm. Kích thước cuộn ≥ 20cm x 2,7m | Thùng 72 cuộn | Cuộn | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
10 | Băng chun 3 móc | Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su. Quy cách: 0.1m x 3m. Đóng gói: 1 cuộn/1 gói. Loại: không tiệt trùng. | Túi 01 cuộn | Cuộn | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
11 | Băng cuộn y tế 10cm | Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Trọng lượng 23-29 grams/m2. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix, không có xơ mùn và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Chất tan trong nước < 0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Hàm lượng chất béo ≤ 0,5%. Kích thước ≥ 10cm x 5m. | Gói 10 cuộn | Cuộn | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
12 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Túi bọc Camera, Chất liệu Nylon, túi nylon 9cm x 14cm (±5%) có dây buộc, ống nylon Ø 18cm x 230cm (±5%) có dây buộc, được tiệt trùng | Gói 1 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu
13 | Băng dính 5cm | Băng dính: Chất liệu nền bằng vải lụa phủ keo Acrylic không dùng dung môi. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Lực xé: 5,15kg/12mm (±1); Độ dính: 512g/12mm (±10); số sợi: 65g/m2 (±5) Kích thước ≥ 5 cm x 5m | Hộp 1 cuộn | Cuộn | 1200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu
14 | Gạc cầu đường kính 40mm x2 lớp, vô trùng | Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ fi 40mm x 2 lớp . | Gói 05 cái | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
15 | Gạc cầu đường kính 30mm x1 lớp, vô trùng | Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ fi 30mm x 1 lớp | Gói 10 cái | Cái | 3000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
16 | Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 8 lớp | Thành phần: Sản xuất từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng ≥ 80%. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ 30cm x 40cm x 8 lớp . | Gói 5 cái | Cái | 2000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
17 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp | Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch. Trong lượng 23- 29 grams/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ trắng ≥ 80%. Độ pH: trung tính. Được tiệt trùng. Kích thước ≥ 10cm x 10cm x 8 lớp | Gói 10 cái | Cái | 25000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
18 | Gạc mét | Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton, mật độ 18±2 sợi/inch.Trong lượng 23- 29 grams/m2.Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây, độ ngậm nước ≥ 5gr nước/ 1 gr gạc. Độ trắng: ≥ 80%. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Hàm lượng béo ≤ 0.5%. Kích thước ≥ khổ 0,8m. 100 mét/tệp | Bao 10 tệp, tệp 100 mét | Mét | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
19 | Miếng cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi. Thành phần: Bông Hydroxilated Poly - Vinyl Acetate. Bã không hóa chất, không bột vải. Kích thước ≥ 8cm x 1,5cm x 2cm. | hộp 10 miếng | Miếng | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
20 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Xy lanh 1ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 1500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
21 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Xy lanh 3ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 10000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
22 | Bơm tiêm nhựa 5 ml | Xy lanh 5ml: Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon.. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 90000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
23 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Xy lanh 10ml: Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh - Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 100 cái | Cái | 50000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
24 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Xy lanh 20ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 50 cái | Cái | 3000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
25 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Dung tích: 50ml - Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện.. Pít tông: trong suốt, Có khía bẻ gãy để hủy.Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP | Hộp 25 cái | Cái | 2500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
26 | Bơm cho ăn 50ml | Xy lanh 50ml: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc to lắp vừa dây cho ăn. Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP, không độc hại, không ảnh hưởng tới sức khỏe. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh, không gây độc, không ảnh hưởng sức khỏe. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Hộp 25 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
27 | Kim cánh bướm các số | Chất liệu Crom-Niken. Kim nhọn, vát 3 mặt có tráng lớp silicon. Có đầu khóa vặn xoắn. Dây nối 30cm (± 5cm), không có DEHP, sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người như DEHT.Các số từ 19G đến 25G | Hộp 100 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
28 | Kim lấy thuốc các số | Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ - Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100 cái | Cái | 30000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
29 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng tiêm.Kết nối khóa ren (Luer lock).Ống tiêm chất liệu FEP, không DEHP, chống xoắn.Đầu kim cắt vát 3 cạnh.Chỉ thị mầu phân biệt kích cỡ kim Có vạch cản quang Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn với màng lọc Hydrophobic ngăn máu chảy ra ngoài Thời gian lưu kim ≥ 96h Các size 14-24 | Hộp 50 cái | Cái | 10000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
30 | Kim chọc dò tủy sống các số | Kim gây tê tủy sống đầu kiểu Quinck. Quan sát được dịch chảy ra. Que thông nòng có nhiều màu. Tối thiểu các cỡ G18, G20, G22, G25, G27. | Hộp 25 cái | Cái | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
31 | Kim châm cứu các số 5 | Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. Dùng 1 lần hoặc hấp sấy dùng nhiều lần. Kích thước ≥: 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. | Hộp 100 cái | Cái | 200000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
32 | Kim châm cứu số 07 | Vỉ nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng. Dùng 1 lần hoặc hấp sấy dùng nhiều lần. Kích thước ≥ : 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm; 0,25mmx50mm; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. | Hộp 100 cái | Cái | 50000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
33 | Dây truyền dịch có kim bướm | Dây dẫn: Dài ≥ 1550mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Có cổng tiêm thuốc chữ Y. Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn làm từ chất liệu vải PP không dệt. Bầu đếm giọt dung tích 20ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. Kim 2 cánh bướm: 23G và các cỡ khác theo yêu cầu. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi 1 bộ | Bộ | 35000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
34 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Không chứa latex. Thể tích tồn dư ≤ 1 ml. Sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người (như DEHT hoặc tương đương). Đường kính trong 0,9 mm, đường kính ngoài 1,9 mm. Độ dài của dây ≥ 140cm. | Túi 01 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
35 | Khóa ba chạc không dây | Khóa ba chạc không dây nối với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ. Mũi tên chỉ hướng dòng chảy. Khóa ren dạng đai xoay. Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt, tay xoắn bằng chất liệu polyethylene, xoay 360 độ không giới hạn.. | Túi 01 cái | Cái | 400 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
36 | Khóa ba chac̣ có dây | Khóa ba chạc dây nối ≥ 25cm với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ.Mũi tên chỉ hướng dòng chảy.Khóa ren dạng đai xoay.Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt, tay xoay bằng chất kiệu polyethylene, xoay 360 độ không giới hạn. | Túi 01 cái | Cái | 1000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
37 | Dây truyền máu | Dây truyền máu dài ≥180cm, có màng lọc với Kích thước ≥ lỗ lọc nhỏ nhất 175- lớn nhất 210µm. Có kim truyền không cánh cỡ 18G, được tiệt trùng | Hộp 50 bộ | Bộ | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
38 | Găng khám bệnh các cỡ | Găng khám chất liệu Latex tự nhiên.Kích thước ≥ : có nhiều size. Chiều rộng: 70mm - 110mm. Chiều dài 240mm (±10mm). Độ dày ≥0,08mm; | Hộp 50 đôi | Đôi | 50000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
39 | Găng khám không chứa bột tan | Chất liệu bằng cao su tự nhiên, Hàm lương bột tan ≤ 2mg/găng tay. Chiều dài Min: 240mm (±20)mm. | Hộp 50 đôi | Đôi | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
40 | Găng tay sản khoa các cỡ | Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, ngón tay thẳng, cong. Sử dụng trong khám sản phụ khoa. Chiều dài găng: 490 (±10)mm. - Chiều rộng lòng bàn tay: Size7: 89 (±5)mm. Size 7½: 95 (±5)mm. - Lực kéo:Trước lão hóa: ≥ 12.5N; Sau lão hóa: ≥ 9.5N. Độ giãn dài khi đứt: Trước lão hóa: ≥ 700%; Sau lão hóa: ≥ 550% | Hộp 50 đôi | Đôi | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
41 | Găng tay phẫu thuật các cỡ | Nguyên liệu: mủ kem latex ly tâm tự nhiên. Hàm lượng protein chiết suất ≤ 200µg/ găng tay. Độ dài 280mm (±10mm). Độ dày ≥ 0,1mm. Được tiệt trùng | Hộp 50 đôi | Đôi | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
42 | Chỉ thép liền kim các cỡ | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ sắt, kềm và hợp kim Chrom. Chỉ có khả năng dễ dàng xuyên qua các tổ chức mô mà không gây ra các vết nứt nhỏ, đồng thời cố định vết thương vĩnh viễn. Chỉ ít gây dị ứng | Hộp 12 tép, tép 4 sợi | Sợi | 48 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
43 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 2/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài ≥ 24mm. | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
44 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 3/0, sợi chỉ dài 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 24mm. Đóng gói vô trùng từng sợi. | Hộp 12 sợi | Sợi | 840 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
45 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 4/0, sợi chỉ dài 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác,độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 19mm. Đóng gói vô trùng từng sợi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 12 sợi | Sợi | 600 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
46 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide số 5/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 12-24mm. Đóng gói vô trùng từng sợi. Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương đương | Hộp 12 sợi | Sợi | 600 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
47 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid số 1, sợi chỉ dài 90cm, kim đầu tròn, dài 40mm, độ cong kim 1/2 đường tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 1320 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
48 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm Polyglycolic acid số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid 2/0 , sợi chỉ dài 75cm, kim đầu tròn ,dài 26mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 540 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
49 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid 3/0 , sợi chỉ dài 75cm, Kim tròn đầu tròn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 1020 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
50 | Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid 4/0 , sợi chỉ dài 75cm, Kim tròn đầu tròn, dài 22mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 420 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
51 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn, bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500Mpa, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
52 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500Mpa, dài 20mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
53 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, Crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500 Mpa, dài 17mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
54 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim chuyên dụng gồm Niken, Titan, Crome, Molypden, sắt và có độ bền kéo ≥ 2500 Mpa, dài 17mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA | Hộp 12 sợi | Sợi | 240 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
55 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số | Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ. | Hộp 100 cái | Cái | 1500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
Phần 2 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế (Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter và các loại vật tư y tế khác)
1 | Canuyn (cannula) Trẻ em các cỡ từ 2 đến 4 | Chất liệu nhựa cứng PE (Polyetylen). Các cỡ dùng cho trẻ em 20-40mm. Được tiệt trùng. Quy cách đóng gói: Túi ≥ 1 cái | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
2 | Canuyn (cannula) các cỡ từ số 4 đến số 8 | Chất liệu nhựa cứng PE, không có độc hại. Có các cỡ từ 40-80mm. Được đóng gói túi PE. Được tiệt trùng | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
3 | Canuyn (cannula) cỡ số 9 | Chất liệu nhựa cứng PE, không có độc hại. Cỡ 90mm trở lên. Được đóng gói túi PE. Được tiệt trùng | Túi 01 cái | Cái | 120 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
4 | Sonde foley 2 đường các số | Sonde Foley 2 nhánh. Số 12-20. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, bóng 30ml, 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Túi 10 cái | Cái | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
5 | Sonde foley 3 đường các số | Sonde Foley 3 nhánh. Số 16-24. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon, bóng 30ml, 3 nhánh, chất liệu không có DEHP | Túi 10 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
6 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng chèn. Chất liệu: PVC. Các cỡ: 3.0 (đường kính ngoài 4.2mm, đường kính bóng 8mm); 4.0 (đường kính ngoài 5.5mm, đường kính bóng 11mm); 5.0 (đường kính ngoài 6.8mm, đường kính bóng 16 mm); 5.5 (đường kính ngoài 7.5mm, đường kính bóng 16 mm), 6.0(đường kính ngoài 8.2mm, đường kính bóng 22 mm); 6,5 (đường kính ngoài 8.8mm đường kính bóng 22 mm), 7.0 (đường kính ngoài 9.6mm, đường kính bóng 25 mm), 7.5 (đường kính ngoài 10.2mm đường kính bóng 25mm), 8.0 (đường kính ngoài 10.9mm, đường kính bóng 27 mm) | Túi 01 cái | Cái | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
7 | Ống đặt nội khí quản không bóng các số | Ống đặt nội khí quản. Chất liệu: PVC. Các cỡ: 2.5 (đường kính ngoài 3.6mm); 3.0 (đường kính ngoài 4.2mm); 3.5 (đường kính ngoài 4.9mm); 4.0 (đường kính ngoài 5.5mm); 4.5 (đường kính ngoài 6.2mm) 5.0(đường kính ngoài 6.8mm); 5.5 (đường kính ngoài 7.5mm), 6.0 (đường kính ngoài 8.2mm); 6,5 (đường kính ngoài 8.8mm) | Túi 01 cái | Cái | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
8 | Sonde dạ dày các số 10,12,14,16 ,18 | Các số, dài 125cm (±5%), vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm, có 4 mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn có đường cản quang chạy dọc thân ống. Chất liệu PVC mềm, dẻo. | Hộp 25 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
9 | Sonde dạ dày số 6, số 8 | Các số 5; 6; 8, dài 50cm, vạch đánh dấu tại 20, 30 cm, có 2 mắt phụ, có đường cản quang chạy dọc thân ống. Chất liệu PVC mềm, dẻo. | Hộp 25 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
10 | Sond hút dịch các số | Sonde hút dịch các số. Phân biệt kích cỡ bằng màu sắc. Chất liệu nhựa y tế PVC Ống dài 50 cm, có 2 mắt phụ. | Túi 1 cái | Cái | 2000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
11 | Sonde nelaton các số | Làm bằng cao su thiên nhiên, Kích thước ≥ 6 - 24Fr. | Túi 10 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
12 | Vòi hút dịch ổ bụng | Vật liệu cứng 4 mắt. Phù hợp đầu nối 6,35mm và 9,50 mm. | Túi 1 cái | Cái | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu
13 | Dây thở oxy 2 đường sơ sinh | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Túi 1 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
14 | Dây thở oxy 2 đường trẻ em | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
15 | Dây thở oxy 2 đường các cỡ người lớn | Chất liệu nhựa y tế, chiều dài ≥ 220cm. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Túi 01 cái | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
16 | Catheter tĩnh mạch Trung Tâm 3 nòng loại 2 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng 7Fr, chiều dài 20cm, chất liệu Polyurethane 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, dây dẫn đường (đầu nối chữ J) làm bằng chất liệu nitinol có Kích thước ≥ 0.035''X60cm, nong 8.5Fx10cm, nút chặn, kim luồn là kim thẳng hoặc kim Y, dao, xylanh, có dây điện cực để đo ECG. Quy cách đóng gói ≥ 10 bộ/hộp | Hộp 10 cái | Cái | 20 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
17 | Sond Hậu Môn các số (Số 20, 22, 24, 26) | Các số 20, 22,24,26,28. Dây dẫn dài 500mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | Túi 01 cái | Cái | 30 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
18 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng, gồm: Kim gây tế ngoài màng cứng đầu cong cỡ G18 dài 80mm đường kính 1,3mm. Catheter chất liệu polyamide, dài 1000mm, đầu Catheter có 3 lỗ thoát thuốc. Màng lọc vi khuẩn. Bơm tiêm kim tiêm. | Túi 01 cái | Cái | 10 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
19 | Kehr dẫn mật các số | Sonde chữ T. Làm bằng cao su thiên nhiên, phủ silicon. Được sử dụng để thông túi mật. Không có DEHP. | Túi 01 cái | Cái | 10 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
20 | Ống thông niệu quản | Xông JJ, kẹp, que đẩy, chỉ rút xông. Chất liệu Polyurethane, không phủ Hydrophilic, các cỡ từ 5Fr đến 8Fr. Đóng gói vô trùng riêng từng bộ. | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
21 | Sonde dẫn lưu ổ bụng | Dạng ống, không lỗ. Chất liệu: Nhựa. Đường kính bên trong 5.0mm và 7.0 mm, đường kính ngoài 7.0 mm và 10 mm. Tiệt trùng bằng khí EO. | Túi 01 cái | Cái | 300 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
22 | Điện cực tim người lớn, trẻ em | Kích thước ≥ 43x45mm (±5%). Tổng diện tích bề mặt là 1.017 mm2 (±5%). Bề mặt gel 401 mm2 (±5%). Bề mặt kết dính 616 mm2 (±5%). Bề dày ≥ 0,8mm. Miếng lót làm bằng polyethylene (hoặc chất liệu tương đương). Cảm biến được làm bằng polymer chứa cacbon và tráng lớp Ag/AgCl (hoặc chất liệu tương đương). Không chứa chất DEHP. | Bịch 50 cái/ Túi | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu
23 | Mask thở oxy người lớn | Làm từ nhựa PVC y tế an toàn dẻo, mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn. Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO. | Túi 1 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
24 | Mask thở oxy trẻ em | Làm từ nhựa PVC y tế an toàn dẻo,mềm mại, trong suốt, dây chịu xoắn. Dây dẫn thở oxy dài 2m. Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Kẹp mũi có thể điều chỉnh được. Tiệt trùng bằng khí EO | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
25 | Mask khí dung người lớn | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
26 | Mask khí dung trẻ em | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. | Túi 01 cái | Cái | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
27 | Mask khí dung trẻ sơ sinh | Làm từ nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt. Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung. Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m. Mặt nạ có dây đeo. Bao gồm mặt nạ, khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi, nhôm flake và kết nối. Sản phẩm được dùng để quản lý thuốc cho người bệnh dưới dạng một sương mù hít vào phổi. | Túi 01 cái | Cái | 20 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
28 | Mask oxy có túi | Làm từ nhựa PVC y tế mềm, trong suốt, dây không bị vặn xoắn. Được thiết kế cho việc truyền khí oxy qua đường miệng với mức độ tập trung oxy cao. Độ tập trung oxy: 95%-100% với dòng chảy oxy là 5-8l/phút. Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân, giúp lượng khí oxy được cung cấp đầy đủ cho người sử dụng.Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m, túi trữ khí 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. Không Latex. Gồm các size :XL, L, M, S, tiệt trùng bằng khí EO. | Túi 01 cái | Cái | 100 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
29 | Mask thở ambu người lớn | Có vòng được mã hóa mầu sắc. Cỡ số 4-5; Vòng đệm có van để bơm hơi. Thành phần không có cao su. Quy cách đóng gói: túi ≥ 01 cái | Túi 01 cái | Cái | 10 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
30 | Khẩu trang tiệt trùng | Khẩu trang 3 lớp bao gồm 2 lớp vải không dệt không thấm nước: 100% Olefin hoặc Polypropylene, giấy lọc (lớp giữa), dây đeo, gọng nhựa. Được tiệt trùng. | Hộp 50 cái | Cái | 5000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
31 | Giấy in nhiệt | Giấy in cho máy huyết học. Kích thước ≥ 58mm x 30m, dạng cuộn. | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
32 | Giấy điện tim 6 cần | Dùng cho máy điện tim 6 cần ECG 1250K Kích thước ≥ : 110mm x 140mm x 142sheet,. Dạng tập, có bao bì bảo vệ | Túi 01 tập | Tập | 500 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
33 | Giấy in máy monitor sản khoa | Giấy in dùng cho máy monitor sản khoa Philips, Dạng tập, kích thước: 151mm x 100mm x 150 sheets, có bao bảo vệ. | Túi 1 tệp | Tệp | 50 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
34 | Giấy in siêu âm | Giấy dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng dùng cho máy in ảnh đen trắng SONY. Dạng cuộn, kích thước: 110mm x 20 mét. TCCL: ISO 9001, ISO 13485, CE | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 200 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
35 | Túi đựng nước tiểu | Làm bằng vật liệu nhựa, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; có lỗ treo. Có vạch chia dung tích | Túi 01 cái | Cái | 900 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
36 | Dây Garo | Làm từ cotton, có gai dính hai đầu, Kích thước ≥ 2,5*3 cm, | Túi 10 cái | Cái | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
37 | Đè lưỡi gỗ | Làm từ gỗ tự nhiên, Kích thước ≥ 150*20*2mm. Được tiệt trùng, | Hộp 100 cái | Cái | 5000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
38 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh | Dụng cụ giữ dây rốn trẻ sơ sinh.Tiệt trùng bằng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. Có bao chứa an toàn đi kèm. | Hộp 100 cái | Cái | 400 | Không yêu cầu | Có yêu cầu
39 | Mỏ vịt nhựa | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Gồm hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng. Đã tiệt trùng. | Hộp 100 cái | Cái | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
40 | Băng đánh số người lớn | Băng đánh số người lớn. Chất liệu nhựa PVC. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp 100 cái | Cái | 4000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
41 | Băng đánh số trẻ em | Băng đánh số trẻ em. Chất liệu nhựa PVC. | Hộp 100 cái | Cái | 1000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
42 | Túi vải đựng dược liệu sắc | Làm bằng vải. Thời gian sử dụng là 6 tháng. Có thể đóng từ 8-10 thang thuốc, phù hợp với mọi loại máy sắc thuốc từ 13 - 20 lít. | Túi 01 cái | Cái | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
43 | Nước cất lít | Nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất, qua chưng cất 1 lần | Can 30 lít | Lít | 2000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
44 | Hộp an toàn | Nguyên liệu bằng giấy ép cứng mặt trong không thấm nước. Dung tích 5 lít. | Thùng 50 cái | Cái | 3000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
45 | Mũ giấy | Sản xuất từ nguyên liệu gạc không dệt, thông thoáng, mềm mại, đảm bảo bao phủ mọi kiểu tóc. Đóng gói bằng túi ép tiệt trùng; tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quy cách đóng gói: túi ≥ 100 cái | Túi 100 cái | Cái | 3000 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Không yêu cầu
Phần 3 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế (dung dịch sát khuẩn - y dụng cụ)
1 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Thành phần tối thiểu: Chlorhexidine gluconate 4%. Chế phẩm diệt khuẩn tay phẫu thuật, dạng lỏng,. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 500ml. | Chai 500ml | Chai | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
2 | Dung dịch rửa tay thường quy | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine Digluconate 2% (w/v); Sodium lauryl Ether Sulfate; Sodium lauryl Benzene Sulfonate. Chất dưỡng da giữ ẩm: Glycerine; Polyquatium 7 (merquate 550); sorbitol, hương liệu. Quy cách đóng gói: Chai 500ml. | Chai 500ml | Chai | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
3 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần tối thiểu gồm: Chlorhexidine Digluconate 0,5% (w/v); Ethanol 73% (v/v) ; Chất dưỡng ẩm bảo bệ da: Glycerine, Vitamin E, Polisaccharid, Sorbitol, Vitamin B5, hương liệu. Quy cách: Chai ≥ 500ml. | Chai 500ml | Chai | 600 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
4 | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 80%, Chlorhexidine gluconate 0,5%. Dạng lỏng, bơm dưới dạng phun sương.. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 200 ml | Chai 200 ml | Chai | 300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
5 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | Thành phần tối thiểu gồm: Protease Enzyme ≥ 0,5%. Không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 -3 phút. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 1000ml | Chai 1000 ml | Chai | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
6 | Hóa chất khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật nội soi (Glutaranldehyde >2%) | Thành phần tối thiểu gồm: Glutaraldehyde 2% + pH 6, là dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao ≤ 10 phút, sử dụng trong vòng 30 ngày.. Quy cách đóng gói: Can ≥ 5 lít | Can 5 lít | Can | 50 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
7 | Dung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi | Thành phần tối thiểu gồm: Ortho-phthaladehyde 0,55%; pH = 7. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Dung dịch trong chậu ngâm sử dụng được trong 14 ngày. Thời gian bảo quản sau khi mở nắp trên 6 tháng. | Can 5 lít | Can | 70 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
8 | Dung dịch làm sáng bóng dụng cụ kim loại và loại bỏ những vết mờ ố, gỉ sét | Thành phần: Glycolic Acid 8%, chai 750ml, 2 chai/ bộ, | Bộ gồm 2 chai 750ml | Bộ | 2 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
9 | Viên nén khử khuẩn | Thành phần tối thiểu gồm: Dichloroisocyanurate (Troclosen Sodium). Viên nén, dạng sủi tan trong nước tạo dung dịch có độ pH acid. Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên. | Hộp 100 viên | Viên | 3000 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
10 | Chloramin B | Bột tinh thể Chloramin B 25%. Dùng để pha dung dịch sát khuẩn. Quy cách đóng gói: ≥ 35kg/Thùng | 35kg/ thùng | Kg | 350 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
11 | Dung dịch tẩy rửa và diệt khuẩn bề mặt thiết bị y tế | Thành phần tối thiểu gồm: 0,3% Didecyldimethyl ammonium chloride, chất HĐBM, không chứa cồn. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 750ml. | Chai 750ml | Chai | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
12 | Kìm sinh thiết dạ dày | Với đường cắt tối ưu của kìm sinh thiết cho phép người sử dụng lấy mẫu sinh thiết tối đa một cách an toàn và dễ dàng. Thiết kế đa dạng: kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; ngàm hình oval hoặc hình tròn. Chiều dài làm việc 160cm- 230cm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. Kìm sinh thiết đường mũi: Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; được phân biệt bằng màu đỏ và màu vàng; ngàm hình oval hoặc hình ngàm cá sấu. Khớp nối đầu kìm dạng đinh tán, chắc chắn khi sinh thiết. Chiều dài làm việc 160cm, đường kính 1,8mm tương thích với kênh làm việc 2,0mm. Chiều dài làm việc 230cm, đường kính 2,3mm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. | Túi 01 cái | Cái | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
13 | Kìm sinh thiết đại tràng | Với đường cắt tối ưu của kìm sinh thiết cho phép người sử dụng lấy mẫu sinh thiết tối đa một cách an toàn và dễ dàng. Thiết kế đa dạng: kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; ngàm hình oval hoặc hình tròn. Chiều dài làm việc 160cm - 230cm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. Kìm sinh thiết đường mũi: Kìm sinh thiết có kim hoặc không kim; được phân biệt bằng màu đỏ và màu vàng; ngàm hình oval hoặc hình ngàm cá sấu. Khớp nối đầu kìm dạng đinh tán, chắc chắn khi sinh thiết. Chiều dài làm việc 160cm, đường kính 1,8mm tương thích với kênh làm việc 2,0mm. Chiều dài làm việc 230cm, đường kính 2,3mm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm. | Túi 01 cái | Cái | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
14 | Bóp bóng người lớn | Làm bằng chất liệu PVC | Hộp 1 bộ | Bộ | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
15 | Bóp bóng trẻ em | Làm bằng chất liệu PVC | Hộp 1 bộ | Bộ | 3 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
16 | Gel KY | Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp, thăm khám bằng tay. Dùng bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo, soi bàng quang, không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl ethyl cellulose; Carbomer; Phenoxyethanol; Ethylhexylglicerin; Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. • Tiệt trùng. | Tuýp 82 gram | Tuýp | 200 | Đạt tiêu chuẩn chấn lượng ISO 13485 | Không yêu cầu
17 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn tan trong nước, dùng bôi trơn trong nội soi, thăm khám, bôi trơn âm đạo.. Đã được tiệt trùng, Tuýp ≥82g. | Tuýp 82 gram | Tuýp | 200 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
18 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khí hiếu < 10 CFU/g, tổng số nấm < 10 CFU/g. Không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6,5- 7,5. | Can 5 lít | Lít | 300 | Không yêu cầu | Không yêu cầu
Phần 4 | Danh mục số lượng hàng hóa vật tư y tế (dùng cho máy Plasma-RENO-S130 )
1 | Lọ hóa chất H2O2 đơn liều máy RENO | Là hóa chất tiệt khuẩn dùng cho công nghệ tiệt khuẩn VH2O2 - Phù hợp cho máy tiệt khuẩn model: S130, và S130D của hãng Renosem - Là hóa chất sử dụng 1 lần - Thể tích H2O2: 10mL/ cát sét (mỗi cát sét gồm 2 ngăn nhỏ, mỗi ngăn 5 mL) - Nồng độ H2O2: 50% - Sử dụng: 1 cát sét /chu trình - Hạn sử dụng từ ngày sản xuất: 12 tháng - Điều kiện bảo quản: 5 – 30°C | 15 các sét/ hộp | Các sét | 150 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu
2 | Túi giấy Tyvek kích thước 10cm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. - Kích thước: 100mm x 70m -Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: +Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; +Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN -Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm -Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C | 6 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
3 | Túi giấy Tyvek kích thước 20cm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. - Kích thước: 200mm x 70m -Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: +Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; +Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN -Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm -Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C | 4 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
4 | Túi giấy Tyvek kích thước 35cm x 70m | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. - Kích thước: 350mm x 70m -Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: +Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; +Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/-5um; Độ bền xé >=90mN -Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm -Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C | 2 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương | Không yêu cầu
5 | Test hóa học 3M 1348 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide - Kiểm soát chất lượng gói dụng cụ đối với các máy và chu trình tiệt khuẩn Hydrogen Peroxid - Giám sát độc lập ba thông số quan trọng: thời gian, nhiệt độ và nồng độ VH2O2 • Cấu tạo: - Màng film • Kích thước: 1,9cm x 5,1cm - Công nghệ mực dịch chuyển, màu của chỉ thị sẽ dịch chuyển dần từ xanh dương sang hồng dọc theo dải chỉ thị. - Mức độ dịch chuyển phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc, nhiệt độ và nồng độ của hơi hydrogen peroxide. - Dễ đọc kết quả, thay đổi màu có thể nhìn thấy qua một ô được đánh dấu "Reject" và "Accept" - Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị • Thành phần: - Polyester Film <52%, Mực <2%, Giấy 11%, Polystyrene Film 32%, Acrylate Adhesive <3%. Không chứa cellulose • Chỉ thị hóa học đa thông số, nhóm 4 • Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016 | 250 miếng/ gói | Miếng | 500 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Có yêu cầu
6 | Test dụng cụ 3M 1243A (Test chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn y tế) | Chỉ thị hóa học hơi nước nhóm 5 sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ • Giám sát tất cả 3 biến quan trọng của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và hơi nước. • Cấu tạo: - Bao gồm một bấc giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá kim loại. - Công nghệ di chuyển mực in phía trước, viên hóa chất chảy và chuyển thành màu tối sẫm chạy dọc theo bấc giấy • Kích thước: 5.1cm x 1.9cm • Hiệu suất tương quan với một chỉ thị sinh học • Kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ của tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước từ 121–135°C • Đọc kết quả với thiết kế vạch màu dịch chuyển qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT'' là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt. • Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 6 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn • Thành phần: - Giấy 55-65%, Acrylate Adhesive 35-45%, Nhôm <0.1%, Polypropylene <0.1%, Coatings <0.01%, Mực <0.1% - Sản phẩm không chứa chì • Là chỉ thị tích hợp loại 5 được phân loại theo ISO 11140-1:2014. | 500 miếng/ gói | Miếng/ Cái/ Test | 1500 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Có yêu cầu
7 | Băng keo thử nhiệt hấp ướt | Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước - Cố định gói dụng cụ chắc chắn - Phân biệt gói dụng cụ đã qua tiệt khuẩn hay chưa • Cấu tạo: - Lớp keo dính chắc phù hợp với nhiều loại vật liệu như vải dệt chưa qua xử lý (nghĩa là 100% cotton có thể tái sử dụng và hỗn hợp cotton / poly) và vải không dệt dùng một lần, giấy và giấy / bao bì nhựa - Lớp nền là một loại giấy crepe màu be và cung cấp độ giãn cần thiết khi gói giãn nở trong quá trình tiệt khuẩn • Kích thước: 24mm x 55m • Sử dụng cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước trong các quy trình tiệt khuẩn hơi nước 250°F/121°C, 270°F/132°C, 273°F/134°C và 275°F/135°C • Vạch chỉ thị hóa chất sẽ hiển thị sự thay đổi màu sắc trực quan từ trắng / nâu nhạt sang nâu sẫm / đen khi tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn bằng hơi nước. • Chỉ báo sẽ không thay đổi trực quan trong vòng 6 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn. • Thành phần: - Giấy Crepe bão hoà 40-50%, Chất kết dính 10-20%, Acrylic Polymer 2-5%, Mực chỉ thị hơi nước 0.5-2%. - Không chứa mủ cao su tự nhiên. - Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo, không chứa chì. | 20 cuộn/ hộp | Cuộn | 100 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Có yêu cầu
8 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (50mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 50mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 12 cuộn/ hộp | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
9 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (75mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 75mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 8 cuộn/ thùng | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
10 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (150mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 150mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 4 cuộn/ thùng | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
11 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao (350mm x 200m) | Túi ép sử dụng trong tiệt khuẩn hơi nước, EO Kích thước: 350mm x 100m - Túi gồm 2 mặt: + Mặt giấy y tế loại 60 g/m2. Độ dày 83µm; Độ thoáng khí 1000ml/min; Độ bền lực kéo: 6,4kN/m; Độ chịu bục: 350kPa + Mặt film tiêu chuẩn (PET/PP) Lớp PET dày 12µm; Lớp PP dày 40µm ; Nhiệt độ hàn 180 độ C; Độ bền chịu xé tối thiểu 70mN; - Không chứa chì, kim loại nặng và vật liệu độc hại, - Tích hợp vạch chỉ thị trên túi sau khi tiệt trùng + Tiệt trùng hơi nước vạch chỉ thị đổi màu từ xanh da trời -> nâu/đen + Tiệt trùng EO vạch chỉ thị đổi màu từ hồng (đỏ) -> vàng/ cam | 2 cuộn/thùng | Cuộn | 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương | Có yêu cầu
Phần 5 | Danh mục số lượng Phim Xquang
1 | Phim chụp Xquang 35x 43 cm | Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Phim cung cấp khả năng chẩn đoán hình ảnh ưu việt với độ chi tiết tốt, hình ảnh sắc nét và tông màu hình ảnh tuyệt vời. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp Xquang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số. Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3,0. Phù hợp với máy in laser Trimax TX55. Hộp 125 tờ | Hộp 125 tờ | Tờ | 2000 | Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu
2 | Phim chụp Xquang 20x25 cm | Phim có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt, thang màu xám thích hợp cho sự thay đổi tông màu liên tục của hình ảnh y tế. Phim cung cấp khả năng chẩn đoán hình ảnh ưu việt với độ chi tiết tốt, hình ảnh sắc nét và tông màu hình ảnh tuyệt vời. Được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp Xquang thường quy, chụp X quang kỹ thuật số. Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester. Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3,0. Phù hợp với máy in laser Trimax TX55. Hộp 125 tờ | Hộp 125 tờ | Tờ | 3000 | Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương | Có yêu cầu