## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu điện.

- Nguồn vốn: Nguồn đầu tư phát triển tại đơn vị.

- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 3087/QĐ-BVBĐ-KD&ĐT ngày 27/10/2025 của Bệnh viện Bưu Điện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Mua sắm thiết bị bổ sung cho các khoa năm 2025”.

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Bưu điện Cơ sở 1 và Cơ sở 2.

+ Cơ sở 1: Số 49 Phố Trần Điền, Phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

+ Cơ sở 2: Số 1, phố Yên Bái II, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị bổ sung cho các khoa năm 2025.

- Giá gói thầu: 8.060.950.000 VND (Bằng chữ: Tám tỷ không trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng./.).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi; trong nước không sơ tuyển; qua mạng; chia phần.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21D.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| I | BÌNH CHỨA NITƠ TRỮ MẪU |
| --- | --- |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Yêu cầu xuất xứ (Bình trữ mẫu): các nước thuộc nhóm G7 |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Bình lưu trữ mẫu nitơ (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | - Bộ phần mềm điều khiển: 01 Bộ |
|  | - Thước đo nitơ lỏng: 01 cái |
|  | - Dây chuyển nitơ lỏng: 01 cái |
|  | - Hộp bảo vệ túi lưu trữ mẫu: 200 cái |
|  | - Hộp đựng ống mẫu lưu trữ: 80 cái |
|  | - Kiểm soát mức Nitơ: 01 Bộ |
|  | - Cảm biến nhiệt độ: 01 Bộ |
|  | - Giá đỡ các tầng cho hộp chứa túi lưu trữ: 25 cái |
|  | - Giá đỡ các tầng cho hộp chứa ống mẫu: 5 cái |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Ứng dụng tối thiểu: Lưu trữ máu cuống rốn, tế bào gốc, các mô, thụ tinh nhân tạo (IVF) đạt đến nhiệt độ tối đa: ≤ -190 độ C |
|  | - Dung tích bình chứa Nitơ lỏng tối đa: ≥ 790 lít |
|  | - Đường kính ngoài: 110cm (± ≤ 10%) |
|  | - Đường kính nắp bình: 45cm (± ≤ 5 cm) |
|  | - Bình có cấu trúc 2 lớp, giữa 2 lớp thành bình có lớp chân không cách nhiệt |
|  | - Chất liệu bình làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | - Giá đỡ các tầng cho hộp chứa túi lưu trữ được làm bằng chất liệu thép không gỉ |
|  | - Giá đỡ các tầng cho hộp chứa ống mẫu làm bằng chất liệu thép không gỉ |
|  | - Kích thước túi máu lưu trữ tối thiểu: ≥ 4 loại túi |
|  | - Lưu trữ ống mẫu: ≥ 40.000 ống hoặc túi máu tối đa: ≥ 2000 túi (loại túi 25ml) |
|  | - Có bậc thang hỗ trợ lấy mẫu |
|  | - Tự động đo và kiểm soát mức Nitơ lỏng. |
|  | - Tự động cấp Nitơ lỏng qua van điện từ |
|  | - Màn hình LCD, hiển thị thông tin tối thiểu có: mức nitơ, nhiệt độ, cảnh báo lỗi |
|  | - Có chức năng, theo dõi báo động từ xa: mức nitơ, nhiệt độ. |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 2, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| II | MÁY CẮT TIÊU BẢN LẠNH |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Hàng hóa có chứng nhận CE hoặc FDA |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | - Gá dùng cho lưỡi dao dùng 1 lần: 01 Cái |
|  | - Lưỡi dao dùng 1 lần (50 chiếc/hộp): 01 hộp |
|  | - Bộ định hướng/di chuyển mẫu: 01 Bộ |
|  | - Bộ phận kiểm soát nhiệt độ mẫu vật cắt: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | * Buồng làm lạnh |
|  | - Nhiệt độ buồng làm lạnh tối đa: ≤ - 25 độ C |
|  | - Khu vực lưu trữ/chuẩn bị mẫu: ≥ 15 vị trí |
|  | - Nhiệt độ gá giữ dao: ≤ - 25 độ C |
|  | - Điều khiển nhiệt độ gá kẹp mẫu vật tối đa: ≤ - 40 độ C |
|  | - Buồng làm lạnh bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | - Có vị trí làm lạnh nhanh, nhiệt độ tối thiểu ≤ -50 độ C |
|  | *Bộ phận cắt mẫu |
|  | - Khoảng di chuyển mẫu theo chiều dọc: ≥ 50mm |
|  | - Khoảng dẫn tiến mẫu theo chiều ngang: ≥ 25 mm |
|  | - Có chức năng chỉnh nghiêng/xoay mẫu ≥ 8 độ |
|  | - Độ dày lát cắt điều chỉnh được: từ ≤ 1 µm đến ≥ 95µm |
|  | - Có ≥ 4 bước điều chỉnh độ dày lát cắt |
|  | - Độ dày gọt mẫu điều chỉnh được: từ ≤ 10 đến ≥ 95µm |
|  | * Các tính năng, chức năng |
|  | - Có chức năng khóa tay quay |
|  | - Có thanh bảo vệ lưỡi dao đảm bảo an toàn cho người sử dụng |
|  | - Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương |
|  | - Có chức năng rã đông tự động và thủ công |
|  | - Có khử trùng bằng phun sương hóa chất hoặc ozone |
|  | - Máy cắt tiêu bản lạnh: loại cắt thủ công |
|  | - Có bộ phận chống cuộn mẫu. |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| III | BÀN SẤY TIÊU BẢN |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Ứng dụng: làm khô tiêu bản trong lĩnh vực huyết học và mô bệnh học |
|  | - Công suất sấy tối đa: ≥ 60 tiêu bản/lần sấy |
|  | - Mặt bàn sấy phẳng, kích thước: ≥ 300 x 450mm |
|  | - Điều khiển nhiệt độ tối đa ≥ 60 độ C |
|  | - Có bộ bảo vệ quá nhiệt |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| IV | DAO MỔ SIÊU ÂM |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 Cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | - Bàn đạp chân: 01 Cái |
|  | - Dây dao dùng cho Tay dao mổ nội soi, dùng nhiều lần: 01 Cái |
|  | - Dây dao dùng cho Tay dao mổ mở, dùng nhiều lần: 01 Cái |
|  | - Tay dao mổ siêu âm mổ nội soi, dùng một lần: 02 Cái |
|  | - Tay dao mổ siêu âm mổ mở, dùng một lần: 02 Cái |
|  | - Xe đẩy: 01 Cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Ứng dụng: dùng năng lượng siêu âm để cắt và hàn mạch dùng cho các mô mềm. |
|  | - Chế độ phẫu thuật: Có tối thiểu 2 chế độ mổ mở và nội soi. |
|  | - Công suất đầu ra tối đa: ≥ 30 W |
|  | - Tần số làm việc: 55 kHz (± 1kHz) |
|  | - Có chức năng tự động kiểm tra. |
|  | - Màn hình LCD: ≥ 5 inches |
|  | - Có cảnh báo bằng âm thanh về tình trạng/điều kiện làm việc của dao mổ. |
|  | - Biên độ dao động lưỡi dao: từ ≤ 65 đến ≥ 95 µm |
|  | - Dây dao dùng cho tay dao mổ nội soi |
|  | + Tương thích với máy chính, tay dao mổ nội soi các cỡ |
|  | + Số lần sử dụng tối đa: ≥ 100 lần. |
|  | - Dây dao dùng cho tay dao mổ mở |
|  | + Tương thích với máy chính, tay dao mổ mở các cỡ |
|  | + Số lần sử dụng tối đa: ≥ 100 lần. |
|  | - Tay dao mổ nội soi |
|  | + Tương thích với máy chính và dây dao. |
|  | + Tay cầm có nút điều chỉnh năng lượng tối thiểu và tối đa. |
|  | + Đường kính: 5mm, chiều dài: 13 cm (± 1 cm). |
|  | + Đường kính: 5mm, chiều dài: 22 cm (±1 cm). |
|  | - Tay dao mổ mở |
|  | + Tương thích với máy phát và dây dao phù hợp. |
|  | + Tay cầm có nút điều chỉnh năng lượng tối thiểu và tối đa |
|  | + Chiều dài tay dao loại: ≥ 9 cm |
|  | + Chiều dài tay dao loại: ≥ 16 cm |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, cơ sở 2, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| V | MÁY LASER CO2 |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | - Bộ trục khuỷu: 01 Bộ |
|  | - Bàn đạp: 01 cái |
|  | - Đầu điều trị: 02 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Ứng dụng trong các chuyên khoa: Da liễu, phụ khoa, tai mũi họng, thẩm mỹ. |
|  | - Loại Laser: Carbon Dioxide Laser/ CO2 Glass hoặc tương đương. |
|  | - Bước sóng Laser: 10.600 nm (± ≤ 20 nm) |
|  | - Chế độ hoạt động tối thiểu bao gồm: Liên tục, xung |
|  | - Công suất tối đa ≥ 30 W, điều chỉnh được. |
|  | - Độ dài xung phát điều chỉnh tối đa: ≥ 450ms |
|  | - Tia dẫn đường Laser màu đỏ |
|  | - Điều khiển phát tia Laser: bàn đạp |
|  | - Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương |
|  | - Cơ chế làm mát: bằng nước hoặc tương đương |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 2, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| VI | GIƯỜNG BỆNH HỒI SỨC CẤP CỨU |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Hàng hóa có chứng nhận CE hoặc FDA |
|  | - Yêu cầu về xuất xứ (Giường bệnh): Các nước thuộc EU hoặc G7 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Thân giường (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | - Tay vịn (thanh chắn) hai bên: 02 cái |
|  | - Tấm đầu/chân giường: 02 cái |
|  | - Bộ điều khiển gắn thành: 01 bộ |
|  | - Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ |
|  | - Đệm: 01 chiếc |
|  | - Cọc truyền: 01 chiếc |
|  | - Ắc quy dự phòng: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Giường điều khiển bằng động cơ điện. |
|  | - Mặt sàn giường được chia tối thiểu: ≥ 04 khúc; phần lưng, phần mông, phần đùi, phần chân |
|  | - Giường có 4 bánh và khóa trung tâm |
|  | - Có ≥ 04 vị trí gắn cọc truyền ở góc giường |
|  | - Có ắc quy dự phòng trong trường hợp mất điện |
|  | - Vật liệu: |
|  | + Khung giường làm bằng thép được sơn phủ hoặc tương đương. |
|  | + Sàn giường làm bằng thép được sơn phủ hoặc nhựa PP hoặc tương đương |
|  | + Tấm chắn đầu và chân giường được làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, tháo rời được |
|  | - Bộ điều khiển điện thực hiện tối thiểu các chức năng: |
|  | + Có phím chức năng nâng hạ: phần lưng, phần đùi (gối), cao/thấp, dốc ngược/dốc xuôi |
|  | + Có phím chức năng (CPR) cho hồi sức tim phổi. |
|  | + Có phím chức năng đưa giường về tư thế ngồi |
|  | + Có phím chức năng đưa gường về vị trí cùng 1 mặt phẳng |
|  | + Có phím chức năng phục hồi sốc (chống sốc) cho bệnh nhân: cho phép đưa đồng thời các phần về vị trí thấp nhất và dốc đầu giường khẩn cấp (Trendelenburg) |
|  | + Điều chỉnh dốc ngược/dốc xuôi: ≥ 15 độ/ ≤ -15 độ |
|  | + Điều chỉnh chiều cao giường: từ ≤ 40 đến ≥ 75 cm |
|  | + Điều chỉnh phần lưng: từ 0 đến ≥ 60 độ |
|  | + Điều chỉnh phần đùi: từ 0 đến ≥ 20 độ |
|  | - Đệm: |
|  | + Chiều dày đệm: ≥ 12 cm, có tính năng kháng khuẩn, dễ làm vệ sinh |
|  | + Vỏ đệm chống thấm nước (nước tiểu và máu) |
|  | - Kích thước: |
|  | + Chiều dài giường tổng thể: trong khoảng 190 cm đến 225 cm |
|  | + Chiều rộng giường tổng thể: trong khoảng 90 cm đến 105 cm. |
|  | - Tải trọng tối đa: ≥ 230 kg |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| VII | MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ |
| 1 | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Yêu cầu Xuất xứ (Máy chính): các nước thuộc nhóm G7 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
| 2 | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 Cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | + Cáp đo điện tim 3 dây: 01 cái |
|  | + Bao đo huyết áp người lớn: 01 cái |
|  | + Bao đo huyết cho trẻ em: 01 cái |
|  | + Cáp và đầu đo SPO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Đầu đo nhiệt độ da sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | + Giấy in: 05 cuộn |
|  | + Gel điện tim: 01 lọ |
|  | + Điện cực điện tim: 50 cái |
|  | + Pin sạc: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| 3 | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Theo dõi, cảnh báo được tối thiểu các thông số: ECG, Nhịp thở, SpO2/mạch, NIBP, nhiệt độ |
|  | - Màn hình: TFT hoặc LCD, kích thước ≥ 12 inch |
|  | - Độ phân giải: ≥ 800 x 600 pixels |
|  | - Có cổng kết nối mạng LAN |
|  | - Có giao thức kết nối HL7 |
|  | - Có chức năng phát hiện loạn nhịp theo dõi đồng thời ≥ 3 đạo trình. |
|  | - Báo động bằng hình ảnh và âm thanh |
|  | *Thông số điện tim ECG |
|  | - Số lượng điện cực: ≥ 03 |
|  | - Có thể thu, hiển thị đồng thời ít nhất 3 tín hiệu điện tim I, II hoặc III |
|  | - Dải động đầu vào: ± ≥ 5 mV |
|  | - Hệ số chống nhiễu đồng pha: ≥ 90 dB |
|  | *Nhịp tim |
|  | - Phương pháp đo: trung bình chuyển động hoặc tương đương |
|  | - Dải đo: từ ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút |
|  | - Sai số: ± ≤ 2 nhịp/phút |
|  | *Phân tích loạn nhịp |
|  | - Phương pháp phân tích: Phương pháp kết hợp đa mẫu |
|  | - Số kênh: ≥ 2 |
|  | *Thông số nhịp thở |
|  | - Phương pháp đo: Trở kháng hoặc tương đương |
|  | - Dải đo tối đa: ≥ 150 nhịp/phút |
|  | - Sai số: ± ≤ 2 nhịp/phút |
|  | - Cảnh báo ngưng thở |
|  | *Thông số SPO2 |
|  | - Dải đo tối đa: 100% |
|  | - Dải hiển thị: từ ≤ 70 đến 100% |
|  | - Sai số: ± ≤ 3% |
|  | *Thông số nhiệt độ |
|  | - Số cổng đo nhiệt độ: ≥ 1 |
|  | - Dải đo tối đa: ≥ 45 độ C (± ≤ 0,2 độ C) |
|  | *Thông số huyết áp không xâm nhập (NIBP) |
|  | - Phương pháp đo: Dao động kế hoặc tương đương |
|  | - Dải đo tối đa: ≥ 300 mmHg (± ≤ 3 mmHg) |
|  | *Báo động: |
|  | - Báo động tối thiểu có: giới hạn trên/dưới, ngừng thở, loạn nhịp, nhiễu, không dò ra sóng, pin yếu |
|  | - Chỉ thị báo động: có đèn chỉ thị báo động |
|  | - Có chức năng tạm ngừng âm thanh báo động |
|  | - Nếu kết nối với monitor trung tâm, các báo động có thể điều chỉnh thông qua máy trung tâm. |
|  | *Máy in nhiệt: |
|  | - Kiểu in: In nhiệt lắp trong máy. |
|  | - Số kênh in: ≥ 3 kênh |
|  | - Tốc độ in tối thiểu có 3 mức: 12.5, 25, 50 mm/giây |
|  | *Pin sạc: |
|  | - Kiểu pin: Lithium Ion hoặc tương đương |
|  | - Thời gian hoạt động: ≥ 30 phút |
|  | - Biểu thị trạng thái pin: hiển thị trạng thái pin trên màn hình |
| 4 | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại cơ sở 1- Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| VIII | ĐẦU DÒ SIÊU ÂM TRỰC TRÀNG HAI BÌNH DIỆN |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Đầu dò kèm dây cáp: 01 cái |
|  | - Bộ gá chọc dò và kim sinh thiết mô mềm: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Ứng dụng: Thăm khám trực tràng |
|  | - Chế độ Convex: |
|  | + Dải tần số: từ ≤ 2.0MHz đến ≥10MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 150 chấn tử |
|  | + Góc quét: ≥ 180 độ |
|  | - Chế độ tuyến tính: |
|  | + Dải tần số: từ ≤ 2.0 MHz đến ≥14 MHz |
|  | + Số chấn tử: ≥ 190 chấn tử |
|  | - Dây cáp: ≥ 250 cm |
|  | - Đầu dò siêu âm trực tràng 2 bình diện, tương thích với máy siêu âm Model: Arietta V65, hãng sản xuất: Fujifilm; xuất xứ: Nhật Bản |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| IX | MÁY PHÂN TÍCH SỎI |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001. |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 50 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | + Máy sấy sỏi: 01 cái |
|  | + Bộ phần mềm đọc và phân tích kết quả: 01 bộ |
|  | + Máy tính: 01 bộ |
|  | + Máy in phun màu: 01 cái |
|  | + Cối mã não: 01 cái |
|  | + Bộ phụ kiện kèm theo máy: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Ứng dụng: Dùng để phân tích thành phần của sỏi hệ tiết niệu thông qua phương pháp phân tích quang phổ hồng ngoại. |
|  | - Dải quang phổ: 7800 cm-1 - 350 cm-1 |
|  | - Độ phân giải: ≤ 1 cm-1 |
|  | - Nguồn sáng hồng ngoại |
|  | - Có phân tích định lượng thành phần sỏi |
|  | *Ứng dụng phần mềm: |
|  | - Xuất báo cáo kết quả: tên bệnh nhân, thành phần sỏi |
|  | *Bộ máy tính |
|  | - CPU: loại Core i5 hoặc tương đương trở lên |
|  | - RAM: ≥ 32GB |
|  | - Ổ cứng: ≥ 500 GB, SSD |
|  | - Bàn phím, chuột quang |
|  | - Màn hình máy tính LCD, kích thước ≥ 21 inch |
|  | *Máy in phun màu |
|  | - Khổ giấy tối đa: A4 |
|  | - Tốc độ in: ≥ 16 trang/phút |
|  | - Cổng giao tiếp tối thiểu: USB |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 2, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| X | BÀN MỔ ĐA NĂNG |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Hàng hóa có chứng nhận CE hoặc FDA |
|  | - Xuất xứ (Thân bàn): Các nước thuộc EU hoặc G7 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Thân bàn chính kèm đệm (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái |
|  | Tối thiểu đã bao gồm: |
|  | + Khung màn chắn gây mê: 01 cái |
|  | + Phần đỡ tay kèm đệm: 02 cái |
|  | + Phần đỡ thân kèm đệm: 01 cái |
|  | + Phần đỡ chân kèm đệm tư thế sản khoa: 02 cái |
|  | + Đỡ nằm nghiêng: 02 cái |
|  | + Dây đai định vị bệnh nhân: 01 cái |
|  | + Điều khiển cầm tay: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Ứng dụng cho phẫu thuật tổng quát có bao gồm (phẫu thuật: Tim mạch, Phụ khoa, Ngoại tổng quát, Thần kinh, Tiết niệu) |
|  | - Là loại bàn mổ di động đa năng điều khiển bằng điện – thủy lực tối thiểu phải điều chỉnh được chiều cao, dốc ngược/xuôi, nghiêng trái/phải, trượt dọc. |
|  | - Bàn mổ tối thiểu có điều khiển các chức năng bằng điều khiển cầm tay và điều khiển được bằng điều khiển trên thân (trụ) bàn. |
|  | - Bàn mổ có bánh xe di chuyển, có chức năng khóa bánh xe. |
|  | - Bàn mổ chịu được tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥ 250 Kg |
|  | - Chiều dài tổng thể: 215 cm (± 10cm) |
|  | - Chiều rộng mặt bàn: 55 cm (± ≤ 5cm) |
|  | - Khoảng điều chỉnh độ cao: Từ ≤ 70 cm đến ≥ 100 cm |
|  | - Điều chỉnh góc nghiêng trái/phải: ≥ 20 độ /≤-20 độ |
|  | - Điều chỉnh phần đỡ đầu lên/xuống ≥ 30 độ /≤-40 độ |
|  | - Điều chỉnh phần đỡ chân: nâng lên ≥ 10 độ và hạ xuống ≤ -80 độ |
|  | - Điều chỉnh phần đỡ lưng lên/xuống: ≥ 70 độ /≤-30 độ |
|  | - Dốc ngược lớn nhất: ≥ 30 độ, dốc xuôi lớn nhất: ≥ 30 độ |
|  | - Mặt bàn có khả năng trượt dọc: ≥ 30 cm |
|  | - Mặt bàn có được làm bằng vật liệu thấu xạ |
|  | - Tiêu chuẩn chống nước tối thiểu: IPX4 |
|  | * Bộ phụ kiện hỗ trợ tư thế nằm nghiêng: |
|  | - Giá đỡ nằm nghiêng có bộ phận cố định vào bàn mổ |
|  | * Bộ phụ kiện tư thế sản khoa, tiết niệu |
|  | - Có giá đỡ chân sản khoa, tiết niệu: ≥ 02 bộ |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |
| XI | MÁY ĐO NHÃN ÁP KHÔNG TIẾP XÚC |
| 1. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
|  | - Yêu cầu về xuất xứ (Máy chính): Các nước thuộc EU hoặc G7 |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz |
|  | - Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |
| 2. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy chính (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 Cái |
|  | Tối thiểu bao gồm: |
|  | - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái |
|  | - Bao phủ chống bụi: 01 cái |
|  | - Bàn đặt máy điều chỉnh điện: 01 cái |
|  | - Giấy tì cằm: 05 tệp |
|  | - Giấy in: 03 cuộn |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| 3. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
|  | - Máy sử dụng để thực hiện chức năng đo nhãn áp không tiếp xúc bằng phương pháp thổi khí hoặc tương đương. |
|  | - Có chức năng căn chỉnh tự động |
|  | - Có chức năng chụp tự động |
|  | - Có chức năng cảnh báo đảm bảo an toàn cho mắt bệnh nhân khi đo |
|  | - Dải do độ dày giác mạc trong khoảng: từ ≤ 350 µm đến ≥ 750 µm |
|  | - Màn hình cảm ứng, kích thước: ≥ 5,5 inches |
|  | - Dải đo nhãn áp trong khoảng: từ ≤ 1 mmHg đến ≥ 60 mmHg. |
|  | - Khả năng di chuyển máy bằng cần điều khiển: |
|  | + Chiều thẳng đứng lên và xuống: ≥ 32 mm |
|  | + Di chuyển ra trước và ra sau: ≥ 40 mm |
|  | + Di chuyển qua phải và qua trái: ≥ 80 mm. |
|  | - Nâng tựa cằm điều khiển theo chiều dọc: ≥ 65 mm |
|  | - Cổng kết nối tối thiểu: LAN/WiFi |
| 4. | CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC |
|  | - Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 2, Bệnh viện Bưu điện. |
|  | - Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  | - Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng. |
|  | - Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo. |
|  | - Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành. |
|  | - Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |

2. Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị y tế nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.

“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng, công nghệ sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.

Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Kiểm tra sự nguyên vẹn, niêm phong của hàng hóa, tính hợp lệ của chứng từ, hoá đơn kèm theo. Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V của E-HSMT.

Cách thức: Trước khi giao hàng, Bên bán phải thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hoá trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. Khi hàng hóa được chuyển đến, Bên bán thông báo cho Bên mua cùng kiểm tra, đối chiếu hàng hoá sau khi nhận hàng. Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt, sử dụng, trường hợp hàng hoá không phù hợp hay không đáp ứng đúng yêu cầu thì bên mua sẽ thông báo cho bên bán, bên bán phải có nghĩa vụ xem xét, hướng dẫn và giải quyết đến khi nào bên mua có thể sử dụng được sản phẩm đã mua hay bên bán sẽ thay thế sản phẩm khác cho phù hợp với nhu cầu trên cơ sở hai bên cùng tiến hành thương thảo.

Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại /fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

### Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)

BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Tên nhà thầu:                  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự:

| STT | Tên và số ký hiệu hợp đồng | Số Quyết định trúng thầu | Ngày ký hợp đồng | Ngày hoàn thành | Tên dự án | Tên chủ đầu tư | Mã HS của hàng hóa theo hợp đồng | Tên hàng hóa cung cấp theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | STT của hàng hóa theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | Giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Nhà thầu cần điền thông tin chung theo Hợp đồng;

- Cột (8), (9), (10): Nhà thầu cần điền thông tin mỗi hàng hóa cung cấp mã HS vào mỗi hàng tương ứng theo các Hợp đồng;

- Cột (11): Nhà thầu cần điền giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng (Giá trị thực hiện trong biên bản nghiệm thu hoặc giá trị trong biên bản thanh lý hợp đồng, kèm theo phụ lục danh mục hàng hóa chi tiết).

### Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

1.Thông tin chung về kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Thông tin chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 2 | Tên thương mại | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 3 | Phân loại thiết bị y tế (A, B, C, D) | Nhà thầu kê khai tại đây (1) |
| 4 | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Nhà thầu kê khai tại đây (2) |
| 5 | Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế | Nhà thầu kê khai tại đây (3) |
| 6 | Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương | Nhà thầu kê khai tại đây (4) |
| 7 | Model hoặc mã hàng hóa | Nhà thầu kê khai tại đây (5) |
| 8 | Hãng - Nước chủ sở hữu | Nhà thầu kê khai tại đây (6) |
| 9 | Hãng - Nước sản xuất | Nhà thầu kê khai tại đây (7) |
| 10 | Xuất xứ | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 11 | Đơn vị tính | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 12 | Số lượng dự thầu | Nhà thầu kê khai tại đây |

Ghi chú:

- (1): Số văn bản phân loại TTBYT

- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://dmec.moh.gov.vn/ theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải thiết bị y tế ghi 0

- (4): Với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải thiết bị y tế: ghi 0

- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu.

- (6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…)

2. Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết

| STT | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT (số trang…) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại: …. Model: …. Hãng - nước chủ sở hữu: ….. Hãng – nước sản xuất: …. | Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). |
| 3 | - Yêu cầu chung ….. - Yêu cầu cấu hình ….. - Yêu cầu kỹ thuật ….. | 1. Đáp ứng yêu cầu chung ….. 2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình …. 3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật …… |  |
| …. |  |  |  |

……., ngày   tháng   năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21C này nộp cùng E-HSDT)

***Ghi chú: (Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21C này nộp cùng E-HSDT, mỗi mặt hàng là 1 file đính kèm, các tài liệu chứng minh đính riêng lẻ từng file không ghép vào cùng 1 file chung).

Mẫu số 21D (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: …………………………………………………………….............

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu: Mua sắm bổ sung thiết bị y tế tại Bệnh viện Bưu điện. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Nhà thầu cam kết Mẫu 10B: Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo E-HSMT được kê khai theo đúng năng lực hàng hóa dự thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa dự thầu (hàng hoá có cùng model/ mã ký hiệu và hãng, nước sản xuất với hàng hoá dự thầu);

- Vi phạm, bị chấm dứt một hoặc một số hạng mục của hợp đồng (hoặc một hoặc một số phần hàng hoá thuộc hợp đồng) do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết... ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

- Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

- Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 150 ngày.

- Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tính, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Chủ đầu tư hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).

- Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng (Tài liệu gốc kèm bản dịch nếu bản gốc không phải tiếng Việt) của hàng hóa cung cấp.

- Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu đối với thiết bị yêu cầu bảo hành được quy định tại Mục 1.2.2 Chương V; Cam kết bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất; Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng; Cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng 12-48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng; Cam kết có bản chào giá cung cấp các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư; Cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.

- Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalogue đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của Nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

- Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Chủ đầu tư nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

- Cam kết thực hiện có đầy đủ Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thực hiện

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |