## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.Giới thiệu chung về gói thầu

Gói thầu Mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ hoạt động chuyên môn của Trung tâm đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kiểm chuẩn

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025

2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính & Quy cách đóng gói | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chỉ thị hóa học cho nồi hấp tiệt trùng | 1. Mục đích: chỉ thị hóa học để Thử nghiệm nồi hấp tiệt trùng. 2. Mô tả: Đọc kết quả ngay với chỉ thị vạch mực mao dẫn trên bấc giấy Tương tác với cả 3 yếu tố tiệt trùng (thời gian, nhiệt độ, hơi bão hòa) Khoảng nhiệt độ sử dụng: 121 -135 °C 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Hộp 100 thanh | 4 |
|  | Chỉ thị sinh học cho nồi hấp tiệt trùng | 1. Mục đích: Chỉ thị sinh học để thử nghiệm nồi hấp tiệt trùng 2. Mô tả: dạng ống, kích thước: 8,4 mm x 45,5 mm Chứa tế bào tế bào Geobacillus stearothermophilus trong ống Phù hợp tiêu chuẩn ISO 11138 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Hộp 100 ống | 4 |
|  | Chỉ thị sinh học cho H2O2 | 1. Mục đích: Chỉ thị sinh học dùng để đánh giá hiệu quả tiệt trùng của H2O2 khi tiệt trùng. 2. Mô tả: Chủng G. Stearothermolhilus ATCC 12980 log 4-5-6 trên đĩa inox, bọc bằng Tyvek 3. Bảo quản: tủ lạnh 2-8 °C 4. Hạn sử dụng: tối thiểu 6 tháng | Gói 50 thẻ | 1 |
|  | Ống môi trường, để nuôi cấy chỉ thị sinh học | 1. Mục đích: Ống môi trường dung để nuôi cấy chỉ thị sinh học cho hóa chất tiệt trùng H2O2 2. Mô tả: Ống môi trường Releasat (TSB với chỉ thị đổi màu), hộp 100 ống, sử dụng cho chỉ thị sinh học LOG-456 3. Bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ít nhất 6 tháng | Hộp 100 ống | 1 |
|  | Pin sạc AA | 1. Mục đích: (Pin sạc Eneloop AA hoặc tương đương) dùng cho các loại máy đo tốc độ gió, đo chênh áp...phục vụ Hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị 2. Mô tả: Dung lượng : Min 2000mAh, sạc đầy Max lên đến 2300mAh Điện áp: 1,2V Size: AA Kích thước: 14mm x 50mm/ viên 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Số lần sạc: >2000 lần | Vỉ 2 Viên | 30 |
|  | Pin sạc AAA | 1. Mục đích: (Pin sạc Eneloop AAA hoặc tương đương) Dùng cho các loại máy đo 3 thông số, nhiệt kế điện tử..phục vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị 2. Mô tả: Dung lượng : 950mAh Điện áp: 1,2V Size: AAA Kích thước: 10mm x 42mm/ viên 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Số lần sạc: >2000 lần | Vỉ 2 viên | 30 |
|  | Pin sạc 9V | 1. Mục đích: (Pin sạc Beston 9V hoặc tương đương) Dùng cho các loại máy (đo ánh sáng, đo độ ồn, đo ánh sáng tím…) phục vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị 2. Mô tả: Pin vuông kích thước 48x26x16mm Dung lượng 1000mAh 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Số lần sạc: >2000 lần | Vỉ 1 Viên | 20 |
|  | Bộ sạc pin AA/ AAA/ 9V | 1. Mục đích: Bộ sạc sử dụng cho pin sạc AAA và AAA 2. Mô tả: Đầu vào: AC 100-240V 50 / 60Hz Đầu ra: 1.2V DC 600mA 9V DC 25mA -1-4 chiếc AA / AAA / SC / C / D: 150mA 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng | Chiếc | 6 |
|  | Pin chuyên dụng cho cảm biến nhiệt độ Madgetech | 1. Mục đích: Pin chuyên dụng dùng được cho cảm biến nhiệt độ Madgetech 2. Mô tả: Điện áp: 3,6V Size: 1/2AA Kích thước: 14mm x 25mm Dung lượng: 850mAh Có kèm gioăng làm kín 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng | Viên | 30 |
|  | Pin chuyên dụng cho cảm biến nhiệt độ Datatrace | 1. Mục đích: Pin chuyên dụng dùng được cho cảm biến nhiệt độ Datatrace 2. Mô tả: Hình cúc áo Điện áp: 3V Kích thước: 12mm x 2,5mm Dung lượng: 48mAh Có kèm gioăng làm kín 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng | viên | 20 |
|  | Bộ lọc HEPA 610x610x150mm | 1. Mục đích: Lọc không khí sau khi qua AHU của P3 2. Mô tả: Khung nhôm Hiệu suất: 99,95% Kích thước(WxHxD): 610x610x150mm Lưu lượng:1565 m3/h Áp suất ban đầu: 250 Pa Áp suất sau cùng: 500 Pa Tiêu chuẩn: H13 theo EN 1822 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Chiếc | 10 |
|  | Bộ lọc HEPA 305x610x150mm | 1. Mục đích: Lọc không khí sau khi qua AHU của P3 2. Mô tả: Khung nhôm Hiệu suất: 99,95% Kích thước(WxHxD): 305x610x150mm Lưu lượng:645 m3/h Áp suất ban đầu: 250 Pa Áp suất sau cùng: 500 Pa Tiêu chuẩn: H13 theo EN 1822 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Chiếc | 10 |
|  | Tiền lọc AHU | 1. Mục đích: Lọc không khí ban đầu khi qua AHU 2. Mô tả: Kích thước: 2x20m, dày 1,5 cm, màu trắng, có thể tẩy rửa Khả năng giữ bụi 85-90% (G3 – EN779) Chất liệu: Bông sợi tổng hợp Áp suất ban đầu:25Pa Lưu lượng: 5400 m3/h 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Cuộn | 1 |
|  | Bộ lọc Medium 610x610x150mm | 1. Mục đích: Lọc không khí, nằm trong AHU 2. Mô tả: Khung nhôm Hiệu suất: 95% Kích thước(WxHxD): 610x610x150mm Lưu lượng:3400 m3/h Áp suất ban đầu:130 Pa Áp suất sau cùng: 500 Pa Tiêu chuẩn: F8 theo EN 779 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Chiếc | 14 |
|  | Bộ lọc Medium 305x610x150mm | 1. Mục đích: Lọc không khí, nằm trong AHU 2. Mô tả: : Khung nhôm Hiệu suất:95% Kích thước(WxHxD): 305x610x150mm Lưu lượng:1700 m3/h Áp suất ban đầu: 130 Pa Áp suất sau cùng: 500 Pa Tương tác với cả 3 yếu tố tiệt trùng (thời gian, nhiệt độ, hơi bão hòa) Khoảng nhiệt độ sử dụng: 121 -135 °C 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Chiếc | 16 |
|  | Đầu côn 200 µl | 1. Mục đích: Hiệu chuẩn pipet 2. Mô tả: Vật liệu: polypropylene, thể tích 200 µl. Tương thích với nhiều loại pipet Không chứa Dnase/RNase và pyrogen, Không lọc 3. Bảo quản: Nhiệt độ thường 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng | Túi 1000 chiếc | 2 |
|  | Đầu côn 1000 µl | 1. Mục đích: Hiệu chuẩn pipet 2. Mô tả: Vật liệu: polypropylene, thể tích 1000 µl. Tương thích với nhiều loại pipet Không chứa Dnase/RNase và pyrogen, Không lọc 3. Bảo quản: Nhiệt độ thường 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng | Túi 1000 chiếc | 2 |
|  | Giấy phản quang | 1. Mục đích: Giấy phản quang sử dụng để hiệu chuẩn máy ly tâm 2. Mô tả: Dạng thanh màu ghi, kích thước 15mm x 60mm 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng | Túi 10 thanh | 2 |
|  | Băng dính vàng chuyên dụng | 1. Mục đích: làm kín trong quá trình tiệt trùng Formalin 2. Mô tả: chất liệu giấy Washi vàng,chiều dài: 50m, độ dày 0,085mm 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng | Cuộn | 50 |
|  | Băng dính giấy | 1. Mục đích: Cố định găng tay 2. Mô tả: màu trắng xám đục, rộng 2cm, dày 0,15mm; dễ xé, chống nước tốt, không để lại keo sau khi bóc 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng | Cây 12 cuộn | 10 |
|  | Băng dính nilong chuyên dụng 900mm x 20mm | 1. Mục đích: làm kín trong quá trình tiệt trùng Formalin 2. Mô tả: Dạng cuộn nilong màu trắng, kích thước 900mm x 20mm 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng | Cuộn | 10 |
|  | Băng dính nilong chuyên dụng 450mm x 20mm | 1. Mục đích: làm kín trong quá trình tiệt trùng Formalin 2. Mô tả: Dạng cuộn nilong màu trắng, kích thước 450mm x 20mm 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng | Cuộn | 10 |
|  | Cồn y tế 70o | 1. Mục đích sử dụng: Dùng để khử khuẩn, vệ sinh thiết bị 2. Thông số kỹ thuật: Cồn 70% 3. Bảo quản: 20°C - 25°C 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng | Chai 500 ml | 30 |
|  | Giấy thấm | 1. Mục đích: Vệ sinh, bảo dưỡng Pipet 2. Mô tả: Giấy thấm vuông, đóng gói 100 tờ 3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng | Túi 100 tờ | 50 |
|  | Dung dịch H2O2 | - Mục đích: tiệt trùng các PTN ATSH cấp III - Mô tả: Dung dịch O2SAFE 7.4 % đóng gói 2L/chai, - Đặc điểm: Nồng độ H2O2 7,4%, an toàn cho người sử dụng và không ăn mòn thiết bị; có khả năng phân huỷ sinh học 100%, không có chất phụ gia và không tồn dư. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng - Hạn sử dụng: ít nhất 12 tháng | Can 2 lít | 4 |
|  | Chỉ thị hóa học cho tiệt trùng H2O2 | 1. Đánh giá hiệu quả tiệt trùng PTN ATSH cấp III bằng H2O2 2. Mô tả: QUANTOFIX® Peroxide 100 (hoặc tương đương) Loại Que thử bán định lượng Peroxide - màu trắng → xanh lam Peroxide - 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/L H₂O₂ 3. Bảo quản: nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: ít nhất 12 tháng | Hộp 100 ống | 1 |
|  | Muối hoàn nguyên | 1. Mục đích: Làm mềm nước cứng, khử kim loại nặng, nâng cao chất lượng nước 2. Mô tả: Dạng viên, Nacl tối thiểu 99,5%, đường kính 22mm, độ dày 12mm 3. Bảo quản: Nhiệt độ môi trường 4. Hạn sử dụng: Không áp dụng | Túi 25kg | 10 |
|  | Dung dịch chống cáu cặn cho nồi hơi | 1. Mục đích: Thử nghiệm nồi hấp tiệt trùng 2. Mô tả: Đọc kết quả ngay với chỉ thị vạch mực mao dẫn trên bấc giấy Tương tác với cả 3 yếu tố tiệt trùng (thời gian, nhiệt độ, hơi bão hòa) Khoảng nhiệt độ sử dụng: 121 -135 °C 3. Bảo quản: Nhiệt độ phòng 4. Hạn sử dụng: >12 tháng | Can 20 lít | 7 |

Ghi chú: Hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc phát sinh hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất phải được nhà thầu thay thế sản phẩm mới trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo của bên mời thầu