## Chuong V
PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Đính kèm Mục 1.2 Chương V E-HSMT Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Bệnh viện Ung Bướu năm 2025-2026 đợt 7)
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ | Yêu cầu tối thiểu về đặc tính, thông số kỹ thuật
1 |  | Bộ bơm tiêm cản quang tương thích máy bơm tiêm cản quang tự động Optivantage hoặc tương đương | Bộ bơm tiêm cản quang tương thích máy bơm tiêm cản quang tự động Optivantage hoặc tương đương |  | 01 bộ gồm: 02 bơm tiêm cản quang 200ml 01 dây áp lực Y dài 150 cm ±5% có 2 van một chiều 02 kim lấy thuốc Chất liệu Vỏ: Nhựa Polypropylene (PP) hoặc tương đương Pittong: Cao su tổng hợp hoặc tương đương Ống tiêm: Nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) hoặc tương đương Chịu áp lực ≥ 350psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
2 |  | Bơm tiêm cản quang tương thích máy Medrad Salient hoặc tương đương | Bơm tiêm cản quang tương thích máy Medrad Salient hoặc tương đương |  | Ống bơm 01 nòng 190ml ±5% tương thích với máy bơm Medrad Salient của bệnh viện Chất liệu ống: Eastman PET MN052 hoặc tương đương Chịu áp lực ≥300psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
3 |  | Dây kết nối cho máy bơm Medrad Salient hoặc tương đương | Dây kết nối cho máy bơm Medrad Salient hoặc tương đương |  | Dây nối 2 nòng, chữ T, chịu áp lực ≥300psi, dạng xoắn dài 150cm ±5%, đường kính trong 1.5mm ±5% Chất liệu PVC y tế hoặc tương đương, không DEHP Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
4 |  | Bộ bơm tiêm cản từ tương thích máy Medrad Spectris Solaris EP hoặc tương đương | Bộ bơm tiêm cản từ tương thích máy Medrad Spectris Solaris EP hoặc tương đương | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | 01 bộ gồm: 01 bơm tiêm cản từ 65ml ±5% đường kính trong 2.7cm ±5% 01 bơm tiêm nước muối 115ml ±5% đường kính trong 3.6cm ±5% 02 đầu hút thuốc 01 dây nối chữ T dạng xoắn dài 250cm ±5%, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống tiêm đã được nạp thuốc Ông bơm 2 nòng tương thích với máy bơm Medrad Spectris Solaris EP của bệnh viện Chất liệu ống Polyethylene terephthalate hoặc tương đương Chịu áp lực ≥350psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
5 |  | Bộ bơm tiêm cản quang tương thích máy Medrad Stellant SDS-CTP-QFT hoặc tương đương | Bộ bơm tiêm cản quang tương thích máy Medrad Stellant SDS-CTP-QFT hoặc tương đương | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | 01 bộ gồm: 02 bơm tiêm cản quang 200ml ±5%, chất liệu Polyethylene terephthalate hoặc tương đương 01 ống hút 01 dây nối chữ T dạng xoắn dài 150cm ±5%, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống tiêm đã được nạp thuốc Tương thích với máy bơm Medrad Stellant của bệnh viện Chịu áp lực ≥400psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
6 |  | Bộ bơm tiêm cản quang tương thích máy Medrad Vistron hoặc tương đương | Bộ bơm tiêm cản quang tương thích máy Medrad Vistron hoặc tương đương | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | 01 bộ gồm: 01 bơm tiêm cản quang 200ml ±5%, chất liệu Polyethylene terephthalate hoặc tương đương 01 ống hút 01 dây nối áp lực dạng xoắn, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống tiêm đã được nạp thuốc Tương thích với máy bơm Medrad Vistron của bệnh viện Chịu áp lực ≥355psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
7 |  | Bơm tiêm cản quang tương thích với máy Illumena Néo của bệnh viện | Bơm tiêm cản quang tương thích với máy Illumena Néo của bệnh viện |  | 01 bộ gồm: + 01 bơm tiêm cản quang 150ml ±5% + 01 đầu kim nhựa hút thuốc Áp suất giới hạn ≥1200psi Chất liệu bơm tiêm: + Vỏ: Nhựa Polyethylene Terephthalate (PET) hoặc tương đương + Ống tiêm: Nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) hoặc tương đương Tương thích với máy Illumena Néo của bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
8 |  | Dây kết nối áp lực cao cho máy bơm Illumena Néo | Dây kết nối áp lực cao cho máy bơm Illumena Néo |  | Dây truyền cho máy bơm tiêm điện Illumena Néo của bệnh viện dài 150cm ±5% Vật liệu trong suốt có thể nhìn thấy Đường kính ngoài: 3.65mm ±5% Đường kính trong: 1.8mm ±5% Chất liệu: PVC hoặc tương đương, không Latex Áp suất ≥1200psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
9 |  | Mực đánh dấu mô màu đen | Mực đánh dấu mô màu đen | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Mực đánh dấu mô màu đen Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
10 |  | Mực đánh dấu mô màu vàng | Mực đánh dấu mô màu vàng | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Mực đánh dấu mô màu vàng Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
11 |  | Mực đánh dấu mô màu xanh dương | Mực đánh dấu mô màu xanh dương | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Mực đánh dấu mô màu xanh dương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
12 |  | Mực đánh dấu mô màu xanh lá | Mực đánh dấu mô màu xanh lá | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Mực đánh dấu mô màu xanh lá Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
13 |  | Dây truyền dịch tương thích với máy truyền dịch Terumo của bệnh viện | Dây truyền dịch tương thích với máy truyền dịch Terumo của bệnh viện |  | Dây truyền dịch tương máy truyền dịch Terumo của bệnh viện hoặc tương đương Dây làm bằng PVC hoặc tương đương, không chứa chất DEHP Có màng lọc 40 microns ±5% được đặt ở cuối đường dây Chiều dài dây 180-215 cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
14 |  | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi có van cầm máu các loại các cỡ | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi có van cầm máu các loại các cỡ | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | 01 bộ gồm: kim luồn 18G, 20G dài ≥ 3cm Bơm tiêm 2.5ml ±5% Que nong Dụng cụ mở đường vào mạch máu chất liệu ETFE hoặc tương đương, các cỡ 5F,6F,7F,8F, có van cầm máu kiểu Cross-Cut hoặc tương đương, chiều dài 7cm hoặc 10cm Dây dẩn cỡ 0.035" ±5%, dài ≥ 45cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
15 |  | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu động mạch quay có van cầm máu các loại các cỡ | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu động mạch quay có van cầm máu các loại các cỡ | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | 01 bộ gồm: Kim luồn 20G, dài ≥ 5cm Bơm tiêm 2.5ml ±5% Dây dẫn cỡ 0.025" ±5%, dài ≥ 45cm Que nong Dụng cụ mở dường chất liệu ETFE có phủ lớp ái nước hoặc tương đương, các cỡ 5F,6F,7F, có van cầm máu kiều Cross-cut hoặc tương đương, chiều dài 10cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
16 |  | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước, dài ≥ 150cm | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước, dài ≥ 150cm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo 3 lớp: Lõi là hợp kim Nitinol hoặc tương đương Lớp ngoài là Polyurethane hoặc tương đương, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten hoặc tương đương Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat hoặc tương đương Hình dạng đầu tip: đầu thẳng hoặc đầu cong Kích thước dài ≥ 150cm Đường kính 0,035" ±5% Chiều dài đầu tip 1cm,3cm,5cm,8cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
17 |  | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước,dài ≥ 260cm | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước,dài ≥ 260cm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo 3 lớp: Lõi là hợp kim Nitinol hoặc tương đương Lớp ngoài là Polyurethane hoặc tương đương, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten hoặc tương đương Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat hoặc tương đương Hình dạng đầu tip: đầu thẳng hoặc đầu cong Kích thước dài ≥ 260cm Đường kính 0,035"±5%; 0,025" ±5% Chiều dài đầu tip 1cm,3cm,5cm,8cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
18 |  | Ống thông chẩn đoán tạng dạng Yashiro hoặc tương đương | Ống thông chẩn đoán tạng dạng Yashiro hoặc tương đương | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo 3 lớp: - Lớp ngoài polyurethane hoặc tương đương - Lớp giữa là lớp bện đơn SUS hoặc tương đương - Lớp trong bằng nylon hoặc tương đương Đoạn xa có phủ lớp ái nước Hydrophilic hoặc tương đương dài 25cm ±5% hoặc 40cm ±5%. Kích cỡ 5Fr Chiều dài ống thông 70cm±5% hoặc 100cm±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
19 |  | Ống thông ái nước chẩn đoán tạng qua động mạch quay | Ống thông ái nước chẩn đoán tạng qua động mạch quay | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo gồm: - Lớp trong bằng nylon hoặc tương đương - Lớp bện kép thép không gỉ hoặc tương đương Kích cỡ: 4Fr Chiều dài ống thông 125cm ±5% hoặc 135cm ±5% hoặc 150cm ±5% Đoạn xa có phủ lớp ái nước 15cm ±5% hoặc 40cm ±5% Tương thích dây dẫn: 0.038” ±5% và Áp lực bơm tối đa: ≥750 psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
20 |  | Bộ vi ống thông đường kính 2.4Fr kèm vi dây dẫn | Bộ vi ống thông đường kính 2.4Fr kèm vi dây dẫn | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE hoặc tương đương - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten hoặc tương đương đánh dấu cản quang - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat hoặc tương đương Kich thước: đường kính: 2.4Fr, chiều dài: 110 cm ±5% hoặc 130 cm ±5% Áp lực bơm tối đa ≥750 psi Thông số dây dẫn đi kèm - Đường kính 0.018'' ±5%, có 2 kích cỡ loại 120cm ±5% và 140cm ±5% - Lõi bằng hợp kim Nitinol hoặc tương đương - Lớp ngoài Polyurethane hoặc tương đương - Lớp phủ ái nước hydrophilic hoặc tương đương - Đầu có lớp cuộn bằng vàng 3cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
21 |  | Bộ vi ống thông đường kính 2.7Fr kèm vi dây dẫn | Bộ vi ống thông đường kính 2.7Fr kèm vi dây dẫn | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Vi ống thông 2.7Fr có dây dẫn đi kèm Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE hoặc tương đương - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten hoặc tương đương đánh dấu cản quang - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat hoặc tương đương Kich thước: đường kính: 2.7Fr, chiều dài: 110 cm ±5% hoặc 130 cm ±5% Áp lực bơm tối đa ≥750 psi Thông số dây dẫn đi kèm - Đường kính 0.021''±5%, có 2 kích cỡ loại 120cm ±5% và 140cm ±5%. - Lõi bằng hợp kim Nitinol hoặc tương đương - Lớp ngoài Polyurethane hoặc tương đương - Lớp phủ ái nước hydrophilic hoặc tương đương - Đầu có lớp cuộn bằng vàng 3cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
22 |  | Bộ vi ống thông đường kính 2.6Fr kèm vi dây dẫn | Bộ vi ống thông đường kính 2.6Fr kèm vi dây dẫn | G7, ASEAN, châu Mỹ hoặc châu Âu | Vi ống thông 2.6Fr có dây dẫn đi kèm Cấu trúc bao gồm: Ống thông được viền bằng sợi bện Tungsten hoặc tương đương. Lớp phủ ái nước Kích thước: Đường kính ngoài xa/gần: 2.6/2.8Fr; chiều dài: 105cm ±5% hoặc 125cm ±5%. Áp lực bơm tối đa ≥1000psi. Thông số dây dẫn đi kèm: Đường kính 0.021inch ±5%, có 2 kích cỡ loại 140cm ±5% và 160cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
23 |  | Vi dây dẫn đường với phần cuộn phủ vàng ở đầu xa, lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane và lớp phủ ái nước | Vi dây dẫn đường với phần cuộn phủ vàng ở đầu xa, lõi nitinol, lớp ngoài polyurethane và lớp phủ ái nước | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo vi dây dẫn gồm: - Lõi Nitinol hoặc tương đương. - Lớp ngoài Polyurethane hoặc tương đương - Lớp phủ ái nước hydrophilic hoặc tương đương - Đầu xa có phần cuộn vàng, dài 2cm ±5%, vuốt thon Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 180cm ±5% hoặc 200cm ±5% - Đường kính: 0.012" ±5% hoặc 0.014" ±5% hoặc 0.016" ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
24 |  | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên cấu trúc vòng xoắn kép | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên cấu trúc vòng xoắn kép | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo vi dây dẫn gồm: -Lõi dây dẫn làm bằng thép không gỉ. -Phủ lớp ái nước, có đặc điểm cấu trúc vòng xoắn kép -Chiều dài lớp phủ ái nước: 155cm ±5% (cho dây 0.014 inch ±5%) và 130 cm ±5%, 160 cm ±5%, 175 cm ±5% (cho dây 0.016 inch ±5%). Kích thước: -Chiều dài dây dẫn: 165cm ±5% hoặc 135cm ±5%; 165cm ±5%; 180cm ±5% -Đường kính: 0.014" ±5% hoặc 0.016" ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
25 |  | Vi ống thông can thiệp, đường kính 2.0Fr - 2.4Fr | Vi ống thông can thiệp, đường kính 2.0Fr - 2.4Fr | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE hoặc tương đương - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten hoặc tương đương - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat hoặc tương đương Đầu vi ống thông có điểm đánh dấu cản quang platinum/iridium hoặc tương đương 0.7mm ±5% Kich thước: -Đường kính : 2.0Fr hoặc 2.4Fr. -Chiều dài: 110cm ±5% hoặc 130 cm ±5%. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
26 |  | Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc 1.7Fr - 1.9Fr | Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc 1.7Fr - 1.9Fr | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo 3 lớp - Lớp bện không đối xứng - Lớp trong PTFE hoặc tương đương - Lớp phủ ái nước hydrophilic M coat hoặc tương đương, không phủ trên 60cm ±5% đoạn gần Đầu vị ống thông có điểm đánh dấu cản quang. Kích thước: - 1.7Fr: đường kính ngoài 1.7Fr (đầu xa) và 2.8Fr (đầu gần); - 1.9Fr: đường kính ngoài 1.9Fr (đầu xa) và 2.8Fr (đầu gần); - Đường kính dây dẫn tối đa: 0.016" ±5% - Chiều dài: 110cm ±5% hoặc 130cm ±5% hoặc 150cm ±5% hoặc 165cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
27 |  | Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc 1.9Fr-2.6Fr | Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc 1.9Fr-2.6Fr | G7, ASEAN, châu Mỹ hoặc châu Âu | Cấu tạo gồm: - Lớp phủ ái nước chiều dài 65cm ±5%, 100cm ±5% - Được bện bằng sợi bện Tungsten hoặc tương đương Áp lực bơm tối đa: ≥1000psi. Kích thước: -1.9Fr: đường kính ngoài 1.9Fr (đầu xa) và 2.8Fr (đầu gần) -2.6Fr: đường kính ngoài 2.6Fr (đầu xa) và 2.8Fr (đầu gần) -Đường kính dây dẫn tối đa: 0.018" ±5% và 0.021" ±5% -Chiều dài: 105cm hoặc 125cm ±5% hoặc 150cm ±5%. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
28 |  | Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc 1.7Fr | Vi ống thông can thiệp siêu chọn lọc 1.7Fr | G7, ASEAN, châu Mỹ hoặc châu Âu | Cấu tạo gồm: Lớp phủ ái nước chiều dài 65cm ±5%, 100cm ±5%. Ống thông được bện bởi 2 dây (độ dày khác nhau) Áp lực bơm tối đa: ≥1000psi Kích thước: -1.7Fr: Đường kính ngoài 1.7Fr (đầu xa) và 2.8Fr (đầu gần) -Đường kính dây dẫn tối đa: 0.016" ±5% Chiều dài: 105cm hoặc 125cm ±5% hoặc 150cm ±5%. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
29 |  | Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch, 1.8Fr | Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch, 1.8Fr | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo bóng: - Vật liệu: Polyurethane hoặc tương đương - Chiều dài: 10mm ±5% - Vị trí: cách 3.5mm ±5% từ đầu vào ống thông Cấu tạo vi ống thông: - Phủ ái nước hydrophilic ở 60cm đầu xa - Gồm 02 đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa và đầu gần của bóng dài 0.65mm ±5% Kích thước vi ống thông - Đầu vào 1.8Fr, dài 0.5mm ±5% - Chiều dài: 110cm ±5%; 130cm ±5%; 150cm ±5% - Tương thích với dây dẫn 0.014" ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
30 |  | Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc | Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Chấ liệu: PEG (Polyethylene Glycol) hoặc tương đương, ái nước, độ nén và đàn hồi cao. Kích cỡ hạt: có 3 cỡ: 100 ± 25 μm hoặc 200 ± 50 μm hoặc 400 ± 50 μm, trình bày dạng ống tiêm nạp sẵn. Thể tích hạt nút mạch 2ml, đóng gói trong 4ml dung dịch nước muối. Mỗi 1ml hạt có thể ngậm 37.5mg Doxorubixin Khả năng tải các loại thuốc: Doxorubicin, Idarubicin, Epirubicin, Irinotecan Tương thích ống thông đường kính 0.019" Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
31 |  | Bộ dụng cụ đóng mạch với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép | Bộ dụng cụ đóng mạch với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Bao gồm: - Dụng cụ đóng mạch - 01 dây dẫn cỡ 0.035'' ±5% hoặc 0.038'' ±5% dài 70cm ±5% - 01 que nong - 01 vỏ bọc Chất liệu bằng collagen hoặc tương đương; chỉ tự tiêu và các bộ phận lưu lại đều có khả năng tự tiêu sinh học, được hấp thụ trong vòng từ 60 - 90 ngày. Kích cỡ: 6Fr và 8Fr Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
32 |  | Hạt nhựa nút mạch | Hạt nhựa nút mạch | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Hạt tắc mạch vĩnh viễn Hạt vi cầu hydrogel hoặc tương đương, phủ polyme perfluoro vô cơ hoặc tương đương, không tan trong dung môi Kích thước hạt: 40 µm – 1.300 µm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
33 |  | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Hạt vi cầu hydrogel hoặc tương đương, phủ polyme perfluoro vô cơ hoặc tương đương, không tan trong dung môi Mang thuốc doxorubicin và irinotecan lên đến 50mg/1ml hạt Thời gian hấp thụ tối đa 60 phút Kích thước hạt: 40,75,100 µm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
34 |  | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan có giãn nở được | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan có giãn nở được | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Hạt vi cầu Poly (vinyl alcohol-co-sodium acrylate) hoặc tương đương, không tan trong dung môi Mang thuốc doxorubicin và irinotecan Đường kính hạt khô: 20-40µm, 30-60µm, 50-100µm, 100-150µm, 150-200µm. Kích thước hạt tăng ≥4 lần so với hạt khô khi ngậm thuốc Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
35 |  | Vi ống thông can thiệp mạch máu chịu được áp lực 800psi | Vi ống thông can thiệp mạch máu chịu được áp lực 800psi | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Chất liệu: Sơi Nylon bện hoặc tương đương; đầu xa phủ lớp ái nước dài 80cm ±5%, tương thích hóa học với DSMO hoặc tương đương Kich thước: Đường kính ngoài đầu xa: 2.1F hoặc 2.4F hoặc 2.8F hoặc 2.9F Dường kính ngoài đầu gần: 2.8F hoặc 2.9F Hình dạng đầu xa có các dạng: đầu thẳng, cong 45 độ và cổ thiên nga. Chiều dài: 110cm ±5% hoặc 130 cm ±5% hoặc 150cm ±5% hoặc 165cm ±5% Chịu được áp lực ≥800psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
36 |  | Bô khăn làm thủ thuật thuyên tắc gan | Bô khăn làm thủ thuật thuyên tắc gan |  | Làm từ vải không dệt y tế 6 lớp, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn chụp thuyên tắc gan. Bộ khăn gồm: 01 Khăn trải bàn dụng cụ 200 x 240 cm ±5%: Vải không dệt, màng Film PE xanh hoặc tương đương 01 Khăn chụp mạch vành 220 x 370 cm ±5% (2 bên có chất liệu trong suốt) Hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt, tại vùng phẫu trường có vùng thấm hút 130gsm ±5%, có phần màng phẫu thuật bằng polyurethane hoặc tương đương, lỗ đùi kích thước 13cm ±5%, lỗ trên màng phẫu thuật 7cm ±5%, có túi chứa dịch bên phải. 01 Bao chụp đầu đèn đường kính 60cm ±5%: Màng PE trong suốt hoặc tương đương 01 khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 150x180cm ±5% 01 Tấm phủ chắn chì 150 x 180 cm ±5%: Màng PE trong suốt hoặc tương đương 01 Bao kính chắn chì 100 x 120cm ±5% có màng thun: Màng PE trong suốt hoặc tương đương 01 Khăn lót 50 x 60cm ±5%: vải siêu thấm Đóng gói tiệt trùng bằng khí EO, đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135 Đạt tiêu chuẩn CE - MDR class 1
37 |  | Áo mổ sử dụng 1 lần | Áo mổ sử dụng 1 lần |  | Chất liệu vải không dệt 6 lớp, chống thấm, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn bao gồm: 01 Áo phẫu thuật size L, kích thước 160cm x 140 cm ±5%, làm bằng vải không dệt 02 Khăn thấm, kích thước 40cm x 40cm ±5%, làm bằng vải spunlace hoặc tương đương. 01 vải gói kích thước 60 x 60cm ±5% , làm bằng vải không dệt Đóng gói tiệt trùng bằng khí EO, đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135 Đạt tiêu chuẩn CE - MDR class 1
38 |  | Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước 70-500µm | Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước 70-500µm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Hạt nút mạch có thành phần Hydrogel hoặc tương đương, tan trong nước. Có 3 kích thước: từ 70-150µm ±5%; 100-300µm ±5%; 300-500µm ±5%. Có khả năng tắc mạch máu và truyền hóa chất Doxorubicin, Irrinotecan điều trị ung thư gan Khả năng ngậm thuốc doxorubicin ≥37.5mg/ml hạt. Khả năng ngậm thuốc Irrinotecan ≥50mg/ml hạt. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
39 |  | Hạt nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin hoặc tương đương cỡ 150-3500 µm | Hạt nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin hoặc tương đương cỡ 150-3500 µm |  | Vật liệu nút mạch tạm thời có thành phần từ gelatin hoặc tương đương Kích thước hạt từ 150µm -3500µm bao gồm 6 kích cỡ: 150-350μm ±5%, 350-560μm ±5%, 560-800μm ±5%, 710-1100μm ±5%, 1000-1600μm ±5%, 2000-3500μm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
40 |  | Hạt nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin hoặc tương đương cỡ 100-900 µm | Hạt nút mạch tắc tạm thời chất liệu gelatin hoặc tương đương cỡ 100-900 µm |  | Vật liệu nút mạch tạm thời có thành phần từ gelatin hoặc tương đương Kích thước hạt từ 100µm -900µm bao gồm 4 kích cỡ: 100-300μm ±5%, 300-500μm ±5%, 500-700μm ±5%, 700-900μm ±5%. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
41 |  | Hạt Nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ Gelatin hoặc tương đương cỡ 50-4000µm | Hạt Nút mạch tạm thời có nguồn gốc từ Gelatin hoặc tương đương cỡ 50-4000µm |  | Vật liệu nút mạch tạm thời có thành phần từ gelatin hoặc tương đương Kích thước hạt từ 50-4000µm, được chia thành 8 kích cỡ: 50-150µm ±5%; 150-350µm ±5%; 350-560µm ±5%; 560-710µm ±5%; 710-1000µm ±5%; 1000-1400µm ±5%; 1400-2000µm ±5%; 2000-4000µm ±5% Có khả năng dung nạp với dầu ethiodized hoặc tương đương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
42 |  | Hạt nút mạch vĩnh viễn không tải thuốc | Hạt nút mạch vĩnh viễn không tải thuốc | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Hạt nút mạch có thành phần từ hạt nhựa PVA (Polyvinyl Alcohol) hoặc tương đương Hạt nút mạch được đóng gói vô trùng 1cm3 (1cc) thể tích khô mỗi lọ. Có kích cỡ hạt từ 45-1180 micron. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
43 |  | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn | Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Sử dụng đuợc trên máy Prismaflex của bệnh viện Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn Chất liệu màng Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer hoặc tương đương Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30kg Thể tích máu trong bộ quả lọc ≤160ml ±10% Diện tích màng hiệu dụng ≥0,8 m2 Tốc độ máu tối thiểu ≤ 100 ml/phút Tốc độ máu tối đa: ≥ 400 ml/phút Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
44 |  | Bộ quả lọc máu liên tục hấp phụ cytokine và nội độc tố | Bộ quả lọc máu liên tục hấp phụ cytokine và nội độc tố | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Sử dụng đuợc trên máy Prismaflex của bệnh viện Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu màng Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer hoặc tương đương Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: 30kg Thể tích máu trong quả lọc ≤200 ml Diện tích màng ≥1,4m2 Tốc độ máu tối thiểu ≤ 100 ml/phút Tốc độ máu tối đa: ≥ 400 ml/phút Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
45 |  | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương cho người lớn | Bộ quả lọc trao đổi huyết tương cho người lớn | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Sử dụng đuợc trên máy Prismaflex của bệnh viện Quả lọc tách huyết tương được kèm bộ dây dẫn Chất liệu màng lọc Polypropylene hoặc tương đương Diện tích màng hiệu dụng ≥0,3 m2 Tốc độ máu tối thiểu ≤ 100 ml/phút Tốc độ máu tối đa: ≥ 400 ml/phút Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
46 |  | Túi thải | Túi thải | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Thể tích: 5-7L Được trang bị đầu nối ở bên trong túi và ống lớn 8 mm ±5% để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PVC hoặc tương đương, không có DEHP, không có Latex Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
47 |  | Catheter chạy thận người lớn loại ngắn 15cm | Catheter chạy thận người lớn loại ngắn 15cm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Ống thông 2 nòng dùng trong lọc máu Cỡ 12F hoặc 13F Chiều dài: 150mm ±5% Chất liệu: Thermosensitive PUR hoặc tương đương Bao gồm: 01 ống thông; 01 kim luồn; 01 dây dẫn, 01 nắp đậy tiêm truyền, 01 nong mạch Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
48 |  | Catheter chạy thận người lớn loại dài 25cm | Catheter chạy thận người lớn loại dài 25cm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Ống thông 2 nòng dùng trong lọc máu Cỡ 12F hoặc 13F Chiều dài: 250mm ±5% Chất liệu: Thermosensitive PUR hoặc tương đương Bao gồm: 01 ống thông; 01 kim luồn; 01 dây dẫn, 01 nắp đậy tiêm truyền, 01 nong mạch Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
49 |  | Bộ hút đàm kín người lớn cho bệnh nhân thở máy | Bộ hút đàm kín người lớn cho bệnh nhân thở máy |  | Các cỡ: 10Fr, 12Fr và 14Fr Có cổng rửa và cổng lấy mẫu. Có van chặn ở đầu ống. Chất liệu sonde hút mềm. Lớp bọc ngoài bằng Polyurethane hoặc tương đương Có vạch đo độ dài. Van hút có chế độ xoay
50 |  | Bộ dẫn lưu nước tiểu vô trùng loại | Bộ dẫn lưu nước tiểu vô trùng loại |  | Bộ đo và đựng nước tiểu 500ml ±5%
51 |  | Vỏ cảm biến cho thiết bị quang điện tầm soát ung thư cổ tử cung | Vỏ cảm biến cho thiết bị quang điện tầm soát ung thư cổ tử cung |  | Vỏ cảm biến sử dụng 1 lần Chất liệu: Nhựa tổng hợp kết hợp cảm biến sinh học gắn ở đầu vỏ bọc Kích thước của vỏ cảm biến: Chiều dài thân ống 12cm ±5% Đường kính ống 1cm ±5%
52 |  | Bảng đếm gạc phẫu thuật 10 ô | Bảng đếm gạc phẫu thuật 10 ô |  | Kích thước bảng : 35 x 83 cm ±5% Bảng chia thành 10 ô (có 5 hàng). Kích thước mỗi ô: 15.2 x 11.5 cm ±5% (RxC) Có in các con số & các đường viền Phía trên có sẵn 2 lỗ treo
53 |  | Bao đo huyết áp 1 dây người lớn, dùng cho máy Monitor Philips của bệnh viện | Bao đo huyết áp 1 dây người lớn, dùng cho máy Monitor Philips của bệnh viện |  | Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: INTELLIVUE MX430, hãng sản xuất: Philips)
54 |  | Cảm biến theo dõi độ mê sâu, dùng cho máy theo dõi độ mê sâu Convidien của bệnh viện | Cảm biến theo dõi độ mê sâu, dùng cho máy theo dõi độ mê sâu Convidien của bệnh viện |  | Đo hoạt động của não ở bệnh nhân trưởng thành được gây mê toàn thân hoặc dùng thuốc an thần. Có thể sử dụng với monitor 2 kênh và 4 kênh Tương thích với máy theo dõi độ mê sâu (hãng sản xuất: Coviden, model: 186-1046)
55 |  | Cáp điện tim ECG 3 điện cực dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện | Cáp điện tim ECG 3 điện cực dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện |  | Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: INTELLIVUE MX430, hãng sản xuất: Philips)
56 |  | Cáp nối dài điện tim ECG dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện | Cáp nối dài điện tim ECG dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện |  | Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: INTELLIVUE MX430, hãng sản xuất: Philips)
57 |  | Cây nong dẫn đường đặt nội khí quản khó | Cây nong dẫn đường đặt nội khí quản khó |  | Cây nong dẫn đường đặt nội khí quản khó
58 |  | Đầu đo SpO2 dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện | Đầu đo SpO2 dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện |  | Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: INTELLIVUE MX430, hãng sản xuất: Philips)
59 |  | Đầu phun khí dung dùng cho máy thở Carescape R860 của bệnh viện | Đầu phun khí dung dùng cho máy thở Carescape R860 của bệnh viện |  | Tương thích với máy thở của bệnh viện (Model: Carescape R860, hãng sản xuất: GE)
60 |  | Dây bơm bao đo huyết áp 1 nhánh dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện | Dây bơm bao đo huyết áp 1 nhánh dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện |  | Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: INTELLIVUE MX430, hãng sản xuất: Philips)
61 |  | Dây bơm bao đo huyết áp 2 nhánh dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện | Dây bơm bao đo huyết áp 2 nhánh dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện |  | Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: INTELLIVUE MX430, hãng sản xuất: Philips)
62 |  | Dây bơm khí CO2 (Chống xoắn) | Dây bơm khí CO2 (Chống xoắn) |  | Dây: Vật liệu ống dây: PVC trong suốt hoặc tương đương Dây bơm khí CO2: Chiều dài ống dây: 2500 mm ± 5% Đường kính trong: 8mm ± 5% Đường kính ngoài: 10mm ± 5% Đầu côn: Dài: 36mm ± 5% Đường kính miệng: 15mm ± 5% Đầu tuýp (PVC hoặc tương đương): Dài : 40mm ± 5% Đường kính miệng: 9mm ± 5%
63 |  | Dây bơm nước (Chống xoắn) | Dây bơm nước (Chống xoắn) |  | Dây: Vật liệu ống dây: PVC trong suốt hoặc tương đương Chiều dài ống dây: 2500 mm ± 5% Đường kính trong: 8 mm ± 5% Đường kính ngoài: 10 mm ± 5% Có đầu kim nhựa
64 |  | Dây cáp nối cảm biến SpO2 dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện | Dây cáp nối cảm biến SpO2 dùng cho máy monitor Philips của bệnh viện |  | Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân (Model: INTELLIVUE MX430, hãng sản xuất: Philips)
65 |  | Dây hút dịch (chống xoắn) | Dây hút dịch (chống xoắn) |  | Dây: Vật liệu ống dây: PVC trong suốt hoặc tương đương Dây bơm khí CO2: Chiều dài ống dây: 2500 mm ± 5% Đường kính trong: 8 mm ± 5% Đường kính ngoài: 10 mm ± 5% Đầu tuýp (PVC hoặc tương đương): Dài: 40 mm ± 5% Đường kính miệng: 9 mm ± 5%
66 |  | Ống chữ T cai máy thở | Ống chữ T cai máy thở |  | Ống chữ T dùng tập cai máy thở cho người bệnh đang thở máy Gồm: Ống T-Tube hoặc tương đương Dây oxy 2m ±5% Van venturi 60% hoặc tương đương
67 |  | Ống nội khí quản hút dịch cỡ 6.5mm | Ống nội khí quản hút dịch cỡ 6.5mm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Bóng dạng quả lê hoặc tương đương Có ống hút dịch trên bóng Thân ống có vạch cản quang Cỡ 6.5mm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu
68 |  | Ống nội khí quản hút dịch cỡ 7.0-8.0mm | Ống nội khí quản hút dịch cỡ 7.0-8.0mm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Bóng dạng quả lê hoặc tương đương Có ống hút dịch trên bóng Thân ống có vạch cản quang Ống các số: 7.0mm ±5%; 7.5mm ±5%; 8.0mm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu
69 |  | Túi nuôi ăn đơn dùng theo máy | Túi nuôi ăn đơn dùng theo máy | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP Kích thước 1000ml-1200ml ±5%; kèm 1 dây truyền ≥60cm, có đầu đếm và khóa kiểm soát. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất 01 nước tham chiếu
70 |  | Túi nuôi ăn đôi dùng theo máy | Túi nuôi ăn đôi dùng theo máy | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Túi chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP kích thước 1000ml-1200ml ±5%; kèm 1 dây truyền ≥60cm, có đầu đếm và khóa kiểm soát. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất 01 nước tham chiếu
71 |  | Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa Chlorhexidin | Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa Chlorhexidin | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Xà phòng rửa tay phẫu thuật, chứa 4% Chlorhexidin Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu
72 |  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi 1 lỗ đường hậu môn các loại, các cỡ | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi 1 lỗ đường hậu môn các loại, các cỡ | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Bộ dụng cụ gồm: 01 nắp đậy, có 2 cổng thoát khói hoặc bơm khí 01 dụng cụ với kênh thâm nhập có các kích thước: 4x4cm, 4x5,5cm, 4x9cm ±5% 01 vỏ ngoài gắn túi bơm hơi 10mm ±5% 03 vỏ ngoài 10mm ±5% 01 túi bơm hơi
73 |  | Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu | Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Lọc 3 chiều, có vỏ ngoài làm bằng chất liệu Polycarbonate cứng hoặc tương đương Thể tích mồi máu thấp ≤ 17ml Năng lực lọc bạch cầu: ≥10 đơn vị tiểu cầu
74 |  | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Lọc 3 chiều, có vỏ ngoài làm bằng chất liệu Polycarbonate cứng hoặc tương đương Có van thông khí lọc khuẩn Không cần mồi bằng nước muối sinh lý
75 |  | Phin lọc vi khuẩn và tiểu phân | Phin lọc vi khuẩn và tiểu phân | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Có bộ lọc được sử dụng để rút hoặc bơm chất lỏng Có bộ lọc hạt 5µm và bộ lọc không khí lưu giữ vi khuẩn 0,45µm Nắp đậy kín bằng khuôn đúc Bộ lọc không chứa PVC, DEHP và Latex.
76 |  | Dụng cụ lấy máu mẫu | Dụng cụ lấy máu mẫu | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Dụng cụ lấy máu mẫu được dùng để lấy mẫu máu hoặc mẫu thành phần máu từ túi máu Teruflex hoặc túi tuyền hoặc từ một vật dụng chứa máu tương đương. Dụng cụ được tiệt trùng bằng khí EO. Vô trùng trong bao bì chưa mở Đường dẫn chất lỏng không gây sốt.
77 |  | Lam kính tích điện dương | Lam kính tích điện dương | G7 | Kích thước: 25x75x1mm ±5% Tiêu chuẩn chất lượng: CE (dành cho thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - IVD) Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu
78 |  | Cassette dùng cho máy in laser cassette | Cassette dùng cho máy in laser cassette |  | Bề mặt nhãn phía trước 45° Làm bằng vật liệu P.O.M hoặc tương đương, Có lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm×1,0 mm ±5% Có hai vùng dán nhãn lớn ở hai bên cassette
79 |  | Kim châm cứu các số | Kim châm cứu các số |  | Kim châm cứu các số gồm: Kim nhĩ: 0.18 x 15mm ± 5% (đường kính x chiều dài) Kim số 1: 0.30 x 13mm ± 5% (đường kính x chiều dài) Cán (tay cầm): 20mm ±5% Kim số 2: 0.30 x 25mm ± 5% (đường kính x chiều dài) Cán (tay cầm): 25mm ±5% Kim số 4: 0.30 x 40mm ± 5% (đường kính x chiều dài) Cán (tay cầm): 30mm ±5% Kim số 7: 0.30 x 75mm ± 5% (đường kính x chiều dài) Cán (tay cầm): 30mm ±5%
80 |  | Chổi rửa dài | Chổi rửa dài |  | Sử dụng cho ống nội soi dạ dày, đại tràng của hãng Olympus (GIF HQ190, CF H170I) Chiều dài 160cm ±5%, đầu có lông chải rửa, chất liệu: nhựa kết hợp kẽm hoặc tương đương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
81 |  | Chổi rửa ngắn | Chổi rửa ngắn |  | Sử dụng cho ống nội soi dạ dày, đại tràng của hãng Olympus (GIF HQ190, CF H170I) Chiều dài 5cm ±5%, đầu có lông chải rửa, chất liệu nhựa kết hợp kẽm hoặc tương đương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
82 |  | Dây CO2 | Dây CO2 | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Dây bơm khí, tiệt trùng được, Đường kính bên trong ≥9 mm, dài ≥250 cm Tương thích với hệ thống máy nội soi Karl Storz tại bệnh viện
83 |  | Hộp đựng ống soi | Hộp đựng ống soi | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Hộp đựng ống soi bằng Plastic hoặc tương đương, Có đục lỗ hoặc khay lưới, có nắp đậy, kích thước ngoài: 445-550mm x 90-105mm x 40-45mm, sử dụng cho 2 ống soi cứng có chiều dài ≥ 32cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
84 |  | Kẹp Grasper nội soi hoặc tương đương | Kẹp Grasper nội soi hoặc tương đương | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Kẹp gắp hàm đa răng, độ rộng hàm ≥ 4.5mm, đường kính 5mm ±5%, dài ≥ 310mm, hàm hoạt động đơn, bao gồm: Vỏ + ruột + tay cầm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
85 |  | Kẹp phẫu tích lưỡng cực Kelly Robi hoặc tương đương | Kẹp phẫu tích lưỡng cực Kelly Robi hoặc tương đương | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Kẹp phẫu tích lưỡng cực Kelly Robi hoặc tương đương, hàm tác động đôi, Đường kính 5mm ±5%, dài ≥ 310mm, bao gồm: Vỏ + ruột + tay cầm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
86 |  | Kềm sinh thiết đầu cá sấu nội soi | Kềm sinh thiết đầu cá sấu nội soi | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Kềm gắp và lấy sinh thiết nội soi, loại cứng, hàm tác động đôi, đầu cá sấu, dài ≥ 340mm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
87 |  | Ống hút nội soi thẳng | Ống hút nội soi thẳng | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Ống bơm hút dịch, thẳng, đầu xa có nhiều lỗ bên, có van khóa 2 chiều, đường kính 5mm ±5%, dài ≥ 330mm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
88 |  | Ống hút và đốt soi treo thanh quản | Ống hút và đốt soi treo thanh quản |  | Ống hút và đốt cầm máu kiểu KLEINSASSER hoặc tương đương đường kính ≥ 3mm, dài ≥ 260mm sử dụng với dây nối cao tần đơn cực Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
89 |  | Đầu cone vàng có khía 200μL | Đầu cone vàng có khía 200μL |  | Đầu tip có dung tích 0-200μL ±5%, có khía, nhựa
90 |  | Đầu cone xanh có khía 100-1000μL | Đầu cone xanh có khía 100-1000μL |  | Đầu tip có dung tích 100-1000μL ±2%, có khía, nhựa
91 |  | Đầu tip có lọc 100μL | Đầu tip có lọc 100μL |  | Đầu tip có dung tích 100μL ±2%, có lọc, nhựa, vô trùng
92 |  | Đầu tip có lọc 1250μL | Đầu tip có lọc 1250μL |  | Đầu tip có dung tích 1250μL ±2%, có lọc, nhựa, vô trùng
93 |  | Đầu tip có lọc 200μL | Đầu tip có lọc 200μL |  | Đầu tip có dung tích 200μL ±2%, có lọc, nhựa, vô trùng
94 |  | Đầu tip có lọc 20μL | Đầu tip có lọc 20μL |  | Đầu tip có dung tích 20μL ±2%, có lọc, nhựa, vô trùng
95 |  | Giấy điện tim kích thước giấy 110mm*140mm tương thích với máy Fukuda Denshi FX-8200 của bệnh viện | Giấy điện tim kích thước giấy 110mm*140mm tương thích với máy Fukuda Denshi FX-8200 của bệnh viện |  | Giấy điện tim kích thước giấy 110mm*140mm tương thích với máy Fukuda Denshi FX-8200 của bệnh viện
96 |  | Giấy điện tim kích thước giấy 63mm*30m tương thích với máy Nihonkohden ECG-1150, Carimax FX-7102 của bệnh viện | Giấy điện tim kích thước giấy 63mm*30m tương thích với máy Nihonkohden ECG-1150, Carimax FX-7102 của bệnh viện |  | Giấy điện tim kích thước giấy 63mm*30m tương thích với máy Nihonkohden ECG-1150, Carimax FX-7102 của bệnh viện
97 |  | Lọ nhựa PS có nhãn vô trùng 50ml | Lọ nhựa PS có nhãn vô trùng 50ml |  | Lọ nhựa PS có nhãn vô trùng 50ml
98 |  | Ống nội khí quản laser dùng cho phẫu thuật laser các số | Ống nội khí quản laser dùng cho phẫu thuật laser các số |  | Ống nội khí quản laser dùng cho phẫu thuật laser các số
99 |  | Lamelle 24mm x 50 mm tương thích với máy dán Cover Slipper và Dako cover stainer của bệnh viện | Lamelle 24mm x 50 mm tương thích với máy dán Cover Slipper và Dako cover stainer của bệnh viện |  | Lamelle 24mm x 50 mm ±5% tương thích với máy dán Cover Slipper và Dako cover stainer của bệnh viện
100 |  | Dung dịch chống mờ sương ống kính soi | Dung dịch chống mờ sương ống kính soi |  | Dung dịch hoạt tính bề mặt có chứa nước, chống mờ sương ống kính soi Chai được đóng gói tiệt khuẩn Quy cách: 6ml/chai Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
101 |  | Van thở ra cho máy giúp thở | Van thở ra cho máy giúp thở |  | Tương thích với Máy giúp thở (Model: Carescape R860, hãng: Datex - Ohmeda, Inc)
102 |  | Túi đặt ngực hình tròn, bề mặt trơn, thể tích từ 400cc đến 500cc | Túi đặt ngực hình tròn, bề mặt trơn, thể tích từ 400cc đến 500cc |  | Túi đặt ngực hình tròn, bề mặt trơn, thể tích từ 400cc đến 500cc
103 |  | Cảm biến lưu lượng thở ra ngoài người lớn cho máy giúp thở | Cảm biến lưu lượng thở ra ngoài người lớn cho máy giúp thở |  | Tương thích với Máy giúp thở (Model: Carescape R860, hãng: Datex - Ohmeda, Inc)
104 |  | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật dung tích 2ml | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật dung tích 2ml |  | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật dung tích 2ml ±5%; Đạt chuẩn CE
105 |  | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật dung tích 5ml | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật dung tích 5ml |  | Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật dung tích 5ml ±5%; Đạt chuẩn CE
106 |  | Kim đốt sóng cao tần tương thích với máy RFAGEN của bệnh viện | Kim đốt sóng cao tần tương thích với máy RFAGEN của bệnh viện | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Kim đốt Cool-tip thẳng. Kim đốt thẳng, đầu kim nhọn Làm mát bằng hệ thống nước lạnh tuần hoàn trong kim Thân kim dài: 14cm ±5% và 20cm ±5% Chiều dài đầu điện cực: 2cm ±5%, 3cm ±5% Tương thích với máy đốt khối u bằng sóng RF (Model: RFAGEN - Cool-tip RF Ablation) của Bệnh viện
107 |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, kim tròn (mổ nội soi) | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, kim tròn (mổ nội soi) | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1 Kim dài 30mm ±5% Kim tròn 1/2C Chất liệu: Polyglactin hoặc tương đương Dùng trong mổ nội soi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
108 |  | Dao siêu âm dài 23cm | Dao siêu âm dài 23cm |  | Dụng cụ dài 23cm ± 5%, đường kính 5mm ± 2%, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm ± 2%, công nghệ thích ứng mô hoặc tương đương, kết nối với dây dao HP054 hoặc tương đương
Ghi chú: Danh sách các nước tham chiếu trong yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa 1. Vương quốc Anh 2. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 3. Nhật Bản 4. Thịnh vượng chung Úc 5. Ca-na-da 6. Hàn Quốc 7. Liên minh châu Âu - EU: Cộng hòa Áo; Vương quốc Bỉ; Cộng hòa Bulgaria; Cộng hòa Croatia; Cộng hòa Síp; Cộng hòa Séc; Vương quốc Đan Mạch; Cộng hòa Estonia; Cộng hòa Phần Lan; Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Liên bang Đức; Cộng hòa Hy Lạp; Cộng hòa Hungary; Cộng hòa Ireland; Cộng hòa Ý; Cộng hòa Latvia; Cộng hòa Litva; Đại công quốc Luxembourg; Cộng hòa Malta; Vương quốc Hà Lan; Cộng hòa Ba Lan; Cộng hòa Bồ Đào Nha; Cộng hòa România; Cộng hòa Slovakia; Cộng hòa Slovenia; Vương quốc Tây Ban Nha; Vương quốc Thụy Điển. Lưu ý: Hàng hóa có giấy chứng nhận lưu hành tự do của từ 02 nước trở lên trong Liên minh Châu Âu vẫn được tính là 01 giấy chứng nhận lưu hành tự do của 01 nước tham chiếu