## PL1 _ Bảng kê khai dữ liệu
PHỤ LỤC 1: BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:..........................
Mã số thuế/Mã định danh:........................................
Địa chỉ:....................................
SĐT/Email:..............................
STT | THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA E-HSMT | [7 empty] | THÔNG TIN CỦA E-HSDT
| STT theo E-HSMT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại (Tên hàng hoá dự thầu) | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng, kỹ thuật. Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Mã HS | Mã vật tư theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Số ký hiệu bản phân loại TTBYT | Số lưu hành hoặc tương đương | Đơn giá dự thầu (có VAT) | Thành tiền (VNĐ)
1 | 1 | PP2500583672 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Bộ bơm bóng áp lực cao | Bộ | Bộ bơm bóng áp lực cao Gồm: - Bơm thể tích ≥ 20 ml, áp suất tối đa ≥30 bar. - Phụ kiện kèm theo gồm: van cầm máu chữ Y, dụng cụ đưa dây dẫn đường qua van cầm máu chữ Y, dụng cụ để xoay dây dẫn đường, dây nối dài ≥20 cm . - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | G7 | 1500
2 | 2 | PP2500583673 | Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch | Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch | Bộ/ Cái | Đầu dò siêu âm mạch vành tần số quét tối đa ≥ 60Mhz. Gồm đầu dò và hệ thống kéo (nếu cần để thực hiện dịch vụ kỹ thuật) - Catheter Phủ ái nước - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA - Nhà thầu lắp đặt thiết bị y tế đồng bộ với Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch tại bệnh viện cho đến khi sử dụng hết vật tư y tế trên | Châu Âu hoặc Châu Mỹ | 190
3 | 3 | PP2500583674 | Bộ phân phối | Bộ phân phối | Cái | Thiết kế 3 cổng, van khóa xoay 3 hướng, trong suốt dùng trong can thiệp tim mạch - Chịu áp lực tối đa: ≥ 600 PSI - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | 3000
4 | 4 | PP2500583675 | Bóng nong động mạch ngoại biên 0,035'' | Bóng nong động mạch ngoại biên 0,035'' | Cái | Bóng dùng cho mạch máu ngoại biên Tương thích với dây dẫn đường 0,035" - Tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | 20
5 | 5 | PP2500583676 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Cái | Bóng nong động mạch vành áp lực cao Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm Chiều dài tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài tối đa ≥ 20 mm Áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm - Chiều dài làm việc ≥ 145 cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE | Châu Á | 1400
6 | 6 | PP2500583677 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Cái | Bóng áp lực cao Đường kính tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm. Chiều dài tối thiểu ≤ 08mm, chiều dài tối đa ≥ 30mm; Chiều dài làm việc ≥140cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA | G7 hoặc Châu Âu | 300
7 | 7 | PP2500583678 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Cái | Bóng áp lực thường Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm; Đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20mm Chiều dài làm việc ≥ 145 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE hoặc FDA hoặc PMDA |  | 1400
8 | 8 | PP2500583679 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Cái | Bóng áp lực thường các cỡ. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. chiều dài làm việc ≥140cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA | Châu Âu/ G7 hoặc Đông Nam Á | 300
9 | 9 | PP2500583680 | Bóng nong động mạch vành chuyên dụng cho CTO và tổn thương vôi hóa | Bóng nong động mạch vành chuyên dụng cho CTO và tổn thương vôi hóa | Cái | Áp suất danh định ≥ 6bar. - Áp suất nổ (vỡ) định mức ≥14 bar - Catheter dài ≥ 140cm. - Đường kính bóng tối thiểu ≤0.85mm, tối đa ≥1.1mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤6mm, tối đa ≥20mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận CE hoặc PMDA hoặc FDA | G7 hoặc Châu Âu. | 50
10 | 10 | PP2500583681 | Bóng nong động mạch vành có gắn lưỡi dao | Bóng nong động mạch vành có gắn lưỡi dao | Cái | Bóng nong mạch vành có 3 hoặc 4 lưỡi dao gắn dọc trên bề mặt ngoài của sản phẩm. - Đường kính: các cỡ, đường kính tối đa ≥4.0 mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 hoặc Châu Âu | 15
11 | 11 | PP2500583682 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc | Cái | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel. - Đường kính nhỏ nhất ≤1.5mm, đường kính lớn nhất ≥4.0mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤15 mm, chiều dài lớn nhất ≥40mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận CE (hoặc FDA) | G7 hoặc Châu Âu | 190
12 | 12 | PP2500583683 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc | Cái | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc, có nhiều cỡ đường kính khác nhau. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 | 30
13 | 13 | PP2500583684 | Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao | Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao | Cái | Áp suất nổ định mức ≥24 bar. Đường kính tối thiểu ≤2.0mm, tối đa ≥4.0mm. Chiều dài ≥ 10mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA (hoặc CE) | G7 hoặc Châu Âu. | 50
14 | 14 | PP2500583685 | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Cái | Đường kính bóng các cỡ, trong đó đường kính bóng ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 3.5mm - Chiều dài bóng≥ 12mm - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | G7 | 10
15 | 15 | PP2500583686 | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Cái | Đường kính bóng các cỡ, trong đó đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 3.5mm - Chiều dài bóng ≥ 12mm - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |  | 10
16 | 16 | PP2500583687 | Catheter chụp động mạch vành trái hoặc phải | Catheter chụp động mạch vành trái hoặc phải | Cái | Kích cỡ: đường kính 5Fr. Bao gồm: loại chụp bên trái và loại chụp bên phải. - Chiều dài ≥100cm. - Tương thích guidewire 0.035''. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | 1200
17 | 17 | PP2500583688 | Catheter chụp động mạch vành hai bên | Catheter chụp động mạch vành hai bên | Cái | Kích thước: đường kính 5Fr. Chụp được cả 2 bên trái và phải. - Chiều dài ≥100cm. - Tương thích guidewire 0.035''. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE (hoặc FDA) | G7 | 2300
18 | 18 | PP2500583689 | Catheter trợ giúp can thiệp mạch vành và mạch ngoại biên | Catheter trợ giúp can thiệp mạch vành và mạch ngoại biên | Cái | Catheter trợ giúp mạch vành và mạch ngoại biên. Tiết diện trong ống rộng ≥0.071” (size 6F) và ≥ 0.081” (size 7F) - Có nhiều dạng đầu tip - Chiều dài khả dụng: ≥100cm Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | Châu Mỹ hoặc G7 | 1600
19 | 19 | PP2500583690 | Đầu đốt laser các cỡ điều trị suy tĩnh mạch chi | Đầu đốt laser các cỡ điều trị suy tĩnh mạch chi | Cái | Dây đốt laser điều trị suy tĩnh mạch. - Có cam kết lắp đặt máy đốt laser tại bệnh viện dùng cho tới khi hết số lượng trúng thầu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | G7 | 200
20 | 20 | PP2500583691 | Dây dẫn đường cho bóng và stent mạch vành loại thường | Dây dẫn đường cho bóng và stent mạch vành loại thường | Cái | Chiều dài ≤ 180cm. Lõi thép. Có lớp phủ silicone và ái nước. Khả năng tải đầu dây dẫn tối thiểu có 2 loại 0.5gf và 0.7gf. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 | 1500
21 | 21 | PP2500583692 | Dây dẫn đường cho Catheter loại 150cm | Dây dẫn đường cho Catheter loại 150cm | Cái | Dây dẫn đường cho catheter, phủ lớp ái nước. - Đường kính 0.035", đầu cong. Chiều dài ≥150cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, có chứng nhận CE |  | 3900
22 | 22 | PP2500583693 | Dây dẫn đường cho Catheter loại 260cm | Dây dẫn đường cho Catheter loại 260cm | Cái | Dây dẫn đường cho catheter, phủ lớp ái nước. Đường kính 0,035", dạng đầu cong. Chiều dài≥ 260cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | 250
23 | 23 | PP2500583694 | Dụng cụ đóng mạch máu | Dụng cụ đóng mạch máu | Cái | Dụng cụ đóng mạch máu (hoặc khâu mạch) - Kích thước các cỡ ≥ 6F - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA |  | 20
24 | 24 | PP2500583695 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Bộ | Có đủ các loại Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay và động mạch đùi. Cấu tạo tối thiểu gồm: + Kim chọc mạch. + Dây dẫn đường. + Ống dẫn. + Bơm tiêm + Que nong. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F đối với dụng cụ mở đường mạch đùi. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F đối với dụng cụ mở đường mạch quay - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | 3300
25 | 25 | PP2500583696 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Bộ | Có đủ các loại Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay và động mạch đùi. Cấu tạo tối thiểu gồm: + Kim chọc mạch. + Dây dẫn đường. + Ống dẫn. + Bơm tiêm + Que nong. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F đối với dụng cụ mở đường mạch đùi. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F đối với dụng cụ mở đường mạch quay - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE | G7 | 1000
26 | 26 | PP2500583697 | Bộ máy tạo nhịp phá rung (ICD )1 buồng, tương thích MRI | Bộ máy tạo nhịp phá rung (ICD )1 buồng, tương thích MRI | Bộ | - Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng gồm: 1 thân máy, 1 dây điện cực sốc, 1 dụng cụ mở đường (introducer) - Tương thích MRI toàn thân 1,5Tesla - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |  | 2
27 | 27 | PP2500583698 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim gồm: 01 thân máy, 01 dây điện cực, 1 dụng cụ mở đường và 01 bộ ống thông chuyên dụng. - Cho phép chụp MRI toàn thân - Ống thông chuyên dụng đưa dây điện cực vào hệ thống dẫn truyền - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 | 3
28 | 28 | PP2500583699 | Máy tạo nhịp 1 buồng | Máy tạo nhịp 1 buồng | Bộ | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng có đáp ứng tần số. Gồm: 1 thân máy, 1 dây điện cực tạo nhịp, 1 dụng cụ mở đường (introducer) - Có thể chụp MRI toàn thân - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và Có chứng nhận FDA | G7 | 50
29 | 29 | PP2500583700 | Máy tạo nhịp 2 buồng | Máy tạo nhịp 2 buồng | Bộ | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 dụng cụ mở đường (introducer) - Cho phép chụp MRI toàn thân - Tự động nhận cảm - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 | 25
30 | 30 | PP2500583701 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim gồm: 01 thân máy, 02 dây điện cực, 02 dụng cụ mở đường và 01 bộ ống thông chuyên dụng. - Cho phép chụp MRI toàn thân - Ống thông chuyên dụng đưa dây điện cực vào hệ thống dẫn truyền - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 | 40
31 | 31 | PP2500583702 | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ 3 buồng | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ 3 buồng | Bộ | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 1 dây điện cực thất trái, 3 dụng cụ mở đường (introducer) - Tương thích chụp cộng hưởng từ MRI toàn thân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | 2
32 | 32 | PP2500583703 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ | Ống thông can thiệp siêu nhỏ | Cái | Vi ống thông dùng để hỗ trợ can thiệp tắc mãn tính CTO mạch vành hoặc tổn thương phức tạp - Đường kính ngoài đầu tip ≤ 1.3F.Đường kính ngoài thân xa ≥ 2.1 F - Đường kính ngoài phần thân gần ≥2.9F - Chiều dài khả dụng: chiều dài tối thiểu ≤135cm, chiều dài tối đa ≥150cm. - Đạt tiêu chuẩn FDA và ISO13485 | Châu Á | 2
33 | 33 | PP2500583704 | Ống thông hút huyết khối mạch vành | Ống thông hút huyết khối mạch vành | Cái | Ống hút huyết khối mạch vành tương thích với guiding catheter 6F và 7F. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA hoặc PMDA | G7 | 45
34 | 34 | PP2500583705 | Vi dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi | Vi dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi | Cái | Khả năng tải đầu tip T: 3.0gf ≤T≤ 4.0 gf. - Có tối thiểu 02 loại chiều dài vi dây dẫn: D≤ 200cm, và D ≥ 300cm.Chiều dài lò xo 4.5 cm- 5 cm phần đầu xa - Đường kính: 0,018". - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7/ Đông Nam Á | 30
35 | 35 | PP2500583706 | Vi ống thông can thiệp mạch vành | Vi ống thông can thiệp mạch vành | Cái | Vi ống thông dùng để hỗ trợ can thiệp tổn thương phức tạp. Tương thích với dây dẫn đường 0,014". - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA |  | 25
36 | 36 | PP2500583707 | Xilanh xoáy (bơm cản quang) | Xilanh xoáy (bơm cản quang) | Cái | Bơm tiêm có đầu khóa xoay dùng trong can thiệp mạch máu. Dung tích bơm đủ các loại 1, 3, 6, 10, 20, 30ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | 3500
37 | 37 | PP2500583708 | Bộ săng chụp mạch vành | Bộ săng chụp mạch vành | Bộ | Bộ gồm: 01 Khăn chụp mạch vành ≥ 370x220 (cm) - 01 Tấm phủ đa dụng ≥ 150x140 (cm): làm từ vật liệu PE trong suốt. - 01 Tấm phủ chắn chì ≥150x140 (cm): làm từ vật liệu PE trong suốt. - 01 Khăn trải bàn dụng cụ ≥ 200x140 (cm) - 01 Bao chụp đầu đèn có thun cố định - 01 Bao kính chắn chì ≥120 x 120 (cm) có thun cố định - 01 Bao đựng remote - 04 Khăn tay thấm ≥ 40x40 (cm): làm từ vải không dệt. - Đã được tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Đông Nam Á | 2400
38 | 38 | PP2500583709 | Áo choàng phẫu thuật | Áo choàng phẫu thuật | Bộ | Bộ gồm: - 01 Áo choàng tiêu chuẩn định lượng ≥45gsm; vùng tăng cường phía trước và hai cánh tay định lượng ≥20gsm, kích thước ≥40 x 59 cm; - 02 khăn thấm kích thước ≥40x40cm, có độ thấm hút cao - Size: M / L - Đã được tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | Đông Nam Á | 4800
39 | 39 | PP2500583710 | Dù bảo vệ chống tắc mạch | Dù bảo vệ chống tắc mạch | Cái | Lưới lọc hình chóp nón, kèm ống thông dẫn và thu hồi lưới lọc. Đường kính lưới lọc ≥ 3mm, chất liệu Nitinol và phủ Heparin. Tương thích dây dẫn đường 0.014 inch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | 62
40 | 40 | PP2500583711 | Bóng nong mạch ngoại biên dùng với vi dây dẫn 0,014 inch | Bóng nong mạch ngoại biên dùng với vi dây dẫn 0,014 inch | Cái | Dụng cụ nong hẹp động mạch cảnh do xơ vữa và vôi hóa. Loại bóng thẳng. Đường kính bóng ≥ 1.5mm. Chiều dài ≥ 20mm. Tương thích dây dẫn đường từ 0.014 inch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | 60
41 | 41 | PP2500583712 | Tay dao hàn mạch mổ mở | Tay dao hàn mạch mổ mở | Cái | Tay dao hàn mạch mổ mở, hàm thon nhọn, hàm phủ nano chống dính, chiều dài 21cm. Tương thích với máy Valleylab™ LS10. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | 65
Tổng số: 44 phần/lô (44 mặt hàng)