# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên Dự toán: Mua sắm các vật tư y tế sử dụng tại Khoa phòng, Trung tâm năm 2025-2027 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Giới thiệu chung về gói thầu:

+ Tên Gói thầu: Gói thầu VTC21.2025: Cung cấp vật tư y tế dùng trong phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực - Can thiệp Mạch.

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (xét theo từng phần), Qua mạng, Trong nước;

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hóa | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC VẬT TƯ PHẪU THUẬT TIM MẠCH |  |  |  |  |
| 1 | Mạch máu nhân tạo chữ Y | Cái | 410 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2 | Mạch máu nhân tạo chữ Y có tráng bạc | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tráng bạc | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm loại I | Cái | 35 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm loại II | Cái | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6 | Mạch máu nhân tạo thẳng | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7 | Miếng vá nhân tạo | Miếng | 315 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8 | Mạch máu nhân tạo đoạn quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống | Bộ | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10 | Van hai lá cơ học, van hai cánh | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11 | Bộ kim chỉ khâu dây chằng van 2 lá | Cái | 25 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí) cho người lớn | Bộ | 1000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13 | Cannulae truyền dịch liệt tim dùng trong mổ nội soi tim | Cái | 25 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14 | Bộ Cannulae tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong mổ tim nội soi người lớn | Bộ | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15 | Cannulae truyền dịch liệt tim (Cardioplegia Cannulae) đặt vào động mạch chủ người lớn các loại | Cái | 250 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 16 | Cannulae tĩnh mạch thẳng người lớn có dây xoắn tăng cường các cỡ | Cái | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17 | Cannulae truyền liệt tim các loại đặt vào động mạch vành | Cái | 275 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18 | Cannulae dẫn lưu tim trái có guidewire người lớn các cỡ | Cái | 275 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19 | Quả lọc máu dùng cho chạy máy tim phổi nhân tạo | Quả | 2000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 20 | Miếng vá sinh học loại I | Miếng | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21 | Miếng vá sinh học loại II | Miếng | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22 | Miếng banh bọc phẫu trường dùng trong phẫu thuật nội soi tim | Cái | 570 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 23 | Bộ dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở kèm chốt titan thắt chỉ. (Bộ combo dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại Mini kèm dụng cụ nạp chốt titan) | Chiếc | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 24 | Chốt titan thắt chỉ cấy ghép vĩnh viễn trong cơ thể (Dụng cụ nạp chốt titan vào dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu) | Cái | 2000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 25 | Van hai lá cơ học, van hai cánh, khung làm từ Titanium, có thể sử dụng ở tất cả các vị trí thay van | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 26 | Van động mạch chủ sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò, có phủ chất tương thích sinh học | Cái | 120 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 27 | Van hai lá sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò, có phủ chất tương thích sinh học | Cái | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 28 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại nửa cứng, nửa mềm tương thích sinh học | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 29 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại nửa cứng nửa mềm dùng trong mổ nội soi, phẫu thuật trường nhỏ | Cái | 60 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 30 | Vòng van tim nhân tạo ba lá,vòng kín loại mềm có phủ chất tương thích sinh học | Cái | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 31 | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ loại không cần khâu | Cái | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 32 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí), dùng cho tất cả các hạng cân | Bộ | 1200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 33 | Mạch máu nhân tạo 4 nhánh, tẩm chất chống thấm, đường kính các cỡ | Cái | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 34 | Mạch máu nhân tạo chữ Y tẩm chất chống thấm các cỡ | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 35 | Mạch máu nhân tạo động mạch chủ | Cái | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 36 | Mạch máu nhân tạo đoạn quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống có tráng chất chống thấm | Bộ | 95 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 37 | Van động mạch chủ sinh học từ màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt | Cái | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 38 | Van hai lá sinh học từ màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt, cấu trúc khung bất đối xứng | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 39 | Van động mạch chủ sinh học màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt, khung van có thể mở rộng | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 40 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại bán cứng, vòng hở bất đối xứng | Cái | 95 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 41 | Vòng van tim nhân tạo ba lá loại bán cứng, vòng mở | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 42 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí, các thành phần không mong muốn xuất hiện trong quá trình mổ), dùng cho người lớn | Bộ | 1250 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 43 | Cannulae động mạch đùi các cỡ | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 44 | Cannulae động mạch đầu cong các cỡ | Cái | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 45 | Cannulae tĩnh mạch đầu sắt, gập góc các cỡ | Cái | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 46 | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | Cái | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 47 | Cannulae truyền liệt tim ngược dòng động mạch vành | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 48 | Van hai lá cơ học, van hai cánh phủ carbon | Cái | 50 |  |  |
| 49 | Van động mạch chủ sinh học từ màng tim bò, cấu tạo không có kim loại | Cái | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 50 | Van hai lá sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | Cái | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 51 | Van động mạch chủ sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | Cái | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 52 | Vòng van hai lá nhân tạo 3D các cỡ | Cái | 45 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 53 | Vòng van ba lá nhân tạo 3D các cỡ | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 54 | Bộ đầu đốt đơn cực và lưỡng cực dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ, sử dụng sóng cao tần | Bộ | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 55 | Đầu đốt đơn cực dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ, sử dụng sóng cao tần | Cái | 35 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 56 | Bộ đo bão hòa oxy não | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| II | CAN THIỆP MẠCH |  |  |  |  |
| 57 | Keo sinh học | Tuýp | 3800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 58 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não đoạn thẳng loại I | Cái | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 59 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não đoạn cong loại I | Cái | 4 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 60 | Vi ống thông dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não | Cái | 24 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 61 | Khung giá đỡ (Stent) bắc cầu tạm thời cho túi phình mạch não cổ rộng | Cái | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 62 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch não loại II | Cái | 70 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 63 | Vi dây dẫn can thiệp mạch não loại IV | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 64 | Vi ống thông dùng can thiệp mạch máu tạng loại 1.8F | Cái | 1000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 65 | Vi ống thông dùng can thiệp mạch máu tạng loại 2.2F | Cái | 3000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 66 | Dây dẫn dùng trong can thiệp loại I | Cái | 2900 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 67 | Dây dẫn dùng trong can thiệp loại II | Cái | 1400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các bảng từ Bảng số 5.2 dưới đây và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1 tại Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:

Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của vật tư

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Yêu cầu về xuất xứ của gói thầu được thể hiện tại bảng Phạm vi cung cấp – Chương IV của E-HSMT này và cụ thể như sau: |  |  |  |  |  |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (1) |
| I | CÁC VẬT TƯ PHẪU THUẬT TIM MẠCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Mạch máu nhân tạo chữ Y | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương phủ chất chống thấm (Gelatine hoặc Colagen hoặc tương đương) - Chiều dài 40cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các cỡ: 14mmx7mm, 16mmx8mm, 18mmx9mm, 20mmx10mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 410 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 2 | Mạch máu nhân tạo chữ Y có tráng bạc | - Mạch nhân tạo chữ Y có tráng bạc - Chiều dài 40cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các cỡ: 16mmx8mm; 18mmx9mm; 20mmx10mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 3 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tráng bạc | - Mạch nhân tạo thẳng có tráng bạc - Chiều dài 60cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các cỡ 6mm (Sai số ± ≤ 5%) và 8mm (Sai số ± ≤ 5%) . | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 4 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm loại I | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Ống mạch nhân tạo chiều dài 30cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các loại 22mm (Sai số ± ≤ 5%) và 24mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 35 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 5 | Mạch máu nhân tạo thẳng tẩm chất chống thấm loại II | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Ống mạch nhân tạo chiều dài 30cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính gồm tối thiểu các loại 26mm (Sai số ± ≤ 5%), 28mm (Sai số ± ≤ 5%), 30mm (Sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 65 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 6 | Mạch máu nhân tạo thẳng | - Chất liệu: Polyester, Sợi fabric hoặc tương đương phủ chất chống thấm (Gelatine hoặc Colagen hoặc tương đương) - Chiều dài 60 cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤ 6mm đến ≥ 8mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 7 | Miếng vá nhân tạo | - Kích thước mỗi chiều tối thiểu 4cm x 5cm - Chất liệu: Polyester-urethane hoặc chất chịu mài mòn và tăng độ bền. Chống thấm và có tính đàn hồi | Theo quy cách của nhà sản xuất | Miếng | 315 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 8 | Mạch máu nhân tạo đoạn quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống | - Mạch gồm 2 phần: Phần mạch máu nhân tạo thay cho quai động mạch chủ (có hoặc không có 3 nhánh lên cho các động mạch nhánh), phần stent graft để điều trị đoạn động mạch chủ xuống. - Đường kính trong của đoạn mạch máu nhân tạo nằm trong khoảng từ 22mm đến 32mm. - Đường kính stent graft nằm trong khoảng từ 24mm đến 40mm. - Chiều dài stent graft: ≥ 100mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 20 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 9 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh | - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết hoặc tương đương về khả năng chống tạo cục máu đông. - Góc mở lá van tới 90 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Đầu ra dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy, ngăn ngừa sự xâm lấn của mô - Vòng khâu làm bằng Polytetrafluoroethylene hoặc tương đương chỉ không tiêu, bền vững và không gây phản ứng viêm, có tối thiểu 3 dạng vòng khâu: vòng khâu chuẩn, vòng khâu thích nghi và vòng khâu giải phẫu. - Độ chênh áp thấp ≤ 10mmHg - Kích thước van từ ≤ 20mm đến ≥ 29mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 10 | Van hai lá cơ học, van hai cánh | - Chất liệu carbon nhiệt phân tinh khiết hoặc tương đương về khả năng chống tạo cục máu đông. - Góc mở lá van tới 90 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Đầu ra dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy, ngăn ngừa sự xâm lấn của mô - Vòng khâu làm bằng Polytetrafluoroethylene hoặc tương đương chỉ không tiêu, bền vững và không gây phản ứng viêm, có tối thiểu 2 dạng vòng khâu: vòng khâu chuẩn, vòng khâu thích nghi. - Độ chênh áp thấp ≤ 5mmHg - Kích thước van từ ≤ 23mm đến ≥ 33mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 11 | Bộ kim chỉ khâu dây chằng van 2 lá | Một bộ tối thiểu: Chỉ khâu dây chằng, miếng gạc, kim khâu. - Chỉ khâu dây chằng sửa van tim hai lá không tan, chất liệu ePTFE. Bộ dây chằng nhân tạo có 3 vòng lặp sẵn gồm 3 sợi đôi độc lập. Có tối tiểu 2 dạng vòng khâu: Vòng khâu có vòng lặp với chiều dài cố định ≤ 12mm đến ≥ 24mm và vòng khâu không có vòng lặp dùng để khâu vào lá van. - Có tối thiểu 02 miếng gạc pledget PTFE kích thước tối thiểu mỗi chiều 3mmx7mmx1.85mm. - Có tối thiểu 01 kim khâu cong thuôn nhọn chiều dài 18mm (Sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 25 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 12 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí) cho người lớn | - Thể tích dịch mồi ≤ 284ml - Lưu lượng máu tối đa 6000ml/phút - Thể tích bình chứa tối thiểu 4300ml - Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1000 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 13 | Cannulae truyền dịch liệt tim dùng trong mổ nội soi tim | - Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ dùng trong mổ tim phẫu trường nhỏ có hỗ trợ nội soi. - Độ dài hiệu dụng ≥ 300mm - Đầu cannulae tối thiểu các cỡ 7Fr (Sai số ± ≤ 5%) , 9Fr (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 25 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 14 | Bộ Cannulae tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong mổ tim nội soi người lớn | - Cannulae tĩnh mạch đùi 2 tầng dùng trong phẫu thuật tim nội soi - Phẫu trường nhỏ có tối thiểu đường kính cỡ 23Fr/25Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Độ dài hữu dụng ≥ 700mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 30 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 15 | Cannulae truyền dịch liệt tim (Cardioplegia Cannulae) đặt vào động mạch chủ người lớn các loại | - Cannulae liệt tim gốc động mạch chủ, có đường hút lại. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 7Fr (Sai số ± ≤ 5%) , 9Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Độ dài hiệu dụng 150mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 250 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 16 | Cannulae tĩnh mạch thẳng người lớn có dây xoắn tăng cường các cỡ | - Cannulae tĩnh mạch đầu thẳng, có dây xoắn tăng cường - Đường kính cannulae từ ≤ 26Fr đến ≥ 32Fr - Cút nối cỡ 3/8 inches - Độ dài hiệu dụng 410mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 225 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 17 | Cannulae truyền liệt tim các loại đặt vào động mạch vành | - Cannulae liệt tim lỗ động mạch vành: Đầu gấp góc tối thiểu các loại 90 độ (Sai số ± ≤ 5%) , 135 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính đầu từ ≤ 9Fr đến ≥ 15Fr - Độ dài hiệu dụng tối thiểu các loại 140mm (Sai số ± ≤ 5%) và 150mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đầu ra kết nối bằng cút nối có khoá. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 275 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 18 | Cannulae dẫn lưu tim trái có guidewire người lớn các cỡ | - Cannulae dẫn lưu tim trái kèm guidewire - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 16Fr (Sai số ± ≤ 5%) ,18Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Cút nối cỡ 1/4 inches - Độ dài hiệu dụng 380mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 275 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 19 | Quả lọc máu dùng cho chạy máy tim phổi nhân tạo | - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone hoặc Polysulfone hoặc tương đương chất liệu tăng độ bền cơ học và chịu nhiệt. - Lọc được các chất: Urea, Creatine, Phosphates, Vitamine B12 - Diện tích màng lọc tối thiểu các loại 0.25m2 (Sai số ± ≤ 5%) , 0.68m2 (Sai số ± ≤ 5%) - Thể tích dịch mồi từ ≤ 45ml đến ≥ 137ml - Áp lực tối đa ≤ 500mmHg - Dây dẫn kèm theo túi đựng chất thải | Theo quy cách của nhà sản xuất | Quả | 2000 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 20 | Miếng vá sinh học loại I | Miếng vá sinh học chất liệu màng ngoài tim bò, tương thích sinh học Kích thương mỗi chiều tối thiểu 4cmx4cm Độ dày từ ≤ 0.35mm đến ≥ 0.75mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Miếng | 15 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 21 | Miếng vá sinh học loại II | Miếng vá sinh học chất liệu màng ngoài tim bò, tương thích sinh học Kích thương mỗi chiều tối thiểu 4cmx6cm Độ dày từ ≤ 0.35mm đến ≥ 0.75mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Miếng | 15 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 22 | Miếng banh bọc phẫu trường dùng trong phẫu thuật nội soi tim | - Miếng banh bọc phẫu trường làm bằng Silicone hoặc tương đương chất mềm dẻo có độ bám dính cao, định hình trường phẫu thuật, sử dụng trong phẫu thuật tim phẫu trường nhỏ, phẫu thuật nội soi - Đường kính vòng trên từ ≤ 60mm đến ≥ 120mm - Đường kính vòng dưới từ ≤ 70mm đến ≥ 130mm - Đường kính lòng banh từ ≤ 70mm đến ≥ 120mm - Chiều cao 150mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 570 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 23 | Bộ dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu mổ mở kèm chốt titan thắt chỉ. (Bộ combo dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu loại Mini kèm dụng cụ nạp chốt titan) | Bộ được cung cấp tiệt trùng bao gồm: Dụng cụ thắt - cắt chỉ khâu có núm xoay với: - Chiều dài làm việc 17cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính vỏ 4mm (Sai số ± ≤ 5%) Dụng cụ nạp chốt titan với: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan y tế - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật chung và phẫu thuật tim mạch | Theo quy cách của nhà sản xuất | Chiếc | 100 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 24 | Chốt titan thắt chỉ cấy ghép vĩnh viễn trong cơ thể (Dụng cụ nạp chốt titan vào dụng cụ thắt và cắt chỉ khâu) | Dụng cụ nạp chốt titan bao gồm: - Chốt có dạng nấm làm từ chất liệu titan y tế - Tay cầm cong đầu cùn - Một bẫy dây - Sử dụng kết hợp với chỉ khâu polyester để thắt và cắt chỉ khâu trong phẫu thuật chung và phẫu thuật tim mạch | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2000 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 25 | Van hai lá cơ học, van hai cánh, khung làm từ Titanium, có thể sử dụng ở tất cả các vị trí thay van | - Van tim nhân tạo cơ học hai lá có cánh van làm từ Pyrolite Carbon hoặc tương đương tăng độ bền cơ học chống mài mòn, góc mở van 78 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Khung van ngoài làm từ Pyrolite Carbon hoặc tương đương tăng độ bền cơ học chống mài mòn - Khung van trong được làm bằng Titanium hoặc Hợp kim Titanium. - Van hai lá được thiết kế có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trên lỗ van (Supra-Annular, Intra-Annular, Sub-Annular) - Kích thước van nằm từ ≤ 23mm đến ≥ 33mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 26 | Van động mạch chủ sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò, có phủ chất tương thích sinh học | - Van tim động mạch chủ sinh học, lá van được làm bằng màng ngoài tim bò - Van động mạch chủ có đánh dấu vị trí. - Có kích thước trong khoảng từ ≤ 19mm đến ≥ 29mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 120 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 27 | Van hai lá sinh học có lá van bằng màng ngoài tim bò, có phủ chất tương thích sinh học | - Van tim hai lá loại sinh học, lá van được làm bằng màng ngoài tim bò. - Van hai lá được phủ chất tương thích sinh học. - Có kích thước trong khoảng từ ≤ 19mm đến ≥ 33mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 130 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 28 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại nửa cứng, nửa mềm tương thích sinh học | - Vòng van hai lá loại nửa cứng nửa mềm, lõi được làm bằng hợp kim Nickel-Titanium(Nitinol), khung được làm từ sợi PET được phủ chất tương thích sinh học - Kích thước vòng van từ ≤ 24mm đến ≥ 38mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 29 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại nửa cứng nửa mềm dùng trong mổ nội soi, phẫu thuật trường nhỏ | - Vòng van tim hai lá nửa cứng nửa mềm 3D lõi bằng hợp kim đàn hồi, vòng van bằng silicone, khung van bằng sợi polyester phủ chất tương thích sinh học - Kích thước vòng van từ ≤ 24mm đến ≥ 38mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 60 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 30 | Vòng van tim nhân tạo ba lá,vòng kín loại mềm có phủ chất tương thích sinh học | - Vòng van ba lá loại mềm (uốn được), cấu trúc vòng hở, có lõi bằng vật liệu tổng hợp được phủ cản quang và chất tương thích sinh học - Có đánh dấu định vị khi khâu. - Kích thước vòng van từ ≤ 28mm đến ≥ 36mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 50 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 31 | Van tim nhân tạo sinh học động mạch chủ loại không cần khâu | - Van tim sinh học động mạch chủ các cỡ, loại không cần khâu (Sutureless) có cánh van làm bằng màng ngoài tim bò. Khung van làm từ hợp kim đàn hồi. '- Đường kính thành lỗ van từ ≤ 19mm đến ≥ 27mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 15 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 32 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí), dùng cho tất cả các hạng cân | - Thể tích dịch mồi có tối thiểu 2 mức: 45ml (Sai số ± ≤ 5%) và 260ml (Sai số ± ≤ 5%) - Lưu lượng máu tối đa ≥ 1500ml/ phút - Thể tích bình chứa tối đa ≥ 1000ml - Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng Bộ với phổi - Bao gồm các phụ kiện hỗ trợ gây mê, chạy máy tim phổi: bóng đo áp lực, các dây đo áp lực nối với máy và bệnh nhân. - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1200 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 33 | Mạch máu nhân tạo 4 nhánh, tẩm chất chống thấm, đường kính các cỡ | - Sử dụng để thay đoạn quai động mạch chủ. - Chất liệu: Sợi tổng hợp PE hoặc tương đương tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Hình dạng: Mạch có 4 nhánh - Đoạn mạch chính đường kính từ ≤ 20mm đến ≥ 34 mm - Chiều dài mạch chính 40cm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài mạch nhánh 15cm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 65 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 34 | Mạch máu nhân tạo chữ Y tẩm chất chống thấm các cỡ | - Sử dụng để thay đoạn động mạch chủ bụng chậu - Chất liệu: Sợi tổng hợp PE hoặc tương đương có tẩm chất chống thấm (Gelatin hoặc Colagen hoặc tương đương) - Hình dạng: chữ Y có 2 nhánh - Chiều dài 45cm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính có tối thiểu các cỡ 12mmx6mm, 14mmx7mm, 16mmx8mm, 18mmx9mm, 20mmx10mm, 22mmx11mm, 24mmx12mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 35 | Mạch máu nhân tạo động mạch chủ | - Sử dụng để tái cấu trúc giải phẫu vùng gốc động mạch chủ trong kỹ thuật Bentall. - Mạch máu nhân tạo chia làm 3 đoạn, đoạn cổ dài 10mm, đoạn phình dài từ ≤ 16mm đến ≥ 34mm, đường kính rộng từ ≤ 22mm đến ≥ 44mm và đoạn thân chính có chiều dài 15 cm - Đường kính đoạn thân chính nằm trong từ ≤ 16mm đến ≥ 34mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 15 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 36 | Mạch máu nhân tạo đoạn quai động mạch chủ kèm đoạn stent graft động mạch chủ xuống có tráng chất chống thấm | - Mạch gồm 2 phần: Phần mạch máu nhân tạo thay cho quai động mạch chủ (có hoặc không có 3 nhánh lên cho các động mạch nhánh), phần stent graft để điều trị đoạn động mạch chủ xuống. - Đường kính trong của đoạn mạch máu nhân tạo từ ≤ 22mm đến ≥ 32mm. - Đường kính stent graft từ ≤ 24mm đến ≥ 40mm. - Chiều dài stent graft tối thiểu các loại 100mm (Sai số ± ≤ 5%) và 150mm (Sai số ± ≤ 5%) - Có tráng chất chống thấm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 95 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 37 | Van động mạch chủ sinh học từ màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt | Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium hoặc tương đương chất chịu lực tốt và chống ăn mòn và oxy hóa. - Công nghệ chống vôi hóa lá van bằng xử lý nhiệt kết hợp với glutaraldehyde và polysorbat-80 hoặc tương đương chất có tính khử khuẩn và ổn định hệ thống sinh học. - Vòng khung có thể mở rộng bằng bóng. - Vòng khâu van có tối thiểu 3 đánh dấu vị trí giữa các lá van. - Đế van mỏng, chiều cao từ ≤ 13mm đến ≥18 mm. - Đường kính trong từ ≤ 18mm đến ≥ 28 mm. - Kích cỡ từ ≤ 19mm đến ≥ 29 mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 130 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 38 | Van hai lá sinh học từ màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt, cấu trúc khung bất đối xứng | Van hai lá sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium hoặc tương đương chất chịu lực tốt và chống ăn mòn và oxy hóa. - Công nghệ chống vôi hóa lá van bằng xử lý nhiệt kết hợp với glutaraldehyde và polysorbat-80 hoặc tương đương chất có tính khử khuẩn và ổn định hệ thống sinh học. - Cấu trúc đáy van cong kiểu yên ngựa, khung bất đối xứng với phần phía lá trước dày hơn, phần phía lá sau mỏng giúp tránh va chạm của chân van với thành tâm thất trái.. - Có cơ chế thu gọn trụ van, tránh vướng chỉ, và dễ dàng cấy ghép - Chiều cao trụ van từ ≤ 7mm đến ≥ 8.5 mm. - Kích cỡ từ ≤ 25mm đến ≥ 33mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 39 | Van động mạch chủ sinh học màng ngoài tim bò, 3 lá van riêng biệt, khung van có thể mở rộng | Van động mạch chủ sinh học gồm ba lá van riêng rẽ làm từ màng ngoài tim bò được gắn lên khung hợp kim Cobalt-Chromium hoặc tương đương chất chịu lực tốt và chống ăn mòn và oxy hóa. - Khung dạng thanh trượt có thể mở rộng bằng bóng. - Cỡ van được khắc trên khung, hiện thị rõ trên nền X - quang. - Lá van được bảo quản khô, tránh vôi hóa và không cần rửa lá van. - Kích cỡ từ ≤ 19mm đến ≥ 29mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 40 | Vòng van tim nhân tạo hai lá loại bán cứng, vòng hở bất đối xứng | "Vòng van nhân tạo cấu trúc hình yên ngựa, vòng mở, bất đối xứng, chất liệu lõi làm từ Nitinol. Vòng khâu từ silicon hoặc tương đương chất đàn hồi, nhớ hình. - Độ cong tăng dần đều đảm bảo vòng van áp sát vòng sinh lý. - Cấu trúc vòng mở ở phần lá trước, bất đối xứng, phần yên ngựa phía trước cao và dài hơn phía sau. - Có tối thiểu 3 điểm đánh dấu trên vòng van. - Kích cỡ từ ≤ 24mm đến ≥ 40mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 95 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 41 | Vòng van tim nhân tạo ba lá loại bán cứng, vòng mở | Vòng van nhân tạo khung lượn sóng 3D, chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Vòng khâu từ silicon hoặc tương đương chất đàn hồi, nhớ hình. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu các vị trí mép trước - sau và mép sau - vách. - Kích thước từ ≤ 24mm đến ≥ 36mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 42 | Bộ tim phổi nhân tạo, có phủ chất tương thích sinh học, tích hợp phin lọc động mạch (lọc khí, các thành phần không mong muốn xuất hiện trong quá trình mổ), dùng cho người lớn | - Thể tích dịch mồi tĩnh ≤ 260ml - Dung tích bình chứa tối đa 4500ml - Lưu lượng máu trao đổi từ: 1000 - 7000 ml/ phút - Lọc khí, các thành phần không mong muốn xuất hiện trong quá trình mổ - Bộ dây dẫn máu tim phổi hoàn chỉnh đồng bộ với phổi, có 2 quả bóng đo áp lực - Bao gồm các phụ kiện hỗ trợ gây mê, chạy máy tim phổi: bóng đo áp lực, các dây đo áp lực nối với máy và bệnh nhân. - Kèm theo sơ đồ thiết kế đầy đủ bộ dây dẫn theo yêu cầu chuyên môn | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1250 | Nhóm G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| 43 | Cannulae động mạch đùi các cỡ | - Cannulae động mạch đùi/ tĩnh mạch cảnh các cỡ có thành mỏng và thân chống xoắn - Đường kính cannulae các cỡ từ ≤ 15Fr đến ≥ 20Fr - Có vòng khâu giúp cố định cannulae, cút nối 3/8 inches - Chiều dài cannulae ≥ 30cm - Độ dài đầu tip 18cm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 44 | Cannulae động mạch đầu cong các cỡ | - Cannulae động mạch đầu cong các cỡ đầu nối 3/8 inches đầu vát, thân thuôn dài, có vạch đánh dấu hướng vát của đầu. - Đường kính có tối thiểu các cỡ 20Fr, 22Fr - Chiều dài ≥ 25cm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 10 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 45 | Cannulae tĩnh mạch đầu sắt, gập góc các cỡ | Cannulae tĩnh mạch có đầu cong kim loại, đầu vát, có nhiều lỗ và thân chống xoắn, cút kết nối 3/8 inches - Đường kính cannulae ≤ 12Fr đến ≥ 30Fr - Chiều dài ≥ 35cm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 225 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 46 | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng, đầu có lỗ bên, có wire chống xoắn và marker đánh dấu độ sâu - Đường kính cannulae có tối thiểu các cỡ 28/36 Fr, 32/40 Fr, 34/46 Fr - Đầu kết nối 3/8 inches hoặc 1/2 inches - Chiều dài 38cm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 50 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 47 | Cannulae truyền liệt tim ngược dòng động mạch vành | - Gồm 3 đường: bơm bóng, truyền dịch và đường đo áp lực. - Đường kính cannulae 15Fr (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài ≥ 30cm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 48 | Van hai lá cơ học, van hai cánh phủ carbon | - Lá van làm bằng chất liệu Pyrolytic carbon hoặc tương đương tăng khả năng kháng tạo huyết khối. - Kích thước van từ ≤ 19mm đến ≥ 33mm - Cánh van mở rộng 85 độ (Sai số ± ≤ 5%) - Tự động xoay vào vị trí tối ưu - Tương thích với môi trường cộng hưởng từ. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 50 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 49 | Van động mạch chủ sinh học từ màng tim bò, cấu tạo không có kim loại | - Van động mạch chủ sinh học làm từ màng ngoài tim bò - Thiết kế có vành van nằm trên vòng van của cơ thể (supra- annular) - Lá van gắn bên trong giảm thiểu tiếp xúc với khung - Sử dụng công nghệ để giảm thiểu vôi hóa lá van - Khung polyme polyetheretherketone với bắt cản quang barium sulfate chắc chắn và linh hoạt, chống biến dạng vĩnh viễn - Thành phần cấu tạo Non-metallic - Được thiết kế đạt 100% độ co áp - Ba lá van màng ngoài tim bò được cắt bằng laser phù hợp với độ dày và độ lệch cho hiệu suất nhất quán - Kích thước van từ ≤ 19mm đến ≥ 27mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 15 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 50 | Van hai lá sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | - Van được sản xuất từ van tim lợn. - Mức độ thoái hóa van thấp, có độ bền cao và dễ dàng thay van. - Thiết kế van Supra-annular - Có điểm bắt cản quang - Kích thước van từ ≤ 25mm đến ≥ 33mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 130 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 51 | Van động mạch chủ sinh học làm từ van tim lợn các cỡ | - Van được sản xuất từ van tim lợn. - Mức độ thoái hóa van thấp, có độ bền cao và dễ dàng thay van. - Thiết kế van Supra-annular - Có điểm bắt cản quang - Kích thước van từ ≤ 21mm đến ≥ 29mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 65 | Nhóm G20 hoặc Nhóm G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 52 | Vòng van hai lá nhân tạo 3D các cỡ | Vòng van hai lá nhân tạo với thiết kế vòng cứng 3D dạng hình yên ngựa không đối xứng, thiết kế có độ cong lên 25% (Sai số ± ≤ 5%) ở phía trước và ở phía sau 15% (Sai số ± ≤ 5%). - Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải polyester - Kích thước vòng van từ ≤ 24mm đến ≥ 40mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 45 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 53 | Vòng van ba lá nhân tạo 3D các cỡ | Vòng van ba lá nhân tạo với thiết kế vòng cứng 3D dựa trên hình dáng tự nhiên trên dữ liệu cấu trúc của vòng van ba lá. - Thiết kế vòng van hở với cấu hình giúp tránh tác động lên vùng dẫn truyền điện tim. - Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải polyester - Kích thước vòng van từ ≤ 26mm đến ≥ 36mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 54 | Bộ đầu đốt đơn cực và lưỡng cực dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ, sử dụng sóng cao tần | Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ (AF) đơn cực và lưỡng cực sử dụng sóng cao tần với nước tưới iRF có dây truyền dịch chiều dài 3000mm (Sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 65 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 55 | Đầu đốt đơn cực dùng trong phẫu thuật điều trị rung nhĩ, sử dụng sóng cao tần | Bộ dụng cụ phẫu thuật đốt rung nhĩ (AF) đơn cực sử dụng sóng cao tần với nước tưới iRF có dây truyền dịch chiều dài 3000mm (Sai số ± ≤ 5%). Thân đầu bằng thép không gỉ có thể uốn cong bọc silicone chiều dài tối thiểu 2 loại 80mm (Sai số ± ≤ 5%) và 200mm (Sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 35 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 56 | Bộ đo bão hòa oxy não | - Sử dụng cho bệnh nhân có trọng lượng ≥ 40kg. - Bước sóng: 04 - Độ chính xác của xu hướng rSO2: 3% - Độ chính xác của bão hoà oxy mô rSO2 tuyệt đối: 4%. - Nhiệt độ môi trường hoạt động: từ 40 đến 104°F (5 đến 40°C). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 100 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| II | CAN THIỆP MẠCH |  |  |  |  |  |
| 57 | Keo sinh học | Keo dán mô dùng trong cầm máu và chảy máu tĩnh mạch, thành phần gồm chất kết dính N-butyl-2-cyanoacrylate hoặc tương đương. Tuýp tối thiểu 0.5 ml. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Tuýp | 3800 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 58 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não đoạn thẳng loại I | - Bóng chèm cổ túi phình mạch não loại 2 nòng. Chỉ định cho các trường hợp cổ túi phình mạch não cổ rộng. Thiết kế dạng balloon catheter, rỗng nòng. - Bóng có phủ Hydrophilic. Đường kính 4mm (Sai số ± ≤ 5%). Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 20mm. - Chiều dài đầu xa 5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 30 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 59 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não đoạn cong loại I | - Bóng chèm cổ túi phình mạch não loại 2 nòng. Chỉ định cho các trường hợp cổ túi phình mạch não cổ rộng, vị trí ngã ba lòng mạch. Thiết kế dạng balloon catheter, rỗng nòng. - Bóng có phủ Hydrophilic. Đường kính 4mm (Sai số ± ≤ 5%). Chiều dài trong khoảng 10mm đến 11mm. - Chiều dài đầu xa 5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 4 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 60 | Vi ống thông dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não | - Vi ống thông có đầu tip mềm, thân trụ giữa và phần hỗ trợ cấu tạo bởi các sợi bện. - Đường kính trong từ ≤ 0.021" đến ≥ 0.033", gồm tối thiểu 3 loại. - Chiều dài từ ≤ 1350mm đến ≥ 1500mm. - Đầu xa có tối thiểu 1 marker. - Dùng cho Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 24 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 61 | Khung giá đỡ (Stent) bắc cầu tạm thời cho túi phình mạch não cổ rộng | - Có tay cầm để điều chỉnh đường kính Stent từ ≤ 1.5mm đến ≥ 4.5mm, tương thích cổ túi phình, không gây tắc dòng chảy. - Đường kính từ ≤ 1.5mm đến ≥ 4.5mm. - Chiều dài stent tối thiểu 30mm. - Tương thích với vi ống thông 0.021'' - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 10 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 62 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch não loại II | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch não, có lớp phủ trong lòng ống để giảm ma sát, lớp ngoài phủ Hydrophilic, có marker. Đầu gồm tối thiểu các loại 45 độ, 90 độ, chữ J. - Đường kính trong từ ≤ 0.017" đến ≥ 0.027". - Đường kính ngoài đầu gần ≤ 2.4F đến ≥ 3.1F. - Đường kính ngoài đầu xa từ ≤ 1.7F đến ≥ 2.6F. - Chiều dài từ ≤ 1500mm đến ≥ 1550mm. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 70 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 63 | Vi dây dẫn can thiệp mạch não loại IV | - Lõi: Đầu xa chất liệu Nitinol đầu gần chất liệu thép không gỉ; lớp vỏ bằng PTFE, phủ Hydrophilic. - Đường kính đầu gần 0.014" (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính đầu xa 0.012" (Sai số ± ≤ 5%), Chiều dài đầu xa 400mm (Sai số ± ≤ 5%), Chiều dài đầu xa có thể uốn được tối thiểu 10mm. - Chiều dài dây dẫn 2000mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 64 | Vi ống thông dùng can thiệp mạch máu tạng loại 1.8F | - Lớp ngoài cùng phủ chất ái nước, độ phủ từ ≤ 600mm đến ≥ 1100mm. Lớp trong lòng bằng PTFE. - Đầu típ cỡ 1.8F, hình dạng gồm tối thiểu các loại: Đầu thẳng, Đầu cong, 45 độ, Có marker ở đầu típ. Đoạn xa có đường kính ngoài: 1.8F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.017'' Đoạn gần có đường kính ngoài: 2.7F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.023'' - Chiều dài sử dụng từ ≤ 1100mm đến ≥ 1500mm. - Chịu được áp lực tối thiểu 1000psi. - Tương thích guidewire cỡ 0.016". - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1000 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 65 | Vi ống thông dùng can thiệp mạch máu tạng loại 2.2F | - Lớp ngoài phủ chất ái nước, độ phủ từ ≤ 600mm đến ≥ 1100mm. Lớp trong lòng bằng PTFE. - Đầu típ cỡ 2.2F, hình dạng gồm tối thiểu các loại: Đầu thẳng, đầu Cobra, 45 độ, Có marker ở đầu típ. - Đoạn xa có đường kính ngoài: 2.2F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.021'' - Đoạn gần có đường kính ngoài: 2.9F (Sai số ±5%) và đường kính trong ≥ 0.027'' - Chiều dài từ ≤ 700mm đến ≥ 1500mm. - Chịu được áp lực tối thiểu 1000psi. - Tương thích guidewire cỡ 0.018". - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 3000 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 66 | Dây dẫn dùng trong can thiệp loại I | - Lớp ngoài là Polyurethane, bên trong có lớp cuộn chất liệu Vonfram để tăng độ cứng. Lõi là hợp kim Nitinol. Có lớp phủ ái nước hydrophilic. - Hình dạng đầu tip có các loại: Đầu thẳng, góc 45 độ . - Chiều dài 1500mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài của phần đầu linh hoạt 30mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính cỡ 0.035" (Sai số ± ≤ 5%) - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2900 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| 67 | Dây dẫn dùng trong can thiệp loại II | - Lớp ngoài là Polyurethane, bên trong có lớp cuộn chất liệu Vonfram để tăng độ cứng. Lõi là hợp kim Nitinol. Có lớp phủ ái nước hydrophilic. - Hình dạng đầu tip có các loại: Đầu thẳng, góc 45 độ - Chiều dài 2600mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài của phần đầu linh hoạt 30mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính cỡ 0.035"(Sai số ± ≤ 5%) - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1400 | Nhóm OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) |
| III | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức các cơ sở. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 2 ngày kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 4 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 5 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  |  |  |
| 6 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  |  |  |
| 7 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  |  |  |

1.3 Các yêu cầu và chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Để thuận tiện cho việc xem xét và đánh giá các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT, nhà thầu thực hiện việc tổng hợp và kê khai các nội dung là tiêu chí đánh giá thuộc phạm vi yêu cầu của E-HSMT:

1.3.1 Hướng dẫn kê khai về hợp đồng tương tự

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu tại Bảng số 5.3 về tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự của nhà thầu, đồng thời đính kèm các tài liệu chứng minh theo quy định của E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp:

Bảng số 5.3

| STT | Tên Hợp đồng tương tự | Giá trị của hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Mã HS của hàng hóa theo yêu của E-HSMT | Giá trị hoàn thành tối thiểu của mã HS theo yêu cầu của E-HSMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh*)) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, hoặc quy đổi thành tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá quy đổi theo quy định của E-HSMT) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện theo tờ khai hải quan tại thời điểm hàng hóa được nhập khẩu) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành) | (Ghi mã HS tương ứng của hàng hóa tương tự theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, Ghi giá trị tương ứng với mã HS theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) |

1.4.2. Hướng dẫn lập bảng chào đáp ứng kỹ thuật

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật theo mẫu tại Bảng số 5.4 dưới đây và đính kèm theo E-HSDT. Mẫu này dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này và trình bày file scan theo hướng dẫn dưới đây. Nhà thầu phải có trách nhiệm làm rõ khi có yêu cầu trong trường hợp có sự sai khác giữa các nội dung kê khai và nội dung đính kèm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc làm rõ E-HSDT theo quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành. Các thông tin kỹ thuật và các dịch vụ, nội dung liên quan đến cung cấp hàng hóa do nhà thầu liệt kê theo mẫu tại Bảng số 5.4 được xem là nội dung tóm tắt về phương án kỹ thuật của nhà thầu, Bên mời thầu sẽ đối chiếu trên cơ sở các thông tin khác và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa của nhà thầu kèm theo E-HSDT để đánh giá. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nhưng không đủ cơ sở để chứng minh có thể được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảng số 5.4. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên vật tư: ...... Số lượng: ...... | Tên vật tư: ...... Tên Thương mại:… Số lượng: ...... Mã hàng hóa: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu kỹ thuật và số lượng | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| III | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Tại Bảng số 5.4 trên, cột “Nội dung yêu cầu của E-HSMT” được dẫn chiếu từ nội dung tại cột “Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)” của Bảng số 5.1 mục 1.2, Chương V. Yêu của về kỹ thuật. Nhà thầu thực hiện kê khai đầy đủ thông tin, ghi cụ thể tên tài liệu tham chiếu, số trang và trích dẫn nội dung tham chiếu cụ thể. Nhà thầu đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalô hoặc tài liệu kỹ thuật phần trích dẫn nội dung tham chiếu. Các tài liệu này làm cơ sở để đối chiếu làm rõ về đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT được phân chia riêng biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự (Ví dụ: Bộ chuyển tiếp. 1. Giấy ủy quyền, 2. Bảng phân loại 3. Số lưu hành/GPNK/TKHQ, 4. ISO, 5. Tài liệu kỹ thuật v.v… Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu phải tách ra thành từng file riêng và đặt tên file theo đúng tên nhà thầu sử dụng để tham chiếu tại Bảng chào đáp ứng.

Các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa; năng lực, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và sự đáp ứng về yêu cầu của kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải đảm bảo:

- Nếu là bản sao phải có chứng thực của cơ quan chức năng, nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải có dấu xác nhận của nhà thầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung.

- Nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội..

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Nếu qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định (nếu có) có bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận, nghiệm thu và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu  cầu về đặc tính kỹ thuật, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng hợp đồng và tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết hoặc Chủ đầu tư trình cấp cho thẩm quyền quyết định, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Mục 4. Hướng dẫn cung cấp tài liệu được hưởng ưu đãi.

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025  cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.