CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Dự án: Trang bị 01 thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo điện.

- Gói thầu số 03/2026 “Trang bị 01 thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo điện”.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo điện (Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …) | 01 | Máy | Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM | 150 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả nghiệm thu |

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Yêu cầu kỹ thuật này được áp dụng cho thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo điện.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác (*).

Ghi chú: (*) Hiện nay, theo kết quả khảo sát catalog và thông tin trên trang chủ của các nhà sản xuất, một số nhà sản xuất không công bố tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm của thiết bị. Vì vậy đề nghị nhà thầu cung cấp các thông tin trên trong HSDT.

- MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Yêu cầu chung:

Thiết bị phát ra dòng điện AC/DC, điện áp AC/DC, điện trở, điện dung… để hiệu chuẩn các thiết bị đo điện cầm tay như ampe kìm, vạn năng kế, tần số kế, kìm đo công suất… đến 5 ½ digits với độ chính xác cao, đảm bảo các thiết bị cần hiệu hiệu chuẩn có được giá trị hiệu chuẩn chính xác.

- Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Chức năng phát:

- Điện áp một chiều DC:

- Dải phát: từ -1020V đến 0V và từ 0V đến +1020V

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất/1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (8,5 ppm giá trị đo + 1,2μV) hoặc tốt hơn.

- Phát điện áp DC trên cổng phụ (chế độ phát đồng thời 2 cổng ra):

- Dải phát: từ -7V đến 0V và từ 0V đến +7V

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (mức tin cậy 95%): ± (230 ppm giá trị đo + 300 μV) hoặc tốt hơn

- Dòng điện DC:

- Dải phát: từ -30A đến 0A và từ 0A đến + 30A (lên đến 30A với dòng liên tục)

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (85 ppm giá trị đo + 18 nA) hoặc tốt hơn

- Điện trở:

- Dải phát: từ 0 Ω đến 1200 MΩ với 9 thang trở lên, độ phân giải cao nhất: 100 μΩ

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (22 ppm giá trị đo + 2 mΩ) hoặc tốt hơn

- Điện áp AC:

- Dải phát: 1mV đến 1020V.

- Tần số 3Hz đến 400 kHz, sóng Sine

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (120 ppm giá trị đo + 9μV) hoặc tốt hơn

- Phát điện áp AC trên cổng phụ (chế độ phát đồng thời 2 cổng ra):

- Dải phát: 0 đến 5V

- Tần số 10 Hz đến 30 kHz, sóng Sine

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (580 ppm giá trị đo + 300 μV) hoặc tốt hơn

- Dòng điện AC:

- Dải phát: 10μA đến 30A  (lên đến 30A với dòng liên tục)

- Tần số phát: 3 Hz  đến 30 kHz, dạng sóng Sine

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (390 ppm giá trị đo + 12 μA) hoặc tốt hơn

- Nguồn công suất DC: ≥ 30 kW

- Nguồn công suất AC: ≥ 30 kW

- Tần số:

- Dải: từ 0,01 Hz đến 2 MHz; độ phân giải 0,01Hz

- Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (2,5 ppm giá trị đo) hoặc tốt hơn

- Chức năng tự động bảo vệ, ngăn chặn hư hỏng thiết bị khi người vận hành thao tác sai: bảo vệ đầu phát với nguồn điện áp ngược lên đến ± 300 V peak.

- Hiệu chuẩn các đồng hồ 5,5 digits với 4:1 TUR

- Cổng giao tiếp điều khiển: RS-232 và IEEE 488

- Màn hình: Màn hình màu LCD.

- Nguồn cung cấp: 220V ± 10%, tần số: 47 Hz - 63 Hz

- Môi trường:

- Làm việc: từ 0oC đến 50oC; độ ẩm < 80%RH

- Lưu trữ: từ -20oC đến 70oC; độ ẩm < 95%RH

- Phụ kiện:

- Cuộn dây dòng 50 vòng, phục vụ hiệu chuẩn Ampe kìm đo 1500A (có tính năng mở rộng hiệu chuẩn cho các Ampe kìm >1500A).

- Bộ đầu đo, dây đo, dây nguồn.

- Hộp đựng và vận chuyển (có bánh xe).

- Máy tính xách tay có cấu hình CPU Intel Core i7 thế hệ 14, GPU NVIDA GeForce RTX 3050/4G hoặc tương đương, RAM ≥16GB, ≥1TB SSD NVMe, màn hình IPS hoặc OLED kích thước ≥14” để nhập dữ liệu hiệu chuẩn.

- Các phụ kiện dây nối đa năng khác.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bảng dịch tiếng Việt tương ứng.

- Cam kết tuổi thọ của thiết bị và các khuyến cáo trong quá trình vận hành để đảm bảo tuổi thọ.

- BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - Thiết bị chào thầu được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác. - Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn khác được công nhận | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng. - Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau: - Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị. - Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt. - Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm. - Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua. | Đáp ứng |
|  | Yêu cầu chung: Thiết bị phát ra dòng điện AC/DC, điện áp AC/DC, điện trở, điện dung… để hiệu chuẩn các thiết bị đo điện cầm tay như ampe kìm, vạn năng kế, tần số kế, kìm đo công suất… đến 5 ½ digits với độ chính xác cao, đảm bảo các thiết bị cần hiệu hiệu chuẩn có được giá trị hiệu chuẩn chính xác. | Đáp ứng |
|  | ## Chức năng phát: |  |
| # 9.1 | Điện áp một chiều DC: - Dải phát: từ -1020V đến 0V và từ 0V đến +1020V. - Độ không đảm bảo đo tốt nhất/1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (8,5 ppm giá trị đo + 1,2μV) hoặc tốt hơn. | Đáp ứng |
| # 9.2 | Phát điện áp DC trên cổng phụ (chế độ phát đồng thời 2 cổng ra): - Dải phát: từ -7V đến 0V và từ 0V đến +7V - Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (mức tin cậy 95%): ± (230 ppm giá trị đo + 300 μV) hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
| # 9.3 | Dòng điện DC: - Dải phát: từ -30A đến 0A và từ 0A đến + 30A (lên đến 30A với dòng liên tục) - Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (85 ppm giá trị đo + 18 nA) hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
| # 9.4 | Điện trở: - Dải phát: từ 0 Ω đến 1200 MΩ với 9 thang trở lên, độ phân giải cao nhất: 100 μΩ - Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (22 ppm giá trị đo + 2 mΩ) hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
| # 9.5 | Điện áp AC: - Dải phát: 1mV đến 1020V. - Tần số 3Hz đến 400 kHz, sóng Sine - Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (120 ppm giá trị đo + 9μV) hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
| # 9.6 | Phát điện áp AC trên cổng phụ (chế độ phát đồng thời 2 cổng ra): - Dải phát: 0 đến 5V - Tần số 10 Hz đến 30 kHz, sóng Sine - Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (580 ppm giá trị đo + 300 μV) hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
| # 9.7 | Dòng điện AC: - Dải phát: 10μA đến 30A (lên đến 30A với dòng liên tục) - Tần số phát: 3 Hz đến 30 kHz, dạng sóng Sine - Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (390 ppm giá trị đo + 12 μA) hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
| # 9.8 | Nguồn công suất DC: ≥ 30 kW | Đáp ứng |
| # 9.9 | Nguồn công suất AC: ≥ 30 kW | Đáp ứng |
| # 9.10 | Tần số: - Dải: từ 0,01 Hz đến 2 MHz; độ phân giải 0,01Hz - Độ không đảm bảo đo tốt nhất /1 năm (tại mức tin cậy 95%): ± (2,5 ppm giá trị đo) hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
| # 9.11 | Chức năng tự động bảo vệ, ngăn chặn hư hỏng thiết bị khi người vận hành thao tác sai: bảo vệ đầu phát với nguồn điện áp ngược lên đến ± 300 V peak | Đáp ứng |
| # 9.12 | Hiệu chuẩn các đồng hồ 5,5 digits với 4:1 TUR | Đáp ứng |
| # 9.13 | Cổng giao tiếp điều khiển: RS-232 và IEEE 488 | Đáp ứng |
|  | ## Màn hình: Màn hình màu LCD | Đáp ứng |
|  | Nguồn cung cấp: 220V ± 10%, tần số: 47 Hz - 63 Hz | Đáp ứng |
|  | ## Môi trường | Đáp ứng |
| # 12.1 | Làm việc: từ 0oC đến 50oC; độ ẩm < 80%RH | Đáp ứng |
| # 12.2 | Lưu trữ: từ -20oC đến 70oC; độ ẩm < 95%RH | Đáp ứng |
|  | Phụ kiện |  |
| # 13.1 | Cuộn dây dòng 50 vòng, phục vụ hiệu chuẩn Ampe kìm đo 1500A (có tính năng mở rộng hiệu chuẩn cho các Ampe kìm >1500A). | Đáp ứng |
| # 13.2 | Bộ đầu đo, dây đo, dây nguồn | Đáp ứng |
| # 13.3 | Hộp đựng và vận chuyển (có bánh xe) | Đáp ứng |
| # 13.4 | Máy tính xách tay có cấu hình CPU Intel Core i7 thế hệ 14, GPU NVIDA GeForce RTX 3050/4G hoặc tương đương, RAM ≥16GB, ≥1TB SSD NVMe, màn hình IPS hoặc OLED kích thước ≥14” để nhập dữ liệu hiệu chuẩn | Đáp ứng |
| # 13.5 | Các phụ kiện dây nối đa năng khác | Đáp ứng |
| # 13.6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bảng dịch tiếng Việt tương ứng | Đáp ứng |
| # 13.7 | Cam kết tuổi thọ của thiết bị và các khuyến cáo trong quá trình vận hành để đảm bảo tuổi thọ | Đáp ứng |

- CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

- Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Mục 2. Bản vẽ:

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành.

- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.

- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu về bảo hành thiết bị:

- Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.

- Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.

- Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.

- Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.