## MS22
Tên nhà thầu: ..................................... | [5 empty] | MẪU SỐ 22
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BẢNG ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gói thầu: ...........................
Thông tin theo E-HSMT |  |  | Đề xuất của nhà thầu
Mã hàng hoá | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT | Tên thương mại dự thầu | Ký mã hiệu của hàng hoá dự thầu | Thông số kỹ thuật đề xuất | Tài liệu chứng minh
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
G1102.1 | Dây máu chạy thận nhân tạo | - Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch ≥ 2725mm, dây động mạch ≥ 3685mm. Thể tích mồi: 152ml (± 2mm) - Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. Kích thước bầu: 4,7x 7,0x 25mm (± 5%) - Có túi Pilow ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch - Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu ( đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 8,25 x 12,55 x 410mm (± 5%) - Phù hợp với hầu hết các máy chạy thận. | Tên thương mại của hàng hoá dự thầu | Ký mã hiệu của hàng hoá dự thầu | Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | + Nhà thầu ghi rõ thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất có tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật; Hoặc: + Nhà thầu highlight dòng có thông tin về thông số kỹ thuật đề xuất trong tài liệu chứng minh đồng thời cung cấp thông tin tại ô này: tên tài liệu chứng minh mà nhà thầu đã cung cấp.
G1102.2 | Quả lọc thận nhân tạo | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate . - Diện tích: 1,3 m2 (± 5%). - Thể tích mồi: 78 ml (± 2ml). - Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg) (± 5%). - Độ dày thành sợi: 15 µm (± 5%). - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải tối thiểu (Qb: 300ml/phút) : + Ure: 263 ml/min; + Creatinine : 229 ml/min; + Phosphate: 192 ml/min; + Vitamin B12: 116 ml/min. - Đã tiệt trùng
G1102.3 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (Acid) | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g (± 5%) - Kali clorid: 5,22 g (± 5%) - Calci clorid.2H2O: 9,00 g (± 5%) - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g (± 5%) - Acid acetic băng: 6,31g (± 5%) - Glucose.H2O: 38,50 g (=35,00g Glucose khan) (± 5%) - Nước vừa đủ: 1 lít Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất
G1102.4 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (Bicarbonat) | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,00 g (± 5%) - Nước vừa đủ: 1 lít Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất
G1102.5 | Kim chạy thận nhân tạo 16G | * Kim (AVF canula) - Kim: thép không gỉ SUS 304 tiêu chuẩn y tế - Chiều dài kim: 25mm (± 5%) - Đường kính trong kim: 1,45mm (± 10%) - Đường kính ngoài kim: 1,60mm (± 10%) - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt - Thành kim siêu mỏng phủ silicone *Dây gắn với kim (AVF Tube) - Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: 300mm (± 5%) - Đường kính trong dây: 3,5mm (± 10%) - Đường kính ngoài dây: 5,5mm (± 10%) - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate dễ quan sát - Cánh bướm xoay, có mã màu để phân biệt cỡ kim. Trên cánh có gờ chống trượt anti-slip và cỡ kim in nổi - Đầu nối Luerlock - Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắc chắn - Đã được tiệt trùng.
G1102.6 | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc | Chất lỏng Thành phần chính: + Hydrogen Peroxide ≥ 19% + Acid peracetic ≥ 4,5% + Acid acetic ≥ 15% - PH < 1,0 - Tính năng: làm sạch và khử khuẩn
G1102.7 | Gạc thận 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp, vô trùng | Kích thước (3,5 cm ± 10%) x (4,5 cm ± 10%) x 80 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥80% ± 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đã được tiệt trùng.
G1102.8 | Muối tái sinh | - Thành phần: Muối tinh khiết NaCl - Hàm lượng NaCl ≥ 99,0%
G1102.9 | Acid citric | - Thành phần: Acid citric - Hàm lượng acid citric ≥ 99,5%
Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành./.
....................., ngày.........tháng..........năm 202..
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## MS23
Tên nhà thầu: .................................... | [22 empty] | MẪU SỐ 23
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Gói thầu: ...........................
Mã hàng hoá | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại dự thầu | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Chủng loại (Models) | Quy cách đóng gói | Số + ngày lưu hành/ đăng ký lưu hành/ GCN đăng ký lưu hành/ GP nhập khẩu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Phân loại thiết bị y tế | Số/ ngày văn bản phân loại | Mã DMDC theo Quyết định 5086 hoặc TT 04/2017/TT-BYT trong trường hợp chưa được cấp mã theo | Quy cách đóng gói | Năm sản xuất | Hạn sử dụng (tháng) | Mã HS (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá trước thuế (đồng) | Mức thuế suất thuế GTGT (%) | Đơn giá trọn gói (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
G1102.1 | Dây máu chạy thận nhân tạo
G1102.2 | Quả lọc thận nhân tạo
G1102.3 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (Acid)
G1102.4 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (Bicarbonat)
G1102.5 | Kim chạy thận nhân tạo 16G
G1102.6 | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc
G1102.7 | Gạc thận 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp, vô trùng
G1102.8 | Muối tái sinh
G1102.9 | Acid citric
Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành./.
....................., ngày.........tháng..........năm 202…
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## MS24
MẪU SỐ 24
Bảng kê hàng hoá tương tự theo lĩnh vực tổng quát
STT | Số hợp đồng | Tên hàng hoá được nghiệm thu | Giá trị hàng hoá được nghiệm thu (đồng) | Số + ngày biên bản bàn giao hoặc số + ngày hoá đơn (kèm đường link tra cứu hoá đơn ở cột tiếp theo) | Chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn nếu kê khai theo hoá đơn
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
1
2
3
..
..
Tổng
....................., ngày.........tháng..........năm 202…
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## MS25
MẪU SỐ 25
Bảng kê hàng hoá theo mã HS:……….(*)
STT | Số hợp đồng | Tên hàng hoá | Giá trị được nghiệm thu (đồng) | Số + ngày biên bản nghiệm thu hoặc số + ngày hoá đơn | Chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn nếu kê khai theo hoá đơn | Mã HS
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
1
2
3
..
..
Tổng
....................., ngày.........tháng..........năm 202…
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(*) | Ghi mã HS kê khai hàng hóa tương tự (04 số đầu tiên trong bộ mã quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT)
-1 | Số thứ tự
-2 | Số hiệu hợp đồng + ngày ký hợp đồng
-3 | Tên hàng hoá tương tự theo mã HS
-4 | Giá trị của hàng hoá được nghiệm thu
-5 | Số + ngày biên bản nghiệm thu hoặc số + ngày hoá đơn
-6 | Ghi chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn bán hàng (đường link để tra cứu hoặc chỉ dẫn cụ thể hóa đơn photo đính kèm ở trang nào? Quyển số mấy của HSDT)
-7 | Mã HS của hàng hóa đã bán