CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Dự án: Trang bị 02 thiết bị kiểm định máy biến thế phân phối.

- Gói thầu số 07/2026 “Trang bị 02 thiết bị kiểm định máy biến thế phân phối”.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị kiểm định máy biến thế phân phối (Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …) | 02 | Máy | Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM | 90 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả nghiệm thu |

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho thiết bị kiểm định máy biến thế phân phối.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Thiết bị chào thầu được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau: IEC/EN 61326-1 (tương thích điện từ), IEC/EN/UL 61010 (tính năng an toàn cho thiết bị điện được sử dụng trong đo lường, điều khiển và phòng thí nghiệm).

Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, Nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của Nhà sản xuất.

- MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Yêu cầu chung:

Thiết bị tích hợp đồng thời các hạng mục kiểm định máy biến thế phân phối:

- Thiết bị thử nghiệm được hạng mục đo điện trở một chiều 1 pha và 3 pha;

- Thiết bị thử nghiệm được hạng mục đo tỉ số biến áp 1 pha và 3 pha;

- Thiết bị có chức năng tự động khử từ dư sau khi thử nghiệm;

- Thiết bị có các cảm biến nhiệt độ có thế đo nhiệt độ trong dầu và bên ngoài vỏ máy;

- Thiết bị có thể đấu nối một lần để thực hiện đo tất cả các pha ở cả 2 phía (cao áp và hạ áp) của MBT.

- Thông số kỹ thuật cơ bản:

- Nguồn cung cấp: Phù hợp nguồn 200 – 240 VAC, 50 Hz;

- Nhiệt độ vận hành: từ 0ºC đến 40ºC hoặc tốt hơn;

- Thông số đo điện trở một chiều:

+ Dòng điện một chiều đến ≥ 32A;

+ Phạm vi đo từ: 1µΩ đến 300kΩ hoặc tốt hơn;

+ Độ chính xác tại các phạm vi đo:

Từ 1µΩ đến dưới 300µΩ: ≤ 0,1%rdg ± 0,5µΩ ;

Từ 300µΩ đến dưới 30kΩ: ≤ 0,1%rdg;

Từ 30kΩ đến 300kΩ: ≤ 1%rdg.

- Thông số đo tỉ số biến áp:

+ Điện áp xoay chiều ghi nhận > 50Vrms;

+ Phạm vi đo từ 1 đến 100000 hoặc tốt hơn;

+ Độ chính xác tại các phạm vi đo:

Từ 1 đến dưới 100: ≤ 0,05%;

Từ 100 đến dưới 2000: ≤ 0,1%;

Từ 2000 đến dưới 20000: ≤ 1%;

Từ 20000 đến 100000: ≤ 5%.

- Thông số cảm biến nhiệt độ:

+ Phạm vi đo từ 0ºC đến 180ºC hoặc tốt hơn;

+ Độ chính xác: ± (0,2 ± 0,5%) ºC.

- Phần mềm:

Điều khiển trực tiếp mọi chức năng của thiết bị thông qua màn hình cảm ứng tích hợp trên mặt máy;

Hỗ trợ xuất báo cáo (report) qua cổng USB và Ethernet;

- Phụ kiện và dịch vụ:

- Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới.

- Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.

- Thùng cứng cho thiết bị và phụ kiện.

- Chế độ bảo hành: Tối thiểu là 36 tháng kể từ ngày có văn bản chấp nhận nghiệm thu.

- BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - Thiết bị chào thầu được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau: IEC/EN 61326-1 (tương thích điện từ), IEC/EN/UL 61010 (tính năng an toàn cho thiết bị điện được sử dụng trong đo lường, điều khiển và phòng thí nghiệm). - Nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng. - Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau: - Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị. - Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt. - Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm. - Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua. | Đáp ứng |
|  | Thiết bị tích hợp đồng thời các hạng mục kiểm định máy biến thế phân phối: - Thiết bị thử nghiệm được hạng mục đo điện trở một chiều 1 pha và 3 pha; - Thiết bị thử nghiệm được hạng mục đo tỉ số biến áp 1 pha và 3 pha; - Thiết bị có chức năng tự động khử từ dư sau khi thử nghiệm; - Thiết bị có các cảm biến nhiệt độ có thế đo nhiệt độ trong dầu và bên ngoài vỏ máy; - Thiết bị có thể đấu nối một lần để thực hiện đo tất cả các pha ở cả 2 phía (cao áp và hạ áp) của MBT | Đáp ứng |
|  | Nguồn cung cấp: Phù hợp nguồn 200 – 240 VAC, 50 Hz | Đáp ứng |
|  | Nhiệt độ vận hành: từ 0ºC đến 40ºC hoặc tốt hơn | Đáp ứng |
|  | Thông số đo điện trở một chiều: - Dòng điện một chiều đến ≥ 32A; - Phạm vi đo từ 1µΩ đến 300kΩ hoặc tốt hơn; - Độ chính xác tại các phạm vi đo: - Từ 1µΩ đến dưới 300µΩ: ≤ 0,1%rdg ± 0,5µΩ ; - Từ 300µΩ đến dưới 30kΩ: ≤ 0,1%rdg; - Từ 30kΩ đến 300kΩ: ≤ 1%rdg. | Đáp ứng |
|  | Thông số đo tỉ số biến áp: Điện áp xoay chiều ghi nhận > 50Vrms; - Phạm vi đo từ 1 đến 100000 hoặc tốt hơn; - Độ chính xác tại các phạm vi đo: - Từ 1 đến dưới 100: ≤ 0,05%; - Từ 100 đến dưới 2000: ≤ 0,1%; - Từ 2000 đến dưới 20000: ≤ 1%; - Từ 20000 đến 100000: ≤ 5%. | Đáp ứng |
|  | Thông số cảm biến nhiệt độ: - Phạm vi đo từ 0ºC đến 180ºC hoặc tốt hơn; - Độ chính xác: ± (0,2 ± 0,5% giá trị nhiệt độ đọc) ºC. | Đáp ứng |
|  | Phần mềm: - Điều khiển trực tiếp mọi chức năng của thiết bị thông qua màn hình cảm ứng tích hợp trên mặt máy; - Hỗ trợ xuất báo cáo (report) qua cổng USB và Ethernet; | Đáp ứng |
|  | Phụ kiện và Dịch vụ - Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới. - Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng. - Thùng cứng cho thiết bị và phụ kiện | Đáp ứng |

- CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

- Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Mục 2. Bản vẽ:

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành, tối thiểu đáp ứng các hạng mục như sau:

| Stt | Hạng mục | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải thể hiện | Yêu cầu kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo điện trở một chiều | Dòng điện một chiều: > 32A | Đạt |
|  |  | Độ chính xác đo điện trở: < 0,1% rdg trong khoảng từ 300 µΩ đến 300 kΩ | Đạt |
| 2 | Đo tỉ số biến | Điện áp xoay chiều: > 50V | Đạt |
|  |  | Độ chính xác đo tỉ số biến: - < 0,05% trong khoảng từ 1 đến 100 - < 0,1% trong khoảng từ 100 – 2000 | Đạt |
| 3 | Đo nhiệt độ | Độ chính xác ± (0,2 ± 0,5%) ºC trong khoảng từ 0ºC đến 180ºC | Đạt |

- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.

- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu về bảo hành thiết bị:

- Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.

- Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.

- Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.

- Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.