# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp máy hô hấp ký cho Khoa Thăm dò chức năng hô hấp;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

    - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Xuất xứ của máy chính: Châu Âu/G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 35 ºC

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 80 %

    - Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính bao gồm cảm biến lưu lượng: 01 cái

- Bơm hiệu chuẩn : 01 cái

- Máy tính để bàn và phụ kiện đi kèm: 01 bộ

- Phần mềm ghi nhận và phân tích dữ liệu: 01 bộ

- Kẹp mũi: 10 cái

- Ống thổi kèm phin lọc khuẩn: 50 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

    - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính bao gồm cảm biến lưu lượng:

- Nguồn cấp của máy chính qua cổng USB hoặc sử dụng nguồn điện 220V

- Thông số đo lưu lượng:

- Khoảng đo lưu lượng tối đa: ≥ 15 L/s

- Độ chính xác thông số đo lưu lượng: ± ≤ 3%

- Bơm hiệu chuẩn với dung tích 3L

- Máy tính để bàn và phụ kiện đi kèm:

- Kết nối với máy chính bằng kết nối không dây hoặc qua cổng USB

- Màn hình hiển thị với kích thước ≥ 21 inch

- Hệ điều hành Windows có bản quyền

- Bộ nhớ RAM ≥ 8 GB

- Ổ cứng lưu trữ dữ liệu SSD với dung lượng ≥ 1 TB

- Phụ kiện đi kèm: bàn phím, chuột máy tính,…

- Phần mềm ghi nhận và phân tích dữ liệu

- Cài đặt trực tiếp trên máy tính để bàn

- Hiệu chuẩn cảm biến đo bằng thao tác trên phần mềm

- Đăng kí thông tin bệnh nhân và lưu trữ kết quả đo

- Đo trực tiếp các chỉ số:

- VC – Vital capacity: Dung tích sống

- IC – Inspiratory capacity: Dung tích hít vào

- FEV1 – Forced expiratory volume during 1 second: Thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu tiên

- FVC – Forced vital capacity: Dung tích sống gắng sức

- FEV1/FVC: tỷ số FEV1/FVC

- FEV1/VC: tỷ số FEV1/VC

- FEF25-75 – Forced expiratory flow during 25-75% FVC

- PEF – Peak expiratory flow: Lưu lượng thở ra đỉnh

- PIF – Peak inspiratory flow: Lưu lượng hít vào đỉnh

- FEF50/FIF50: tỷ số FEF50/FIF50

- FET – Forced expiratory time: Thời gian thở ra gắng sức

- Tích hợp chỉ số tham khảo GLI (Global Lung Function Initiative) từ năm 2012 trở về sau

- Biểu diễn kết quả đo bằng Z-score

- Giản đồ lưu lượng-thể tích FVC có thể biểu diễn cùng lúc trên cùng 1 biểu đồ: 03 đường trước thử thuốc giãn phế quản và 03 đường sau thử thuốc giãn phế quản, các đường biểu diễn này gồm cả thì hít vào và thì thở ra.

- Phần mềm đo hỗ trợ đánh giá chất lượng đo hô hấp ký trên các lần đo theo tiêu chuẩn ATS/ERS

- Xuất kết quả đánh giá sau khi kết thúc quá trình đo trên người bệnh, bao gồm đồng thời tối thiểu các thông tin sau: kết quả đo bằng Z-score trước và sau thử thuốc giãn phế quản, giản đồ lưu lượng thể tích FVC biểu diễn trên cùng 1 biểu đồ (03 đường trước thử thuốc giãn phế quản và 03 đường sau thử thuốc giãn phế quản), chất lượng đo hô hấp ký trên các lần đo theo mức độ (áp dụng tiêu chuẩn ATS/ERS).

    - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành hàng hóa ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng ≤ 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm bàn giao hàng hóa, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng: Tại đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1