Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  | Có chứng chỉ còn hiệu lực | Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực |
| 3 | Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b |  |  |  | Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b | Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đạt | Không đạt |
| 1 | Bóng nong động mạch vành loại I | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 8mm đến ≥ 16mm - Đường kính ≤ 2.5mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm - Có các điểm nổi trên thân bóng để chống trượt Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2 | Bóng nong động mạch vành loại II | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 10mm đến ≥ 40mm - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm - Vai bóng ≥ 60 độ giúp giảm nguy cơ tổn thương mạch máu trong can thiệp Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3 | Bóng nong động mạch vành loại III | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu polyamide hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 10 mm đến ≥ 20 mm - Đường kính ≤ 1.5 mm đến ≥ 4.5 mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20 atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300 mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4 | Bóng nong động mạch vành loại IV | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, Lớp phủ ái nước trên trục đầu xa, lớp phủ kị nước trên ống hypotube - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 10mm đến ≥ 40mm, có tối thiểu 5 kích cỡ lựa chọn - Đường kính ≤ 1.25mm đến ≥ 5mm tối thiểu 11 cỡ - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 6F, dây dẫn tương thích tối thiểu 0.058" | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5 | Bóng nong động mạch vành loại V | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. 'Bóng nong: - Bóng nong loại RX - Bóng nong chất liệu tương thích sinh học - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.016'' - Chiều dài bóng ≤ 5mm đến ≥ 40mm - Đường kính ≤ 1.0mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6 | Bóng nong động mạch vành loại VI | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide resin hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.016'' - Chiều dài bóng ≤ 4mm đến ≥ 30mm. - Đường kính ≤ 0.75mm đến ≥ 3.5mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7 | Bóng nong mạch vành loại VII | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Pebax tương thích sinh học, có phủ ái nước cả bên trong và bên ngoài. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.016'' - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 30mm (Gồm tối thiểu 8 loại) - Đường kính ≤ 1.0mm đến ≥ 4.0mm (Gồm tối thiểu 13 loại) - Áp lực định danh tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8 | Bóng nong động mạch vành loại bóng đa lớp | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Pebax hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 6mm đến ≥ 30mm (tối thiểu 6 cỡ) - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 5.0mm (tối thiểu 12 cỡ), đường kính ≥ 3.5mm có nhiều lớp giúp tối ưu phân bố áp lực lên thành mạch trong các trường hợp xơ vữa nặng. - Áp lực định danh bóng tối đa ≥8 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9 | Bóng nong mạch vành có gắn lưỡi dao nhỏ để điều trị tổn thương tái hẹp trong stent | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương tái hẹp trong stent. Bóng nong: - Bóng nong mạch vành có dao cắt với độ cao của dao ≤ 0.21mm - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm. (gồm tối thiểu 3 loại) - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 4.0mm. (gồm tối thiểu 10 loại) - Áp lực định danh tối đa ≥ 10atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, 6F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại I | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng nong loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon tương thích sinh học, có phủ ái nước cả bên trong và bên ngoài. - Khẩu kính đầu vào: ≤ 0.016'' - Chiều dài ≤ 6mm đến ≥ 30mm (Gồm tối thiểu 10 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm (Gồm tối thiểu 11 loại) - Áp lực định danh tối đa ≥ 12atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20 atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại II | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 8mm đến ≥ 30mm, tối thiểu 5 kích cỡ - Đường kính ≤ 2mm đến ≥ 5mm, tối thiểu 11 kích cỡ - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 14 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20 atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 6F, dây dẫn tương thích tối thiểu 0.058" | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại III | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền với ống thông, được chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch vành, đặc biệt là nong sau đặt stent. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu tương thích sinh học, có phủ ái nước đoạn xa. - Có tối thiểu 01 marker - Khẩu kính đầu vào Entry Profile ≤ 0.020'' - Chiều dài ≤ 6mm đến ≥ 25mm (tối thiểu 6 cỡ) - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 6.0mm (tối thiểu 14 cỡ) - Áp lực định danh tối đa ≥ 12 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 18 atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, 6F dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13 | Bóng nong mạch vành áp lực cao loại IV | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide resin hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.020" - Chiều dài bóng ≤ 8mm đến ≥ 20mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.5mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 12atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 22 atm - Vai bóng ≥ 70 độ giúp giảm nguy cơ tổn thương mạch máu trong can thiệp Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 14 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại V | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền với ống thông, được chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.015'' - Chiều dài ≤ 6mm đến ≥ 27mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm - Áp lực định danh tối đa ≥ 12atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại I | Bao gồm: 01 Bóng phủ thuốc đi kèm ống thông để nong động mạch vành Bóng nong: - Bóng loại RX - Nồng độ thuốc phủ Paclitaxel: 3.0µg/mm2 (Sai số 5%) - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 30mm (gồm tối thiểu 5 loại). - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm (gồm tối thiểu 8 loại). - Áp lực định danh tối đa ≥ 7 bar - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 12 bar Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1300mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 16 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại II | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, tăng hiệu quả hạn chế tái hẹp. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide blend / Nylon 12 hoặc tương đương tương thích sinh học - Nồng độ thuốc phủ Paclitaxel: 3.0µg/mm2 (Sai số 5%) - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài ≤ 15mm đến ≥ 40mm (gồm tối thiểu 5 loại). - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 4.0mm (gồm tối thiểu 8 loại). - Áp lực định danh tối đa ≥ 6 bar - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 12 bar Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại III | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, được chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch vành Bóng nong: -Bóng loại: RX - Bóng nong phủ thuốc Paclitaxel 3.5 μg/mm2 (Sai số ≤ ±5%), chất dẫn Urea hoặc tương đương giúp giải phóng thuốc hiệu quả - Chiều dài bóng ≤ 10mm đến ≥ 30mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18 | Khung giá đỡ động mạch vành chống tái hẹp không sử dụng thuốc | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr, lớp phủ có hoạt tính sinh học Titanium-Nitride-oxide hoặc tương đương để chống tái hẹp mà không sử dụng thuốc. - Độ dày thành stent trong khoảng từ ≤ 60µm đến ≥ 120µm - Chiều dài ≤ 7mm đến ≥ 38mm, tối thiểu 10 kích cỡ - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0 mm, tối thiểu 9 kích cỡ Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích dây dẫn tối thiểu loại 0.014'' | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại I | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, có lõi làm bằng Platinium - Iridium hoặc tương đương giúp hiển thị rõ trên màn hình DSA, phủ thuốc Zotarolimus có trộn với Polymer hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent ≤ 95 µm - Nồng độ thuốc phủ 1.6 µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) - Chiều dài ≤ 8 mm đến ≥ 38 mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 20 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại II | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu Cocr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc sirolimus có trộn với Polymer hoặc tương đương giúp chống tái hẹp. - Nồng độ thuốc phủ 5 µg/mm (Sai số ≤± 5%) - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 80µm - Chiều dài ≤ 13mm đến ≥ 58mm - Đường kính ≤ 2.25mm đến ≥ 4.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại III | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu Cocr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Sirolimus có trộn với Polymer hoặc tương đương giúp chống tái hẹp. - Nồng độ thuốc phủ 1.25 µg/mm (Sai số ≤± 5%) - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 75µm - Chiều dài ≤ 8mm đến ≥ 40mm - Đường kính ≤ 2.25mm đến ≥ 5.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại IV | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Phủ thuốc Sirolimus hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 60 µm. - Nồng độ thuốc phủ 1.4 µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) có trộn polymer ≥ 3 lớp giúp tối ưu kiểm soát giải phóng thuốc, chống tái hẹp sau đặt Stent. - Chiều dài ≤ 8mm đến ≥ 48mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.5mm - Thanh liên kết dạng chữ Z hoặc tương đương tăng cường khả năng đẩy Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 23 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại V | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Sirolimus và lớp polymner tự tiêu sinh học hoặc tương đương giúp tối ưu khả năng giải phóng thuốc. - Độ dày thành stent ≤ 80µm - Nồng độ thuốc phủ 2 µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 40mm, tối thiểu 9 kích cỡ - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm, tối thiểu 7 kích cỡ Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300mm - Tương thích với dây dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn tối đa 0.014'' | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 24 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại I | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành. Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Everolimus hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 85µm - Nồng độ thuốc phủ 1 μg/mm² (Sai số ±≤ 5%) có trộn với Polymer - Chiều dài ≤ 8mm đến ≥ 48mm (tối thiểu 9 cỡ) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm (tối thiểu 8 cỡ) - Đường kính Stent có thể giãn nở tối đa ≥ 5.5mm khi cần Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014" | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 25 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại II | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu cobalt hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 80µm - Nồng độ thuốc phủ 4.0 µg/mm2 (Sai số 5%) - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 50mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.5mm - Đường kinh giãn nở tối đa khi cần thiết: ≥ 6.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích thích dây dẫn 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 26 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại III | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành. Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương tương thích sinh học. Phủ thuốc Sirolimus hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 65µm - Nồng độ thuốc phủ 1.4µg/mm² (Sai số 5%) - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 48mm - Đường kính tối thiểu từ ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm - Đường kính có thể giãn nở tối đa ≥ 6mm khi cần thiết Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1300mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 27 | Khung giá đỡ động mạch vành có màng bọc | - Stent có màng bọc dùng trong can thiệp động mạch vành, đặc biệt dùng cho thủng hoặc vỡ động mạch vành cấp tính và phình động mạch vành hoặc ghép động mạch vành. - Stent bằng hợp kim CoCr phủ ePTFE dày 90µm (Sai số ±≤ 5%) Kích cỡ: - Đường kính: ≤ 2.5mm đến ≥ 5.0mm - Chiều dài: ≤ 8mm đến ≥ 24mm - Độ dày thanh chống ≥ 80µm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F | Cái | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 28 | Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành | Ống thông hỗ trợ đẩy sâu, dùng trong can thiệp mạch vành, giúp đưa bóng hoặc stent qua tổn thương hẹp khó khăn hoặc trong các trường hợp tổn thương phức tạp (vôi hóa, xoắn vặn,...) - Chất liệu: Thép không gỉ và polymer hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Ống thông có phủ lớp ái nước. - Đường kính ngoài ≤ 0.075" - Tương thích ống thông tối thiểu loại 6F, 7F - Chiều dài ≥ 1500mm | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 29 | Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành/ thận | Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành và mạch thận. - Chất liệu: Thép không gỉ và polymer hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Có tối thiểu các loại đầu cong: CHAMP, 3DRIGHT, RDCK. - Đường kính từ ≤ 5F đến ≥ 8F - Tương thích với dây dẫn tối thiểu loại: 0.014'' - Chiều dài tối đa ≥ 1000mm. | Cái | 1000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 30 | Ống thông chụp chẩn đoán qua mạch quay đa năng trái phải | - Cấu trúc ống tối thiểu 3 lớp - Chất liệu Polyamide hoặc tương đương. Tiệt trùng sẵn. - Cỡ 5F có lòng rộng ≥ 1.2mm và cỡ 4F có lòng rộng ≥ 1.00mm. - Chiều dài ≤ 800mm đến ≥1200mm. - Có thể chụp được cả bên trái và bên phải | Cái | 2000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 31 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng | - Chất liệu: Polyamide hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Có tối thiểu các loại đầu Amplaz Left, Amplaz Right, Judkins Left, Judkins Right, Extra backup, Multipurpose, Hockey Stick, IMA, Bypass, Tiger (JL, JR,AL, AR, IMA, XBU, XBLAD) - Đường kính trong tối đa ≥ 0.09'' - Chiều dài tối đa ≥ 1200mm. | Cái | 800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 32 | Dụng cụ hút huyết khối mạch vành loại I | Bao gồm tối thiểu: 01 ống thông, 02 xi lanh, 01 khóa ba ngã, 01dây nối dài, 01 kim chọc, 02 bộ lọc. - Chất liệu: Nylon12 hoặc tương đương - Lòng hút: ≥ 0.045" ở đầu gần. - Đường kính đầu típ ≤ 1.5F. - Đầu ống phủ lớp ái nước ≥ 300mm - Ống thông có tối thiểu các cỡ: 6F, 7F. - Chiều dài ống thông ≥ 1400mm | Bộ | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 33 | Dây dẫn can thiệp mạch vành cho bóng và stent loại ái nước | - Chất liệu: Thép không rỉ kết hợp với Nitinol, tương thích sinh học với cơ thể - Có lớp phủ lớp ái nước và silicon - Đầu tip có đoạn cản quang dài ≥ 30mm - Đường kính ≤ 0.014'' - Chiều dài tối đa ≥ 1800mm. - Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn - Độ cứng ≤ 0.6gr đến ≥ 1gr | Cái | 1000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 34 | Dây dẫn can thiệp mạch vành cho bóng và stent loại thường | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Có lớp phủ lớp ái nước và silicon - Đầu tip có tối thiểu loại đầu thẳng hoặc chữ J - Đầu tip chất liệu mềm mại hạn chế gây ra chấn thương. - Đường kính tối thiểu ≤ 0.014" - Chiều dài từ ≤ 1800 mm đến ≥ 1900mm - Độ cứng ≤ 0.5gf đến ≥ 0.7gf. | Cái | 1000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 35 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa polypropylene hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Sử dụng được với dụng cụ mở đường động mạch đùi cỡ từ ≤ 5F đến ≥ 20F, tĩnh mạch đùi từ ≤ 5F đến ≥ 24F Nút thắt được tạo sẵn, có các bước đánh số ghi trên thân. | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 36 | Dây dẫn đường can thiệp mạch vành dùng trong can thiệp tổn thương mãn tính CTO | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể, phủ ái nước. - Cấu trúc đơn lõi xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. - Đầu tip chất liệu mềm mại hạn chế gây ra chấn thương. - Đầu tip có cản quang - Đường kính tối thiểu ≤ 0.009" đến ≥ 0.014" - Chiều dài từ ≤ 1800mm đến ≥ 3300mm - Độ cứng từ ≤ 0.3gf đến ≥ 12gf. | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 37 | Vi Ống thông can thiệp siêu nhỏ chuyên dụng cho CTO và mạch nhánh | - Chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Ống thông có cấu tạo 2 nòng (OTW và RX) có thể trợ giúp guidewire truy cập nhánh bên hoặc đâm xuyên qua tổn thương hẹp khít dễ dàng - Chiều dài khả dụng của vi ống thông ≥ 1400mm. - Đầu tip có đường kính ≤ 0.45mm; chiều dài đầu típ ≥ 2mm. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 38 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại I | - Chất liệu: Lõi bằng nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Có lớp phủ lớp ái nước - Đầu vào có tối thiểu dạng cong - Đầu tip có đoạn cản quang dài ≥ 30mm - Đầu gần: Phủ PTFE, chiều dài ≤ 1550mm đến ≥ 2750mm - Đường kính ≤ 0.014'' đến ≥ 0.035" - Chiều dài tối đa ≥ 3000mm. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 39 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại II | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Cấu trúc đơn lõi xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. - Dây dẫn phủ Polymer hoặc tương đương tăng khả năng di chuyển. - Đường kính từ ≤ 0.014" đến ≥ 0.018" - Chiều dài từ ≤ 1900 mm đến ≥ 3000mm - Độ cứng từ ≤ 3.0gf đến ≥ 4.0gf. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 40 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại III | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Cấu trúc đơn lõi xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. - Dây dẫn phủ ái nước. - Đường kính từ ≤ 0.014" đến ≥ 0.018" - Chiều dài từ ≤ 1800mm đến ≥ 3000mm - Độ cứng từ ≤ 30gf đến ≥ 40gf. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 41 | Bóng nong mạch ngoại vi loại I | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Nylon 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 250mm (gồm tối thiểu 13 loại) - Đường kính ≤ 1.5 mm đến ≥ 6.0mm ( gồm tối thiểu 10 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 900mm đến ≥ 1700 mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 4F, tương thích dây dẫn 0.018". | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 42 | Bóng nong mạch ngoại vi loại II | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Polyamide 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 6 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 7.0mm ( gồm tối thiểu 8 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 22atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 900mm đến ≥ 1800mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 4F và 5F, tương thích dây dẫn 0.018". | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 43 | Bóng nong mạch ngoại vi loại III | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định điều trị các tổn thương nong hẹp động mạch chậu, đùi, chậu đùi, khoeo và dưói khoeo, tắc nghẽn của các lỗ rò lọc máu động -tĩnh mạch tự nhiên Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Polyamide 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 200mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Đường kính ≤ 3mm đến ≥ 12mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10atm. - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 400mm đến ≥1300mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, 6F và 7F, tương thích dây dẫn 0.035". | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 44 | Bóng nong mạch ngoại vi loại IV | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 280mm (gồm tối thiểu 13 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 7.0mm (gồm tối thiểu 11 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 9atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 18atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1350mm (gồm tối thiểu 2 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 4F,6F tương thích dây dẫn 0.018". | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 45 | Bóng nong mạch ngoại vi loại V | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Pebax hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 280mm (gồm tối thiểu 13 loại) - Đường kính ≤ 3.0mm đến ≥ 12mm ( gồm tối thiểu 8 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 13atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ ≤ 5F đến ≥ 9F , tương thích dây dẫn 0.035". | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 46 | Bóng nong mạch ngoại vi loại VI | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định điều trị các tổn thương tác nghẽn các lỗ rò thẩm tách động tĩnh mạch tự nhiên hay nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Chất liệu Polyamide 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 100mm (gồm tối thiểu 4 loại). - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 12mm (gồm tối thiểu 8 loại). - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 12atm. - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 24atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 400mm đến ≥ 1300mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F và 7F, tương thích dây dẫn 0.035". | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 47 | Bóng nong mạch máu ngoại vi loại VII | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định điều trị các tổn thương tác nghẽn các lỗ rò thẩm tách động tĩnh mạch tự nhiên hay nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại RX - Chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, đầu tip có phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 15mm đến ≥ 240mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Đường kính ≤ 1.50mm đến ≥ 6.00mm (gồm tối thiểu 10 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 12 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 22atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1500mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 4F, 6F, tương thích dây dẫn 0.014" | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 48 | Bóng nong hẹp cầu nối và mạch ngoại biên áp lực cao | Bao gồm: một ống thông xuyên qua lòng trục với một quả bóng cố định ở vị trí xa của bóng Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong có chất liệu sợi Composite hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài bóng ≤ 20mm đến ≥ 100mm - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 12mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 40atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 500mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 6F; 7F; 8F; dây dẫn tương thích 0.035'' | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 49 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc loại II | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp, tái hẹp tromg stent ở đùi nông, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Nồng độ phủ thuốc Paclitaxel 3.5µg/mm2 (Sai số ≤± 5%), mang chất dẫn Urea hoặc tương đương chất để dẫn thuốc. - Chiều dài ≤ 40mm đến ≥ 250mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 12mm (gồm tối thiểu 8 loại) - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm. Ống thông: - Chiều dài catheter từ ≤ 400mm đến ≥ 1300mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường từ ≤ 5F đến ≥ 9F, tương thích dây dẫn 0.035". | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 50 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc loại III | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Nồng độ phủ thuốc Paclitaxel 3.0µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 10mm ( gồm tối thiểu 7 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 12atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ ≤ 4F đến ≥ 7F (Tối thiểu 4 cỡ), tương thích dây dẫn tối thiểu cỡ 0.014",0.018",0.035". | Cái | 700 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 51 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại I | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu hợp kim Nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Chiều dài ≤ 15mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 12 loại) - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 14mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Có tối thiểu 2 marker - Stent được đan hoàn từ 1 sợi giúp tăng tính bền vững, giảm tối đa việc gãy gập góc ở đoạn xa khi can thiệp sâu Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 800mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.018" và 0.035" - Có khả năng thu hồi stent sau khi bung một phần. | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 52 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại II | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu hợp kim nickel titanium (nitinol) hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 80mm (gồm tối thiểu 5 loại) - Đường kính ≤ 9mm đến ≥ 14mm (gồm tối thiểu 4 loại) - Có tối thiểu 2 marker - Stent dạng mắt lưới mở Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1200mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung stent tối thiểu dạng Pin - Pull, có khả năng loại bỏ hiện tượng bung sớm hoặc nhảy. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 53 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại III | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20 mm đến ≥ 200mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Đường kính ≤ 5.0 mm đến ≥ 11 mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Có tối thiểu 4 marker Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1200mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung stent tối thiểu dạng tự bung theo cơ chế Pinpull | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 54 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại IV | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 200mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Đường kính ≤ 5mm đến ≥ 8mm (gồm tối thiểu 4 loại) - Có tối thiểu 2 marker - Stent dạng mắt lưới mở, kết nối đỉnh đối đỉnh giúp phân tán lực đồng đều. Ống thông: - Chiều dài catheter từ ≤ 800mm đến ≥ 1200mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung stent tối thiểu dạng Pin - Pull. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 55 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại V | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 150mm - Đường kính ≤ 5mm đến ≥ 8mm - Có tối thiểu 2 marker - Stent dạng mắt lưới mở Ống thông: - Chiều dài catheter từ ≤ 800mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung Stent bằng 1 tay giúp thuận tiện khi thao tác. | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 56 | Khung giá đỡ ngoại biên có màng bọc (Cover Stent) loại I | Khung giá đỡ hợp kim CoCr phủ một lớp màng bọc ePTFE dày 200µm (Sai số ≤± 5%) dùng cho can thiệp mạch máu chậu, thận. - Đường kính trong khoảng từ ≤ 5mm đến ≥ 10mm - Chiều dài trong khoảng từ ≤ 18mm đến ≥ 58mm - Sheath tương thích tối thiểu các cỡ 6F, 7F - Độ dày thanh chống ≥ 140µm | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 57 | Khung giá đỡ ngoại biên có màng bọc (Cover Stent) loại III | - Stent có màng bọc dùng trong điều trị các tổn thương xơ vữa động mạch ở động mạch chậu chung và động mạch chậu ngoài. - Stent bằng thép không gỉ hoặc tương đương tính tương thích sinh học; phủ ePTFE, lớp phủ dày từ ≤ 10 µm - ≥ 40 µm - Đường kính: ≤ 5mm đến ≥ 12mm - Chiều dài: ≤ 26mm đến ≥ 58mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 6F | Cái | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 58 | Vòng xoắn kim loại nút mạch ngoại biên | Bao gồm: Vòng xoắn kim loại (coil) gắn trên đầu đẩy phân phối chỉ định nút mạch ngoại biên. Coil: - Chất liệu platinum, được gắn các sợi bằng chất liệu Nylon hoặc PGLA hoặc tương đương để tạo huyết khối, coil dạng cắt cơ học. - Có thể thu lại sau khi triển khai toàn phần hoặc một phần. - Hình dạng coil tối thiểu 2 loại: Helix và 3D - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 500mm. - Đường kính từ ≤ 2mm đến ≥ 20mm Đầu đẩy phân phối: Tương thích với ống thông có đường kính trong từ ≤ 0.0165'' đến ≥ 0.021''. | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 59 | Dụng cụ mở đường và hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, chuyên dùng cho mạch thận | Cấu tạo 3 lớp gồm: lớp trong PTFE, cuộn thép không gỉ ở giữa và lớp ngoài nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Lớp phủ ái nước tại đầu xa dài ≥ 50mm - Có tối thiểu 03 marker - Van có thể tháo rời, gồm tối thiểu 2 loại: van kiểu Cross-cut và van Tuohy-Borst - Kiểu đầu tối thiểu các loại: Hockey-Stick, Multipurpose, RDC, LIMA, Straight Kích cỡ: - Chiều dài: ≥ 450mm - Đường kính trong: ≤ 5Fr đến ≥ 7Fr - Tương thích với dây dẫn 0.038" | Bộ | 1000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 60 | Dụng cụ mở đường và hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, chuyên dùng cho mạch cảnh | Cấu tạo tối thiểu 3 lớp gồm: lớp trong PTFE, cuộn thép không gỉ ở giữa và lớp ngoài nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Lớp phủ ái nước tại đầu xa dài ≥ 150mm - Có tối thiểu 03 marker - Van có thể tháo rời, gồm tối thiểu 2 loại: van kiểu Cross-cut và van Tuohy-Borst - Kiểu đầu tối thiểu các loại: Multipurpose, Straight Kích cỡ: - Chiều dài: ≥ 900mm - Đường kính trong ≥ 6F - Tương thích với dây dẫn 0.038" | Bộ | 1000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 61 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên | - Chất liệu: + Lớp ngoài bằng Polyamide 12, Grilamid L25 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. + Lớp bên trong làm bằng Polyethylene hoặc tương đương - Có phủ lớp ái nước. - Hình dạng đầu tip thẳng, có tối thiểu 3 điểm đánh dấu cản quang. - Chiều dài từ ≤ 650mm đến ≥ 1500mm. - Đường kính trong tối thiểu 2 loại 4F và 5Fr. - Tương thích với dây dẫn tối thiểu các cỡ 0.035”, 0.018'', 0.014''. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 62 | Vi ống thông dùng cho can thiệp mạch máu | - Chất liệu: Sợi Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Lớp ngoài phủ ái nước. - Đầu típ gồm tối thiểu các loại: đầu thẳng, cong 45 độ, cong cổ thiên nga. Có marker ở đầu típ. - Đường kính ngoài đầu xa: từ ≤ 2.1F đến ≥ 2.9F (gồm tối thiểu 4 loại) - Đường kính ngoài đầu gần: ≤ 2.8F đến ≥ 2.9F (gồm tối thiểu 2 loại) - Chiều dài từ ≤ 1100mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại) - Chịu được áp lực tối đa ≥ 800psi. - Tương thích guidewire cỡ từ ≤ 0.016" đến ≥ 0.021". - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 63 | Dụng cụ hút huyết khối mạch ngoại vi | Ống thông hút huyết khối dùng để loại bỏ qua da các thuyên tắc huyết khối và huyết khối xơ vữa từ các tắc nghẽn cấp, bán cấp và mạn tính của các động mạch, tĩnh mạch Bao gồm tối thiểu: 01 ống thông, 01 dây dẫn, 01 màn che vô trùng và túi gom - Đường kính ngoài của ống thông ≤ 2mm - Ống thông có tối thiểu các cỡ: 6F, 8F, 10F - Chiều dài ống thông ≥ 800mm - Tốc độ bóc tách vật chất gây tắc khỏi lòng mạch tối đa ≥ 10mm/s - Khả năng hút tối đa ≥ 45ml/phút. | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 64 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực loại I | - Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đơn sợi mật độ cao hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Hệ thống đưa stent kích thước từ ≤ 22Fr đến ≥ 25Fr, phủ lớp ái nước. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. - Có tối thiểu 8 đỉnh stent ở đầu gần, không có lớp phủ, dài 12mm (Sai số ±≤ 5%). - Đường kính của Stent từ ≤ 22mm đến ≥ 46mm. Có ≥ 6 marker giúp phân biệt đầu gần, đoạn giữa và ở đầu xa. | Bộ | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 65 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực, loại II | Độ dài stent từ ≤ 100mm đến ≥ 250mm, gồm tối thiểu 4 loại. Đường kính Stent từ ≤ 22mm đến ≥ 46mm, bước nhảy ≤ 2mm. Kiểu dáng Stent: Hình chóp nón và hình trụ. Hệ thống stent gồm khung làm bằng hợp kim Nitinol, phần màng bằng lớp polyester hoặc tương đương. Đầu và vỏ ngoài phủ lớp ái nước. Chiều dài sheath ≥ 600mm. | Bộ | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 66 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực, loại III | Stent graft dạng thẳng hoặc thuôn dài. Độ chênh lệch giữa đường kính đầu gần và đầu xa tối đa ≥ 12mm. Khung Stent bằng Nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phần Graft làm bằng Polyester hoặc tương đương. Đường kính từ ≤ 25mm đến ≥ 44mm. Chiều dài từ ≤ 100mm đến ≥ 230mm. Stent graft được bung theo cơ chế bóp thả. Hệ thống mang Stent graft có kích thước từ ≤ 20Fr đến ≥ 24Fr, phủ lớp ái nước. | Bộ | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 67 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại I | Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đa sợi mật độ cao hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Hệ thống dẫn phần thân chính đường kính từ ≤ 18F đến ≥ 20F, phần nối dài đường kính từ ≤ 14F đến ≥ 20F . - Độ gập góc tối đa của Graft ≥ 75 độ. Có tối thiểu 4 marker đầu gần trong đó có marker giúp xác định hướng trước - sau của stent. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. - Đường kính của Stent từ ≤ 23mm đến ≥ 36mm đối với thân chính; từ ≤ 10mm đến ≥ 36mm đối với thân nối dài. - Chiều dài thân nối dài tối đa ≥ 190 mm | Bộ | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 68 | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng loại I | * Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ bụng tương thích với Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại I Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đa sợi mật độ cao hoặc tương đương. Đường kính của Stent từ ≤ 10mm đến ≥ 36mm. * Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ ngực tương thích với Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực loại I Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đơn sợi mật độ cao hoặc tương đương. Đường kính của Stent từ ≤ 22mm đến ≥ 46mm. Có Marker. Không cần xoay chỉnh hệ thống khi đặt. * Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 69 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại II | Stent gồm các mắt stent làm bằng hợp kim Nitinol và phần màng bằng lớp Polyester hoặc tương đương. Có các điểm đánh dấu. Đai cổ dài 10mm (Sai số ≤± 5%) và góc gập ≥ 60 độ. Đường kính thân chính từ ≤ 20mm đến ≥ 35mm. Hệ thống mang và đặt stent: kích thước từ ≤ 13Fr đến ≥ 19Fr, phủ hydrophilic hoặc tương đương, điều chỉnh bằng núm xoay. | Bộ | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 70 | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ bụng loại II | Phù hợp với bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng loại II Stent Graft nối dài động mạch chủ bụng đoạn nối động mạch chậu: Đường kính từ ≤ 9mm đến ≥ 12mm, chiều dài ≥ 40mm. | Bộ | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 71 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại III | Khung Stent làm từ Nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phần graft được làm bằng Polyester hoặc tương đương. Dọc thân stent có gắn marker. Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-Thả. Thân chính có đường kính từ ≤ 25mm đến ≥ 35mm, độ dài từ ≤ 105mm đến ≥ 160mm. | Bộ | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 72 | Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ động mạch chủ | - Bao gồm tối thiểu: 01 Ống thông điều chỉnh hướng và 01 tay điều khiển đặt chân ghim Giúp cố định stentgraft vào thành mạch máu bằng cơ chế cơ học, sử dụng trong những tổn thương có giải phẫu phức tạp, hỗ trợ trong xử lý stentgraft trôi tuột sau đặt, endoleak tuýp 1. Có 2 loại gồm: - Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ ngực: Ống thông điều chỉnh hướng dài ≥ 900mm, đường kính ngoài ≤ 18Fr Điều khiển cầm tay đặt chân ghim dài ≥ 1100mm, đường kính ngoài ≤ 12Fr - Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ bụng: Ống thông điều chỉnh hướng dài ≥ 620mm, đường kính ngoài ≤ 16Fr Điều khiển cầm tay đặt chân ghim dài ≥ 860mm, đường kính ngoài ≤ 12Fr | Bộ | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 73 | Stent - graft nhiều nhánh điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực - bụng phức tạp | -Stent graft được sử dụng trong điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực-bụng phức tạp, có tối thiểu 4 nhánh stent được thiết kế phía trong lòng stent chính đã được đặt sẵn dây dẫn giúp giảm thời gian can thiệp. -Miệng mỗi nhánh thiết kế hình oval giúp tăng độ rộng làm tăng độ linh hoạt của coverstent. -Stent được thả theo cơ chế bóp-thả -Màng bọc (graft): Polyester hoặc tương đương | Bộ | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 74 | Khung giá đỡ động mạch có màng bọc được chỉ định để duy trì tưới máu cho các động mạch thận | - Bao gồm khung giá đỡ có màng bọc và hệ thống đặt khung giá đỡ bung bằng bóng - Có thể sử dụng cùng với khung giá đỡ động mạch chủ (Stent Graft) trong điều trị tình trạng phình động mạch chủ chậu hoặc động mạch chủ bụng sát thận theo kỹ thuật ghép song song (Chimney) - Khung giá đỡ làm bằng thép không gỉ và ePTFE hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Đường kính khung giá đỡ tối thiểu các cỡ: 6mm(Sai số ± ≤ 5%), 7mm(Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài khung giá đỡ khoảng từ: ≤ 22mm đến ≥ 59 mm - Chiều dài làm việc của hệ thống: ≥ 1200mm - Tương thích với guide wire tối thiểu cỡ 0.035" - Sheath tương thích tối thiểu các cỡ: 6F, 7F - Thiết kế dạng mắt mở giúp tăng sự linh hoạt trong quá trình đưa và đặt stent | Cái | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 75 | Bộ bơm bóng nong động mạch vành áp lực cao loại I | Bao gồm: Bơm, Van cầm máu chữ Y, Insertion tool, torque device, 3-way stopcock. + Bơm chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương sử dụng trong y tế. + Khóa hỗ trợ đuổi khí bằng 1 tay + Áp lực bơm tối đa ≥ 30atm, thể tích ≥ 20ml - Van cầm máu chữ Y có đường kính tối đa ≥ 9F. | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 76 | Bộ bơm bóng áp lực cao kiểu tay cầm chữ T hoặc hình tròn | Cấu tạo tối thiểu bao gồm: + 01 Bơm. + 01 dây dẫn chữ Y. + 01 Khóa 3 chạc. + 01 Que nong. + 01 dây nối. + 01 que lái dây dẫn. + 01 dây nối áp lực cao. - Thiết kế vị trí tay cầm hình tròn hoặc chữ T. - Áp lực tối đa ≥ 30atm. - Dung tích ≥ 20ml. | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 77 | Ống thông đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tần | Bao gồm: 01 Ống thông gắn đầu đốt chỉ định điều trị suy giãn tính mạch. Đầu đốt: - Đầu đốt được phủ bằng chất liệu FEP (Fluorinated ethylene propylene) và PET (Polyethylene Terephthalate) hoặc tương đương chất liệu để cách nhiệt. - Chiều dài đầu đốt từ ≤ 30mm đến ≥ 80mm (gồm tối thiểu 3 loại) - Đường kính đầu đốt: từ ≤ 2.0mm đến ≥ 2.3mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Đầu đốt sinh nhiệt tối đa ≥ 120 độ C. Ống thông: - Ống thông gắn với đầu đốt chiều dài từ ≤ 600mm đến ≥ 1000mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích ống thông tối thiểu cỡ 6F và 7F, tương thích với dây dẫn 0.025''. | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 78 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại I | Chiều dài dây ≥ 2500mm. Đường kính dây từ ≤ 400µm đến ≥ 600µm. Đường kính đầu phát nhiệt từ ≤ 1.0mm đến ≥ 1.8mm. Đầu đốt phát xạ năng lượng tỏa tròn. Tương thích với introduce sheath, tối thiểu các loại 4F và 6F. Có góc phát tia laser lệch 60 độ so với đầu kim đảm bảo mạch được đóng trong suốt quá trình rút dây đốt. | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 79 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại II | Bộ dụng cụ đốt Laser nội mạch gồm kim chọc, guildwire, dây đốt, sheat tối thiểu cỡ 4F. Dài ≥ 100mm Chiều dài dây dẫn ≥ 450mm | Cái | 800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 80 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại III | - Ống thông gắn với đầu đốt chiều dài 2500mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính ≤ 400µm đến ≥ 600µm. - Tương thích tối thiểu với dây dẫn 0.035''. - Có thẻ lưu trữ hoặc tương đương để lưu trữ thông tin bệnh nhân. | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 81 | Vi dây dẫn chọc tách huyết khối các loại | Đường kính đầu xa từ ≤ 0.028" đến ≥ 0.068", gồm tối thiểu 4 loại. Chiều dài từ ≤ 1500mm đến ≥ 1900mm, gồm tối thiểu 3 loại. | Cái | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 82 | Dụng cụ lọc huyết khối đặt tạm thời TMC dưới (Filter) | Chất liệu: Elgiloy hoặc tương đương về tính trơ sinh học, không nhiễm từ) có khả năng thu hồi. Đường kính bung: 40mm (Sai số ± ≤ 5%). Bộ phụ kiện đi kèm gồm tối thiểu: - 1 dụng cụ mở đường có van cầm máu 7F - 1 que nong 7F - 1 dây dẫn phủ PTFE hoặc tương đương chiều dài ≥ 1500mm, đường kính 0.035" (Sai số ± ≤ 5%) - 1 que đẩy lưới lọc loại ngắn, chiều dài ≥ 180mm - 1 que đẩy lưới lọc loại dài, chiều dài ≥ 600mm - 1 bộ dụng cụ đựng lưới lọc. | Bộ | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 83 | Bộ dụng cụ thu hồi lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới (filter) | Bộ dụng cụ bao gồm tối thiểu: - 1 dụng cụ mở đường - 1 que nong - 1 ống thu lưới lọc - 1 dây dẫn phủ PTFE hoặc tương đương chiều dài ≥ 1500mm, đường kính 0.035" (Sai số ± ≤ 5%), tương thích với lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới | Bộ | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 84 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da (kèm hệ thống nạp van và chuyển van) loại I | Bao gồm: 01 van động mạch chủ sinh học thay qua da loại tự nở, 01 hệ thống chuyển van và 01 hệ thống nạp van Van động mạch chủ sinh học: - Khung van làm bằng chất liệu Nitinol, chiều cao ≥ 45mm. - Lá van làm bằng màng tim lợn. - Có 3 điểm đánh dấu cản quang bằng vàng, hỗ trợ định vị vị trí van. - Có 1 lớp váy ngoài làm từ màng tim lợn giúp giảm hở cạnh chân van. - Van có kích thước tối thiểu ≤ 23mm, kích thước tối đa ≥ 34mm. - Cho phép thu hồi và đặt lại vị trí van. Hệ thống chuyển van: - Tương thích tối thiểu sheath 14F | Bộ | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 85 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da (kèm hệ thống nạp van và chuyển van) loại II | Bao gồm: 01 van động mạch chủ sinh học thay qua da, 01 hệ thống chuyển van và 01 hệ thống nạp van Van động mạch chủ sinh học: - Khung van làm bằng chất liệu Nitinol tự nở có khả năng thu hồi và điều chỉnh vị trí khi thả. - Các lá van được thiết kế từ màng tim bò. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang, hỗ trợ định vị vị trí van. - Van có kích thước tối thiểu ≤ 22mm, kích thước tối đa ≥ 30mm. Hệ thống chuyển van: - Tương thích với Sheath ≤ 15F | Bộ | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 86 | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van được bung ra bằng bóng | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van được nong bằng bóng - Khung bằng chất liệu cobalt-chromium hoặc tương đương, van ba lá làm bằng mô màng tim bò - Đường kính van: từ ≤ 20mm đến ≥ 29mm - Áp suất bóng ≥ 4atm Hệ thống chuyển van: - Tương thích tối thiểu sheath 14F, 16F | Bộ | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 87 | Stent đỡ (stent) tĩnh mạch | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc tĩnh mạch ngoại biên. Stent: - Stent chất liệu hợp kim nickel titanium (nitinol). - Chiều dài ≤ 40mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 5 loại) - Đường kính ≤ 10mm đến ≥ 20mm (gồm tối thiểu 6 loại) - Dạng mắt lưới mở. Ống thông: - Chiều dài: ≥ 900mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 9F. | Cái | 50 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 88 | Kìm sinh thiết khí phế quản dùng 1 lần | - Kìm sinh thiết có tối thiểu loại không kim và có kim hoặc tương đương để xác định chính xác vị trí lấy sinh thiết, có tối thiểu 2 loại ngàm hình ovan, cá sấu. - Chiều dài làm việc trong khoảng từ ≤ 1200mm đến ≥ 1800mm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu loại 2.0mm (Sai số ≤ 5%) - Đường kính dây tối thiểu loại 1.8mm (Sai số ≤ 5%) | Cái | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 89 | Kìm gắp dị vật khí phế quản dùng 1 lần | - Kìm gắp dị vật ngàm kết hợp cá sấu và răng thỏ phù hợp với hình dạng dị vật khác nhau - Đường kính ngàm 1.8mm (Sai số ≤ 5%) - Độ mở ngàm 8mm (Sai số ≤ 5%) - Chiều dài làm việc trong khoảng từ ≤ 1200mm đến ≥ 1800mm. | Cái | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 90 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số | - Máy tạo nhịp tim 1 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 01 cái; Introducer: 1 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1,5 Tesla; + Thể tích máy ≤ 10cc, trọng lượng ≤ 20gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 45mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 14 năm - Có chức năng: + Có tính năng tự động phát xung dự phòng khi phát hiện mất dẫn. + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Bộ | 30 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 91 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng không đáp ứng tần số | Máy tạo nhịp tim, 2 buồng có đáp ứng tần số • Thể tích máy ≤ 15cc, trọng lượng ≤ 30gram • Có tính năng ổn định nhịp thất khi có AT/AF • Có tính năng đáp ứng với rớt nhịp • Có tối thiểu 2 tính năng giảm tạo nhịp thất không cần thiết. • Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp • Có tối thiểu 5 tính năng can thiệp và điều trị nhịp nhanh nhĩ • Có tính năng quản lý xung tạo nhịp đầu ra kênh nhĩ và kênh thất • Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. • Tuổi thọ pin ≥ 12 năm. | Bộ | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 92 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại I | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1,5 Tesla + Thể tích máy ≤15cc, trọng lượng ≤ 20 gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 50mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 9 năm - Có chức năng: + Có tính năng tự động phát xung dự phòng khi phát hiện mất dẫn, giảm thiểu tạo nhịp thất không cần thiết tránh gây suy tim. + Có khả năng phát hiện, cảnh báo các cơm rối loạn nhịp nhĩ AT/AF + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 2 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Bộ | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 93 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại II | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 3 Tesla + Thể tích máy ≤ 15cc, trọng lượng ≤ 20gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 50mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 9 năm - Có chức năng: + Có tính năng tự động phát xung dự phòng khi phát hiện mất dẫn, giảm thiểu tạo nhịp thất không cần thiết tránh gây suy tim. + Có tính năng tự động nhận cảm, cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Bộ | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 94 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại III | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 3 Tesla + Thể tích máy ≤ 15cc, trọng lượng ≤ 20gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 50 mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 9 năm - Có chức năng: + Có giao tiếp không dây. + Hệ thống tạo nhịp đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn; lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực + Tự động nhận cảm, Tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ; có thể giám sát điện trở xuyên lồng ngực để theo dõi phù phổi. + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Bộ | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 95 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại IV | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 máy; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái + Có thể chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T + Có khả năng Tự động dò tìm khoảng nhĩ thất Search AV+ + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 11 năm + Khối lượng ≤ 32g, thể tích ≤ 14cc + Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân. | Bộ | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 96 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại V | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 máy; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T + Thể tích máy ≤ 13cc, trọng lượng ≤ 28gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 45 mm x 48 mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 09 năm + Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân | Bộ | 20 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 97 | Máy tạo nhịp tái đồng bộ CRTP có tính năng tối ưu hóa thời gian Nhĩ - Thất, Thất - Thất loại I | - Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Dây điện cực tạo nhịp thất trái: 01 cái; Introducer: 3 cái + Thể tích máy ≤ 14cc, trọng lượng ≤ 24gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 55mm x 59mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 8 năm - Có chức năng: + Theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi. + Tạo nhịp kiềm chế rung nhĩ: giảm rung nhĩ cơn và rung nhĩ kéo dài. + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút | Bộ | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 98 | Máy phá rung ICD 1 buồng loại I | - Máy phá rung 1 buồng, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái , Dây điện cực sốc: 01 cái, Introducer: 01 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1,5 Tesla + Thể tích máy ≤ 30cc, trọng lượng ≤ 70gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 70mm x 55mm + Năng lượng phát sốc: ≤ 36J; Năng lượng dự trữ: ≤ 40J - Có chức năng: + Phát hiện quá dòng, tự động thay đổi cấu hình Shock điện để đảm bảo vẫn cung cấp điều trị điện thế cao khi phát hiện quá dòng. + Lập trình, cung cấp thêm Vector sốc RV-SVC dự phòng trường hợp dây điện cực sốc bị lỗi, chức năng giảm nhận cảm nhầm sóng T, theo dõi diện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi. + Giúp phân biệt VT và SVT (Nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất) + Tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh ATP trước khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF + Theo dõi ST chênh cho phép phát hiện chênh đoạn ST rõ rệt, có liên quan đến các cơn loạn nhịp thất. + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Bộ | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 99 | Máy phá rung ICD 1 buồng loại II | • Tạo nhịp và khử rung tim, 1 buồng, có chuẩn DF4/DF1. • Cho phép cài đặt vùng phân biệt nhịp nhanh trên thất ≤ 240ms trong vùng phát hiện rung thất. • Thời gian sạc cho mỗi lần shock tim ≤ 8,5s • Có thể chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. • Tự động chuyển đổi tạo nhịp vượt tần số trước và trong khi sạc tụ. • Cung cấp tùy chọn không xâm lấn để xử lý các trường hợp bị "nhận lầm sóng T" và biên độ sóng R giảm. • Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân | Bộ | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 100 | Dù bít ống động mạch | Chất liệu PTFE hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Khung được làm từ hợp kim Nitinol. Có tính năng nhớ định dạng, có thể thu lại và định vị lại. Gồm tối thiểu các cỡ: 4/6mm, 6/8mm, 8/10mm, 10/12mm, 12/14mm, 14/16mm, 16/18mm. Tương thích MRI. | Cái | 40 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 101 | Dù bít thông liên thất | Chất liệu PTFE hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Có cản quang. Kích thước từ ≤ 4mm đến ≥ 24mm. Có thể thu lại và định vị lại. Có tính năng nhớ định dạng. Tương thích MRI | Cái | 40 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 102 | Bộ dụng cụ thả dù | Đường kính từ ≤ 5F đến ≥14F. Có khả năng đẩy và chống gấp khúc. Có lớp lót PTFE. Có nhiều kiểu đầu cong can thiệp khác nhau tối thiểu loại 45 độ và 180 độ | Bộ | 80 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 103 | Dù bít thông liên nhĩ | Khung của thiết bị được làm từ hợp kim Nitinol. Có cản quang. Kích thước từ ≤ 14mm đến ≥ 38mm. Có thể thu lại và định vị lại. Có tính năng nhớ định dạng. Tương thích MRI | Cái | 40 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |
| III. | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức các cơ sở. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  | Có đầy đủ | Không có đầy đủ |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 4 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 5 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 6 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 7 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |