# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên Dự toán: Mua sắm các vật tư y tế sử dụng tại Khoa nội Can Thiệp, Tim Mạch – Hô Hấp.

- Giới thiệu chung về gói thầu:

+ Tên Gói thầu: Gói thầu VTC 31.2025: Cung cấp các vật tư y tế sử dụng tại Khoa nội Can Thiệp, Tim Mạch – Hô Hấp.

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (xét theo từng phần), Qua mạng, Trong nước;

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hóa | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng nong động mạch vành loại I | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2 | Bóng nong động mạch vành loại II | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3 | Bóng nong động mạch vành loại III | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4 | Bóng nong động mạch vành loại IV | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5 | Bóng nong động mạch vành loại V | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6 | Bóng nong động mạch vành loại VI | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7 | Bóng nong mạch vành loại VII | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8 | Bóng nong động mạch vành loại bóng đa lớp | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9 | Bóng nong mạch vành có gắn lưỡi dao nhỏ để điều trị tổn thương tái hẹp trong stent | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại I | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại II | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại III | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13 | Bóng nong mạch vành áp lực cao loại IV | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại V | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại I | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 16 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại II | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại III | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18 | Khung giá đỡ động mạch vành chống tái hẹp không sử dụng thuốc | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại I | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 20 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại II | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại III | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại IV | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 23 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại V | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 24 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại I | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 25 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại II | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 26 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại III | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 27 | Khung giá đỡ động mạch vành có màng bọc | Cái | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 28 | Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 29 | Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành/ thận | Cái | 1000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 30 | Ống thông chụp chẩn đoán qua mạch quay đa năng trái phải | Cái | 2000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 31 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng | Cái | 800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 32 | Dụng cụ hút huyết khối mạch vành loại I | Bộ | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 33 | Dây dẫn can thiệp mạch vành cho bóng và stent loại ái nước | Cái | 1000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 34 | Dây dẫn can thiệp mạch vành cho bóng và stent loại thường | Cái | 1000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 35 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 36 | Dây dẫn đường can thiệp mạch vành dùng trong can thiệp tổn thương mãn tính CTO | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 37 | Vi Ống thông can thiệp siêu nhỏ chuyên dụng cho CTO và mạch nhánh | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 38 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại I | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 39 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại II | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 40 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại III | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 41 | Bóng nong mạch ngoại vi loại I | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 42 | Bóng nong mạch ngoại vi loại II | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 43 | Bóng nong mạch ngoại vi loại III | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 44 | Bóng nong mạch ngoại vi loại IV | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 45 | Bóng nong mạch ngoại vi loại V | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 46 | Bóng nong mạch ngoại vi loại VI | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 47 | Bóng nong mạch máu ngoại vi loại VII | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 48 | Bóng nong hẹp cầu nối và mạch ngoại biên áp lực cao | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 49 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc loại II | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 50 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc loại III | Cái | 700 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 51 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại I | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 52 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại II | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 53 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại III | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 54 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại IV | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 55 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại V | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 56 | Khung giá đỡ ngoại biên có màng bọc (Cover Stent) loại I | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 57 | Khung giá đỡ ngoại biên có màng bọc (Cover Stent) loại III | Cái | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 58 | Vòng xoắn kim loại nút mạch ngoại biên | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 59 | Dụng cụ mở đường và hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, chuyên dùng cho mạch thận | Bộ | 1000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 60 | Dụng cụ mở đường và hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, chuyên dùng cho mạch cảnh | Bộ | 1000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 61 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 62 | Vi ống thông dùng cho can thiệp mạch máu | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 63 | Dụng cụ hút huyết khối mạch ngoại vi | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 64 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực loại I | Bộ | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 65 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực, loại II | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 66 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực, loại III | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 67 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại I | Bộ | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 68 | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng loại I | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 69 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại II | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 70 | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ bụng loại II | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 71 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại III | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 72 | Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ động mạch chủ | Bộ | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 73 | Stent - graft nhiều nhánh điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực - bụng phức tạp | Bộ | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 74 | Khung giá đỡ động mạch có màng bọc được chỉ định để duy trì tưới máu cho các động mạch thận | Cái | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 75 | Bộ bơm bóng nong động mạch vành áp lực cao loại I | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 76 | Bộ bơm bóng áp lực cao kiểu tay cầm chữ T hoặc hình tròn | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 77 | Ống thông đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tần | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 78 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại I | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 79 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại II | Cái | 800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 80 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại III | Cái | 400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 81 | Vi dây dẫn chọc tách huyết khối các loại | Cái | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 82 | Dụng cụ lọc huyết khối đặt tạm thời TMC dưới (Filter) | Bộ | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 83 | Bộ dụng cụ thu hồi lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới (filter) | Bộ | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 84 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da (kèm hệ thống nạp van và chuyển van) loại I | Bộ | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 85 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da (kèm hệ thống nạp van và chuyển van) loại II | Bộ | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 86 | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van được bung ra bằng bóng | Bộ | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 87 | Stent đỡ (stent) tĩnh mạch | Cái | 50 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 88 | Kìm sinh thiết khí phế quản dùng 1 lần | Cái | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 89 | Kìm gắp dị vật khí phế quản dùng 1 lần | Cái | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 90 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số | Bộ | 30 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 91 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng không đáp ứng tần số | Bộ | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 92 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại I | Bộ | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 93 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại II | Bộ | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 94 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại III | Bộ | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 95 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại IV | Bộ | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 96 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại V | Bộ | 20 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 97 | Máy tạo nhịp tái đồng bộ CRTP có tính năng tối ưu hóa thời gian Nhĩ - Thất, Thất - Thất loại I | Bộ | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 98 | Máy phá rung ICD 1 buồng loại I | Bộ | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 99 | Máy phá rung ICD 1 buồng loại II | Bộ | 10 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 100 | Dù bít ống động mạch | Cái | 40 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 101 | Dù bít thông liên thất | Cái | 40 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 102 | Bộ dụng cụ thả dù | Bộ | 80 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 103 | Dù bít thông liên nhĩ | Cái | 40 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các bảng từ Bảng số 5.2 dưới đây và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1 tại Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:

Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của vật tư

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Yêu cầu về xuất xứ của gói thầu được thể hiện tại bảng Phạm vi cung cấp – Chương IV của E-HSMT này và cụ thể như sau: |  |  |  |  |  |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (1) |
| 1 | Bóng nong động mạch vành loại I | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 8mm đến ≥ 16mm - Đường kính ≤ 2.5mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm - Có các điểm nổi trên thân bóng để chống trượt Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 2 | Bóng nong động mạch vành loại II | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 10mm đến ≥ 40mm - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm - Vai bóng ≥ 60 độ giúp giảm nguy cơ tổn thương mạch máu trong can thiệp Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 3 | Bóng nong động mạch vành loại III | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu polyamide hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 10 mm đến ≥ 20 mm - Đường kính ≤ 1.5 mm đến ≥ 4.5 mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20 atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300 mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 4 | Bóng nong động mạch vành loại IV | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, Lớp phủ ái nước trên trục đầu xa, lớp phủ kị nước trên ống hypotube - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 10mm đến ≥ 40mm, có tối thiểu 5 kích cỡ lựa chọn - Đường kính ≤ 1.25mm đến ≥ 5mm tối thiểu 11 cỡ - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 6F, dây dẫn tương thích tối thiểu 0.058" | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 5 | Bóng nong động mạch vành loại V | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. 'Bóng nong: - Bóng nong loại RX - Bóng nong chất liệu tương thích sinh học - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.016'' - Chiều dài bóng ≤ 5mm đến ≥ 40mm - Đường kính ≤ 1.0mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 6 | Bóng nong động mạch vành loại VI | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide resin hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.016'' - Chiều dài bóng ≤ 4mm đến ≥ 30mm. - Đường kính ≤ 0.75mm đến ≥ 3.5mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 7 | Bóng nong mạch vành loại VII | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Pebax tương thích sinh học, có phủ ái nước cả bên trong và bên ngoài. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.016'' - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 30mm (Gồm tối thiểu 8 loại) - Đường kính ≤ 1.0mm đến ≥ 4.0mm (Gồm tối thiểu 13 loại) - Áp lực định danh tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 8 | Bóng nong động mạch vành loại bóng đa lớp | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Pebax hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 6mm đến ≥ 30mm (tối thiểu 6 cỡ) - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 5.0mm (tối thiểu 12 cỡ), đường kính ≥ 3.5mm có nhiều lớp giúp tối ưu phân bố áp lực lên thành mạch trong các trường hợp xơ vữa nặng. - Áp lực định danh bóng tối đa ≥8 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 9 | Bóng nong mạch vành có gắn lưỡi dao nhỏ để điều trị tổn thương tái hẹp trong stent | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương tái hẹp trong stent. Bóng nong: - Bóng nong mạch vành có dao cắt với độ cao của dao ≤ 0.21mm - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm. (gồm tối thiểu 3 loại) - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 4.0mm. (gồm tối thiểu 10 loại) - Áp lực định danh tối đa ≥ 10atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, 6F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 10 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại I | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng nong loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon tương thích sinh học, có phủ ái nước cả bên trong và bên ngoài. - Khẩu kính đầu vào: ≤ 0.016'' - Chiều dài ≤ 6mm đến ≥ 30mm (Gồm tối thiểu 10 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm (Gồm tối thiểu 11 loại) - Áp lực định danh tối đa ≥ 12atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20 atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 11 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại II | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài bóng ≤ 8mm đến ≥ 30mm, tối thiểu 5 kích cỡ - Đường kính ≤ 2mm đến ≥ 5mm, tối thiểu 11 kích cỡ - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 14 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20 atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 6F, dây dẫn tương thích tối thiểu 0.058" | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 12 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại III | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền với ống thông, được chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch vành, đặc biệt là nong sau đặt stent. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu tương thích sinh học, có phủ ái nước đoạn xa. - Có tối thiểu 01 marker - Khẩu kính đầu vào Entry Profile ≤ 0.020'' - Chiều dài ≤ 6mm đến ≥ 25mm (tối thiểu 6 cỡ) - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 6.0mm (tối thiểu 14 cỡ) - Áp lực định danh tối đa ≥ 12 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 18 atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, 6F dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 13 | Bóng nong mạch vành áp lực cao loại IV | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, sử dụng trong can thiệp mạch vành qua da để điều trị tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide resin hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.020" - Chiều dài bóng ≤ 8mm đến ≥ 20mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.5mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 12atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 22 atm - Vai bóng ≥ 70 độ giúp giảm nguy cơ tổn thương mạch máu trong can thiệp Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 14 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao loại V | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền với ống thông, được chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch vành. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu tương thích sinh học, phủ ái nước. - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.015'' - Chiều dài ≤ 6mm đến ≥ 27mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm - Áp lực định danh tối đa ≥ 12atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 15 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại I | Bao gồm: 01 Bóng phủ thuốc đi kèm ống thông để nong động mạch vành Bóng nong: - Bóng loại RX - Nồng độ thuốc phủ Paclitaxel: 3.0µg/mm2 (Sai số 5%) - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 30mm (gồm tối thiểu 5 loại). - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm (gồm tối thiểu 8 loại). - Áp lực định danh tối đa ≥ 7 bar - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 12 bar Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1300mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 16 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại II | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel, tăng hiệu quả hạn chế tái hẹp. Bóng nong: - Bóng loại RX - Bóng nong chất liệu Polyamide blend / Nylon 12 hoặc tương đương tương thích sinh học - Nồng độ thuốc phủ Paclitaxel: 3.0µg/mm2 (Sai số 5%) - Khẩu kính đầu vào ≤ 0.017'' - Chiều dài ≤ 15mm đến ≥ 40mm (gồm tối thiểu 5 loại). - Đường kính ≤ 1.5mm đến ≥ 4.0mm (gồm tối thiểu 8 loại). - Áp lực định danh tối đa ≥ 6 bar - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 12 bar Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1400mm Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 17 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc loại III | Bao gồm: 01 bóng nong gắn liền với ống thông, được chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch vành Bóng nong: -Bóng loại: RX - Bóng nong phủ thuốc Paclitaxel 3.5 μg/mm2 (Sai số ≤ ±5%), chất dẫn Urea hoặc tương đương giúp giải phóng thuốc hiệu quả - Chiều dài bóng ≤ 10mm đến ≥ 30mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 5F, dây dẫn tương thích 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các quốc gia châu Mỹ hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 18 | Khung giá đỡ động mạch vành chống tái hẹp không sử dụng thuốc | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr, lớp phủ có hoạt tính sinh học Titanium-Nitride-oxide hoặc tương đương để chống tái hẹp mà không sử dụng thuốc. - Độ dày thành stent trong khoảng từ ≤ 60µm đến ≥ 120µm - Chiều dài ≤ 7mm đến ≥ 38mm, tối thiểu 10 kích cỡ - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0 mm, tối thiểu 9 kích cỡ Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích dây dẫn tối thiểu loại 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 19 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại I | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, có lõi làm bằng Platinium - Iridium hoặc tương đương giúp hiển thị rõ trên màn hình DSA, phủ thuốc Zotarolimus có trộn với Polymer hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent ≤ 95 µm - Nồng độ thuốc phủ 1.6 µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) - Chiều dài ≤ 8 mm đến ≥ 38 mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 20 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại II | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu Cocr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc sirolimus có trộn với Polymer hoặc tương đương giúp chống tái hẹp. - Nồng độ thuốc phủ 5 µg/mm (Sai số ≤± 5%) - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 80µm - Chiều dài ≤ 13mm đến ≥ 58mm - Đường kính ≤ 2.25mm đến ≥ 4.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400 mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 21 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại III | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu Cocr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Sirolimus có trộn với Polymer hoặc tương đương giúp chống tái hẹp. - Nồng độ thuốc phủ 1.25 µg/mm (Sai số ≤± 5%) - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 75µm - Chiều dài ≤ 8mm đến ≥ 40mm - Đường kính ≤ 2.25mm đến ≥ 5.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 22 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại IV | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Phủ thuốc Sirolimus hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 60 µm. - Nồng độ thuốc phủ 1.4 µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) có trộn polymer ≥ 3 lớp giúp tối ưu kiểm soát giải phóng thuốc, chống tái hẹp sau đặt Stent. - Chiều dài ≤ 8mm đến ≥ 48mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.5mm - Thanh liên kết dạng chữ Z hoặc tương đương tăng cường khả năng đẩy Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 23 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc loại V | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Sirolimus và lớp polymner tự tiêu sinh học hoặc tương đương giúp tối ưu khả năng giải phóng thuốc. - Độ dày thành stent ≤ 80µm - Nồng độ thuốc phủ 2 µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 40mm, tối thiểu 9 kích cỡ - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm, tối thiểu 7 kích cỡ Ống thông: - Chiều dài ≥ 1300mm - Tương thích với dây dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn tối đa 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 24 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại I | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành. Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Everolimus hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 85µm - Nồng độ thuốc phủ 1 μg/mm² (Sai số ±≤ 5%) có trộn với Polymer - Chiều dài ≤ 8mm đến ≥ 48mm (tối thiểu 9 cỡ) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.0mm (tối thiểu 8 cỡ) - Đường kính Stent có thể giãn nở tối đa ≥ 5.5mm khi cần Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014" | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 25 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại II | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành: Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu cobalt hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ thuốc Sirolimus và polymer tự tiêu hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 80µm - Nồng độ thuốc phủ 4.0 µg/mm2 (Sai số 5%) - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 50mm - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 4.5mm - Đường kinh giãn nở tối đa khi cần thiết: ≥ 6.0mm Ống thông: - Chiều dài ≥ 1400mm - Tương thích thích dây dẫn 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 26 | Khung giá đỡ (Stent) động mạch vành bọc thuốc có khả năng giãn nở loại III | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc động mạch vành. Stent: - Khung giá đỡ (Stent) chất liệu CoCr hoặc tương đương tương thích sinh học. Phủ thuốc Sirolimus hoặc tương đương giúp chống tái hẹp - Độ dày thành stent tối thiểu ≤ 65µm - Nồng độ thuốc phủ 1.4µg/mm² (Sai số 5%) - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 48mm - Đường kính tối thiểu từ ≤ 2.0mm đến ≥ 5.0mm - Đường kính có thể giãn nở tối đa ≥ 6mm khi cần thiết Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1300mm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.014'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 27 | Khung giá đỡ động mạch vành có màng bọc | - Stent có màng bọc dùng trong can thiệp động mạch vành, đặc biệt dùng cho thủng hoặc vỡ động mạch vành cấp tính và phình động mạch vành hoặc ghép động mạch vành. - Stent bằng hợp kim CoCr phủ ePTFE dày 90µm (Sai số ±≤ 5%) Kích cỡ: - Đường kính: ≤ 2.5mm đến ≥ 5.0mm - Chiều dài: ≤ 8mm đến ≥ 24mm - Độ dày thanh chống ≥ 80µm - Tương thích với ống thông dẫn đường tối thiểu cỡ 5F | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 20 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 28 | Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp mạch vành | Ống thông hỗ trợ đẩy sâu, dùng trong can thiệp mạch vành, giúp đưa bóng hoặc stent qua tổn thương hẹp khó khăn hoặc trong các trường hợp tổn thương phức tạp (vôi hóa, xoắn vặn,...) - Chất liệu: Thép không gỉ và polymer hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Ống thông có phủ lớp ái nước. - Đường kính ngoài ≤ 0.075" - Tương thích ống thông tối thiểu loại 6F, 7F - Chiều dài ≥ 1500mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 29 | Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành/ thận | Ống thông trợ giúp can thiệp động mạch vành và mạch thận. - Chất liệu: Thép không gỉ và polymer hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Có tối thiểu các loại đầu cong: CHAMP, 3DRIGHT, RDCK. - Đường kính từ ≤ 5F đến ≥ 8F - Tương thích với dây dẫn tối thiểu loại: 0.014'' - Chiều dài tối đa ≥ 1000mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1000 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 30 | Ống thông chụp chẩn đoán qua mạch quay đa năng trái phải | - Cấu trúc ống tối thiểu 3 lớp - Chất liệu Polyamide hoặc tương đương. Tiệt trùng sẵn. - Cỡ 5F có lòng rộng ≥ 1.2mm và cỡ 4F có lòng rộng ≥ 1.00mm. - Chiều dài ≤ 800mm đến ≥1200mm. - Có thể chụp được cả bên trái và bên phải | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2000 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 31 | Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng | - Chất liệu: Polyamide hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Có tối thiểu các loại đầu Amplaz Left, Amplaz Right, Judkins Left, Judkins Right, Extra backup, Multipurpose, Hockey Stick, IMA, Bypass, Tiger (JL, JR,AL, AR, IMA, XBU, XBLAD) - Đường kính trong tối đa ≥ 0.09'' - Chiều dài tối đa ≥ 1200mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 800 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 32 | Dụng cụ hút huyết khối mạch vành loại I | Bao gồm tối thiểu: 01 ống thông, 02 xi lanh, 01 khóa ba ngã, 01dây nối dài, 01 kim chọc, 02 bộ lọc. - Chất liệu: Nylon12 hoặc tương đương - Lòng hút: ≥ 0.045" ở đầu gần. - Đường kính đầu típ ≤ 1.5F. - Đầu ống phủ lớp ái nước ≥ 300mm - Ống thông có tối thiểu các cỡ: 6F, 7F. - Chiều dài ống thông ≥ 1400mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 200 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 33 | Dây dẫn can thiệp mạch vành cho bóng và stent loại ái nước | - Chất liệu: Thép không rỉ kết hợp với Nitinol, tương thích sinh học với cơ thể - Có lớp phủ lớp ái nước và silicon - Đầu tip có đoạn cản quang dài ≥ 30mm - Đường kính ≤ 0.014'' - Chiều dài tối đa ≥ 1800mm. - Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn - Độ cứng ≤ 0.6gr đến ≥ 1gr | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1000 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 34 | Dây dẫn can thiệp mạch vành cho bóng và stent loại thường | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Có lớp phủ lớp ái nước và silicon - Đầu tip có tối thiểu loại đầu thẳng hoặc chữ J - Đầu tip chất liệu mềm mại hạn chế gây ra chấn thương. - Đường kính tối thiểu ≤ 0.014" - Chiều dài từ ≤ 1800 mm đến ≥ 1900mm - Độ cứng ≤ 0.5gf đến ≥ 0.7gf. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1000 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 35 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa polypropylene hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Sử dụng được với dụng cụ mở đường động mạch đùi cỡ từ ≤ 5F đến ≥ 20F, tĩnh mạch đùi từ ≤ 5F đến ≥ 24F Nút thắt được tạo sẵn, có các bước đánh số ghi trên thân. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 36 | Dây dẫn đường can thiệp mạch vành dùng trong can thiệp tổn thương mãn tính CTO | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể, phủ ái nước. - Cấu trúc đơn lõi xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. - Đầu tip chất liệu mềm mại hạn chế gây ra chấn thương. - Đầu tip có cản quang - Đường kính tối thiểu ≤ 0.009" đến ≥ 0.014" - Chiều dài từ ≤ 1800mm đến ≥ 3300mm - Độ cứng từ ≤ 0.3gf đến ≥ 12gf. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 37 | Vi Ống thông can thiệp siêu nhỏ chuyên dụng cho CTO và mạch nhánh | - Chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Ống thông có cấu tạo 2 nòng (OTW và RX) có thể trợ giúp guidewire truy cập nhánh bên hoặc đâm xuyên qua tổn thương hẹp khít dễ dàng - Chiều dài khả dụng của vi ống thông ≥ 1400mm. - Đầu tip có đường kính ≤ 0.45mm; chiều dài đầu típ ≥ 2mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 38 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại I | - Chất liệu: Lõi bằng nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Có lớp phủ lớp ái nước - Đầu vào có tối thiểu dạng cong - Đầu tip có đoạn cản quang dài ≥ 30mm - Đầu gần: Phủ PTFE, chiều dài ≤ 1550mm đến ≥ 2750mm - Đường kính ≤ 0.014'' đến ≥ 0.035" - Chiều dài tối đa ≥ 3000mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 39 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại II | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Cấu trúc đơn lõi xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. - Dây dẫn phủ Polymer hoặc tương đương tăng khả năng di chuyển. - Đường kính từ ≤ 0.014" đến ≥ 0.018" - Chiều dài từ ≤ 1900 mm đến ≥ 3000mm - Độ cứng từ ≤ 3.0gf đến ≥ 4.0gf. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 40 | Dây dẫn đường can thiệp mạch máu ngoại biên loại III | - Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương về tính tương thích sinh học với cơ thể - Cấu trúc đơn lõi xuyên suốt từ đầu gần đến đầu xa. - Dây dẫn phủ ái nước. - Đường kính từ ≤ 0.014" đến ≥ 0.018" - Chiều dài từ ≤ 1800mm đến ≥ 3000mm - Độ cứng từ ≤ 30gf đến ≥ 40gf. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 41 | Bóng nong mạch ngoại vi loại I | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Nylon 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 250mm (gồm tối thiểu 13 loại) - Đường kính ≤ 1.5 mm đến ≥ 6.0mm ( gồm tối thiểu 10 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 900mm đến ≥ 1700 mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 4F, tương thích dây dẫn 0.018". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 42 | Bóng nong mạch ngoại vi loại II | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Polyamide 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 6 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 7.0mm ( gồm tối thiểu 8 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 22atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 900mm đến ≥ 1800mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 4F và 5F, tương thích dây dẫn 0.018". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 43 | Bóng nong mạch ngoại vi loại III | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định điều trị các tổn thương nong hẹp động mạch chậu, đùi, chậu đùi, khoeo và dưói khoeo, tắc nghẽn của các lỗ rò lọc máu động -tĩnh mạch tự nhiên Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Polyamide 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 200mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Đường kính ≤ 3mm đến ≥ 12mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10atm. - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 20atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 400mm đến ≥1300mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, 6F và 7F, tương thích dây dẫn 0.035". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 44 | Bóng nong mạch ngoại vi loại IV | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 280mm (gồm tối thiểu 13 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 7.0mm (gồm tối thiểu 11 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 9atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 18atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1350mm (gồm tối thiểu 2 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 4F,6F tương thích dây dẫn 0.018". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 45 | Bóng nong mạch ngoại vi loại V | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong chất liệu Pebax hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 10mm đến ≥ 280mm (gồm tối thiểu 13 loại) - Đường kính ≤ 3.0mm đến ≥ 12mm ( gồm tối thiểu 8 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 10atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 13atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ ≤ 5F đến ≥ 9F , tương thích dây dẫn 0.035". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 46 | Bóng nong mạch ngoại vi loại VI | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định điều trị các tổn thương tác nghẽn các lỗ rò thẩm tách động tĩnh mạch tự nhiên hay nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Chất liệu Polyamide 12 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 100mm (gồm tối thiểu 4 loại). - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 12mm (gồm tối thiểu 8 loại). - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 12atm. - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 24atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 400mm đến ≥ 1300mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F và 7F, tương thích dây dẫn 0.035". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 47 | Bóng nong mạch máu ngoại vi loại VII | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định điều trị các tổn thương tác nghẽn các lỗ rò thẩm tách động tĩnh mạch tự nhiên hay nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại RX - Chất liệu Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, đầu tip có phủ ái nước. - Chiều dài ≤ 15mm đến ≥ 240mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Đường kính ≤ 1.50mm đến ≥ 6.00mm (gồm tối thiểu 10 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 12 atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 22atm Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 1500mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 4F, 6F, tương thích dây dẫn 0.014" | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 48 | Bóng nong hẹp cầu nối và mạch ngoại biên áp lực cao | Bao gồm: một ống thông xuyên qua lòng trục với một quả bóng cố định ở vị trí xa của bóng Bóng nong: - Bóng loại OTW - Bóng nong có chất liệu sợi Composite hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài bóng ≤ 20mm đến ≥ 100mm - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 12mm - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 8atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 40atm Ống thông: - Chiều dài ≥ 500mm - Tương thích tối thiểu với dụng cụ mở đường cỡ 6F; 7F; 8F; dây dẫn tương thích 0.035'' | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 49 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc loại II | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp, tái hẹp tromg stent ở đùi nông, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Nồng độ phủ thuốc Paclitaxel 3.5µg/mm2 (Sai số ≤± 5%), mang chất dẫn Urea hoặc tương đương chất để dẫn thuốc. - Chiều dài ≤ 40mm đến ≥ 250mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 12mm (gồm tối thiểu 8 loại) - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 14atm. Ống thông: - Chiều dài catheter từ ≤ 400mm đến ≥ 1300mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường từ ≤ 5F đến ≥ 9F, tương thích dây dẫn 0.035". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 50 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc loại III | Bao gồm: 01 Bóng nong gắn liền ống thông để chỉ định để nong các tổn thương hẹp động mạch chậu, đùi, khoeo, cầu nối động mạch tĩnh mạch tự thân hoặc nhân tạo. Bóng nong: - Bóng loại OTW - Nồng độ phủ thuốc Paclitaxel 3.0µg/mm2 (Sai số ≤± 5%) - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Đường kính ≤ 2.0mm đến ≥ 10mm ( gồm tối thiểu 7 loại) - Áp lực định danh bóng tối đa ≥ 6atm - Áp lực vỡ bóng tối đa ≥ 12atm. Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại). - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ ≤ 4F đến ≥ 7F (Tối thiểu 4 cỡ), tương thích dây dẫn tối thiểu cỡ 0.014",0.018",0.035". | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 700 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 51 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại I | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu hợp kim Nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Chiều dài ≤ 15mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 12 loại) - Đường kính ≤ 4mm đến ≥ 14mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Có tối thiểu 2 marker - Stent được đan hoàn từ 1 sợi giúp tăng tính bền vững, giảm tối đa việc gãy gập góc ở đoạn xa khi can thiệp sâu Ống thông: - Chiều dài hệ thống ≥ 800mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.018" và 0.035" - Có khả năng thu hồi stent sau khi bung một phần. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 52 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại II | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu hợp kim nickel titanium (nitinol) hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 80mm (gồm tối thiểu 5 loại) - Đường kính ≤ 9mm đến ≥ 14mm (gồm tối thiểu 4 loại) - Có tối thiểu 2 marker - Stent dạng mắt lưới mở Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1200mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung stent tối thiểu dạng Pin - Pull, có khả năng loại bỏ hiện tượng bung sớm hoặc nhảy. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 53 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại III | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20 mm đến ≥ 200mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Đường kính ≤ 5.0 mm đến ≥ 11 mm (gồm tối thiểu 7 loại) - Có tối thiểu 4 marker Ống thông: - Chiều dài từ ≤ 800mm đến ≥ 1200mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung stent tối thiểu dạng tự bung theo cơ chế Pinpull | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 54 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại IV | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 200mm (gồm tối thiểu 9 loại) - Đường kính ≤ 5mm đến ≥ 8mm (gồm tối thiểu 4 loại) - Có tối thiểu 2 marker - Stent dạng mắt lưới mở, kết nối đỉnh đối đỉnh giúp phân tán lực đồng đều. Ống thông: - Chiều dài catheter từ ≤ 800mm đến ≥ 1200mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 6F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung stent tối thiểu dạng Pin - Pull. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 55 | Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi tự bung loại V | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc mạch ngoại vi. Stent: - Stent chất liệu nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 150mm - Đường kính ≤ 5mm đến ≥ 8mm - Có tối thiểu 2 marker - Stent dạng mắt lưới mở Ống thông: - Chiều dài catheter từ ≤ 800mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại) - Tương thích với dụng cụ mở đường cỡ 5F, tương thích dây dẫn 0.035". - Hệ thống bung Stent bằng 1 tay giúp thuận tiện khi thao tác. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 56 | Khung giá đỡ ngoại biên có màng bọc (Cover Stent) loại I | Khung giá đỡ hợp kim CoCr phủ một lớp màng bọc ePTFE dày 200µm (Sai số ≤± 5%) dùng cho can thiệp mạch máu chậu, thận. - Đường kính trong khoảng từ ≤ 5mm đến ≥ 10mm - Chiều dài trong khoảng từ ≤ 18mm đến ≥ 58mm - Sheath tương thích tối thiểu các cỡ 6F, 7F - Độ dày thanh chống ≥ 140µm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 57 | Khung giá đỡ ngoại biên có màng bọc (Cover Stent) loại III | - Stent có màng bọc dùng trong điều trị các tổn thương xơ vữa động mạch ở động mạch chậu chung và động mạch chậu ngoài. - Stent bằng thép không gỉ hoặc tương đương tính tương thích sinh học; phủ ePTFE, lớp phủ dày từ ≤ 10 µm - ≥ 40 µm - Đường kính: ≤ 5mm đến ≥ 12mm - Chiều dài: ≤ 26mm đến ≥ 58mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 6F | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 50 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 58 | Vòng xoắn kim loại nút mạch ngoại biên | Bao gồm: Vòng xoắn kim loại (coil) gắn trên đầu đẩy phân phối chỉ định nút mạch ngoại biên. Coil: - Chất liệu platinum, được gắn các sợi bằng chất liệu Nylon hoặc PGLA hoặc tương đương để tạo huyết khối, coil dạng cắt cơ học. - Có thể thu lại sau khi triển khai toàn phần hoặc một phần. - Hình dạng coil tối thiểu 2 loại: Helix và 3D - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 500mm. - Đường kính từ ≤ 2mm đến ≥ 20mm Đầu đẩy phân phối: Tương thích với ống thông có đường kính trong từ ≤ 0.0165'' đến ≥ 0.021''. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 59 | Dụng cụ mở đường và hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, chuyên dùng cho mạch thận | Cấu tạo 3 lớp gồm: lớp trong PTFE, cuộn thép không gỉ ở giữa và lớp ngoài nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Lớp phủ ái nước tại đầu xa dài ≥ 50mm - Có tối thiểu 03 marker - Van có thể tháo rời, gồm tối thiểu 2 loại: van kiểu Cross-cut và van Tuohy-Borst - Kiểu đầu tối thiểu các loại: Hockey-Stick, Multipurpose, RDC, LIMA, Straight Kích cỡ: - Chiều dài: ≥ 450mm - Đường kính trong: ≤ 5Fr đến ≥ 7Fr - Tương thích với dây dẫn 0.038" | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1000 |  |
| 60 | Dụng cụ mở đường và hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, chuyên dùng cho mạch cảnh | Cấu tạo tối thiểu 3 lớp gồm: lớp trong PTFE, cuộn thép không gỉ ở giữa và lớp ngoài nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Lớp phủ ái nước tại đầu xa dài ≥ 150mm - Có tối thiểu 03 marker - Van có thể tháo rời, gồm tối thiểu 2 loại: van kiểu Cross-cut và van Tuohy-Borst - Kiểu đầu tối thiểu các loại: Multipurpose, Straight Kích cỡ: - Chiều dài: ≥ 900mm - Đường kính trong ≥ 6F - Tương thích với dây dẫn 0.038" | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1000 |  |
| 61 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên | - Chất liệu: + Lớp ngoài bằng Polyamide 12, Grilamid L25 hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. + Lớp bên trong làm bằng Polyethylene hoặc tương đương - Có phủ lớp ái nước. - Hình dạng đầu tip thẳng, có tối thiểu 3 điểm đánh dấu cản quang. - Chiều dài từ ≤ 650mm đến ≥ 1500mm. - Đường kính trong tối thiểu 2 loại 4F và 5Fr. - Tương thích với dây dẫn tối thiểu các cỡ 0.035”, 0.018'', 0.014''. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 62 | Vi ống thông dùng cho can thiệp mạch máu | - Chất liệu: Sợi Nylon hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Lớp ngoài phủ ái nước. - Đầu típ gồm tối thiểu các loại: đầu thẳng, cong 45 độ, cong cổ thiên nga. Có marker ở đầu típ. - Đường kính ngoài đầu xa: từ ≤ 2.1F đến ≥ 2.9F (gồm tối thiểu 4 loại) - Đường kính ngoài đầu gần: ≤ 2.8F đến ≥ 2.9F (gồm tối thiểu 2 loại) - Chiều dài từ ≤ 1100mm đến ≥ 1500mm (gồm tối thiểu 3 loại) - Chịu được áp lực tối đa ≥ 800psi. - Tương thích guidewire cỡ từ ≤ 0.016" đến ≥ 0.021". - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 63 | Dụng cụ hút huyết khối mạch ngoại vi | Ống thông hút huyết khối dùng để loại bỏ qua da các thuyên tắc huyết khối và huyết khối xơ vữa từ các tắc nghẽn cấp, bán cấp và mạn tính của các động mạch, tĩnh mạch Bao gồm tối thiểu: 01 ống thông, 01 dây dẫn, 01 màn che vô trùng và túi gom - Đường kính ngoài của ống thông ≤ 2mm - Ống thông có tối thiểu các cỡ: 6F, 8F, 10F - Chiều dài ống thông ≥ 800mm - Tốc độ bóc tách vật chất gây tắc khỏi lòng mạch tối đa ≥ 10mm/s - Khả năng hút tối đa ≥ 45ml/phút. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 64 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực loại I | - Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đơn sợi mật độ cao hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Hệ thống đưa stent kích thước từ ≤ 22Fr đến ≥ 25Fr, phủ lớp ái nước. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. - Có tối thiểu 8 đỉnh stent ở đầu gần, không có lớp phủ, dài 12mm (Sai số ±≤ 5%). - Đường kính của Stent từ ≤ 22mm đến ≥ 46mm. Có ≥ 6 marker giúp phân biệt đầu gần, đoạn giữa và ở đầu xa. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 300 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 65 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực, loại II | Độ dài stent từ ≤ 100mm đến ≥ 250mm, gồm tối thiểu 4 loại. Đường kính Stent từ ≤ 22mm đến ≥ 46mm, bước nhảy ≤ 2mm. Kiểu dáng Stent: Hình chóp nón và hình trụ. Hệ thống stent gồm khung làm bằng hợp kim Nitinol, phần màng bằng lớp polyester hoặc tương đương. Đầu và vỏ ngoài phủ lớp ái nước. Chiều dài sheath ≥ 600mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 66 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực, loại III | Stent graft dạng thẳng hoặc thuôn dài. Độ chênh lệch giữa đường kính đầu gần và đầu xa tối đa ≥ 12mm. Khung Stent bằng Nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phần Graft làm bằng Polyester hoặc tương đương. Đường kính từ ≤ 25mm đến ≥ 44mm. Chiều dài từ ≤ 100mm đến ≥ 230mm. Stent graft được bung theo cơ chế bóp thả. Hệ thống mang Stent graft có kích thước từ ≤ 20Fr đến ≥ 24Fr, phủ lớp ái nước. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 67 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại I | Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đa sợi mật độ cao hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. - Hệ thống dẫn phần thân chính đường kính từ ≤ 18F đến ≥ 20F, phần nối dài đường kính từ ≤ 14F đến ≥ 20F . - Độ gập góc tối đa của Graft ≥ 75 độ. Có tối thiểu 4 marker đầu gần trong đó có marker giúp xác định hướng trước - sau của stent. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. - Đường kính của Stent từ ≤ 23mm đến ≥ 36mm đối với thân chính; từ ≤ 10mm đến ≥ 36mm đối với thân nối dài. - Chiều dài thân nối dài tối đa ≥ 190 mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 300 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 68 | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng loại I | * Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ bụng tương thích với Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại I Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đa sợi mật độ cao hoặc tương đương. Đường kính của Stent từ ≤ 10mm đến ≥ 36mm. * Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ ngực tương thích với Bộ Stent Graft cho động mạch chủ ngực loại I Chất liệu Stent: Nitinol, chất liệu Graft: Polyester đơn sợi mật độ cao hoặc tương đương. Đường kính của Stent từ ≤ 22mm đến ≥ 46mm. Có Marker. Không cần xoay chỉnh hệ thống khi đặt. * Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 69 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại II | Stent gồm các mắt stent làm bằng hợp kim Nitinol và phần màng bằng lớp Polyester hoặc tương đương. Có các điểm đánh dấu. Đai cổ dài 10mm (Sai số ≤± 5%) và góc gập ≥ 60 độ. Đường kính thân chính từ ≤ 20mm đến ≥ 35mm. Hệ thống mang và đặt stent: kích thước từ ≤ 13Fr đến ≥ 19Fr, phủ hydrophilic hoặc tương đương, điều chỉnh bằng núm xoay. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 70 | Stent Graft phụ dùng cho động mạch chủ bụng loại II | Phù hợp với bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng loại II Stent Graft nối dài động mạch chủ bụng đoạn nối động mạch chậu: Đường kính từ ≤ 9mm đến ≥ 12mm, chiều dài ≥ 40mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 71 | Bộ Stent Graft cho động mạch chủ bụng loại III | Khung Stent làm từ Nitinol hoặc tương đương về tính tương thích sinh học, phần graft được làm bằng Polyester hoặc tương đương. Dọc thân stent có gắn marker. Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-Thả. Thân chính có đường kính từ ≤ 25mm đến ≥ 35mm, độ dài từ ≤ 105mm đến ≥ 160mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 100 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 72 | Bộ dụng cụ vít cố định khung giá đỡ động mạch chủ | - Bao gồm tối thiểu: 01 Ống thông điều chỉnh hướng và 01 tay điều khiển đặt chân ghim Giúp cố định stentgraft vào thành mạch máu bằng cơ chế cơ học, sử dụng trong những tổn thương có giải phẫu phức tạp, hỗ trợ trong xử lý stentgraft trôi tuột sau đặt, endoleak tuýp 1. Có 2 loại gồm: - Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ ngực: Ống thông điều chỉnh hướng dài ≥ 900mm, đường kính ngoài ≤ 18Fr Điều khiển cầm tay đặt chân ghim dài ≥ 1100mm, đường kính ngoài ≤ 12Fr - Loại dùng trong can thiệp động mạch chủ bụng: Ống thông điều chỉnh hướng dài ≥ 620mm, đường kính ngoài ≤ 16Fr Điều khiển cầm tay đặt chân ghim dài ≥ 860mm, đường kính ngoài ≤ 12Fr | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 50 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 73 | Stent - graft nhiều nhánh điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực - bụng phức tạp | -Stent graft được sử dụng trong điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực-bụng phức tạp, có tối thiểu 4 nhánh stent được thiết kế phía trong lòng stent chính đã được đặt sẵn dây dẫn giúp giảm thời gian can thiệp. -Miệng mỗi nhánh thiết kế hình oval giúp tăng độ rộng làm tăng độ linh hoạt của coverstent. -Stent được thả theo cơ chế bóp-thả -Màng bọc (graft): Polyester hoặc tương đương | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 10 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 74 | Khung giá đỡ động mạch có màng bọc được chỉ định để duy trì tưới máu cho các động mạch thận | - Bao gồm khung giá đỡ có màng bọc và hệ thống đặt khung giá đỡ bung bằng bóng - Có thể sử dụng cùng với khung giá đỡ động mạch chủ (Stent Graft) trong điều trị tình trạng phình động mạch chủ chậu hoặc động mạch chủ bụng sát thận theo kỹ thuật ghép song song (Chimney) - Khung giá đỡ làm bằng thép không gỉ và ePTFE hoặc tương đương về tính tương thích sinh học - Đường kính khung giá đỡ tối thiểu các cỡ: 6mm(Sai số ± ≤ 5%), 7mm(Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài khung giá đỡ khoảng từ: ≤ 22mm đến ≥ 59 mm - Chiều dài làm việc của hệ thống: ≥ 1200mm - Tương thích với guide wire tối thiểu cỡ 0.035" - Sheath tương thích tối thiểu các cỡ: 6F, 7F - Thiết kế dạng mắt mở giúp tăng sự linh hoạt trong quá trình đưa và đặt stent | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 20 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 75 | Bộ bơm bóng nong động mạch vành áp lực cao loại I | Bao gồm: Bơm, Van cầm máu chữ Y, Insertion tool, torque device, 3-way stopcock. + Bơm chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương sử dụng trong y tế. + Khóa hỗ trợ đuổi khí bằng 1 tay + Áp lực bơm tối đa ≥ 30atm, thể tích ≥ 20ml - Van cầm máu chữ Y có đường kính tối đa ≥ 9F. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 |  |
| 76 | Bộ bơm bóng áp lực cao kiểu tay cầm chữ T hoặc hình tròn | Cấu tạo tối thiểu bao gồm: + 01 Bơm. + 01 dây dẫn chữ Y. + 01 Khóa 3 chạc. + 01 Que nong. + 01 dây nối. + 01 que lái dây dẫn. + 01 dây nối áp lực cao. - Thiết kế vị trí tay cầm hình tròn hoặc chữ T. - Áp lực tối đa ≥ 30atm. - Dung tích ≥ 20ml. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 |  |
| 77 | Ống thông đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tần | Bao gồm: 01 Ống thông gắn đầu đốt chỉ định điều trị suy giãn tính mạch. Đầu đốt: - Đầu đốt được phủ bằng chất liệu FEP (Fluorinated ethylene propylene) và PET (Polyethylene Terephthalate) hoặc tương đương chất liệu để cách nhiệt. - Chiều dài đầu đốt từ ≤ 30mm đến ≥ 80mm (gồm tối thiểu 3 loại) - Đường kính đầu đốt: từ ≤ 2.0mm đến ≥ 2.3mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Đầu đốt sinh nhiệt tối đa ≥ 120 độ C. Ống thông: - Ống thông gắn với đầu đốt chiều dài từ ≤ 600mm đến ≥ 1000mm (gồm tối thiểu 2 loại) - Tương thích ống thông tối thiểu cỡ 6F và 7F, tương thích với dây dẫn 0.025''. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 |  |
| 78 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại I | Chiều dài dây ≥ 2500mm. Đường kính dây từ ≤ 400µm đến ≥ 600µm. Đường kính đầu phát nhiệt từ ≤ 1.0mm đến ≥ 1.8mm. Đầu đốt phát xạ năng lượng tỏa tròn. Tương thích với introduce sheath, tối thiểu các loại 4F và 6F. Có góc phát tia laser lệch 60 độ so với đầu kim đảm bảo mạch được đóng trong suốt quá trình rút dây đốt. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 |  |
| 79 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại II | Bộ dụng cụ đốt Laser nội mạch gồm kim chọc, guildwire, dây đốt, sheat tối thiểu cỡ 4F. Dài ≥ 100mm Chiều dài dây dẫn ≥ 450mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 800 |  |
| 80 | Ống thông laser [điều trị tĩnh mạch hiển lớn] Loại III | - Ống thông gắn với đầu đốt chiều dài 2500mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính ≤ 400µm đến ≥ 600µm. - Tương thích tối thiểu với dây dẫn 0.035''. - Có thẻ lưu trữ hoặc tương đương để lưu trữ thông tin bệnh nhân. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 400 |  |
| 81 | Vi dây dẫn chọc tách huyết khối các loại | Đường kính đầu xa từ ≤ 0.028" đến ≥ 0.068", gồm tối thiểu 4 loại. Chiều dài từ ≤ 1500mm đến ≥ 1900mm, gồm tối thiểu 3 loại. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 50 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 82 | Dụng cụ lọc huyết khối đặt tạm thời TMC dưới (Filter) | Chất liệu: Elgiloy hoặc tương đương về tính trơ sinh học, không nhiễm từ) có khả năng thu hồi. Đường kính bung: 40mm (Sai số ± ≤ 5%). Bộ phụ kiện đi kèm gồm tối thiểu: - 1 dụng cụ mở đường có van cầm máu 7F - 1 que nong 7F - 1 dây dẫn phủ PTFE hoặc tương đương chiều dài ≥ 1500mm, đường kính 0.035" (Sai số ± ≤ 5%) - 1 que đẩy lưới lọc loại ngắn, chiều dài ≥ 180mm - 1 que đẩy lưới lọc loại dài, chiều dài ≥ 600mm - 1 bộ dụng cụ đựng lưới lọc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 50 | Nhóm các quốc gia Châu Âu hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 83 | Bộ dụng cụ thu hồi lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới (filter) | Bộ dụng cụ bao gồm tối thiểu: - 1 dụng cụ mở đường - 1 que nong - 1 ống thu lưới lọc - 1 dây dẫn phủ PTFE hoặc tương đương chiều dài ≥ 1500mm, đường kính 0.035" (Sai số ± ≤ 5%), tương thích với lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 50 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 84 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da (kèm hệ thống nạp van và chuyển van) loại I | Bao gồm: 01 van động mạch chủ sinh học thay qua da loại tự nở, 01 hệ thống chuyển van và 01 hệ thống nạp van Van động mạch chủ sinh học: - Khung van làm bằng chất liệu Nitinol, chiều cao ≥ 45mm. - Lá van làm bằng màng tim lợn. - Có 3 điểm đánh dấu cản quang bằng vàng, hỗ trợ định vị vị trí van. - Có 1 lớp váy ngoài làm từ màng tim lợn giúp giảm hở cạnh chân van. - Van có kích thước tối thiểu ≤ 23mm, kích thước tối đa ≥ 34mm. - Cho phép thu hồi và đặt lại vị trí van. Hệ thống chuyển van: - Tương thích tối thiểu sheath 14F | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 10 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 85 | Bộ van tim động mạch chủ sinh học thay qua da (kèm hệ thống nạp van và chuyển van) loại II | Bao gồm: 01 van động mạch chủ sinh học thay qua da, 01 hệ thống chuyển van và 01 hệ thống nạp van Van động mạch chủ sinh học: - Khung van làm bằng chất liệu Nitinol tự nở có khả năng thu hồi và điều chỉnh vị trí khi thả. - Các lá van được thiết kế từ màng tim bò. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang, hỗ trợ định vị vị trí van. - Van có kích thước tối thiểu ≤ 22mm, kích thước tối đa ≥ 30mm. Hệ thống chuyển van: - Tương thích với Sheath ≤ 15F | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 10 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 86 | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van được bung ra bằng bóng | Bộ thay van động mạch chủ qua da, van được nong bằng bóng - Khung bằng chất liệu cobalt-chromium hoặc tương đương, van ba lá làm bằng mô màng tim bò - Đường kính van: từ ≤ 20mm đến ≥ 29mm - Áp suất bóng ≥ 4atm Hệ thống chuyển van: - Tương thích tối thiểu sheath 14F, 16F | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 10 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 87 | Stent đỡ (stent) tĩnh mạch | Bao gồm: 01 Stent gắn liền ống thông để chỉ định điều trị hẹp tắc tĩnh mạch ngoại biên. Stent: - Stent chất liệu hợp kim nickel titanium (nitinol). - Chiều dài ≤ 40mm đến ≥ 150mm (gồm tối thiểu 5 loại) - Đường kính ≤ 10mm đến ≥ 20mm (gồm tối thiểu 6 loại) - Dạng mắt lưới mở. Ống thông: - Chiều dài: ≥ 900mm - Tương thích với dụng cụ mở đường tối thiểu cỡ 9F. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 50 | Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc Nhóm các nền kinh tế lớn G7 |
| 88 | Kìm sinh thiết khí phế quản dùng 1 lần | - Kìm sinh thiết có tối thiểu loại không kim và có kim hoặc tương đương để xác định chính xác vị trí lấy sinh thiết, có tối thiểu 2 loại ngàm hình ovan, cá sấu. - Chiều dài làm việc trong khoảng từ ≤ 1200mm đến ≥ 1800mm, tương thích với kênh làm việc tối thiểu loại 2.0mm (Sai số ≤ 5%) - Đường kính dây tối thiểu loại 1.8mm (Sai số ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc |
| 89 | Kìm gắp dị vật khí phế quản dùng 1 lần | - Kìm gắp dị vật ngàm kết hợp cá sấu và răng thỏ phù hợp với hình dạng dị vật khác nhau - Đường kính ngàm 1.8mm (Sai số ≤ 5%) - Độ mở ngàm 8mm (Sai số ≤ 5%) - Chiều dài làm việc trong khoảng từ ≤ 1200mm đến ≥ 1800mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G20 hoặc |
| 90 | Máy tạo nhịp 1 buồng có đáp ứng tần số | - Máy tạo nhịp tim 1 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 01 cái; Introducer: 1 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1,5 Tesla; + Thể tích máy ≤ 10cc, trọng lượng ≤ 20gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 45mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 14 năm - Có chức năng: + Có tính năng tự động phát xung dự phòng khi phát hiện mất dẫn. + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 30 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 91 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng không đáp ứng tần số | Máy tạo nhịp tim, 2 buồng có đáp ứng tần số • Thể tích máy ≤ 15cc, trọng lượng ≤ 30gram • Có tính năng ổn định nhịp thất khi có AT/AF • Có tính năng đáp ứng với rớt nhịp • Có tối thiểu 2 tính năng giảm tạo nhịp thất không cần thiết. • Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp • Có tối thiểu 5 tính năng can thiệp và điều trị nhịp nhanh nhĩ • Có tính năng quản lý xung tạo nhịp đầu ra kênh nhĩ và kênh thất • Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. • Tuổi thọ pin ≥ 12 năm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 92 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại I | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1,5 Tesla + Thể tích máy ≤15cc, trọng lượng ≤ 20 gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 50mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 9 năm - Có chức năng: + Có tính năng tự động phát xung dự phòng khi phát hiện mất dẫn, giảm thiểu tạo nhịp thất không cần thiết tránh gây suy tim. + Có khả năng phát hiện, cảnh báo các cơm rối loạn nhịp nhĩ AT/AF + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 2 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 93 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại II | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 3 Tesla + Thể tích máy ≤ 15cc, trọng lượng ≤ 20gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 50mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 9 năm - Có chức năng: + Có tính năng tự động phát xung dự phòng khi phát hiện mất dẫn, giảm thiểu tạo nhịp thất không cần thiết tránh gây suy tim. + Có tính năng tự động nhận cảm, cảnh báo loạn nhịp nhanh nhĩ + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 94 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại III | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 3 Tesla + Thể tích máy ≤ 15cc, trọng lượng ≤ 20gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 50 mm x 50mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 9 năm - Có chức năng: + Có giao tiếp không dây. + Hệ thống tạo nhịp đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng 5V khi phát hiện mất dẫn; lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực + Tự động nhận cảm, Tạo nhịp kiềm nén rung nhĩ; có thể giám sát điện trở xuyên lồng ngực để theo dõi phù phổi. + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 95 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại IV | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 máy; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái + Có thể chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T + Có khả năng Tự động dò tìm khoảng nhĩ thất Search AV+ + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 11 năm + Khối lượng ≤ 32g, thể tích ≤ 14cc + Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 96 | Máy tạo nhịp 2 buồng có đáp ứng tần số loại V | - Máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 máy; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Introducer: 2 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T + Thể tích máy ≤ 13cc, trọng lượng ≤ 28gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 45 mm x 48 mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 09 năm + Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 20 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 97 | Máy tạo nhịp tái đồng bộ CRTP có tính năng tối ưu hóa thời gian Nhĩ - Thất, Thất - Thất loại I | - Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái; Dây điện cực tạo nhịp: 02 cái; Dây điện cực tạo nhịp thất trái: 01 cái; Introducer: 3 cái + Thể tích máy ≤ 14cc, trọng lượng ≤ 24gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 55mm x 59mm + Tuổi thọ máy tối đa ≥ 8 năm - Có chức năng: + Theo dõi điện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi. + Tạo nhịp kiềm chế rung nhĩ: giảm rung nhĩ cơn và rung nhĩ kéo dài. + Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim ≥ 14 phút | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 10 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| 98 | Máy phá rung ICD 1 buồng loại I | - Máy phá rung 1 buồng, bộ bao gồm tối thiểu: Thân máy chính: 01 cái , Dây điện cực sốc: 01 cái, Introducer: 01 cái - Có thể chụp MRI toàn thân 1,5 Tesla + Thể tích máy ≤ 30cc, trọng lượng ≤ 70gram + Kích thước máy chiều cao x chiều rộng ≤ 70mm x 55mm + Năng lượng phát sốc: ≤ 36J; Năng lượng dự trữ: ≤ 40J - Có chức năng: + Phát hiện quá dòng, tự động thay đổi cấu hình Shock điện để đảm bảo vẫn cung cấp điều trị điện thế cao khi phát hiện quá dòng. + Lập trình, cung cấp thêm Vector sốc RV-SVC dự phòng trường hợp dây điện cực sốc bị lỗi, chức năng giảm nhận cảm nhầm sóng T, theo dõi diện trở lồng ngực giúp phát hiện phù phổi. + Giúp phân biệt VT và SVT (Nhịp nhanh thất và nhịp nhanh trên thất) + Tạo nhịp cắt cơn nhịp nhanh ATP trước khi sạc và trong khi sạc tụ ở vùng VF + Theo dõi ST chênh cho phép phát hiện chênh đoạn ST rõ rệt, có liên quan đến các cơn loạn nhịp thất. + Có thể chụp MRI ngay sau khi cấy máy | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 10 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Châu Âu |
| 99 | Máy phá rung ICD 1 buồng loại II | • Tạo nhịp và khử rung tim, 1 buồng, có chuẩn DF4/DF1. • Cho phép cài đặt vùng phân biệt nhịp nhanh trên thất ≤ 240ms trong vùng phát hiện rung thất. • Thời gian sạc cho mỗi lần shock tim ≤ 8,5s • Có thể chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T. • Tự động chuyển đổi tạo nhịp vượt tần số trước và trong khi sạc tụ. • Cung cấp tùy chọn không xâm lấn để xử lý các trường hợp bị "nhận lầm sóng T" và biên độ sóng R giảm. • Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 10 | Nhóm các nền kinh tế lớn G7 hoặc Nhóm các quốc gia Châu Âu |
| 100 | Dù bít ống động mạch | Chất liệu PTFE hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Khung được làm từ hợp kim Nitinol. Có tính năng nhớ định dạng, có thể thu lại và định vị lại. Gồm tối thiểu các cỡ: 4/6mm, 6/8mm, 8/10mm, 10/12mm, 12/14mm, 14/16mm, 16/18mm. Tương thích MRI. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 40 | Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 101 | Dù bít thông liên thất | Chất liệu PTFE hoặc tương đương về tính tương thích sinh học. Có cản quang. Kích thước từ ≤ 4mm đến ≥ 24mm. Có thể thu lại và định vị lại. Có tính năng nhớ định dạng. Tương thích MRI | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 40 | Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 102 | Bộ dụng cụ thả dù | Đường kính từ ≤ 5F đến ≥14F. Có khả năng đẩy và chống gấp khúc. Có lớp lót PTFE. Có nhiều kiểu đầu cong can thiệp khác nhau tối thiểu loại 45 độ và 180 độ | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 80 | Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| 103 | Dù bít thông liên nhĩ | Khung của thiết bị được làm từ hợp kim Nitinol. Có cản quang. Kích thước từ ≤ 14mm đến ≥ 38mm. Có thể thu lại và định vị lại. Có tính năng nhớ định dạng. Tương thích MRI | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 40 | Nhóm các nền kinh tế lớn G20 |
| III | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức các cơ sở. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 2 ngày kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 4 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 5 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  |  |  |
| 6 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  |  |  |
| 7 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  |  |  |

1.3 Các yêu cầu và chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Để thuận tiện cho việc xem xét và đánh giá các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT, nhà thầu thực hiện việc tổng hợp và kê khai các nội dung là tiêu chí đánh giá thuộc phạm vi yêu cầu của E-HSMT:

1.3.1 Hướng dẫn kê khai về hợp đồng tương tự

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu tại Bảng số 5.3 về tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự của nhà thầu, đồng thời đính kèm các tài liệu chứng minh theo quy định của E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp:

Bảng số 5.3

| STT | Tên Hợp đồng tương tự | Giá trị của hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Mã HS của hàng hóa theo yêu của E-HSMT | Giá trị hoàn thành tối thiểu của mã HS theo yêu cầu của E-HSMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh*)) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, hoặc quy đổi thành tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá quy đổi theo quy định của E-HSMT) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện theo tờ khai hải quan tại thời điểm hàng hóa được nhập khẩu) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành) | (Ghi mã HS tương ứng của hàng hóa tương tự theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, Ghi giá trị tương ứng với mã HS theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) |

1.4.2. Hướng dẫn lập bảng chào đáp ứng kỹ thuật

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật theo mẫu tại Bảng số 5.4 dưới đây và đính kèm theo E-HSDT. Mẫu này dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này và trình bày file scan theo hướng dẫn dưới đây. Nhà thầu phải có trách nhiệm làm rõ khi có yêu cầu trong trường hợp có sự sai khác giữa các nội dung kê khai và nội dung đính kèm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc làm rõ E-HSDT theo quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành. Các thông tin kỹ thuật và các dịch vụ, nội dung liên quan đến cung cấp hàng hóa do nhà thầu liệt kê theo mẫu tại Bảng số 5.4 được xem là nội dung tóm tắt về phương án kỹ thuật của nhà thầu, Bên mời thầu sẽ đối chiếu trên cơ sở các thông tin khác và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa của nhà thầu kèm theo E-HSDT để đánh giá. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nhưng không đủ cơ sở để chứng minh có thể được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảng số 5.4. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên vật tư: ...... Số lượng: ...... | Tên vật tư: ...... Tên Thương mại:… Số lượng: ...... Mã hàng hóa: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu kỹ thuật và số lượng | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| III | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Tại Bảng số 5.4 trên, cột “Nội dung yêu cầu của E-HSMT” được dẫn chiếu từ nội dung tại cột “Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)” của Bảng số 5.1 mục 1.2, Chương V. Yêu của về kỹ thuật. Nhà thầu thực hiện kê khai đầy đủ thông tin, ghi cụ thể tên tài liệu tham chiếu, số trang và trích dẫn nội dung tham chiếu cụ thể. Nhà thầu đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalô hoặc tài liệu kỹ thuật phần trích dẫn nội dung tham chiếu. Các tài liệu này làm cơ sở để đối chiếu làm rõ về đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT được phân chia riêng biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự (Ví dụ: Bộ chuyển tiếp. 1. Giấy ủy quyền, 2. Bảng phân loại 3. Số lưu hành/GPNK/TKHQ, 4. ISO, 5. Tài liệu kỹ thuật v.v… Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu phải tách ra thành từng file riêng và đặt tên file theo đúng tên nhà thầu sử dụng để tham chiếu tại Bảng chào đáp ứng.

Các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa; năng lực, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và sự đáp ứng về yêu cầu của kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải đảm bảo:

- Nếu là bản sao phải có chứng thực của cơ quan chức năng, nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải có dấu xác nhận của nhà thầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung.

- Nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội..

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Nếu qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định (nếu có) có bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận, nghiệm thu và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu  cầu về đặc tính kỹ thuật, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng hợp đồng và tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết hoặc Chủ đầu tư trình cấp cho thẩm quyền quyết định, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Mục 4. Hướng dẫn cung cấp tài liệu được hưởng ưu đãi.

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025  cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.