Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  | Có chứng chỉ còn hiệu lực | Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực |
| 3 | Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b |  |  |  | Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b | Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đạt | Không đạt |
| I | BƠM XI MĂNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG CÓ BÓNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại I |  | Bộ | 325 |  |  |
| 1.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Bộ trộn chất liệu nhựa y tế. - Xi măng độ nhớt độ nhớt thấp. Thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 23°C. Thời gian đông cứng ≤ 6 phút. Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính cản quang và kết dính - 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Hệ thống | 325 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1.2 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Mũi khoan đường kính 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) - Ông thông đường kính 4.2mm (sai số ± ≤ 5%) | Bộ | 325 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ, có loại đầu bằng và có lỗ ở bên. - Đường kính 3.5mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài 215mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 1.300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1.4 | Kim chọc tạo đường vào cho bóng | Uốn cong được đầu tip trong thân đốt sống. Chỉnh góc đầu tạo kênh từ 0 độ đến ≥ 90 độ | Cái | 325 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1.5 | Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực | - Chiều dài dây tối thiểu 600mm - Áp lực tối đa ≥ 30atm - Dung tích xy lanh tối thiểu 20ml. - Áp lực đồng hồ hiển thị tối đa ≥ 40atm, - Tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa. - Mỗi vòng xoay 0.5ml (Sai số ± ≤ 5%) | Bộ | 325 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤ 15mm đến ≥ 25mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Bóng cong tối đa 135 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Chịu được áp lực tối đa ≥ 350psi. | Bộ | 325 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1.7 | Dụng cụ taro | - Mũi khoan giúp mở rộng không gian trong thân đốt sống. - Đường kính 3.5mm (sai số ± ≤ 5%). | Bộ | 325 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại II |  | Bộ | 650 |  |  |
| 2.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, thiết kế dạng bi lắc chất liệu kim loại. - Dung tích ≥ 20cc - Trong hệ thống trộn có sẵn xi măng sinh học: + Xi măng độ nhớt cao, thời gian đông 2 phút, thời gian làm việc 10 phút ở nhiệt độ phòng 22 độ C. + Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 19g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Hệ thống | 650 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2.2 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Kim cỡ tối thiểu 2 loại 11G và 13G - Đường kính trong ≥ 2mm - Chiều dài 260mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Chiều dài 200mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 2.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2.4 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Dung tích bóng từ ≤ 4ml và ≥ 6ml. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 150 psi. - Có đánh dấu cản quang. Kèm theo bơm áp lực gồm xi lanh bơm cản quang và đồng hồ đo áp lực - Có thiết kế tăng và hạ áp 2 chiều và xả áp suất khẩn cấp - Áp suất tối đa ≥ 750psi | Cái | 1.300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại III |  | Bộ | 260 |  |  |
| 3.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn khép kín, thiết kế tay cầm đẩy trực tiếp, dung tích ≥ 40cc - Có thiết kế khóa và điều chỉnh đẩy xi măng. | Hệ thống | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt thấp, đông đặc ≤ 10 phút tại 37 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3.3 | Kim chọc dò | - Chất liệu thép không gỉ, mũi vát - Đường kính có tối thiểu 2 loại 11G và 13G; - Chiều dài kim 160mm (sai số ± ≤ 5%). - Có thiết kế khóa | Cái | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa y tế - Chiều dài làm việc 200mm (sai số ± ≤ 5%) - Dung tích tối thiểu 1.5cc (sai số ± ≤ 5%). Bao gồm mũi khoan thân đốt sống và bộ ông thông dẫn đường | Cái | 1.560 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3.5 | Bóng và xi lanh bơm phồng bóng | - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, tối thiểu 3 loại. Chịu áp lực tối đa ≥ 400psi. Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang. Kèm theo đồng hồ đo áp lực. Có khóa | Bộ | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại IV |  | Bộ | 190 |  |  |
| 4.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín. - Dung tích tối thiểu 40ml. | Hệ thống | 190 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4.2 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt trung bình, đông đặc ≤ 18 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 15 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 190 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim chọc dò qua đốt sống kiểu hình thoi, cán nhựa. - Đường kính 4mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài 160mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 190 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4.4 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Đầu kim dạng cong. - Đầu kim điều chỉnh đến tối thiểu 90 độ bằng cách xoay cán tay cầm; - Trên thân có 2 vạch đánh dấu. - Đường kính tối thiểu 3mm. - Chiều dài 320mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 190 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4.5 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | Kim chọc đẩy xi măng vào thân đốt sống có bề mặt nhẵn, gồm tối thiểu 4 loại: đầu phẳng, răng cưa, có lỗ một bên và dạng mũi vát | Cái | 760 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng tối đa lên tới ≥ 20mm. - Đầu bóng có thể điều khiển được độ cong trong khoảng từ 0 đến ≥ 90°. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi, kèm đồng hồ. | Bộ | 190 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại V |  | Bộ | 320 |  |  |
| 5.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Bộ trộn chất liệu nhựa y tế. - Xi măng độ nhớt độ nhớt thấp. Thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 23°C. Thời gian đông cứng ≤ 6 phút. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g xi măng có tính cản quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Hệ thống | 320 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5.2 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Mũi khoan đường kính tối thiểu 2 loại 3.0mm (sai số ± ≤ 5%) và 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) - Ống thông đường kính tối thiểu 2 loại 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) và 4.2mm (sai số ± ≤ 5%) | Bộ | 640 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ - Đường kính tối thiểu 2 loại 3.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 3.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 215mm (Sai số ± ≤ 5%) | Cái | 1.920 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5.4 | Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực | - Chiều dài dây tối thiểu 600mm - Áp lực tối đa ≥ 30atm - Dung tích xy lanh tối thiểu 20ml. - Áp lực đồng hồ hiển thị tối đa ≥ 40atm, - Tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa. - Mỗi vòng xoay 0.5ml (Sai số ± ≤ 5%) | Bộ | 640 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Chịu áp lực tối đa ≥ 300psi. | Bộ | 640 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5.6 | Dụng cụ taro | - Mũi khoan giúp mở rộng không gian trong thân đốt sống. - Đường kính từ ≤ 3.0mm đến ≥ 3.5mm. | Bộ | 640 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại VII |  | Bộ | 1.600 |  |  |
| 6.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng kim loại, dung tích ≥ 10cc. - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng, kiểm soát theo chu kì 1/4 vòng, nắp khóa dạng Lock-down. Áp lực tối đa ≥ 120 bar. | Hệ thống | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 6 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài 4.0mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính trong ≥ 3.5mm. - Chiều dài 130mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6.4 | Kim chọc khoan cuống sống | - Đầu mũi dạng cong. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính 4mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài tối thiểu 2 loại 160mm và 165mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6.5 | Kim chọc bơm xi măng | - Đầu mũi dạng cong. - Chất liệu PEEK. - Đường kính ngoài 3.5mm. - Đường kính trong 3mm. - Phần mũi kim cong dài tối thiểu 2 loại 22mm và 26mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài 165mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6.6 | Xi lanh bơm phồng bóng | - Dung tích 20ml (sai số ± ≤ 5%). - Áp xuất tối đa 30ATM (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6.7 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤18mm đến ≥ 26mm. - Chiều dài ống ngoài 235mm (sai số ± ≤ 5%). - Bóng nong dạng cong. - Đường kính ≥ 3.2mm. - Dung tích bóng tối thiếu 2 loại 4ml (sai số ± ≤ 5%) và 6ml (sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm phồng tối đa từ ≤ 7ml đến ≥ 9ml. | Bộ | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại IX |  | Bộ | 1.200 |  |  |
| 7.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim chọc dò qua cuống sống cỡ 11G. - Chiều dài 140mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 2.400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng có độ nhớt cao, thời gian đông cứng trong 18 phút, thời gian làm việc ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C + Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. - 01 lọ dung dịch pha tối thiểu 10ml dung dịch để pha xi măng. | Gói | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Chất liệu thép không gỉ, loại thẳng - Chiều dài 216mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 7.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7.4 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm | Cái | 2.400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7.5 | Đồng hồ đo áp lực | Đồng hồ đo áp lực từ 0 đến ≥ 30 Bar | Cái | 2.400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7.6 | Mũi khoan tự taro | Chất liệu thép không gỉ | Cái | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7.7 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng | - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng gồm tối thiểu: Giá đỡ, phễu, Bình trộn, van khóa 1 chiều, ren vặn. - Chất liệu nhựa PVC. - Hệ thống bơm trộn kín với khóa van 1 chiều. Bơm áp lực dạng đẩy xi măng dạng ren vặn - Thể tích từ 0 đến ≥ 35ml | Bộ | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại X |  | Bộ | 195 |  |  |
| 8.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín. - Dung tích tối thiểu 40ml. - Tối thiểu có 4 xi lanh loại ≥ 5ml. | Hệ thống | 195 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8.2 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt trung bình, đông đặc ≤ 18 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 15 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C. + Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính - 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 195 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim chọc dò qua cuống sống cỡ 11G. - Chiều dài 125mm (sai số ± ≤ 5%). - Kim chọc dò tạo đường hầm vào thân đốt sống dạng mũi khoan chiều dài 190mm (sai số ± ≤ 5%). - Kim chọc dò sinh thiết xương kèm 01 ống chứa bệnh phẩm tối thiểu 10ml. | Cái | 390 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ - Chiều dài 200mm (Sai số ± ≤ 5%), - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 1.5cc. | Cái | 1.170 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Dung tích bóng từ ≤ 3ml đến ≥ 6ml. - Áp suất của bóng nong tối đa ≥ 400psi, kèm đồng hồ. - Dung tích xilanh tối thiểu 20 ml. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400psi. - Có thể đẩy hoặc xoay bơm để làm phồng hoặc làm xẹp bóng trong khi phẫu thuật. | Bộ | 390 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XI |  | Bộ | 1.200 |  |  |
| 9.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: - 01 Bộ trộn gồm: + 01 thân bộ trộn dung tích tối thiểu 70cc trong đó có cơ chế khóa Luer + 01 tay trộn + 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc + 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn + 01 dây hút chân không + 01 xy lanh 10ml để hút dung dịch pha vào xi măng + 01 kim tiêm - Xi măng: xi măng có độ nhớt cao, có cản quang. Thời gian làm việc trung bình ở 23°C là 13 phút (sai số ± ≤ 5%), thời gian đông cứng trung bình 16 phút (sai số ±≤ 5%). Thành phần gồm: + 01 gói Bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ Dung dịch pha tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Hệ thống | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9.2 | Kim chọc dò cuống sống | - 02 Kim có dạng mũi vát và mũi kim cương, chất liệu thép không gỉ. - 02 ống Trocar rỗng nòng: đường kính ngoài đầu gần ≤ 5mm, đường kính trong đầu xa ≥ 2.5mm. - 01 mũi khoan thân đốt sống - 02 dụng cụ đẩy xi măng. | Bộ | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9.3 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Đường kính bóng tối đa sau khi bơm lên tới ≥ 15mm. - Dung tích bóng nong khi bơm tối đa ≥ 5cc. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang. | Bộ | 2.400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9.4 | Xi lanh bơm phồng bóng | - Áp lực bơm tối đa ≥ 400psi. Có đồng hồ hiển thị áp lực bơm dạng LCD. - Hiển thị cả hai đơn vị psi và atm. | Bộ | 2.400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9.5 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | - Chất liệu thép không gỉ và nhựa. - 01 ống rỗng nòng - 01 kim chọc đẩy xi măng có vạch đo độ sâu - Dung tích tối thiểu 1cc trong thân dụng cụ. | Cái | 4.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XII |  | Bộ | 900 |  |  |
| 10.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, kiểu trộn dạng tay quay. - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kiểu thuỷ lực có dây nối dài. - Xi măng độ nhớt cao, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc sau khi trộn, sử dụng được ngay mà không cần phải đợi. thời gian làm việc của xi măng ≥ 9 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính cản quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Hệ thống | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10.2 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Kim loại 11G - Đường kính trong ≥ 3mm - Chiều dài 120mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10.3 | Kim chọc khoan cuống sống | - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài ≤ 3.0mm. - Chiều dài 180mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài ≤ 3.0mm. - Đường kính trong ≥ 2mm. - Chiều dài 180mm (Sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 0.75cc | Cái | 3.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10.5 | Xi lanh bơm phồng bóng | - Áp lực bơm từ 0 đến ≥ 400psi. Có đồng hồ hiển thị áp lực bơm. - Ống nối dài ≥ 300mm. | Cái | 1.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Bóng nong dạng cong - Đường kính bóng ≥ 3mm. - Dung tích bóng khi bơm tối đa gồm tối thiểu 2 loại 4ml và 6ml. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi. - Có đánh dấu cản quang. | Bộ | 1.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XIV |  | Bộ | 65 |  |  |
| 11.1 | Kim chọc dò | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Chiều dài từ ≤ 115mm đến ≥ 150mm | Cái | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11.2 | Xi măng kèm dung dịch pha | Thời gian đông cứng từ 7-14 phút ở nhiệt độ trong khoảng 25 -30 độ. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Cái | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài từ ≤ 140mm đến ≥ 155mm | Cái | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11.4 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Chất liệu thép không gỉ. - Có dụng cụ hỗ trợ định vị và tạo đường hầm. | Bộ | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11.5 | Bóng nong thân đốt sống | - Đường kính từ ≤ 14mm tới ≥ 18mm. - Thể tích từ ≤ 3cc đến ≥ 7cc. - Chịu áp lực tối đa ≥ 300psi. | Cái | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11.6 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: - 01 Bộ trộn gồm: + 01 Bơm đẩy xi măng có khóa điều chỉnh áp. dung tích tối thiểu 30ml + 01 Thanh trộn xi măng dạng lò xo có nắp đậy + 01 Thanh đẩy xi măng + 01 Dây dẫn xi măng nối với Kim chọc dò + 01 Phễu + 01 Dây nối | Cái | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XV |  | Bộ | 100 |  |  |
| 12.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Chất liệu thép không gì - Tay cầm nhựa y tế - Mũi vát - Đường kính trong 2.0mm(sai số ± ≤ 5%), đường kính ngoài 3.0mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 140mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12.2 | Xi măng kèm dung dịch pha | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian chờ ≤ 90 giây, thời gian làm việc ≤ 8 phút, thời gian đông cứng sau khi làm việc ≤ 2 phút ở nhiệt đô 23 độ C. - Bao gồm tối thiểu + 20g bột xi măng chứa chất cản quang và kết dính. + 8g dung dịch pha xi măng. | Hộp | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12.3 | Bơm áp lực cho bóng nong | - Áp suất tối đa ≥ 440 PSI - Xi lanh tối thiếu 20ml - Kèm theo đồng hồ hiển thị áp suất | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12.4 | Kim chọc đẩy xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ - Chiều dài 220mm (sai số ± ≤ 5%) - Thể tích tối thiểu 1.5cc | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12.5 | Bóng nong thân đốt sống | - Chiều dài 15mm (sai số ± ≤ 5%) - Dung tích tối thiểu 4ml - Áp lực tối đa ≥ 440 PSI - Có điểm đánh dấu cản quang | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12.6 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín - Dung tích tối thiểu 35ml - Có thiết kế kiểm soát dung tích khi trộn và bơm | Hệ thống | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại VII |  | Bộ | 260 |  |  |
| 13.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng thép không gỉ, dung tích ≥ 90cc. | Hệ thống | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt thấp, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 11 phút, thời gian làm việc ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 19 độ C - Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính - 01 lọ dung dich pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13.3 | Kim chọc dò | - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 11G - Chiều dài 170mm (sai số ± ≤5%) | Cái | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ. Đầu kim dạng cong, có khoá kết nối. - Chiều dài 300mm (sai số ± ≤5%), - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 2.5cc. | Cái | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi, kèm đồng hồ. | Bộ | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| II | BỘ BƠM XI MĂNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG KHÔNG CÓ BÓNG |  |  |  |  |  |
| 14 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại I |  | Bộ | 260 |  |  |
| 14.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn khép kín, thiết kế tay cầm đẩy trực tiếp, dung tích ≥ 40cc - Có thiết kế khóa và điều chỉnh đẩy xi măng. | Hệ thống | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 14.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt thấp, đông đặc ≤ 10 phút tại 37 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 14.3 | Kim chọc dò | - Đầu kim mũi vát, có đánh dấu - Chất liệu kim làm bằng thép không gỉ và cán làm bằng nhựa - Đường kính kim có tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - Chiều dài 125 mm (sai số ± ≤ 5%). - Có thiết kế khóa | Cái | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại III |  | Bộ | 520 |  |  |
| 15.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - 1 bơm áp lực, dung tích tối thiểu 15ml. - Có lẫy khóa an toàn và khóa chuyển từ chế độ pittong sang chế độ ren vặn. - Dụng cụ trộn xi măng loại kín, dung tích ≥ 40ml, - Tối thiểu 4 xi lanh loại 5ml. | Hệ thống | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15.2 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt trung bình, đông đặc ≤ 18 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 15 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C. - Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính - 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15.3 | Kim chọc dò | - Kim chọc dò cán nhựa - Đường kính loại 11G - Chiều dài gồm tối thiểu hai loại 100mm (sai số ± ≤ 5%) hoặc 150mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.040 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 16 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại IV |  | Bộ | 260 |  |  |
| 16.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống trộn: + Chất liệu nhựa y tế, thiết kế dạng bi lắc chất liệu kim loại. + Dung tích ≥ 20cc Bơm áp lực đẩy xi măng gồm tối thiểu 4 xi lanh dung tích ≥ 5cc, và hệ thống điều chỉnh áp lực tối đa ≥ 18N Xi măng: Xi măng độ nhớt cao, thời gian đông 2 phút, thời gian làm việc 10 phút ở nhiệt độ phòng 22 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 19g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Hệ thống | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 16.2 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Kim gồm tối thiểu hai loại 11G và 13G - Đường kính trong ≥ 2mm - Chiều dài tối thiểu 120mm. | Cái | 520 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại V |  | Bộ | 700 |  |  |
| 17.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng kim loại, dung tích ≥ 80cc. - Có cơ chế dừng bơm xi măng bằng cách quay 180° ngược chiều kim đồng hồ. Áp lực tối đa ≥ 50bar. | Hệ thống | 700 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ngay sau khi trộn, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 25 độ C - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 24g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 700 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc dạng nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa, có khóa chống xoay. - Đường kính kim tối thiểu các loại 11G và 13G. - Chiều dài từ ≤ 100mm đến ≥ 150mm. | Cái | 1.400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại VI |  | Bộ | 1.200 |  |  |
| 18.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng kim loại, dung tích ≥ 10cc. - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng, kiểm soát theo chu kì 1/4 vòng, nắp khóa dạng Lock-down. Áp lực tối đa ≥ 120 bar. | Hệ thống | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 6 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài có tối thiểu 4 loại từ ≤ 2.0mm đến ≥ 4.2mm. - Đường kính trong có tối thiểu 4 từ ≤ 1.4mm đến ≥ 3.7mm. - Chiều dài ≤ 100mm đến ≥ 190mm, tối thiểu 5 loại. | Cái | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim dạng cong. - Chất liệu PEEK - Đường kính ngoài 2.8mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính trong 2.2mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài phần kim cong ≥ 20mm | Cái | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại VIII |  | Bộ | 1.000 |  |  |
| 19.1 | Kim chọc dò cuống sống | - 01 Kim mũi vát. Đường kính kim có tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - 01 ống trocar, tay cầm có khóa. - Có các điểm đánh dấu kiểm soát độ sâu. - Chiều dài 125mm (Sai số ±≤ 5%) | Cái | 2.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng có độ nhớt cao, Thời gian làm việc trung bình khoảng 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 1.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Chất liệu nhựa y tế và thép không gỉ. Bao gồm: - 01 bộ trộn dạng tay quay. Có van an toàn, được kích hoạt khi áp lực bên trong xylanh quá cao hoặc đẩy xi măng quá nhanh. - 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn. - 01 pittong đẩy xi măng vào xylanh. - 01 xylanh để hút xi măng, kết nối được với bộ trộn. - 01 tay cầm kết nối với xy lanh. - Áp lực bơm tối đa ≥ 120 bar - Có chức năng tự động điều chỉnh áp lực bơm. - Dung tích bơm tối đa ≥ 10cc. | Hệ thống | 1.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 20 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại IX |  | Bộ | 900 |  |  |
| 20.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống trộn: + Chất liệu nhựa y tế, kiểu trộn dạng tay quay. + Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kiểu thuỷ lực có dây nối dài. Xi măng: Xi măng độ nhớt cao, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc sau khi trộn, sử dụng được ngay mà không cần phải đợi. thời gian làm việc của xi măng ≥ 9 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Hệ thống | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 20.2 | Kim chọc dò | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim dạng chữ T, chất liệu thép không gỉ có cán bằng nhựa. - Kim gồm tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - Đường kính trong: Với loại 11G ≥ 2.5mm , với loại 13G ≥ 2.0mm. - Chiều dài 190mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 1.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại X |  | Bộ | 65 |  |  |
| 21.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn, chất liệu thép không gỉ có cán bằng nhựa. - Đường kính trong tối thiểu 2mm (sai số ± ≤ 5%) và 3mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 110mm(sai số ± ≤ 5%). | Cái | 130 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21.2 | Xi măng sinh học | Thời gian đông cứng từ 7-14 phút ở nhiệt độ trong khoảng 25 -30 độ. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Gói | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: - 01 Bộ trộn gồm: + 01 Bơm đẩy xi măng có khóa điều chỉnh áp. dung tích tối thiểu 30ml + 01 Thanh trộn xi măng dạng lò xo có nắp đậy + 01 Thanh đẩy xi măng + 01 Dây dẫn xi măng nối với Kim chọc dò + 01 Phễu + 01 Dây nối | Hệ thống | 65 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại XI |  | Bộ | 100 |  |  |
| 22.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Chất liệu thép không gì - Tay cầm nhựa y tế - Mũi vát - Đường kính trong 2.0mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 140mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22.2 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian chờ ≤ 90 giây, thời gian làm việc ≤ 8 phút, thời gian đông cứng sau khi làm việc ≤ 2 phút ở nhiệt đô 23 độ C. - Bao gồm tối thiểu + 20g bột xi măng chứa chất cản quang và kết dính. + 8g dung dịch pha xi măng. | Hộp | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín - Dung tích tối thiểu 35ml - Có thiết kế kiểm soát dung tích khi trộn và bơm | Hệ thống | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |
| III. | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  | Có đầy đủ | Không có đầy đủ |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 4 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 5 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 6 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 7 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |