# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên Dự toán: Mua sắm các vật tư y tế sử dụng tại Khoa phẫu Thuật Cột Sống bao gồm: Bơm xi măng, Bộ nẹp vít cổ trước – cổ sau, Bộ nẹp vít lưng – ngực, Bộ nẹp vít qua da và loãng xương và các vật tư khác.

- Giới thiệu chung về gói thầu:

+ Tên Gói thầu: Gói thầu VTC25.2025: Cung cấp vật tư bộ bơm xi măng dùng trong phẫu thuật cột sống.

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (xét theo từng phần), Qua mạng, Trong nước;

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hóa | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | BƠM XI MĂNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG CÓ BÓNG |  |  |  |  |
| 1 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại I | Bộ | 325 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống | 325 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1.2 | Kim chọc dò tạo đường hầm | Bộ | 325 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1.3 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 1.300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1.4 | Kim chọc tạo đường vào cho bóng | Cái | 325 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1.5 | Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực | Bộ | 325 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 325 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1.7 | Dụng cụ taro | Bộ | 325 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại II | Bộ | 650 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống | 650 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2.2 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 1.300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2.3 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 2.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2.4 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Cái | 1.300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại III | Bộ | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3.2 | Xi măng sinh học | Gói | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3.3 | Kim chọc dò | Cái | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3.4 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 1.560 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3.5 | Bóng và xi lanh bơm phồng bóng | Bộ | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại IV | Bộ | 190 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 190 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4.2 | Xi măng sinh học | Gói | 190 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4.3 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 190 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4.4 | Kim chọc dò tạo đường hầm | Cái | 190 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4.5 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | Cái | 760 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 190 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại V | Bộ | 320 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống | 320 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5.2 | Kim chọc dò tạo đường hầm | Bộ | 640 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5.3 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 1.920 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5.4 | Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực | Bộ | 640 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 640 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5.6 | Dụng cụ taro | Bộ | 640 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại VII | Bộ | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6.2 | Xi măng sinh học | Gói | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6.3 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6.4 | Kim chọc khoan cuống sống | Cái | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6.5 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6.6 | Xi lanh bơm phồng bóng | Cái | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6.7 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 1.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại IX | Bộ | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7.1 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 2.400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7.2 | Xi măng sinh học | Gói | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7.3 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 7.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7.4 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Cái | 2.400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7.5 | Đồng hồ đo áp lực | Cái | 2.400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7.6 | Mũi khoan tự taro | Cái | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7.7 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng | Bộ | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại X | Bộ | 195 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 195 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8.2 | Xi măng sinh học | Gói | 195 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8.3 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 390 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8.4 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 1.170 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 390 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XI | Bộ | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9.2 | Kim chọc dò cuống sống | Bộ | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9.3 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 2.400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9.4 | Xi lanh bơm phồng bóng | Bộ | 2.400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9.5 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | Cái | 4.800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XII | Bộ | 900 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống | 900 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10.2 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 1.800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10.3 | Kim chọc khoan cuống sống | Cái | 1.800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10.4 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 3.600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10.5 | Xi lanh bơm phồng bóng | Cái | 1.800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 1.800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XIV | Bộ | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11.1 | Kim chọc dò | Cái | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11.2 | Xi măng kèm dung dịch pha | Cái | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11.3 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11.4 | Kim chọc dò tạo đường hầm | Bộ | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11.5 | Bóng nong thân đốt sống | Cái | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11.6 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Cái | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XV | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12.1 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12.2 | Xi măng kèm dung dịch pha | Hộp | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12.3 | Bơm áp lực cho bóng nong | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12.4 | Kim chọc đẩy xi măng | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12.5 | Bóng nong thân đốt sống | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12.6 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại VII | Bộ | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13.2 | Xi măng sinh học | Gói | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13.3 | Kim chọc dò | Cái | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13.4 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Bộ | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| II | BỘ BƠM XI MĂNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG KHÔNG CÓ BÓNG |  |  | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại I | Bộ | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14.2 | Xi măng sinh học | Gói | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14.3 | Kim chọc dò | Cái | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại III | Bộ | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15.2 | Xi măng sinh học | Gói | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15.3 | Kim chọc dò | Cái | 1.040 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 16 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại IV | Bộ | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 16.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống | 260 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 16.2 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 520 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại V | Bộ | 700 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 700 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17.2 | Xi măng sinh học | Gói | 700 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17.3 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 1.400 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại VI | Bộ | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18.2 | Xi măng sinh học | Gói | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18.3 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18.4 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại VIII | Bộ | 1.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19.1 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 2.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19.2 | Xi măng sinh học | Gói | 1.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 1.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 20 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại IX | Bộ | 900 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 20.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống | 900 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 20.2 | Kim chọc dò | Cái | 1.800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại X | Bộ | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21.1 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 130 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21.2 | Xi măng sinh học | Gói | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 65 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại XI | Bộ | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22.1 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22.2 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha | Hộp | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các bảng từ Bảng số 5.2 dưới đây và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1 tại Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:

Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của vật tư

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Yêu cầu về xuất xứ của gói thầu được thể hiện tại bảng Phạm vi cung cấp – Chương IV của E-HSMT này và cụ thể như sau: |  |  |  |  |  |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (1) |
| I | BƠM XI MĂNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG CÓ BÓNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại I |  |  | Bộ | 325 |  |
| 1.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Bộ trộn chất liệu nhựa y tế. - Xi măng độ nhớt độ nhớt thấp. Thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 23°C. Thời gian đông cứng ≤ 6 phút. Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính cản quang và kết dính - 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 325 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 1.2 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Mũi khoan đường kính 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) - Ông thông đường kính 4.2mm (sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 325 |  |
| 1.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ, có loại đầu bằng và có lỗ ở bên. - Đường kính 3.5mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài 215mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.300 |  |
| 1.4 | Kim chọc tạo đường vào cho bóng | Uốn cong được đầu tip trong thân đốt sống. Chỉnh góc đầu tạo kênh từ 0 độ đến ≥ 90 độ | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 325 |  |
| 1.5 | Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực | - Chiều dài dây tối thiểu 600mm - Áp lực tối đa ≥ 30atm - Dung tích xy lanh tối thiểu 20ml. - Áp lực đồng hồ hiển thị tối đa ≥ 40atm, - Tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa. - Mỗi vòng xoay 0.5ml (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 325 |  |
| 1.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤ 15mm đến ≥ 25mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Bóng cong tối đa 135 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Chịu được áp lực tối đa ≥ 350psi. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 325 |  |
| 1.7 | Dụng cụ taro | - Mũi khoan giúp mở rộng không gian trong thân đốt sống. - Đường kính 3.5mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 325 |  |
| 2 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại II |  |  | Bộ | 650 |  |
| 2.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, thiết kế dạng bi lắc chất liệu kim loại. - Dung tích ≥ 20cc - Trong hệ thống trộn có sẵn xi măng sinh học: + Xi măng độ nhớt cao, thời gian đông 2 phút, thời gian làm việc 10 phút ở nhiệt độ phòng 22 độ C. + Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 19g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 650 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 2.2 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Kim cỡ tối thiểu 2 loại 11G và 13G - Đường kính trong ≥ 2mm - Chiều dài 260mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.300 |  |
| 2.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Chiều dài 200mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2.600 |  |
| 2.4 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Dung tích bóng từ ≤ 4ml và ≥ 6ml. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 150 psi. - Có đánh dấu cản quang. Kèm theo bơm áp lực gồm xi lanh bơm cản quang và đồng hồ đo áp lực - Có thiết kế tăng và hạ áp 2 chiều và xả áp suất khẩn cấp - Áp suất tối đa ≥ 750psi | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.300 |  |
| 3 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại III |  |  | Bộ | 260 |  |
| 3.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn khép kín, thiết kế tay cầm đẩy trực tiếp, dung tích ≥ 40cc - Có thiết kế khóa và điều chỉnh đẩy xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 260 |  |
| 3.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt thấp, đông đặc ≤ 10 phút tại 37 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 260 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 3.3 | Kim chọc dò | - Chất liệu thép không gỉ, mũi vát - Đường kính có tối thiểu 2 loại 11G và 13G; - Chiều dài kim 160mm (sai số ± ≤ 5%). - Có thiết kế khóa | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 520 |  |
| 3.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa y tế - Chiều dài làm việc 200mm (sai số ± ≤ 5%) - Dung tích tối thiểu 1.5cc (sai số ± ≤ 5%). Bao gồm mũi khoan thân đốt sống và bộ ông thông dẫn đường | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.560 |  |
| 3.5 | Bóng và xi lanh bơm phồng bóng | - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, tối thiểu 3 loại. Chịu áp lực tối đa ≥ 400psi. Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang. Kèm theo đồng hồ đo áp lực. Có khóa | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 520 |  |
| 4 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại IV |  |  | Bộ | 190 |  |
| 4.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín. - Dung tích tối thiểu 40ml. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 190 |  |
| 4.2 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt trung bình, đông đặc ≤ 18 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 15 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 190 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 4.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim chọc dò qua đốt sống kiểu hình thoi, cán nhựa. - Đường kính 4mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài 160mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 190 |  |
| 4.4 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Đầu kim dạng cong. - Đầu kim điều chỉnh đến tối thiểu 90 độ bằng cách xoay cán tay cầm; - Trên thân có 2 vạch đánh dấu. - Đường kính tối thiểu 3mm. - Chiều dài 320mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 190 |  |
| 4.5 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | Kim chọc đẩy xi măng vào thân đốt sống có bề mặt nhẵn, gồm tối thiểu 4 loại: đầu phẳng, răng cưa, có lỗ một bên và dạng mũi vát | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 760 |  |
| 4.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng tối đa lên tới ≥ 20mm. - Đầu bóng có thể điều khiển được độ cong trong khoảng từ 0 đến ≥ 90°. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi, kèm đồng hồ. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 190 |  |
| 5 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại V |  |  | Bộ | 320 |  |
| 5.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Bộ trộn chất liệu nhựa y tế. - Xi măng độ nhớt độ nhớt thấp. Thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 23°C. Thời gian đông cứng ≤ 6 phút. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g xi măng có tính cản quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 320 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 5.2 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Mũi khoan đường kính tối thiểu 2 loại 3.0mm (sai số ± ≤ 5%) và 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) - Ống thông đường kính tối thiểu 2 loại 3.5mm (sai số ± ≤ 5%) và 4.2mm (sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 640 |  |
| 5.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ - Đường kính tối thiểu 2 loại 3.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 3.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 215mm (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.920 |  |
| 5.4 | Xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực | - Chiều dài dây tối thiểu 600mm - Áp lực tối đa ≥ 30atm - Dung tích xy lanh tối thiểu 20ml. - Áp lực đồng hồ hiển thị tối đa ≥ 40atm, - Tay cầm chữ T tích hợp lẫy khóa. - Mỗi vòng xoay 0.5ml (Sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 640 |  |
| 5.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Chịu áp lực tối đa ≥ 300psi. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 640 |  |
| 5.6 | Dụng cụ taro | - Mũi khoan giúp mở rộng không gian trong thân đốt sống. - Đường kính từ ≤ 3.0mm đến ≥ 3.5mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 640 |  |
| 6 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại VII |  |  | Bộ | 1.600 |  |
| 6.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng kim loại, dung tích ≥ 10cc. - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng, kiểm soát theo chu kì 1/4 vòng, nắp khóa dạng Lock-down. Áp lực tối đa ≥ 120 bar. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 1.600 |  |
| 6.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 6 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 1.600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 6.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài 4.0mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính trong ≥ 3.5mm. - Chiều dài 130mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.600 |  |
| 6.4 | Kim chọc khoan cuống sống | - Đầu mũi dạng cong. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính 4mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài tối thiểu 2 loại 160mm và 165mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.600 |  |
| 6.5 | Kim chọc bơm xi măng | - Đầu mũi dạng cong. - Chất liệu PEEK. - Đường kính ngoài 3.5mm. - Đường kính trong 3mm. - Phần mũi kim cong dài tối thiểu 2 loại 22mm và 26mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều dài 165mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.600 |  |
| 6.6 | Xi lanh bơm phồng bóng | - Dung tích 20ml (sai số ± ≤ 5%). - Áp xuất tối đa 30ATM (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.600 |  |
| 6.7 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤18mm đến ≥ 26mm. - Chiều dài ống ngoài 235mm (sai số ± ≤ 5%). - Bóng nong dạng cong. - Đường kính ≥ 3.2mm. - Dung tích bóng tối thiếu 2 loại 4ml (sai số ± ≤ 5%) và 6ml (sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm phồng tối đa từ ≤ 7ml đến ≥ 9ml. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1.600 |  |
| 7 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại IX |  |  | Bộ | 1.200 |  |
| 7.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim chọc dò qua cuống sống cỡ 11G. - Chiều dài 140mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2.400 |  |
| 7.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng có độ nhớt cao, thời gian đông cứng trong 18 phút, thời gian làm việc ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C + Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. - 01 lọ dung dịch pha tối thiểu 10ml dung dịch để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 1.200 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 7.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Chất liệu thép không gỉ, loại thẳng - Chiều dài 216mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 7.200 |  |
| 7.4 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2.400 |  |
| 7.5 | Đồng hồ đo áp lực | Đồng hồ đo áp lực từ 0 đến ≥ 30 Bar | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2.400 |  |
| 7.6 | Mũi khoan tự taro | Chất liệu thép không gỉ | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.200 |  |
| 7.7 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng | - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng gồm tối thiểu: Giá đỡ, phễu, Bình trộn, van khóa 1 chiều, ren vặn. - Chất liệu nhựa PVC. - Hệ thống bơm trộn kín với khóa van 1 chiều. Bơm áp lực dạng đẩy xi măng dạng ren vặn - Thể tích từ 0 đến ≥ 35ml | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1.200 |  |
| 8 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại X |  |  | Bộ | 195 |  |
| 8.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín. - Dung tích tối thiểu 40ml. - Tối thiểu có 4 xi lanh loại ≥ 5ml. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 195 |  |
| 8.2 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt trung bình, đông đặc ≤ 18 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 15 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C. + Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính - 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 195 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 8.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim chọc dò qua cuống sống cỡ 11G. - Chiều dài 125mm (sai số ± ≤ 5%). - Kim chọc dò tạo đường hầm vào thân đốt sống dạng mũi khoan chiều dài 190mm (sai số ± ≤ 5%). - Kim chọc dò sinh thiết xương kèm 01 ống chứa bệnh phẩm tối thiểu 10ml. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 390 |  |
| 8.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ - Chiều dài 200mm (Sai số ± ≤ 5%), - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 1.5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.170 |  |
| 8.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Dung tích bóng từ ≤ 3ml đến ≥ 6ml. - Áp suất của bóng nong tối đa ≥ 400psi, kèm đồng hồ. - Dung tích xilanh tối thiểu 20 ml. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400psi. - Có thể đẩy hoặc xoay bơm để làm phồng hoặc làm xẹp bóng trong khi phẫu thuật. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 390 |  |
| 9 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XI |  |  | Bộ | 1.200 |  |
| 9.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: - 01 Bộ trộn gồm: + 01 thân bộ trộn dung tích tối thiểu 70cc trong đó có cơ chế khóa Luer + 01 tay trộn + 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc + 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn + 01 dây hút chân không + 01 xy lanh 10ml để hút dung dịch pha vào xi măng + 01 kim tiêm - Xi măng: xi măng có độ nhớt cao, có cản quang. Thời gian làm việc trung bình ở 23°C là 13 phút (sai số ± ≤ 5%), thời gian đông cứng trung bình 16 phút (sai số ±≤ 5%). Thành phần gồm: + 01 gói Bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ Dung dịch pha tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 1.200 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 9.2 | Kim chọc dò cuống sống | - 02 Kim có dạng mũi vát và mũi kim cương, chất liệu thép không gỉ. - 02 ống Trocar rỗng nòng: đường kính ngoài đầu gần ≤ 5mm, đường kính trong đầu xa ≥ 2.5mm. - 01 mũi khoan thân đốt sống - 02 dụng cụ đẩy xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1.200 |  |
| 9.3 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Đường kính bóng tối đa sau khi bơm lên tới ≥ 15mm. - Dung tích bóng nong khi bơm tối đa ≥ 5cc. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 2.400 |  |
| 9.4 | Xi lanh bơm phồng bóng | - Áp lực bơm tối đa ≥ 400psi. Có đồng hồ hiển thị áp lực bơm dạng LCD. - Hiển thị cả hai đơn vị psi và atm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 2.400 |  |
| 9.5 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | - Chất liệu thép không gỉ và nhựa. - 01 ống rỗng nòng - 01 kim chọc đẩy xi măng có vạch đo độ sâu - Dung tích tối thiểu 1cc trong thân dụng cụ. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 4.800 |  |
| 10 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XII |  |  | Bộ | 900 |  |
| 10.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, kiểu trộn dạng tay quay. - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kiểu thuỷ lực có dây nối dài. - Xi măng độ nhớt cao, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc sau khi trộn, sử dụng được ngay mà không cần phải đợi. thời gian làm việc của xi măng ≥ 9 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính cản quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 900 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 10.2 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Kim loại 11G - Đường kính trong ≥ 3mm - Chiều dài 120mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.800 |  |
| 10.3 | Kim chọc khoan cuống sống | - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài ≤ 3.0mm. - Chiều dài 180mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.800 |  |
| 10.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài ≤ 3.0mm. - Đường kính trong ≥ 2mm. - Chiều dài 180mm (Sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 0.75cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 3.600 |  |
| 10.5 | Xi lanh bơm phồng bóng | - Áp lực bơm từ 0 đến ≥ 400psi. Có đồng hồ hiển thị áp lực bơm. - Ống nối dài ≥ 300mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.800 |  |
| 10.6 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Bóng nong dạng cong - Đường kính bóng ≥ 3mm. - Dung tích bóng khi bơm tối đa gồm tối thiểu 2 loại 4ml và 6ml. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi. - Có đánh dấu cản quang. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 1.800 |  |
| 11 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XIV |  |  | Bộ | 65 |  |
| 11.1 | Kim chọc dò | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Chiều dài từ ≤ 115mm đến ≥ 150mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 130 |  |
| 11.2 | Xi măng kèm dung dịch pha | Thời gian đông cứng từ 7-14 phút ở nhiệt độ trong khoảng 25 -30 độ. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 65 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 11.3 | Kim chọc bơm xi măng | - Chất liệu thép không gỉ - Chiều dài từ ≤ 140mm đến ≥ 155mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 130 |  |
| 11.4 | Kim chọc dò tạo đường hầm | - Chất liệu thép không gỉ. - Có dụng cụ hỗ trợ định vị và tạo đường hầm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 130 |  |
| 11.5 | Bóng nong thân đốt sống | - Đường kính từ ≤ 14mm tới ≥ 18mm. - Thể tích từ ≤ 3cc đến ≥ 7cc. - Chịu áp lực tối đa ≥ 300psi. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 130 |  |
| 11.6 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: - 01 Bộ trộn gồm: + 01 Bơm đẩy xi măng có khóa điều chỉnh áp. dung tích tối thiểu 30ml + 01 Thanh trộn xi măng dạng lò xo có nắp đậy + 01 Thanh đẩy xi măng + 01 Dây dẫn xi măng nối với Kim chọc dò + 01 Phễu + 01 Dây nối | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 65 |  |
| 12 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại XV |  |  | Bộ | 100 |  |
| 12.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Chất liệu thép không gì - Tay cầm nhựa y tế - Mũi vát - Đường kính trong 2.0mm(sai số ± ≤ 5%), đường kính ngoài 3.0mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 140mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 |  |
| 12.2 | Xi măng kèm dung dịch pha | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian chờ ≤ 90 giây, thời gian làm việc ≤ 8 phút, thời gian đông cứng sau khi làm việc ≤ 2 phút ở nhiệt đô 23 độ C. - Bao gồm tối thiểu + 20g bột xi măng chứa chất cản quang và kết dính. + 8g dung dịch pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 100 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 12.3 | Bơm áp lực cho bóng nong | - Áp suất tối đa ≥ 440 PSI - Xi lanh tối thiếu 20ml - Kèm theo đồng hồ hiển thị áp suất | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 |  |
| 12.4 | Kim chọc đẩy xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ - Chiều dài 220mm (sai số ± ≤ 5%) - Thể tích tối thiểu 1.5cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 |  |
| 12.5 | Bóng nong thân đốt sống | - Chiều dài 15mm (sai số ± ≤ 5%) - Dung tích tối thiểu 4ml - Áp lực tối đa ≥ 440 PSI - Có điểm đánh dấu cản quang | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 |  |
| 12.6 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín - Dung tích tối thiểu 35ml - Có thiết kế kiểm soát dung tích khi trộn và bơm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 100 |  |
| 13 | Bộ bơm xi măng tạo hinh thân đốt sống có bóng loại VII |  |  | Bộ | 260 |  |
| 13.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng thép không gỉ, dung tích ≥ 90cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 260 |  |
| 13.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt thấp, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 11 phút, thời gian làm việc ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 19 độ C - Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính - 01 lọ dung dich pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 260 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 13.3 | Kim chọc dò | - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 11G - Chiều dài 170mm (sai số ± ≤5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 520 |  |
| 13.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim chất liệu thép không gỉ. Đầu kim dạng cong, có khoá kết nối. - Chiều dài 300mm (sai số ± ≤5%), - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 2.5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 520 |  |
| 13.5 | Bóng nong thân đốt sống các cỡ | - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Chịu được áp lực tối đa ≥ 400 psi, kèm đồng hồ. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Bộ | 520 |  |
| II | BỘ BƠM XI MĂNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG KHÔNG CÓ BÓNG |  |  |  |  |  |
| 14 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại I |  |  | Bộ | 260 |  |
| 14.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn khép kín, thiết kế tay cầm đẩy trực tiếp, dung tích ≥ 40cc - Có thiết kế khóa và điều chỉnh đẩy xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 260 |  |
| 14.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt thấp, đông đặc ≤ 10 phút tại 37 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 260 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 14.3 | Kim chọc dò | - Đầu kim mũi vát, có đánh dấu - Chất liệu kim làm bằng thép không gỉ và cán làm bằng nhựa - Đường kính kim có tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - Chiều dài 125 mm (sai số ± ≤ 5%). - Có thiết kế khóa | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 520 |  |
| 15 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại III |  |  | Bộ | 520 |  |
| 15.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - 1 bơm áp lực, dung tích tối thiểu 15ml. - Có lẫy khóa an toàn và khóa chuyển từ chế độ pittong sang chế độ ren vặn. - Dụng cụ trộn xi măng loại kín, dung tích ≥ 40ml, - Tối thiểu 4 xi lanh loại 5ml. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 520 |  |
| 15.2 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt trung bình, đông đặc ≤ 18 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 15 phút ở nhiệt độ phòng 23 độ C. - Thành phần gồm: - 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính - 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 520 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 15.3 | Kim chọc dò | - Kim chọc dò cán nhựa - Đường kính loại 11G - Chiều dài gồm tối thiểu hai loại 100mm (sai số ± ≤ 5%) hoặc 150mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.040 |  |
| 16 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại IV |  |  | Bộ | 260 |  |
| 16.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống trộn: + Chất liệu nhựa y tế, thiết kế dạng bi lắc chất liệu kim loại. + Dung tích ≥ 20cc Bơm áp lực đẩy xi măng gồm tối thiểu 4 xi lanh dung tích ≥ 5cc, và hệ thống điều chỉnh áp lực tối đa ≥ 18N Xi măng: Xi măng độ nhớt cao, thời gian đông 2 phút, thời gian làm việc 10 phút ở nhiệt độ phòng 22 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 19g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 260 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 16.2 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Kim gồm tối thiểu hai loại 11G và 13G - Đường kính trong ≥ 2mm - Chiều dài tối thiểu 120mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 520 |  |
| 17 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại V |  |  | Bộ | 700 |  |
| 17.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng kim loại, dung tích ≥ 80cc. - Có cơ chế dừng bơm xi măng bằng cách quay 180° ngược chiều kim đồng hồ. Áp lực tối đa ≥ 50bar. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 700 |  |
| 17.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ngay sau khi trộn, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 25 độ C - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 24g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 700 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 17.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc dạng nhọn. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa, có khóa chống xoay. - Đường kính kim tối thiểu các loại 11G và 13G. - Chiều dài từ ≤ 100mm đến ≥ 150mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.400 |  |
| 18 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại VI |  |  | Bộ | 1.200 |  |
| 18.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn chất liệu nhựa y tế, sử dụng bi lắc bằng kim loại, dung tích ≥ 10cc. - Bộ bơm áp lực đẩy xi măng dạng súng, kiểm soát theo chu kì 1/4 vòng, nắp khóa dạng Lock-down. Áp lực tối đa ≥ 120 bar. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 1.200 |  |
| 18.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 6 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 1.200 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 18.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát. - Kim chất liệu thép không gỉ có tay cầm nhựa. - Đường kính ngoài có tối thiểu 4 loại từ ≤ 2.0mm đến ≥ 4.2mm. - Đường kính trong có tối thiểu 4 từ ≤ 1.4mm đến ≥ 3.7mm. - Chiều dài ≤ 100mm đến ≥ 190mm, tối thiểu 5 loại. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.200 |  |
| 18.4 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim dạng cong. - Chất liệu PEEK - Đường kính ngoài 2.8mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính trong 2.2mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài phần kim cong ≥ 20mm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.200 |  |
| 19 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại VIII |  |  | Bộ | 1.000 |  |
| 19.1 | Kim chọc dò cuống sống | - 01 Kim mũi vát. Đường kính kim có tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - 01 ống trocar, tay cầm có khóa. - Có các điểm đánh dấu kiểm soát độ sâu. - Chiều dài 125mm (Sai số ±≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2.000 |  |
| 19.2 | Xi măng sinh học | - Xi măng có độ nhớt cao, Thời gian làm việc trung bình khoảng 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 1.000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 19.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Chất liệu nhựa y tế và thép không gỉ. Bao gồm: - 01 bộ trộn dạng tay quay. Có van an toàn, được kích hoạt khi áp lực bên trong xylanh quá cao hoặc đẩy xi măng quá nhanh. - 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn. - 01 pittong đẩy xi măng vào xylanh. - 01 xylanh để hút xi măng, kết nối được với bộ trộn. - 01 tay cầm kết nối với xy lanh. - Áp lực bơm tối đa ≥ 120 bar - Có chức năng tự động điều chỉnh áp lực bơm. - Dung tích bơm tối đa ≥ 10cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 1.000 |  |
| 20 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại IX |  |  | Bộ | 900 |  |
| 20.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng kèm xi măng | Hệ thống trộn: + Chất liệu nhựa y tế, kiểu trộn dạng tay quay. + Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kiểu thuỷ lực có dây nối dài. Xi măng: Xi măng độ nhớt cao, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc sau khi trộn, sử dụng được ngay mà không cần phải đợi. thời gian làm việc của xi măng ≥ 9 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 900 |  |
| 20.2 | Kim chọc dò | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn. - Kim dạng chữ T, chất liệu thép không gỉ có cán bằng nhựa. - Kim gồm tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - Đường kính trong: Với loại 11G ≥ 2.5mm , với loại 13G ≥ 2.0mm. - Chiều dài 190mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.800 |  |
| 21 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại X |  |  | Bộ | 65 |  |
| 21.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng mũi vát hoặc mũi nhọn, chất liệu thép không gỉ có cán bằng nhựa. - Đường kính trong tối thiểu 2mm (sai số ± ≤ 5%) và 3mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 110mm(sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 130 |  |
| 21.2 | Xi măng sinh học | Thời gian đông cứng từ 7-14 phút ở nhiệt độ trong khoảng 25 -30 độ. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 20g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 8.5g chất lỏng dung môi để pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 65 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 21.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | Hệ thống bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: - 01 Bộ trộn gồm: + 01 Bơm đẩy xi măng có khóa điều chỉnh áp. dung tích tối thiểu 30ml + 01 Thanh trộn xi măng dạng lò xo có nắp đậy + 01 Thanh đẩy xi măng + 01 Dây dẫn xi măng nối với Kim chọc dò + 01 Phễu + 01 Dây nối | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 65 |  |
| 22 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không có bóng loại XI |  |  | Bộ | 100 |  |
| 22.1 | Kim chọc dò cuống sống | - Chất liệu thép không gì - Tay cầm nhựa y tế - Mũi vát - Đường kính trong 2.0mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài 140mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 200 |  |
| 22.2 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 60 giây, thời gian chờ ≤ 90 giây, thời gian làm việc ≤ 8 phút, thời gian đông cứng sau khi làm việc ≤ 2 phút ở nhiệt đô 23 độ C. - Bao gồm tối thiểu + 20g bột xi măng chứa chất cản quang và kết dính. + 8g dung dịch pha xi măng. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 100 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 22.3 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn và bơm xi măng loại kín - Dung tích tối thiểu 35ml - Có thiết kế kiểm soát dung tích khi trộn và bơm | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hệ thống | 100 |  |
| III | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 2 ngày kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 4 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 5 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  |  |  |
| 6 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  |  |  |
| 7 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  |  |  |

1.3 Các yêu cầu và chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Để thuận tiện cho việc xem xét và đánh giá các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT, nhà thầu thực hiện việc tổng hợp và kê khai các nội dung là tiêu chí đánh giá thuộc phạm vi yêu cầu của E-HSMT:

1.3.1 Hướng dẫn kê khai về hợp đồng tương tự

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu tại Bảng số 5.3 về tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự của nhà thầu, đồng thời đính kèm các tài liệu chứng minh theo quy định của E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp:

Bảng số 5.3

| STT | Tên Hợp đồng tương tự | Giá trị của hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Mã HS của hàng hóa theo yêu của E-HSMT | Giá trị hoàn thành tối thiểu của mã HS theo yêu cầu của E-HSMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh*)) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, hoặc quy đổi thành tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá quy đổi theo quy định của E-HSMT) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện theo tờ khai hải quan tại thời điểm hàng hóa được nhập khẩu) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành) | (Ghi mã HS tương ứng của hàng hóa tương tự theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, Ghi giá trị tương ứng với mã HS theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) |

1.4.2. Hướng dẫn lập bảng chào đáp ứng kỹ thuật

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật theo mẫu tại Bảng số 5.4 dưới đây và đính kèm theo E-HSDT. Mẫu này dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này và trình bày file scan theo hướng dẫn dưới đây. Nhà thầu phải có trách nhiệm làm rõ khi có yêu cầu trong trường hợp có sự sai khác giữa các nội dung kê khai và nội dung đính kèm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc làm rõ E-HSDT theo quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành. Các thông tin kỹ thuật và các dịch vụ, nội dung liên quan đến cung cấp hàng hóa do nhà thầu liệt kê theo mẫu tại Bảng số 5.4 được xem là nội dung tóm tắt về phương án kỹ thuật của nhà thầu, Bên mời thầu sẽ đối chiếu trên cơ sở các thông tin khác và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa của nhà thầu kèm theo E-HSDT để đánh giá. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nhưng không đủ cơ sở để chứng minh có thể được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảng số 5.4. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên vật tư: ...... Số lượng: ...... | Tên vật tư: ...... Tên Thương mại:… Số lượng: ...... Mã hàng hóa: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu kỹ thuật và số lượng | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| III | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Tại Bảng số 5.4 trên, cột “Nội dung yêu cầu của E-HSMT” được dẫn chiếu từ nội dung tại cột “Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)” của Bảng số 5.1 mục 1.2, Chương V. Yêu của về kỹ thuật. Nhà thầu thực hiện kê khai đầy đủ thông tin, ghi cụ thể tên tài liệu tham chiếu, số trang và trích dẫn nội dung tham chiếu cụ thể. Nhà thầu đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalô hoặc tài liệu kỹ thuật phần trích dẫn nội dung tham chiếu. Các tài liệu này làm cơ sở để đối chiếu làm rõ về đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT được phân chia riêng biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự (Ví dụ: Bộ chuyển tiếp. 1. Giấy ủy quyền, 2. Bảng phân loại 3. Số lưu hành/GPNK/TKHQ, 4. ISO, 5. Tài liệu kỹ thuật v.v… Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu phải tách ra thành từng file riêng và đặt tên file theo đúng tên nhà thầu sử dụng để tham chiếu tại Bảng chào đáp ứng.

Các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa; năng lực, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và sự đáp ứng về yêu cầu của kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải đảm bảo:

- Nếu là bản sao phải có chứng thực của cơ quan chức năng, nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải có dấu xác nhận của nhà thầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung.

- Nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội..

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Nếu qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định (nếu có) có bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận, nghiệm thu và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu  cầu về đặc tính kỹ thuật, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng hợp đồng và tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết hoặc Chủ đầu tư trình cấp cho thẩm quyền quyết định, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Mục 4. Hướng dẫn cung cấp tài liệu được hưởng ưu đãi.

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025  cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.