Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  | Có chứng chỉ còn hiệu lực | Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực |
| 3 | Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b |  |  |  | Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b | Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đạt | Không đạt |
| I | VẬT TƯ DÙNG CHO BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG |  |  |  |  |  |
| Phần 1 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại I, bao gồm: |  | Bộ | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đô sâu bước ren 0.85mm (sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 2.7mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài vít từ ≤ 20mm đến ≥ 120mm. - Đường kính vít từ ≤ 6.0mm đến ≥ 8.5mm. - Vít dạng rỗng nòng, đường kính trong ≥ 1.7mm, có lỗ trên thân vít. - Góc mở thân vít 60 độ (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Cái | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 100mm đến ≥ 1000mm. - Đường kính tối thiểu 2 loại 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 6.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Cái | 90 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4 | Kim chọc bơm xi măng | - Cán kim làm bằng chất liệu nhựa, kim chọc làm bằng chất liệu thép không gỉ - Chiều dài 210mm (Sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 1.75cc. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Cái | 180 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt cao, thời gian đông 2 phút, thời gian làm việc 10 phút ở nhiệt độ phòng 22 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 19g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Gói | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 2 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại II, bao gồm: |  | Bộ | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Thân có hai vùng ren, Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp. Độ sâu bước ren 0.9mm (Sai số ± ≤ 5%). + Phần ren đôi có khoảng cách bước ren 3mm (Sai số ± ≤ 5%). + Phần ren bốn có khoảng cách bước ren 1.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Vít dạng rỗng nòng, đường kính trong ≥ 1.7mm, có lỗ trên thân vít. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5 mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm. - Góc mở thân vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Cái | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8 | Kim chọc bơm xi măng | - Chất liệu thép không gỉ - Vỏ kim chiều dài 230mm (Sai số ± ≤ 5%), đường kính ngoài ≤ 3.5mm. - Kim đẩy xi măng chiều dài 260mm (Sai số ± ≤ 5%), đường kính ngoài ≤ 3.0mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9 | Kim chọc dẫn đường | - Chất liệu nitinol - Chiều dài 480mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 1.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 6 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Gói | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 4 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại IV, bao gồm: |  | Bộ | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Thân vít chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Mũ vít chất liệu Cobalt Chrome. - Thân có hai vùng ren. + Phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa hai bước ren 4mm (sai số ± ≤ 5%). + Phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 9.5mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 80mm. - Góc mở thân vít 55 độ (sai số ± ≤ 5%) - Có 6 lỗ phần đầu vít. | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12 | Ốc khoá trong cho vít rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Công nghệ cánh ren ngược. - Đường kính 9mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 11. | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa. - Đường kính 8G (Sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 1.5cc. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 11. | Cái | 225 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 5 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại V, bao gồm: |  | Bộ | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 14 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Bộ bao gồm: 01 vít đa trục, 01 ốc khóa trong, 01 ống thông. '- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài ≤ 35mm đến ≥ 60mm. - Đường kính từ ≤ 5mm đến ≥ 7mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Trên thân vít có tối thiểu 9 lỗ bơm xi măng. - Đầu vít được thiết kế để gắn với ống thông bơm xi măng có dung tích tối thiểu 2cc. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15 | Nẹp dọc uốn sẵn | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm. - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 14. | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 16 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt thấp, thời gian trộn ≤ 45 giây, đông đặc ≤ 15 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 27g có tính cản quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 14. | Gói | 38 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| II | HỆ THỐNG VẬT TƯ DÙNG CHO PHẪU THUẬT QUA DA |  |  |  |  |  |
| Phần 6 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại I, bao gồm: |  | Bộ | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Độ sâu bước ren 0.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Thân có 2 vùng ren khác nhau. + Phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa hai bước ren 5mm (sai số ± ≤ 5%). + Phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren 2.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao mũ vít 15mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng mũ vít 12mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 8.0mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm. - Góc mở thân vít 50 độ (sai số ± ≤ 5%). - Kèm 01 ốc khóa chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít. - Đường kính 9mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao 5mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 120mm. - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 17. | Cái | 240 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 7 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại II, bao gồm: |  | Bộ | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Vít dạng rỗng nòng. - Thân vít chia làm 3 vùng ren khác nhau để phù hợp với xương cứng và xương xốp. - Độ sâu bước ren ≤ 0.5mm đến ≥ 1.25mm - Khoảng cách bước ren ≤ 2mm đến ≥ 5mm - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm. - Góc mở thân vít 50 độ (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 20 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng | Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 19. | Cái | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 100mm - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%), uốn sẵn trong khoảng từ 23 độ đến 25 độ. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 19. | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 9 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại IV, bao gồm: |  | Bộ | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Thiết kế trục vít đôi với hai luồng ren chạy dọc thân vít. - Cánh ren vuông trên đầu vít kết hợp với vít khóa trong tạo nên khóa ngàm vuông. - Độ sâu bước ren ≤ 0.8mm đến ≥ 1.2mm. - Khoảng các bước ren 3mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm, gồm tối thiểu 5 loại. - Góc mở mũ vít ≥ 60 độ. | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 23 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Độ dày 4.5mm(Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 22. | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 24 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu hợp kim Titanium. - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 160mm. - Sử dụng tương thích với vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 22. | Cái | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 25 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim gồm tối thiểu các loại dạng hình kim cương và đầu vát. - Độ sâu của kim tối đa 35mm. - Vỏ cách điện. - Sử dụng tương thích với vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 22. | Hộp | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 10 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại V, bao gồm: |  | Bộ | 3.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 26 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Thiết kế phần liền lá nối với đầu mũ vít để bẻ gãy sau khi nắn chỉnh. Ốc khóa trong được lắp đặt sẵn trong thân vít. - Độ sâu bước ren 0.8mm (Sai số ± ≤ 5%), khoảng cách bước ren 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 5mm đến ≥ 8mm - Vít dạng rỗng nòng, đường kính trong ≥ 1.7mm, có lỗ trên thân vít. - Góc mở mũ vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Cái | 3.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 27 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 120mm - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.0mm. - Đóng gói tiệt trùng săn - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng STT 26. | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 28 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng vát hoặc dạng nhọn. - Kim chất liệu thép không gì - Chiều dài 450mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính ≥ 1.5mm - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng STT 26. | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 29 | Kim chọc dò dẫn hướng | - Dùng để dẫn hướng miếng ghép đĩa đệm sử dụng trong kỹ thuật mổ nội soi cột sống. - Chiều dài 500mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 1.8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng STT 26. | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 11 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại VI, bao gồm: |  | Bộ | 1.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 30 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Vít loại rỗng nòng. Thân vít chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Mũ vít chất liệu Cobalt Chrome. - Thân có hai vùng ren: dùng cho vùng xương xốp và vùng xương cứng. - Công nghệ cánh ren ngược. + Phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa hai bước ren 4mm (sai số ± ≤ 5%). + Phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 80mm. - Góc mở thân vít 55 độ (sai số ± ≤ 5%) | Cái | 1.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 31 | Ốc khóa trong cho vít đa trục qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 8mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Cái | 1.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 32 | Nẹp dọc qua da | - Chất liệu Cobalt Chrome. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 220mm. - Đường kính trong khoảng từ 4.75mm (sai số ± ≤ 5%) - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 33 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu Cobalt Chrome. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm. - Đường kính trong khoảng từ 4.75mm đến 5mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Cái | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 34 | Kim chọc dò cuống sống | - 01 Kim mũi vát. Đường kính kim có tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - 01 ống trocar, tay cầm có khóa. - Có các điểm đánh dấu kiểm soát độ sâu. - Chièu dài 125mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Cái | 1.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 12 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại VII, bao gồm: |  | Bộ | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 35 | Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ kèm ốc khóa. | Chiều rộng mũ vít 12mm (Sai số ± ≤ 5%) chiều cao mũ vít 15mm (Sai số ± ≤ 5%) Góc xoay 25 độ (Sai số ± ≤ 5%) Thân vít gồm ren đơn và ren kép Đường kính vít 5.5mm(Sai số ± ≤ 5%), 6.5mm(Sai số ± ≤ 5%), 7.5mm(Sai số ± ≤ 5%) Chiều dài vít từ 30mm đến 55mm. Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau Vít kèm 01 ốc khóa chất liệu titanium hoặc Hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 36 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 600mm. - Đường kính 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ kèm ốc khóa STT 35. | Cái | 120 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 37 | Nẹp nối ngang | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 65mm - Có thể điều chỉnh độ dài - Có liên kết với nẹp dọc đường kính 6.0mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ kèm ốc khóa STT 35. | Cái | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| III | NẸP VÍT (XƯƠNG CHẬU) |  |  |  |  |  |
| Phần 13 | Bộ nẹp vít xương chậu loai I (Xương chậu) |  | Bộ | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 38 | Vít xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm. - Đường kính từ ≤ 6.5mm đến ≥ 8.5mm. - Góc nghiêng gồm tối thiểu các loại: 0 độ, 10 độ, 20 độ | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 39 | Ốc khóa trong cho vít xương chậu | Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 38. | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 40 | Nẹp nối bên xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Chiều dày trong khoảng từ 6.0mm đến 6.5mm - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 38. | Cái | 37 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 41 | Vít khớp cùng chậu các cỡ | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 40 đến ≥ 60mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Đường kính 12mm (sai số ± ≤ 5%). - Có các lỗ trên thân vít giúp nhanh liền xương. - Vít có khoang trống để nhồi xương. - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 38. | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 14 | Bộ nẹp vít xương chậu loai II (Xương chậu) |  | Bộ | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 42 | Vít xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Vít thiết kế loại không mũ với phần đầu vít có ren. - Vít bước ren đôi, khoảng cách bước ren là 3mm. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 70mm. - Đường kính từ ≤ 6.5mm đến ≥ 8.5mm. | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 43 | Ốc khóa trong cho vít xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 42. | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 44 | Nẹp nối bên xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 42. | Cái | 75 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 45 | Nẹp dọc | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài ≤ 40mm đến ≥ 200mm. - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 42. | Cái | 9 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| IV | CÁC VẬT TƯ KHÁC |  |  |  |  |  |
|  | HỆ THỐNG LỒNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG |  |  |  |  |  |
| 46 | Nẹp lồng Titanium loại I | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới. - Chiều dài 30mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 13mm (sai số ± ≤ 5%). - Dùng để đặt và thay thân đốt sống. | Cái | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 47 | Nẹp lồng Titanium loại II | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới. - Chiều dài 70mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 13mm (sai số ± ≤ 5%). - Dùng để đặt và thay thân đốt sống. | Cái | 15 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
|  | CÁC LOẠI SẢN PHẨM SINH HỌC KHÁC |  |  |  |  |  |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG (LOẠI KHỬ KHOÁNG) |  |  |  |  |  |
| 48 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại I | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 0.5cc. | Hộp | 90 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 49 | Sản phẩm sinh học thay thế xương đã khử khoáng loại II | - Thành phần từ xương xốp xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Hạt kích thước khoảng 5x5x5mm. - Tối thiểu 1cc. | Hộp | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 50 | Sản phẩm sinh học thay thế xương đã khử khoáng loại III | - Xương ghép nhân tạo khử khoáng, cấu trúc dạng ma trận kích thích mọc xương, dạng sợi. - Chất mang là Glycerol hoặc tương đương giúp bảo quản, duy trì độ ẩm, kháng khuẩn. - Tối thiểu 1cc | Lọ | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 51 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại IV | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 1cc. | Hộp | 900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 52 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại V | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 2.5cc. | Hộp | 1.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 53 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại VI | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 5cc. | Hộp | 975 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG (LOẠI KHÔNG KHỬ KHOÁNG) |  |  |  |  |  |
|  | THỦY TINH HOẠT TÍNH |  |  |  |  |  |
| 54 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại I | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm SiO2: 45%, CaO: 24.5%, P2O5: 6.0%, Na2O: 24.5% hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Dạng gel, tối thiểu 1cc. | Gói | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 55 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại II | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm: 45% SiO2, 24.5% Na2O, 24.5% CaO hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Sử dụng ngay không cần pha chế. - Dạng gel, Tối thiểu 2.5cc | Gói | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 56 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại III | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm: 45% SiO2, 24.5% Na2O, 24.5% CaO hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Sử dụng ngay không cần pha chế. - Dạng gel, Tối thiểu 5cc | Gói | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 57 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại IV | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm: 45% SiO2, 24.5% Na2O, 24.5% CaO hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Sử dụng ngay không cần pha chế. - Dạng gel, Tối thiểu 10cc | Gói | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
|  | CÁC LOẠI SẢN PHẨM SINH HỌC KHÁC |  |  |  |  |  |
| 58 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại I | - Thành phần gồm hỗn hợp 45S5 bioactive glass, Hydroxyappatite, Tricalcium Phosphate và collagen bò tinh khiết loại I hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Tối thiểu 1cc | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 59 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại II | - Thành phần từ Hydroxy appatite, Tricalcium Phosphate và Collagen bò loại I tinh khiết hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Tối thiểu 2cc | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 60 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại III | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 5cc. | Gói | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 61 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại IV | - Thành phần gồm hỗn hợp 45S5 bioactive glass, Hydroxyappatite, Tricalcium Phosphate và Collagen bò tinh khiết loại I hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Tối thiểu 5cc | Hộp | 375 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 62 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại V | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 10cc. | Gói | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 63 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VI | - Thành phần gồm hỗn hợp 45S5 bioactive glass, Hydroxyappatite, Tricalcium Phosphate và collagen bò tinh khiết loại I hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. -Tối thiểu 10cc | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 64 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VII | - Kích thước hạt 6x6mm (Sai số ± ≤ 5%). Thành phần gồm 51.5 % nanocrystalline hydroxyapatite và 48.5 % calcium sulfate hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Có thể pha các tối thiểu các loại kháng sinh sau hoặc tương đương: Tobramycin, Gentamicin, Rifampicin, Vancomycin. - Tối thiểu 12cc | Lọ | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 65 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VIII | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương.. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 15cc. | Gói | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 66 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại IX | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương.. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 20cc. | Gói | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 67 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại X | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương.. - Kích thước khoảng 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 30cc. | Gói | 150 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 68 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại I | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-3mm. - Thành phần gồm Hydroxy appatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 5cc. | Hộp | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 69 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại II | - Thành phần gồm Biphasic Calcium Phosphate (HA/β-TCP) trong đó 60% HA/ 40% β-TCP hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Hat có độ phủ xốp khoảng 70%, kích thước độ xốp trung bình trong khoảng từ 300-600 Micromét. - Tối thiểu 10cc. | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 70 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại III | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-3mm. - Thành phần gồm Hydroxyappatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh.. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 10cc. | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 71 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại IV | - Thành phần gồm 15% Hydroxyapatite và 85% beta-Tricalcium Phosphal hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh - Dạng xốp 3 chiều đồng nhất. Độ xốp của hạt 80% (sai số ± ≤ 5%). - Kích thước hạt khoảng từ 1.6mm - 3.2mm. - Tối thiểu 10cc. | Lọ | 1.500 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 72 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại V | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-6mm. - Thành phần gồm Hydroxyappatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 15cc. | Hộp | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 73 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại VI | - Thành phần gồm Biphasic Calcium Phosphate (HA/β-TCP) trong đó 60% HA/ 40% β-TCP hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Hat có độ phủ xốp khoảng 70%, kích thước độ xốp trung bình trong khoảng từ 300-600 Micromét. - Tối thiểu 30cc. | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 74 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại VII | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-6mm. - Thành phần gồm Hydroxyappatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 30cc. | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 75 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng dải | - Thành phần từ Hydroxy appatite, Tricalcium Phosphate và Collagen hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có thể cắt thành nhiều loại hình dạng khác nhau. - Khi ngâm trong máu tự thân, dịch tủy xương và thuốc bao quanh để cấy ghép. - Kích thước: dài x rộng x cao khoảng 50x10x5mm. - Tối thiểu 5cc. | Hộp | 750 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 76 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại I | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 1ml | Hộp | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 77 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại II | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 2.5ml | Hộp | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 78 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại III | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 5ml | Hộp | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 79 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại IV | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 10ml | Hộp | 300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG ĐỒNG LOẠI KHỬ KHOÁNG |  |  |  |  |  |
| 80 | Sản phẩm thay thế xương đã khử khoáng dạng gel | Sản phẩm xương đồng loại khử khoáng dạng gel có chứa các protein tăng tạo xương, được vô khuẩn sẵn. Xy lanh tối thiểu 1cc. | Hộp | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG ĐỒNG LOẠI KHÔNG KHỬ KHOÁNG |  |  |  |  |  |
| 81 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại I | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 4mm đến 10 mm. - Gói tối thiểu 5cc. | Hộp | 525 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 82 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại II | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 1mm đến 4 mm. - Tối thiểu 5cc. | Hộp | 825 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 83 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại III | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 4mm đến 10 mm. - Tối thiểu 10cc. | Gói | 375 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 84 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại IV | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 4mm đến 10 mm. - Tối thiểu 15cc. | Gói | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 85 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại V | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 1mm đến 10 mm. - Tối thiểu 30cc. | Hộp | 450 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |
| III. | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  | Có đầy đủ | Không có đầy đủ |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 4 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 5 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 6 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 7 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |