# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên Dự toán: Mua sắm các vật tư y tế sử dụng tại Khoa phẫu Thuật Cột Sống bao gồm: Bơm xi măng, Bộ nẹp vít cổ trước – cổ sau, Bộ nẹp vít lưng – ngực, Bộ nẹp vít qua da và loãng xương và các vật tư khác.

- Giới thiệu chung về gói thầu:

+ Tên Gói thầu: Gói thầu VTC29.2025: Cung cấp vật tư y tế dùng trong phẫu thuật qua da và loãng xương trong phẫu thuật cột sống.

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (xét theo từng phần), Qua mạng, Trong nước;

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hóa | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VẬT TƯ DÙNG CHO BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG |  |  |  |  |
| Phần 1 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại I, bao gồm: | Bộ | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 1 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | Cái | 90 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 180 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5 | Xi măng sinh học | Gói | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 2 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại II, bao gồm: | Bộ | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9 | Kim chọc dẫn đường | Cái | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10 | Xi măng sinh học | Gói | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 4 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại IV, bao gồm: | Bộ | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12 | Ốc khoá trong cho vít rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13 | Kim chọc bơm xi măng | Cái | 225 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 5 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại V, bao gồm: | Bộ | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Cái | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15 | Nẹp dọc uốn sẵn | Cái | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 16 | Xi măng sinh học | Gói | 38 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| II | HỆ THỐNG VẬT TƯ DÙNG CHO PHẪU THUẬT QUA DA |  |  |  |  |
| Phần 6 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại I, bao gồm: | Bộ | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 18 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | Cái | 240 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 7 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại II, bao gồm: | Bộ | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | Cái | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 20 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng | Cái | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | Cái | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 9 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại IV, bao gồm: | Bộ | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 23 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 24 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | Cái | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 25 | Kim chọc dò cuống sống | Hộp | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 10 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại V, bao gồm: | Bộ | 3.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 26 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng | Cái | 3.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 27 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 28 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 29 | Kim chọc dò dẫn hướng | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 11 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại VI, bao gồm: | Bộ | 1.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 30 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | Cái | 1.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 31 | Ốc khóa trong cho vít đa trục qua da | Cái | 1.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 32 | Nẹp dọc qua da | Cái | 100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 33 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | Cái | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 34 | Kim chọc dò cuống sống | Cái | 1.000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 12 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại VII, bao gồm: | Bộ | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 35 | Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ kèm ốc khóa. | Cái | 600 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 36 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | Cái | 120 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 37 | Nẹp nối ngang | Cái | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| III | NẸP VÍT (XƯƠNG CHẬU) |  |  |  |  |
| Phần 13 | Bộ nẹp vít xương chậu loai I (Xương chậu) | Bộ | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 38 | Vít xương chậu | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 39 | Ốc khóa trong cho vít xương chậu | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 40 | Nẹp nối bên xương chậu | Cái | 37 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 41 | Vít khớp cùng chậu các cỡ | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| Phần 14 | Bộ nẹp vít xương chậu loai II (Xương chậu) | Bộ | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 42 | Vít xương chậu | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 43 | Ốc khóa trong cho vít xương chậu | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 44 | Nẹp nối bên xương chậu | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 45 | Nẹp dọc | Cái | 9 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| IV | CÁC VẬT TƯ KHÁC |  |  |  |  |
|  | HỆ THỐNG LỒNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG |  |  |  |  |
| 46 | Nẹp lồng Titanium loại I | Cái | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 47 | Nẹp lồng Titanium loại II | Cái | 15 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
|  | CÁC LOẠI SẢN PHẨM SINH HỌC KHÁC |  |  |  |  |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG (LOẠI KHỬ KHOÁNG) |  |  |  |  |
| 48 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại I | Hộp | 90 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 49 | Sản phẩm sinh học thay thế xương đã khử khoáng loại II | Hộp | 1.200 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 50 | Sản phẩm sinh học thay thế xương đã khử khoáng loại III | Lọ | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 51 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại IV | Hộp | 900 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 52 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại V | Hộp | 1.800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 53 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại VI | Hộp | 975 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG (LOẠI KHÔNG KHỬ KHOÁNG) |  |  |  |  |
|  | THỦY TINH HOẠT TÍNH |  |  |  |  |
| 54 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại I | Gói | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 55 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại II | Gói | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 56 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại III | Gói | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 57 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại IV | Gói | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
|  | CÁC LOẠI SẢN PHẨM SINH HỌC KHÁC |  |  |  |  |
| 58 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại I | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 59 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại II | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 60 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại III | Gói | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 61 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại IV | Hộp | 375 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 62 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại V | Gói | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 63 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VI | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 64 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VII | Lọ | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 65 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VIII | Gói | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 66 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại IX | Gói | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 67 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại X | Gói | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 68 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại I | Hộp | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 69 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại II | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 70 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại III | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 71 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại IV | Lọ | 1.500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 72 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại V | Hộp | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 73 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại VI | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 74 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại VII | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 75 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng dải | Hộp | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 76 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại I | Hộp | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 77 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại II | Hộp | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 78 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại III | Hộp | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 79 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại IV | Hộp | 300 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG ĐỒNG LOẠI KHỬ KHOÁNG |  |  |  |  |
| 80 | Sản phẩm thay thế xương đã khử khoáng dạng gel | Hộp | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG ĐỒNG LOẠI KHÔNG KHỬ KHOÁNG |  |  |  |  |
| 81 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại I | Hộp | 525 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 82 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại II | Hộp | 825 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 83 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại III | Gói | 375 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 84 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại IV | Gói | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 85 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại V | Hộp | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các bảng từ Bảng số 5.2 dưới đây và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1 tại Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:

Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của vật tư

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Yêu cầu về xuất xứ của gói thầu được thể hiện tại bảng Phạm vi cung cấp – Chương IV của E-HSMT này và cụ thể như sau: |  |  |  |  |  |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (1) |
| I | VẬT TƯ DÙNG CHO BỆNH NHÂN LOÃNG XƯƠNG |  |  |  |  |  |
| Phần 1 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại I, bao gồm: |  |  | Bộ | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 1 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đô sâu bước ren 0.85mm (sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 2.7mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài vít từ ≤ 20mm đến ≥ 120mm. - Đường kính vít từ ≤ 6.0mm đến ≥ 8.5mm. - Vít dạng rỗng nòng, đường kính trong ≥ 1.7mm, có lỗ trên thân vít. - Góc mở thân vít 60 độ (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 2 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 3 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 100mm đến ≥ 1000mm. - Đường kính tối thiểu 2 loại 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 6.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 90 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 4 | Kim chọc bơm xi măng | - Cán kim làm bằng chất liệu nhựa, kim chọc làm bằng chất liệu thép không gỉ - Chiều dài 210mm (Sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 1.75cc. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 180 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 5 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt cao, thời gian đông 2 phút, thời gian làm việc 10 phút ở nhiệt độ phòng 22 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 19g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 10ml chất lỏng dung môi để pha xi măng. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 1. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 2 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại II, bao gồm: |  |  | Bộ | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 6 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Thân có hai vùng ren, Phù hợp cho các vùng xương cứng và xương xốp. Độ sâu bước ren 0.9mm (Sai số ± ≤ 5%). + Phần ren đôi có khoảng cách bước ren 3mm (Sai số ± ≤ 5%). + Phần ren bốn có khoảng cách bước ren 1.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Vít dạng rỗng nòng, đường kính trong ≥ 1.7mm, có lỗ trên thân vít. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5 mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm. - Góc mở thân vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 7 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 8 | Kim chọc bơm xi măng | - Chất liệu thép không gỉ - Vỏ kim chiều dài 230mm (Sai số ± ≤ 5%), đường kính ngoài ≤ 3.5mm. - Kim đẩy xi măng chiều dài 260mm (Sai số ± ≤ 5%), đường kính ngoài ≤ 3.0mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 225 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 9 | Kim chọc dẫn đường | - Chất liệu nitinol - Chiều dài 480mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 1.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 225 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 10 | Xi măng sinh học | - Xi măng độ nhớt trung bình, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ≤ 6 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 20 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 25g có tính can quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 6. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 4 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại IV, bao gồm: |  |  | Bộ | 225 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 11 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Thân vít chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Mũ vít chất liệu Cobalt Chrome. - Thân có hai vùng ren. + Phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa hai bước ren 4mm (sai số ± ≤ 5%). + Phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 9.5mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 80mm. - Góc mở thân vít 55 độ (sai số ± ≤ 5%) - Có 6 lỗ phần đầu vít. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 225 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 12 | Ốc khoá trong cho vít rỗng nòng bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Công nghệ cánh ren ngược. - Đường kính 9mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 11. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 225 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 13 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa. - Đường kính 8G (Sai số ± ≤ 5%). - Dung tích bơm xi măng tối thiểu 1.5cc. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 11. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 225 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 5 | Bộ nẹp vít đa trục rỗng nòng loại V, bao gồm: |  |  | Bộ | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 14 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Bộ bao gồm: 01 vít đa trục, 01 ốc khóa trong, 01 ống thông. '- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài ≤ 35mm đến ≥ 60mm. - Đường kính từ ≤ 5mm đến ≥ 7mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Trên thân vít có tối thiểu 9 lỗ bơm xi măng. - Đầu vít được thiết kế để gắn với ống thông bơm xi măng có dung tích tối thiểu 2cc. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 15 | Nẹp dọc uốn sẵn | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm. - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 14. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 16 | Xi măng sinh học | Xi măng độ nhớt thấp, thời gian trộn ≤ 45 giây, đông đặc ≤ 15 phút, thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ phòng 20 độ C. - Thành phần gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu 27g có tính cản quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu 9g chất lỏng dung môi để pha xi măng. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng STT 14. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 38 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| II | HỆ THỐNG VẬT TƯ DÙNG CHO PHẪU THUẬT QUA DA |  |  |  |  | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 6 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại I, bao gồm: |  |  | Bộ | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 17 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Độ sâu bước ren 0.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Thân có 2 vùng ren khác nhau. + Phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa hai bước ren 5mm (sai số ± ≤ 5%). + Phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren 2.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao mũ vít 15mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng mũ vít 12mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 8.0mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm. - Góc mở thân vít 50 độ (sai số ± ≤ 5%). - Kèm 01 ốc khóa chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít. - Đường kính 9mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao 5mm (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 18 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 120mm. - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 17. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 240 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 7 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại II, bao gồm: |  |  | Bộ | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 19 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Vít dạng rỗng nòng. - Thân vít chia làm 3 vùng ren khác nhau để phù hợp với xương cứng và xương xốp. - Độ sâu bước ren ≤ 0.5mm đến ≥ 1.25mm - Khoảng cách bước ren ≤ 2mm đến ≥ 5mm - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm. - Góc mở thân vít 50 độ (sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 20 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng | Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 19. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 21 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 100mm - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%), uốn sẵn trong khoảng từ 23 độ đến 25 độ. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 19. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 9 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại IV, bao gồm: |  |  | Bộ | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 22 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Thiết kế trục vít đôi với hai luồng ren chạy dọc thân vít. - Cánh ren vuông trên đầu vít kết hợp với vít khóa trong tạo nên khóa ngàm vuông. - Độ sâu bước ren ≤ 0.8mm đến ≥ 1.2mm. - Khoảng các bước ren 3mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm, gồm tối thiểu 5 loại. - Góc mở mũ vít ≥ 60 độ. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 23 | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Độ dày 4.5mm(Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 22. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 24 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu hợp kim Titanium. - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 160mm. - Sử dụng tương thích với vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 22. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 300 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 25 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim gồm tối thiểu các loại dạng hình kim cương và đầu vát. - Độ sâu của kim tối đa 35mm. - Vỏ cách điện. - Sử dụng tương thích với vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 22. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 300 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 10 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại V, bao gồm: |  |  | Bộ | 3.000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 26 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Thiết kế phần liền lá nối với đầu mũ vít để bẻ gãy sau khi nắn chỉnh. Ốc khóa trong được lắp đặt sẵn trong thân vít. - Độ sâu bước ren 0.8mm (Sai số ± ≤ 5%), khoảng cách bước ren 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 5mm đến ≥ 8mm - Vít dạng rỗng nòng, đường kính trong ≥ 1.7mm, có lỗ trên thân vít. - Góc mở mũ vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 3.000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 27 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 120mm - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.0mm. - Đóng gói tiệt trùng săn - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng STT 26. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 28 | Kim chọc dò cuống sống | - Đầu kim có dạng vát hoặc dạng nhọn. - Kim chất liệu thép không gì - Chiều dài 450mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính ≥ 1.5mm - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng STT 26. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 29 | Kim chọc dò dẫn hướng | - Dùng để dẫn hướng miếng ghép đĩa đệm sử dụng trong kỹ thuật mổ nội soi cột sống. - Chiều dài 500mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 1.8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da có lỗ bơm xi măng STT 26. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 11 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại VI, bao gồm: |  |  | Bộ | 1.000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 30 | Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da | - Vít loại rỗng nòng. Thân vít chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Mũ vít chất liệu Cobalt Chrome. - Thân có hai vùng ren: dùng cho vùng xương xốp và vùng xương cứng. - Công nghệ cánh ren ngược. + Phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa hai bước ren 4mm (sai số ± ≤ 5%). + Phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 80mm. - Góc mở thân vít 55 độ (sai số ± ≤ 5%) | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 31 | Ốc khóa trong cho vít đa trục qua da | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 8mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 32 | Nẹp dọc qua da | - Chất liệu Cobalt Chrome. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 220mm. - Đường kính trong khoảng từ 4.75mm (sai số ± ≤ 5%) - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 100 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 33 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | - Chất liệu Cobalt Chrome. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm. - Đường kính trong khoảng từ 4.75mm đến 5mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 34 | Kim chọc dò cuống sống | - 01 Kim mũi vát. Đường kính kim có tối thiểu 2 loại 11G và 13G. - 01 ống trocar, tay cầm có khóa. - Có các điểm đánh dấu kiểm soát độ sâu. - Chièu dài 125mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng dùng trong phẫu thuật qua da STT 30. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1.000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 12 | Bộ nẹp vít đa trục qua da loại VII, bao gồm: |  |  | Bộ | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 35 | Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ kèm ốc khóa. | Chiều rộng mũ vít 12mm (Sai số ± ≤ 5%) chiều cao mũ vít 15mm (Sai số ± ≤ 5%) Góc xoay 25 độ (Sai số ± ≤ 5%) Thân vít gồm ren đơn và ren kép Đường kính vít 5.5mm(Sai số ± ≤ 5%), 6.5mm(Sai số ± ≤ 5%), 7.5mm(Sai số ± ≤ 5%) Chiều dài vít từ 30mm đến 55mm. Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau Vít kèm 01 ốc khóa chất liệu titanium hoặc Hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 600 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 36 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 600mm. - Đường kính 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ kèm ốc khóa STT 35. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 120 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 37 | Nẹp nối ngang | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 65mm - Có thể điều chỉnh độ dài - Có liên kết với nẹp dọc đường kính 6.0mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục rỗng nòng bắt qua da các cỡ kèm ốc khóa STT 35. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 15 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| III | NẸP VÍT (XƯƠNG CHẬU) |  |  |  |  |  |
| Phần 13 | Bộ nẹp vít xương chậu loai I (Xương chậu) |  |  | Bộ | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 38 | Vít xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm. - Đường kính từ ≤ 6.5mm đến ≥ 8.5mm. - Góc nghiêng gồm tối thiểu các loại: 0 độ, 10 độ, 20 độ | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 39 | Ốc khóa trong cho vít xương chậu | Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 38. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 40 | Nẹp nối bên xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Chiều dày trong khoảng từ 6.0mm đến 6.5mm - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 38. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 37 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 41 | Vít khớp cùng chậu các cỡ | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 40 đến ≥ 60mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Đường kính 12mm (sai số ± ≤ 5%). - Có các lỗ trên thân vít giúp nhanh liền xương. - Vít có khoang trống để nhồi xương. - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 38. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| Phần 14 | Bộ nẹp vít xương chậu loai II (Xương chậu) |  |  | Bộ | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 42 | Vít xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Vít thiết kế loại không mũ với phần đầu vít có ren. - Vít bước ren đôi, khoảng cách bước ren là 3mm. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 70mm. - Đường kính từ ≤ 6.5mm đến ≥ 8.5mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 43 | Ốc khóa trong cho vít xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 42. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 44 | Nẹp nối bên xương chậu | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 42. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 45 | Nẹp dọc | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài ≤ 40mm đến ≥ 200mm. - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít xương chậu STT 42. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 9 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| IV | CÁC VẬT TƯ KHÁC |  |  |  |  |  |
|  | HỆ THỐNG LỒNG TẠO HÌNH THÂN ĐỐT SỐNG |  |  |  |  |  |
| 46 | Nẹp lồng Titanium loại I | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới. - Chiều dài 30mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 13mm (sai số ± ≤ 5%). - Dùng để đặt và thay thân đốt sống. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 15 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 47 | Nẹp lồng Titanium loại II | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới. - Chiều dài 70mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 13mm (sai số ± ≤ 5%). - Dùng để đặt và thay thân đốt sống. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 15 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | CÁC LOẠI SẢN PHẨM SINH HỌC KHÁC |  |  |  |  | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG (LOẠI KHỬ KHOÁNG) |  |  |  |  | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 48 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại I | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 0.5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 90 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 49 | Sản phẩm sinh học thay thế xương đã khử khoáng loại II | - Thành phần từ xương xốp xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Hạt kích thước khoảng 5x5x5mm. - Tối thiểu 1cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 1.200 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 50 | Sản phẩm sinh học thay thế xương đã khử khoáng loại III | - Xương ghép nhân tạo khử khoáng, cấu trúc dạng ma trận kích thích mọc xương, dạng sợi. - Chất mang là Glycerol hoặc tương đương giúp bảo quản, duy trì độ ẩm, kháng khuẩn. - Tối thiểu 1cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Lọ | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 51 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại IV | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 1cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 900 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 52 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại V | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 2.5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 1.800 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 53 | Sản phẩm sinh học thay thế xương, đã khử khoáng loại VI | - Thành phần từ xương đồng loại đã khử khoáng 100%. - Có chứa nhiều protein tạo hình thái xương. - Tối thiểu 5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 975 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG (LOẠI KHÔNG KHỬ KHOÁNG) |  |  |  |  | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | THỦY TINH HOẠT TÍNH |  |  |  |  | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 54 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại I | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm SiO2: 45%, CaO: 24.5%, P2O5: 6.0%, Na2O: 24.5% hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Dạng gel, tối thiểu 1cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 55 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại II | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm: 45% SiO2, 24.5% Na2O, 24.5% CaO hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Sử dụng ngay không cần pha chế. - Dạng gel, Tối thiểu 2.5cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 56 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại III | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm: 45% SiO2, 24.5% Na2O, 24.5% CaO hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Sử dụng ngay không cần pha chế. - Dạng gel, Tối thiểu 5cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 57 | Sản phẩm sinh học thay thế xương hoạt tính, dạng gel loại IV | - Chất liệu thủy tinh hoạt tính, thành phần gồm: 45% SiO2, 24.5% Na2O, 24.5% CaO hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Sử dụng ngay không cần pha chế. - Dạng gel, Tối thiểu 10cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 300 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | CÁC LOẠI SẢN PHẨM SINH HỌC KHÁC |  |  |  |  | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 58 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại I | - Thành phần gồm hỗn hợp 45S5 bioactive glass, Hydroxyappatite, Tricalcium Phosphate và collagen bò tinh khiết loại I hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Tối thiểu 1cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 59 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại II | - Thành phần từ Hydroxy appatite, Tricalcium Phosphate và Collagen bò loại I tinh khiết hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Tối thiểu 2cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 60 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại III | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 61 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại IV | - Thành phần gồm hỗn hợp 45S5 bioactive glass, Hydroxyappatite, Tricalcium Phosphate và Collagen bò tinh khiết loại I hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Tối thiểu 5cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 375 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 62 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại V | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 10cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 63 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VI | - Thành phần gồm hỗn hợp 45S5 bioactive glass, Hydroxyappatite, Tricalcium Phosphate và collagen bò tinh khiết loại I hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. -Tối thiểu 10cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 64 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VII | - Kích thước hạt 6x6mm (Sai số ± ≤ 5%). Thành phần gồm 51.5 % nanocrystalline hydroxyapatite và 48.5 % calcium sulfate hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Có thể pha các tối thiểu các loại kháng sinh sau hoặc tương đương: Tobramycin, Gentamicin, Rifampicin, Vancomycin. - Tối thiểu 12cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Lọ | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 65 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại VIII | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương.. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 15cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 300 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 66 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại IX | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương.. - Kích thước 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 20cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 67 | Sản phẩm sinh học thay thế xương loại X | - Điều trị thiếu hụt ở các đầu xương, làm ổn định cấu trúc xương. - Thành phần gồm khoảng 65% Hydroxyapatite (HA) và 35% beta tricalcium (B-TCP) hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương.. - Kích thước khoảng 3x3x3mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). - Tối thiểu 30cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 68 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại I | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-3mm. - Thành phần gồm Hydroxy appatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 69 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại II | - Thành phần gồm Biphasic Calcium Phosphate (HA/β-TCP) trong đó 60% HA/ 40% β-TCP hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Hat có độ phủ xốp khoảng 70%, kích thước độ xốp trung bình trong khoảng từ 300-600 Micromét. - Tối thiểu 10cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 70 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại III | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-3mm. - Thành phần gồm Hydroxyappatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh.. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 10cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 71 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại IV | - Thành phần gồm 15% Hydroxyapatite và 85% beta-Tricalcium Phosphal hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh - Dạng xốp 3 chiều đồng nhất. Độ xốp của hạt 80% (sai số ± ≤ 5%). - Kích thước hạt khoảng từ 1.6mm - 3.2mm. - Tối thiểu 10cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Lọ | 1.500 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 72 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại V | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-6mm. - Thành phần gồm Hydroxyappatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 15cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 300 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 73 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại VI | - Thành phần gồm Biphasic Calcium Phosphate (HA/β-TCP) trong đó 60% HA/ 40% β-TCP hoặc tương đương để giúp kích thích mọc xương. - Hat có độ phủ xốp khoảng 70%, kích thước độ xốp trung bình trong khoảng từ 300-600 Micromét. - Tối thiểu 30cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 74 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại VII | - Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt. - Kích thước hạt trong khoảng từ 1-6mm. - Thành phần gồm Hydroxyappatite và β-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có các lỗ cho xương phát triển nhanh. - Tối thiểu 30cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 75 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng dải | - Thành phần từ Hydroxy appatite, Tricalcium Phosphate và Collagen hoặc hoặc tương đương để kích thích liền xương nhanh. - Có thể cắt thành nhiều loại hình dạng khác nhau. - Khi ngâm trong máu tự thân, dịch tủy xương và thuốc bao quanh để cấy ghép. - Kích thước: dài x rộng x cao khoảng 50x10x5mm. - Tối thiểu 5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 76 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại I | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 1ml | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 300 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 77 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại II | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 2.5ml | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 78 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại III | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 5ml | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 79 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel loại IV | - Thành phần gồm: Calcium Phosphate (HA/β-TCP) + hydrogel hoặc tương đương giúp kích thích mọc xương. - Tối thiểu 10ml | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 300 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG ĐỒNG LOẠI KHỬ KHOÁNG |  |  |  |  |  |
| 80 | Sản phẩm thay thế xương đã khử khoáng dạng gel | Sản phẩm xương đồng loại khử khoáng dạng gel có chứa các protein tăng tạo xương, được vô khuẩn sẵn. Xy lanh tối thiểu 1cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | SẢN PHẨM SINH HỌC THAY THẾ XƯƠNG ĐỒNG LOẠI KHÔNG KHỬ KHOÁNG |  |  |  |  |  |
| 81 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại I | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 4mm đến 10 mm. - Gói tối thiểu 5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 525 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 82 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại II | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 1mm đến 4 mm. - Tối thiểu 5cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 825 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 83 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại III | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 4mm đến 10 mm. - Tối thiểu 10cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 375 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 84 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại IV | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 4mm đến 10 mm. - Tối thiểu 15cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Gói | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 85 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt nhỏ loại V | - Thành phần từ xương đồng loại dạng hạt nhỏ. - Kích thước trong khoảng từ 1mm đến 10 mm. - Tối thiểu 30cc. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Hộp | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| III | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 2 ngày kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 4 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 5 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  |  |  |
| 6 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  |  |  |
| 7 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  |  |  |

1.3 Các yêu cầu và chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Để thuận tiện cho việc xem xét và đánh giá các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT, nhà thầu thực hiện việc tổng hợp và kê khai các nội dung là tiêu chí đánh giá thuộc phạm vi yêu cầu của E-HSMT:

1.3.1 Hướng dẫn kê khai về hợp đồng tương tự

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu tại Bảng số 5.3 về tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự của nhà thầu, đồng thời đính kèm các tài liệu chứng minh theo quy định của E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp:

Bảng số 5.3

| STT | Tên Hợp đồng tương tự | Giá trị của hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Mã HS của hàng hóa theo yêu của E-HSMT | Giá trị hoàn thành tối thiểu của mã HS theo yêu cầu của E-HSMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh*)) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, hoặc quy đổi thành tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá quy đổi theo quy định của E-HSMT) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện theo tờ khai hải quan tại thời điểm hàng hóa được nhập khẩu) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành) | (Ghi mã HS tương ứng của hàng hóa tương tự theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, Ghi giá trị tương ứng với mã HS theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) |

1.4.2. Hướng dẫn lập bảng chào đáp ứng kỹ thuật

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật theo mẫu tại Bảng số 5.4 dưới đây và đính kèm theo E-HSDT. Mẫu này dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này và trình bày file scan theo hướng dẫn dưới đây. Nhà thầu phải có trách nhiệm làm rõ khi có yêu cầu trong trường hợp có sự sai khác giữa các nội dung kê khai và nội dung đính kèm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc làm rõ E-HSDT theo quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành. Các thông tin kỹ thuật và các dịch vụ, nội dung liên quan đến cung cấp hàng hóa do nhà thầu liệt kê theo mẫu tại Bảng số 5.4 được xem là nội dung tóm tắt về phương án kỹ thuật của nhà thầu, Bên mời thầu sẽ đối chiếu trên cơ sở các thông tin khác và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa của nhà thầu kèm theo E-HSDT để đánh giá. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nhưng không đủ cơ sở để chứng minh có thể được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảng số 5.4. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên vật tư: ...... Số lượng: ...... | Tên vật tư: ...... Tên Thương mại:… Số lượng: ...... Mã hàng hóa: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu kỹ thuật và số lượng | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| III | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Tại Bảng số 5.4 trên, cột “Nội dung yêu cầu của E-HSMT” được dẫn chiếu từ nội dung tại cột “Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)” của Bảng số 5.1 mục 1.2, Chương V. Yêu của về kỹ thuật. Nhà thầu thực hiện kê khai đầy đủ thông tin, ghi cụ thể tên tài liệu tham chiếu, số trang và trích dẫn nội dung tham chiếu cụ thể. Nhà thầu đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalô hoặc tài liệu kỹ thuật phần trích dẫn nội dung tham chiếu. Các tài liệu này làm cơ sở để đối chiếu làm rõ về đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT được phân chia riêng biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự (Ví dụ: Bộ chuyển tiếp. 1. Giấy ủy quyền, 2. Bảng phân loại 3. Số lưu hành/GPNK/TKHQ, 4. ISO, 5. Tài liệu kỹ thuật v.v… Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu phải tách ra thành từng file riêng và đặt tên file theo đúng tên nhà thầu sử dụng để tham chiếu tại Bảng chào đáp ứng.

Các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa; năng lực, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và sự đáp ứng về yêu cầu của kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải đảm bảo:

- Nếu là bản sao phải có chứng thực của cơ quan chức năng, nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải có dấu xác nhận của nhà thầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung.

- Nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội..

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Nếu qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định (nếu có) có bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận, nghiệm thu và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu  cầu về đặc tính kỹ thuật, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng hợp đồng và tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết hoặc Chủ đầu tư trình cấp cho thẩm quyền quyết định, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Mục 4. Hướng dẫn cung cấp tài liệu được hưởng ưu đãi.

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025  cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.