# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên Dự toán: Mua sắm các vật tư y tế sử dụng tại Khoa phẫu Thuật Cột Sống bao gồm: Bơm xi măng, Bộ nẹp vít cổ trước – cổ sau, Bộ nẹp vít lưng – ngực, Bộ nẹp vít qua da và loãng xương và các vật tư khác.

- Giới thiệu chung về gói thầu:

+ Tên Gói thầu: Gói thầu VTC30.2025: Cung cấp vật tư y tế dùng trong hỗ trợ phẫu thuật cột sống.

+ Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (xét theo từng phần), Qua mạng, Trong nước;

+ Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

+ Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hóa | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đĩa đệm lưng/ Đốt sống lưng/ miếng ghép đĩa đệm lưng |  |  |  |  |
| 1 | Đĩa đệm lưng nhân tạo | Cái | 7 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 2 | Đốt sống nhân tạo cột sống lưng ngực điều chỉnh được độ cao | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 3 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại I] | Cái | 4000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 4 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại II] | Cái | 6800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 5 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại III] | Cái | 6800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 6 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại IV] | Cái | 4000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 7 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại V] | Cái | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 8 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VI] | Cái | 750 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 9 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VII] | Cái | 2000 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 10 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VIII] | Cái | 800 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 11 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VIV] | Cái | 500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
|  | Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp | Bộ | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 12 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp loại I | Miếng | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 13 | Nẹp cột sống lưng lối trước | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 14 | Vít cột sống lưng | Cái | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
|  | Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp | Bộ | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 15 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp loại II | Miếng | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 16 | Nẹp cột sống lưng lối bên | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 17 | Vít cột sống lưng | Cái | 150 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| II | Kim đốt điều trị thoát vị |  |  |  |  |
| 18 | Kim đốt sóng cao tần dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm loại I | Cái | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 19 | Kim đốt sóng cao tần dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm loại II | Cái | 450 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| III | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật cột sống |  |  | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 20 | Mũi mài xương loại I | Cái | 1100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 21 | Mũi mài xương loại II | Cái | 1100 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| 22 | Mũi mài xương loại III | Cái | 1500 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |
| IV | Vật tư khác |  |  |  |  |
| 23 | Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng | Cái | 75 | Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của vật tư

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các bảng từ Bảng số 5.2 dưới đây và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1 tại Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:

Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của vật tư

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Yêu cầu về xuất xứ của gói thầu được thể hiện tại bảng Phạm vi cung cấp – Chương IV của E-HSMT này và cụ thể như sau: |  |  |  |  |  |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (1) |
| I | Đĩa đệm lưng/ Đốt sống lưng/ miếng ghép đĩa đệm lưng |  |  |  |  |  |
| 1 | Đĩa đệm lưng nhân tạo | - Cấu tạo gồm: 2 đĩa ở đầu trên và dưới bằng titanium, phần lõi ở giữa bằng silicone. - Phần ngoài của mỗi đĩa có bọc lớp kích thích liên kết xương, có chốt để tạo liên kết với xương. - Chiều dày của đĩa từ ≤ 10mm đến ≥ 12 mm. - Góc nghiêng từ ≤ 7độ đến ≥ 10 độ, gồm tối thiểu 3 loại. - Có khả năng uốn cong về phía bên, có thể dịch chuyển và xoay theo trục ngang. - Khả năng chịu lực nén theo trục ngang ≥ 2300 N/1 mm. Co giãn và tự đàn hồi. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 7 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 2 | Đốt sống nhân tạo cột sống lưng ngực điều chỉnh được độ cao | - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium - Thân đốt sống điều chỉnh được độ cao bằng cách xoắn ốc. - Gồm tối thiểu các loại: điều chỉnh chiều dài từ ≤ 17mm đến ≥ 23mm, điều chỉnh chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 30mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 27mm đến ≥ 38mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 32mm đến ≥ 54mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 45mm đến ≥ 75mm; điều chỉnh chiều dài từ ≤ 68mm đến ≥ 120mm - Đường kính 20mm (sai số ± ≤ 5%). - Nắp đậy có dạng hình tròn hoặc hình oval, góc thay đổi được từ 0° đến ≥ 20° | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 3 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại I] | - Chất liệu PEEK - Loại thẳng, trên thân có răng. - Có tối thiểu 3 điểm đánh dấu cản quang - Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 30mm, gồm tối thiểu 3 loại - Chiều rộng từ ≤ 9mm đến ≥ 11mm, gồm tối thiểu 3 loại - Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥ 16mm - Góc ưỡn từ 0 độ đến ≥ 8 độ. - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.45cc đến ≥ 2cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 4000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 4 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại II] | - Chất liệu PEEK. - Loại thẳng, trên thân có răng - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang - Chiều dài 28mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng 11mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao ≤ 8mm đến ≥ 14mm, gồm tối thiểu 7 loại - Góc ưỡn 6 độ. - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.8cc đến ≥ 1.3cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 6800 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 5 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại III] | - Chất liệu PEEK. - Loại thẳng. Hình viên đạn, có răng 2 bên để chống trượt. - Có tối thiểu 3 điểm đánh dấu cản quang. - Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 26mm. - Chiều rộng 10mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao từ ≤ 6mm đến ≥ 16mm. - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.35cc đến ≥ 1.9cc - Đóng gói tiệt trùng sẵn | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 6800 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 6 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại IV] | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Loại thẳng, thân có dạng mắt lưới. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 30mm. - Chiều rộng 10mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm. - Góc ưỡn từ 0 đến ≥ 6 độ. - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.24cc đến ≥ 0.68cc - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 4000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 7 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại V] | - Chất liệu PEEK - Loại cong. - Có tối thiểu 2 điểm cản quang. - Chiều dài 28mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều rộng 11mm (Sai số ± ≤ 5%) - Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm - Góc ưỡn trong khoảng từ 3 độ - 5 độ - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.58cc đến ≥ 1.0cc | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 8 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VI] | - Chất liệu PEEK. - Có tối thiểu 2 điểm đánh dấu cản quang - Chiều dài trong khoảng từ 22mm đến 27mm - Chiều rộng trong khoảng từ 9mm đến 13mm. - Chiều cao trong khoảng từ 4mm đến 14mm. - Có khoang ghép xương | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 750 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 9 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VII] | - Sử dụng trong kỹ thuật cố định nội soi cột sống lưng ít xâm lấn. - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Loại thẳng, thân có dạng mắt lưới. - Chiều dài từ ≤ 27mm đến ≥ 30mm. - Chiều rộng 12mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao từ ≤ 10mm đến ≥ 16mm, gồm tối thiểu 7 loại. - Góc ưỡn từ từ ≤ 12 độ đến ≥ 18 độ, gồm tối thiểu 3 loại. - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.6cc đến ≥ 1.3cc - Đóng gói tiệt trùng sẵn. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 2000 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 10 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VIII] | - Chất liệu PEEK. - Loại cong. Hình viên đạn, có răng 2 bên để chống trượt. - Có tối thiểu 4 điểm đánh dấu cản quang. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 60mm. - Chiều rộng từ ≤ 18mm đến ≥ 22mm - Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - Độ ưỡn: 6 độ (sai số ±≤ 5%) và 12 độ (sai số ± ≤ 5%) - Có khoang ghép xương, dung tích khoang ghép xương từ ≤ 1.6cc đến ≥ 5.4cc - Đóng gói tiệt trùng sẵn | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 800 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 11 | Miếng ghép đĩa đệm [lưng loại VIV] | - Chất liệu PEEK OPTIMA. - Loại thẳng. - Có tối thiểu 6 điểm cản quang. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 55mm - Chiều rộng 18mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - Độ ưỡn từ 0 đến ≥ 10 độ. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 500 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp |  |  | Bộ | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 12 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp loại I | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều rộng từ ≤ 32mm đến ≥ 40mm - Chiều cao từ ≤ 10mm và ≥ 18mm. - Chiều sâu gồm tối thiểu các loại 26mm (sai số ± ≤ 5%), 30mm(sai số ± ≤ 5%). - Góc ưỡn từ ≤ 6 độ đến ≥ 18 độ - Có tối thiểu 2 khoang ghép xương. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Miếng | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 13 | Nẹp cột sống lưng lối trước | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều cao từ ≤ 10mm đến ≥ 18mm. - Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp loại I STT 12. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 14 | Vít cột sống lưng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 35mm. - Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối trước liền nẹp loại I STT 12. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
|  | Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp |  |  | Bộ | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 15 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp loại II | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 45mm đến ≥ 55mm. - Chiều rộng tối thiểu 2 loại 17mm (sai số ± ≤ 5%). và 21mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao từ ≤ 9mm và ≥ 15mm. - Góc ưỡn từ 0 đến ≥14 độ, tối thiểu 3 góc - Có tối thiểu 2 khoang ghép xương. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Miếng | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 16 | Nẹp cột sống lưng lối bên | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥ 15mm. - Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp loại II STT 15. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 17 | Vít cột sống lưng | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài ≤ 30mm đến ≥ 50mm. - Sử dụng tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng lối bên liền nẹp loại II STT 15. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 150 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| II | Kim đốt điều trị thoát vị |  |  |  |  |  |
| 18 | Kim đốt sóng cao tần dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm loại I | - Bộ bao gồm: 01 kim đốt sóng cao tần, 01 kim dẫn đường: - Kim đốt sóng cao tần: + Chiều dài làm việc 230mm (Sai số ± ≤ 5%). + Chiều dài phần mũi đốt 15mm (Sai số ± ≤ 5%), đường kính phần đầu đốt 2mm (Sai số ± ≤ 5%). + Góc uốn của đầu đốt 45 độ (Sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 19 | Kim đốt sóng cao tần dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm loại II | Đầu đốt có chức năng dẫn đường vào diện khớp, dây bơm thuốc, vừa tích hợp chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần. - Chiều dài từ ≤ 60mm đến ≥ 200mm. - Đường kính từ ≤ 20G đến ≥ 23G, tối thiểu 4 cỡ. - Kim có chế độ kích thích dây thần kinh cảm giác , chế độ kích thích dây thần kinh vận động. - Kim có tối thiểu các chế độ đốt: Đơn cực, lưỡng cực và đa cực. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 450 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| III | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật cột sống |  |  |  |  |  |
| 20 | Mũi mài xương loại I | - Đầu mũi mài xương dạng hình cầu. - Chiều dài ≤ 100mm đến ≥ 140mm - Đường kính 3mm (Sai số ± ≤ 5%). - Tương thích với máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ. (Có xác nhận khả năng tương thích của chủ sở hữu/hãng sản xuất của máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ) - Cam kết cung cấp dây khoan tương thích với khoan Model: EC300 Hãng/Nước: Medtronic - Mỹ theo yêu cầu của Bệnh viện | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1100 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 21 | Mũi mài xương loại II | - Đầu mũi mài hình cầu phủ kim cương hoặc tương đương để tăng độ cứng khi cắt xương - Chiều dài ≤ 100mm đến ≥ 140mm - Đường kính 3mm (Sai số ± ≤ 5%). - Tương thích với máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ. (Có xác nhận khả năng tương thích của chủ sở hữu/hãng sản xuất của máy khoan Model: EC300 Hãng/Nước sản xuất: Medtronic - Mỹ) - Cam kết cung cấp dây khoan tương thích với khoan Model: EC300 Hãng/Nước: Medtronic - Mỹ theo yêu cầu của Bệnh viện | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1100 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| 22 | Mũi mài xương loại III | - Đầu mũi mài xương dạng kim cương, đầu tròn, - Có tối thiểu các loại có tấm bảo vệ và không có tấm bảo vệ. - Đường kính tối thiểu các loại 4.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài tối thiểu các loại 270mm (Sai số ± ≤ 5%) và 320mm (Sai số ± ≤ 5%). | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 1500 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| IV | Vật tư khác |  |  |  |  |  |
| 23 | Nẹp mềm liên gai sau cột sống thắt lưng | - Nẹp mềm đặt vào vị trí liên cung sau để cố định cột sống. - Nẹp gồm có 02 phần: Phần lõi làm bằng siliconce và vỏ ngoài bọc Polyester. - Có dây chằng để sử dụng trong trường hợp cần tạo hình dây chằng, có khóa bằng titanium trên dây chằng. - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 15mm. | Theo quy cách của nhà sản xuất | Cái | 75 | Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) |
| III | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 2 ngày kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 4 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 5 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  |  |  |
| 6 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  |  |  |
| 7 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  |  |  |

1.3 Các yêu cầu và chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Để thuận tiện cho việc xem xét và đánh giá các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và khả năng đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT, nhà thầu thực hiện việc tổng hợp và kê khai các nội dung là tiêu chí đánh giá thuộc phạm vi yêu cầu của E-HSMT:

1.3.1 Hướng dẫn kê khai về hợp đồng tương tự

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu tại Bảng số 5.3 về tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự của nhà thầu, đồng thời đính kèm các tài liệu chứng minh theo quy định của E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp:

Bảng số 5.3

| STT | Tên Hợp đồng tương tự | Giá trị của hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Mã HS của hàng hóa theo yêu của E-HSMT | Giá trị hoàn thành tối thiểu của mã HS theo yêu cầu của E-HSMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh*)) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, hoặc quy đổi thành tiền Việt Nam đồng theo tỷ giá quy đổi theo quy định của E-HSMT) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện theo tờ khai hải quan tại thời điểm hàng hóa được nhập khẩu) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành) | (Ghi mã HS tương ứng của hàng hóa tương tự theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) | (Giá trị được tính bằng tiền Việt Nam đồng, Ghi giá trị tương ứng với mã HS theo yêu cầu tại Bảng số 1 , Mục 1, Chương III của E-HSMT này) |

1.4.2. Hướng dẫn lập bảng chào đáp ứng kỹ thuật

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật theo mẫu tại Bảng số 5.4 dưới đây và đính kèm theo E-HSDT. Mẫu này dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này và trình bày file scan theo hướng dẫn dưới đây. Nhà thầu phải có trách nhiệm làm rõ khi có yêu cầu trong trường hợp có sự sai khác giữa các nội dung kê khai và nội dung đính kèm trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc làm rõ E-HSDT theo quy định của E-HSMT và pháp luật hiện hành. Các thông tin kỹ thuật và các dịch vụ, nội dung liên quan đến cung cấp hàng hóa do nhà thầu liệt kê theo mẫu tại Bảng số 5.4 được xem là nội dung tóm tắt về phương án kỹ thuật của nhà thầu, Bên mời thầu sẽ đối chiếu trên cơ sở các thông tin khác và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa của nhà thầu kèm theo E-HSDT để đánh giá. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nhưng không đủ cơ sở để chứng minh có thể được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảng số 5.4. Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên vật tư: ...... Số lượng: ...... | Tên vật tư: ...... Tên Thương mại:… Số lượng: ...... Mã hàng hóa: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu kỹ thuật và số lượng | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| III | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Tại Bảng số 5.4 trên, cột “Nội dung yêu cầu của E-HSMT” được dẫn chiếu từ nội dung tại cột “Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết)” của Bảng số 5.1 mục 1.2, Chương V. Yêu của về kỹ thuật. Nhà thầu thực hiện kê khai đầy đủ thông tin, ghi cụ thể tên tài liệu tham chiếu, số trang và trích dẫn nội dung tham chiếu cụ thể. Nhà thầu đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalô hoặc tài liệu kỹ thuật phần trích dẫn nội dung tham chiếu. Các tài liệu này làm cơ sở để đối chiếu làm rõ về đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT được phân chia riêng biệt theo folder, mỗi folder là 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự (Ví dụ: Bộ chuyển tiếp. 1. Giấy ủy quyền, 2. Bảng phân loại 3. Số lưu hành/GPNK/TKHQ, 4. ISO, 5. Tài liệu kỹ thuật v.v… Trong trường hợp có nhiều file tài liệu kỹ thuật, nhà thầu phải tách ra thành từng file riêng và đặt tên file theo đúng tên nhà thầu sử dụng để tham chiếu tại Bảng chào đáp ứng.

Các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa; năng lực, năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và sự đáp ứng về yêu cầu của kỹ thuật của hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu phải đảm bảo:

- Nếu là bản sao phải có chứng thực của cơ quan chức năng, nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải có dấu xác nhận của nhà thầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung.

- Nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội..

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Nếu qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định (nếu có) có bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối tiếp nhận, nghiệm thu và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu  cầu về đặc tính kỹ thuật, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng hợp đồng và tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết hoặc Chủ đầu tư trình cấp cho thẩm quyền quyết định, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Mục 4. Hướng dẫn cung cấp tài liệu được hưởng ưu đãi.

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025  cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.