## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp Vật tư y tế đợt 2 năm 2025 cho Bệnh viện Thanh Nhàn

- Nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Thanh Nhàn, 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội

- Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Vật tư dùng trong chẩn đoán, điều trị

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm đàn hồi truyền liên tục |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Bơm đàn hồi truyền liên tục | - Dung tích bơm đàn hồi: ≥ 275 ml, tối đa 300 ml. - Vật liệu: Trong suốt, có thang chia thể tích rõ ràng để theo dõi lượng dịch truyền - Tốc độ truyền dịch: Có thể điều chỉnh, tốc độ truyền nhỏ nhất từ 2,5 ml/giờ trở lên. - Cổng nạp thuốc: Dạng Luer-lock một chiều. - Vỏ bơm: Có khả năng ngăn tia cực tím (UV-A, UV-B, UV-C) , nhằm bảo vệ dược chất. - Thang đo thể tích: Có vạch chia dễ quan sát lượng dịch đã truyền. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | Cái | 350 |
| 2 | Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim dùng 1 lần |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim dùng 1 lần | Đầu kim bằng Thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một cách nhẹ nhàng, đường kính kim nhỏ (0.36mm - 28G) -Độ đâm sâu được kiểm soát khoảng 1,5mm. -Công nghệ Safe -T bảo đảm kim luôn được bảo quản an toàn trong vỏ, đảm bảo sử dụng an toàn. -Thời gian đâm kim nhanh, dưới 3 mili giây. -Được tiệt trùng với bức xạ Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Cái | 121000 |
| 3 | Kim buồng truyền dưới da |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Kim buồng truyền dưới da | Kim gập góc có đế cố định không màu nối với dây truyền dịch có kẹp dây, không chứa thành phần latex, PVC và DEHP, không tạo lỗ Kích thước: Chiều dài dây dẫn từ kim đến đầu nối: ≥250mm Đường kính: 20G, 22G; chiều dài: ≥15-25mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500 |
| 4 | Kim Chiba |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Kim Chiba | Kim sinh thiết chiba các cỡ, Đường kính 18G - 22G Chiều dài 200mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 50 |
| 5 | Kim đốt sóng cao tần đơn cực |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Kim đốt sóng cao tần đơn cực | Tích hợp cảm biến nhiệt độ với hệ thống làm mát bên trong. - Chuôi kim đốt góc cạnh, có 2 loại: thẳng và có khớp (cho phép uốn cong) - Thân kim có vạch đánh dấu chiều dài (cm) giúp xác định độ sâu của kim đốt. - Đường kính: ≥Ø 1.5mm và ≥Ø 1.8mm - Chiều dài từ: ≥10cm- 20cm - Đầu tiếp xúc, các cỡ từ: ≥0.5cm - 3.0 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 60 |
| 6 | Kim dùng cho bút tiêm Insulin, loại 32G, 4mm |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Kim dùng cho bút tiêm Insulin, loại 32G, 4mm | Kim vát 5 mặt, đường kính nhỏ 32G, đầu kim phủ Silicon. Chiều dài kim ngắn: 4mm với đường kính lòng kim lớn 0,23mm. Công nghệ easy flow với thành kim cực mỏng. Công nghệ đốc kim tràn viền giúp ổn định lực tiêm. Tương thích tất cả bút tiêm. TCCL: ISO: 13485 CE châu Âu. Xuất xứ: Châu Âu, G7 | Cái | 100000 |
| 7 | Kim gây tê đám rối thần kinh loại dài 50 mm |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Kim gây tê đám rối thần kinh loại dài 50 mm | Dùng cho kĩ thuật gây tê đám rối thần kinh ngoại biên dài 50mm Tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 180 |
| 8 | Kim gây tê đám rối thần kinh loại dài 100mm |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Kim gây tê đám rối thần kinh loại dài 100mm | Dùng cho kĩ thuật gây tê đám rối thần kinh ngoại biên dài 100mm Tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 180 |
| 9 | Mạch máu nhân tạo tráng bạc thẳng các cỡ |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Mạch máu nhân tạo tráng bạc thẳng các cỡ | Mạch máu nhân tạo tráng bạc kháng khuẩn nhằm dự phòng lâu dài loại thẳng, bề mặt ống ghép kháng khuẩn, ức chế nhiễm trùng ống ghép lâu dài, làm giảm sự bám dính của vi khuẩn, bảo vệ chống lại vi sinh vật thể hiện tính tương thích sinh học cao, hỗ trợ chữa lành không gây biến chứng. + Chất liệu: polyester + Kích thước: Dài ≥60 cm, đường kính 6 và 8 mm + Công nghệ: tráng Nano bạc giúp dự phòng kháng khuẩn lâu dài sau phẫu thuật Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | Cái | 5 |
| 10 | Mạch máu nhân tạo chữ Y loại dệt kim |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Mạch máu nhân tạo chữ Y loại dệt kim | Cấu trúc hai lớp nhung đan 2 mặt trong và ngoài giúp tăng sự hòa nhập mảnh ghép với mô xung quanh Chất liệu: polyester Đường kính ≥7 - ≤10mm và ≥14 - ≤20mm; dài ≥40 cm Tẩm gelatin không aldehyde Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | Cái | 5 |
| 11 | Dụng cụ thắt polyp |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Dụng cụ thắt polyp | Dùng để thắt polyp trước khi cắt Cấu tạo: dây loop, cán Kích thước: đường kính vòng thắt ≥ 30mm, Chiều dài làm việc: ≥2300mm, tương thích với kênh dụng cụ: 2.8mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 600 |
| 12 | Kẹp cầm máu nóng dạ dày |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Kẹp cầm máu nóng dạ dày | Hỗ trợ nội soi bóc tách dưới niêm mạc, cầm máu nhanh. Cấu trúc chống trượt, có chức năng xoay, dùng trong thực quản. Chiều dài làm việc 1650mm, đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm, độ mở rộng 5mm Đạt chứng nhận: EU (tương đương CE), MHLW | cái | 2 |
| 13 | Kẹp cầm máu nóng đại tràng |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Kẹp cầm máu nóng đại tràng | Hỗ trợ nội soi bóc tách dưới niêm mạc, cầm máu nhanh. Cấu trúc chống trượt, có chức năng xoay, dùng trong đại tràng. Chiều dài làm việc 2300mm, đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 3.2mm, độ mở rộng 4mm Đạt chứng nhận: EU (tương đương CE), MHLW | cái | 2 |
| 14 | Kẹp rốn |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Kẹp rốn | Gồm bộ phận kẹp và đầu kết nối chắc chắn, Độ trơn láng của kẹp rốn cao, tránh gây trầy xước hoặc chảy máu ở trẻ. Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh Khi kẹp vào, độ dài có thể kẹp đạt ≥5cm Đảm bảo vô khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 4600 |
| 15 | Kìm gắp dị vật, ngàm ngàm chuột và cá sấu |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Kìm gắp dị vật, ngàm ngàm chuột và cá sấu | Ngàm dài, hàm cá sấu có răng chuột, vỏ cách điện, đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 1650mm, độ mở 19.5mm Đạt chứng nhận: EU (tương đương CE), MHLW | cái | 2 |
| 16 | KÌM sinh thiết dạ dày |  |  |  |  |
| 16.1 |  | KÌM sinh thiết dạ dày | Kìm sinh thiết có vỏ ngoài có gờ, ngàm cá sấu, cơ chế ngàm xoay, đầu có lỗ, vỏ ngoài được đánh dấu bằng màu sắc. Đường kính kênh nội soi tối đa≥2,8mm. Chiều dài làm việc ≥1500mm. | Cái | 300 |
| 17 | KÌM sinh thiết đại tràng |  |  |  |  |
| 17.1 |  | KÌM sinh thiết đại tràng | Kìm sinh thiết có vỏ ngoài có gờ, ngàm cá sấu, có kim định hướng, cơ chế ngàm xoay, đầu có lỗ, vỏ ngoài được đánh dấu bằng màu sắc. Đường kính kênh nội soi tối thiểu ≥2,8mm. Chiều dài làm việc ≥2300mm.. | Cái | 60 |
| 18 | Kìm sinh thiết gắp dị vật dạ dày (Hàm cá sấu) |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Kìm sinh thiết gắp dị vật dạ dày (Hàm cá sấu) | Kìm sinh thiết gắp dị vật ngàm cá sấu, sử dụng nhiều lần, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao Đường kính kênh nội soi tối đa≥2,8mm. Chiều dài làm việc ≥2300mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 17 |
| 19 | Lưới thoát vị bẹn 3D |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Lưới thoát vị bẹn 3D | Lưới thoát vị 3D được thiết kế phù hợp với giải phẫu học vùng bẹn, thích hợp cho mổ nội soi hoặc mổ mở + Chất liệu: mono-polypropylene hoặc tương đương + Kích thước:≥135*≥85*≥20mm ,Trái, phải. Kích thước sợi 0.08-0.1mm, độ co giãn ≥16N/cm, kích thước lỗ 0.5-2.5mm, trọng lượng 70±10g/m2. + Đóng gói tiệt trùng + Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái / Miếng | 150 |
| 20 | Lưới thoát vị bẹn thẳng |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Lưới thoát vị bẹn thẳng | - Lưới điều trị thoát vị dùng cho điều trị thoát vị bằng phương pháp mổ mở hoặc nội soi - Chất liệu: Polypropylene, co giãn đa chiều - Kích thước 6cm x 11cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Cái | 150 |
| 21 | Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần | Lọng hình oval, dây dày, tay cầm tích hợp các dấu đo. Đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2.8mm. Chiều dài làm việc: 2300mm. Đường kính của lọng có độ mở tối đa: 25mm. Đạt chứng nhận: EU (tương đương CE), MHLW | cái | 10 |
| 22 | Rọ lấy sỏi đường mật |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Rọ lấy sỏi đường mật | Gồm: Ống, rọ và dây Ống được làm bằng PTFE. Rọ và dây được làm bằng Nitinol. Kích thước: 3/4Fr. Số dây của rọ: ≥4. Chiều dài: ≥70/90/120cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 10 |
| 23 | Áo giấy phẫu thuật dùng 1 lần |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Áo giấy phẫu thuật dùng 1 lần | Áo choàng phẫu thuật bao gồm các thành phần chính: áo choàng phẫu thuật và khăn thấm. Áo sử dụng 1 lần, làm bằng vải không dệt, có cấu tạo đảm bảo che kín toàn thân. Tiệt trùng bằng khí EO. Kích thước: size XL (≥145x≥160cm) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500 |
| 24 | Băng cuộn co giãn có keo |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Băng cuộn co giãn có keo | Chất liệu vải nền đan không dệt, co giãn, mềm mại, thoáng khí, độ bền kéo ≥3.0kg/12mm ± 300g, phủ keo Acrylic có trọng lượng ≥100g acrylic/m², độ dính ≥ 580g/12mm ± 30g, an toàn cho da, không sót keo sau khi tháo băng. Vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ phù hợp yêu cầu. Kích thước: chiều rộng 10cm, chiều dài ≥10m. Qui cách: 1 hộp/1 cuộn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 1000 |
| 25 | Bao áp lực (dùng trong đo huyết động xâm lấn 1 đường ) |  |  |  |  |
| 25.1 |  | Bao áp lực (dùng trong đo huyết động xâm lấn 1 đường) | *Bao đo áp lực kết cấu bền vật liệu urethane, thể tích 500ml, đồng hồ đo áp lực vật liệu ABS trắng/tinh thể styrene dễ quan sát, thước đo chỉ thị theo màu sắc có thông số từ 0 mmHG,175 mmHG và 300 mmHG. Có móc treo Pole Loop IV tiện lợi cho cả người thấp, móc túi đựng bên chắc. Có van khóa stopcock. Bóng bóp vật liệu nhựa mềm dẻo không phthalate Tiêu chuẩn FDA/ ISO 13485/CE | Cái | 500 |
| 26 | Bầu khí dung kèm dây |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Bầu khí dung kèm dây | Chất liệu nhựa PVC an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt Thích hợp với tất cả các loại máy khí dung Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài ≥2m Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml. Tốc độ phun sương từ ≥0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ ≤0.010ml -> 0.014ml/giọt. Gồm các size: S, M, L, XL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 5000 |
| 27 | Bộ buồng tiêm truyền cấy dưới da |  |  |  |  |
| 27.1 |  | Bộ buồng tiêm truyền cấy dưới da | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da gồm vỏ ngoài được làm từ chất liệu Polysulphone hoặc tương đương hoặc tốt hơn và buồng chứa bên trong bằng Titanium, có thể chịu được áp lực cao ≥300 psi Có 3 lỗ khâu cố định buồng truyền vững chắc Đường kính ngoài ống thông: ≥ 6.5F. Chiều dài ≥ 800mm. Chất liệu ống thông bằng Silicone hoặc Polyurethane hoặc tốt hơn. Ống thông có các điểm đánh dấu. Phụ kiện đi kèm: 1 kim chọc buồng truyền đầu thẳng 22Gx30mm, 1 kim chọc mạch máu 18Gx70mm, 1 dây dẫn chữ J, 1 dụng cụ mở đường, 1 ống thông tạo đường hầm, 1 xy lanh 10ml, 1 kim chọc buồng tiêm an toàn 20Gx20mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 50 |
| 28 | Bộ chứa dịch giảm đau dùng một lần |  |  |  |  |
| 28.1 |  | Bộ chứa dịch giảm đau dùng một lần | Bộ chứa dịch giảm đau dùng một lần, bao gồm: - 01 Hộp nhựa có màu (tránh ánh sáng), có vách ngăn, đựng túi chứa dịch có thể cung cấp tối thiểu các loại có các dung tích 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 300ml. - 01 Miếng chèn kẹp, 01 kẹp, lò xo nén kẹp chống rò rỉ dịch. - 01 dây truyền dịch chiều dài ≥ 100cm, có khóa đóng mở dòng chảy, bộ phận lọc không khí, van chống chảy ngược. Có thể cung cấp máy giảm đau sử dụng pin dùng một lần theo nhu cầu của bệnh viện có tối thiểu tính năng truyền PCA, truyền tự động ngắt quãng, truyền theo thời gian. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 1000 |
| 29 | Bộ đo huyết áp trẻ em |  |  |  |  |
| 29.1 |  | Bộ đo huyết áp trẻ em | Gồm: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho trẻ em kích thước ≥6 cm - 11 cm; 10cm-19cm, 18cm - 26cm. - 01 bao hơi cao su kích thước ≥120x220mm - 01 túi đựng giả da. - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : ≥20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : ≤±3mmHg - Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành - Trọng lượng : ≤430g Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Bộ | 4 |
| 30 | Bộ đo huyết động xâm lấn một đường |  |  |  |  |
| 30.1 |  | Bộ đo huyết động xâm lấn một đường | * Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường tích hợp DPT (đầu dò cảm biến) dùng để theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên tục cho kết quả đọc chính xác, dễ sử dụng, độ nhạy cao. - Thiết kế đa dạng, riêng biệt kích cỡ cho: người lớn (NL), trẻ em(TE) - Vật liệu PVC y tế không chứa DEHP, không latex cho toàn bộ thành phần. '- Bộ gồm: 1 đoạn dây có đường sọc đỏ chiều dài 180cm và đoạn dây có đường sọc xanh dài 150cm (NL: I.D = 1.6±0.05mm, O.D=3.2±0.05mm, TE: ID=1.0±0.05mm, OD=2.5±0.05mm). Khóa 4 ngã . Bộ truyền dịch dài 180cm±3cm (I.D=2.9±0.05mm, O.D= 4.1±0.05mm) có thể tháo rời để kết nối bơm tiệm điện khi cần, buồng nhỏ giọt 60mm, có màng lọc 15micron. * Thông số kỹ thuật: Độ nhạy: 5,0µ V/V/mmHg ± 1%. Áp suất hoạt động: -30 đến 300 mmHg. Phi tuyến tính và độ trễ: ± 1mmHg. Trở kháng đầu ra: 270-330 ohms. Lệch vị trí số không ≤ 2mmHg/8 giờ, thời gian hoạt động: 168 giờ, bảo vệ quá áp 6464mmHg. * Tương thích với cáp nối bệnh viện đang sử dụng * Đóng gói tiệt trùng EO | Bộ | 500 |
| 31 | Bộ lấy đờm |  |  |  |  |
| 31.1 |  | Bộ lấy đờm | Một bộ bao gồm: 01 lọ lấy đờm thể tích 40ml kèm nắp thay thế sau khi hút dịch để đậy kín đem đi xét nghiệm 01 nắp đậy có 1 đầu hoặt động như 1 van kết nối tương thích với các cỡ sonde hút và 1 đầu tương thích với máy hút đờm 01 tem nhãn ghi tên bệnh nhân | Bộ | 200 |
| 32 | Khẩu trang y tế |  |  |  |  |
| 32.1 |  | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế 2 lớp vải không dệt PP + 1 lớp giấy kháng khuẩn, dây đeo tai, nẹp mũi - màu xanh, trắng, xám Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 230000 |
| 33 | Khẩu trang y tế vô trùng |  |  |  |  |
| 33.1 |  | Khẩu trang y tế vô trùng | Khẩu trang y tế ≥ 3 lớp vô trùng, đóng gói 1 cái/túi Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 25000 |
| 34 | Mặt nạ thở oxy không túi các cỡ |  |  |  |  |
| 34.1 |  | Mặt nạ thở oxy không túi các cỡ | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt Gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài ≥2m, ống dây chống vặn xoắn Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ là ≥4-8L/min Tiệt trùng bằng khí EO Gồm các size : XL, L, M, S Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500 |
| 35 | Mỏ vịt nhựa |  |  |  |  |
| 35.1 |  | Mỏ vịt nhựa | Mỏ vịt chất liệu nhựa nguyên sinh dùng thăm khám phụ khoa, trơn, nhẵn, có khóa điều chỉnh độ mở. Mỗi cái được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn 13485 | Cái | 250 |
| 36 | Mũ phẫu thuật |  |  |  |  |
| 36.1 |  | Mũ phẫu thuật | Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, không dính tạp chất. Không kích ứng da Độ co giãn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 48000 |
| 37 | Mũi khoan sọ não tự dừng loại to |  |  |  |  |
| 37.1 |  | Mũi khoan sọ não tự dừng loại to | - Dùng cho độ dày xương sọ tối tiểu ≥2.0mm. - Đường kính trong ≥11.0mm, đường kính ngoài ≥14.0mm. - Dùng 1 lần, tiệt trùng bằng bức xạ tia ɣ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 12 |
| 38 | Mũi khoan sọ não tự dừng loại vừa |  |  |  |  |
| 38.1 |  | Mũi khoan sọ não tự dừng loại vừa | Dùng cho độ dày xương sọ tối tiểu ≥2.0mm - Đường kính trong ≥9.0mm, đường kính ngoài ≥13.0mm - Dùng 1 lần, tiệt trùng bằng bức xạ tia ɣ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 12 |
| 39 | Nắp đậy 3mm, dùng cho Troca 5.5mm dùng cho phẫu thuật (10 cái/gói) |  |  |  |  |
| 39.1 |  | Nắp đậy 3mm, dùng cho Troca 5.5mm dùng cho phẫu thuật (10 cái/gói) | Nắp đậy trocar, đường kính 3mm, quy cách 10 cái/gói, màu đỏ, sử dụng nhiều lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20 |
| 40 | Săng mổ 140 x 160 cm |  |  |  |  |
| 40.1 |  | Săng mổ 140 x 160 cm | Chất liệu: vải không dệt Kích thước: ≥140cm x ≥160cm Vô khuẩn, đóng gói từng cái riêng biệt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 120 |
| 41 | Tấm trải nilon vô trùng |  |  |  |  |
| 41.1 |  | Tấm trải nilon vô trùng | Thành phần: Màng nhựa PE Quy cách: ≥100cm x ≥130cm Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 3000 |
| 42 | Van cho vỏ Trocar loại 3,5mm và 5,5mm dùng cho phẫu thuật (10 cái/gói) |  |  |  |  |
| 42.1 |  | Van cho vỏ Trocar loại 3,5mm và 5,5mm dùng cho phẫu thuật (10 cái/gói) | Van trocar, trong suốt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 30 |
| 43 | Vôi soda |  |  |  |  |
| 43.1 |  | Vôi soda | Vôi soda chuyển màu trong quá trình sử dụng, can ≥4.5kg. Cỡ hạt 2.5 -> 5.0mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Can | 50 |
| 44 | Ống nghe |  |  |  |  |
| 44.1 |  | Ống nghe | Tai nghe tim phổi (dùng cho cả người lớn và trẻ nhỏ) Ống dẫn bằng chất liệu cao su chống oxy hoá Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum, màng khuếch đại có độ nhạy âm cao Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 100 |
| 45 | Băng dính dùng cho hệ vận chuyển tự động |  |  |  |  |
| 45.1 |  | Băng dính dùng cho hệ vận chuyển tự động | Băng dính 2 mặt cho đai nhám, dùng trên hệ vận chuyển tự động Dài ≥ 33m | Cuộn | 1 |
| 46 | Chổi rửa dài |  |  |  |  |
| 46.1 |  | Chổi rửa dài | Vệ sinh rửa ống soi Chất liệu: Nhựa, kim loại Tương thích với ống nội soi dạ dày, đại tràng, tá tràng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5 |
| 47 | Chổi rửa dài dùng 1 lần |  |  |  |  |
| 47.1 |  | Chổi rửa dài dùng 1 lần | Chổi rửa dài kênh nội soi dùng 1 lần, loại 2 đầu Chất liệu: Nhựa Tương thích với ống nội soi dạ dày, đại tràng, tá tràng Chiều dài làm việc 2200mm, đường kính kênh làm việc 2.4mm. Tương thích kênh 2.8mm | Cái | 60 |
| 48 | Dao cắt bệnh phẩm |  |  |  |  |
| 48.1 |  | Dao cắt bệnh phẩm | Bằng Thép không gỉ, Lớp phủ phim giúp tăng độ bền với việc giảm ma sát, loại bỏ lực nén và khoảng cách. Góc cắt: 35 độ, Chiều rộng lưỡi: 80 mm, Độ dày lưỡi: 0,25 mm - Sử dụng được cho tất cả các loại máy cắt tiêu bản. - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp | 20 |
| 49 | Dao cắt cơ Oddi |  |  |  |  |
| 49.1 |  | Dao cắt cơ Oddi | Được sử dụng để thực hiện các thủ tục nội soi và can thiệp trong hệ thống mật tụy và đường mật Cấu tạo: Tay cầm, lưỡi dao Chất liệu: Nhựa, kim loại Tương thích đường kênh sinh thiết ống soi tại viện. Kênh làm việc tối thiểu ≥ 2.8mm. Chiều dài làm việc ≥1700mm. Đường kính đầu cuối: ≥4.5 Fr. Chiều dài phần đầu cuối: ≥7mm. Chiều dài dao cắt: ≥ 25mm. Tương thích với dây guidewire 0.035"" Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 24 |
| 50 | Lưỡi dao mổ các số |  |  |  |  |
| 50.1 |  | Lưỡi dao mổ các số | Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma, có đầy đủ các số. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn do bất kỳ công ty nào sản xuất. Bao gói riêng từng lưỡi. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 12000 |
| 51 | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ tuyến giáp chiều dài 21 cm. Hàn phủ nano |  |  |  |  |
| 51.1 |  | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ tuyến giáp chiều dài 21 cm. Hàn phủ nano | Tay dao hàn mạch mổ mở, hàm thon nhọn, hàn phủ nano chống dính, chiều dài 21 cm, dùng cho mổ tuyến giáp Tương thích với máy dao hàn mạch Cividien valleylab LS10 Đạt chứng nhận: ISO13485, CE và FDA | Cái | 5 |
| 52 | Tay dao siêu âm mổ mở tiêu hoá |  |  |  |  |
| 52.1 |  | Tay dao siêu âm mổ mở tiêu hoá | Tay dao siêu âm có dây. Chiều dài cán ≥ 17cm. Công nghệ thích ứng mô. Tương thích với máy phát có tại viện. Đạt tối thiểu chứng nhận: ISO 13485, CE và FDA | Cái | 3 |
| 53 | Tay dao siêu âm mổ nội soi |  |  |  |  |
| 54 | Tay dao siêu âm mổ mở tuyến giáp |  |  |  |  |
| 54.1 |  | Tay dao siêu âm mổ mở tuyến giáp | Tay dao siêu âm có dây. Chiều dài cán ≤ 10cm. Công nghệ thích ứng mô. Tương thích với máy phát có tại viện. Đạt tối thiểu chứng nhận: ISO 13485, CE và FDA | Cái | 3 |
| 55 | Dụng cụ nội soi đốt điện lưỡng cực (Bipolar). Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng |  |  |  |  |
| 55.1 |  | Dụng cụ nội soi đốt điện lưỡng cực (Bipolar). Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng | Kẹp lưỡng cực, bao gồm: Ruột, Vỏ, Tay cầm - Ruột kẹp lưỡng cực, dùng để kẹp và bóc tách không gây tổn thương, dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng, đường kính 5mm, chiều dài 330mm - Vỏ ngoài lưỡng cực, đường kính 5mm, chiều dài 330mm - Tay cầm lưỡng cực, size M Tiêu chuẩn đạt ISO 13485 Xuất xứ các nước G7 | Cái | 3 |
| 56 | Dụng cụ nội soi đốt điện đơn cực (Monopolar). Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng |  |  |  |  |
| 56.1 |  | Dụng cụ nội soi đốt điện đơn cực (Monopolar). Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng | Điện cực cao tần, Đầu tip chất liệu ceramic, mũi móc, đường kính 5mm, chiều dài 330mm Tiêu chuẩn đạt ISO 13485 Xuất xứ các nước G7 | Cái | 2 |

* Ghi chú:

- Căn cứ vào điểm e, khoản 29.5, chương I. Chỉ dẫn nhà thầu nêu rõ: Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, đề nghị nhà thầu lưu ý đối với các thông tin kê khai trên Webform.

- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu và là bản scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

-	Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;

-	Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu: Danh mục hàng hóa dự thầu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT, scan bản in ký đóng dấu, hợp lệ:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

| STT mời thầu | Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) |  |  | Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng dự thầu | Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Kí mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu (nếu có) | Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa | ĐVT | Quy cách đóng gói | Phân loại TBYT (nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (với TBYT) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

|  | …, ngày …. tháng … năm ..... Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong HSDT.

b. Nhà thầu phải nộp kèm cam kết theo mẫu sau:

| Tên nhà thầu | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU..............

Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Thanh Nhàn như sau:

1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

3. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

4. Cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại). Trong trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại)

5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại).

6. Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

7. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng:

+ Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng;

+ Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng

8. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường

9. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

10. Cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể.

11. Cam kết uy tín của nhà thầu:

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không vi phạm một trong các hành vi bị công khai theo điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm:

+ Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu