# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Dự toán mua sắm: Sửa chữa, thay thế linh kiện Máy siêu âm có phần mềm đàn hồi gan, Máy gây mê kèm giúp thở Avance CS2, Máy mổ mắt Phaco (Model: CV-9000R), Hệ thống X-quang kỹ thuật số DR; Mua sắm Máy ly tâm để bàn tốc độ thấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

- Gói thầu số 01: Sửa chữa, thay thế linh kiện Máy siêu âm có phần mềm đàn hồi gan

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng

- Địa điểm: 378 Lê Duẩn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Phạm vi cung cấp dịch vụ: nêu tại Phạm vi cung cấp Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống);

2. Mục tiêu công việc:

Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất, thiết bị hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị và đảm bảo an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Phạm vi dịch vụ cung cấp

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, thay thế linh kiện Máy siêu âm có phần mềm đàn hồi gan Model: FibroScan 530 COMPACT Hãng/nước sản xuất: Echosens/Pháp Serial: F81174 | Thay thế Bo xử lý chính (PV3) | Gói | 01 |

3.2. Yêu cầu về chất lượng của dịch vụ

3.2.1. Yêu cầu đối với các loại linh kiện, vật tư thay thế

- Linh kiện, vật tư thay thế mà nhà thầu chào thầu phải mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau, phải tương thích chính xác với thiết bị cần sửa chữa; đảm bảo sau khi sửa chữa, thiết bị hoạt động bình thường.

- Nhà thầu phải chào rõ ký mã hiệu (nếu có), nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, thiết bị và cung cấp các chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ  tại thời điểm nghiệm thu.

3.2.2. Yêu cầu chung đối với các dịch vụ thuộc gói thầu

- Có kế hoạch và giải pháp thực hiện dịch vụ cụ thể;

- Các biện pháp thực hiện dịch vụ phải được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả, đảm bảo khắc phục được lỗi hỏng của thiết bị;

- Sau khi sửa chữa, thay thế vật tư, linh kiện và bảo trì, bảo dưỡng, các thiết bị làm việc ổn định, bình thường, với các thông số kỹ thuật trong dải cho phép;

- Nhà thầu phải có cam kết bảo hành dịch vụ trong vòng ≥ 6 tháng, có mặt trong vòng 48 giờ khi xảy ra hỏng hóc liên quan đến các dịch vụ đã thực hiện

3.3. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các yêu cầu khác:

- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện công việc và chịu hoàn toàn trách nhiệm và đền bù hoàn toàn thiệt hại nếu để xảy ra các sai phạm về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

4.1. Thuyết minh về Kế hoạch, biện pháp kỹ thuật để hoàn thành mục tiêu công việc đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III, chương V của E-HSMT.

4.2. Thuyết minh đáp ứng yêu cầu về chất lượng của dịch vụ tại chương III, chương V của E-HSMT.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Vật tư, linh kiện thay thế được chủ đầu tư kiểm tra, giao nhận trước khi đưa vào thay thế, lắp đặt.

- Sau khi nhà thầu thực hiện xong các nội dung công việc của hợp đồng. Chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiệm thu trực tiếp chất lượng từng dịch vụ, đạt yêu cầu sẽ thực hiện ký nghiệm thu.