PHỤ LỤC: Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật Máy ly tâm để bàn tốc độ thấp

( Kèm theo Chương V E-HSMT Gói thầu số 05: Mua sắm Máy ly tâm để bàn tốc độ thấp thuộc dự toán mua sắm: Sửa chữa, thay thế linh kiện Máy siêu âm có phần mềm đàn hồi gan, Máy gây mê kèm giúp thở Avance CS2, Máy mổ mắt Phaco (Model: CV-9000R), Hệ thống X-quang kỹ thuật số DR; Mua sắm Máy ly tâm để bàn tốc độ thấp tạ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng)

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy ly tâm để bàn tốc độ thấp | Cái | 01 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2024 trở về sau |  |  |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |  |  |
|  | Máy chính xuất xứ: G7 |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |  |  |
|  | Nguồn cung cấp: 220V-240V; 50/60Hz |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40oC + Độ ẩm tối đa: ≥ 95% + Độ ồn khi hoạt động: ≤ 58dBA |  |  |
| II. | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Động cơ không chổi than, tuổi thọ cao |  |  |
|  | Tốc độ quay tối đa: ≤ 6000 vòng/phút |  |  |
|  | Lực ly tâm tối đa: ≤ 2500 XG |  |  |
|  | Sai số tốc độ quay ly tâm: ±20rpm |  |  |
|  | Loại rotor văng ≤ 96 ống nghiệm loại chân không; có thể thích hợp sử dụng nhiều loại rotor khác nhau và gắn liền trục máy qua khớp nội chắc chắn. Thao tác dễ dàng khi cần thay đổi các rotor khác nhau |  |  |
|  | Có thể điều chỉnh thời gian ly tâm từ: 0 – 99 phút |  |  |
|  | Có thể chuyển đổi đơn vị tốc độ ly tâm: RPM/RCF |  |  |
|  | Có thể tăng giảm tốc độ ly tâm trực tiếp khi vận hành |  |  |
|  | Bảo vệ quá nhiệt độ, mất cân bằng và có khoá điện tự động |  |  |
|  | Hiển thị tốc độ và thời gian trên màn hình LCD |  |  |
| III. | Các yêu cầu khác |  |  |
|  | Giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn, vận hành, sử dụng. |  |  |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu. |  |  |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ ≥ 3 lần trong thời gian bảo hành và được thực hiện bởi kỹ sư có chứng chỉ đào tạo của hãng sản xuất hoặc đại diện hãng sản xuất tại Việt Nam. |  |  |