## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp Thiết bị y tế đợt 2 năm 2025 của Bệnh viện Da liễu Trung ương.

- Tên gói thầu: Cung cấp máy IPL.

- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Da liễu Trung ương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy IPL | I. Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, Sản xuất từ năm 2025 trở về đây - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, MDR, FDA - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Trung Đông - Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa ≥40 độ C. - Độ ẩm môi trường làm việc tối đa ≥ 80%. - Nguồn điện: 100V–240V, 50/60 Hz II. Yêu cầu cấu hình Máy chính có bánh xe: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 - Tay cầm điều trị: ≥ 05 chiếc, trong đó ít nhất: + Tay cầm điều trị mụn bước sóng 420 nm : 01 cái + Tay cầm điều trị giãn mao mạch bước sóng 535 nm: 01 cái + Tay cầm điều trị trẻ hóa, sắc tố bước sóng 580 nm: 01 cái + Tay cầm điều trị triệt lông bước sóng 635 nm: 01 cái + Tay cầm điều trị triệt lông tơ, trẻ hóa bước sóng 730nm: 01 cái - Đầu lọc ánh sáng tương ứng theo tay cầm: tối thiểu 05 chiếc - Công tắc điều khiển bàn đạp: 01 cái - Kính bảo vệ bác sĩ: 02 cái - Kính bảo vệ bệnh nhân: 01 bộ - Chân máy: 01 cái III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Dải bước sóng ánh sáng: từ 400nm đến 950 nm. - Có tối thiểu ≥ 05 bước sóng: 420 nm, 535 nm, 580 nm, 635 nm, 730 nm - Mật độ năng lượng tối đa: ≥ 25J/cm² - Độ rộng xung: từ 10 ms đến 100 ms - Thời gian phát giữa 2 lần xung: từ 10 đến 100ms - Chế độ phát xung: xung đơn hoặc đa xung tuần tự - Tần số lặp lại: từ 0.4 Hz đến 0.66Hz - Diện tích vùng điều trị: ≥2cm2 - Hệ thống làm lạnh: tuần hoàn hoặc liên tục - Có cài đặt sẵn thông số cho tất cả các chỉ định điều trị IV. Yêu cầu khác -Cam kết về thời gian bảo hành, thời gian bảo trì, thời gian đến kiểm tra, sửa chữa khi cố sự cố - Cam kết cung cấp vật liệu thay thế, vật tư tiêu hao trong vòng 5 năm - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng - Đào tạo cho đơn vị sử dụng thành thạo thiết bị. |

1.2.2  Bảng đáp ứng kỹ thuật:

Các nhà thầu lập bảng đáp kỹ thuật của hàng hóa do đơn vị cung cấp theo mẫu sau:

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã - Tên phần/ lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa chào thầu | Tuyên bố đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (14) | (15) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền tên phần/lô tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.1 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalog hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.3. Các yêu cầu khác:  Không

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Có

Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện sau khi toàn bộ thiết bị trong gói thầu được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương. Hoạt động kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành bởi đơn vị sử dụng. Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm đổi mới miễn phí toàn bộ các thiết bị không đảm bảo yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm.