## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp Thiết bị y tế đợt 2 năm 2025 của Bệnh viện Da liễu Trung ương.

- Tên gói thầu: Cung cấp kính hiển vi.

- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Da liễu Trung ương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

Phần 1: Cung cấp Kính hiển vi huỳnh quang

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kính hiển vi huỳnh quang | I. Yêu cầu chung + Thiết bị mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở về đây + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (đối với hàng hóa thuộc TTBYT) hoặc ISO 9001 (đối với hàng hóa không thuộc TTBYT) + Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS + Xuất xứ: G7 (Đối với thiết bị chính) + Môi trường làm việc: - Nhiệt độ tối đa ≥ 40 độ C, - Độ ẩm tối đa ≥ 60% + Nguồn điện sử dụng: 100V-240V; 50/60Hz II. Yêu cầu cấu hình + Thiết bị chính: - Thân kính chính: 01 cái - Camera kỹ thuật số: 01 cái + Các thiết bị phụ trợ và phụ kiện kèm theo: - Đầu quan sát có vị trí gắn camera: 01 cái - Mâm gắn vật kính 06 vị trí: 01 cái - Bộ vật kính: 01 bộ - Thị kính 10X, vi trường ≥25mm: 02 cái - Bàn di mẫu: 01 cái - Tụ quang: 01 cái - Túi phủ chống bụi: 01 cái - Dầu soi cho quan sát trường sáng: 01 lọ - Dầu soi chuyên dụng cho kỹ thuật huỳnh quang: 01 lọ - Dây nguồn: 01 cái - Nguồn sáng huỳnh quang sử dụng đèn LED: 01 bộ - Bộ gá khối lọc ≥ 06 vị trí: 01 bộ - Khối lọc huỳnh quang DAPI: 01 cái - Khối lọc huỳnh quang FITC: 01 cái - Khối lọc huỳnh quang TEXAS RED: 01 cái - Phần mềm hình ảnh: 01 bộ - Máy tính cài đặt: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Kính hiển vi soi thẳng + Hệ thống quang học: vô cực, với khoảng cách hội tụ của vật kính ≥ 45mm + Nguồn sáng: Sử dụng đèn LED, tuổi thọ ≥ 50.000 giờ + Kính hiển vi có hệ thấu kính mắt côn trùng đáp ứng yêu cầu ánh sáng phân bố đồng đều trên toàn bộ vi trường hoặc có thiết kế tương đương + Đầu quan sát loại 2 mắt có vị trí gắn camera, vi trường ≥22mm, có bộ phận tách sáng bằng cần gạt theo tỷ lệ: 100/0; 20/80; 0/100 + Thị kính 10X, vị trường ≥ 25mm, có điều chỉnh diop cho từng thị kính + Mâm gắn vật kính: Dạng xoay tròn, ≥ 6 vị trí + Bộ vật kính phẳng, vô cực, tiêu sắc, chống quang sai màu, gồm tối thiểu các cỡ sau: - Vật kính 4X hoặc 5X, độ mở số (N.A.) ≥ 0.13 - Vật kính 10X, độ mở số (N.A.) ≥ 0.30 - Vật kính 40X, độ mở số (N.A.) ≥ 0.75 - Vật kính 100X Oil, độ mở số (N.A.) ≥1.30 + Bàn di mẫu có hành trình di chuyển theo 2 trục X/Y: ≥ 75 mm (X) x ≥ 50 mm (Y) + Điều chỉnh tiêu cự: Chỉnh tinh và chỉnh thô bắng núm xoay đồng trục: - Chỉnh thô: ≥ 7.5mm/vòng xoay - Điều chỉnh tinh: ≤ 0,2 mm/ vòng xoay, giá trị đọc nhỏ nhất 1µm -Tổng giới hạn điều chỉnh (Dịch chuyển lên/xuống): ≥ 25mm + Kính hiển vi đáp ứng quan sát trường sáng và huỳnh quang. Có khả năng nâng cấp: kỹ thuật phân cực, kỹ thuật DIC, kỹ thuật phản pha và nền đen 2. Bộ phận huỳnh quang: + Sử dụng đèn LED + Tuổi thọ đèn: ≥ 20.000 giờ + Bộ phận lắp các khối lọc huỳnh quang: gắn được tối đa ≥ 06 khối kính lọc. + Cung cấp ≥ 03 khối lọc huỳnh quang: - Khối lọc huỳnh quang DAPI - Khối lọc huỳnh quang FITC - Khối lọc huỳnh quang TEXAS RED 3. Camera kỹ thuật số + Cảm biến hình ảnh: loại CMOS + Kích thước cảm biến: ≥ 1.1 inch + Độ phân giải hình ảnh: ≥ 23.5 Megapixel + Hỗ trợ chụp ảnh màu và đơn sắc chỉ với một thiết bị, cho phép chuyển đổi linh hoạt bằng điện giữa chế độ chụp ảnh màu và chụp ảnh đơn sắc. 4. Phần mềm hình ảnh + Chức năng chụp ảnh và quan sát ảnh trực tiếp + Chụp ảnh AVI live – stream (quay phim): cho phép thu nhận dữ liệu trực tiếp và xuất ra dưới dạng AVI. + Có chức năng chụp ảnh theo thời gian + Có chức năng chụp ghép ảnh (chụp ảnh lớn): chức năng tổng hợp nhiều hình ảnh liền kề nhau thành một hình ảnh với quang trường rộng và độ phóng đại cao + Có chức năng thu ảnh đa kênh màu + Có chức năng nối kênh + Có chức năng xử lý ảnh (lọc màu, điều chỉnh màu sắc) để hiệu chỉnh hiển thị ảnh như các chế độ lọc: sắc nét, làm mịn… + Các chức năng đo ảnh thủ công và chức năng đo tự động + Có chức năng ghi chú thích trên ảnh. + Chức năng tạo báo cáo: cho phép người sử dụng tạo một báo cáo chứa file ảnh; thông tin thu nhận và kết quả phân tích. Báo cáo có thể xuất ra ở dạng PDF + Hỗ trợ nhiều loại định dạng file: ND2, JP2; JPG; TIFF; BMP; GIF; PNG; JFF; JTF; AVI; ICS/IDS. 5. Bộ máy tính Có cấu hình tối thiểu: + Bộ xử lý: Intel Xeon W3 hoặc tốt hơn + RAM: ≥ 16GB + Ổ cứng: ≥ 1TB, ≥ 512Gb SSD + Có card đồ họa + Hệ điều hành: Win 10 Pro trở lên + Kèm bàn phím, chuột + Màn hình: kích thước ≥ 23.8 inch IV. Yêu cầu khác + Bảo hành ≥ 12 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng + Giao hàng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương + Thời gian giao hàng ≤ 90 ngày. + Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, ít nhất 3 tháng/lần + Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị cho kỹ thuật viên và bác sỹ + Kỹ sư bảo trì phải có chứng chỉ đào tạo của chính hãng + Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành + Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì và đột xuất + Có bảng giá các phụ tùng, linh kiện thay thế tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành + Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |

Phần 2: Cung cấp Kính hiển vi soi thẳng có gắn camera

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kính hiển vi soi thẳng có gắn camera | I. Yêu cầu chung + Thiết bị mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở về đây + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 (đối với hàng hóa thuộc TTBYT) hoặc ISO 9001 (đối với hàng hóa không thuộc TTBYT) + Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS + Xuất xứ: G7 (Đối với thiết bị chính) + Môi trường làm việc: - Nhiệt độ tối đa ≥ 40 độ C, - Độ ẩm tối đa ≥ 60% + Nguồn điện sử dụng: 100V-240V ± 10%; 50/60Hz II. Yêu cầu cấu hình + Thiết bị chính: Thân kính chính: 01 cái Camera kỹ thuật số: 01 cái + Các thiết bị phụ trợ và phụ kiện kèm theo: Đầu quan sát có vị trí gắn camera: 01 cái Thị kính 10X: 02 cái Mâm vật kính: 01 cái Bộ vật kính (4X, 10X, 40X, 60X): 01 bộ Bàn để mẫu: 01 cái Bộ phận kẹp tiêu bản: 01 cái Tụ quang: 01 cái Bộ phụ kiện phân cực nhạy màu: 01 bộ Dầu soi kính: 01 lọ Túi phủ chống bụi: 01 cái Phần mềm hình ảnh: 01 bộ Máy tính cài đặt: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật 1. Kính hiển vi soi thẳng + Hệ thống quang học: vô cực, tiêu sắc, chống quang sai màu với khoảng cách hội tụ của vật kính ≥ 45mm + Nguồn sáng: Sử dụng đèn LED, tuổi thọ ≥50.000 giờ + Kính hiển vi có hệ thấu kính mắt côn trùng đáp ứng yêu cầu ánh sáng phân bố đồng đều trên toàn bộ vi trường hoặc có thiết kế tương đương + Phương pháp quan sát: trường sáng, phân cực nhạy màu. + Đầu quan sát ≥ 3 mắt, vi trường ≥ 22mm. Có 3 mức điều chỉnh tỉ lệ ánh sáng giữa thị kính và cổng gắn camera bằng cần gạt theo tỷ lệ 100/0 hoặc 0/100 hoặc 20/80. + Thị kính 10X, vi trường ≥ 22mm + Mâm gắn vật kính: loại xoay, ≥ 6 vị trí + Bộ vật kính: Vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu, gồm tối thiểu các cỡ sau: Vật kính 4X, độ mở số (N.A.) ≥ 0.13 Vật kính 10X, độ mở số (N.A.) ≥ 0.30 Vật kính 40X, độ mở số (N.A.) ≥ 0.75 Vật kính 60X, độ mở số (N.A.) ≥ 0.85 + Điều chỉnh tiêu cự: Chỉnh tinh và chỉnh thô bằng núm xoay đồng trục Chỉnh thô: ≥ 7.5mm/vòng xoay Điều chỉnh tinh: ≤0,2 mm/ vòng xoay, giá trị đọc nhỏ nhất 1µm Tổng giới hạn điều chỉnh (Dịch chuyển lên/xuống): ≥ 25mm + Bàn di mẫu: Có bộ phận giữ mẫu, dịch chuyển được theo hai chiều X/Y. Bộ phận giữ mẫu: kẹp giữ đồng thời 02 lam kính cùng 1 lúc + Khoảng cách di chuyển bàn di mẫu theo 2 chiều X/Y: ≥ 75 x 50 mm + Tụ quang: có độ mở số 0.90 2. Camera kỹ thuật số + Cảm biến ảnh: CMOS hoặc tốt hơn + Kích thước cảm biến: ≥ 1/1.8-inch + Độ phân giải hình ảnh: ≥ 5.9 Megapixel 3. Phần mềm hình ảnh + Có chức năng chụp ảnh và quan sát ảnh trực tiếp + Chụp ảnh AVI live – stream (quay phim): cho phép thu nhận dữ liệu trực tiếp và xuất ra dưới dạng AVI. + Có chức năng chụp ảnh theo thời gian: chụp ảnh theo quãng thời gian tùy chọn bằng cách mặc định tần số và khoảng thời gian chụp ảnh. + Có chức năng chụp ghép ảnh (chụp ảnh lớn): chức năng tổng hợp nhiều hình ảnh liền kề nhau thành một hình ảnh với quang trường rộng và độ phóng đại cao + Có chức năng nối kênh + Có chức năng xử lý ảnh (lọc màu, điều chỉnh màu sắc) để hiệu chỉnh hiển thị ảnh như các chế độ lọc: sắc nét, làm mịn… + Các chức năng đo ảnh thủ công + Có chức năng ghi chú thích trên ảnh. + Chức năng tạo báo cáo: cho phép người sử dụng tạo một báo cáo chứa file ảnh; thông tin thu nhận và kết quả phân tích. Báo cáo có thể xuất ra ở dạng PDF hoặc Word. + Hỗ trợ nhiều loại định dạng file: ND2, JP2; JPG; TIFF; BMP; GIF; PNG; JFF; JTF; AVI; ICS/IDS. 4. Bộ máy tính cài đặt Có cấu hình tối thiểu: + Bộ xử lý: Intel Core i7 hoặc tốt hơn + Ram: ≥ 16 GB + Ổ cứng: ≥ 512 GB SSD + Có card đồ họa + Hệ điều hành Win 11 Pro + Kèm bàn phím, chuột + Màn hình: kích thước ≥ 23.8 inch IV. Yêu cầu khác + Bảo hành ≥ 12 tháng sau khi lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng + Giao hàng tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương + Thời gian giao hàng tối thiểu 90 ngày. + Bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, ít nhất 3 tháng/lần + Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị cho kỹ thuật viên và bác sỹ + Kỹ sư bảo trì phải có chứng chỉ đào tạo của chính hãng + Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành + Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì và đột xuất + Có bảng giá các phụ tùng, linh kiện thay thế tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành + Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì thiết bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |

1.2.2  Bảng đáp ứng kỹ thuật:

Các nhà thầu lập bảng đáp kỹ thuật của hàng hóa do đơn vị cung cấp theo mẫu sau:

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã - Tên phần/ lô | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa chào thầu | Tuyên bố đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (14) | (15) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền tên phần/lô tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.1 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalog hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.3. Các yêu cầu khác:  Không

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Có

Việc kiểm tra, thử nghiệm được thực hiện sau khi toàn bộ thiết bị trong gói thầu được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương. Hoạt động kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành bởi đơn vị sử dụng. Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm đổi mới miễn phí toàn bộ các thiết bị không đảm bảo yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm.