# PP2500549184: Phần 1: Mua sắm trang thiết bị hồi sức cấp cứu

# 1.1 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Dây nối đo điện tim: 01 cái

- Dây điện cực ECG 3 chuyển đạo: 01 cái

- Dây nối với đầu dò SpO2: 01 cái

- Ống hơi đo huyết áp: 01 cái

- Túi hơi huyết áp người lớn: 01 cái

- Túi hơi huyết áp nhi: 01 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- Máy in nhiệt theo máy: 01 cái

- Pin sạc: 01 bộ

- Đầu dò SpO2 người lớn: 01 cái

- Đầu dò nhiệt độ da: 01 cái

- Dây nối đo ETCO2 và ≥05 co nối vô ống nội khí quản: 01 cái

- Xe để máy: 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

- Máy theo dõi ít nhất 6 thông số: ECG, nhịp thở, NIBP, SpO2, nhiệt độ, ETCO2.

- Màn hình cảm ứng màu TFT hoặc tương đương kích thước ≥ 12 inch

- Có tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình.

- Có chỉ thị báo động

- Phát hiện rối loạn nhịp.

- Màn hình: Thời gian quét: ≤ 6.5 giây

- Chế độ hiển thị sóng hiển thị được ít nhất các dạng sóng: đứng yên và chuyển động.

- Độ phân giải: ≥ 800 × ≥ 600dots

- Số dạng sóng: ≥ 14

- Số màu của dạng sóng: ≥ 12 màu, có thể lựa chọn

- Số màu của các số đo: ≥ 12 màu, có thể lựa chọn

Âm thanh và báo động:

- Có âm thanh và đèn cảnh báo, báo động ít nhất trong các trường hợp: nguy kịch, cảnh báo, thông tin.

- Có chức năng báo động trong ít nhất các thông tin cần cảnh báo sau: Giới hạn trên/dưới, ngưng thở, rối loạn nhịp, đầu nối bị rơi, nhiễu, điện cực bị rơi, đầu dò bị rơi, kiểm tra túi hơi, kiểm tra sensor, pin yếu, môi trường sử dụng, nguy kịch, cảnh báo, thông tin

- Có chế độ tạm ngừng báo động

- Đồ thị diễn tiến, khả năng lưu trữ: ≥ 70 giờ

Danh sách thông số sinh tồn:

Khả năng lưu trữ:

- Dữ liệu sinh tồn: ≥ 70 giờ

- Danh sách NIBP: ≥ 1000 file

- Danh sách đo theo chu kỳ đáp ứng được ít nhất dải: 1, 5, 10, 15, 30 hoặc 60 phút.

- Có danh sách khoảng cách đo NIBP

Recall: Đáp ứng được ít nhất chức năng:

- Mục: loạn nhịp

- Số file lưu trữ: ≥ 16.000 file

Lưu báo động: Đáp ứng được ít nhất chức năng lưu báo động các thông số sau:

- Mục: báo động tín hiệu sinh tồn, loạn nhịp, kỹ thuật và vận hành.

- Số file lưu trữ: ≥ 16.000 file

Thông số ECG:

- Hiển thị kích thước dạng sóng ECG: có

- Cáp đo: đáp ứng được loại 3 điện cực: I, II, III.

- Điện thế offset chấp nhận của điện cực: ≥ ± 500mV

- Dải động đầu vào: ≥ ± 5 mV

- Hệ số chống nhiễu đồng pha (CMRR): ≥95dB

- Dòng phân cực đầu vào: ≤ 100nA

- Đáp ứng tần số:

+ Chế độ DIAG đáp ứng được khoảng: 0.05 – 150 Hz (-3dB)

+ Chế độ MONITOR đáp ứng được khoảng: 0.3 – 40 Hz (-3dB)

+ Chế độ MAXIMUM đáp ứng được khoảng: 1 – 18 Hz (-3dB)

- Có chức năng lọc nhiễu AC

- Trở kháng đầu vào đáp ứng được yêu cầu: ≥ 5MΩ (tại 10Hz), ≥ 2.5MΩ (tại 0.67 - 40 Hz)

- Có chức năng bảo vệ ESU

- Độ nhạy ghi điện tim: ≤ 10mm/mV ± 5%

- Hiển thị dạng sóng:

+ Độ nhạy hiển thị: ≤ 10mm/mV ± 5%với độ nhạy x1

+ Điều khiển độ nhạy ít nhất 5 mức độ hoặc có chế độ tự động

+ Có chế độ hiển thị đánh dấu xung tạo nhịp.

- Đếm nhịp tim:

+ Có ít nhất phương pháp đếm nhịp tim: Trung bình chuyển động/nhịp tức thời

+ Dải đếm nhịp tim đáp ứng được dải: 0, ≤ 15 - ≥ 300 nhịp/phút

+ Độ chính xác đếm: ± ≤ 02 nhịp/phút

+ Chu kỳ cập nhật đếm nhịp: mỗi ≤ 03 giây hoặc khi có báo động

+ Báo động nhịp tim:

Giới hạn trên: ≤ 16 - ≥ 300 nhịp/phút, tắt, bước cài ≤ 01 nhịp/phút

Giới hạn dưới đáp ứng được yêu cầu và khoảng tối thiểu: tắt, ≤ 15 - ≥ 299 nhịp/ phút, bước cài ≤ 01 nhịp/ phút

Phân tích loạn nhịp:

+ Có ít nhất phương pháp phân tích loạn nhịp kết nối đa mẫu

+ Số kênh: ≥ 02 kênh

+ Dải đếm rối loạn nhịp thất sớm (VPC): từ 0 đến ≥ 99 VPCs/phút

+ Báo động loạn nhịp: dải giới hạn trên: tắt, ≤ 1 – ≥ 99 VPC/phút

Đo ST:

+ Dải đo ST: ± ≤ 2,5mV

+ Số kênh đo ST: ≥ 01 kênh

+ Có chức năng báo động mức ST

Thông số nhịp thở:

    - Phương pháp đo: đo trở kháng hoặc tương đương

    - Dải đo: 0-≥ 150 nhịp/phút

    - Độ chính xác: ± ≤ 02 nhịp/phút

    - Báo động:

Trên ≤ 2 - ≥ 150 nhịp/phút

Dưới: 0 - ≥ 148 nhịp/phút

Ngưng thở: dừng (OFF), ≤ 5 – ≥ 40s.

Thông số kỹ thuật SpO2

    - Chu kỳ cập nhật đáp ứng: ≤ 03 giây, hoặc khi báo động phát ra

    - Tốc độ quét: Tốc độ quét: ≥ 04 mức; từ  6,25 đến 50mm/s,

Đo SpO2:

    - Phương pháp đo: hấp thụ hai bước sóng ánh sáng hoặc tương đương

    - Dải hiển thị đáp ứng được khoảng: 0 – 100% SpO2

    - Độ chính xác: ± ≤ 3% SpO2 (70 – 80% SpO2); ± ≤ 2% SpO2 (80 –100% SpO2)

    - Có chức năng báo động

    - Đo xung nhịp:

    - Dải hiển thị: ≤ 30 – ≥ 300 nhịp/ phút

    - Độ chính xác: ± ≤ 03% hoặc ± ≤ 01 nhịp/ phút

Thông số kỹ thuật huyết áp không xâm nhập (NIBP)

    - Phương pháp đo: đo dao động hoặc tương đương

    - Dải đo: 0 - ≥ 300mmHg

    - Độ chính xác: ± ≤ 3mmHg

    - Có ít nhất các chức năng giới hạn thời gian đo:

+ Người lớn/trẻ em: ≤ 160 giây

+ Trẻ sơ sinh: ≤ 80 giây

- Có ít nhất các chế độ hoạt động: bằng tay, tức thời (STAT), chu kỳ, PWTT và chế độ mô phỏng (SIM)

- Có chức năng tự động đo lại

- Rò rỉ khí: ≤ 3mmHg/phút

- Áp suất khởi phát bơm:

+ Người lớn đáp ứng được mức: ≤ 180 mmHg

+ Trẻ em đáp ứng được mức: ≤ 140 mmHg

+ Trẻ sơ sinh đáp ứng được mức: ≤ 100mmHg

- Áp suất bơm tối đa:

+ Người lớn/ trẻ em đáp ứng được mức: ≥ 300 mmHg

+ Trẻ sơ sinh đáp ứng được mức: ≥ 150 mmHg

- Có thể hiển thị được ít nhất các mục: tâm thu (SYS), tâm trương (DIA), trung bình (MAP), áp suất bao đo trong quá trình đo NIBP, delta PWTT

- Có chức năng âm báo đo xong

- Giới hạn báo động:

+ Giới hạn trên đáp ứng được khoảng: ≤ 15 - ≥260mmHg, dừng (OFF), bước chỉnh đáp ứng được ≤ 5mmHg

+ Giới hạn dưới đáp ứng được khoảng: dừng (OFF), ≤ 10 - ≥ 255mmHg, bước chỉnh đáp ứng được ≤ 5mmHg.

Thông số kỹ thuật nhiệt độ:

- Số kênh đo: ≥ 02 kênh

- Dải đo: 0° – ≥ 45°C

- Độ chính xác: ± ≤ 0.1 °C (25° ~ 45°C), ± ≤ 0.2°C (0° ~ 25°C)

- Dải hiển thị: 0° – ≥ 45°C

- Chu kỳ cập nhật hiển thị: ≤ 03 giây hoặc khi có báo động

- Thời gian trì hoãn đáp ứng từ đầu dò đến hiển thị trên monitor:≤ 06 giây

- Giới hạn báo động:

+ Giới hạn trên đáp ứng được khoảng: ≤ 0.1 - ≥ 45°C, dừng (OFF), bước chỉnh ≤ 0.1°C

+ Giới hạn dưới đáp ứng được khoảng: dừng (OFF), 0.0 - ≥ 45°C, bước chỉnh ≤ 0.1°C

Thông số kỹ thuật CO2

- Phương pháp đo: phương pháp đo dòng chính hoặc tương đương.

- Phạm vi đo: 0 - ≥ 100 mmHg

- Độ chính xác đáp ứng được các thông số:

±≤ 3 mmHg (0 ≤ CO2 ≤ 10 mmHg)

±≤ 4 mmHg (10 ˂ CO2 ≤ 40 mmHg)

- Thời gian chuẩn bị ≤ 05s

- Thời gian đáp ứng: ≤ 160ms

- Tầm đếm nhịp thở đáp ứng được khoảng: ≤03 - ≥150 nhịp/phút

- Có chức năng cập nhật chu kì hiển thị giá trị CO2 ít nhất trong chế độ hoạt động bình thường hoặc khi có báo động phát ra

- Giới hạn báo động:

- Giới hạn trên đáp ứng được khoảng: ≤2 đến ≥99 mmHg, mỗi bước ≤1mmHg, dừng (OFF)

- Giới hạn dưới đáp ứng được khoảng: dừng (OFF), ≤1 đến ≥98 mmHg, mỗi bước ≤ 01mmHg

- Thời gian ngừng thở: ≤5 - ≥40 giây,mỗi bước ≤ 05 giây,

Máy in nhiệt

- Phương pháp ghi: ma trận nhiệt hoặc tương đương

- Số kênh: ≥ 03

- Có ít nhất các chế độ ghi: tự động, bằng tay.

- Độ rộng ghi: ≥ 46 mm

- Pin sạc kiểu Ni-MH hoặc tương đương

- Tuổi thọ: ≥ 01 năm hoặc ≥ 200 lần nạp/ xả

- Thời gian hoạt động: ≥ 90 phút khi được sạc đầy

- Có chức năng biểu thị trạng thái pin

# 1.2 Máy Bơm tiêm điện

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Pin sạc gắn sẵn trong máy: 01 cái

- Dây nguồn: 01 sợi

- Khóa treo kẹp cọc truyền: 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

- Có thể dùng được ít nhất các kích cỡ ống tiêm như sau: 5ml, 10ml, 20ml, 50ml.

- Có thể sử dụng xylanh của các hãng khác nhau

- Độ chính xác: Sai số ± ≤ 2% bao gồm ống tiêm theo tiêu chuẩn

IEC/EN 60601-2-24 hoặc tương đương

- Tốc độ lưu lượng ≤ 0,01 – ≥ 1200 ml/h

- Tốc độ truyền nhanh tối đa ≥ 1200ml/h (sử dụng với ống tiêm 50ml)

- Có chức năng khóa bàn phím khi đang truyền

- Chế độ chờ/tạm dừng: Thời gian chờ/tạm dừng cài đặt lên đến

≥ 24h

- Có thể điều chỉnh âm lượng chuông báo động

- Bộ nhớ lưu sự kiện: ≥ 10,000 sự kiện

- Tự động tính tốc độ truyền theo thể tích, thời gian hoặc theo liều lượng thuốc.

Pin sử dụng:

- Loại Pin: Lithium hoặc tương đương

- Thời gian sạc đầy pin: ≤ 10 giờ

- Hoạt động liên tục ≥ 12 giờ

- Có chức năng cảnh báo mức pin

- Màn hình hiển thị:

- Loại màn hình: LCD ≥ 4,0 inch hoặc tương đương chất lượng trở lên

- Có chế độ tốc độ tiêm nhanh

- Đối với bơm tiêm 5ml đáp ứng được khoảng ≥ 150ml/h

- Đối với bơm tiêm 10ml đáp ứng được khoảng ≥ 300ml/h

- Đối với bơm tiêm 20ml đáp ứng được khoảng ≥ 400ml/h

- Đối với bơm tiêm 50ml đáp ứng được khoảng ≥ 1200ml/h

- Chế độ truyền theo tốc độ (ml/h):

+ Đối với bơm tiêm 5ml: ≤ 0.01 - ≥ 150mL/h

+ Đối với bơm tiêm 10ml, 20ml, 30ml: ≤ 0.01 - ≥ 300mL/h

+ Đối với bơm tiêm 50/60ml: ≤ 0.01 - ≥ 1200mL/h

- Có chức năng cài đặt tốc độ

- Lượng dung dịch truyền thiết lập trước từ ≤ 0.1 đến ≥ 9000ml (bước đặt ≤ 0.1ml)

- Thời gian cài đặt tiêm: ≤ 01 phút đến ≥ 90 giờ (bước đặt ≤ 01

phút)

- Có chức năng tốc độ bơm nhanh khi ấn và giữ phím:

+ Đối với bơm tiêm 5ml: ≥ 100mL/h

+ Đối với bơm tiêm 10, 20, 30mL: ≤100 - ≥ 300mL/h

+ Đối với bơm tiêm 50/60ml: ≤ 100 – ≥ 1200mL/h

- Thời gian tiêm nhanh: Từ ≤ 01 giây đến ≥ 60 phút (bước đặt ≤ 01 giây)

- Giới hạn cảnh báo áp lực nghẽn có thể cài đặt: ≤ 10 đến ≥ 100kPa (Có ≥ 10 mức để cài đặt)

- Có đèn chỉ thị hoạt động báo tình trạng máy ít nhất ở các chế độ: máy đang hoạt động, máy gặp sự cố, lỗi thiết bị.

- Có chế độ báo động khi máy gần hết dịch truyền

- Có chế độ báo động khi thân của bơm tiêm lắp đặt không đúng

- Có chế độ báo động khi pin yếu

- Có chế độ báo động khi chưa cài tốc độ tiêm/thể tích dịch truyền

- Có chế độ báo động khi tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền

- Có chế độ báo động áp lực tắc nghẽn

- Có chế độ thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động

- Có chế độ cảnh báo lỗi nguồn.

- Có chế độ báo hoạt động ở chế độ ban đêm.

- Chế độ giữ vein tự động

- Có chế độ cài đặt thời gian bảo trì máy.

- Có chức năng tự động giảm tốc độ tiêm khi phát hiện có tắc nghẽn.

# 1.3 Máy điện tim 3 cần

Xuất xứ: Nhóm nước G20 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50/Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Pin sạc: 01 cái

- Điện cực ngực: 06 cái.

- Điện cực chi: 04 cái.

- Dây cáp điện tim: 01 bộ.

- Giấy in nhiệt: 02 cuộn

- Dây nguồn: 01 sợi

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

Thu tín hiệu điện tim

- Điện trở vào:  50M (tại 0.67 Hz)

- Tính năng bảo vệ ngõ vào: Có chức năng bảo vệ chống sốc điện.

- Tỷ số triệt nhiễu đồng pha (CMRR):  > 105dB (tại 10V)

- Dòng mạch vào: < 0.05µA

- Chuẩn độ điện thế: 10 mm/mV,  ≤2%

- Nhiễu trong: ≤ 20µVp-v

- Kênh tham chiếu: ≤ -40dB

- Đáp ứng tần số:  10 Hz điểm chuẩn, 0.05 đến 150Hz (+0.4 dB / -3.0 dB), 150Hz (≥71% lọc thông cao: 150 Hz)

- Tần số mẫu: ≥ 8000 mẫu/giây

Xử lý tín hiệu

- Tần số lấy mẫu: ≥ 500 mẫu/giây, 1.25 µv/LSB

- Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: 20µVp-V

- Bộ lọc nhiễu điện cơ đáp ứng được tần số: 25/35 Hz.

- Bộ lọc thông cao: ≥ 75Hz

- Có bộ lọc nhiễu điện lưới AC

- Lọc trôi đường nền: yếu: -20dB (0.1Hz), mạnh: -34dB (0.1Hz).

- Hằng số thời gian:  3.2 giây

- Độ nhạy đáp ứng được các mức: 5, 10, 20 mm/mV

- Có chức năng nhận biết tạo nhịp

- Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 32 bit

Màn hình hiển thị

- Loại màn hình: màu LCD hoặc tương đương ≥ 5 inch

- Độ phân giải: ≥ 800 x ≥ 480 dots

- Hiển thị được ít nhất các thông số: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp (QRS), thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiễu.

Máy ghi

- Mật độ in: ≥ 200dpi

- Số kênh: ≥ 03 kênh

- Tốc độ giấy có ít nhất 2 mức tốc độ: 25 mm/giây, 50 mm/giây

- Thông số in được ít nhất các thông số: sóng điện tim, nhịp tim, phiên bản phần mềm, ngày và giờ,  tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số thứ tự ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiễu.

- Loại giấy ghi: giấy cuộn dài ≥ 30m, chiều rộng ≥ 60mm

Phân tích điện tim

- Độ tuổi phân tích được: từ trẻ sơ sinh đến người lớn

- Mục tìm ra kết quả điện tim: ≥ 100 mục.

- Mục phân tích kết quả: ≥ 05.

Yêu cầu nguồn điện

- Pin sạc: ≥ 1600 mAh

- Thời gian vận hành pin: ≥ 150 phút

- Thời gian nạp pin: ≤ 05 giờ.

Cổng kết nối: Có ít nhất các cổng kết nối sau:

- Cổng USB: ≥ 02 cổng

- Cổng LAN: ≥ 01 cổng

- Có cổng mạng không dây LAN

Tiêu chuẩn an toàn

- IEC 60601-1-2: 2014 hoặc tương đương

# 1.4 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (SpO2) trong máu cầm tay

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Sensor đo SpO2 dùng được cho người lớn, trẻ em: 01 cái

- Bộ pin sạc: 01 bộ

- Bộ sạc: 01 bộ

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

  - Phương pháp đo quang học hoặc tương đương.

  - Hiển thị số bằng đèn LED hoặc tương đương,.

  - Chất lượng đo nhịp mạch được báo bằng đèn LED hoặc tương đương.

  - Dùng đo nhịp mạch, nồng độ bão hòa oxy trong máu cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh.

  - Kết nối được với máy tính bằng để truy xuất, phân tích, lưu trữ dữ liệu.

  - Có ít nhất các chức năng cảnh báo: Báo động bằng đèn, chớp nháy, màu khác nhau cho từng loại cảnh báo.

  - Dải đo SpO2 đáp ứng được dải từ 0 đến 100%

  - Nhịp tim từ ≤ 20 nhịp/phút đến ≥ 300 nhịp/phút.

  - Độ chính xác của chỉ số SpO2 trong khoảng từ ≤ 70% đến 100% trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ≤ ± 3 số và với sơ sinh sử dụng sensor dán là ≤ ± 4 số

  - Độ chính xác của nhịp tim trong khoảng từ ≤ 40 nhịp/phút đến  ≥ 240 nhịp/phút trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ≤ ± 3 số và với sơ sinh dùng sensor dán là ≤ ± 3 số.

  - Có chức năng cài đặt báo động SpO2: cao, thấp, nhịp tim cao, thấp, điều chỉnh mức âm thanh to nhỏ.

  - Thời gian sử dụng liên tục của máy với khối pin sạc là ≥ 36 giờ,

  - Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu của máy là ≥ 36 giờ.

# 1.5 Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Bộ ghi dữ liệu ghi dữ liệu ECG ≥ 24 giờ, chống thấm nước: 01 bộ

- Phần mềm phân tích : 01 bộ

- Cáp bệnh nhân: 01 cái

- Túi đeo: 01 cái

- Thẻ nhớ Micro SD + Đầu đọc thẻ nhớ: 01 bộ

- Pin sạc kèm bộ sạc: 01 bộ

- Miếng điện cực dán: 10 cái

- Bộ Máy vi tính, máy in: 01 bộ

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc 01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

- Thiết kế chống nước và bụi cấp độ (IP66/IP68) hoặc tương đương trở lên.

- Lựa chọn được từng loại cáp bệnh nhân theo từng loại điện cực dán.

- Có chức năng phát hiện mạch tạo nhịp

- Có chức năng đăng nhập thông tin bệnh nhân, kiểm tra thời gian bắt đầu ghi, xác nhận tín hiệu sóng trên màn hình.

Thông số kỹ thuật

- Trọng lượng: ≤ 100g

- Thời gian ghi dữ liệu: ≥ 24giờ.

- Phương pháp ghi: bộ nhớ kỹ thuật số hoặc tương đương

- Pin: CR2032 và pin AAA hoặc tương đương

- Kênh ghi dữ liệu: ≥ 03 kênh

- Có chức năng chuyển đổi A/D

- Tần số đáp ứng: 0.05 ~ ≥ 60Hz

- Trở kháng đầu vào: ≥10MΩ

Phần mềm phân tích đáp ứng các tính năng sau:

- Hình thái học/gán nhãn tự động: Phân loại điện tâm đồ (ECG) dựa trên việc phát hiện phức bộ QRS và các phương pháp so khớp mẫu (template matching).
Gán nhãn cho các mẫu đã được phân loại

- Dải và toàn bộ biểu đồ ECG có thể được đan xen và hiển thị

- Xác nhận nhóm các mẫu được gộp với các mẫu đại diện, đồng thời trích xuất những mẫu bị gộp sai vào các mẫu đại diện

- Phân tích và chỉnh sửa báo cáo loạn nhịp

- Chỉnh sửa toàn bộ biểu đồ

Chức năng phân tích và chỉnh sửa đáp ứng các tính năng sau

- Xác nhận và chỉnh sửa mẫu gốc

- Xác nhận ECG tự động thêm vào: Các ECG được so khớp trong từng template có thể được chồng ghép để xác nhận và được chỉnh sửa.

- Chỉnh sửa ECG trên màn hình toàn kết quả ECG

- Chỉnh sửa báo cáo loạn nhịp

- Cài đặt điểm ST

- Chỉnh sửa dải ECG: dải ECG có thể được lựa chọn để in

- Chỉnh sửa và tìm kiếm tự động cho rung nhĩ (AF)

- Phân tích sự thay đổi nhịp tim (HRV)

- Phân tích và chỉnh sửa báo cáo máy trợ tim

- Chỉnh sửa xu hướng huyết áp

- Cài đặt các dải tư thế khác nhau

- Phân tích tự động

- In kết quả dưới nhiều định dạng khác nhau: Pdf, JPEG, BPM, PNG

Cấu hình máy vi tính: Đáp ứng yêu cầu tối thiểu các yêu cầu

- Hệ điều hành: Windows bản quyền.

- CPU: I7 trở lên

- Bộ nhớ RAM: ≥ 01 x 16GB

- Ổ cứng SSD: ≥ 1TB

- Cài đặt ổ đĩa: CD /DVD

- Cổng kết nối có ít nhất các cổng kết nối: SD card, USB, RS-232C

- Hiển thị màn hình: SXGA 1920 x 1080 dots hoặc cao hơn, màn hình ≥ 24 inch.

- Máy in laser và kích thước giấy:

- Tốc độ/Khổ giấy: 18.5-29 trang/phút. A4, A5, A6, B5

- Độ phân giải: 2400 x 600 dpi

- Kết nối: LAN

- In 2 mặt tự động

# 1.6 Máy phun dung dịch khử trùng

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Hóa chất phun khử trùng: 05 chai.

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

Máy chính:

- Có bộ điều khiển vận hành.

- Máy phun hóa chất không gây ẩm ướt tới các bề mặt và thiết bị điện.

Thông số kỹ thuật

- Thể tích khử trùng: ≥ 300m3.

- Loại phun sương khô hoặc tương đương.

- Lưu lượng khí: ≥ 60m/s.

- Nồng độ phun: ≤ 3 ml/m3.

- Công suất: ≥ 1000 W.

# PP2500549185: Phần 2: Mua sắm trang thiết bị xét nghiệm

# 2.1 Máy phân tích huyết học tự động

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ

- Bộ barcode cầm tay: 01 bộ

- Bộ hóa chất chạy máy cơ bản: 01 bộ

- Bộ máy tính và máy in: 01 bộ

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

Nguyên lý, phương pháp đo:

+ Phương pháp đếm tế bào dòng chảy huỳnh quang bằng nguồn

Laser (WBC, DIFF, RET, IPF) hoặc tương đương

+ Phương pháp đo trở kháng tập trung dòng chảy động học (kênh đo RBC/PLT) hoặc tương đương

+ Phương pháp SLS-hemoglobin không sử dụng Cyanide (kênh đo HGB) hoặc tương đương

Thông số phân tích:

+ Máu toàn phần ≥ 28 thông số: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT-I, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%,

MicroR, MacroR

+Dịch cơ thể ≥ 07 thông số:

WBC-BF, RBC-BF, MN#, MN%, PMN#, PMN%, TC-BF#,

+ Hồng cầu lưới ≥ 14 thông số:

RET#, RET%, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, PLT-O, IPF#,

IPF%, RBC-He, Hypo-He, Hyper-He, Delta-He

+ Thông số nghiên cứu ít nhất có các thông số: NRBC#, NRBC%

Hiển thị: Màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 26 cm (10 inch)

Tốc độ:

Máu toàn phần: CBC+DIFF: ≥ 70 mẫu/giờ

CBC+DIFF+RET: ≥ 35 mẫu/giờ Dịch cơ thể: ≥ 30 mẫu/giờ

Dải hiển thị: WBC: 0.0 đến ≥ 999.99 x 103/μL

RBC: 0.00 đến ≥ 99.99 x 106/μL

HGB: 0.0 đến ≥ 30.0 g/dL

HCT: 0.0 đến ≥ 100.0%

PLT: 0 đến ≥ 9999 x 103/μL

MCV: 0.0 đến ≥ 999.9 fL

NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#: 0.00 đến ≥ 999.99 x 103/μL

NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%: 0.0 đến 100.0%

WBC-BF: 0.000 đến ≥ 999.999 x 103/μL

RBC-BF: 0.000 đến ≥ 99.999 x 106/μL

MN#: 0.000 đến ≥ 999.999 x 103/μL

PMN#: 0.000 đến ≥ 999.999 x 103/μL

MN%: 0.0 đến 100.0%

PMN%: 0.0 đến 100.0%

RET%: 0.00 đến ≥ 99.99%

RET#: từ 0.0000 đến 0.9999 x 106/μL

Ngưỡng phân tích:

+ Chế độ máu toàn phần WBC: 0.03 đến ≥440 x103 /μL

RBC: 0.01 đến ≥ 8.6 x 106/μL

HGB: 0.1 đến ≥ 26 g/dL

HCT: 0.1 đến ≥ 75%

PLT: 2 đến ≥ 5000 x 103/μL

RET% 0 đến 30%

RET# 0.01 đến 0.72 x 106/μL

+ Chế độ máu tiền pha loãng WBC 0.04 đến 100 x 103/μL

RBC 0.01 đến 8.6 x 106/μL

HGB 0.2 đến ≥ 26 g/dL, 0 đến ≥ 16.14 mmol/L

HCT 0.1 đến 75%

PLT 5 đến 1000 x 103/μL

+ Chế độ dịch cơ thể

WBC-BF 0.003 đến 10 x 103/ μL

RBC-BF 0.002 đến 5 x 106/μL

TC-BF# 0.003 đến 10 x 103/μL

Độ chính xác

+ Chế độ máu toàn phần

WBC ± ≤ 3% hoặc ± 0.30 x 103/μL

RBC ± ≤ 2% hoặc ± 0.03 x 106/μL

HGB ± ≤ 2% hoặc ± 0.2g/dL

HCT ± ≤ 3% hoặc ± 1.0 HCT

MCV ± ≤ 3% hoặc ± 2.0fL

PLT ± ≤ 5% hoặc ± 10 x 103μL (trên kênh RBC/PLT ) MPV ± ≤ 5% hoặc ± 1.0fL (PLT ≥ 100 x 103/μL)

PCT ± 5% hoặc ± 0.03 PCT (PLT ≥ 100 x 103/μL)

+ Chế độ máu tiền pha loãng

WBC: ± ≤ 10%

RBC: ± ≤ 8%

HGB: ± ≤ 5%

HCT: ± ≤ 4% hoặc ± 2.0 HCT

MCV: ± ≤ 4% hoặc ± 3.0 fL

PLT: ± ≤ 10% (trên kênh RBC/PLT )

MPV: ± ≤ 7% hoặc ± 1.5fL (PLT ≥ 100 x 103/μL) PCT: ± ≤ 7% hoặc ±0.04 PCT (PLT ≥ 100 x 103/μL)

+ Chế độ dịch cơ thể

WBC-BF: r ≥ 0.9, slope = 1 ± 0.3

RBC-BF: r ≥ 0.8, slope =1 ± 0.3

TC-BF#: r ≥ 0.9, slope =1 ± 0.3

Độ chuẩn xác (độ lặp lại)

- WBC: 3% hoặc thấp hơn

- RBC: 1.5% hoặc thấp hơn

- HGB: 1.5% hoặc thấp hơn

- HCT: 1.5% hoặc thấp hơn

- MCV: 1.5% hoặc thấp hơn

- MCH: 2.0% hoặc thấp hơn

- MCHC: 2.0% hoặc thấp hơn

- PLT: 4.0% hoặc thấp hơn ( PLT từ kênh đo RBC/PLT)

- PLT: 6.0% hoặc thấp hơn ( PLT từ kênh đo RET)

- RDW-SD: 3.0% hoặc thấp hơn

- RDW-CV: 3.0% hoặc thấp hơn

- PDW: 10.0% hoặc thấp hơn

- MPV: 4.0% hoặc thấp hơn

- P-LCR: 18.0% hoặc thấp hơn

- PCT: 6.0% hoặc thấp hơn

- NEUT#: 8.0% hoặc thấp hơn

- LYMPH#: 8.0% hoặc thấp hơn

- MONO#: 20.0% hoặc thấp hơn

- EO#: 25.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 0.12 x 103/μL

- BASO#: 40.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 0.06 x 103/μL

- NEUT%: 8.0% hoặc thấp hơn

- LYMPH%: 8.0% hoặc thấp hơn

- MONO%: 20.0% hoặc thấp hơn

- EO%: 25.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 1.5 EO%

- BASO%: 40.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 1.0 BASO%

- IG#: 25.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 0.12 x 103/μL

- IG%: 25.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 1.5 IG%

- RET%: 15.0% hoặc thấp hơn

- RET#: 15.0% hoặc thấp hơn

- IRF: 30.0% hoặc thấp hơn

- LFR: 30.0% hoặc thấp hơn

- MFR: 50.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 10.0 MFR

- HFR: 100.0% hoặc thấp hơn, hoặc trong khoảng ± 2.0 HFR

- RET-He: 5.0% hoặc thấp hơn

- IPF#: 25.0% hoặc thấp hơn

- IPF: 25.0% hoặc thấp hơn, 20.0% hoặc thấp hơn

Độ tuyến tính

- WBC: trong khoảng ± ≤ 3% hoặc ± ≤ 0.30 x 103/μL (0.00 đến 100.00 x 103/μL)

trong khoảng ± ≤ 6% (100.01 đến 310.00 x 103/μL)

trong khoảng ± ≤ 11% (310.01 đến 440.00 x 103/μL)

- RBC: trong khoảng ± ≤ 2% hoặc ± 0.03 x 106/μL (0.00 đến 8.00 x 106/μL)

trong khoảng ± ≤ 4% hoặc ± 0.06 x 106/μL (8.01 đến 8.60 x 106/μL)

- HGB: trong khoảng ± 2% hoặc ± 0.2 g/dL (0.0 đến 26.0 g/dL)

- HCT: trong khoảng ± 3% hoặc ± 1.0 HCT (0.0 đến 75.0%)

- PLT: trong khoảng ± 5% hoặc ± 10 x 103/μL (0 đến 1000 x 103/μL)

trong khoảng ± 6% (1001 đến 5000 x 103/μL) (PLT từ kênh đo RBC/PLT)

- PLT: trong khoảng ± 7% hoặc ±10 x 103/μL (0 đến 5000 x 103/μL)

(PLT từ kênh đo RET)

- NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#

Trong khoảng ± 3% hoặc ± 0.30 x 103/μL (0.00 đến 100.00 x 103/μL)

Trong khoảng ± 6% (100.01 đến 310.00 x 103/μL)

Trong khoảng ± 11% (310.01 đến 440.00 x 103/μL)

- IG#: trong khoảng ± 3% hoặc ± 0.30 x 103/μL (0.00 đến 100.00 x 103/μL)

trong khoảng ± 6% (100.01 đến 310.00 x 103/μL)

trong khoảng ± 11% (310.01 đến 440.00 x 103/μL)

- RET%: trong khoảng ± 20% hoặc ± 0.30 RET% (0.00 đến

30.00%)

- RET#: trong khoảng ± 20% hoặc ± 0.0150 x 106/μL (0.0000 đến 0.7200 x 106/μL)

Thể tích hút mẫu:

+ Chế độ máu toàn phần: ≤ 25 μL

+ Chế độ bạch cầu thấp: ≤ 25 μL

+ Chế độ pha loãng (pre-dilution): ≤ 70 μL

+ Chế độ dịch cơ thể: ≤ 70 μL

Chế độ hút mẫu:

+ Chạy ống đóng (tự động)

- + Chạy ống nắp mở (thủ công)

Tải mẫu tự động: ≥ 20 mẫu.

- Khay tải mẫu: ≤ 02 Khay

Chế độ phân tích:

+ Chế độ phân tích máu toàn phần

+ Chế độ phân tích máu tiền pha loãng

+ Chế độ phân tích bạch cầu thấp

+ Chế độ phân tích dịch cơ thể

Lưu dữ liệu:

+ Dữ liệu mẫu phân tích: ≥ 100.000 kết quả

+ Dữ liệu bệnh nhân: ≥ 10.000 lượt thông tin bệnh nhân

+ Dữ liệu quản lý chất lượng: ≥ 90 tập tin QC (≥ 300 điểm dữ liệu trên mỗi tập tin)

Cấu hình máy vi tính:

- Hệ điều hành: Windows bản quyền.

- CPU: I7 trở lên

- Bộ nhớ RAM: ≥ 01 x 16GB (Có ít nhất 2 khe cắm)

- Ổ cứng SSD: ≥ 1TB

- ổ đĩa: CD/DVD

- Cổng kết nối có ít nhất các cổng kết nối: SD card, USB, RS-232C

- Hiển thị màn hình: SXGA 1920 x 1080 dots hoặc cao hơn, màn hình ≥ 24 inch.

- Máy in laser và kích thước giấy:

- Tốc độ/Khổ giấy: 18.5-29 trang/phút. A4, A5, A6, B5

- Độ phân giải: 2400 x 600 dpi

- Kết nối: LAN

- In 2 mặt tự động

# PP2500549186: Phần 3: Mua sắm trang thiết bị Vật lí trị liệu - Phục hồi chức năng

# 3.1 Giường kéo cột sống

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 , CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

Giường kéo: 01 cái

Máy kéo: 01 cái

Dây nguồn: 01 sợi

Đai kéo cổ mềm: 01 cái

Đai kéo ngực: 01 cái

Đai kéo khung chậu: 01 cái

Ghế kê chân nâng hạ chiều cao: 01 cái

01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

Đầu kéo:

- Loại điều trị có ít nhất các dạng kéo: kéo liên tục, kéo không liên tục, kéo không liên tục tăng dần, kéo không liên tục giảm dần, kéo theo chu kì không liên tục.

- Lực kéo: ≤ 01 kg - ≥ 80 kg

- Thời gian kéo và thời gian giữ: ≤ 01 giây - ≥ 60 phút

- Có chế độ lặp lại có ít nhất các chế độ: không liên tục, theo chu kì

- Thời gian giữ các bước đáp ứng được khoảng: ≤ 01 giây - ≥ 180 giây

- Các bước đáp ứng được khoảng:  01 – ≥ 20 bước

- Tốc độ thay đổi lực kéo đáp ứng được khoảng: ≤ 0.1 - ≥ 5.0 kg/giây

    - Thời gian điều trị: ≤ 01 giây - ≥ 150 phút

    - Chương trình điều trị: ≥ 03 chương trình

    - Chương trình hỗn hợp: ≥ 03 chương trình

    - Có chức năng kiểm soát an toàn cho lực kéo: tối thiểu trong khoảng từ ≥ 15 đến ≤ 20kg

    - Màn hình màu cảm ứng: ≥ 04 inch, tương đương chất lượng trở lên

Giường kéo:

    - Mật độ bọt nệm: ≥ 35 kg/m3

    - Kích thước bề mặt giường: (dài x ngang) ≥ 190 x ≥ 65cm

    - Chiều cao khi nâng/hạ: ≥ 100/≤ 45cm

    - Tốc độ nâng hạ: ≥ 30 giây

    - Khả năng tải trọng: ≥ 200kg

# 3.2 Giường tập vật lý trị liệu

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 giường)

- Giường tập: 01 cái

- Dây nguồn: 01 sợi

- Bánh xe đẩy cố định kèm theo: 04 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

- Giường nâng hạ, gập duỗi bằng điện điều khiển bằng công tắc điện hoặc tương đương.

- Gập duỗi được ít nhất ≥ 07 vị trí.

- Kích thước mặt giường: ≥ 200 x ≥ 60cm

- Điều chỉnh chiều cao: ≤50 - ≥ 100 cm

- Thời gian nâng hạ: ≤ 20 giây

- Khả năng tải trọng: ≥ 200kg

- Độ dày đệm: ≥ 5cm

- Mật độ bọt đệm: ≥ 35 kg/m3

- Khúc đầu có phần đỡ cánh tay có thể điều chỉnh riêng biệt

- Khúc chân có thể điều chỉnh riêng biệt mỗi chân

- Điều khiển nâng hạ và gập uốn bằng điện

- Góc điều chỉnh khớp cổ:

- Hướng lên ≥ 30°

- Hướng xuống ≥ 85°

- Góc điều chỉnh khúc hông trở lên: ≥ +15°

- Góc điều chỉnh từ khớp hông trở xuống: ≥ 20°

- Góc điều chỉnh uốn khớp lưng - hông: ≤ 150°

- Góc điều chỉnh khớp gối trở xuống:

- Hướng xuống ≥ 70°

- Hướng lên tới ≥30°

# 3.3 Máy điều trị bằng sóng siêu âm

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Dây nguồn: 01 sợi

- Đế đặt máy: 01 cái

- Chai gel ≥ 250ml  01 cái

- Giá giữ đầu phát: 02 cái

- Đầu phát đa tần số:  02 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

- Tần số siêu âm đáp ứng được mức tần số: 01 và 03 MHz

- Sóng siêu âm có ít nhất dạng sóng: liên tục và xung

- Chu kì xung, có ít nhất các chu kì: 5, 10, 20, 33, 50, 80%

- Tần số xung có ít nhất các tần số: 16 Hz, 48 Hz và 100 Hz

- Chế độ liên tục: 0 - ≥ 2 W/cm2

- Chế độ xung: 0 - ≥ 3 W/cm2

- Cổng kết nối đầu phát: ≥ 02 cổng

- Tiết diện đầu phát siêu âm lớn: ≥ 5 cm2 , sai số kích thước không quá 10%

- Phác đồ điều trị gợi ý sẵn có: ≥ 20 phác đồ

- Các vị trí bộ nhớ có thể lập trình thêm: ≥ 200 vị trí

- Màn hình màu cảm ứng ≥ 5.0 inch

- Có tín hiệu để báo việc điều trị có tiếp xúc

- Thời gian điều trị được ít nhất: 0 – ≥30 phút

- Mức độ an toàn đáp ứng được ít nhất Mức I, loại BF hoặc tương đương

# 3.4 Máy điều trị điện từ trường

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Dây nguồn: 01 sợi

- Túi phát từ ≥ 350 x ≥ 350mm: 06 cái

- Bọc túi phát từ: 06 cái

- Đai buộc: 06 cái

- Dụng cụ thử từ: 01 cái

- Xe đẩy: 01 cái

- ≥ 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc ≥ 01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

- Có ít nhất 4 nấc nhiệt độ: 35, 43, 50, 60°C

- Có đèn báo mức nhiệt độ

- Có ít nhất 3 chế độ rung:

- Gợn sóng ≥ 70 lần/giây

- Ngẫu nhiên ≥ 120 lần/giây

- Sóng lớn ≥ 60 lần/giây

- Từ trường biến thiên hoặc tương đương

- Có bảng hiển thị thời gian điều trị

- Có đèn báo chế độ cài đặt

- Có đèn báo hiệu nhiệt độ hoạt động của túi phát từ

- Có đèn cảnh báo khi bật công tắc nguồn

- An toàn: Đáp ứng được ít nhất các tiêu chuẩn an toàn sau: cấp I loại B, MDD loại IIa, Phần áp dụng loại B, EMC nhóm 1 loại B hoặc tương đương

# 3.5 Máy điều trị sóng ngắn (cao tần)

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Dây nguồn: 01 sợi

- Điện cực ≥ Ø130mm: 02 cái

- Dây điện cực: 02 cái

- Tay giữ điện cực: 02 cái

- Đèn kiểm tra sóng: 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

Có ít nhất các chế độ phát: xung và liên tục

Tần số phát phải có ít nhất mức tần số: 27.12 MHz

Công suất đầu ra liên tục tối đa ≥ 400W, xung tối đa ≥ 1000W

Thời gian xung đáp ứng được khoảng 400µs

Tần số lặp lại xung ≤ 15 - ≥ 200Hz có thể điều chỉnh các bước

- Có đèn báo điều chỉnh cường độ hoặc tương đương trong quá trình điều trị

- Có màn hình hiển thị ít nhất thông số thời gian, cường độ

- Có chức năng điều khiển các thông số: thời gian, cường độ phát sóng, tần số

- Có âm thanh hoặc cảnh báo kết thúc thời gian điều trị

- Có bánh xe di chuyển, và có khoá chốt bánh xe

- Tay giữ điện cực có thể điều chỉnh phù hợp đến các vị trí điều trị của bệnh nhân

- Chiều dài của thanh tay cầm điện cực: ≥ 90cm

- Mức độ an toàn: đáp ứng ít nhất các tiêu chuẩn an toàn: 60601-1: Class I Type BF

# 3.6 Máy điều trị xung điện, 2 kênh

Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50Hz

- Môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Điện cực cao su 06 x 05 cm hoặc sai số kích thước không quá ±10%: 16 cái

- Đệm xốp 8,0 x 6,5 cm hoặc sai số kích thước không quá ±10%: 16 cái

- Sợi dây điện cực : 8 cái

- Đai cố định điện cực 08 x 120cm: 8 cái

- Đầu phát siêu âm (≥ 10 cm2): 02 cái

- Điện cực kích thích điểm (HV/DC) : 02 cái

- Chai gel siêu âm ≥ 250ml: 01 chai

- Giá để đầu phát: 01 cái

- Dây điện nguồn: 01 cái

- Xe đẩy : 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về tiêu chí kỹ thuật

Chỉ định sử dụng đối với các dòng điện xung tối thiểu có giao thoa 04 cực (IF-4),  giao thoa 02 cực (IF-2), dòng cao tần (Hi- Voltage), dòng giảm đau (TENS), vi dòng (MCR), điện phân (Galvanic), dòng kích thích (Diadynamic, Faradic, Traebert) dòng Nga (Russian)

- Máy điều trị 02 kênh bao gồm:

+ 01 kênh xung điện có ít nhất 04 cổng ra điều trị độc lập

+ 01 kênh kết hợp điện siêu âm

- Màn hình hiển thị: màn hình cảm ứng TFT hoặc tương đương chất lượng trở lên ≥ 7inch.

- Hiển thị trạng thái phát sóng trên cả đầu phát và máy chính

- Hiển thị đồ hình cơ thể và chương trình điều trị

- ≥ 40 chương trình điều trị cài đặt sẵn

- ≥ 200 chương trình tự cài đặt

- Theo dõi cùng lúc ≥ 05 kênh: ≥ 04 kênh trị liệu điện và ≥ 01 kênh siêu âm được hiển thị đồng thời.

- Cho phép sử dụng kênh trị liệu điện độc lập, kênh siêu âm độc lập, sử dụng siêu âm độc lập trong khi đang trị liệu điện, và kết hợp trị liệu siêu âm với trị liệu điện.

- Ngôn ngữ: có ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Đáp ứng được ít nhất các tiêu chuẩn an toàn sau: tiêu chuẩn IEC 60601-1: Cấp 1 type BF

- Phần điện trị liệu:

- Loại dòng: giao thoa 4 cực IF4, giao thoa 2 cực IF2, dòng EMS, dòng kích thích Nga, dòng TENS, dòng cao áp, vi dòng, dòng điện phân, dòng Faradic, dòng chẩn đoán điện cơ I/T và AQ, dòng diadynamic, dòng Traebert

- Tần số sóng mang có ít nhất các tần số: 2,4,5,8,10 kHz

- Tần số dòng IF có ít nhất các tần số: 1 - 250Hz; EMS: 20 - 250Hz; TENS: 0,5 - 250Hz, HV: 0,5 - 200Hz; MCR: 0,2 - 400 Hz; Galvanic 0,95-15,8Hz; Faradic 20-250Hz; Diadynamic 50 hoặc 100Hz, Traebert 142Hz

- Biên độ dòng có ít nhất các biên độ: IF, EMS, TENS, Russian 100mA/HV 600mA/ MCR 750mA, Galvanic 20mA/Faradic, Diadynamic, Traebert, I/T curve, AQ 70mA

- Có ít nhất 4 góc quét: 0°, 15 °, 30°, 45°

- Bộ nhớ: ≥ 20 chương trình cài đặt sẵn, ≥ 100 chương trình tự cài đặt

- Thời gian điều trị: tối đa ≥ 60 phút Phần điều trị siêu âm:

Dạng siêu âm:

- Cường độ liên tục lớn nhất: ≥ 2W/cm2,

- Cường độ xung lớn nhất: ≥ 3W/cm2 và có ít nhất các chu kì xung: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100%

- Tần số xung có ít nhất các tần số: 16Hz, 48Hz, 100Hz

- Tần số siêu âm có ít nhất các tần số: 1MHz hoặc 3MHz

- Tỷ số không đồng nhất chùm tia (BNR): tối thiểu ở mức 2,4

- Vùng điều trị hiệu quả ERA (cm2):

- Đầu phát lớn: 5,0 (1MHz)/5,0 (3MHz)

- Đầu phát nhỏ: 0,7 (1MHz)/0,5 (3MHz)

- Bộ nhớ: Điều trị siêu âm: ≥ 15 chương trình cài đặt sẵn, ≥ 10 chương trình tự cài đặt

Điều trị kết hợp: ≥ 01 chương trình cài đặt sẵn, ≥ 60 chương trình tự cài đặt

- Chất liệu đầu phát: hợp kim nhôm

- Chiều dài dây dẫn đầu phát: ≥ 02m

- Thời gian điều trị: tối đa ≥ 30 phút

# 3.7 Máy laser điều trị

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 , CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

Máy chính có màn hình màu cảm ứng ≥ 5 inch: 01 cái

Máy được tích hợp hệ thống xe đẩy đồng bộ: 01 bộ

Đầu phát laser cầm tay: 01 cái

Đầu phát laser quét tự động: 01 cái

Tay giữ đầu phát quét tự động: 01 cái

Kính ngăn tia laser: 06 cái

Có khoá bảo vệ hoặc tương đương

01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

Kiểm soát đồng thời hai kênh phát độc lập

Bước sóng có ít nhất các bước sóng: liên tục 808 nm và xung 905 nm

Cánh tay robot: có ≥ 03 nguồn phát laser đáp ứng ít nhất các thông số:

- Nguồn laser có mức năng lượng ≥ 3.3 W, công suất tối đa của 3 nguồn 3 x ≥ 25W

- Vùng điều trị mục tiêu ≥ Ø5cm được đánh dấu bởi các đèn LED hoặc tương đương

Tay cầm: có ≥ 01 nguồn phát laser đáp ứng ít nhất các thông số:

- Nguồn laser có mức năng lượng ≥ 1.1 W

- Vùng điều trị mục tiêu ≥ Ø2 cm được đánh dấu bởi các đèn LED hoặc tương đương

Có ít nhất 04 phương thức điều trị:

- Các bệnh lí cụ thể

- Điều trị đau

- Chống phù

- Kích thích sinh học

Tần số điều chế đáp ứng được dải từ 01 – ≥ 2000 Hz với bước 01 Hz

Mức công suất: có ít nhất các mức sau: 25%, 50%, 75% và 100%

Chu trình hoạt động cố định tại mức 50% hoặc biến thiên

Thời gian điều trị từ 01 giây đến ≥ 90 phút điều chỉnh theo bước 01 giây

Có đèn báo chiếu xạ laser

Có thể điều chỉnh tín hiệu âm thanh

Có chức năng hiển thị ngày, tháng và thời gian

Có chức năng cài mật khẩu để vận hành thiết bị

Có chức năng lựa chọn ngôn ngữ

Có chức năng kết nối với thiết bị phát tín hiệu chiếu xạ laser

# 3.8 Máy châm cứu điện

- Xuất xứ: Nhóm nước G7

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

Máy chính: 01 cái

Dây điện cực: 12 dây

Dây cáp nguồn: 01 sợi

01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

Tần số giao thoa: 1 - ≥ 500Hz

Thởi gian: ≤ 10 - ≥ 60 phút, có thể điều chỉnh được ít nhất các mốc: 10, 15, 20, 30, 60 phút

Kênh đầu ra : ≥ 06 Kênh

Chế độ hoạt động tự động: ≥ 03 chế độ lưu trữ chương trình hoạt động sau khi cài đặt

Chế độ điều trị bằng tay: ≥ 08 kiểu

Loại bảo vệ chống điện giật đáp ứng được ít nhất tiêu chuẩn: Lớp II, loại BF

# 3.9 Máy điều trị sóng xung kích

- Xuất xứ: Nhóm nước G7 hoặc Châu Âu

- Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 ,CE hoặc tương đương

- Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động: nhiệt độ ≥ 25oC, độ ẩm ≥ 70%.

Yêu cầu về cấu hình thiết bị (cho 01 máy chính)

- Máy chính: 01 cái

- Dụng cụ phát: 02 cái

- Giá đỡ dụng cụ phát: 01 cái

- Đầu bắn đường kính tương đương 15mm ± 10% số lượng: 10 cái

- Đầu bắn đường kính tương đương 06mm ± 10% số lượng: 01 cái

- Đầu bắn đường kính 25mm ± 10%  số lượng: 01 cái

- Vỏ bọc đầu bắn bằng silicon hoặc tương đương số lượng: 50 cái

- Dung dịch bôi trơn chai 250ml số lượng: 01 chai

- Bàn đạp điều khiển số lượng: 01 cái

- Dụng cụ đo kích cỡ đầu bắn số lượng:  01 cái

- Hộp đựng máy: 01 cái

- Dây cáp nguồn điện: 01 sợi

- Xe đẩy: 01 cái

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt (Đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc  01 bộ tài liệu tiếng Việt đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam.

Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật

Cài đặt Năng lượng/Liều lượng ≤ 60 mJ tới ≥ 185mJ

Lưu trữ và cập nhật trên thẻ nhớ SD hoặc tương đương

Tuổi thọ Tối thiểu ≥ 2,000,000 lần bắn

Đầu bắn Đường kính 6mm, 15mm và 25mm, với tuổi thọ tối thiểu là ≥150,000 lần bắn

Tiêu chuẩn kĩ thuật đáp ứng được ít nhất tiêu chuẩn IEC/EN 60606-1 hoặc tương đương.