## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh

- Dự toán: Mua sắm Máy siêu âm tim 3 đầu dò

- Tên gói thầu: Mua sắm Máy siêu âm tim 3 đầu dò

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng.

- Địa điểm thực hiện: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh – số 04 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

I.  Yêu cầu chung:

-	Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%;

-	Xuất xứ máy chính và các đầu dò: thuộc các nước G7

-	Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA hoặc tương đương

-	Nguồn cung cấp: 100 – 240V, 50/60Hz

-	Môi trường hoạt động:

+	Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 40°C

+	Độ ẩm tối đa đến: ≥ 80%.

II. Cấu hình:

- Thân máy chính							: 01 máy

- Màn hình quan sát ≥ 21.5 inches					: 01 cái

- Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 12 inches			: 01 cái

- Đầu dò Sector điện tử đa tần siêu âm tim				: 01 cái

- Đầu dò Convex điện tử đa tần siêu âm bụng tổng quát		: 01 cái

- Đầu dò Linear điện tử đa tần siêu âm mạch máu			: 01 cái

- Phần mềm thăm khám tim người lớn				: 01 bản quyền

- Phần mềm thăm khám mạch máu					: 01 bản quyền

- Phần mềm thăm khám bụng					: 01 bản quyền

- Phần mềm thăm khám tim nhi					: 01 bản quyền

- Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim thất trái trên ảnh 2D	: 01 bản quyền

- Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim nhĩ trái 			: 01 bản quyền

- Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim thất phải 		: 01 bản quyền

- Phần mềm định lượng vận động tim tự động 			: 01 bản quyền

- Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc 			: 01 bản quyền

- Hỗ trợ kết nối mạng DICOM					: 01 bộ

- Dây dẫn điện tim ECG						: 01 bộ

- Ổ ghi đĩa DVD							: 01 bộ

- Dây điện nguồn							: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt		: 01 bộ

- Máy in nhiệt đen trắng						: 01 bộ

- Máy in màu A4 							: 01 bộ

- Bộ máy tính và phần mềm trả kết quả siêu âm			: 01 bộ

- Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA					: 01 bộ

III.  Thông số kỹ thuật:

- Máy chính:

- Số ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 04 ổ cắm đầu dò

- Dải động hệ thống ≥ 350 dB

- Độ sâu thăm khám ≥ 40 cm

- Công nghệ số hóa ≥ 35.000.000 kênh

- Tốc độ tạo ảnh 2D và chế độ hỗn hợp 2D/CFI/Doppler/Doppler mô: ≥ 1.900 khung hình/giây

- Khả năng xử lý ≥ 350 triệu phép tính trên khung hình

- Hỗ trợ tần số thăm khám ≥ 22 MHz.

- Thang xám: ≥ 256 mức

- Màn hình hiển thị:

+ 	Màn hình LED ≥ 21.5 inches

+ 	Góc quan sát: > 178 độ

+ 	Tỉ lệ tương phản: >1000:1

+ 	Thời gian đáp ứng: < 14 ms

+ 	Cánh tay xoay linh hoạt

- Bản điều khiển và giao diện sử dụng:

- Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 12 inches

- Khả năng điều chỉnh TGC (Time Gain Compensation – Bù gain theo chiều sâu) và LGC (Latearal Gain Compensation – Bù gain theo chiều ngang) trên màn hình cảm ứng

- Điều khiển xoay được khoảng ≥ 180 độ

- Khoảng điều chỉnh bàn điều khiển lên xuống khoảng: ≥ 20 cm

3.  Đầu dò: ≥ 04 cổng hoạt động

3.1.  Đầu dò Sector điện tử đa tần

- Ứng dụng: Siêu âm tim người lớn/nhi

- Dải tần số thăm khám: ≤ 1.0 – ≥ 5.0 MHz

- Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử

- Khẩu độ: ≥ 20 mm

- Trường quét: ≥ 90 độ

- Các mode thu ảnh: 2D, Doppler liên tục (CW), Doppler xung, Tần số lặp xung cao, Doppler màu, Doppler mô, hòa âm mô

  - Đầu dò Convex điện tử đa tần

- Ứng dụng: siêu âm bụng tổng quát

- Dải tần số thăm khám: ≤ 1.0 – ≥ 5.0 MHz

- Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử

- Khẩu độ: ≥ 55.5 mm

- Trường nhìn: ≥ 111 độ

- Các mode thu ảnh: Doppler xung, tần số lặp xung cao, Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler năng lượng có hướng, công nghệ kết hợp tia đa hướng tia đa hướng, lọc nhiễu lốm đốm, lọc nhiễu lốm đốm nâng cao, chế độ hòa âm mô

  - Đầu dò Linear điện tử đa tần

- Ứng dụng: siêu âm mạch máu

- Dải tần số thăm khám: ≤ 3.0 – ≥ 12.0 MHz

- Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử

- Khẩu độ: ≥ 38 mm

- Mode thu ảnh: Doppler xung (PW), Doppler màu, Doppler năng lượng (CPA), công nghệ kết hợp chùm tia đa hướng (SonoCT), lọc nhiễu lốm đốm (XRES) và chế độ hòa âm mô (Harmonic)

- Phần mềm thăm khám

- Mạch máu

- Bụng tổng quát

- Tim người lớn

- Tim nhi

- Phân tích mạch máu

- Giao thức động mạch cảnh trái và phải

- Tỷ lệ ICA/CCA

- Đánh dấu động mạch và tĩnh mạch chi dưới và chi trên hai bên

- Tỷ lệ suy giảm đường kính và diện tích

- Gói đo đạc mạch đặt graft

- Chú thích của người sử dụng

- Tự động phân tích thông số Doppler

  - Phần mềm phân tích tim

- Nhĩ trái

- Nhĩ phải

- Thất phải

- Thất trái

- TAVI

- Hẹp van

- Van chủ nhân tạo

- Van 2 lá nhân tạo

- TAPSE

- MAPSE

- PCWP

- Hỗ trợ đo trên siêu âm gắng sức

- MPI (hoặc chỉ số TEI)

- Đo đạc thể tích bằng phương pháp diện tích/khoảng cách

- Đo phân suất tống máu (EF) chế độ M (phương pháp Cubed hoặc Teichholz)

- Đo EF theo phương pháp một bình diện và hai bình diện Simpson

- Đo khối lượng thất trái

- Đo đạc vận tốc đỉnh

- Đo đạc độ chênh áp tối đa và trung bình

- Đo đạc áp lực bán thời gian

- Đo đạc chỉ số E/A

- Đo đạc độ dốc D/E

- Đo đạc theo phương trình liên tục

- Đo đạc chức năng tâm trương

- Đo đạc cung lượng tim

- Đo đạc thời gian gia tốc

- Tính toán nhịp tim

  - Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim thất trái

- Tự động định lượng biến dạng tâm thu theo trục dọc tại lớp nội và trung mạc

- Đánh giá khách quan chức năng toàn thể thất trái và biến dạng chuyển động của các phân vùng thành tim và thời gian sử dụng công nghệ theo dõi lốm đốm 2D

- Đánh giá biến dạng theo trục dọc trong một nút bấm

- Tự động nhận dạng và đặt tên mặt cắt phù hợp

- Tự động vẽ đường bao

- Có thể điểu chỉnh đường bao ở ED và ES

- Quy trình 3 điểm ROI thủ công

- Khả năng phân tích hình ảnh có hoặc không có ECG

- Khả năng phân tích hình ảnh dữ liệu không phải gốc

- Đánh dấu mô nhanh trên 03 ảnh cắt ở mỏm cùng 1 lúc

- Định lượng đỉnh biến dạng trục dọc ở mỗi mặt cắt mỏm và giá trị trung bình tổng thể.

- Xác định thời gian động mạch chủ đóng (R-AVC) tự động, có thể hiệu chỉnh thủ công.

- Hiển thị bản đồ bull-eye 18 vùng: biến dạng đỉnh tâm thu, biến dạng cuối tâm thu, thời gian đạt đỉnh tâm thu

- Hiển thị dạng đồ thị theo 18 vùng với 03 mặt cắt mỏm.

- Hiển thị đồ thị theo 6 vùng cho từng mặt cắt mỏm.

- Có khả năng bỏ chọn các vùng

- Phân suất tống máu (EF) theo phép đo Simpson một hoặc hai mặt phẳng

- Thể tích (EDV, ESV, SV) theo phép đo Simpson một hoặc hai mặt phẳng

- Có giá trị Indexed (EDVI và ESVI) nếu đã nhập chiều cao và cân nặng

- Dạng sóng thể tích trong chu kỳ tim cho thể tích LV hai mặt phẳng hoặc một mặt phẳng

- Dữ liệu đo lường được xuất trong báo cáo và DICOM SR

  - Phần mềm đánh dấu mô nhĩ trái tự động

- Đánh giá nhĩ trái nhanh chóng và dễ dàng phân tích sự biến dạng nhĩ trái bằng cách sử dụng theo dõi điểm ảnh 2D theo trình sửa đổi đồng thuận tiêu chuẩn hóa Strain Task Force

- Các kết quả đo có thể được xuất dưới dạng DICOM SR và .txt:

- Sức căng khi nhĩ trái căng (tham chiếu cuối tâm trương /tiền thu nhĩ)

- Sức căng khi nhĩ trái giãn (tham chiếu cuối tâm trương /tiền thu nhĩ)

- Sức căng khi nhĩ trái xẹp (tham chiếu cuối tâm trương /tiền thu nhĩ)

  - Phần mềm đánh dấu mô thất phải tự động

- Đánh giá thất phải nhanh chóng và dễ dàng phân tích sự biến dạng thất phải bằng cách sử dụng theo dõi lốm đốm 2D theo trình sửa đổi đồng thuận tiêu chuẩn hóa Strain Task Force

- Các kết quả đo có thể được xuất dưới dạng DICOM SR:

- Sức căng trục dọc thành tự do thất phải

- Sức căng trục dọc toàn thất phải với với mặt cắt 4 buồng

- Các kết quả đo được xuất dưới dạng UI và dạng .txt:

- Sức căng trục dọc từng phần ở đỉnh và cuối tâm thu của 03 thành tự do

  - Phần mềm định lượng vận động tim tự động

- Tự động xác định vùng ROI cho hình giải phẫu được chọn

- Đánh giá khách quan về chức năng toàn bộ tâm thất trái và chuyển động, biến dạng và thời gian của thành vùng bằng công nghệ theo dõi đốm 2D

- Tương thích tập tin

  - Định lượng ảnh DICOM 2D

  - Định lượng hình ảnh không có ECG

- Auto ROI có thể được thiết lập trên khung hình cuối kỳ tâm trương (ED) hoặc cuối kỳ tâm thu (ES)

- Tự động dò tìm đường biên cho khoang mạch, buồng tim

- Tự động phát hiện thời gian đóng van động mạch chủ

- Hiển thị bản đồ mắt bò (bull’s-eyes) màu

- Khả năng tạo nhiều ảnh siêu âm tim

- 17 hoặc 18 mẫu phân đoạn tâm thất trái (ba mẫu mặt cắt trục ngắn và ba mẫu mặt cắt đỉnh)

- Vị trí và hình dạng mẫu dễ chỉnh sửa

- Dữ liệu đo được xuất sang định dạng Excel hoặc DICOM SR

  - Phần mềm tự động đo độ dày lớp nội trung mạc (IMT)

- Tự động đánh giá IMT trên khung hình do người sử dụng chọn

- Dành cho động mạch cảnh và các động mạch bề mặt khác

- Các chế độ hoạt động và hiển thị

- Chế độ tạo ảnh thang xám 2D với công nghệ hiện đại mã hóa xung, định dạng xung và kết hợp tần số

- Chế độ M-mode

- Chế độ M-mode Doppler màu

- Chế độ M-mode Doppler mô

- Chế độ phẫu thuật M-mode

- Chế độ TDI M-mode

- Chế độ tạo ảnh Doppler mô (TDI)

- Chế độ tạo ảnh Doppler tương thích

- Chế độ Doppler màu băng thông rộng tương thích

- Chế độ Doppler năng lượng (CPA) và Doppler năng lượng có hướng

- Chế độ Doppler xung (PW) tần số lặp xung cao

- Chế độ hiển thị đồng thời và màn hình chia hai cho 2D/Doppler xung PW

- Chế độ màn hình chia hai cho Doppler xung liên tục (CW)

- Chế độ màn hình chia hai 2D, Doppler năng lượng có hướng (CPA) và Doppler xung (PW)

- Chế độ Zoom độ nét cao với pan (writezoom)

- Chế độ Zoom khôi phục với pan (readzoom)

- Các tính năng B-mode

- Có sẵn trên mọi đầu dò

- Độ rộng và vị trí vùng rẽ quạt có thể điều chỉnh trong quá trình tạo ảnh

- Đảo ảnh trái và phải, trên và dưới

- Điều chỉnh độ lợi (Gain)

- Điều chỉnh độ sáng LGC trên đầu dò tim Sector

- Lựa chọn từ 1 đến ≥ 8 vùng tiêu cự

- Cài đặt dải động, đầu dò và tối ưu hóa hình ảnh chuyên biệt mô (TSP)

- Bản đồ thang xám

- Hình ảnh Chroma nhiều bản đồ

- Thu phóng ảnh: định vị vùng ROI được phóng to tại bất kì vị trí nào trong ảnh, thay đổi chiều cao và độ rộng vùng ROI phóng to

- Các tính năng M-mode

- Có trên mọi đầu dò

- M-mode giải phẫu có trên tất cả các đầu dò hình ảnh

- Doppler mô M-mode có sẵn trong phần mềm siêu âm tim

- Lựa chọn tốc độ quét

- Đánh dấu thời gian: 0.1 và 0.2 giây

- Khả năng thu phóng hình ảnh

- Lựa chọn định dạng hiển thị theo tỷ lệ 1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3, cạnh nhau, toàn màn hình

- Màu hóa với nhiều bản đồ đa màu

- Xem lại hình ảnh để phân tích lại dữ liệu M-mode ≥ 256 (8 bits) mức thang xám

- Các tính năng Doppler

  - Doppler phổ

  - Hiển thị chú thích bao gồm chế độ Doppler, thang chia tỷ lệ (cm/giây) giới hạn, bộ lọc thành, độ sáng, hiệu suất siêu âm, kích thước hình khối, hiển thị bình thường hoặc nghịch đảo, hiệu chỉnh góc, biểu đồ thang xám

  - Tốc độ phổ FFT phần nghìn giây

  - Hiệu chỉnh góc và tự động điều chỉnh tỷ lệ vận tốc

  - Điều chỉnh được dải tốc độ hiển thị

  - ≥ 9 vị trí di chuyển (bao gồm đường mốc 0)

  - Hiển thị bình thường/đảo xung quanh trục hoành

  - ≥ 5 lựa chọn tốc độ quét

  - Có thể lựa chọn lọc tín hiệu tần số thấp có thể lựa chọn cùng với sự điều chỉnh cài đặt bộ lọc tường

  - Có thể lựa chọn biểu đồ thang xám để tối ưu hóa hình ảnh hiển thị

  - Có thể lựa chọn bản đồ Chroma

  - Lựa chọn định dạng hiển thị theo tỷ lệ 1/3-2/3, 1/2-1/2, 2/3-1/3, cạnh nhau, toàn màn hình

  - Doppler màu

- Có trên mọi đầu dò

- Độ lợi màu

- Vùng quan tâm (ROI)

- Tần số truyền/nhận cố định bao gồm dòng thích ứng

- ≥ 17 vị trí đường cơ sở có thể lựa chọn cho siêu âm tim mạch, 9 vị trí đường cơ sở có thể lựa chọn cho siêu âm tổng quát và sản phụ khoa

- Đảo đường cơ sở

- Khử nhiễu B/W

- Trộn màu

- Hiển thị ảnh màu so sánh kép (ảnh đen trắng bên trái và ảnh màu bên phải)

- Bản đồ màu

- Tối ưu hóa dòng chảy: siêu âm tổng quát, sản phụ khoa

- Đầu ra năng lượng

- Phóng to (từ 0.8X đến ≥ 8X)

- Điều chỉnh độ rộng, vị trí vùng rẽ quạt trên đầu dò cong và tim

- Tạo ảnh đồng thời với chế độ Doppler xung PW

- Độ mịn

- Khả năng lái tia ≥ ± 20 độ trên đầu dò linear

- Kiểm soát tối ưu tần số để đạt được tối ưu độ phân giải không gian và độ đâm xuyên

- Kiểm soát màu và mật độ đường 2D

- Tự động thích ứng xử lý đa tần truyền và nhận dựa trên vị trí hộp màu

- Chế độ tạo ảnh Doppler màu PRF tối đa ≥ 34 KHz, tùy vào đầu dò và ứng dụng thăm khám

  - Doppler liên tục

- Có trong ứng dụng siêu âm tim trên đầu dò sector

- Có thể lái tia ≥ 90 độ

- Vận tốc tối đa: ≥ 19m/giây

  - Doppler năng lượng

- Tự động điều chỉnh truyền và nhận xử lý băng thông dựa trên vị trí hộp màu cung cấp độ nhạy cảm tối ưu và độ phân giải màu sắc

- Chế độ có độ nhạy cao để quan sát mạch nhỏ

- Có sẵn trên tất cả các đầu dò hình ảnh cho hình ảnh chung và chăm sóc sức khỏe phụ nữ

- Đánh giá Cineloop

- Các bản đồ đa màu

- Điều khiển riêng cho độ lợi, các bộ lọc, nhạy cảm, ưu tiên ghi tiếng vang và màu sắc nghịch

- Điều chỉnh CPA khu vực quan tâm: kích thước và vị trí

- Người dùng lựa chọn giữa mở/ tắt

- Lọc nhiễu cử động tiên tiến với thuật toán thông minh thích nghi với các loại ứng dụng khác nhau để loại bỏ có chọn lọc hầu như tất cả hiện vật chuyển động màu sắc

- ≥ 256 bộ màu

- Chức năng xử lý sau khi thu ảnh bao gồm ẩn CPA, viết ưu tiên, đảo ngược, bản đồ DCPA, pha trộn và thu phóng to

- Lái tia hình bình hành trên đầu dò linear

- Con lăn điều khiển màu sắc vùng: kích thước và vị trí

  - Chế độ Doppler mô

- Điều chỉnh tốc độ thu hình: thu hình tốc độ cao chuyển động của mô (tối đa 240 khung hình/ giây)

- Điều chỉnh độ sáng TDI gain, TGC và LGC thích hợp

- Chức năng TDI Opt: tối ưu hóa tần số truyền và nhận

- ≥ 8 bản đồ

- Có sẵn chế độ TDI M-mode và TDI-PW, tùy theo đầu dò và ứng dụng

- Bộ nhớ ảnh Cine

- Dữ liệu ảnh 2D/màu: ≥ 2.200 ảnh

- Dữ liệu Doppler/M-Mode: ≥ 64 giây

- Dữ liệu Doppler liên tục: ≥ 48 giây

- Chọn lựa ảnh bằng con lăn điều khiển

- Khả năng cắt dữ liệu 2D

- Hiển thị trên màn hình số lượng ảnh 2D hiện tại

- Lưu trữ dữ liệu và khả năng ghép nối

Thu hình ảnh kỹ thuật số và lưu trữ dữ liệu thăm khám bệnh nhân trên máy:

- Khả năng lưu trữ số hóa trực tiếp các đoạn loop màu và trắng đen vào ổ đĩa cứng trong

- Dung lượng lưu trữ: ≥ 512 GB

- Dung lượng lưu trữ ≥ 350 dữ liệu thăm khám

- Giao diện người dùng đươc tích hợp đầy đủ

- Người dùng có thể cài đặt chức năng tự động xóa

- Truy vấn, đo đạc và chỉnh sửa dữ liệu trên màn hình

- Định dạng theo DICOM.

  - Các yêu cầu khác:

Nhà thầu thực hiện theo bản cam kết sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi:   VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sau khi nghiên cứu E-HSMT của gói thầu: Mua sắm Máy siêu âm tim 3 đầu dò. Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung như sau:

- Cung ứng đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Hàng mới 100%,  sản xuất năm 2025 trở về sau. Hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành ở Việt Nam.

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải được niêm yết giá, công khai giá theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung ứng đúng giá trúng thầu, giao hàng và lắp đặt tại đơn vị sử dụng - Viện Tim TPHCM.

- Hàng hóa phù hợp với điều kiện địa lý, môi trường tại Việt Nam.

- Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý (nếu có).

- Đảm bảo cung cấp, vận chuyển hàng hóa thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, thẩm mỹ, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt thiết bị.

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.

- Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Chi phí cho việc khắc phục các sự cố, hư hỏng, khuyết tật là miễn phí hoàn toàn. Nếu không khắc phục được nhà thầu phải đổi sản phẩm mới.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 10 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành.

- Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, Giấy chứng nhận chất lượng khi bàn giao hàng hóa trúng thầu, và tài liệu nhập khẩu hợp lệ và hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ và hợp pháp tất cả các tài liệu tham dự thầu).

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trong bản cam kết này.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: hàng hóa được giao nhận đúng theo yêu cầu của E- HSMT và nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan đến khi hoàn tất gói thầu.