PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên khoa cho khoa Sơ Sinh)

# Lô 1: Mua sắm thiết bị giúp thở cho sơ sinh

# 1.1. Máy giúp thở sơ sinh (STT theo danh mục: 1)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy giúp thở sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy giúp thở sơ sinh kèm có màn hình: 01 bộ |
| 2 | Van thở ra cho trẻ sơ sinh sử dụng nhiều lần: 02 bộ |
| 3 | Dây thở dùng cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 02 bộ |
| 4 | Bộ dây thở sử dụng một lần cho trẻ sơ sinh: 10 bộ |
| 5 | Mặt nạ thở, sử dụng nhiều lần cho trẻ em: 01 bộ |
| 6 | Cảm biến lưu lượng: 03 bộ |
| 7 | Cảm biến lưu lượng dùng cho sơ sinh: 03 cái |
| 8 | Bộ dây nguồn khí Oxy: 01 bộ |
| 9 | Bộ dây nguồn khí nén: 01 bộ |
| 10 | Phổi giả người lớn: 01 cái |
| 11 | Phổi giả cho trẻ em: 01 cái |
| 12 | Xe đẩy đồng bộ, tay đỡ dây thở: 01 bộ |
| 13 | Bộ làm ấm làm ẩm: 01 bộ |
| 14 | Buồng làm ẩm: 01 cái |
| 15 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Máy thở sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh ≤ 0.5 kg |
|  | Sử dụng được cả hai phương thức thở xâm nhập/không xâm nhập và Oxy liệu pháp |
|  | Đèn động 360° nhấp nháy cho phép theo dõi từ mọi hướng, chia màu theo mức độ ưu tiên của báo động |
|  | Có thể lựa chọn cỡ bệnh nhân là người lớn hoặc trẻ em khi khởi động máy. |
|  | Có chức năng tự động giới hạn báo động. |
|  | Tự động lưu lại giá trị kiểm tra theo thời gian ngày tháng năm. |
|  | Có thể cài đặt để máy tự động chuyển từ chế độ thông khí dự phòng khi ngưng thở về chế độ thông khí trước đó khi bệnh nhân thở tự nhiên trở lại. |
|  | Có chương trình kiểm tra các thành phần của hệ thống: |
|  | - Âm thanh báo động |
|  | - Kết nối bộ dây thở |
|  | - Hiệu chỉnh cảm biến lưu lượng |
|  | - Kết nối phổi giả |
|  | - Nguồn cấp khí Air và oxy |
|  | - Van thở ra |
|  | Có phần mềm kiểm tra tính chất bộ dây thở trước khi đưa vào sử dụng: |
|  | - Độ rò rỉ của bộ dây thở |
| 2 | Mode thở: |
|  | Thông khí kiểm soát thể tích, các nhịp thở bắt buộc liên tục theo máy (VC-CMV) hoặc hoặc tương đương |
|  | Thông khí kiểm soát áp lực, các nhịp thở bắt buộc liên tục theo máy (PC-CMV) hoặc tương đương |
|  | Thông khí kiểm soát thể tích/ áp lực, đồng bộ ngắt quãng với nhịp thở bắt buộc kết hợp với có hoặc không có hỗ trợ áp lực (VC-SIMV) hoặc tương đương |
|  | Có chế độ tự động tối ưu hóa lưu lượng thở vào và giảm thiểu áp lực đường thở và cho phép bệnh nhân thở tự nhiên trong suốt chu kỳ thở hoặc tương đương |
|  | Thông khí tự nhiên trên áp lực dương (CPAP) hoặc tương đương |
| 3 | Cài đặt thông số thở: |
|  | Tần số thở (RR): ≤ 1 đến ≥ 150 nhịp/phút |
|  | Thời gian thở vào (Ti): ≤ 0.1 đến ≥ 8 giây |
|  | Thể tích khí lưu thông (VT): ≤ 0.002 đến ≥ 3 lít |
|  | Lưu lượng thở vào (Flow): ≤ 2 đến ≥ 100 L/phút |
|  | Áp lực thở vào (Pinsp): ≤ 3 đến ≥ 95 cmH2O |
|  | Giới hạn áp lực thở vào (Pmax): ≤ 5 đến ≥ 100 cmH2O |
|  | PEEP : ≤ 1 đến ≥ 50 cmH2O |
|  | Áp lực hỗ trợ (Psupp): ≤ 0 đến ≥ 95 cmH2O |
|  | Nồng độ oxy (FiO2): ≤ 21 đến ≥ 100% |
|  | Độ nhạy trigger (Flow Trigger): ≤ 0.5 đến ≥ 15 L/phút |
| 4 | Liệu pháp oxy: |
|  | Dòng liên tục: ≤ 2 đến ≥ 80 L/phút |
|  | FiO2: ≤ 21 đến ≥ 100% |
| 5 | Thông số theo dõi: |
|  | Áp lực đường thở |
|  | Thông khí phút |
|  | Thể tích khí lưu thông |
|  | Tần số thở |
|  | Nồng độ oxy |
|  | Độ giãn nở phổi (C) |
|  | Trở kháng đường thở (R) |
|  | Thể tích khí phút rò rỉ (MVleak) |
|  | Chỉ số thở nhanh nông (RSB) |
|  | Áp lực tắc nghẽn (P 0.1) |
| 6 | Cài đặt báo động: |
|  | Thông khí phút thở ra: cao/thấp |
|  | Áp lực đường thở: cao |
|  | Nồng độ oxy thở vào: cao/thấp |
|  | Tần số thở: cao |
|  | Ngưng thở |
|  | Theo dõi thể tích: cao/thấp |
| 7 | Chức năng đặc biệt: |
|  | Phần mềm hỗ trợ hút đờm |
|  | Chức năng Sigh |
| 8 | Hiển thị: |
|  | Màn hình màu, cảm ứng ≥ 15.5 inch |
|  | Độ sáng màn hình có thể điều chỉnh tự động hoặc bằng tay |
| 9 | Giao tiếp: |
|  | Có khả năng kết nối tối thiểu một trong các cổng: RS-232 hoặc USB hoặc LAN hoặc Ethernet hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 1.2. Máy giúp thở sơ sinh cao tần (STT theo danh mục: 2)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy giúp thở sơ sinh cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy giúp thở sơ sinh cao tần: 01 bộ |
| 2 | Cảm biến lưu lượng sơ sinh: 03 cái |
| 3 | Bộ dây thở sử dụng một lần: 10 bộ |
| 4 | Bộ dây nguồn khí Oxy: 01 bộ |
| 5 | Bộ dây nguồn khí nén: 01 bộ |
| 6 | Xe đẩy đồng bộ máy chính: 01 bộ |
| 7 | Tay đỡ dây thở: 01 cái |
| 8 | Phổi giả sơ sinh: 01 cái |
| 9 | Bộ làm ấm: 01 bộ |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung |
|  | Sử dụng được các phương thức thở xâm nhập, không xâm nhập và O2 liệu pháp |
|  | Máy thở sử dụng cho trẻ em, sơ sinh ≤ 0.4 kg |
|  | Có thể lựa chọn cỡ bệnh nhân là trẻ em, trẻ sơ sinh khi khởi động máy thích hợp với yêu cầu của bệnh viện |
|  | Tự động cài đặt các thông số thông khí ban đầu cho bệnh nhân dựa trên cỡ bệnh nhân hoặc chỉ số cân nặng lý tưởng được đưa vào |
|  | Có thể chọn lựa các thông số cài đặt của bệnh nhân trước đó khi bắt đầu vận hành |
|  | Có thế cấu hình trước tất cả các giới hạn báo động khi khởi động |
|  | Có chương trình kiểm tra các thành phần của hệ thống: |
|  | - Âm thanh báo động |
|  | - Kết nối bộ dây thở |
|  | - Hiệu chỉnh cảm biến lưu lượng |
|  | - Kết nối phổi giả |
|  | - Nguồn cấp khí Air và oxy |
|  | - Van thở ra |
|  | Có phần mềm kiểm tra tính chất bộ dây thở trước khi đưa vào sử dụng: |
|  | - Độ rò rỉ của bộ dây thở |
|  | - Độ giãn nở của bộ dây |
|  | - Trở kháng đường thở vào |
|  | - Trở kháng đường thở ra |
|  | - Tự động lưu lại giá trị kiểm tra theo thời gian ngày tháng năm. |
|  | Có thể cài đặt để máy tự động chuyển từ chế độ thông khí dự phòng khi ngưng thở về chế độ thông khí trước đó khi bệnh nhân thở tự nhiên trở lại. |
|  | Có chức năng điều trị oxy liệu pháp với lưu lượng tối đa ≥ 30L/phút đối với trẻ em và ≥ 15L/ phút đối với trẻ sơ sinh. |
| 2 | Chế độ thở |
|  | Thông khí kiểm soát áp lực, các nhịp thở bắt buộc liên tục theo máy (PC-CMV) hoặc tương đương |
|  | Thông khí kiểm soát áp lực, các nhịp hỗ trợ kiểm soát (PC-AC), có thể kiểm soát thể tích (Volume Guarantee) hoặc tương đương |
|  | Thông khí kiểm soát áp lực, đồng bộ ngắt quãng với nhịp thở bắt buộc kết hợp với có hoặc không có hỗ trợ áp lực (PC-SIMV) hoặc tương đương |
|  | Chế độ thở áp lực cao tần (PC-HFO) hoặc tương đương |
|  | Thông khí tự nhiên trên áp lực dương với hỗ trợ áp lực (SPN-CPAP/PS) hoặc tương đương |
|  | Chế độ bảo đảm thể tích khi thở cao tần (HFO-VG) hoặc tương đương |
| 3 | Các thông số thở cài đặt |
|  | Tần số thở (RR): ≤ 4 đến ≥ 150 nhịp/phút |
|  | Thời gian thở vào (Ti): ≤ 0.1 đến ≥ 3 giây |
|  | Thể tích khí lưu thông (VT): ≤ 2 đến ≥ 300 ml |
|  | Áp lực thở vào (Pinsp): ≤ 5 đến ≥ 75cmH2O |
|  | Giới hạn áp lực thở vào (Pmax): ≤ 5 đến ≥ 79 cmH2O |
|  | PEEP: 0 đến ≥ 35 cmH2O |
|  | Thời gian áp lực đạt đỉnh: 0 đến ≥ 2 giây |
|  | Nồng độ Oxy (FiO2): ≤ 21 đến ≥ 100% |
|  | Ngưỡng trigger: ≤ 0.2 đến ≥ 0.5 L/phút |
|  | Thông khí cao tần: |
|  | Áp lực trung bình (MAPhf): ≤ 5 đến ≥ 40 cmH2O |
|  | Tần số dao động (fhf): ≤ 5 đến ≥ 20 Hz |
|  | I:Ehf: 1:1 đến 1:3 |
|  | Biên độ áp lực (Amp hf): ≤ 5 đến ≥ 90 cmH2O |
|  | Thể tích khí lưu thông khi thở cao tần: ≤ 0.2 đến ≥ 40 ml |
|  | Rise time: 0 đến ≥ 0.2 giây |
| 4 | Các thông số theo dõi |
|  | Áp lực đường thở |
|  | Thông khí phút |
|  | Thể tích khí lưu thông |
|  | Tần số thở |
|  | Nồng độ oxy |
|  | Độ giãn nở phổi (C) |
|  | Trở kháng đường thở (R) |
|  | Chỉ số thở nhanh nông (RSB) |
| 5 | Các thông số cài đặt báo động |
|  | Thông khí phút thở ra: cao/thấp |
|  | Áp lực đường thở: cao |
|  | Nồng độ oxy thở vào máy cài đặt sẵn: cao/thấp |
|  | Theo dõi thể tích: thấp |
| 6 | Các chức năng đặc biệt |
|  | Phần mềm hỗ trợ hút đờm: có |
|  | Làm giàu oxy: tối đa ≥ 3 phút |
|  | Giai đoạn hút: tối đa ≥ 2 phút |
|  | Có thể cài đặt nồng độ oxy làm giàu cho trẻ em, sơ sinh |
| 7 | Màn hình hiển thị |
|  | Màn hình màu, cảm ứng ≥ 15 inch |
|  | Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình được điều chỉnh |
| 8 | Các cổng giao tiếp ngoài tối thiểu có: |
|  | Cổng RS 232 |
|  | Cổng USB |
|  | Cổng LAN |
|  | Cổng HDMI |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 1.3. Máy giúp thở xách tay - sơ sinh (STT theo danh mục: 3)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy giúp thở xách tay - sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 1 máy |
| 2 | Phụ kiện đi kèm cho 01 máy: |
|  | Máy phun khí dung tích hợp theo máy chính: 01 máy |
|  | Bộ dây thở, dùng 01 lần: 05 bộ |
|  | Cảm biến lưu lượng, dùng 01 lần: 05 cái |
|  | Mặt nạ thở: 01 cái |
|  | Phổi giả: 01 cái |
|  | Giá treo dây thở: 01 cái |
|  | Dây nguồn Oxy: 01 cái |
|  | Pin dự phòng: 01 bộ |
|  | Cáp nối DC với xe cứu thương: 01 cái |
|  | Xe đẩy máy thở chính hãng: 01 cái |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Thông khí cho trẻ sơ sinh ≤ 3 kg |
| TÍNH NĂNG ƯU VIỆT | Thông khí cho trẻ sơ sinh ≤ 1 kg |
|  | Màn hình màu, kích thước ≥ 8 inches, thao tác cảm ứng. |
|  | Tích hợp hệ thống máy nén khí bên trong máy và hoạt động không cần Air trung tâm. |
|  | Có tích hợp hệ thống lọc khí HEPA. |
|  | Hiển thị các Dạng sóng: Áp lực, Lưu lượng, Thể tích, và đồ thị vòng lặp Áp lực/Thể tích, Áp lực/Lưu lượng, Thể tích/Lưu lượng. |
|  | Có thể sử dụng ≥ 02 nguồn Oxy: Nguồn áp lực cao và Nguồn áp lực thấp |
|  | Có tính năng thở sâu |
|  | Lịch sử sự kiện ≥ 1.000 sự kiện |
|  | Tính năng bù rò rỉ khí. |
|  | Tính năng tạo nhịp thở bằng tay/tăng thời gian thở vào. |
|  | Điều chỉnh tăng nhanh nồng độ Oxy. |
|  | Nhóm bệnh nhân |
|  | In màn hình / Có chức năng đóng băng (freeze) màn hình |
|  | Khóa màn hình |
|  | Tạm dừng máy |
|  | Lưu dữ liệu: có |
|  | Độ nhay thở vào: lưu lượng |
|  | Vent status (trạng thái thở máy hiển thị: tình trạng oxy hóa máu, thông khí, nhịp tự thở của bệnh nhân()) |
| 2 | Các chế độ thở đi kèm theo máy: |
|  | Chế độ Mục tiêu thể tích, điều khiển áp lực thích ứng: |
|  | Chế độ thở APVcmv / (S)CMV+: Các nhịp thở là bắt buộc và có mục tiêu thể tích Hoặc Thông khí kiểm soát thể tích VCV Hoặc tương đương |
|  | Chế độ thở APVsimv / SIMV+: Các nhịp thở bắt buộc có mục tiêu thể tích có thể được thay thế bằng các nhịp tự thở hỗ trợ áp lực Hoặc Thông khí kiểm soát áp lực theo mục đích thể tích (PRVC) Hoặc tương đương |
|  | Chế độ thở CPR hoặc CPV hoặc tương đương |
|  | Chế độ thở VS hoặc PSV hoặc tương đương |
|  | Chế độ Điều khiển áp lực: |
|  | Chế độ thở PCV+ hoặc PCV |
|  | Chế độ thở P-SIMV+ hoặc PSIMV |
|  | Chế độ thở DuoPAP hoặc APRV |
|  | Chế độ thở SPONT: Tất cả các nhịp thở đều là tự thở, có hoặc không có hỗ trợ áp lực |
|  | Chế độ thở HiFlowO2: Liệu pháp thở oxy dòng cao, máy không hỗ trợ áp lực |
| 3 | Các tính năng nâng cao: |
|  | Theo dõi etCO2 |
|  | Cổng giao tiếp đặc biệt: tối thiểu có một trong các cổng sau: COM, USB, gọi y tá, VGA, USB-A, USB-B |
|  | Kết nối với hệ thống theo dõi bệnh nhân hoặc mạng lưới bệnh viện |
|  | Tùy chọn gắn máy thở trên các phương tiện (xe cứu thương, giường) |
|  | Tùy chọn chế độ nhìn ban đêm (Night Vision Goggles) |
|  | Pin dự phòng thứ 2 |
| 4 | Thông số hoạt động: |
|  | Áp lực hít vào: 0 đến ≥50 cmH2O |
|  | Lưu lượng hít vào tối đa: 150 lít/phút |
|  | Độ nhạy thở vào: Lưu lượng. |
|  | Thể tích khí lưu thông: ≤20 đến ≥2000 mlít; |
|  | Có chức năng Điều chỉnh mức độ sáng màn hình |
| 5 | Nguồn khí: |
|  | Nguồn khí O2: Áp lực đầu vào: ≤ 2.8 đến ≥ 6 bar; Chuẩn: DISS hoặc NIST |
|  | Nguồn khí AIR: Turbine tích hợp |
| 6 | Các báo động: Có |
| 7 | Các cài đặt và khoảng giá trị: |
|  | Dự phòng ngưng thở: Bật, Tắt |
|  | Độ nhạy thở ra (E. Trig): ≤ 10 đến ≥ 80(%) |
|  | Lưu lượng tối đa (lít/phút): 2 đến ≥ 80. |
|  | Độ nhạy lưu lượng (lít/phút): ≤0.5 đến ≥10. |
|  | Tỉ số I:E: ≤ 1:9 đến ≥ 1:1 |
|  | Oxygen (%): ≤ 21 đến ≥ 100 |
|  | PEEP/CPAP: 0 đến ≥ 20 (cmH2O) |
|  | Áp lực điều khiển (cmH2O): ≤ 5 đến ≥ 60. |
|  | Áp lực cao (cmH2O) (ở DuoPAP hoặc APRV): ≤ 5 đến ≥ 60. |
|  | Áp lực hít vào (cmH2O): ≤ 5 đến ≥ 60. |
|  | Áp lực dốc (mgiây): ≤ 60 đến ≥ 120. |
|  | Áp lực hỗ trợ (cmH2O): ≤5 đến ≥ 40. |
|  | Tần số (nhịp/phút): 1 đến ≥ 80. |
|  | Giới tính: Nam/Nữ. |
|  | Nhịp thở dài: Bật/Tắt. |
|  | Thời gian hít vào (giây): ≤ 0.25 đến ≥ 5. |
|  | Thời gian hít vào tối đa (giây): ≤ 1 đến ≥ 3. |
|  | Thời gian cao áp (giây) (DuoPAP hoặc APRV): ≤ 0.3 đến ≥ 30 |
|  | Thời gian hạ áp (giây) (APRV): ≤0.3 đến ≥ 30 |
|  | Vt (ml): ≤20 đến ≥ 2.000 |
| 8 | Thông số theo dõi của máy thở: |
|  | Áp lực: |
|  | PEEP (áp lực dương cuối kì thở ra) |
|  | Áp lực đường thở trung bình. |
|  | Áp lực đường thở tối đa. |
|  | Áp lực bình nguyên |
|  | Thể tích: |
|  | Thông khí phút thở ra. |
|  | Thông khí phút thở ra tự thở. |
|  | Thể tích khí thở ra. |
|  | Thể tích khí hít vào. |
|  | Thể tích rò rỉ tính theo phần trăm. |
|  | Thời gian: |
|  | Tỉ lệ thời gian hít vào: thở ra. |
|  | Tần số nhịp tự thở. |
|  | Tổng tần số thở. |
|  | Cơ học phổi: |
|  | Độ giãn nở tĩnh. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 1.4. Máy trợ thở CPAP (STT theo danh mục: 11)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy trợ thở CPAP kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | Bình làm ẩm: 02 cái |
| 3 | Bình PEEP: 02 cái |
| 4 | Bộ dây Silicon: 02 bộ |
| 5 | Dây dẫn hướng dây nhiệt: 02 cái |
| 6 | Cảm biến nhiệt: 01 cái |
| 7 | Cáp nối dây nhiệt: 01 cái |
| 8 | Màng lọc khí đầu vào: 05 cái |
| 9 | Cảm biến SPO2: 01 cái |
| 10 | Xe đẩy: 01 bộ |
| 11 | Tay đỡ dây silicon: 01 cái |
| 12 | Gọng mũi: 05 cái |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Trộn khí điều khiển điện tử hoặc cơ học kiểu lưu lượng kế hoặc tương đương |
|  | Cài đặt nồng độ FiO2 trực tiếp |
|  | Bình PEEP/CPAP: Kiểu bong bóng hoặc tương đương |
|  | Áp lực: ≤ 3 đến ≥ 10cm H2O |
|  | Cài đặt FiO2: ≤ 21 đến ≥ 99% |
|  | Lưu lượng: ≤ 4 đến ≥ 9 L/phút |
| 2 | Bình làm ẩm: |
|  | Thời gian làm ấm: ≤ 30 phút |
| 3 | Hiển thị: |
|  | Hiển thị nhiệt độ thực tế: có |
| 4 | Cảnh báo: |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh hoặc tương đương |
|  | Âm lượng cảnh báo: ≤ 50dB |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# Lô 2: Mua sắm thiết bị hồi sức và lồng ấp trẻ sơ sinh

# 2.1. Bàn hồi sức sơ sinh (STT theo danh mục: 4)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn hồi sức sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bàn hồi sức sơ sinh: 01 bộ |
| 2 | Cảm biến nhiệt độ : 01 bộ |
| 3 | Đèn: 01 bộ |
| 4 | Đệm: 01 cái |
| 5 | Khay đựng Cassette chụp X-Quang: 01 cái |
| 6 | Xe đẩy tích hợp với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ |
| 7 | Bộ sưởi ấm: 01 bộ |
| 8 | Bộ hồi sức sơ sinh: 01 bộ |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Có hệ thống kiểm soát nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ da để tự động điều chỉnh và duy trì nhiệt độ phù hợp cho trẻ sơ sinh. |
|  | Có thể điều chỉnh độ nghiêng và nâng hạ độ cao |
|  | Có thể nâng tấm đệm nghiêng lên ± ≥ 10 độ; |
|  | Có khay đựng phim X-quang |
| 2 | Nhiệt độ: |
|  | Dải điều chỉnh: ≤ 35°C đến ≥ 37°C |
|  | Dải hiển thị: ≤ 30°C đến ≥ 42°C |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 0.3°C |
| 3 | Báo động bằng âm thanh hoặc hình ảnh: |
|  | Cài đặt nhiệt độ |
|  | Kiểm tra trẻ |
|  | Lỗi nguồn |
|  | Lỗi đầu đo nhiệt độ da; |
|  | Lỗi hệ thống. |
| 4 | Bộ hồi sức sơ sinh: |
|  | Đèn báo áp lực: Có |
|  | Bộ trộn khí/Đồng hồ lưu lượng: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 2.2. Bàn sưởi ấm sơ sinh (STT theo danh mục: 5)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 5 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn sưởi ấm sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bàn chính có nệm chỉnh được độ nghiêng : 01 Cái |
| 2 | Xe đẩy bánh dạng tủ 01 cái |
| 3 | Kệ để đồ: 01 cái |
| 4 | Cảm biến đo nhiêt độ da : 01 cái |
| 5 | Bộ định thì Apgar : 01 cái |
| 6 | Bộ định thì CPR/ Bộ đếm thời gian thao tác: 01 cái |
| 7 | Khay X-ray : 01 cái |
| 8 | Thẻ ghi tên : 01 cái |
| 9 | Khăn phủ bụi : 01 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Có tích hợp màn hình điều khiển và theo dõi tối thiểu các chỉ số: cài đặt, thông tin cảnh báo |
|  | Có đầu gia nhiệt thiết kế đảm bảo phân bố nhiệt đồng đều trên mặt đệm giường |
|  | Có đèn thăm khám. |
|  | Có tích hợp bộ đếm giờ APGAR |
|  | Tải trọng bệnh nhân cho phép: ≥ 10 kg |
|  | Bánh xe có khóa cố định |
| 2 | Cài đặt nhiệt độ: |
|  | Nhiệt độ cài đặt trẻ: ≤ 35 đến ≥ 37.5 °C |
|  | Sai số nhiệt độ đo được trong khoảng nhiệt độ từ ≤ 30°C đến ≥ 42°C: trong khoảng ± ≤ 0.5°C |
|  | Có ≥ 02 chế độ điều chỉnh công suất gia nhiệt |
|  | Công suất gia nhiệt: có thể điều chỉnh từ ≤ 10 đến 100% Bước điều chỉnh: ≤ 5% |
| 3 | An toàn và cảnh báo: |
|  | Có tính năng tắt báo động bằng phím hoặc cảm biến không chạm thiết bị |
|  | Có thể điều chỉnh âm lượng cảnh báo hoặc có âm lượng cảnh báo |
|  | Có các cảnh báo bằng âm thanh hoặc hình ảnh cho các trường hợp sau: |
|  | - Lỗi đầu dò nhiệt độ |
|  | - Lỗi hệ thống |
| 4 | Khay giường và đệm: |
|  | Độ dày đệm: ≥ 2 cm hoặc phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
|  | Có tích hợp khay chụp X-quang |
|  | Có thể điều chỉnh độ nghiêng: ± ≥ 10° |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 2.3. Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt (STT theo danh mục: 12)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 1 mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Đèn chiếu: 01 máy |
| 2 | Máng đèn LED: 01 bộ |
| 3 | Xe đẩy: 01 bộ |
| 4 | Dây nguồn: 01 bộ |
| 5 | Băng mắt: 05 chiếc |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Có thể điều chỉnh cường độ chiếu sáng |
|  | Dùng cho cả trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng |
|  | Tương thích với thiết bị sưởi ấm bằng bức xạ, giường sơ sinh và các loại lồng ấp trên thị trường |
|  | Phổ ánh sáng được thiết lập để đạt hiệu quả điều trị tối ưu |
|  | 01 giàn đèn mỗi giàn ≥ 5 bóng LED |
|  | Tuổi thọ bóng: ≥ 50000 giờ |
|  | Đỉnh sóng: ≤ 440 đến ≥ 460 nm (đỉnh 455 nm) |
|  | Bức xạ quang phổ trung bình |
|  | Chế độ bình thường: ≥ 37.0 µW/cm2/nm |
|  | Chế độ tăng cường: ≥ 53.0 µW/cm2/nm |
|  | Diện tích bề mặt: ≥ 50 cm x ≥ 30 cm |
| 2 | Hiển thị: |
|  | Bộ đếm tổng thời gian điều trị |
|  | Hiển thị chế độ đang điều trị |
| 3 | Kích thước: |
|  | Có thể điều chỉnh chiều cao ≤ 115 - ≥ 140 cm |
|  | Bánh xe xoay 360 độ và có khóa chống trôi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 2.4. Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt (STT theo danh mục: 13)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn LED chiếu điều trị vàng da 2 mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Đèn chiếu: 01 máy |
| 2 | Nôi nhựa: 01 cái |
| 3 | Adaptor 12V: 01 cái |
| 4 | Dây nguồn: 01 cái |
| 5 | Băng mắt: 05 chiếc |
| 6 | Xe đẩy: 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Tay cầm: có |
|  | Thân máy kín |
|  | Tấm tản nhiệt: có |
| 2 | Đèn: |
|  | Dải bước sóng: ≤ 440 đến ≥ 460 nm |
|  | Tuổi thọ đèn: ≥ 50000 giờ |
|  | Diện tích bề mặt chiếu: |
|  | - Đèn trên: ≥ 48 cm x ≥ 20 cm |
|  | - Đèn dưới: ≥ 48 cm x ≥ 20 cm |
| 2.1 | Giàn đèn phía trên: |
|  | Cố định ở khoảng cách chiếu sáng hiệu quả nhất. |
|  | Thiết kế mỏng giúp dễ dàng quan sát trẻ |
|  | Hình dáng cong giúp hạn chế nguy cơ vật ở trên rơi vào trẻ |
|  | Nhôm tản nhiệt hoặc tương đương, có nắp nhựa bảo vệ hai đầu |
|  | 01 giàn đèn với ≥ 16 bóng LED |
| 2.2 | Giàn đèn phía dưới: |
|  | Thành nhựa ABS hoặc tương đương |
|  | Đáy nhôm đặt nghiêng giúp tăng hiệu quả tản nhiệt cho máy |
|  | 01 giàn đèn với ≥ 16 bóng LED |
| 3 | Nôi: |
|  | Có thể tháo rời để di chuyển bệnh nhân |
|  | Các cạnh được bo tròn đảm bảo an toàn cho trẻ khi đặt trẻ vào nôi |
|  | Chất liệu nhựa trong chống xước hoặc tương đương |
| 4 | Bảng điều khiển: |
|  | Bật tắt toàn bộ đèn với một nút nguồn |
| 5 | Hiển thị: |
|  | Hiển thị số giờ điều trị |
|  | Hiển thị tổng thời gian đã sử dụng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 2.5. Lồng ấp sơ sinh có cân (STT theo danh mục: 15.1)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Lồng ấp sơ sinh có cân và SPO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính tích hợp bộ điều khiển oxy: 01 cái |
| 2 | Chân đế máy dạng tủ 01 cái |
| 3 | Trụ gắn màn hình cảm ứng: 01 cái |
| 4 | Đầu dò nhiệt độ da 5 mm: 01 cái |
| 5 | Cảm biến oxy: 02 cái |
| 6 | Bộ lọc khí tĩnh điện: 01 cái |
| 7 | Tấm bọc cửa sổ thao tác: 02 cái |
| 8 | Ống nối cấp oxy: 01 cái |
| 9 | Tấm phủ bụi: 01 cái |
| 10 | Khối cảm biến theo máy: 01 bộ |
| 11 | Tấm chắn bảo vệ em bé: 04 tấm |
| 12 | Cân trọng lượng: 01 bộ |
| 13 | Bộ đo SPO2 cho trẻ sơ sinh: 01 bộ |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Có tích hợp màn hình điều khiển và theo dõi các chỉ số: cài đặt, theo dõi, thông tin cảnh báo |
|  | Có cơ chế kiểm soát nhiệt độ. |
|  | Có chế độ màn khí để hạn chế mất nhiệt khi mở cửa lồng. |
|  | Có hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm, nồng đồ oxy theo dạng đồ thị diễn tiến. |
|  | Các bộ phận có thể tháo rời được. |
|  | Có tích hợp đồng hồ hiển thị ngày giờ thời gian thực. |
|  | Cổng thao tác: ≥ 6 cổng. |
|  | Có cổng luồn ống/dây. |
|  | Chân máy dạng tủ, bánh xe di chuyển có khoá |
|  | Màn hình cảm ứng màu: ≥ 7 inches. |
|  | Có các phím chức năng trên màn hình cảm ứng. |
| 2 | Kiểm soát nhiệt độ: |
|  | Có thể cắm cùng lúc 02 đầu dò nhiệt độ |
|  | Sai số nhiệt độ đo được trong khoảng nhiệt độ từ ≤ 30°C đến ≥ 42°C: trong khoảng ± ≤ 0.5°C |
|  | Nhiệt độ trẻ: |
|  | - Dải nhiệt độ: ≤ 35 đến ≥ 37.5 °C |
|  | - Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C |
|  | Nhiệt độ lồng: |
|  | - Dải nhiệt độ lồng: ≤ 25 đến ≥ 37°C |
|  | - Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C |
|  | Độ ẩm: |
|  | - Độ ẩm lồng: ≤ 45 đến ≥ 85% |
|  | - Bước điều chỉnh: ≤ 5% |
| 3 | Hệ thống an toàn và cảnh báo: |
|  | Có tính năng tắt báo động bằng phím hoặc cảm biến không chạm thiết bị. |
|  | Có chức báo động các lỗi hệ thống khi khởi động |
|  | Có các cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu cho các trường hợp sau: |
|  | - Lỗi đầu dò nhiệt độ |
|  | - Lỗi hệ thống |
|  | - Chênh lệch nhiệt độ lồng vượt quá giới hạn an toàn so với nhiệt độ cài đặt |
|  | - Nhiệt độ bệnh nhi thay đổi cao hơn hoặc nhỏ hơn ± ≤ 1°C so với nhiệt độ cài đặt |
|  | - Mực nước trong bình làm ẩm quá thấp |
|  | - Mất điện nguồn |
| 4 | Bình chứa nước: |
|  | Dung tích bình chứa nước: ≥ 1000 ml. |
| 5 | Khay giường kèm đệm giảm áp lực: |
|  | Khay giường kéo ra phía ngoài. |
|  | Có thể điều chỉnh độ nghiêng của giường và nệm. |
| 6 | Cân trọng lượng: |
|  | Phạm vi cân : ≤ 300 - ≥ 7000 gram |
|  | Độ chính xác : ± ≤ 10 gram |
|  | Chế độ cân: bằng tay hoặc tự động |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 2.6. Lồng ấp sơ sinh không có cân (STT theo danh mục: 15.2)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Lồng ấp sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính tích hợp bộ điều khiển oxy: 01 cái |
| 2 | Chân đế máy dạng tủ 01 cái |
| 3 | Trụ gắn màn hình cảm ứng: 01 cái |
| 4 | Đầu dò nhiệt độ da 5 mm: 01 cái |
| 5 | Cảm biến oxy: 02 cái |
| 6 | Bộ lọc khí tĩnh điện: 01 cái |
| 7 | Tấm bọc cửa sổ thao tác: 02 cái |
| 8 | Ống nối cấp oxy: 01 cái |
| 9 | Tấm phủ bụi: 01 cái |
| 10 | Khối cảm biến theo máy: 01 bộ |
| 11 | Tấm chắn bảo vệ em bé: 04 tấm |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Có tích hợp màn hình điều khiển và theo dõi các chỉ số: cài đặt, theo dõi, thông tin cảnh báo |
|  | Có cơ chế kiểm soát nhiệt độ. |
|  | Có chế độ màn khí để hạn chế mất nhiệt khi mở cửa lồng. |
|  | Có hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm, nồng đồ oxy theo dạng đồ thị diễn tiến. |
|  | Các bộ phận có thể tháo rời được. |
|  | Có tích hợp đồng hồ hiển thị ngày giờ thời gian thực. |
|  | Cổng thao tác: ≥ 6 cổng. |
|  | Có cổng luồn ống/dây. |
|  | Chân máy dạng tủ, bánh xe di chuyển có khoá |
|  | Màn hình cảm ứng màu: ≥ 7 inches. |
|  | Có các phím chức năng trên màn hình cảm ứng. |
| 2 | Kiểm soát nhiệt độ: |
|  | Có thể cắm cùng lúc 02 đầu dò nhiệt độ |
|  | Sai số nhiệt độ đo được trong khoảng nhiệt độ từ ≤ 30°C đến ≥ 42°C: trong khoảng ± ≤ 0.5°C |
|  | Nhiệt độ trẻ: |
|  | - Dải nhiệt độ: ≤ 35 đến ≥ 37.5 °C |
|  | - Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C |
|  | Nhiệt độ lồng: |
|  | - Dải nhiệt độ lồng: ≤ 25 đến ≥ 37°C |
|  | - Bước điều chỉnh: ≤ 0.1°C |
|  | Độ ẩm: |
|  | - Độ ẩm lồng: ≤ 45 đến ≥ 85% |
|  | - Bước điều chỉnh: ≤ 5% |
| 3 | Hệ thống an toàn và cảnh báo: |
|  | Có tính năng tắt báo động bằng phím hoặc cảm biến không chạm thiết bị. |
|  | Có chức báo động các lỗi hệ thống khi khởi động |
|  | Có các cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu cho các trường hợp sau: |
|  | - Lỗi đầu dò nhiệt độ |
|  | - Lỗi hệ thống |
|  | - Chênh lệch nhiệt độ lồng vượt quá giới hạn an toàn so với nhiệt độ cài đặt |
|  | - Nhiệt độ bệnh nhi thay đổi cao hơn hoặc nhỏ hơn ± ≤ 1°C so với nhiệt độ cài đặt |
|  | - Mực nước trong bình làm ẩm quá thấp |
|  | - Mất điện nguồn |
| 4 | Bình chứa nước: |
|  | Dung tích bình chứa nước: ≥ 1000 ml. |
| 5 | Khay giường kèm đệm giảm áp lực: |
|  | Khay giường kéo ra phía ngoài. |
|  | Có thể điều chỉnh độ nghiêng của giường và nệm. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# Lô 3: Mua sắm máy X quang và thiết bị phụ trợ cho sơ sinh

# 3.1. Bơm tiêm điện (STT theo danh mục: 6)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Pin sạc gắn sẵn trong máy: 01 cái |
| 3 | Khóa treo/ Kẹp cọc truyền: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Có tối thiểu các kích cỡ ống tiêm như sau: 5ml, 10ml, 20ml, 30 ml, 50 ml hoặc 60 ml |
|  | Có thể sử dụng xylanh của các hãng khác nhau: ≥ 5 loại xylanh thuộc các hãng khác nhau |
|  | Có chức năng khóa bàn phím khi đang truyền. |
|  | Bộ nhớ lưu sự kiện ≥ 1000 sự kiện |
|  | Có gắn vào cây truyền dịch hoặc tay ngang giường bệnh |
|  | Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động |
|  | Cài đặt các thông số: |
|  | - Có cài đặt thể tích bơm, thời gian sử dụng |
|  | - Cài đặt tốc độ: bằng núm xoay hoặc nút bấm hoặc tương đương |
|  | - Chế độ truyền theo thể tích (ml): ≤ 0.1 - ≥ 9999 ml |
|  | - Thời gian cài đặt tiêm: Từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ |
|  | - Giới hạn cảnh báo áp lực nghẽn có thể cài đặt: ≤ 10 đến ≥ 120kPa |
|  | Phạm vi cài đặt tốc độ dòng chảy: |
|  | - Đối với bơm tiêm 5ml, 10ml, 20ml, 30ml: ≤ 0.01- ≥ 50ml/h |
|  | - Đối với bơm tiêm 50/60ml: ≤ 0.01- ≥ 1200ml/h |
|  | Tốc độ bơm nhanh (bolus) khi ấn và giữ phím: |
|  | - Đối với bơm tiêm 5ml: ≥ 100ml/h |
|  | - Đối với bơm tiêm 10ml, 20ml, 30ml: ≤ 100 - ≥ 300 mL/h |
|  | - Đối với bơm tiêm 50/60 mL: ≤ 100 – ≥ 1200 mL/h |
|  | Báo động: |
|  | - Báo động khi máy gần hết dịch truyền |
|  | - Báo động khi Ắc quy/Pin yếu |
|  | - Chọn áp lực báo tắc đường tiêm ở ≥ 9 mức |
| 2 | Màn hình hiển thị: |
|  | Loại màn hình màu: TFT hoặc LED hoặc LCD hoặc tương đương |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 2.4 inches |
| 3 | Pin sử dụng: |
|  | Loại Pin: Lithium hoặc tương đương |
|  | Thời gian sạc đầy pin: ≤ 8 giờ |
|  | Thời lượng pin: ≥ 10 giờ ở tốc độ truyền ≥ 5ml/h |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 3.2. Máy truyền dịch (STT theo danh mục: 8)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy truyền dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Pin tích hợp trong máy: 01 cái |
| 3 | Khóa treo/ Kẹp cọc truyền: 01 Cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính: |
|  | Phạm vi tốc độ truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 1200 ml/h |
|  | Phạm vi thể tích truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 9999 ml |
|  | Thời gian truyền: từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ |
|  | Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền: 0 đến ≥ 9999ml |
|  | Có chế độ chờ (Standby), tùy chỉnh thời gian đến 24 giờ |
|  | Có thể thay đổi tốc độ khi đang truyền |
|  | Áp lực báo động khi có tắc nghẽn tối thiểu 2 mức cài đặt: trong khoảng ≤ 0.6 bar đến ≥ 1.2 bar |
|  | Các chế độ truyền: |
|  | - Tốc độ/ thể tích |
|  | - Thể tích/ thời gian |
|  | - Tốc độ/ thời gian |
|  | - Truyền nhanh (bolus) |
|  | Pin sạc: |
|  | Lithium ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian hoạt động của pin: ≥ 5 giờ với vận tốc truyền tối đa ≥ 25 ml/giờ |
|  | Thời gian sạc đầy pin: ≤ 8 tiếng |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Màn hình màu LCD hoặc TFT hoặc tương đương |
|  | Loại màn hình: ≥ 2.4 inches |
|  | Hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian, thể tích đã truyền |
|  | Các cảnh báo, báo động bằng âm thanh và hình ảnh: |
|  | Báo động bóng khí trong đường truyền |
|  | Cảnh báo tạm ngừng |
|  | Báo động hết pin |
|  | Cảnh báo, báo động hết dịch truyền |
|  | Cửa bơm đang mở |
|  | Điều chỉnh được âm lượng chuông báo động |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 3.3. Máy hút dịch (STT theo danh mục: 7)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hút dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Bình dung dịch ≥ 1200ml: 01 cái |
| 3 | Ống dẫn dịch bằng Silicone: 01 ống |
| 4 | Đầu hút: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy sử dụng cho trẻ em |
|  | Lực hút tối đa: ≥ 75 kPa |
|  | Tốc độ hút tối đa: ≥ 15 lít/phút |
|  | Độ ồn ≤ 65dB |
|  | Bình hút dịch: ≥ 1200ml |
|  | Có bánh xe hoặc tay cầm dễ dàng di chuyển |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 3.4. Tủ an toàn sinh học cấp 2 (STT theo danh mục: 9)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp 2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Tủ an toàn sinh học cấp 2: 01 cái |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
| 2.1 | Bộ lọc: 01 bộ |
| 2.2 | Đèn tiệt trùng (UV): 01 bộ |
| 2.3 | Phụ kiện chính hãng kèm theo: 01 Bộ |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tủ an toàn sinh học tối thiểu cấp 2 loại A2 |
|  | Bề mặt thao tác bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc inox hoặc tương đương |
|  | Có cửa kính bên trong |
|  | Diện tích khu làm việc: ≥ 0.5 m2 |
|  | Chiều cao cửa khi làm việc: ≥ 190 mm |
|  | Đèn chiếu sáng trong tủ đảm bảo đủ ánh sáng. Cường độ sáng: ≥ 800 lux |
|  | Có đèn UV để tiệt trùng. Tiệt trùng bằng đèn UV và có chức năng khoá an toàn cho người sử dụng |
|  | Độ ồn: ≤ 63 dBA |
|  | Dòng khí vào: ≥ 345m3/h hoặc ≥ 0.5m/s |
|  | Dòng khí đi xuống: ≥ 735m3/h hoặc ≥ 0.33 m/s |
|  | Bộ điều khiển vi xử lý hoặc màn hình điều khiển |
|  | Bộ lọc ULPA (Ultra-HEPA) với hiệu suất lọc ≥ 99.999% đối với tất cả các hạt kích cỡ ≤0.3 µm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 3.5. Tủ thao tác vô trùng (STT theo danh mục: 10)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ thao tác vô trùng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Tủ chính: 01 cái |
| 2 | Hệ thống lọc khí: 01 Hệ thống |
| 3 | Quạt hút xả: 01 Bộ |
| 4 | Đèn huỳnh quang/Đèn LED chiếu sáng: 01 Cái |
| 5 | Đèn UV: 01 Cái |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Yêu cầu chung: |
|  | Bề mặt làm việc bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương |
|  | Màn hình LCD hoặc cảm ứng hoặc tương đương, hiển thị tối thiểu các thông tin: tốc độ dòng khí, thời gian đèn UV, cảnh báo |
|  | Chiều cao cửa mở khi làm việc: ≥ 10 inches |
|  | Cường độ sáng: ≥ 1000 lux |
|  | Đèn UV tự động hoặc có chế độ cài đặt thời gian |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dB |
|  | Tốc độ khí trung bình: |
|  | - Tốc độ khí vào: ≥ 0.53 m/s |
|  | - Tốc độ khí xuống/ra: ≤ 0.35 m/s |
|  | Lưu lượng khí trung bình: |
|  | - Lưu lượng khí vào: ≥ 850 m3/h |
|  | - Lưu lượng khí xuống/ra: ≥ 500 m3/h |
|  | Hiệu suất lọc: |
|  | - Hiệu suất lọc đạt tới: ≥ 99.999% |
|  | - Lọc các tạp chất có kích thước ≤ 0.1mm hoặc MPPS |
|  | - Màng lọc HEPA H14 hoặc ULPA H14 hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 3.6. Máy đo thính lực (STT theo danh mục: 14)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo thính lực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy đo thính lực (máy chính): 01 cái |
| 2 | Đầu dò đo OAE: 01 cái |
| 3 | Hộp núm tai: 01 hộp |
| 4 | Sạc: 01 bộ |
| 5 | Dây kết nối USB: 01 cái |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy sử dụng đo thính lực chuyên dụng cho trẻ sơ sinh |
|  | Màn hình hiển thị: có |
|  | Tính năng đo âm phát ốc tai tầm soát DPOAE |
|  | Có tối thiểu 2 loại đơn âm và âm dùng để kiểm tra dung tích ống tai ngoài |
|  | Tỷ lệ tần số f2/f1: trong khoảng 1.2 - 1.22 |
|  | Tần số f2: ≤ 1.5 kHz - ≥ 6 kHz |
|  | Âm lực: ≤ 85dB |
|  | Lưu trữ: ≥ 250 kết quả |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# 3.7. Máy X-Quang di động (STT theo danh mục: 16)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ (máy chính): thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU hoặc OECD |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy X-Quang di động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân máy X-quang chính có thể gập gọn, gắn trên xe khám lưu động: 01 cái |
| 2 | Nguồn phát tia cao tần: 01 cái |
| 3 | Bóng phát tia X-quang 02 tiêu điểm: 01 cái |
| 4 | Tay mang bóng: 01 cái |
| 5 | Bộ chuẩn trực tia: 01 cái |
| 6 | Công tắc tay: 01 cái |
| 7 | Tấm nhận ảnh: 01 cái |
| 8 | Trạm điều khiển: 01 cái |
| 9 | Bộ áo chì, kính chì: 02 bộ |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ điều khiển cao tần: |
|  | Công nghệ cao tần, tần số phát tia tối đa ≥ 50kHz |
|  | Số lần chụp khi không cắm điện hoặc trên 1 lần sạc: ≥ 350 lần |
| 2 | Thông số chụp: |
|  | Công suất phát tia tối đa: ≥ 30kW |
|  | Điện áp phát tia từ ≤ 50 tới ≥ 125 kV |
|  | Dòng điện phát tia theo thời gian từ ≤ 0.2 tới ≥ 500 mAs |
|  | Dòng phát tia cao nhất ≥ 300 mA |
|  | Thời gian phát tia ngắn nhất ≤ 0.004s |
|  | Có bộ điều khiển các thông số phát tia ngay trên xe đẩy hoặc đầu bóng |
|  | Có bảng điều khiển được thiết kế trên xe đẩy |
|  | Bộ định vị bằng đèn LED |
|  | Tay điều khiển phát tia có khả năng tắt mở Collimator |
| 3 | Bóng X-quang: |
|  | Bóng phát tia có thể: - Nâng lên cao nhất ≥ 2000m - Hạ xuống thấp nhất ≤ 630 mm |
|  | Bóng phát tia có thể xoay quanh trục của tay mang bóng ± ≥ 180 độ |
|  | Bóng phát tia có thể xoay quanh trục của bóng ≥ 90 độ |
|  | Bóng phát tia có 02 tiêu điểm với kích thước: |
|  | - Tiêu điểm lớn: ≥ 1.2mm |
|  | - Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.7mm |
|  | Bóng X-quang có dung lượng trữ nhiệt tối đa ≥ 140 kHU |
|  | Góc Anode: ≥ 12 độ |
|  | Có thước đo để xác định khoảng cách từ tiêu điểm phát tia đến vùng cần chụp khi định vị máy (SID) |
| 4 | Tấm nhận ảnh trực tiếp DR: |
|  | Là tấm nhận ảnh không dây |
|  | Chất phát sáng Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương |
|  | Kích thước: ≥ 350 x 400mm |
|  | Ma trận ảnh ≥ 2.800 x 3.400 pixel |
|  | Kích thước điểm ảnh ≤ 125 (µm) |
|  | Chuyển đổi tín hiệu A/D: 16 bit |
|  | Tốc độ hiển thị ảnh (sau khi phát tia): ≤ 4 giây |
|  | Chu kỳ nhận ảnh /thời gian xem trước : ≤ 6 giây |
|  | Loại pin: pin sạc |
|  | Khả năng chụp tối đa mỗi lần sạc pin đầy đạt tối đa ≥ 350 hình chụp |
|  | Tiêu chuẩn bảo vệ có khả năng chống nước IPX4 hoặc tốt hơn |
| 5 | Trạm điều khiển máy: |
|  | Có đầy đủ các chức năng: |
|  | - Các chức năng xử lý hình: xoay, đảo hình, phóng to/ thu nhỏ, điền các chú thích |
|  | - Các chức điều chỉnh độ tương phản hình ảnh |
|  | - Có tính năng bảo mật và quản lý hệ thống |
|  | - Có tính năng ghép tối đa ≥ 4 hình ảnh hoặc xem nhiều ảnh (Multiview) |
|  | - Trạm kết nối mạng chuẩn DICOM trao đổi hình ảnh, nối mạng bệnh viện HIS/RIS theo chuẩn DICOM, kết nối máy in |
|  | Cấu hình trạm làm việc: |
|  | - Hệ điều hành Window 10 hoặc tốt hơn |
|  | - Chip xử lý: Intel Core i5 hoặc tốt hơn |
|  | - RAM ≥ 8GB |
|  | - Ổ cứng 512GB SSD hoặc tốt hơn |
|  | Xe đẩy: |
|  | Tốc độ di chuyển tới tối đa: ≥ 5 km/h |
|  | Tốc độ di chuyển lùi tối đa: ≥ 2.5 km/h |
|  | Cột bóng xoay: ± ≥ 270° |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |

# Lô 4: Mua sắm thiết bị Mắt cho sơ sinh

# 4.1. Máy soi đáy mắt sử dụng công nghệ AI  (STT theo danh mục: 17)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy soi đáy mắt sử dụng công nghệ AI kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân máy chính tích hợp trên xe đẩy: 01 bộ |
| 2 | Tay cầm chụp ảnh tích hợp camera: 01 cái |
| 3 | Ống kính: 01 cái |
| 4 | Bàn đạp điều khiển: 01 cái |
| 5 | Màn hình gắn liền trên xe đẩy: 01 cái |
| 6 | Bàn phím tích hợp trên xe đẩy: 01 cái |
| 7 | Phần mềm chụp mạch huỳnh quang: 01 bộ |
| 8 | Máy in màu phù hợp với máy chính: 01 cái |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Là hệ thống chụp ảnh nhãn khoa cho phép chụp nhanh chóng, dễ dàng bao gồm chụp võng mạc, giác mạc, bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP) và ghi lại hình ảnh các bệnh về mắt ở trẻ em. |
|  | Có thể xem được hình ảnh ở chế độ toàn màn hình để hiển thị tối đa chi tiết, giúp phát hiện sớm các bệnh về mắt. |
|  | Thu thập, bảo vệ và truyền dữ liệu một cách dễ dàng. |
|  | Có khả năng giảm thời gian tiếp nhận dữ liệu đầu vào của bệnh nhi và loại bỏ việc truyền dữ liệu thủ công nhờ hình ảnh được lưu trữ tập trung. |
|  | Có khả năng tích hợp vào bất kỳ môi trường lồng ấp nào, cho phép nhân viên chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng ấp kiểm soát nhiều hơn quy trình sàng lọc. |
|  | Tay cầm mới bao gồm bộ lọc chụp mạch huỳnh quang (FA) để kết nối nhanh chóng với module chụp mạch huỳnh quang. |
|  | Có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo vị trí thích hợp và thoải mái cho người vận hành. |
|  | Ống kính ≥ 130 độ có thể tháo rời dễ dàng để làm sạch và khử trùng. |
|  | Có khả năng tăng cường quan sát võng mạc có sắc tố sậm màu. |
|  | Có công nghệ định hình nguồn sáng giúp cải thiện chi tiết ngoại vi. |
|  | Có chức năng chụp mạch huỳnh quang giúp kiểm tra sự tưới máu của các mạch máu võng mạc; Cung cấp hình ảnh rõ nét về các khiếm khuyết rò rỉ và tân mạch trong bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP); Hỗ trợ chẩn đoán nhiều bệnh nhãn khoa trẻ em. |
|  | Màn hình cảm ứng hoặc tương đương, kích thước ≥ 24 inch trực quan dễ sử dụng và cải tiến quy trình làm việc. |
|  | Bàn phím có đèn dùng để sử dụng ở những nơi có ánh sáng yếu được tích hợp trên xe đẩy. |
|  | Khung máy điều khiển các hệ thống con dạng mô-đun và các kết nối, bao gồm: |
|  | Máy tính tích hợp bộ xử lý hệ thống, thực hiện các chức năng như thu nhận, xuất, nhập và lưu trữ dữ liệu hình ảnh. Ngoài ra, máy tính còn hỗ trợ quản lý dữ liệu người dùng. |
|  | + Mô-đun điều khiển thiết bị điều phối các tín hiệu vào/ra (I/O) từ camera, bao gồm cả lấy nét và điều chỉnh cường độ chiếu sáng. Mô-đun này cũng kiểm soát nguồn điện cho các chức năng hệ thống. |
|  | + Mô-đun an ninh mạng giúp bảo vệ hệ thống khỏi sự xâm nhập, phần mềm độc hại, và truy cập trái phép vào dữ liệu bệnh nhân. |
|  | Bốn bánh xe có khoa giúp dễ dàng di chuyển và định vị trong các khoảng không gian hẹp |
|  | Tay cầm có camera và bộ lọc cản FA |
|  | Có ≥ 3 cổng kết nối với tay cầm gồm: |
|  | + Cổng kết nối quang học |
|  | + Cổng Camera |
|  | + Cổng điều khiển tiêu cự Camera |
|  | truyền dẫn ánh sáng bằng dây fiber quang học |
|  | Bàn đạp chân đa chức năng: tối thiểu phải bao gồm các chức năng như điều chỉnh cường độ sáng, lấy nét, chụp ảnh và quay video |
|  | Hệ thống sử dụng ống kính ≥ 130 độ có thể tháo rời giúp dễ dàng vệ sinh |
|  | Có công nghệ định hình ánh sáng giúp cung cấp ánh sáng và tiêu cự đồng đều trên toàn bộ trường nhìn ≥ 130 độ |
|  | Có cổng kết nối Dicom, giúp tích hợp liền mạch vào hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |
| 8 | Có kỹ sư có chứng chỉ đào tạo về thiết bị dự thầu (máy chính) (Cung cấp chứng chỉ đào tạo và tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự). |