## Chuong V_G1
PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CHO TỪNG MẶT HÀNG (Đính kèm E-HSMT Gói thầu 1: Vật tư tiêu hao thông dụng)
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô)/ Danh mục hàng hóa | Quy cách đóng gói tối thiểu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá dự toán (đồng, đã bao gồm VAT) | Thành tiền giá dự toán (đồng, đã bao gồm VAT) | Yêu cầu giá trị hợp đồng tương tự cho từng mặt hàng | Yêu cầu về năng lực sản xuất cho từng mặt hàng | Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu
1 | PP2500634289 | Băng gạc, băng dính, găng tay |  |  |  |  | 665620500
1.1 |  | Băng hydrocolloid 10x10cm |  | Miếng | 64 | 47000 | 3008000 | 1504000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Gạc chứa chất hydrocolloid gắn trên một lớp màng polyurethane bán thấm - Kích thước 10x10cm; Độ dính của lớp nền ở giữa 2-8 N/cm - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
1.2 |  | Băng keo lụa 5cmx5m |  | Cuộn | 10000 | 42000 | 420000000 | 210000000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: Vải lụa Taffeta trắng, làm bằng sợi cellulose acetate - Keo Zinc oxide và các thành phần: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. - Kích thước 5cmx5m. - Có chứng nhận CE - Xuất xứ: các nước thuộc OECD hoặc Đông Nam Á
1.3 |  | Găng không vô trùng, không bột tan |  | Đôi | 71500 | 1603 | 114614500 | 57307250 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: cao su thiên nhiên, không bột tan - Kích thước: + Chiều dài: ≥ 220 mm + Chiều rộng bàn tay: size S: 80±10mm; size M: 95±10mm + Độ dày tối thiểu: 0,08mm - Lực kéo đứt tối thiểu trước lão hóa: ≥ 7,0N; Sau lão hóa: ≥ 6,0N. - Độ giãn dài tối thiểu khi đứt trước già hóa: ≥ 650%; Sau già hóa: ≥ 500%. - Lượng bột bôi trơn ≤ 2mg/dm2; Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2 - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương
1.4 |  | Găng vô trùng dùng trong hỗ trợ sinh sản |  | Đôi | 15600 | 8205 | 127998000 | 63999000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: cao su tự nhiên, không có bột - Cổ tay có viền giúp đeo dễ dàng và giúp chống cuộn ngược trở lại - Chiều dài: ≥ 280mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6 1/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 7 1/2: 95±5mm. - Độ dày trung bình 0,15÷0,20mm - Cường lực khi đứt trước khi lão hóa: ≥ 12,5N; sau lão hóa: ≥ 9,5N. - Độ giãn đứt trước lão hóa: ≥ 700%, sau lão hóa: ≥ 550%. - Lượng bột cho phép: ≤ 2mg (lượng bột nằm ở trong mặt găng). Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. - Yêu cầu: Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
2 | PP2500634290 | Bộ khăn sinh mổ, bộ khăn tổng quát |  |  |  |  | 542000000
2.1 |  | Bộ khăn sinh mổ |  | Bộ | 780 | 650000 | 507000000 | 253500000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Bộ khăn sinh mổ sản khoa bao gồm: - 1 khăn sinh mổ chất liệu vải không dệt 5 lớp không thấm nước, kích thước ≥ 180x320cm. Có lỗ với màng phẫu thuật kích thước ≥ 30x35cm. Có túi chứa dịch lỏng ở vùng phẫu trường và 4 tấm cố định ống dây. - 3 khăn trải bàn dụng cụ cấu tạo 2 lớp: 1 lớp chất liệu màng nhựa và lớp vải không dệt 5 lớp không thấm nước, kích thước ≥ 140x140cm. - 1 khăn đón bé chất liệu vải không dệt mềm, thấm hút tốt, kích thước ≥ 60x90cm. - 5 gạc phẫu thuật 100% cotton, có dệt sợi cản quang màu đen chất liệu polystyrene bari sunfat hoặc tương đương, kích thước ≥ 30x30cm. Sợi cản quang giúp phát hiện khi gạc bị bỏ quên trong cơ thể thông qua chụp X quang. - 2 miếng gạc có cản quang, kích thước 40x40cm (± 2cm) x 6 lớp. - 6 áo phẫu thuật chất liệu vải không dệt, 5 lớp không thấm nước, kích thước ≥ 130x150cm. Có dây cột ≥ 25 cm. - 6 khăn thấm, kích thước ≥ 30 x 40cm - Yêu cầu: tiệt trùng, đóng gói riêng từng bộ - Có chứng nhận FDA; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 11135 hoặc tương đương
2.2 |  | Bộ khăn tổng quát |  | Bộ | 100 | 350000 | 35000000 | 17500000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Bộ khăn được sử dụng trong phẫu thuật tổng quát và can thiệp bào thai. Bao gồm: - 1 khăn trải bàn dụng cụ cấu tạo 2 lớp: 1 lớp chất liệu màng nhựa và lớp vải không dệt 5 lớp không thấm nước, kích thước ≥ 140x200cm. - 1 băng keo y tế dùng cố định các ống dây, kích thước ≥ 9x50cm. - 4 khăn thấm, kích thước ≥ 30x40cm. - 2 khăn phủ bên chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, kích thước ≥ 80x90cm. - 1 khăn phủ đầu chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, có tấm cố định ống dây, kích thước ≥ 160x250cm. - 1 khăn phủ chân chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp có vùng thấm hút đặc biệt, băng keo y tế, có tấm cố định ống dây, kích thước ≥ 180x200cm. - 4 gạc phẫu thuật 100% cotton có dệt sợi cản quang màu đen chất liệu polystyrene bari sunfat hoặc tương đương, kích thước ≥ 30x30cm. Sợi cản quang có thể phát hiện khi gạc bị bỏ quên trong cơ thể thông qua chụp X quang. - Yêu cầu: tiệt trùng, đóng gói riêng từng bộ - Có chứng nhận FDA; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 11135 hoặc tương đương
3 | PP2500634291 | Chỉ phẫu thuật |  |  |  |  | 265221000
3.1 |  | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0 |  | Sợi | 360 | 146825 | 52857000 | 26428500 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 90cm (±5%), 2 kim tròn đầu cắt dài 26mm (±5%) 1/2 vòng tròn. Kim được phủ bởi lớp silicone cải tiến, có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác. Kim bằng hợp kim có hàm lượng Niken từ 5%-10%, hàm lượng crom từ 11%-13%, hàm lượng molyden từ 3%-4%, hàm lượng tổng hợp tantalum và titan ≤ 2,1%, đem lại độ bền kéo kim > 2750 Mpa (có chứng nhận của tổ chức độc lập). - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương
3.2 |  | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0 |  | Sợi | 3000 | 70788 | 212364000 | 106182000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0 dài 75cm (±5%), được bọc bởi là Polyglactin 370 và Calcium Stearate (tỉ lệ: 50:50). 1 kim tròn đầu hình thoi dài 26mm (±5%), 1/2 vòng tròn. Kim được phủ bởi lớp silicone cải tiến hoặc tương đương, vùng kẹp kim phẳng có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim > 2750Mpa (có chứng nhận của tổ chức độc lập). Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - Yêu cầu: tiệt trùng. - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
4 | PP2500634292 | Dây nối bơm tiêm điện |  |  |  |  | 1594920000
4.1 |  | Dây nối bơm tiêm điện 140cm |  | Cái | 90000 | 14200 | 1278000000 | 639000000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn đảm bảo không độc tính, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn - Chiều dài ≥ 140cm, đầu nối vặn xoắn, có khóa dừng - Thể tích mồi dịch tối đa 1ml - Đường kính trong tối đa 0,9mm, đường kính ngoài tối đa 1,9 mm. - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Đông Nam Á
4.2 |  | Dây nối bơm tiêm điện 75 cm |  | Cái | 22800 | 13900 | 316920000 | 158460000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn đảm bảo không độc tính, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. - Chiều dài ≥ 75cm, đầu nối vặn xoắn, có khóa dừng - Thể tích mồi dịch tối đa 0,6ml; Tốc độ 0,9ml/m, áp lực 2 bar - Đầu nối Luer Lock, đường kính trong của đầu nối vặn xoắn ≤ ϕ2,3mm đảm bảo thiết kế tối ưu khi kết nối trong quá trình truyền dịch, tương thích với các loại đầu nối tiêu chuẩn. - Đường kính trong tối đa 0,9mm, Đường kính ngoài tối đa 1,9 mm. - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Đông Nam Á
5 | PP2500634293 | Dây thở, ống thông, ống nối |  |  |  |  | 1040414000
5.1 |  | Chạc ba không dây nối |  | Cái | 16400 | 8400 | 137760000 | 68880000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: Thân làm bằng Polycarbonate hoặc tương đương. Khóa làm bằng polyethylene. Nút đậy làm bằng Polypropylene - Chịu được áp lực cao lên đến 1,23MPa tương thích với các loại dịch chuyền (dung dịch, nhũ dịch béo,...) - 1 đầu kết nối dương, 2 đầu kết nối âm, khóa xoay 360 độ - Yêu cầu: tiệt trùng, đóng gói đơn chiếc - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: G7
5.2 |  | Dây nối oxy 2 đầu |  | Cái | 500 | 5900 | 2950000 | 1475000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Nguyên liệu: nhựa PVC y tế. - Thành trong lòng ống dây có hình sao hoặc thiết kế tương đương có tác dụng không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đề bẹp hay bị gẫy gập, hai đầu gắn phễu. Chiều dài dây thở oxy tối thiểu 2m. - Hút chân không.
5.3 |  | Dây thở oxy 2 nhánh |  | Cái | 60000 | 5750 | 345000000 | 172500000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: PVC nguyên sinh hoặc tương đương bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Dây dẫn dài: ≥ 2m, màu trắng trong, tác dụng chống vặn xoắn, không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập. - Các cỡ dùng cho sơ sinh, trẻ em, người lớn - Yêu cầu: Tiệt trùng; Đóng gói từng cái. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, ISO 11135 hoặc tương đương
5.4 |  | Khoá ba chạc có dây nối |  | Cái | 7000 | 5297 | 37079000 | 18539500 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock - Có dây nối dài ≥ 10cm, màu trắng trong, chất liệu nhựa nguyên sinh hoặc tương đương, không chứa độc tố. Có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. - Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 11135 hoặc tương đương
5.5 |  | Ống thông tiểu 2 nhánh |  | Cái | 41000 | 12625 | 517625000 | 258812500 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: cao su thiên nhiên mềm, phủ silicone trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương tích với cơ thể bệnh nhân, không chứa DEHP gây ung thư, dị ứng. - Thành ống dày, chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. - Kích thước đầu típ ngắn: 15-24mm giảm kích thích bàng quang. - Van mềm, bóng đồng tâm, đối xứng, dung tích bóng: 30ml. - Có đủ các cỡ từ 6-26. Cỡ 6-10 (trẻ em): dài 270mm, dung tích bóng 3-5cc Cỡ 12-26 (tiêu chuẩn): dài 400mm, dung tích bóng 30cc - Yêu cầu: Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
6 | PP2500634294 | Dây truyền dịch, dây truyền máu |  |  |  |  | 1923400000
6.1 |  | Dây truyền dịch |  | Bộ | 42000 | 4500 | 189000000 | 94500000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Dây truyền dịch kèm kim 23Gx1'' - Chiều dài ≥ 180cm. - Có bầu cao su tiếp thuốc. - Thể tích mồi dịch ≤ 24mL - Có van khoá điều chỉnh; Kim chai sản xuất từ nhựa ABS nguyên sinh - Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. - Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14mL, có màng lọc dịch ≤ 15µm - Tiệt trùng, đóng gói đơn chiếc - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Đông Nam Á
6.2 |  | Dây truyền dịch an toàn |  | Bộ | 32000 | 23000 | 736000000 | 368000000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu PVC hoặc tương đương, không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn - Chiều dài ≥ 180cm, đường kính trong ≤ 3mm, đường kính ngoài ≤ 4,2mm. - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đảm bảo hệ thống kín (có chứng nhận chứng minh ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn và ngăn ngừa sự hoá hơi của thuốc) - Cửa chích thuốc an toàn cho người sử dụng - Truyền áp lực và dùng được cho máy truyền dịch - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Đông Nam Á
6.3 |  | Dây truyền dịch có van lọc khí |  | Bộ | 64000 | 14000 | 896000000 | 448000000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu PVC hoặc tương đương, trong suốt, không chứa Latex và DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn. - Chiều dài ≥ 180cm, đường kính trong ≤ 3mm, đường kính ngoài ≤ 4,2mm. - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Van thông khí có màng lọc làm từ sợi thủy tinh có chức năng lọc vi khuẩn và virus. Đảm bảo hệ thống kín (có chứng nhận chứng minh ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn và ngăn ngừa sự hoá hơi của thuốc) - Bộ điều chỉnh tốc độ với rãnh chữ U, bánh xe dịch chuyển dễ dàng khi khóa đảm bảo dịch không chảy ra ngoài. - Yêu cầu: đóng gói đơn chiếc, tiệt trùng - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Đông Nam Á
6.4 |  | Dây truyền máu |  | Bộ | 4000 | 25600 | 102400000 | 51200000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn - Chiều dài ≥ 180cm. - Diện tích màng lọc ≤ 11cm2 - Có bầu 2 ngăn, ngăn trên có lưới lọc, kích thước mắt lưới lọc khoảng 200µm đảm bảo máu không bị vón cục khi truyền - Có chức năng đuổi khí tự động - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Đông Nam Á
7 | PP2500634295 | Điện cực trung tính |  |  |  |  | 468500000
7.1 |  | Tấm điện cực trung tính |  | Cái | 5000 | 74800 | 374000000 | 187000000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Vật liệu foam mỏng hoặc tương đương đảm bảo không chứa latex, tản nhiệt nhanh, không tích tụ nhiệt, dán đàn hồi, tạo hình theo cơ thể. - Điện cực tác dụng dính cao nhờ lớp Hydrogel mỏng, bảo vệ tối đa vùng dán nhờ lớp gel chống thấm nước. - Diện tích 160cm² (± 5%). - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
7.2 |  | Tấm điện cực trung tính dùng trong mổ nội soi |  | Cái | 2700 | 35000 | 94500000 | 47250000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Miếng dán dạng foam, dạng gel hydrogel, diện tích 134cm² (± 5%), đơn cực. - Chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
8 | PP2500634296 | Gọng mũi |  |  |  |  | 234500000
8.1 |  | Gọng mũi |  | Cái | 350 | 670000 | 234500000 | 117250000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Gọng cong, mềm, không làm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa DEHP. Sử dụng với lưu lượng Oxy ẩm thấp hoặc cao với kháng lực dòng tương ứng 0,446cmH2O/ L/phút và 0,230cmH2O/ L/phút - Kích thước được mã hóa màu khác nhau với khoảng cách vách ngăn từ 2,5 mm đến 7,75 mm và đường kính ngoài nhánh thở từ 3 mm đến 6,5 mm. - Đi kèm đầu nối oxy 15mm. - Chất liệu của ống và gọng cùng bộ chuyển đổi 15mm: chất liệu PVC hoặc tương đương. - Chất liệu vòng chữ O: Silicone hoặc tương đương - Chất liệu bộ chuyển đổi oxy: Acrylic hoặc tương đương
9 | PP2500634297 | Kim gây tê, gây mê |  |  |  |  | 596043000
9.1 |  | Kim gây tê đám rối thần kinh |  | Cái | 3000 | 198681 | 596043000 | 298021500 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Kim gây tê đám rối thần kinh G21 dài 100mm, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1 cm trên thân kim giúp ước lượng chiều dài thân kim đang nằm trong cơ thể bệnh nhân, mặt vát kim 30° - Dây nối bơm thuốc - Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
10 | PP2500634298 | Kim luồn tĩnh mạch |  |  |  |  | 50400000
10.1 |  | Kim luồn tĩnh mạch, có cánh 24G |  | Cái | 3000 | 16800 | 50400000 | 25200000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Kim luồn tĩnh mạch 24G; Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Đầu kim có 3 mặt vát (1 mặt vát trên và 2 mặt vát dưới tạo độ sắc tối đa) - Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. - Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. - Cơ chế trào máu 2 lần (double flash back) giúp xác nhận lấy ven thành công. - Khoảng cách từ đầu kim sắt đến đầu catheter ≤0,4mm giúp đầu catheter không bị tòe, cùn khi lấy ven. - Chịu được áp lực tới 325 psi - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút - Đường kính và độ dài catheter: 0,7mm x 19mm - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Châu Âu hoặc Đông Nam Á
11 | PP2500634299 | Ống nghiệm |  |  |  |  | 907515300
11.1 |  | Ống chân không Na-F |  | Ống | 15900 | 1315 | 20908500 | 10454250 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: nhựa y tế PET hoặc tương đương. Kích thước ống 13x75mm,có vạch định mức lấy mẫu. - Thể tích lấy máu: 2ml - Nắp ngoài bằng nhựa bên trong bọc cao su phù hợp các máy xét nghiệm tự động; Ống được hút chân không - Hóa chất bên trong là Heparin Lithium và NaF (Natri Florua). - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: các nước thuộc OECD hoặc Đông Nam Á
11.2 |  | Ống chân không Sodium Citrat |  | Ống | 82600 | 1410 | 116466000 | 58233000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: nhựa y tế PET hoặc tương đương, kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu 2ml. - Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3,8% hoặc 3,2%. - Nắp ngoài bằng nhựa bên trong bọc cao su phù hợp các máy xét nghiệm tự động; Ống được hút chân không - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Xuất xứ: các nước thuộc OECD hoặc Đông Nam Á
11.3 |  | Ống Clot Activator |  | Ống | 44000 | 1393 | 61292000 | 30646000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: nhựa y tế PET hoặc tương đương; Kích thước: 13x75 mm, có vạch định mức lấy mẫu 2ml - Nắp ngoài bằng nhựa bên trong bọc cao su phù hợp các máy xét nghiệm tự động; Ống được hút chân không - Hoá chất bên trong là Clot activator dạng phun sương sấy khô giúp quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn. - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: các nước thuộc OECD hoặc Đông Nam Á
11.4 |  | Ống EDTA K3 |  | Ống | 227000 | 1283 | 291241000 | 145620500 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: nhựa y tế PET hoặc tương đương, kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu 2mL. - Nắp ngoài bằng nhựa bên trong bọc cao su phù hợp các máy xét nghiệm tự động; Ống được hút chân không - Hóa chất bên trong là Tripotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K3) - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: các nước thuộc OECD hoặc Đông Nam Á
11.5 |  | Ống Lithium Heparin |  | Ống | 213800 | 1393 | 297823400 | 148911700 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: nhựa y tế PET hoặc ương đương, kích thước ống 13x75mm, có vạch định mức lấy mẫu 2mL. - Nắp ngoài bằng nhựa bên trong bọc cao su phù hợp các máy xét nghiệm tự động; Ống được hút chân không - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: các nước thuộc OECD hoặc Đông Nam Á
11.6 |  | Ống nghiệm 10mL, có nắp |  | Ống | 104900 | 956 | 100284400 | 50142200 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: nhựa y tế PP, có nắp. Thể tích: 10ml, có dãn nhãn và vạch kẻ - Kích thước: tối thiểu 16x100mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
11.7 |  | Ống nghiệm 5mL |  | Ống | 50000 | 390 | 19500000 | 9750000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Thể tích: 5ml - Kích thước: 12x75mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
12 | PP2500634300 | Que cấy máu |  |  |  |  | 29700000
12.1 |  | Que cấy 1µL vô trùng |  | Cái | 23000 | 675 | 15525000 | 7762500 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu nhựa HIPS đảm bảo chất liệu mềm dẻo dễ dàng lấy mẫu cấy vi sinh mà không ảnh hưởng đến môi trường cấy. - Thể tích: 1µL - Yêu cầu: Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12.2 |  | Que cấy 10µL vô trùng |  | Cái | 21000 | 675 | 14175000 | 7087500 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu nhựa HIPS đảm bảo chất liệu mềm dẻo dễ dàng lấy mẫu cấy vi sinh mà không ảnh hưởng đến môi trường cấy. - Thể tích: 10µL - Yêu cầu: Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
13 | PP2500634301 | Tăm bông lấy dịch tỵ hầu |  |  |  |  | 367500
13.1 |  | Tăm bông lấy dịch tỵ hầu |  | Que | 500 | 735 | 367500 | 183750 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | - Dùng để lấy dịch tỵ hầu trong các xét nghiệm tìm virus. - Chất liệu: + Chất liệu đầu bông: Nylon/Polyester hoặc tương đương + Chất liệu que: nhựa ABS hoặc tương đương - Kích thước: + Chiều dài tăm bông: 150mm - 160mm, có khấc bẻ ở vị trí 75 - 80mm + Chiều dài đầu bông: 20mm (±3mm) + Chiều dài tay cầm: 70mm - 80mm + Đường kính đầu bông: 3,2mm (±0,3mm) - Yêu cầu: Tiệt trùng, đóng gói từng chiếc. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
14 | PP2500634302 | Trang phục phẫu thuật |  |  |  |  | 964110600
14.1 |  | Áo phẫu thuật vô trùng |  | Cái | 700 | 32983 | 23088100 | 11544050 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Áo phẫu thuật sử dụng 1 lần. Có bo tay thun mềm mại. - Chất liệu vải: Vải không dệt 5 lớp chống thấm nước, chất lỏng cấp độ 3, không có bụi vải. Trọng lượng ≥ 45 g/m2. - Ép dây bằng sóng siêu âm tăng khả năng chống đứt dây, ép tay bằng sóng siêu âm tăng khả năng chống thấm máu, chất dịch. - Yêu cầu: tiệt trùng, đóng gói đơn chiếc. - Chứng nhận CE và FDA; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
14.2 |  | Bao giày vô trùng |  | Đôi | 147000 | 1980 | 291060000 | 145530000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: vải không dệt không thấm, trọng lượng ≥ 40g/m2. - Yêu cầu: tiệt trùng. Đóng gói: 1 đôi/gói. - Chứng nhận FDA; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
14.3 |  | Khẩu trang y tế 3 lớp vô trùng |  | Cái | 525500 | 815 | 428282500 | 214141250 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Cấu tạo có 3 lớp, đeo tai. - Chất liệu: vải không dệt không hút nước. Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước, dây đeo có tính đàn hồi và thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại. - Đặc tính: + Lớp ngoài: Vải không dệt không hút nước + Lớp giữa: Giấy vi lọc - màng lọc khuẩn + Lớp trong cùng: Vải không dệt không hút nước - Độ lọc khuẩn ≥ 95%, Áp lực thở < 5mmH2O/cm2; Lọc hạt bụi 0,1µm ≥ 95%, - Thông số: + Kích thước khẩu trang: 9x17,5cm + Độ bung tối đa của khẩu trang theo chiều rộng 16,5cm + Dây thun tròn hoặc dẹt; Nẹp mũi 10,5cm - Yêu cầu: Tiệt trùng, đóng gói đơn chiếc - Chứng nhận CE và FDA; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 11135 hoặc tương đương.
14.4 |  | Mũ phẫu thuật vô trùng |  | Cái | 272000 | 815 | 221680000 | 110840000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu: vải không dệt 14gam/m2 hoặc tương đương, dây thun đôi. - Kích thước mũ: Rộng 2,2-2,5cm; Dài 19-21cm - Đường kính kéo căng: 47,5-52 cm (±1cm) - Dây thun đôi gồm 2 sợi thun ôm sát vòng đầu - Yêu cầu: tiệt trùng; Đóng gói 1 cái/gói. - Chứng nhận FDA; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
15 | PP2500634303 | Vật tư tiêu hao thông dụng |  |  |  |  | 245198600
15.1 |  | Bơm tiêm không kim 50ml, đầu xoắn |  | Cái | 300 | 3822 | 1146600 | 573300 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Bơm tiêm đầu xoắn 50ml. - Xy lanh 50ml: chất liệu nhựa y tế nguyên sinh, trong suốt, bên trong tráng bằng dầu silicon y tế. Có vạch chia thể tích. - Pít tông: có khía bẻ gãy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát. - Đầu bơm tiêm thiết kế khóa xoắn - Yêu cầu: Tiệt trùng - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
15.2 |  | Khuôn đúc mẫu bệnh phẩm (có nắp) |  | Cái | 45000 | 2200 | 99000000 | 49500000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Khuôn đúc mẫu bệnh phẩm, lỗ nhỏ (có nắp), có vùng ghi nhãn - Chất liệu: P.O.M, có khả năng chống phản ứng hóa học của dung môi mô học hoặc tương đương giúp cho việc giữ mẫu được nhúng an toàn trong chất lỏng, chống chịu tất cả các hóa chất trong xử lý bệnh phẩm. - Có khóa thuận tiện để đóng mở nắp vào khuôn, chúng có thể mở ra và đóng lại khi cần thiết, an toàn tránh mất mẫu nguy hiểm. - Kích thước 40x28x6mm; Các lỗ vuông có kích thước 0,9x0,9mm
15.3 |  | Lọ đựng bệnh phẩm |  | Cái | 20000 | 1273 | 25460000 | 12730000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm được làm từ nhựa nguyên sinh PS. Nắp làm từ nhựa HDPE, đậy kín, không bị đổ mẫu trong quá trình vận chuyển. Có nhãn ghi thông tin bệnh nhân. - Thể tích tối thiểu 50ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương
15.4 |  | Miếng lót bệnh phẩm |  | Miếng | 5000 | 1860 | 9300000 | 4650000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Miếng lót bệnh phẩm bằng bọt polyester urethane - Khe đủ rộng cho thoát dịch dễ dàng nhưng không làm văng bệnh phẩm sinh thiết - Kích thước: 2,54 x 3,20 cm - Khử trùng được ở + 121 độ C; Nhiệt độ chịu được từ - 40 độ C đến + 121 độ C
15.5 |  | Phễu chụp tử cung |  | Bộ | 1000 | 95550 | 95550000 | 47775000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Sản phẩm dùng dẫn thuốc vào tử cung qua cổ tử cung để chụp Xquang tử cung. - Chất liệu: nhựa PVC y tế - Đầu dây có nút đậy, phía dưới hàn với phễu để cố định phễu với cổ tử cung - Toàn bộ đựng trong túi HD hàn kín và vô trùng.
15.6 |  | Pipet nhựa 1ml |  | Cái | 42000 | 291 | 12222000 | 6111000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Chất liệu nhựa y tế LDPE không độc hoặc tương đương, có vạch chia thể tích trên thân ống. - Chiều dài tối thiểu 140mm, dung tích lấy mẫu: 1ml.
15.7 |  | Săng mổ 50x50cm |  | Cái | 720 | 3500 | 2520000 | 1260000 | 01 tháng = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/365 (tính theo ngày)) Hoặc 01 năm = 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/365 (tính theo ngày)). | Nguyên liệu: vải không dệt (SMS hoặc PP), định lượng 35-45g/m2, không thấm hút nước. - Kích thước: 50x50cm có lỗ tròn, đường kính lỗ: 100mm - Yêu cầu: Tiệt trùng - Có chứng nhận CE; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương