# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua thiết bị y tế cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn năm 2025;

- Tên gói thầu: Mua thiết bị y tế cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn năm 2025;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn

- Địa điểm thực hiện: 78 Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của đơn vị

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Tất cả các hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp đảm bảo tính đồng bộ và mới 100%.Tất cả các hàng hóa, thiết bị và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa, thiết bị phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Bảo quản, đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Nhà thầu cam kết thu hồi, thay thế trong trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết thu hồi hàng hoá trong trường hợp hàng hoá đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc không sử dụng được với trang thiết bị hiện có của đơn vị thụ hưởng

- Nội dung E-HSDT bản gốc và bản up lên hệ thống là hoàn toàn giống nhau, nếu có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trúng thầu và các vấn đề khác gây hậu quả, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Cam kết cung cấp chứng nhận xuất xứ và chất lượng của nhà sản xuất (CO, CQ) đối với hàng nhập khẩu hoặc cam kết cung cấp chứng nhận chất lượng xuất xưởng của nhà sản xuất đối với hàng hóa trong nước.

- Cam kết Hàng hóa tham dự thầu phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo hiểm, cất giữ trong quá trình cung ứng hàng hóa, kiểm tra, nghiệm thu và giao nhận hàng.

- Hàng hóa phải được vận chuyển và bàn giao tại Kho - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ 78 Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc Tài liệu kỹ thuật thể hiện thông số của thiết bị chào thầu do Hãng sản xuất hoặc đơn vị phân phối của Hãng sản xuất tại Việt Nam hoặc đường Link địa chỉ Web chính hãng sản xuất tra cứu thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Nhà thầu phải trích xuất nội dung trên web chính hãng sản xuất thành file pdf đính kèm tại E-HSDT).

-  Toàn bộ hồ sơ E-HSDT được lập bằng tiếng Việt; các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất giữa bản dịch và bản gốc.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả đặc tính kỹ thuật hoặc tương đương |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy trị liệu nhiệt sóng ngắn | # I. Yêu cầu chung: Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Nguồn điện: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Điều kiện môi trường làm việc: độ ẩm ≥ 75%, nhiệt độ ≥ 30°C Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương. Xuất xứ hàng hóa: Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc nhóm nước G7 # II. Cấu hình cung cấp 01 máy: Máy chính dạng xe đẩy di động: 01 cái Cánh tay giữ điện cực, xoay và điều chỉnh vị trí: ≥ 02 cái Điện cực điện cảm: ≥ 02 cái Điện cực điện dung: ≥ 02 cái Bộ kiểm tra tín hiệu phát sóng (bóng Neon hoặc thiết bị tương đương): 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh: ≥ 01 bộ (bản in hoặc điện tử) # III. Tính năng thông số kỹ thuật Màn hình hiển thị và điều khiển: Màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 5 inch. Ngôn ngữ vận hành: Đa ngôn ngữ, có hỗ trợ Tiếng Việt. Kênh điều trị có thể lựa chọn trên máy: Điện cảm ≥ 2 kênh độc lập; Điện dung ≥ 1 kênh độc lập. Công suất đầu ra: Chế độ xung ≥ 400 W, Chế độ liên tục ≥ 200 W Tần số làm việc: 27,12 MHz. Tần số phát ở chế độ xung: điều chỉnh đến ≥ 800 Hz Thời gian điều trị: điều chỉnh, tối đa ≥ 30 phút. IV. Yêu cầu khác Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng trực tiếp, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. Cam kết trong vòng 48 giờ phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Có cam kết bảo trì 03 tháng/01 lần trong suốt thời gian bảo hành. Cam kết cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế ít nhất 8 năm. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các chứng từ khác liên quan theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế. |
| 2 | # Máy điều trị sóng xung kích | ### I. Yêu cầu chung Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Nguồn điện: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Điều kiện môi trường làm việc: độ ẩm ≥ 75%, nhiệt độ ≥ 30°C Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương. Xuất xứ hàng hóa: Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc nhóm nước G7 ### II. Cấu hình cung cấp (01 hệ thống hoàn chỉnh) Máy chính: 01 chiếc Đầu phát sóng xung kích: 01 chiếc Kit tạo xung kích: 01 chiếc Bộ đầu truyền phát sóng chất liệu titan: 01 bộ Giá đỡ tay cầm phát sóng: 01 cái Xe đẩy máy đồng bộ, chính hãng: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt) ### III. Yêu cầu thông số kỹ thuật Màn hình hiển thị và điều khiển: Màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 5.7 inch. Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh, có hỗ trợ Tiếng Việt cho người dùng. Ưu tiên tích hợp sẵn bách khoa điều trị với các chỉ định Áp suất điều trị tối đa: ≥ 4 bar. Tần số điều trị tối đa: ≥ 15 Hz. Số lượng sóng xung có thể lựa chọn được ≥ 9900 xung Các chế độ điều trị: Chuỗi, đơn, liên tục, dốc cường độ. Đầu phát sóng xung kích: có chức năng điều chỉnh các thông số, có thiết kế loại bỏ xung ngược. Tuổi thọ kit tạo xung: ≥ 4.000.000 xung, để đảm bảo độ bền, giảm chi phí thay thế và nâng cao hiệu quả vận hành. Nhà thầu phải cung cấp catalogue/tài liệu kỹ thuật chính hãng chứng minh thông số này. IV. Yêu cầu khác Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng trực tiếp, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. Cam kết trong vòng 48 giờ phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Có cam kết bảo trì 03 tháng/01 lần trong suốt thời gian bảo hành. Cam kết cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế ít nhất 8 năm. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các chứng từ khác liên quan theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế. |
| 3 | Máy điện phân | ## I. Yêu cầu chung Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Nguồn điện: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Điều kiện môi trường làm việc: độ ẩm ≥ 75%, nhiệt độ ≥ 30°C Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương. Xuất xứ hàng hóa: Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc nhóm nước G7 ## II. Cấu hình cung cấp Máy chính ≥ 2 kênh trị liệu: 01 cái Bộ chẩn đoán điện tích hợp sẵn: 01 bộ Điện cực mũi cầu kích thích điểm và điều trị liệt dây thần kinh số 7: 01 bộ Cáp bệnh nhân: 02 cái Điện cực cao su mềm: 04 cái Bao xốp điện cực: 04 cái Đai điện cực: 01 bộ Xe đẩy máy đồng bộ, chính hãng: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt). ## III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật Thiết bị có chức năng điện phân thuốc. Màn hình điều khiển: màn hình cảm ứng màu, kích thước ≥ 7 inch. Tích hợp sẵn từ điển y khoa trị liệu hoặc các chương trình trị liệu lâm sàng Có chức năng điện chẩn đoán I/t Có thể kết hợp giác hút chân không Ngôn ngữ vận hành: Tiếng Anh và có Tiếng Việt hỗ trợ người dùng. Thời gian điều trị: ≥ 60 phút. Có ít nhất các dòng điện xung: Giao thoa 2 cực (IF2), giao thoa 4 cực (IF4), Kích thích kiểu nga, điện áp cao HV, Tens, vi dòng, Galvanic, Faradic, Diadynamic, Traebert Tần số sóng lớn nhất: ≥ 10 kHz Dòng điện điều trị tối đa: ≥ 140 mA. Điện áp đầu ra tối đa: ≥ 300 V Dòng ra vi dòng tối đa: ≤ 999 µA. (Có tài liệu chứng minh) IV. Yêu cầu khác Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng trực tiếp, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. Cam kết trong vòng 48 giờ phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Có cam kết bảo trì 03 tháng/01 lần trong suốt thời gian bảo hành. Cam kết cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế ít nhất 8 năm. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các chứng từ khác liên quan theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế. |
| 4 | Máy điện trị liệu | - Yêu cầu chung Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Nguồn điện: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Điều kiện môi trường làm việc: độ ẩm ≥ 75%, nhiệt độ ≥ 30°C Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương. Xuất xứ hàng hóa: Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc nhóm nước G7 # II. Cấu hình cung cấp 01 máy: Máy chính ≥ 4 kênh trị liệu: 01 cái Bộ chẩn đoán điện tích hợp sẵn: 01 bộ Điện cực mũi cầu kích thích điểm và điều trị liệt dây thần kinh số 7: 01 bộ Cáp bệnh nhân: 04 cái Điện cực cao su mềm: 08 cái Bao xốp điện cực: 08 cái Đai điện cực: 02 bộ Xe đẩy máy đồng bộ chính hãng: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh / Tiếng Việt: 01 bộ. III. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật. Máy có ít nhất dạng sóng trung tần. Màn hình hiển thị và điều khiển chức năng: Loại màu cảm ứng rộng ≥ 5,7 inch. Tích hợp sẵn từ điển y khoa trị liệu hoặc các chương trình trị liệu lâm sàng. Có chức năng điện chẩn đoán I/t Thời gian điều trị tối đa lên tới ≥ 60 phút. Có ít nhất các dòng điện xung: Giao thoa 2 cực (IF2), giao thoa 4 cực (IF4), Kích thích kiểu nga, Tens, vi dòng, Galvanic, Faradic, Diadynamic, Traebert Tần số sóng lớn nhất: ≥ 10 kHz Dòng điện điều trị tối đa: ≥ 140 mA. Điện áp đầu ra tối đa: ≥ 300 V Dòng ngõ ra- vi dòng: ≤ 999 μA. IV. Yêu cầu khác Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng trực tiếp, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. Cam kết trong vòng 48 giờ phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Có cam kết bảo trì 03 tháng/01 lần trong suốt thời gian bảo hành. Cam kết cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế ít nhất 8 năm. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các chứng từ khác liên quan theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế. |
| 5 | Máy điện từ trường kết hợp nhiệt rung 4 kênh | - Yêu cầu chung Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Nguồn điện: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Điều kiện môi trường làm việc: độ ẩm ≥ 75%, nhiệt độ ≥ 30°C Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương. Xuất xứ hàng hóa: Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc nhóm nước G7 ### II. Yêu cầu cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái. Bộ dây nguồn: 01 bộ Bản cực từ tính đầy đủ: 04 bộ Vỏ bọc bản cực: 04 bộ Đai giữ bản cực: 04 bộ Nam châm: 01 cái Xe đẩy: 01 cái. Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh:01 bộ ### III. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật - Có ≥ 4 kênh điều trị độc lập - Cường độ từ trường: ≥ 48 mT - Nhiệt độ điều chỉnh: ≥ 60°C - Chế độ nhiệt: ≥ 5 mức tùy chỉnh - Thời gian điều trị: ≥ 99 phút - Nhịp rung: ≥ 2 chế độ - Có hai loại điện cực điều trị khác nhau - Có chức năng giữ nhiệt độ để chờ bệnh nhân tiếp theo (có thể bật/tắt) - Có tính năng bảo vệ khi: Quá dòng đầu vào, quá dòng đầu ra, quá nhiệt. - Có đèn cảnh báo: nhiệt độ cài đặt và tín hiệu đầu ra. IV. Yêu cầu khác Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng trực tiếp, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. Cam kết trong vòng 48 giờ phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Có cam kết bảo trì 03 tháng/01 lần trong suốt thời gian bảo hành. Cam kết cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế ít nhất 8 năm. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các chứng từ khác liên quan theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế. |
| 6 | Máy siêu âm điều trị | ## I. Yêu cầu chung Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Nguồn điện: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Điều kiện môi trường làm việc: độ ẩm ≥ 75%, nhiệt độ ≥ 30°C Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương. Xuất xứ hàng hóa: Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc nhóm nước G7 ### II. Cấu hình cung cấp (01 hệ thống hoàn chỉnh) Máy chính ≥ 2 kênh điều trị: 01 chiếc. # Đầu siêu âm nhiệt đa tần ≥ 5 cm2: 02 chiếc Gá đỡ đầu siêu âm: 02 chiếc. Gel siêu âm: 01 chai. Xe đẩy đồng bộ, chính hãng: 01 cái. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt). ### III. Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật Màn hình hiển thị và điều khiển: màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 5,7 inch. Tích hợp từ điển y khoa phác đồ điều trị hỗ trợ người dùng. Đầu phát siêu âm nhiệt đa tần 1 và 3 MHz (sai số ± 5%). Thời gian điều trị tối đa lên tới ≥ 30 phút. Chế độ phát: Xung hoặc liên tục Tần số phát siêu âm ≤ 10 ≥ 150 Hz. Hệ số làm việc lên tới ≤ 10 ≥ 90% IV. Yêu cầu khác Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng trực tiếp, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. Cam kết trong vòng 48 giờ phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Có cam kết bảo trì 03 tháng/01 lần trong suốt thời gian bảo hành. Cam kết cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế ít nhất 8 năm. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các chứng từ khác liên quan theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế. |
| 7 | Máy điện tim | ### I. Yêu cầu chung Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Điện áp nguồn cung cấp: Phù hợp với lưới điện Việt Nam Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương. Xuất xứ hàng hóa: Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) hoặc nhóm nước G7 Có Pin dự trữ ### II. Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 chiếc. Cáp điện tim: 01 cái. Điện cực chi: 01 bộ. Điện cực trước ngực: 01 bộ. Phần mềm kết nối máy tính chính hãng và đồng bộ: 01 bộ. Giấy in nhiệt: 02 cuộn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ (Tiếng Anh/Tiếng Việt). ### III. Yêu cầu thông số kỹ thuật Màn hình hiển thị và điều khiển: màn hình cảm ứng rộng ≥ 7 inch. Ưu tiên hỗ trợ phân tích ECG bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Số chuyển đạo in được: 6, 12. Số kênh: 12. Kết nối ngoại vi: USB, hỗ trợ barcode, LAN. Độ phân giải kỹ thuật số: ≥ 24 bits. Dải tần số: ≤0.049 – ≥ 150 Hz. Tần số lấy mẫu / tổng: ≥ 8000 mẫu / giây Trở kháng đầu vào: > 10 MΩ tại 10 Hz. Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp. Kết nối không dây với máy tính: Có Xuất dữ liệu lên hệ thống thông tin bệnh viện sử dụng phần mềm tương thích HL7, DICOM Có chức năng nhập, chỉnh sửa thông tin bệnh nhân. Có thể viết kết luận y khoa. IV. Yêu cầu khác Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng trực tiếp, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật. Cam kết trong vòng 48 giờ phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. Có cam kết bảo trì 03 tháng/01 lần trong suốt thời gian bảo hành. Cam kết cung cấp các linh kiện, phụ kiện thay thế ít nhất 8 năm. Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng nhận xuất xứ, chất lượng và các chứng từ khác liên quan theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế. |

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên không làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương đương. Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ sản xuất bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu. Trường hợp chào hàng tương đương, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải sử dụng biểu mẫu dự thầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo mẫu sau: Nhà thầu kê khai và đính kèm file excel

BIỂU MẪU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên nhà thầu:

| Tên phần (lô) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại (nếu có) | Ký mã hiệu | Đặc tính thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu E-HSDT | Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa | Số GPLH/ ĐKLH/ GPNK/ Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp số chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc tương đương | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Bản phân loại trang TBYT (nếu có) | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Kết quả phân loại trang thiết bị y tế (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, B, C, D | Trang … của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc E-HSDT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, B, C, D |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, B, C, D |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- (1) Tên phần (lô): Là tên phần (lô) thuộc Chương IV. Biểu mẫu mời thầu của E-HSMT

- (3) Nhà thầu chào tên thương mại của hàng hoá dự thầu;

- (2,5) Danh mục và Yêu cầu đặc tính thông số kỹ thuật theo E-HSMT;

- (7) Tiêu chuẩn hệ thống quản lý và chứng nhận chất lượng: ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương.

- (8) Số giấy phép lưu hành sản phẩm/ Số đăng ký lưu hành/ Số Giấy phép nhập khẩu: Hàng hóa được xác định là trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 22 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin được liệt kê trong biểu này.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.