PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

# Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | THÔNG TIN CHUNG |
| 1 | - Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2025 |
| 2 | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; FDA/CFS/CE hoặc tương đương |
| 3 | - Nguồn điện 03 pha: 380/400/480VAC |
| 4 | - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 5 | - Cam kết hệ thống đồng bộ cùng một hãng từ máy chụp, tấm thu nhận xử lý ảnh, phần mềm. |
| II | CẤU HÌNH HỆ THỐNG |
| 1 | Máy X-quang kỹ thuật số: 01 máy |
| 2 | Tấm thu nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 02 tấm (17x17 inch) |
| 3 | Bộ phần mềm: 01 bộ |
| 4 | Máy in phim khô laser: 01 máy |
| 5 | Bộ phụ kiện: 01 bộ |
|  | a. Trạm thu nhận, xử lý hình ảnh: 01 trạm |
|  | b. Bộ phụ kiện kết nối: 01 Bộ |
| III | TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| 1 | Máy X-quang: 01 máy |
| 1.1 | Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần |
|  | - Màn hình điều khiển phát tia cảm ứng Full HD ≥ 23”, ≥1920 x 1080 pixels |
|  | - APR lên đến ≥ 3000 chương trình chụp … |
|  | - Kiểu phát tia siêu cao tần với tần số ≥ 100 kHz. |
|  | - Công suất tủ phát ≥ 50 kW. |
|  | - Khoảng mA: tối đa ≥ 630 mA. |
|  | - Tự chẩn đoán, tự giám sát nhiệt độ Anode, thông báo lỗi và ghi lại lịch sử làm việc |
|  | - Tự động tắt khi không sử dụng, quá nhiệt, sự cố |
| 1.2 | Cột đỡ mang đầu đèn X-Quang |
|  | - Khoảng dịch chuyển dọc theo ray: ≥ 200cm |
|  | - Khoảng dịch chuyển đứng: ≥ 130 cm |
|  | - Đầu đèn quay quanh cánh tay đỡ: ± ≥ 140 độ |
|  | - Có tích hợp màn hình LCD ≥ 10 inch cảm ứng, độ màu ≥ 24 bit, điều khiển và cài đặt thông số chụp |
| 1.3 | Bóng phát tia X |
|  | - Khả năng chịu nhiệt của Anode đạt ≥ 350kHU. |
|  | - Độ tản nhiệt Anode đạt ≥1600HU/giây. |
| 1.4 | Bộ chuẩn trực tia |
|  | - Có vạch chỉnh tâm bằng tia laser |
|  | - Khoảng cách tỷ lệ trường tia SID từ 100cm đến ≥ 180cm |
|  | - Có các khớp đỡ chặn, cho phép xoay vòng ≥ 90 độ. |
| 1.5 | Bộ giá chụp đứng |
|  | - Khoảng di chuyển lên xuống từ sàn đến ≥ 1400 mm. |
|  | - Vị trí thấp nhất của bucky so với sàn: ≤ 340 mm |
| 1.6 | Bàn chụp bệnh |
|  | - Kích thước bề mặt bàn: ≥ 2000 x 800 mm. |
|  | o Khả năng di chuyển : theo chiều dài: ± ≥440 mm |
|  | o Khả năng di chuyển theo chiều ngang: ± ≥ 140mm |
|  | - Vùng nhận ảnh rộng x dài: ≥ 1000 x 700 mm. |
| 2 | Tấm thu nhận ảnh: 02 tấm (17x17 inch) |
|  | - Đạt chứng nhận FDA, CFS, CE hoặc tương đương |
|  | - Tấm thu nhận ảnh và máy chính đồng bộ cùng 01 hãng |
|  | - Hoạt động không dây hoặc có dây (ít nhất 01 tấm không dây) |
|  | - Bảo vệ lớp cảm biến bằng vật liệu sợi carbon và nhôm tấm hoặc tương đương |
|  | - Khả năng chống xâm nhập đạt IP ≥ 44 |
|  | - Tốc độ thu nhận ảnh ≤ 03 giây |
|  | - Chuẩn giao tiếp không dây: 802.11 A / N / G |
|  | - Pin sử dụng công nghệ lithium-ion |
| 3 | BỘ PHẦN MỀM: |
|  | - Hỗ trợ DICOM, HL7 và IHE |
|  | - Chức năng nhập danh sách bệnh nhân trên máy chính (kết nối HIS/RIS, PACS). |
|  | - Nhật ký có thể được sao lưu và ghi để lưu trữ lâu dài và đáp ứng các yêu cầu của HIPPA. |
|  | - ≥ 4 trạng thái hình ảnh phân biệt bởi các màu sắc/ kí hiệu hoặc tương đương khác nhau và các biểu tượng sau đây: Đọc, Chưa đọc, In và Chưa in. |
|  | - Công cụ đo lường hỗ trợ đọc và chẩn đoán: Góc, khoảng cách… |
| 4 | Máy in phim khô laser: 01 máy |
|  | - Đạt chứng nhận FDA, CFS hoặc tương đương |
|  | - Công nghệ in phim: khô laser |
|  | - Có ≥ 03 khay nạp phim online |
|  | - Tốc độ in phim: ≥180 phim/giờ |
|  | - Kích thước điểm ảnh: ≤ 43 micron |
|  | - Độ phân giải: ≥ 600 pdi |
|  | - Máy in có bộ nhớ: ≥ 64 GB |
|  | - Hỗ trợ in ấn ≥ 05 cỡ phim khác nhau |
| 5 | Bộ phụ kiện: 01 bộ, bao gồm |
| 5.1 | Trạm quan sát, điều khiển, xử lý: 01 trạm |
|  | - Cấu hình CPU (tối thiểu): Core I5 thế hệ thứ 13 trở lên hoặc tương đương, RAM 16GB; Ổ cứng: 2TB , Màn hình LCD ≥ 20 inch |
|  | - Chọn vùng chụp, Xử lý ảnh, Chẩn đoán, Báo cáo, In, Lưu trữ |
| 5.2 | Phụ kiện kết nối: 01 bộ |
|  | Các thiết bị phụ trợ kết nối hoàn chỉnh cho hệ thống, bao gồm cáp mạng, thiết bị chuyển đổi mạng, phụ kiện cần thiết để kết nối hoàn chỉnh các thiết bị trong hệ thống lại với nhau. |

# Máy hấp ướt dung tích trên 150 lít

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | Xuất xứ Châu Âu hoặc G7 |
| 2 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện hoạt động 220V-380V, 50/60Hz. |
| 4 | Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. |
| 5 | Điều kiện hoạt động của thiết bị: |
|  | - Thiết bị hoạt động được trong môi trường có nhiệt độ từ 10oC đến 50oC |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 6 | Lắp đặt và sử dụng: Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại bệnh viện. |
|  | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất |
|  | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy hấp tiệt trùng hơi nước nhiệt độ cao bao gồm: 01 máy chính dung tích ≥ 300 lít kèm các máy phụ kiện tiêu chuẩn được thiết kế tích hợp, hoạt động đồng bộ trong hệ thống bao gồm: |
|  | - Bộ phận tạo hơi nước (nồi hơi) tích hợp trong máy chính: 01 cái |
|  | - Màn hình hiển thị (tích hợp trong máy chính): 01 cái |
|  | - Máy in nhiệt (tích hợp máy chính): 01 cái |
|  | - Bơm chân không (tích hợp máy chính): 01 cái |
|  | Phụ kiện chính hãng đi kèm bao gồm: |
|  | - Xe đẩy (phụ kiện chính hãng, thiết kế đồng bộ với máy): 01 cái |
|  | - Giá chứa đồ (phụ kiện chính hãng, thiết kế đồng bộ với máy): 02 cái |
|  | Thiết bị phụ trợ kèm theo hệ thông máy chính bao gồm: |
|  | - Máy nén khí (loại không dầu): 01 cái |
|  | - Máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái |
|  | - Giấy in nhiệt: ≥ 10 cuộn |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng kỹ thuật |
| 1.1 | Máy chính |
|  | Máy tiệt trùng hơi nước 01 cửa, dung tích ≥ 300 lít |
|  | Khoảng nhiệt độ có thể cài đặt: đáp ứng từ 115oC đến 135oC |
|  | Nhiệt độ tiệt trùng Chu trình tiêu chuẩn: đáp ứng 121oC và 134oC |
|  | Khoảng cài đặt thời gian tiệt trùng hoặc sấy: 0 – 99 phút |
|  | Chu trình tiêu chuẩn: ≤ 55 phút/ chu kỳ |
|  | Có đèn chỉ báo quy trình hoạt động hiện tại để nhận biết trạng thái hoạt động từ xa gồm: chỉ bảo trạng thái nguồn, chuẩn bị, vận hành, hoàn thành, cảnh báo lỗi. |
|  | Có cổng kết nối, lưu trữ thông tin. |
|  | Có lớp vật liệu cách nhiệt |
|  | Nhiệt độ và áp suất của buồng được theo dõi liên tục trong quá trình khử trùng, nhiệt độ hiển thị trên màn hình. |
|  | Vỏ ngoài máy được chế tạo bằng thép không gỉ 304L hoặc tương đương trở lên |
| 1.2 | Buồng hấp |
|  | Dung tích buồng: ≥ 300 lít |
|  | Chất liệu: chất liệu thép không gỉ 304L hoặc tương đương trở lên |
|  | Cấu trúc thân máy: 2 lớp |
|  | Áp suất tối đa: ≥ 2.7 Bar |
| 1.3 | Cửa nồi hấp |
|  | Cửa đơn |
|  | Chất liệu: chất liệu thép không gỉ 304L hoặc tương đương trở lên |
| 1.4 | Hệ thống bơm chân không |
|  | Tích hợp trong hệ thống |
|  | Bơm hai cấp |
|  | Độ chân tuyệt đối: < 60 mBar |
| 1.5 | Bộ phận tạo hơi nước (nồi hơi) |
|  | Toàn bộ thiết bị được tích hợp theo máy. |
|  | Chất liệu: chất liệu thép không gỉ 304L hoặc tương đương trở lên |
|  | Công suất: ≥ 30kW (≥ 35 kg/h) |
|  | Áp suất động: Từ 0,3 đến 0,5 Mpa (3 Bar - 5 Bar) |
| 1.6 | Bộ phận điều khiển |
|  | Màn hình ≥ 5 inch, cảm ứng, màu hoặc tương đương, có cổng kết nối. |
|  | Yêu cầu phải có bộ điều khiển (VD: hệ điều khiển PLC, hoặc hệ khác tương thích) (do một số máy có màn hình, không có vi xử lý – chỉ hiển thị không điều khiển) |
|  | Thiết lập được tối thiểu các thông số: thời gian tiền nhiệt, nhiệt độ tiệt trùng, thời gian tiệt trùng và thời gian sấy |
|  | Màn hình hiển thị các cảnh báo lỗi: cảnh báo khí nén, cảnh báo nhiệt độ cao, cảnh báo cấp khí, cảnh báo xả khí, cảnh báo cấp hơi nước, kiểm tra chân không/cảnh báo chân không, cảnh báo nhiệt độ lớp vỏ, cảnh báo mở cửa hoặc cửa chưa siết chặt, ... |
|  | Hiển thị biểu đồ chu trình hoạt động, các thông số cài đặt máy (nhiệt độ và áp suất). |
| 1.7 | Chương trình tiệt trùng, kiểm tra |
|  | Chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn: ≥ 04 chương trình, Các chương trình được cài đặt tự động. (Tối thiểu các chương trình: kim loại, Đồ vải, thủy tinh, cao su...) |
|  | Chương trình kiểm tra được cài đặt sẵn: ≥ 02 chương + Chương trình kiểm tra Bowie-Dick + Chương trình kiểm tra rò rỉ |
| 1.8 | Tính năng an toàn: |
|  | Có nút dừng khẩn cấp |
|  | Có chức năng cảnh báo lỗi, hiển thị báo lỗi trên màn hình và âm thanh báo động. |
|  | Có van an toàn cho buồng tiệt trùng |
|  | Cảm biến dừng hoạt động đóng/mở cửa nếu chưa hoàn tất thao tác khóa cửa. |
|  | Cơ chế mở cửa an toàn. |
| 2 | Máy đọc chỉ thị sinh học cho hấp hơi nước |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Thiết bị thuộc các nước nhóm G7. |
|  | Máy được thiết kế để ủ và đọc kết quả nhanh cho chỉ thị sinh học để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn hơi nước nhịệt độ cao bao gồm: |
|  | Máy đọc chỉ thị sinh học cho hấp ướt: 01 máy (máy chính) |
|  | Chỉ thị sinh học: ≥ 50 ống |
|  | Hướng dẫn sử dụng : 1 quyển |
|  | Nhiệt độ ủ khoảng: 55-60oC. |
|  | Thời gian báo kết quả âm tính hoặc dương tính (- / +): ≤ 60 phút. |
|  | Màn hình hiển thị thông báo kết quả. |
|  | Số lượng giếng ủ: ≥8 giếng. |
|  | Điện áp hoạt động: 100-240 VAC, 50/60 Hz. |
|  | Màn hình hiển thị thời gian chờ kết quả khi đang ủ. |
|  | Lưu trữ thông tin. |

# Máy phân tích tốc độ lắng máu tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | THÔNG TIN CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |
| 2 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện hoạt động 220V, 50/60Hz phù hợp với nguồn điện Bệnh viện |
| 4 | Thời hạn bảo hành ≥12 tháng |
| 5 | Nhóm nước sản xuất: G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |
| II | CẤU HÌNH CHUNG |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Máy in nhiệt: 01 cái |
| III | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| 1 | Phương pháp đo của máy áp dụng tương đương kết quả Westergren mm/h hoặc tốt hơn. |
| 2 | Loại ống mẫu: loại ống 1.28mm, ống EDTA cơ bản, ống EDTA chống đông máu, tương đương hoặc tốt hơn. |
| 3 | Công suất: ≥ 40 mẫu / giờ |
| 4 | Thời gian phân tích của máy: ≤ 60 phút. |
| 5 | Dải đo: từ ≤1 đến ≥120 mm/h |
| 6 | Cổng kết nối giao diện RS 232 trở lên |
| 7 | Khả năng tải mẫu: ≥ 10 ống/kênh đo |

# Máy gây mê giúp thở

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | - Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn cung cấp: 220V-240V ~ 50Hz |
|  | - Nhóm nước sản xuất: G7 hoặc Châu Âu |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 95 % |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị |
|  | - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy |
|  | - Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo |
|  | - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh |
|  | - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật liệu tiêu hao tối thiểu 8 năm sau khi hết thời gian bảo hành |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Máy gây mê kèm phụ kiện có thể tích hợp: |
|  | + Bộ dây nguồn khí: 01 bộ |
|  | + Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: 02 chiếc |
|  | + Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | + Bình bốc hơi SEVO: 01 bình |
|  | + Khối đo và theo dõi khí mê và CO2: 01 bộ |
|  | - Phụ kiện có thể sử dụng từ nhà sản xuất khác: |
|  | + Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần ≥ 01 chiếc |
|  | + Dây gây mê người lớn, sử dụng nhiều lần ≥ 01 chiếc |
|  | + Bóng bóp người lớn ≥ 01 chiếc |
|  | + Dây gây mê trẻ em, sử dụng nhiều lần ≥ 01 chiếc |
|  | + Bóng bóp trẻ em 1 lít ≥ 01 chiếc |
|  | + Phổi giả ≥ 01 chiếc |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Yêu cầu chung |
|  | - Sử dụng được cho bệnh nhân người lớn, trẻ em và sơ sinh |
|  | - Màn hình cảm ứng kích thước ≥ 15 inch |
|  | - Màn hình xoay độc lập với máy chính để điều chỉnh góc quan sát được |
|  | - Màn hình hiển thị đồng thời được ≥ 03 đồ thị dạng sóng |
|  | - Có van giới hạn áp lực điều chỉnh áp lực từ ≤ 6 đến ≥ 70 cmH2O |
|  | - Tổng thể tích hệ thống thở, bao gồm cả bình hấp thụ CO2 ở chế độ thở máy ≤ 3.1L |
|  | - Lưu lượng khí được hiển thị trên màn hình chính |
|  | - Dải lưu lượng khí sạch/khí tươi của Oxy điều chỉnh từ ≤ 100 mL/phút đến ≥ 15 L/phút |
|  | - Dải lưu lượng khí sạch/khí tươi của khí nén (Air) điều chỉnh từ ≤ 100 mL/phút đến ≥ 15 L/phút |
|  | - Bình hấp thụ CO2 có sức chứa trong phạm vi ≤ 1.5L |
|  | - Cổng thải khí mê thừa AGSS cắm được vào hệ thống thải khí trung tâm của bệnh viện |
|  | - Lắp đồng thời được ≥ 02 bình bốc hơi. |
|  | - Có chức năng kiểm tra rò rỉ khí của bình bốc hơi |
|  | - Hệ thống cung cấp khí Oxy phụ trợ có dải điều chỉnh từ 0 đến ≥ 10 L/phút. |
|  | - Có hệ thống thoát khí phụ trợ tích hợp (ACGO) |
|  | - Pin dự phòng dùng được ≥ 90 phút. |
|  | - Xe đẩy tích hợp với máy chính có bánh xe có thể di chuyển |
|  | Khối đo khí mê và EtCO2 |
|  | - Đo được các loại khí mê, CO2 (EtCO2, FiCO2); O2 (EtO2. FiO2); N2O. |
|  | - Thông số đo khí CO2 bao gồm: |
|  | + Theo dõi EtCO2 và FiCO2 |
|  | + Dạng sóng CO2 |
|  | + Dải đo: từ 0 đến ≥ 10% |
|  | + Thay đổi được cảnh báo cao/thấp EtCO2 và FiCO2 |
|  | Độ chính xác : ± (≤ 0.43 vol% + 8% rel.) hoặc ± ≤ 2 mmHg hoặc ± ≤ 10% giá trị đọc |
|  | - Thông số đo khí O2 |
|  | + Cảm biến O2 sử dụng công nghệ thuận từ hoặc công nghệ không suy giảm tuổi thọ khác |
|  | + Theo dõi nồng độ EtO2 |
|  | + Nồng độ FiO2 |
|  | + Dải đo: từ 0 đến ≥ 100% |
|  | - Thông số đo thuốc mê (AA) bao gồm: |
|  | + Dải đo Isoflurane từ 0 đến ≥ 5% |
|  | + Dải đo Sevoflurane từ 0 đến ≥ 8% |
|  | + Dải đo Desflurane từ 0 đến ≥ 15% |
|  | + Hiển thị được dạng sóng của khí mê |
|  | + Hiển thị được thông số MAC |
|  | + Phát hiện được hỗn hợp khí |
|  | + Có thể điều chỉnh được giới hạn cảnh báo cao-thấp EtAA và FiAA |
|  | + Độ chính xác: ± ≤ 1% hoặc ± ≤ (0.2 vol%+15% đọc/tương đối) |
|  | Yêu cầu về chức năng thiết bị |
|  | - Cấp O2 nhanh từ ≤ 25 đến ≥ 50 L/phút |
|  | - Có chức năng bù rò khí hệ thống |
|  | - Có chế độ kiểm soát bằng tay (Manual) |
|  | - Có chế độ kiểm soát thể tích (VCV) có tính năng bù thể tích khí lưu thông |
|  | - Có chế độ kiểm soát áp lực (PCV) hoặc tương đương |
|  | - Có chế độ kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích (PCV-VG) |
|  | - Có chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát thể tích (SIMV VC) |
|  | - Có chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực (SIMV PC) |
|  | - Có chế độ thở hỗ trợ áp lực với dự phòng ngừng thở |
|  | - Thể tích khí lưu thông Vt: ≤ 5 đến ≥ 1500mL |
|  | - Dải thông khí phút: ≤ 0.5 đến ≥ 60 L/phút |
|  | - Dải áp lực hít vào từ ≤ 5 đến ≥ 60 cmH2O |
|  | - Dải giới hạn áp lực từ ≤ 15 đến ≥ 100 cmH2O |
|  | - PEEP từ ≤ 4 đến ≥ 30 cmH2O |
|  | - Tần số thở từ ≤ 5 đến ≥ 100 nhịp/phút |
|  | - Tỷ lệ I:E từ ≥ 2:1 đến ≤ 1:8 |
|  | - Thời gian hít vào từ ≤ 0.5 đến ≥ 5 giây |
|  | - Độ nhạy trigger dòng từ ≤ 0.2 đến ≥ 10 L/phút hoặc độ nhạy trigger áp lực từ ≤ -20 đến ≥ 0 cmH2O |
|  | - Ngưỡng ngắt kỳ thở vào từ ≤ 5 đến ≥ 70% |
|  | - Thời gian ngưng kỳ thở vào từ ≤ 5 đến ≥ 30% |
|  | Yêu cầu về các thông số theo dõi |
|  | - Thông khí phút từ ≤ 0.5 đến ≥ 60 L/phút |
|  | - Thể tích khí lưu thông từ ≤ 5 đến ≥ 2000 ml |
|  | - Áp lực từ ≤ -20 đến ≥ 120 cmH2O |
|  | Yêu cầu về chức năng cảnh báo an toàn |
|  | - Thông khí phút (VE) thấp và cao |
|  | - Báo động ngừng thở |
|  | - Áp lực thấp và cao |
|  | - Nồng độ % FiO2 thấp và cao |

# Đèn khe khám mắt (Kính sinh hiển vi)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | THÔNG TIN CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện hoạt động 220V, 50/60Hz phù hợp với nguồn điện của Bệnh viện |
| 4 | Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 5 | Máy chính có xuất xứ thuộc các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |
| 6 | Thiết bị phải có ít nhất một giấy chứng nhận lưu hành tự do tại các nước thuộc liên minh châu Âu hoặc nhóm G7 |
| II | CẤU HÌNH CHUNG |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây nguồn: 01 cái |
| 3 | Tập giấy cài tỳ cằm: 01 tập |
| 4 | Khăn che bụi: 01 cái |
| 5 | Camera chính hãng sản xuất, đồng bộ với máy chính: 01 cái |
| 6 | Máy tính: 01 bộ |
| 7 | Bàn phím, chuột đi kèm: 01 bộ |
| 8 | Phần mềm: 01 bộ |
| 9 | Bàn để cả hệ thống gồm đèn khe và màn hình: 01 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ |
| III | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| 1 | -Thấu kính: |
|  | Có 2 thị kính với độ phóng đại ≥ 12.5x |
|  | Có ≥ 5 mức phóng đại dạng xoay, mức điều chỉnh: |
|  | - Điều chỉnh nhỏ nhất: ≤ 6,4x, trường nhìn tương ứng ≥ 35mm |
|  | - Phóng đại tối đa: ≥ 40x, trường nhìn tương ứng ≤ 6 mm |
|  | Dải điều chỉnh thị kính ≥ ±7D |
| 2 | -Nguồn sáng: |
|  | Khoảng cách đồng tử: ≤ 55mm – ≥ 75mm |
|  | Loại nguồn sáng LED |
|  | Độ dài khe: điều chỉnh liên tục tối đa ≥14mm |
|  | Độ rộng khe: điều chỉnh liên tục tối đa ≥14mm |
|  | Phin lọc tối thiểu bao gồm: xanh lam, lọc loại bỏ sắc đỏ, lọc hấp thụ nhiệt |
| 3 | - Phạm vi di chuyển: |
|  | Thiết bị có phạm vi di chuyển lên xuống tối đa ≥ 30mm |
|  | Thiết bị có phạm vi di chuyển trái phải tối đa ≥ 100mm |
|  | Thiết bị có phạm vi di chuyển trước sau tối đa ≥ 100mm |
|  | Điều chỉnh nâng hạ tỳ cằm tối đa ≥ 80mm |
| 4 | Có khả năng xuất dữ liệu hình ảnh và kết nối với các thiết bị ngoại vi khác liên thông với phần mềm quản lý bệnh án điện tử. |
| 5 | Camera kỹ thuật số: |
|  | - Chính hãng sản xuất. |
|  | - Kết nối tương thích với kính sinh hiển vi |
|  | - Độ phân giải ≥ 5MP |
| 6 | Máy tính: |
|  | - Màn hình máy tính LCD hoặc LED; OLED |
|  | - Màn hình có kích thước ≥ 24 inches |
|  | - Độ phân giải màn hình: 1920x1080 Pixels hoặc cao hơn |
|  | - Tần số quét màn hình: ≥ 144Hz |
|  | - Có phần mềm hiển thị và xử lý ảnh, kết nối tương thích với camera |

# Xe băng ca bệnh nhân nằm đa năng

| STT | CẤU HÌNH YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Thông tin chung |
| 1 | Năm sản xuất: 2025 trở về sau mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành ≥12 tháng |
| II | Cấu hình chung |
| 1 | Băng ca : 01 cái |
| 2 | Cây truyền dịch có thể thay đổi độ cao |
| 3 | Nệm lót có dây ràng bệnh nhân |
| 5 | Giá treo chai oxy |
| III | Thông số và tính năng kỹ thuật |
| 1 | Bánh xe |
|  | 04 bánh xe với hệ thống khóa trung tâm |
|  | 01 bánh xe điều hướng dưới gầm |
|  | Đường kính bánh xe ≥150mm |
| 2 | Hệ thống điều chỉnh độ cao |
|  | Có thể điều chỉnh độ cao bằng tay quay hoặc tính năng tương đương |
|  | Tay quay được làm bằng thép không gỉ |
| 3 | Thước đo góc |
|  | Tối thiểu có 2 thước đo góc được lắp đặt dưới phần tựa lưng để hiển thị góc |
| 4 | Thanh chắn |
|  | - Thanh chắn 2 bên bảo vệ bệnh nhân, có thể hạ tự động xuống vị trí thấp nhất và khoá tự động ở vị trí cao nhất |
|  | - Có khe dạng chữ T hoặc tương đương giúp các đường ống dẫn lưu đi qua thanh chắn |
|  | Kích thước thanh chắn hai bên: Dài ≥1120mm x Rộng ≥275mm |
| 5 | Vật liệu |
|  | - Khung được làm bằng thép hoặc tương đương |
|  | - Bề mặt băng ca được làm bằng nhựa ABS hoặc PP hoặc tương đương |
| 6 | Tựa lưng |
|  | Góc điều chỉnh phần lưng từ 0° đến ≥65° |
|  | Điều chỉnh tựa lưng bằng lò xo khí |
| 7 | Cây truyền dịch |
|  | Cây truyền dịch bằng thép không gỉ |
|  | Có thể thay đổi độ cao |
|  | Tải trọng ≥5kg |
| 8 | Kích thước |
|  | Kích thước tổng thể: Dài ≥2060mm(L) Rộng ≥680mm(W) |
|  | Kích thước tấm băng ca: Dài ≥1900mm(L) Rộng ≥648mm(W) |
|  | Điều chỉnh chiều cao từ ≤570mm đến ≥860mm |
| 9 | Tải trọng ≥175kg |