Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 2: Mua sắm thiết bị cho trung tâm Huyết học truyền máu)

## 1. Máy ly tâm lạnh túi máu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Máy ly tâm lạnh túi máu: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Rotor văng: 01 cái |
|  | Bucket/ Xô đựng máu tiêu chuẩn: ≥ 01 bộ |
|  | Adapter phù hợp với túi máu thể tích ≥ 250ml Adapter ≥ 2 bộ, có 2 loại adaper có kích thước khác nhau |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị dùng để ly tâm lạnh túi máu, phân tách các thành phần máu phục vụ cho truyền máu. |
|  | Hiển thị các thông số về tốc độ, thời gian, nhiệt độ |
|  | Các chế độ điều khiển hiển thị màn hình |
|  | Bộ nhớ: ≥ 50 chương trình |
|  | Phát hiện trạng thái mất cân bằng |
|  | Hiển thị các trạng thái hoạt động của máy |
|  | Hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh |
|  | Phát hiện bất thường trong quá trình vận hành máy: nhiệt độ và quá tốc độ |
|  | Tốc độ ly tâm: ≥ 4000 rpm |
|  | Lực ly tâm ≥ 5100 xg |
|  | Dung tích ≥ 12 túi máu |
|  | Dải cài đặt thời gian và chỉ thị: từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 h 59 phút. |
|  | Dải điều chỉnh nhiệt độ: từ ≤ -9°C đến ≥ 40°C |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Máy ly tâm ống nghiệm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS hoặc tương đương |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Máy ly tâm ống nghiệm: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Rotor và Adapter: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Buồng ly tâm bằng thép không gỉ |
|  | Có thể điều chỉnh tốc độ ly tâm và thời gian ly tâm |
|  | Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian |
|  | Có thể lắp rotor văng và rotor góc |
|  | Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, không cân bằng |
|  | Tắt máy khi rotor mất cân bằng |
|  | Có chức năng mở khóa khẩn cấp |
|  | Có âm báo kết thúc chu trình |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 6000 vòng/phút |
|  | Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 2000 x g |
|  | Số lượng ống trên rotor: ≥ 60 x 5ml |
|  | Thời gian ly tâm: điều chỉnh được tối đa ≥ 99 phút hoặc liên tục |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Máy ly tâm nhỏ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Máy ly tâm: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Rotor: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có khả năng ly tâm ống chứa mẫu bệnh phẩm thể tích 5ml |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa ≥ 5000 vòng/phút |
|  | Lực ly tâm tối đa ≥ 2000 xg |
|  | Khả năng ly tâm tối đa nằm trong khoảng ≥ 8 - ≤ 12 ống |
|  | Trọng lượng máy ≤ 15kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 4. Tủ bảo quản HTTĐL và tủa lạnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Thân tủ chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích: ≥ 650 lít |
|  | Kiểu tủ đứng |
|  | Có cảnh báo tối thiểu: nhiệt độ, mở cửa |
|  | Khoảng nhiệt độ cài đặt: từ ≤ -35°C đến ≥ -20°C |
|  | Có màn hình hiển thị nhiệt độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 5. Tủ bảo quản KHC

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Thân tủ chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ |
|  | Khay nhựa định vị túi máu theo chiều dọc/ Khay đựng túi máu: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kiểu tủ đứng |
|  | Dung tích: ≥ 400 lít |
|  | Khoảng nhiệt độ cài đặt: ≤ 3⁰C đến ≥ 5⁰C độ C |
|  | Có cảnh báo tối thiểu: nhiệt độ, mở cửa |
|  | Cửa tủ làm bằng vật liệu trong suốt |
|  | Có màn hình hiển thị nhiệt độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 6. Tủ lưu mẫu bệnh phẩm/ hóa chất

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ chính: 01 cái |
|  | Ngăn để mẫu ≥ 5 ngăn |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kiểu tủ đứng, tủ mát |
|  | Dung tích: ≥ 300 lít |
|  | Phạm vi nhiệt độ điều chỉnh: từ ≤2°C - ≥8°C |
|  | Cửa tủ làm bằng vật liệu trong suốt |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 7. Máy ép thường

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn ép: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bàn ép bán tự động hoặc thủ công |
|  | Phù hợp với các loại túi máu 250-500ml |
|  | Bàn ép có tấm ép từ vật liệu dạng trong suốt |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 8. Máy ép điện tử

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Thân máy: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống tách thành phần máu tự động từ túi máu toàn phần, có chức năng phân tách các thành phần máu: hồng cầu, huyết tương |
|  | Hệ thống phù hợp với nhiều loại túi máu trên thị trường (tiêu chuẩn/ đỉnh đỉnh và đỉnh đáy) |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Tích hợp các cảm biến trên hệ thống máy theo dõi quá trình hoạt động |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 9. Máy hàn dây

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kích thước trong khoảng: Chiều rộng: 50 - 70 mm Chiều cao: 150 - 250mm Chiều dài: 350 - 400mm |
|  | Trọng lượng: ≤ 5kg |
|  | Thời gian hàn: ≤ 2 giây |
|  | Có thể kết nối được nhiều máy với nhau, tối thiểu 5 máy |
|  | Có đèn hiển thị tiến trình hàn |
|  | Có khả năng phát hiện ống |
|  | Nắp đầu hàn dây dễ dàng tháo ra và vệ sinh |
|  | Có khả năng sử dụng với ống đường kính lên đến ≥ 5.9 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 10. Kìm vuốt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Kìm vuốt dây túi máu: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: nhôm/ hợp kim nhôm/ thép không gỉ |
|  | Thiết kế thuận tiện thao tác tay |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 11. Cân thăng bằng ly tâm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cân điện tử, sử dụng 2 bộ cảm biến độc lập |
|  | Phạm vi đo: 0 - ≥ 2500 g |
|  | Hiển thị trực quan, dễ dàng so sánh giữa 2 vật thể |
|  | Đèn hiển thị trạng thái cân bằng hoặc mất cân bằng |
|  | Độ chính xác: ≤ ± 2g |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 12. Máy đông lạnh nhanh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Máy đông lạnh nhanh: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng để đông lạnh huyết tương điều chế chế phẩm máu |
|  | Tủ có khả năng đông nhanh ≥ 48 túi chứa huyết tương (từ 200ml trở lên) trong 01 lượt. |
|  | Nhiệt độ làm đông tối thiểu ≤ - 70°C |
|  | Thời gian làm lạnh đến ≤ (-30) độ C (có tải hoặc không tải) ≤ 75 phút |
|  | Kết cấu trong và ngoài tủ: vật liệu thép không gỉ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 13. Hệ thống bảo quản tiểu cầu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống bảo quản tiểu cầu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: - Máy lắc: 01 cái - Tủ bảo quản: 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích lưu trữ: ≥ 96 túi |
|  | Tốc độ chuyển động: ≤ 40 - ≥ 55 chu kỳ/phút (hoặc vòng/phút) |
|  | Giá đặt túi tiểu cầu dạng ngăn kéo |
|  | Nhiệt độ tủ bảo quản có tối thiểu mức 22 °C +/- 2 °C. |
|  | Tủ bảo quản có cửa trong suốt |
|  | Có màn hình hiển thị nhiệt độ |
|  | Tự động dừng lắc khi mở cửa tủ |
|  | Có pin dự phòng, pin sạc, thời lượng ≥ 12 giờ |
|  | Có tối thiểu các cảnh báo cửa mở, hoạt động máy lắc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 14. Monitor theo dõi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: Monitor theo dõi bệnh nhân: 01 cái |
|  | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhịp thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp không xâm lấn |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. |
|  | Tuân thủ chuẩn an toàn IEC |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Màn hình cảm ứng ≥ 12 inches |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp. |
|  | Dải đo ECG: từ ≤ 30 nhịp/phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. |
|  | Phát hiện nhịp trong khoảng: từ ≤ 2 đến ≥ 700 mV |
|  | Độ rộng xung: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 ms |
|  | Dải tần số phản hồi: |
|  | Chế độ chẩn đoán: từ ≤ 0.05 đến ≥ 145 Hz |
|  | Nhịp thở |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút |
|  | Điều chỉnh báo động ngừng thở |
|  | Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) |
|  | Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. |
|  | Dải đo SpO2 từ ≤ 1% đến 100% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương |
|  | Dải đo huyết áp không xâm lấn: |
|  | Tâm thu |
|  | Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg" |
|  | Tâm trương: |
|  | Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg" |
|  | Thời gian đo ≤ 160 giây |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
|  | Nhiệt độ |
|  | Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C |
|  | Bước nhảy: ≤ 0,1 độ C |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 15. Ghế hiến tiểu cầu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Ghế hiến tiểu cầu kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tổng chiều dài của ghế: tối thiểu ≥ 2m, Chiều rộng tối thiểu ≥ 65cm |
|  | Tay vịn có thể điều chỉnh được |
|  | Tải trọng: ≥ 135 kg |
|  | Có thể điều chỉnh các tư thế ngồi, nằm |
|  | Đạt chuẩn IEC 60601 |
|  | Bánh xe có khóa |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 16. Tủ an toàn sinh học cấp II A2

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Đạt tiêu chuẩn hoặc tuyên bố phù hợp CE/hoặc chứng chỉ TUV |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Thân tủ chính: 01 cái |
|  | Chân đế tủ: 01 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 bộ |
|  | Đèn LED: 01 cái |
|  | Đèn UV: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II loại A2 |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Chiều dài khoang làm việc ≥ 1.5m |
|  | Thân tủ: làm bằng thép |
|  | Màng lọc với hiệu suất lọc ≥ 99.995% đối với hạt kích thước ≤ 0.3 µm |
|  | Bề mặt làm việc: thép không gỉ |
|  | Tốc độ khí trung bình: |
|  | Dòng khí vào ≥ 0.45 m/s |
|  | Dòng khí xuống/tầng ≥ 0.32 m/s |
|  | Tiêu chuẩn an toàn EN12469 và IEC 61010/ EN 61010 |
|  | Độ ồn ≤ 65 dB |
|  | Báo động bằng âm thanh hoặc ánh sáng đèn/hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 17. Cân, lắc túi máu liên tục

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính : 01 cái |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống cân lắc túi máu hỗ trợ thực hiện hiến máu |
|  | Bộ lắc hoạt động trong thời gian lấy máu |
|  | Có thể cài đặt được thể tích lấy máu tối đa ≥ 550ml |
|  | Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương. |
|  | Có đầu đọc mã vạch (barcode) |
|  | Có khả năng cảnh báo bằng hình ảnh hoặc âm thanh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 18. Hệ thống cảnh báo nhiệt độ bằng hình ảnh, âm thanh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo nhiệt độ: 01 hệ thống |
|  | Đầu dò hoặc kết nối cảm biến nhiệt độ: ≥12 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phạm vi đo nhiệt độ trong khoảng ≤ -30 ℃ đến ≥ 50 ℃ |
|  | Độ chính xác: ≤ ± 0.5 ℃ trong khoảng nhiệt ≤ -20 ℃ đến ≥ 40 ℃ |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh và qua tin nhắn/gọi điện/email/app di động khi nhiệt độ vượt hoặc thấp hơn mức cài đặt cho phép |
|  | Truy cập vào dữ liệu ở mọi nơi có kết nối internet thông qua: máy tính, điện thoại,... |
|  | Có khả năng lưu trữ dữ liệu |
|  | Có màn hình hiển thị giá trị đo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |