Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 7: Mua sắm thiết bị chuyên khoa Răng hàm mặt)

1. Máy chụp X-quang răng và phụ kiện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: Máy chụp X-quang răng: 01 bộ |
|  | Sensor chụp toàn hàm: 01 bộ |
|  | Phụ kiện chụp toàn hàm: 01 cái |
|  | Phần mềm cho máy: 01 bộ |
|  | Máy tính: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Thông số tủ phát và bóng đèn x-quang |
|  | Điện áp chụp: tối thiểu ≤ 60 kV, tối đa ≥ 85 kV |
|  | Dòng chụp: ≤ 4mA đến ≥ 15 mA |
|  | Tần số ≥ 120 kHz |
|  | Tiêu điểm của bóng phát ≤ 0,5 mm |
|  | Lọc tia X: ≥ 2,5 mm Al |
| 2 | Thông số chụp toàn cảnh |
|  | Cảm biến: CMOS |
|  | Trường ảnh ≥ 6 x 130 mm |
|  | Thang xám ≥ 12 bit |
|  | Độ phóng đại ≥ 1,2 (± 10%) |
|  | Thời gian chụp: Tùy theo chương trình được chọn ≤ 13 giây |
|  | Các tùy chọn hình thái bệnh nhân: |
|  | Tùy chọn kích thước bệnh nhân: người lớn và trẻ em |
|  | Tùy chọn hình dáng cung răng |
|  | Các chương trình chụp: toàn cảnh đầy đủ, toàn cảnh phần đoạn, xoang hàm, TMJ (khớp thái dương hàm) mặt bên x2, TMJ (khớp thái dương hàm) mặt bên x4, 2D |
| 3 | Phần mềm đi kèm |
|  | Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh nha khoa CBCT, chụp toàn cảnh, chụp sọ mặt, chụp X-quang chóp kỹ thuật số,… cho phép quản lý và truy cập thông tin nhiều loại hình ảnh khác nhau của cùng một bệnh nhân |
|  | Phần mềm cho phép người sử dụng điều chỉnh các thông số ảnh như độ sáng, độ tương phản, cắt hình, xoay hình, đo đạc, chèn chú thích. |
|  | Có bộ lọc hình ảnh hoặc chỉnh sửa tăng cường chất lượng ảnh |
|  | Phần mềm có sẵn chức năng kết nối PACS theo chuẩn DICOM |
|  | Phần mềm cho phép thực hiện các thao tác truy xuất hoặc nhập dữ liệu |
| 4 | Máy trạm và màn hình: Yêu cầu hệ thống máy tính tối thiểu |
|  | CPU: Intel Core i5-9500 thế hệ thứ 9, 6 lõi (tần số cơ bản 3 GHz, lên tới 4,4 GHz với Công nghệ Intel® Turbo Boost) hoặc tương đương |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 4 GB để cài đặt phần mềm, ≥ 250 GB chỗ trống để sử dụng phần mềm |
|  | Card đồ họa |
|  | Màn hình: Độ phân giải màn hình ≥ 1280 x 1024 |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên. |
|  | Kết nối mạng |
|  | Ổ ghi đĩa CD/DVD |
|  | Chuột và bàn phím |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Máy cấy ghép implant

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |
|  | Máy cấy Implant kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bộ điều khiển: 01 bộ |
|  | Micromotor: 01 bộ |
|  | Bàn đạp điều khiển không dây: 01 bộ |
|  | Màn hình LCD có bảng điều khiển: 01 cái |
|  | Tay khoan: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ điều khiển |
|  | Tốc độ bơm ≥ 75 mL/phút |
|  | Chương trình ≥ 8 chương trình |
| 2 | Micromotor |
|  | Tốc độ tối thiểu ≤ 300 vòng/phút, tối đa ≥ 40.000 vòng/phút |
| 3 | Bàn đạp điều khiển không dây |
|  | Tích hợp các chức năng kiểm soát tốc độ khoan |
|  | Được kết nối với bộ điều khiển chân không dây |
| 4 | Màn hình LCD kèm bảng điều khiển (tích hợp hoặc tách rời bộ điều khiển) |
|  | Màn hình LCD kèm bảng điều khiển |
|  | Có thể được điều chỉnh mức độ sáng. |
| 5 | Tay khoan |
|  | Tỉ lệ truyền ≥ 20:1 |
|  | Mô-men xoắn tối đa ≥ 80 Ncm |
|  | Tốc độ tối đa ≥ 2.000 vòng/phút |
|  | Tay khoan có thể hấp tiệt trùng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Máy điều trị nội nha và định vị chóp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy điều trị nội nha và định vị chóp kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
|  | - Motor nội nha tích hợp bộ định vị chóp: 01 bộ |
|  | - Tay khuỷu: 01 cái |
|  | - Giá đỡ tay: 01 cái |
|  | - Bộ sạc đa năng: 01 bộ |
|  | - Bộ phụ kiện 01 bộ (bao gồm: cáp, kẹp/móc) |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có chức năng hiệu chuẩn |
|  | Màn hình hiển thị cảm ứng hoặc LCD |
|  | Hiển thị màu sắc để cảnh báo khi định vị chóp |
|  | Vị trí tay cầm có thể điều chỉnh 360 độ |
|  | Pin Lithium – ion |
|  | Sạc đầy chỉ trong thời gian < 2 giờ |
|  | Motor có thể chỉ chạy bằng pin hoặc có thể vừa sạc vừa sử dụng |
|  | Phạm vi momen xoắn: tối thiểu ≤ 0.2 N.cm và tối đa ≥ 5.0 N.cm |
|  | Phạm vi tốc độ: tối thiểu ≤ 100 vòng/ phút và tối đa ≥ 1000 vòng/ phút |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |