Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 9: Mua sắm thiết bị chuyên khoa Hô hấp)

## 1. Máy thở BiPAP nhỏ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 cái |
|  | Bộ phận làm ấm làm ẩm: 01 bộ |
|  | Bộ nguồn: 01 bộ |
|  | Dây ống thở (dùng nhiều lần ): 01 cái |
|  | Miếng lọc khí: 05 cái |
|  | Mặt nạ thở không xâm nhập (dùng nhiều lần): 01 cái |
|  | Túi đựng máy: 01 cái |
|  | Thẻ nhớ SD (hoặc USB): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thông số áp lực cài đặt trong khoảng: từ ≤ 5 đến ≥ 40 cmH2O |
|  | Tần số thở điều chỉnh trong khoảng: từ ≤ 5 đến 60 ≥ nhịp/phút |
|  | Thể tích khí lưu thông Vt trong khoảng: từ ≤ 100 đến ≥ 2000 ml |
|  | Có công nghệ bù rò khí trong điều trị |
|  | Các chế độ thở tối thiểu hoặc tương đương gồm: CPAP, thở hỗ trợ áp lực, thở tự nhiên, đảm bảo thể tích hỗ trợ áp lực hoặc hỗ trợ áp lực cài thể tích mục tiêu |
|  | Chức năng điều chỉnh Độ nhạy trigger |
|  | Có khả năng kết nối để cung cấp nguồn Oxy ≥ 15 lít/phút |
|  | Các hiển thị trên màn hình: dạng đồ thị hoặc thông số hoặc biểu tượng: áp lực, thể tích khí lưu thông, tần số thở, thể tích phút, rò rỉ |
|  | Các cảnh báo tối thiểu gồm: áp lực vượt ngưỡng, tần số thở cao, ngưng thở, thông khí phút thấp, bệnh nhân không kết nối hoặc hở dây thở |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Máy đo FeNO

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: |
| 1 | Hệ thống máy chính: |
|  | Máy chính: 1 cái |
| 2 | Phụ kiện đồng bộ đi kèm |
|  | Dây đo NO: 1 cái |
|  | Dây đo NO khoang mũi: 1 cái |
|  | Dây đo hô hấp ký: 1 cái |
|  | Lọc khuẩn đo FeNO dùng 01 lần: 100 cái |
|  | Lọc khuẩn đo hô hấp dùng 01 lần: 100 cái |
|  | Máy tính và phần mềm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT |
|  | Thông số đo: |
|  | - Đo FeNO phế quản ở lưu lượng chuẩn (50 ml/s) |
|  | - Có chế độ đo đối với trẻ em |
|  | - Đo hô hấp ký |
|  | Thông số kỹ thuật |
|  | - Cảm biến lưu lượng cho NO |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | + Khoảng đo lường: từ 0 đến ≥ 0.5 l/s |
|  | - Cảm biến lưu lượng cho đo phế dung |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | Cảm biến áp suất |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | + Tiêu chuẩn khí gas: khí NO khoảng đo lường từ 0 đến ≥ 5000 ppb, sai số ± ≤ 3% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Máy đo chức năng hô hấp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cảm biến đo chức năng hô hấp: 01 bộ |
|  | Chương trình đo chức năng hô hấp: 01 bộ |
|  | Bơm (hoặc xi lanh) hiệu chỉnh máy cỡ 3 lít: 01 cái |
|  | Lọc khuẩn: 50 cái |
|  | Kẹp mũi: 03 cái |
|  | Phụ kiện |
|  | Máy vi tính để bàn: 01 bộ |
|  | Máy in laser đen trắng: 01 cái |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 cái |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kết nối trực tiếp với máy tính |
|  | Các tests thực hiện tối thiểu bao gồm: FVC, SVC, MVV, Đánh giá (hoặc so sánh) trước và sau dùng thuốc |
|  | Độ chính xác thể tích: ≤ 3% hoặc ≤ 100ml |
|  | Thang đo lưu lượng: ≥ ± 14 L/giây |
|  | Đạt chuẩn an toàn IEC/EN hoặc tương đương |
|  | Số thông số hít vào và thở ra ≥ 35 |
|  | Phương pháp đo hô hấp Fleisch hoặc Lilly |
|  | Phương trình dự đoán GLI |
|  | Máy vi tính cấu hình tối thiểu (hoặc tương đương) bao gồm: |
|  | Vi xử lý Intel Core I5, màn hình ≥ 21 inch, ≥ 4 GB Ram, ổ cứng SSD ≥ 500 GB, chuột và bàn phím |
|  | Máy in laser đen trắng giấy A4, tốc độ in ≥ 18 trang/phút |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 4. Máy đo đa ký giấc ngủ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | 1. Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái |
|  | Bộ kết nối đo điện não: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo điện cơ: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo hô hấp: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo oxy máu – nhịp tim: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối tín hiệu trung tâm: 01 bộ |
|  | Phần mềm ghi và phân tích: 01 bộ |
|  | Hộp đựng máy hoặc: 01 cái |
|  | Bộ vật tư: 03 bộ |
|  | 2. Phụ kiện: |
|  | Bộ camera |
|  | Camera: 01 cái |
|  | Bộ nguồn: 01 cái |
|  | Bộ máy vi tính & máy in |
|  | CPU xử lý: 01 cái |
|  | Màn hình LCD: 01 cái |
|  | Bàn phím & Chuột: 01 bộ |
|  | Máy in laser: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | a) Mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ: |
|  | Máy đo đa ký giấc ngủ dùng để đánh giá/ hỗ trợ chẩn đoán rối loạn giấc ngủ |
|  | Máy dùng các cảm biến để đo các tín hiệu sinh lý tối thiểu có: điện não, điện cơ, điện tim, cử động hô hấp, oxy máu, nhịp tim, tư thế... |
|  | Có phần mềm phân tích để tạo báo cáo/ truy xuất thông tin |
|  | b) Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Máy đo đa ký giấc ngủ: |
|  | Bộ nhớ tích hợp trong máy ≥ 1 GB, thời gian ghi ≥ 12 giờ (hoặc kết nối trực tiếp đồng thời lưu dữ liệu trên máy tính) |
|  | Có màn hình hiển thị thông tin hoặc hiển thị thông tin trên máy tính |
|  | Kênh tín hiệu: |
|  | Có ≥ 10 kênh tín hiệu đơn cực cho EOG và EEG |
|  | Có ≥ 3 kênh tín hiệu đơn cực cho EMG |
|  | Có ≥ 4 kênh tín hiệu lưỡng cực |
|  | Có kênh đo áp lực khí thở đường mũi hoặc mặt nạ |
|  | Có 2 kênh đo hô hấp từ Ngực và Bụng |
|  | Có kênh đo xung nhịp, dải đo từ ≤ 30 bpm đến ≥ 300 bpm |
|  | Có kênh đo SpO2: Độ chính xác (trong khoảng 80 - 100%) ≤ ± 2% |
|  | Có kênh đo âm thanh bằng Microphone hoặc thu âm bằng microphone của Camera |
|  | Có kênh đo tín hiệu tư thế và hoạt động từ cảm biến |
|  | Kết nối giữa máy đo và bộ đo SpO2 |
|  | Kết nối giữa máy đo và bộ kết nối để truyền tín hiệu máy đo và camera về máy tính |
|  | Phần mềm: |
|  | Phần mềm ghi tín hiệu và tự động phân tích, tự động tạo báo cáo |
|  | Phần mềm tạo sẵn các mẫu báo cáo |
|  | Yêu cầu tối thiểu của thiết bị phụ trợ |
|  | Điều khiển: có thể điều khiển bằng cơ học (dùng nút bấm trên máy) hoặc bằng phần mềm trên máy tính |
|  | Camera: |
|  | Loại camera: quay Ngày/Đêm |
|  | Cảm biến hình ảnh: Cảm biến CCD hoặc CMOS |
|  | Độ phân giải: ≥ 2560 x 1440 |
|  | Zoom kỹ thuật số: ≥ 16x |
|  | Tự động lấy nét: Có |
|  | Tích hợp: microphone |
|  | Máy tính & máy in, cấu hình tối thiểu gồm: |
|  | CPU: Core i5 |
|  | RAM: ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 1.000 GB |
|  | Màn hình LCD: ≥ 21 inch |
|  | Máy in: laser trắng đen, độ phân giải ≥ 600x600 dpi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 5. Máy đo đa ký hô hấp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II. | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
|  | Máy đo chính: 01 cái |
|  | Bộ kết nối đo hô hấp: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo SpO2 & nhịp tim: 01 bộ |
|  | Bộ kết nối đo điện cơ và điện tim: 01 bộ |
|  | Phần mềm ghi và phân tích: 01 bộ |
|  | Hộp đựng máy: 01 cái |
|  | Bộ vật tư: 03 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh – Việt: 01 bộ |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | a) Tính năng chung |
|  | Máy dùng các cảm biến để đo các tín hiệu sinh lý: lưu lượng khí thở, cử động hô hấp, oxy máu, nhịp tim, tư thế... |
|  | Có phần mềm phân tích để tạo báo cáo/ truy xuất thông tin |
|  | b) Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Máy đo đa ký hô hấp: |
|  | Bộ nhớ tích hợp trong máy hoặc sử dụng thẻ SD hoặc USB, dung lượng ≥ 512 MB, thời gian ghi ≥ 8 giờ |
|  | Máy đo dùng nguồn pin, thời lượng sử dụng tối đa ≥ 18 giờ |
|  | Có màn hình hiển thị thông tin |
|  | Có thể dùng cho trẻ em |
|  | Kênh đo: |
|  | Số kênh/tín hiệu ≥ 15 |
|  | Có kênh đo cử động hô hấp từ Ngực |
|  | Có kênh đo cử động hô hấp từ Bụng |
|  | Có kênh đo tiếng ngáy bằng Microphone hoặc cảm biến |
|  | Có kênh đo tư thế |
|  | Có kênh đo cử động ký |
|  | Có kênh đo áp lực khí thở |
|  | Có kênh đo SpO2, Nhịp tim, biểu đồ/ dữ liệu thể tích (plethysmography ) |
|  | Có kênh đo mở rộng: đo điện tim và điện cơ |
|  | Phần mềm: Phần mềm ghi tín hiệu và phân tích cho kết quả (tạo báo cáo/truy xuất thông tin) |
|  | c) Yêu cầu chi tiết của thiết bị |
|  | Thiết kế: để đeo trên người |
|  | Cảm biến: Microphone hoặc cảm biến đo ngáy/ thu âm, đo chuyển động, tư thế, đồng hồ (hiển thị thời gian). |
|  | Điều khiển: điều khiển bằng cơ học (dùng nút bấm trên máy/thao tác trên màn cảm ứng) hoặc bằng phần mềm trên máy tính |
|  | Hỗ trợ kết nối Bluetooth |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |