# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2025.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 16: Vật tư dùng trong tán sỏi thận, niệu quản, nội soi tiêu hóa

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Địa chỉ: 54 Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Nguồn vốn: Nguồn thu của bệnh viện.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Giao hàng nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện gói thầu. Giao hàng trong vòng ≤ 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đơn hàng của bệnh viện. Đối với trường hợp cấp cứu cần giao hàng gấp: hàng hóa giao đến tận kho bên mua trong vòng ≤ 12 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hợp lệ của Bên mua gởi bằng văn bản, thư điện tử, tin nhắn số.....)

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Yêu cầu nhà thầu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.

- Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn

(2) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.

(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.

(4) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng

(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.

(6) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;

(7) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất

(8) Các yếu tố tương đương khác (nếu có)

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa tương thích với các trang thiết bị hiện có tại Đơn vị sử dụng (Chỉ áp dụng đối với các mặt hàng sử dụng cho máy có tại bệnh viện), bằng một trong các cách sau:

+ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu thể hiện nội dung này.

+ Tài liệu nghiệm thu của 01 đơn vị sử dụng bất kỳ nào đã sử dụng hàng hóa chào thầu cho các trang thiết bị tương tự của Đơn vị và hoạt động tốt.

+ Cam kết sau 01 tháng bàn giao hàng hóa tại Đơn vị sử dụng, có kết quả ngoại kiểm đáp ứng yêu cầu và mọi chi phí ngoại kiểm do nhà thầu chi trả (nếu Đơn vị sử dụng có yêu cầu).

+ Hoặc tài liệu khác có giá trị chứng minh tương đương.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo các mẫu sau:

+ Bảng đáp ứng tính pháp lý hàng hóa (file word/excel + bản ký đóng dấu, scan đính kèm E-HSDT):

| TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại tham khảo (lưu ý tên hàng hóa theo Số lưu hành TTBYT) | Ký mã hiệu / Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Xuất xứ | Chủ sở hữu (nếu có) | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Phân loại thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP | Số lưu hành của TTBYT (nếu có) | Giấy phép bán hàng (nếu có) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE,... (Ghi rõ ngày hết hạn) | Thông tin kê khai giá (nếu có) / niêm yết giá (nếu có) | Tài liệu sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hóa TTBYT là theo Số lưu hành TTBYT. | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Nêu rõ hàng hóa được phân loại nào kèm theo số văn bản pháp lý như sau: - Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B - Hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D - Hoặc Bảng phân loại TTBYT A, B, C, D | Theo hàng hóa thực tế (do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp) | Ghi rõ đầy đủ toàn bộ quá trình: Tên cụ thể Chủ sở hữu TTBYT -> Nhà phân phối (nếu có) -> Nhà thầu | Theo hàng hóa thực tế (Ghi rõ ngày hết hạn) | Đầy đủ 2 thông tin: Giá và Thời gian hết hiệu lực (nếu có) | - Catalog, Brochure, Hướng dẫn sử dụng, … của nhà sản xuất. - Tài liệu chứng minh của bên thứ ba |
| Nhà thầu cam kết những nội dung kê khai nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin kê khai. Trường hợp Nhà thầu cố tình kê khai thông tin không trung thực nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: (*): Tại bước hoàn thiện, ký kết hợp đồng, đối với hàng hóa là vật tư, nhà thầu phải cung cấp mã vật tư phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế (nếu có) theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT, Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 (đợt 1) và các Quyết định cập nhật, bổ sung các đợt tiếp theo. Trong trường hợp tên hàng hóa theo không trùng với Thông tư số 04/2017/TT-BYT, Quyết định số 5086/QĐ-BYT và các văn bản liên quan, nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng Bên mua giải quyết và đính chính thông tin để thực hiện thanh toán BHYT.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel + bản ký đóng dấu, scan tại E-HSDT):

| STT | Tên hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu | Quy cách đóng gói (tham khảo) theo E-HSMT | Đáp ứng kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hoá theo HSMT | Quy cách đóng gói theo HSMT | - Tên hàng hoá theo Số lưu hành TTBYT - Model: … - Nhà sản xuất: … - Xuất xứ: … - Chủ sở hữu (nếu có): … | Quy cách đóng gói thực tế của hàng hóa dự thầu |  |
|  |  | Mô tả hàng hóa của E-HSMT |  | Mô tả hàng hóa của E-HSDT (chi tiết đáp ứng từng mục) |  | Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật/Mô tả hình ảnh... thuộc E-HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng hoá trên Tài liệu dẫn chiếu) |
|  |  |  |  | Tiêu chí đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn |  | - Tài liệu chứng minh theo hướng dẫn bên trên về “Nội hàm tương đương” - Hoặc tài liệu chứng minh một số tính năng kỹ thuật của E-HSMT đưa ra là tiêu chí không cơ bản (việc không đáp ứng không làm ảnh hưởng tới tính năng sử dụng của hàng hoá dự thầu) để Tổ chuyên gia xem xét đánh giá “Chấp nhận được”. |
|  |  |  |  | Tiêu chí gây hạn chế nhà thầu (không được xem xét và đánh giá) |  | Tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật chỉ có duy nhất 01 nhà sản xuất đáp ứng |
| Nhà thầu cam kết những nội dung kê khai nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin kê khai. Trường hợp Nhà thầu cố tình kê khai thông tin không trung thực nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu |  |  |  |  |  |  |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa (hoặc tương đương) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vật tư dùng trong tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ |  |
| 1.1 | Bộ toan mổ dùng 1 lần dùng cho tán sỏi qua da | Bộ khăn mổ lấy sỏi thận qua da, tiệt trùng bao gồm: - 1 Khăn mổ kích thước ≥ (200 x 270)cm - 1 Khăn có băng keo kích thước ≥ (80 x 100)cm - 1 Khăn gói kích thước ≥ (80 x 90)cm - 2 Khăn thấm kích thước ≥ (30 x 40)cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 1.2 | Bộ nong thận chuyên dùng cho tán sỏi qua da | Đóng gói vô trùng, 1 bộ bao gồm: - 01 vỏ que nong, cỡ 18Fr. - 06 nong thận, các cỡ 8,10,12,14,16,18Fr. - 01 kim chọc dò: cỡ 18G. - 01 dây dẫn đường cỡ 0.035inch, chiều dài ≥ 75cm, đầu cong phủ chất làm giảm ma sát, chống xoắn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA - Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 |
| 1.3 | Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da | Chất liệu làm bằng Polyurethane hoặc tương đương. - Chiều dài ≥ 70cm, thiết kế 1 đầu có gắn luer để bơm nước/hóa chất. Cỡ 6Fr. Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA - Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 |
| 1.4 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản | Vỏ vằn, có các cỡ 0.032 inch, 0.035 inch. Chiều dài dây ≥ 150cm. Lõi Nitinol chống gấp khúc. Phần đầu mềm được phủ Hydrophilic 65mm. Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA - Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 |
| 1.5 | Ống thông JJ | Được làm bằng chất liệu Polyurethane, vỏ được phủ hydrophilic hoặc tương đương. - Có các cỡ: 6Fr; 7Fr. - Chiều dài ≥ 26cm. - Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA - Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 |
| 1.6 | Rọ bắt sỏi | Loại 4 cánh - Cỡ 3Fr - Chiều dài ≥ 90cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA - Xuất xứ thuộc các nước trong khối G7 |
| 2 | Vật tư dùng trong tán sỏi niệu quản, sỏi thận bằng ống mềm |  |
| 2.1 | Ống soi mềm niệu quản | - Đường kính kênh làm việc: 3.6Fr (1.2mm) - Đường kính ngoài: 8.4Fr (2.8mm) - Góc uốn: lên 285°, xuống 285° - Trường nhìn: 120°±10% - Chiều dài làm việc: 670-700mm - Có khóa góc kiểm soát góc uốn - Núm xoay trái hoặc phải 90° - Chức năng hút nước - Nút chụp ảnh trên tay cầm - Tương thích với máy tán sỏi thận laser (Model: CYBER HO 100) - Tích hợp với bộ xử lý hình ảnh ống mềm hãng Hunan Vathin Medical Instrument Co.,Ltd hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 2.2 | Giá đỡ ống soi mềm | Được sử dụng trong phẫu thuật tiết niệu để thiết lập đường đi của ống nội soi và các dụng cụ khác vào đường tiết niệu. - Nòng trong: 10Fr - Vỏ ngoài: 12Fr - Chiều dài làm việc (mm): 350mm, 450mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 3 | Kìm sinh thiết dạ dày, đại tràng | - Đường kính kênh làm việc 2.8mm - Chiều dài làm việc trong khoảng 1.8-2.3m - Đường kính ngàm 2.3mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 4 | Kìm sinh thiết phế quản | - Đường kính kênh làm việc < 2.3mm - Chiều dài làm việc trong khoảng 1.6-2.3m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | - 1 Đầu thắt gồm tối thiểu 6 vòng thắt, vòng thứ 2 cuối cùng có màu khác -Đường kính ống nội soi trong khoảng 8.5 mm - 14 mm - Chiều dài dây kéo ≥ 142cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 6 | Clip cầm máu 2 chiều liền cán | Clip cầm máu liền cán dùng một lần, có tối thiểu 2 loại độ mở, đường kính mở trong khoảng từ 11 mm đến 16mm, xoay được 2 chiều 360 độ. Có thể đóng mở nhiều lần , sau khi mở đóng lại hàm clip phải khép kín - Kênh làm việc 2.8mm - Chiều dài các cỡ ≥ 2300mm . Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 7 | Kim tiêm cầm máu | Đường kính kim tối thiểu 2 cỡ trong khoảng 19G- 25G - Chiều dài làm việc ≥ 2300mm - Kênh làm việc 2.8mm. - Độ nhô đầu tip 4mm, 5mm, 6mm, được làm bằng thép không gỉ. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 8 | Lọng cắt polyp nóng | Kênh dụng cụ tối thiểu: 2,8mm. - Chiều dài làm việc ≥ 2300mm - Độ mở của lọng trong khoảng từ 10mm -36mm, có ít nhất 2 loại độ mở, thích hợp cho cắt polyp vừa và lớn -- Có thể xoay được - Dây lọng thắt dạng bện làm bằng thép không gỉ - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 9 | Lọng cắt polyp lạnh | -Thiết kế tay cầm 3 ring, Xoay được. Kênh dụng cụ tối thiểu: 2,8mm - Chiều dài làm việc ≥ 2300mm - Độ mở của lọng : 10mm - 15mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 10 | Bóng nong đường mật | Bóng nong có điểm đánh dấu cản quang tương thích với dây dẫn 0.035". Đường kính bóng tối thiểu 3 kích cỡ trong khoảng từ 6mm-20mm; kênh làm việc ≥ 2.8mm., chiều dài ≥ 1800mm Đạt tiêu chuẩn ISO 1348, CE hoặc FDA |
| 11 | Dụng cụ bơm bóng | Dụng cụ bơm bóng cho bóng nong nội soi, Có đồng hồ để theo dõi áp lực của bóng nong khi sử dụng, có khóa khi đạt nấc bơm cho phép. Thể tích xy lanh ≥ 20ml Áp lực tối đa ≥ 12 atm |
| 12 | Bóng lấy sỏi 3 kênh | Bóng kéo sỏi, có cản quang. Có 3 kênh (kênh guidewire, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang). Đường kính bơm bóng trong khoảng: 8mm đến 20mm, tối thiểu 3 cỡ. - Phù hợp kênh làm việc đường kính ≥ 2.8mm, chiều dài làm việc ≥ 1900mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 13 | Dao cắt cơ oddi | Dao cắt cơ vòng dạng xoay hoặc vòm, chiều dài dây cắt 20mm - 30mm Chiều dài làm việc ≥ 1900mm Đầu típ có cản quang Tương thích dây dẫn hướng tối thiểu cỡ 0.035 inch -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 14 | Guidewire | Dây dẫn đường cấu tạo lõi Nitinol chống xoắn tốt, có hình dạng đầu cuối dạng đầu thẳng hoặc đầu cong. Loại 0,025 inch hoặc 0,035 inch Chiều dài làm việc có tối thiểu cỡ: 4500mm Đầu típ được phủ lớp vật liệu ưa nước Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
| 15 | Rọ lấy sỏi | Rọ lấy sỏi Thiết kế rọ nhiều dây Có kênh thuốc cản quang Đường kính độ mở rọ từ 15-35mm, có tối thiểu 3 cỡ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE |
| 16 | Bộ đẩy stent đường mật | Bộ đẩy stent nhựa đường mật, có cản quang. Phù hợp với ống có kênh dụng cụ tối thiểu ≥ 2,8mm. Tương thích với sten đường kính ống tối thiểu cỡ 7F; 10F Chiều dài làm việc ≥ 1800mm. Tiêu chuẩn: ISO 13485 |
| 17 | Stent đường mật các loại | Sten nhựa đường mật: loại thẳng, loại cong tá tràng hoặc loại cong giữa, loại đuôi heo Đường kính sten tối thiểu có các kích cỡ: 7F; 8.5F; 10F chiều dài tương ứng từ 5cm - 18cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 18 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu sứ cách điện | Dao cắt hớt niêm mạc có đầu cách điện - Phù hợp với ống có đường kính kênh dụng cụ tối thiểu ≥2.8mm. - Chiều dài dao 4mm - Chiều dài làm việc: tối thiểu có kích thước 1650mm - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc FDA |
| 19 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm có tưới rửa | Dao cắt hớt niêm mạc đầu hình núm - Có chức năng tưới rửa, hỗ trợ tiêm phồng niêm mạc. - Phù hợp với kênh dụng cụ tối thiểu ≥ 2,8mm - Chiều dài đầu dao cắt có tối thiểu 2 kích cỡ là 1.5mm và 2mm. - Chiều dài làm việc của dao có tối thiểu 2 kích cỡ là 1650mm, 1950mm - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và EC hoặc FDA |
| 20 | Dụng cụ cầm máu dạng bột | Dụng cụ cầm máu dạng bột dùng điều trị chảy máu đường tiêu hóa trên và dưới trong các phẫu thuật nội soi đường tiêu hóa, nội soi dạ dày, đại tràng, tá tràng.., bộ gồm: 1. Bột cầm máu chất liệu polysacharide thực vật, phun trực tiếp lên vết thương,dùng như một loại thuốc cầm máu hỗ trợ kiểm soát chảy máu - Trọng lượng bột có tối thiểu các loại : 1g, 2g, 3g 2. Thiết bị phun bột: Chiều dài catheter làm việc ≥ 2300mm Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 21 | Bộ mở thông dạ dày qua da dạng đẩy | Bộ mở thông dạ dày bao gồm: Ống thông nuôi ăn có kích thước ≥20Fr, kích thước nút nuôi ăn 2.5cm - 4.5cm Kim khâu cố định dạ dày, chất liệu thép không gỉ, kích thước ≥ 20G Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 22 | Kẹp cầm máu nóng dạ dày, thực quản | Kẹp cầm máu nóng qua nội soi, hỗ trợ thủ thuật cắt hớt niêm mạc qua nội soi (ESD), hỗ trợ tính năng xoay, chiều dài làm việc ≥ 1650mm, đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 23 | Kẹp cầm máu nóng đại tràng | Kẹp cầm máu nóng qua nội soi, hỗ trợ thủ thuật cắt hớt niêm mạc qua nội soi (ESD) hỗ trợ tính năng xoay, chiều dài làm việc ≥2300mm, đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 3.2mm Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 24 | Ngáng miệng dùng 1 lần | Ngáng miệng có 2 loại: tiêu chuẩn dành cho người lớn và loại dành cho trẻ em, ngáng miệng được làm từ chất liệu nhựa an toàn trong y tế, có dây đeo hoặc không |

1.3. Các yêu cầu khác

* Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

Đối với toàn bộ hàng hóa:

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT trên cả tài liệu Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế: Nộp thêm các tài liệu sau.

- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự.

- Số lưu hành còn hiệu lực bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với Thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại Thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ. Đối với trường hợp Số lưu hành hết hiệu lực, đề nghị Nhà thầu giải trình khả năng cung ứng hàng hóa.

Lưu ý:

- Trong trường hợp Nhà thầu chứng minh hàng hóa chào thầu không phải là Thiết bị y tế (Thiết bị phòng thí nghiệm hoặc thiết bị thí nghiệm dùng trong y tế hoặc thiết bị phụ trợ dùng cho y tế) thì Nhà thầu không cần nộp Số lưu hành và Kết quả phân loại Thiết bị y tế cho hàng hóa đó.

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa chào thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và cam kết giá bán không cao hơn giá kê khai hoặc giá niêm yết theo Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 85/2024/NĐ-CPngày 10/07/2024 & Điểm 7, Khoản 18, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

- Nhà thầu có cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu hoặc hoàn thiện hợp đồng: Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ, nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa:

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Giao hàng nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện gói thầu. Giao hàng trong vòng ≤ 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đơn hàng của bệnh viện. Đối với trường hợp cấp cứu cần giao hàng gấp: hàng hóa giao đến tận kho bên mua trong vòng ≤ 12 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hợp lệ của Bên mua gởi bằng văn bản, thư điện tử, tin nhắn số.....

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; Địa chỉ: 54 Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội. Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu.