## Phụ lục I
PHỤ LỤC I
Gói thầu số 5: Mua sắm vật tư hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ (đợt 1) (bao gồm 361 danh mục mặt hàng, tương đương với 07 phần lô)
STT | Số phần | Số thứ tự phần | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hoá | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền dự toán
|  |  | PP2500608538 | Phần 1: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU 1 |  | Phần 1: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU 1
1 | 1 | 1.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose. - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 0,6 mmol/L , giới hạn trên ≥ 44,4 mmol/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy - Độ lặp lại (huyết thanh, huyết tương): CV ≤ 3% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 13 test | Hộp ≥ 4x25ml + 4x12,5ml | Hộp | 859 | 2804126472
2 | 1 | 1.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê. Dải tuyến tính: + Huyết thanh, huyết tương: giới hạn dưới ≤ 5 mg/dL, giới hạn trên ≥ 300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L), + Nước tiểu: giới hạn dưới ≤ 60 mg/dL, giới hạn trên ≥ 4.500 mg/dL (10-750 mmol/L); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; - Xét nghiệm huyết thanh, huyết tương: Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 5 test | Hộp ≥ 4x25ml + 4x25ml | Hộp | 407 | 1984203144
3 | 1 | 1.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Dải tuyến tính: + Huyết thanh/ huyết tương: giới hạn dưới ≤ 18 μmol/L, giới hạn trên ≥ 2.200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL); + Nước tiểu: giới hạn dưới ≤ 225 μmol/L, giới hạn trên ≥ 35.360 μmol/L (2,54 – 400 mg/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Xét nghiệm huyết thanh, huyết tương: Độ lặp lại: CV ≤ 3%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥4 test | Hộp ≥ 4x51ml + 4x51ml | Hộp | 693 | 1726073118
4 | 1 | 1.4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 0,5 mmol/L, giới hạn trên ≥ 18,0 mmol/L (20 – 700 mg/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại CV ≤ 3% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 12 test | Hộp ≥ 4 x 22,5ml | Hộp | 618 | 2299364172
5 | 1 | 1.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 10,9 mg/dL, Giới hạn trên ≥ 1.000 mg/dL; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0 %; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0 %; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 8 test | Hộp ≥ 4x20ml + 4x5ml | Hộp | 732 | 2406794040
6 | 1 | 1.6 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 0,05 mmol/L, giới hạn trên ≥ 4,65 mmol/L (2 -180 mg/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test | Hộp ≥ 4x27ml + 4x9ml | Hộp | 642 | 6657559902
7 | 1 | 1.7 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol - Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | Hộp ≥ 2x3ml | Hộp | 123 | 716495787
8 | 1 | 1.8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 0,26 mmol/L, giới hạn trên ≥ 10,3 mmol/L (10 - 400 mg/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test | Hộp ≥ 4x27ml + 4x9ml | Hộp | 623 | 12067850781
9 | 1 | 1.9 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol - Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | Hộp ≥ 2x1ml | Hộp | 117 | 809733834
10 | 1 | 1.10 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol - Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol (người) - Chất kiểm chứng 2 mức. | Lọ ≥ 5ml | Lọ | 224 | 179448192
11 | 1 | 1.11 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric - Dải tuyến tính: + Huyết thanh, huyết tương: giới hạn dưới ≤ 1,5 mg/dL, giới hạn trên ≥ 30 mg/dL (89 – 1.785 μmol/L), + Nước tiểu: giới hạn dưới ≤ 2 mg/dL, giới hạn trên ≥ 258,9 mg/dL (120–15.280 μmol/L); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test | Hộp ≥ 4x30ml + 4x12,5ml | Hộp | 338 | 2030808780
12 | 1 | 1.12 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1,71 μmol/L, giới hạn trên ≥ 171 μmol/L (0,1 – 10 mg/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,5%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 16 test | Hộp ≥ 4x20ml + 4x20ml | Hộp | 361 | 2950767792
13 | 1 | 1.13 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 1,71 µmol/L, giới hạn trên ≥ 427,5 µmol/L (0,1-25 mg/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 4 test | Hộp ≥ 4x15ml + 4x15ml | Hộp | 308 | 994357980
14 | 1 | 1.14 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 15 g/L, giới hạn trên ≥ 60 g/L (1,5 – 6,0 g/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%; - Số lượng test tối thiểu/ml: ≥ 17 test | Hộp ≥ 4x29ml | Hộp | 344 | 695765112
15 | 1 | 1.15 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin niệu | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 7 mg/L, giới hạn trên ≥ 450mg/L; - Loại mẫu: Nước tiểu. Độ lặp lại: CV ≤ 5%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test | Hộp ≥ 4x32,6ml + 4x4,4ml | Hộp | 126 | 1677251772
16 | 1 | 1.16 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin niệu | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/CSF - Chất hiệu chuẩn 5 mức. | Hộp ≥ 5x2ml | Hộp | 18 | 288148266
17 | 1 | 1.17 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 30 g/L, giới hạn trên ≥ 120 g/L (3–12 g/dL); - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,0%; - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test | Hộp ≥ 4x25ml + 4x25ml | Hộp | 412 | 968989392
18 | 1 | 1.18 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 1.000 U/L. - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. - Độ lặp lại: CV ≤ 5%. - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL ≥ 7 test. | Hộp ≥ 4x25ml + 4x25ml | Hộp | 912 | 3477237120
19 | 1 | 1.19 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Prealbumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Prealbumin mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 mg/dL, giới hạn trên ≥ 80 mg/dL. | Hộp ≥ 1x60ml + 1x15mL | Hộp | 240 | 892629360
20 | 1 | 1.20 |  |  | Chất chuẩn cho các xét nghiệm Protein | Chất chuẩn cho xét nghiệm các xét nghiệm Protein. Dạng dung dịch, chứa huyết thanh người. | Hộp ≥ 5x1ml | Hộp | 12 | 62789580
21 | 1 | 1.21 |  |  | Hóa chất định lượng Protein niệu/ CSF | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong nước tiểu và CSF. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1,56 mg/dL, giới hạn trên ≥ 200 mg/dL. - Loại mẫu: Nước tiểu, dịch não tủy. Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%. - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 5 test. | Hộp ≥ 4x19ml + 1x3ml | Hộp | 36 | 168866208
22 | 1 | 1.22 |  |  | Calcium Arsenazo | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Canxi toàn phần. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1 mmol/L (4 mg/dL), giới hạn trên ≥ 5 mmol/L (20 mg/dL). - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. - Xét nghiệm huyết thanh, huyết tương: Độ lặp lại ≤ 3% - Độ chụm toàn phần: ≤ 4% - Số lượng test tối thiểu/1 mL ≥ 29 test. | Hộp ≥ 4x29ml | Hộp | 120 | 712618200
23 | 1 | 1.23 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 1.200 U/L. - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 6,9% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 5 test. | Hộp ≥ 4x18ml + 4x18ml | Hộp | 409 | 958781481
24 | 1 | 1.24 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-Amylase. - Dải đo: Huyết thanh/ huyết tương: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L. - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu - Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 5 test. | Hộp ≥ 4x40ml | Hộp | 239 | 2743987680
25 | 1 | 1.25 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test. | Hộp ≥ 4x22ml + 4x4ml + 4x6ml | Hộp | 343 | 1538539191
26 | 1 | 1.26 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 2.000 U/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6,5% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test. | Hộp ≥ 2x22ml + 2x4ml + 2x6ml | Hộp | 233 | 1867941894
27 | 1 | 1.27 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | Lọ ≥ 1x2ml | Lọ | 146 | 66924648
28 | 1 | 1.28 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | Lọ ≥ 1x2ml | Lọ | 146 | 66924648
29 | 1 | 1.29 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,4 mg/L, giới hạn trên ≥ 160 mg/L. - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 6% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test. | Hộp ≥ 4x30ml + 4x30ml | Hộp | 434 | 7184165184
30 | 1 | 1.30 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường. - Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người. | Hộp ≥ 5x2ml | Hộp | 91 | 2155642398
31 | 1 | 1.31 |  |  | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c. | Hộp ≥ 1000ml | Hộp | 29 | 148462020
32 | 1 | 1.32 |  |  | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%. | Can ≥ 1x5l | Can | 474 | 1929085200
33 | 1 | 1.33 |  |  | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa. Thành phần: Sodium Hypochlorite. | Bình ≥ 450ml | Bình | 32 | 20666016
34 | 1 | 1.34 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 32 thông số hóa sinh | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. | Lọ ≥ 1x5ml | Lọ | 498 | 320014800
35 | 1 | 1.35 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 32 thông số hóa sinh | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. | Lọ ≥ 1x5ml | Lọ | 498 | 321614874
36 | 1 | 1.36 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. | Lọ ≥ 1x2ml | Lọ | 107 | 378857682
37 | 1 | 1.37 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. | Lọ ≥ 1x2ml | Lọ | 107 | 378857682
38 | 1 | 1.38 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 17 thông số sinh hóa | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. | Lọ ≥ 1x2ml | Lọ | 82 | 290339532
39 | 1 | 1.39 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. - Thành phần: Máu người chứa các Haemoglobin bình thường. - Chất kiểm chứng 2 mức. | Hộp ≥ 2x1ml + 2x1ml | hộp | 101 | 1009019088
40 | 1 | 1.40 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy. | Lọ ≥ 1x5ml | Lọ | 265 | 156949695
41 | 1 | 1.41 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Phospho vô cơ | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ. - Dải đo: Huyết thanh: giới hạn trên ≥ 6,4 mmol/L (≥ 20 mg/dL) - Nước tiểu: giới hạn trên ≥ 60,08 mmol/L (≥ 186 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu - Độ lặp lại: CV ≤ 3% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 12 test. | Hộp ≥ 4x15ml + 4x15ml | Hộp | 29 | 88033995
42 | 1 | 1.42 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Mg | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Magiê. - Dải đo: Huyết thanh, huyết tương: giới hạn dưới ≤ 0,25 mmol/L (0,6 mg/dL), giới hạn trên ≥ 3,3 mmol/L (8,0 mg/dL) - Nước tiểu: giới hạn dưới ≤ 0,74 mmol/L (1,81 mg/dL), giới hạn trên ≥ 7,8 mmol/L (18,9 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu - Độ lặp lại CV ≤ 3,6% - Độ chụm toàn phần CV ≤ 5,0%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test. | Hộp ≥ 4x40ml | Hộp | 53 | 123880239
43 | 1 | 1.43 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (Sắt) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Sắt. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 2 μmol/L (10 μg/dL), giới hạn trên ≥ 179 μmol/L (1.000 μg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 3,0% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test. | Hộp ≥ 4x15ml + 4x15ml | Hộp | 115 | 390778395
44 | 1 | 1.44 |  |  | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm điện giải | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-. | Hộp ≥ 4x2.000ml | Hộp | 175 | 1079568000
45 | 1 | 1.45 |  |  | Chất hiệu chuẩn mức trung bình xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-. | Hộp ≥ 4x2.000ml | Hộp | 175 | 1379448000
46 | 1 | 1.46 |  |  | IVD tạo điện thế cơ sở cho xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-. | Hộp ≥ 4x1.000ml | Hộp | 83 | 462243600
47 | 1 | 1.47 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Canxi toàn phần. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1 mmol/L (4 mg/dL), giới hạn trên ≥ 5 mmol/L (20 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu - Độ lặp lại ≤ 3% - Độ chụm toàn phần: ≤ 4%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL ≥ 29 test. | Hộp ≥ 4x29ml | Hộp | 120 | 712618200
48 | 1 | 1.48 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 7 U/L, giới hạn trên ≥ 500 U/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test. | Hộp ≥ 4x50ml +4x25ml | Hộp | 480 | 1832181120
49 | 1 | 1.49 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALP (Alkalin Phosphatase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Phosphatase kiềm. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 9 U/L, giới hạn trên ≥ 1.500 U/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test. | Hộp ≥ 4x30ml + 4x30ml | Hộp | 50 | 154224000
50 | 1 | 1.50 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lipase. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 U/L (0,05 μkat/L), giới hạn trên ≥ 600 U/L (10 μkat/L) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5,0% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 2 test. | Hộp ≥ 4x10ml+ 4xlyo + 4x3,3ml + 2x3ml | Hộp | 120 | 1738104480
51 | 1 | 1.51 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Apo A1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Apo A1. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,40 g/L (40 mg/dL), giới hạn trên ≥ 2,50 g/L (250 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test. | Hộp ≥ 4x13ml + 4x13ml | Hộp | 24 | 342492696
52 | 1 | 1.52 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Apo B | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Apo B. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,40 g/L (40 mg/dL), giới hạn trên ≥ 2,00 g/L (200 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 10 test. | Hộp ≥ 4x13ml + 4x7ml | Hộp | 24 | 297097416
53 | 1 | 1.53 |  |  | Hoá chất xét nghiệm LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 25 U/L (0,4 µkat/L), giới hạn trên ≥ 1.200 U/L (20 µkat/L) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5,0% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 6 test. | Hộp ≥ 4x40ml + 4x20ml | Hộp | 24 | 130165056
54 | 1 | 1.54 |  |  | Hoá chất xét nghiệm IgG | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgG. - Dải đo: Huyết thanh: giới hạn dưới ≤ 0,75 g/L (75 mg/dL), giới hạn trên ≥ 30,0 g/L (3.000 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: ≤ 6,0% - Độ chụm toàn phần ≤ 10% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test. | Hộp ≥ 4x22ml + 4x20ml | Hộp | 24 | 623299824
55 | 1 | 1.55 |  |  | Hoá chất xét nghiệm IgA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgA. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,1 g/L (10 mg/dL), giới hạn trên ≥ 6,5 g/L (650 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 4,2% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 8,0% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test. | Hộp ≥ 4x14ml + 4x11ml | Hộp | 24 | 619363584
56 | 1 | 1.56 |  |  | Hoá chất xét nghiệm IgM | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgM. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,2 g/L (20 mg/dL), giới hạn trên ≥ 3,0 g/L (300 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 4,2% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 3 test. | Hộp ≥ 4x14ml + 4x11ml | Hộp | 24 | 622550880
57 | 1 | 1.57 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Transferrin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Transferrin. Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,75 g/L (75 mg/dL), giới hạn trên ≥ 7,5 g/L (750 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 3,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 5 test. | Hộp ≥ 4x7ml + 4x8ml | Hộp | 24 | 777628656
58 | 1 | 1.58 |  |  | Hoá chất xét nghiệm RF (Rheumatoid Factor) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 IU/mL, giới hạn trên ≥ 120 IU/mL - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 10,0% - Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0%. | Hộp ≥ 4x24ml + 4x8ml | Hộp | 24 | 467854128
59 | 1 | 1.59 |  |  | Hoá chất xét nghiệm HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 4%, giới hạn trên ≥ 15% - Độ lặp lại: CV ≤ 4% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 2 test. | Hộp ≥ 2x37,5ml + 2x7,5ml + 2x34,5ml + 5x2ml | Hộp | 150 | 5044986450
60 | 1 | 1.60 |  |  | Dung dịch kiểm tra chất lượng mẫu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm bán định lượng mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và vỡ hồng cầu (LIH). | Hộp ≥ 16x48mL | Hộp | 24 | 182404152
61 | 1 | 1.61 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Apo A1 và Apo B | Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm Apo A1 và Apo B. | Hộp ≥ 5x2ml | Hộp | 12 | 236309724
62 | 1 | 1.62 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao. | Hộp ≥ 5x2ml | Hộp | 62 | 713423088
63 | 1 | 1.63 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF. | Hộp ≥ 5x1ml | Hộp | 12 | 129149748
64 | 1 | 1.64 |  |  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP Latex. | Hộp ≥ 2x3ml + 2x3ml | Hộp | 60 | 786311820
65 | 1 | 1.65 |  |  | Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali | Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali. Thành phần: Na+ ; K+. | Hộp ≥ 2x25ml | Hộp | 24 | 50662584
66 | 1 | 1.66 |  |  | Hóa chất tham chiếu cho xét nghiệm điện giải | Chất tham chiếu dùng trong xét nghiệm điện giải. | Hộp ≥ 2x25ml | Hộp | 24 | 26012448
67 | 1 | 1.67 |  |  | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp/cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl- trong nước tiểu. | Hộp ≥ 2x100ml + 2x100ml | Hộp | 12 | 121322880
68 | 1 | 1.68 |  |  | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 4x100ml | Hộp | 15 | 56291760
69 | 1 | 1.69 |  |  | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 4x100ml | Hộp | 15 | 68115600
70 | 1 | 1.70 |  |  | Điện cực Na+ dùng cho máy sinh hóa, sử dụng cho máy AU680/480 | Điện cực Natri. Chất liệu: nhựa và kim loại. Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm. | Hộp ≥ 1 cái | Cái | 12 | 241411968
71 | 1 | 1.71 |  |  | Điện cực K+ dùng cho máy sinh hóa, sử dụng cho máy AU680/480 | Điện cực Kali. Chất liệu: nhựa và kim loại. Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm. | Hộp ≥ 1 cái | Cái | 12 | 246475656
72 | 1 | 1.72 |  |  | Điện cực Cl- dùng cho máy sinh hóa, sử dụng cho máy AU680/480 | Điện cực Clo. Chất liệu: nhựa và kim loại. Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm. | Hộp ≥ 1 cái | Cái | 12 | 241411968
73 | 1 | 1.73 |  |  | Điện cực quy chiếu dùng cho máy sinh hóa, sử dụng cho máy AU680/480 | Điện cực tham chiếu. Chất liệu: nhựa và kim loại. Đường kính thân: 1,6 cm, chiều dài: 5,8 cm. | Hộp ≥ 1 chiếc | Chiếc | 12 | 510108732
|  |  | PP2500608539 | Phần 2: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU 2 |  | Phần 2: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU 2
74 | 2 | 2.1 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Alanin Aminotransferase (ALT hay GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo quang, IFCC. - Dải đo giới hạn trên ≥ 418 U/L. | Hộp ≥ 8x60ml + 8x15mL | Hộp | 120 | 601700400
75 | 2 | 2.2 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALBUMIN | Thuốc thử dùng định lượng Albumin có trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên các hệ thống đo quang. Phương pháp BCG, đo quang. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 6 g/dL. | Hộp ≥ 10x60mL | Hộp | 120 | 206388000
76 | 2 | 2.3 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 mg/L, giới hạn trên ≥ 200 mg/L. - Loại mẫu: Nước tiểu. | Hộp ≥ 4x60ml + 4x15mL | Hộp | 120 | 1214514000
77 | 2 | 2.4 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) - AMP | Thuốc thử dùng định lượng Phosphatase kiềm (ALP) có trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn dưới ≤ 8,7 U/L, giới hạn trên ≥ 900 U/L. | Hộp ≥ 4x60ml + 4x15mL | Hộp | 24 | 97002360
78 | 2 | 2.5 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartat Aminotransferase (AST hay GOT) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang, IFCC. Dải đo: giới hạn trên ≥ 410 U/L. | Hộp ≥ 8x60ml + 8x15mL | Hộp | 120 | 603288000
79 | 2 | 2.6 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Bilirubin (Total) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn trên ≥ 29 mg/dL. | Hộp ≥ 8x60ml + 8x15mL | Hộp | 36 | 123832800
80 | 2 | 2.7 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CALCIUM-ARSENAZO | Thuốc thử được dùng cho xét nghiệm định lượng Calci trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn trên ≥ 18 mg/dl (4,5mmol/L). | Hộp ≥ 10x60mL | Hộp | 60 | 158760000
81 | 2 | 2.8 |  |  | Hoá chất xét nghiệm GLUCOSE | Thuốc thử định lượng Glucose có trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang: Glucose oxidase/peroxidase. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 500 mg/dL (27,5 mmol/L). | Hộp ≥ 10x60mL | Hộp | 60 | 142884000
82 | 2 | 2.9 |  |  | Hoá chất xét nghiệm LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) | Thuốc thử được dùng để định lượng Lactat dehydrogenase (LDH) có trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 1.200 U/L. | Hộp ≥ 8x60ml + 8x15mL | Hộp | 24 | 112402080
83 | 2 | 2.10 |  |  | Hoá chất xét nghiệm TRIGLYCERIDES | Thuốc thử dùng để định lượng Triglycerid trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo quang. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,067 mmol/L, giới hạn trên ≥ 6,78 mmol/L. | Hộp ≥ 10x60mL | Hộp | 60 | 394518600
84 | 2 | 2.11 |  |  | Hoá chất xét nghiệm UREA/BUN - UV | Thuốc thử dùng định lượng Ure có trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn trên ≥ 210 mg/dL. | Hộp ≥ 8x60ml + 8x15mL | Hộp | 36 | 213849720
85 | 2 | 2.12 |  |  | Hoá chất xét nghiệm URIC ACID | Thuốc thử dùng định lượng Acid Uric có trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn dưới ≤ 18,5 μmol/L, giới hạn trên ≥ 1.487 μmol/L. | Hộp ≥ 10x60mL | Hộp | 36 | 154791000
86 | 2 | 2.13 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (Microalbuminuria) | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Microalbuminuria. - Dạng bột đông khô, chứa Albumin người. | Lọ ≥ 1x1mL | Lọ | 24 | 8123472
87 | 2 | 2.14 |  |  | Hoá chất xét nghiệm alpha-AMYLASE - DIRECT | Thuốc thử dùng để định lượng Alpha Amylase có trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 1.300 U/L. | Hộp ≥ 8x20mL | Hộp | 50 | 421596000
88 | 2 | 2.15 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Bilirubin (Direct) | Thuốc thử dùng định lượng Bilirubin trực tiếp có trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 15 mg/dL. | Hộp ≥ 4x60ml + 4x15mL | Hộp | 36 | 61440120
89 | 2 | 2.16 |  |  | Hoá chất xét nghiệm BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa thường quy. | Hộp ≥ 5x5mL | Hộp | 120 | 385257600
90 | 2 | 2.17 |  |  | Hoá chất xét nghiệm BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) I | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 1. | Hộp ≥ 5x5mL | Hộp | 240 | 770515200
91 | 2 | 2.18 |  |  | Hoá chất xét nghiệm BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (Human) II | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2. | Hộp ≥ 5x5mL | Hộp | 240 | 770515200
92 | 2 | 2.19 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Biochemistry control urine | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. | Hộp ≥ 1x5mL | Hộp | 24 | 21644280
93 | 2 | 2.20 |  |  | Hoá chất xét nghiệm BIOCHEMISTRY CONTROL URINE II | Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm nước tiểu mức 2. | Hộp ≥ 1x5mL | Hộp | 24 | 17225712
94 | 2 | 2.21 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CHOLESTEROL | Thuốc thử dùng định lượng Cholesterol trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải đo: giới hạn trên ≥ 735 mg/dL. | Hộp ≥ 10x60mL | Hộp | 60 | 178605000
95 | 2 | 2.22 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Cholesterol HDL direct | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HDL cholesterol trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn trên ≥ 180 mg/dL. | Hộp ≥ 4x60 mL + 4x20 mL | Hộp | 120 | 1930521600
96 | 2 | 2.23 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CHOLESTEROL HDL/LDL CALIBRATOR | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol và LDL Cholesterol. | Hộp ≥ 1x1mL | Hộp | 24 | 9737280
97 | 2 | 2.24 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Cholesterol LDL direct | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng LDL cholesterol trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn trên ≥ 700 mg/dL. | Hộp ≥ 2x60mL + 2x20 mL | Hộp | 120 | 1162123200
98 | 2 | 2.25 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CK-MB CONTROL SERUM I | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB mức I. Dạng bột đông khô. | Hộp ≥ 1x1mL | Hộp | 50 | 24751650
99 | 2 | 2.26 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CK-MB CONTROL SERUM II | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB mức 2. Dạng bột đông khô. | Hộp ≥ 1x1mL | Hộp | 50 | 21609000
100 | 2 | 2.27 |  |  | Hoá chất xét nghiệm C-REACTIVE PROTEIN (CRP) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu huyết thanh, huyết tương. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1,9 mg/L, giới hạn trên ≥ 150 mg/L. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 4x60ml + 4x15mL | Hộp | 120 | 990662400
101 | 2 | 2.28 |  |  | Hoá chất xét nghiệm C-REACTIVE PROTEIN hs (CRP-hs) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein hs (CRP-hs) mẫu huyết thanh người. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,15 mg/L, giới hạn trên ≥ 15 mg/L. Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng sử dụng cho máy AU. | Hộp ≥ 1x40mL + 1x10mL | Hộp | 24 | 65965032
102 | 2 | 2.29 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CREATINE KINASE (CK) | Thuốc thử được dùng để định lượng creatin kinase (CK) có trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang, IFCC. Dải đo: giới hạn dưới ≤ 12 U/L và giới hạn trên ≥ 1.300 U/L. | Hộp ≥ 2x60ml + 2x15mL | Hộp | 120 | 644963760
103 | 2 | 2.30 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CREATINE KINASE-MB (CK-MB) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatin kinase-MB (CK-MB) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn dưới ≤ 8 U/L và giới hạn trên ≥ 1.000 U/L. | Hộp ≥ 2x60ml + 2x15mL | Hộp | 60 | 669967200
104 | 2 | 2.31 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CREATINE KINASE-MB (CK-MB) STANDARD | Chất hiệu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CK-MB. Thành phần có nguồn gốc từ người. | Hộp ≥ 1x1mL | Hộp | 24 | 17040240
105 | 2 | 2.32 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CREATININE | Thuốc thử dùng định lượng Creatinin có trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. - Phương pháp đo Jaffé. Dải đo: giới hạn trên ≥ 20 mg/dL. | Hộp ≥ 5x60ml + 5x60mL | Hộp | 120 | 339746400
106 | 2 | 2.33 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CRP/CRP-hS STANDARD | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP-hs. Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người. | Hộp ≥ 1x1mL | Hộp | 24 | 8467200
107 | 2 | 2.34 |  |  | Hoá chất xét nghiệm gamma-GLUTAMYLTRANSFERASE (gamma-GT) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Gamma-glutamyltransferase (γ-GT) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo quang, IFCC. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 600 U/L. | Hộp ≥ 4x60ml + 4x15mL | Hộp | 120 | 432621000
108 | 2 | 2.35 |  |  | Hoá chất xét nghiệm IRON - FERROZINE | Thuốc thử IRON – FERROZINE dùng để định lượng sắt trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn trên ≥ 1.000 µg/dL. | Hộp ≥ 4x60ml + 4x15mL | Hộp | 36 | 171460800
109 | 2 | 2.36 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Protein (total) | Thuốc thử dùng định lượng Protein toàn phần có trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo quang. Dải đo: giới hạn trên ≥ 130 g/L. | Hộp ≥ 2x60ml + 2x20mL | Hộp | 120 | 64350720
|  |  | PP2500608540 | Phần 3: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU 3 |  | Phần 3: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU 3
110 | 3 | 3.1 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ của enzym Alpha Amylase | Hóa chất xét nghiệm Alpha Amylase. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 2.000 U/L. Dạng dung dịch sử dụng cho các máy sinh hóa AU. | Hộp ≥ 5 lọ x 50 ml | Hộp | 19 | 114268812
111 | 3 | 3.2 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin total (toàn phần) | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin total (toàn phần). - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,1 mg/dL (1,71 μmol/L), giới hạn trên ≥ 25,0 mg/dL (427,5 μmol/L). | Hộp ≥ 4x100mL R1, 1x100mL R2 | Hộp | 170 | 652239000
112 | 3 | 3.3 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym CK-MB | Hóa chất xét nghiệm CK-MB. | Hộp ≥ 4x25mL R1, 1x25mL R2 | Hộp | 45 | 220528035
113 | 3 | 3.4 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym CK toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 74 | 465034500
114 | 3 | 3.5 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ sắt | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ sắt. | Hộp ≥ 4x100mL R1, 1x100mL R2 | Hộp | 15 | 53085375
115 | 3 | 3.6 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym GOT (AST) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 700 U/L. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 910 | 1083537000
116 | 3 | 3.7 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym GPT (ALT) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GPT. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 418 U/L. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 910 | 1128693930
117 | 3 | 3.8 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 1.200 U/L. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 98 | 245262150
118 | 3 | 3.9 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 10 | 17860500
119 | 3 | 3.10 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerid | Hoá chất xét nghiệm định lượng Triglycerid. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,04 mmol/L, giới hạn trên ≥ 11,3 mmol/L. | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 519 | 2059911000
120 | 3 | 3.11 |  |  | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym ALP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng phosphatase kiềm. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 25 | 26735625
121 | 3 | 3.12 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HDL - Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm HDL - Cholesterol. Dải đo: giới hạn trên ≥ 200 mg/dL. | Hộp ≥ 4x100ml R1, 1x100ml R2 | Hộp | 65 | 1025490375
122 | 3 | 3.13 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDL- Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm LDL. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,11 mmol/L - giới hạn trên ≥ 12,95 mmol/L. | Hộp ≥ 4x50ml R1, 1x50ml R2 | Hộp | 45 | 786358125
123 | 3 | 3.14 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB, dạng bột đông khô. | Hộp ≥ 1 lọ x 1ml | Hộp | 32 | 44664480
124 | 3 | 3.15 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL, LDL | Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL, LDL. | Hộp ≥ 1 lọ x 2ml | Hộp | 30 | 122410890
125 | 3 | 3.16 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Urea | Hóa chất xét nghiệm Urea. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 60 | 69457500
126 | 3 | 3.17 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HDL Cholesterol | Hóa chất định lượng HDL Cholesterol. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 200 mg/dL. | Hộp ≥ 4x100ml R1, 1x100ml R2 | Hộp | 45 | 709954875
127 | 3 | 3.18 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CK-MB | Hóa chất xét nghiệm CK-MB. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 600 U/L. | Hộp ≥ 4x25mL R1, 1x25mL R2 | Hộp | 12 | 58807476
128 | 3 | 3.19 |  |  | CK-NAC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 26 | 163390500
129 | 3 | 3.20 |  |  | Hóa chất xét nghiệm AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 450 U/L. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 90 | 107163000
130 | 3 | 3.21 |  |  | Hóa chất xét nghiệm ALT | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GPT. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 418 U/L. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 90 | 111629070
131 | 3 | 3.22 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hóa chất xét nghiệm Albumin. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,2 g/dL, giới hạn trên ≥ 6 g/dL. | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 12 | 8202600
132 | 3 | 3.23 |  |  | Hóa chất xét nghiệm ACID URIC | Hóa chất xét nghiệm Acid uric. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,3 mg/dL, giới hạn trên ≥ 20 mg/dL. | Hộp ≥ 4x100mL R1, 1x100mL R2 | Hộp | 30 | 74418750
133 | 3 | 3.24 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol toàn phần. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,2 mmol/L, giới hạn trên ≥ 19,3 mmol/L. | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 60 | 89302500
134 | 3 | 3.25 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol- LDL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,1 mmol/L (4 mg/dL), giới hạn trên ≥ 12,95 mmol/L (500 mg/dL). | Hộp ≥ 4x50ml R1, 1x50ml R2 | Hộp | 35 | 611611875
135 | 3 | 3.26 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Sắt (Iron) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1,3 μmol/L, giới hạn trên ≥ 179 μmol/L. | Hộp ≥ 4x100mL R1, 1x100mL R2 | Hộp | 6 | 21234150
136 | 3 | 3.27 |  |  | Amylase | Hoá chất xét nghiệm Amylase. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 2.000 U/L. | Hộp ≥ 5 lọ x 50 ml | Hộp | 100 | 601414800
137 | 3 | 3.28 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-C, LDL-C, NEFA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-C, LDL-C, NEFA. | Lọ ≥ 1x2ml (kèm dung môi pha loãng) | Lọ | 10 | 40803630
138 | 3 | 3.29 |  |  | Chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. | Hộp ≥ 1x3mL | Hộp | 18 | 14130396
139 | 3 | 3.30 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GPT. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 418 U/L. | Hộp ≥ 4x50mL R1, 1x50mL R2 | Hộp | 517 | 641246991
140 | 3 | 3.31 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB. | Lọ ≥ 1x1ml | Lọ | 66 | 40361706
141 | 3 | 3.32 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ Ethanol trên hệ thống máy sinh hóa tự động. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 65 mmol/L (300 mg/dL). | Hộp ≥ 2x20ml + 2x7mL | Hộp | 38 | 110854170
142 | 3 | 3.33 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Hoá chất kiểm tra chất lượng mức thấp xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. | Hộp ≥ 3x5mL | Hộp | 17 | 26803917
143 | 3 | 3.34 |  |  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Hoá chất kiểm tra chất lượng mức cao xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. | Hộp ≥ 3x5mL | Hộp | 17 | 26803917
144 | 3 | 3.35 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2. | Hộp ≥ 2x5mL | Hộp | 11 | 7555548
145 | 3 | 3.36 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ca (Calci) toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1 mmol/L (4 mg/dL), giới hạn trên ≥ 5 mmol/L (20 mg/dL) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu - Độ lặp lại ≤ 3% - Độ chụm toàn phần: ≤ 4%. - Số lượng test tối thiểu/1 mL ≥ 29 test. | Hộp ≥ 4x15ml | Hộp | 25 | 95586750
146 | 3 | 3.37 |  |  | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng lipase. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 U/L (0,05 μkat/L), giới hạn trên ≥ 600 U/L (10 μkat/L) - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5,0% - Số lượng test tối thiểu/1 mL: ≥ 2 test. | Hộp ≥ 4x30ml+ 4xlyo + 4x10ml +2x3ml | Hộp | 15 | 310809555
147 | 3 | 3.38 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ferritin. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 8,0 μg/L, giới hạn trên ≥ 450 μg/L. - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test. | Hộp ≥ 4x24ml + 4x12ml | Hộp | 49 | 2297320704
148 | 3 | 3.39 |  |  | Cuvet cho máy xét nghiệm sinh hóa máy AU 680 | Cóng phản ứng (Cuvette), chất liệu thủy tinh, chiều dài bên trong 5mm dùng cho máy AU. | Hộp ≥ 10 cái | Hộp | 65 | 1145730300
149 | 3 | 3.40 |  |  | Cóng phản ứng (Cuvette) máy sinh hóa AU680 | Cóng phản ứng (Cuvette) dùng cho máy sinh hóa AU680. | Hộp ≥ 10 cái | Cái | 20 | 32771420
150 | 3 | 3.41 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prealbumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Prealbumin mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 mg/dL, giới hạn trên ≥ 80 mg/dL | Hộp ≥ 4x15ml + 4x6,5ml | Hộp | 22 | 753795504
151 | 3 | 3.42 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HDL-C | Hóa chất xét nghiệm HDL. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,08 mmol/L, giới hạn trên ≥ 5,18 mmol/L | Hộp ≥ 4x100mlR1, 1x100mlR2 | Hộp | 30 | 473303250
152 | 3 | 3.43 |  |  | Định lượng LDL - C | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL - C. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,11 mmol/L, giới hạn trên ≥ 12,95 mmol/L | Hộp ≥ 4x50mlR1, 1x50mlR2 | Hộp | 30 | 524238750
|  |  | PP2500608541 | Phần 4: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU và BS |  | Phần 4: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU và BS
153 | 4 | 4.1 |  |  | Hóa chất định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol. - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 9 U/L, giới hạn trên ≥ 500 U/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại CV ≤ 3% | Hộp ≥ R1: 2 x 100 ml R2: 1 x 5 ml | Hộp | 933 | 1332696267
154 | 4 | 4.2 |  |  | Hoá chất đo hoạt độ GOT/AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 9 U/L, giới hạn trên ≥ 500 U/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5%. | Hộp ≥ R1: 4 x 100 ml R2: 1 x 100 ml | Hộp | 725 | 1358831250
155 | 4 | 4.3 |  |  | Hoá chất đo hoạt độ GPT/ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 390 U/L - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương - Độ lặp lại: CV ≤ 5%. | Hộp ≥ R1: 4 x 100 ml R2: 1 x 100 ml | Hộp | 713 | 1414948500
156 | 4 | 4.4 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp. | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 180 | 756094500
157 | 4 | 4.5 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calci | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calci. | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 141 | 334222875
158 | 4 | 4.6 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinin. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 17,7 µmol/L, giới hạn trên ≥ 1.330 µmol/L | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 477 | 368124750
159 | 4 | 4.7 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 mg/dL (0,28 mmol/L), giới hạn trên ≥ 400 mg/dL (22,20 mmol/L) | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 670 | 627873750
160 | 4 | 4.8 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein (Protein toàn phần). - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 8 g/L, giới hạn trên ≥ 150 g/L | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 227 | 200214000
161 | 4 | 4.9 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 2 mg/dL, giới hạn trên ≥ 300 mg/dL | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 299 | 626330250
162 | 4 | 4.10 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,2 mg/dL, giới hạn trên ≥ 20 mg/dL | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 124 | 307597500
163 | 4 | 4.11 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol. - Dải đo: giới hạn trên ≥ 19 mmol/L. | Hộp ≥ 5x100ml (500ml) | Hộp | 539 | 802234125
164 | 4 | 4.12 |  |  | Hóa chất chuẩn (Calibrator) | Hóa chất chuẩn (Calibrator) dùng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. | Hộp ≥ 1 lọ x 3 ml | Hộp | 212 | 166424664
165 | 4 | 4.13 |  |  | Hóa chất định lượng Albumin | Hóa chất định lượng Albumin dùng trên máy xét nghiệm sinh hóa. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,2 g/dL, giới hạn trên ≥ 6 g/dL | Hộp ≥ 5x100ml (500ml) | Hộp | 104 | 71089200
166 | 4 | 4.14 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Cholesterol HDL bằng phương pháp enzym | Hóa chất xét nghiệm HDL. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 mg/dL, giới hạn trên ≥ 200 mg/dL. | Hộp ≥ 4x100mlR1, 1x100mlR2 | Hộp | 40 | 631071000
167 | 4 | 4.15 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Cholesterol LDL bằng phương pháp enzym | Hóa chất xét nghiệm LDL. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 4mg/dL, giới hạn trên ≥ 500 mg/dL. | Hộp ≥ 4x50mlR1, 1x50mlR2 | Hộp | 40 | 698985000
|  |  | PP2500608542 | Phần 5: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy Furuno CA |  | Phần 5: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy Furuno CA
168 | 5 | 5.1 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn đa thông số | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô | Hộp ≥ 1 x 5ml | Hộp | 60 | 54000000
169 | 5 | 5.2 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn mức 1 đa thông số | Hoá chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 5ml | Hộp | 120 | 74844000
170 | 5 | 5.3 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn mức 2 đa thông số | Hoá chất kiểm chuẩn mức 2 dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 5ml | Hộp | 120 | 74844000
171 | 5 | 5.4 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn nhóm chất béo đa thông số | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm thuộc nhóm chất béo HDL, LDL, TC, TG, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 2ml | Hộp | 6 | 7770000
172 | 5 | 5.5 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn nhóm chất béo đa thông số | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho các xét nghiệm thuộc nhóm chất béo HDL, LDL, TC, TG, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 2ml | Hộp | 24 | 31080000
173 | 5 | 5.6 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-reactive protein | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho định lượng C-reactive protein trong máu, dạng lỏng. | Hộp ≥ 6 x 1ml | Hộp | 6 | 28140000
174 | 5 | 5.7 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn 2 mức xét nghiệm C-reactive protein | Hoá chất kiểm chuẩn 2 mức dùng cho định lượng C-reactive protein trong máu, dạng lỏng. | Hộp ≥ 2 x 1ml | Hộp | 12 | 31440000
175 | 5 | 5.8 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn định lượng bilirubin | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm bilirubin trực tiếp và toàn phần trong máu, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 2ml | Hộp | 12 | 7560000
176 | 5 | 5.9 |  |  | Hoá chất định lượng sắt dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt trong huyết thanh, huyết tương. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 11 µg/dL, giới hạn trên ≥ 1.000 µg/dL | Hộp ≥ 5 x 67ml | Hộp | 43 | 153510000
177 | 5 | 5.10 |  |  | Hoá chất định lượng phốt pho dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng phốt pho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,19 mg/dL, giới hạn trên ≥ 15 mg/dL | Hộp ≥ 10 x 67 ml | Hộp | 12 | 143136000
178 | 5 | 5.11 |  |  | Hoá chất định lượng Rheumatoid Factor dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factor trong huyết thanh huyết tương. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 10 IU/mL, giới hạn trên ≥ 120 IU/mL | Hộp ≥ 1 x 50mL; 1 x 10mL | Hộp | 12 | 190008000
179 | 5 | 5.12 |  |  | Hoá chất định lượng Prealbumin dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Prealbumin trong huyết thanh. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 3 mg/dL, giới hạn trên ≥ 80 mg/dL | Hộp ≥ 2x60 ml; 2x5 ml | Hộp | 140 | 1540560000
180 | 5 | 5.13 |  |  | Hoá chất định lượng Magnesium dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA. - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,2 mg/dL, giới hạn trên ≥ 4 mg/dL. | Hộp ≥ 10 x 67 ml | Hộp | 6 | 23688000
181 | 5 | 5.14 |  |  | Hoá chất định lượng Calcium dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,36 mg/dL, giới hạn trên ≥ 13,8 mg/dL | Hộp ≥ 10 x 67 ml | Hộp | 166 | 683256000
182 | 5 | 5.15 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm đo protein đa thông số | Hoá chất hiệu chuẩn sử dụng cho các xét nghiệm đo protein trên các hệ thống phân tích sinh hoá, hoá chất sẵn sàng sử dụng, có 5 mức hiệu chuẩn. | Hộp ≥ 5 x 1 ml | Hộp | 31 | 162206415
183 | 5 | 5.16 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm RF | Hoá chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm RF trên các hệ thống phân tích sinh hoá, hoá chất sẵn sàng sử dụng, có 5 mức hiệu chuẩn. | Hộp ≥ 5 x 1 ml | Hộp | 6 | 64574874
184 | 5 | 5.17 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm sắt | Hoá chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm định lượng sắt trên các hệ thống phân tích sinh hoá, hoá chất dạng đông khô dựa trên huyết thanh của người. Hoá chất ổn định tới hết hạn ở dạng đông khô | Hộp ≥ 1 x 3ml | Hộp | 3 | 2142000
185 | 5 | 5.18 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn đa thông số | Hoá chất hiệu chuẩn dạng đông khô dựa trên huyết thanh người dùng hiệu chuẩn cho các xét nghiệm hoá sinh. Hoá chất ổn định tới ngày hết hạn ở dạng đông khô | Hộp ≥ 5 x 3 ml | Hộp | 74 | 229992000
186 | 5 | 5.19 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn mức thông thường đa thông số | Hoá chất kiểm chuẩn đông khô mức thông thường dựa trên huyết thanh người, được thử fibrin dùng trong kiểm chuẩn các xét nghiệm định lượng sinh hoá. Hoá chất ổn định tới ngày hết hạn ở dạng đông khô. | Hộp ≥ 5 x 5 ml | Hộp | 122 | 343308000
187 | 5 | 5.20 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn mức cao đa thông số | Hoá chất kiểm chuẩn mức cao sử dụng cho các xét nghiệm trên các hệ thống sinh hoá, hoá chất dạng đông khô dựa trên huyết thanh người. Hoá chất ổn định tới ngày hết hạn ở dạng đông khô | Hộp ≥ 5 x 5 ml | Hộp | 122 | 353556000
188 | 5 | 5.21 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn mức thấp cho các thông số miễn dịch | Hoá chất kiểm chuẩn mức thấp sử dụng cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục trên các hệ thống phân tích sinh hoá, hoá chất dạng lỏng | Hộp ≥ 1 x 1 ml | Hộp | 36 | 43848000
189 | 5 | 5.22 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn mức cao cho các thông số miễn dịch | Hoá chất kiểm chuẩn mức cao sử dụng cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục trên các hệ thống phân tích sinh hoá, hoá chất dạng lỏng | Hộp ≥ 1 x 1 ml | Hộp | 36 | 43848000
190 | 5 | 5.23 |  |  | Hoá chất rửa hệ thống có tính acid dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất rửa có tính acid làm sạch cuvet trong hệ thống phân tích sinh hoá tự động Furuno CA | Hộp ≥ 500 ml | Hộp | 151 | 506227500
191 | 5 | 5.24 |  |  | Hoá chất rửa hệ thống có tính kiềm dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất rửa có tính kiềm làm sạch cuvet trong hệ thống phân tích sinh hoá tự động Furuno CA | Hộp ≥ 500 ml | Hộp | 151 | 389353500
192 | 5 | 5.25 |  |  | Hoá chất rửa hệ thống có oxi hóa mạnh dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất rửa có tính oxi hóa mạnh làm sạch đầu kim và các phần khác trong hệ thống phân tích sinh hoá tự động Furuno CA | Hộp ≥ 500 ml | Hộp | 36 | 92826000
193 | 5 | 5.26 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Albumin dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA. - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,12 g/dl, giới hạn trên ≥ 6,0 g/dl | Hộp ≥ 4 x 60 ml | Hộp | 423 | 977130000
194 | 5 | 5.27 |  |  | Hoá chất xét nghiệm urea dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 2,66 mg/dl, giới hạn trên ≥ 200 mg/dl - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu - Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 6 x 84 ml | Hộp | 242 | 1829520000
195 | 5 | 5.28 |  |  | Hoá chất xét nghiệm urea dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 mg/dl, giới hạn trên ≥ 200 mg/dl - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 8x20 ml + 8x7 ml | Hộp | 60 | 194400000
196 | 5 | 5.29 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALT/GPT dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 3 U/L, giới hạn trên ≥ 500 U/L | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 649 | 1063062000
197 | 5 | 5.30 |  |  | Hoá chất xét nghiệm AST/GOT dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 1.000 U/L | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 649 | 1560845000
198 | 5 | 5.31 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Uric Acid dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương người - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 30 μmol/L, giới hạn trên ≥ 1.785 μmol/L | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 236 | 2339350000
199 | 5 | 5.32 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Total Protein dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Total Protein trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,1 g/dl, giới hạn trên ≥ 15 g/dl | Hộp ≥ 4 x 60 ml; 8 x 20 ml | Hộp | 257 | 5996735200
200 | 5 | 5.33 |  |  | Hoá chất xét nghiệm α-Amylase dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng alpha -Amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 2 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 15 ml | Hộp | 137 | 1496040000
201 | 5 | 5.34 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CK dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatine Kinase trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 17 ml | Hộp | 223 | 4639718376
202 | 5 | 5.35 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CK-MB dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatine Kinase Isozyme trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 1 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 17 ml | Hộp | 118 | 2018243680
203 | 5 | 5.36 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Creatinine dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 8,84 µmol/L, giới hạn trên ≥ 2.652 µmol/L | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 484 | 2516800000
204 | 5 | 5.37 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CRP dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-reactive protein trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,2 mg/l, giới hạn trên ≥ 320 mg/l | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 50 ml | Hộp | 328 | 8856000000
205 | 5 | 5.38 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Billirubin trực tiếp trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo: giới hạn trên ≥ 10 mg/dl | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 186 | 1067640000
206 | 5 | 5.39 |  |  | Hoá chất định lượng γ-glutamyltranspeptidase dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng γ-glutamyltranspeptidase trong huyết thanh, huyết tương người. - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 3 U/L, giới hạn trên ≥ 1.000 U/L | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 109 | 292610500
207 | 5 | 5.40 |  |  | Hoá chất định lượng Lipase dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lipase trong huyết thanh, huyết tương người - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 3 U/L, giới hạn trên ≥ 570 U/L | Hộp ≥ 2 x 60 ml | Hộp | 34 | 503276160
208 | 5 | 5.41 |  |  | Hoá chất xét nghiệm HDL-Cholesterol dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,13 mmol/L, giới hạn trên ≥ 3,11 mmol/L | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 241 | 3150294160
209 | 5 | 5.42 |  |  | Hoá chất xét nghiệm LDL-Cholesterol dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 0,13 mmol/L, giới hạn trên ≥ 15,6 mmol/L | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 271 | 4431392000
210 | 5 | 5.43 |  |  | Hoá chất xét nghiệm bilirubin toàn phần dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Billirubin toàn phần trong huyết thanh, huyết tương người - Dải đo: giới hạn dưới 0 μmol/L, giới hạn trên ≥ 513 μmol/L - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 186 | 3255000000
211 | 5 | 5.44 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Cholesterol toàn phần dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần trong huyết thanh, huyết tương người - Dải đo giới hạn dưới ≤ 3 mg/dL, giới hạn trên ≥ 800 mg/dL - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng.Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 486 | 913835520
212 | 5 | 5.45 |  |  | Hoá chất xét nghiệm triglycerides toàn phần dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides toàn phần trong huyết thanh, huyết tương người. - Dải đo giới hạn dưới ≤ 10 mg/dL, giới hạn trên ≥ 1.000 mg/dL - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 494 | 1011465000
213 | 5 | 5.46 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Glucose dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương người - Dải đo giới hạn dưới ≤ 2 mg/dl, giới hạn trên ≥ 600 mg/dL - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 667 | 1657495000
214 | 5 | 5.47 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn đa thông số | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 5 ml | Hộp | 174 | 156600000
215 | 5 | 5.48 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn đa thông số mức 1 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 5 ml | Hộp | 248 | 154677600
216 | 5 | 5.49 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn đa thông số mức 2 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 2 dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá, dạng đông khô | Hộp ≥ 1 x 5 ml | Hộp | 248 | 154677600
217 | 5 | 5.50 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn các thông số lipid | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm thuộc nhóm chất lipid như HDL- Cholesterol, LDL-Cholesterol, Total Cholesterol, Total Tryglycerides, dạng đông khô | Hộp ≥ 1 x 2 ml | Hộp | 106 | 137270000
218 | 5 | 5.51 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn các thông số lipid | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho các xét nghiệm thuộc nhóm chất lipid như HDL- Cholesterol, LDL-Cholesterol, Total Cholesterol, Total Tryglycerides, dạng đông khô | Hộp ≥ 1 x 2 ml | Hộp | 140 | 181300000
219 | 5 | 5.52 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho định lượng C-reactive protein trong máu, dạng lỏng. | Hộp ≥ 6 x 1 ml | Hộp | 45 | 211050000
220 | 5 | 5.53 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm CRP | Hoá chất kiểm chuẩn 2 mức dùng cho định lượng C-reactive protein trong máu, dạng lỏng. | Hộp ≥ 2 x 1 ml | Hộp | 94 | 246280000
221 | 5 | 5.54 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm bilirubin trực tiếp/toàn phần | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm bilirubin trực tiếp và toàn phần trong máu, dạng đông khô. | Hộp ≥ 1 x 2 ml | Hộp | 128 | 80640000
222 | 5 | 5.55 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm sắt sử dụng cho máy Furuno CA | Hoá chất hiệu chuẩn sử dụng cho xét nghiệm định lượng sắt trên các hệ thống phân tích sinh hoá, hoá chất dạng đông khô, thêm chính xác 3ml nước hoàn nguyên. | Hộp ≥ 1 x 3 ml | Hộp | 21 | 14994000
223 | 5 | 5.56 |  |  | Hoá chất kiểm tra độ chính xác hệ thống dùng cho máy Furuno CA | Hóa chất kiểm tra độ chính xác, chứa dung dịch thuốc nhuộm Amido được hút vào hệ thống để kiểm tra CV. Việc kiểm tra được thực hiện sau khi vận chuyển, trong quá trình bảo dưỡng định kỳ và sau khi thay thế linh kiện. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống máy Furuno CA. | Bộ Dye Sample Solution ≥ 1 x 100ml Water Sample Solution 1 x 50 ml SPTS R1 2 x 70 ml RPTS1 1 x 70 ml RPTS2 1 x 10 ml | Bộ | 32 | 165888000
224 | 5 | 5.57 |  |  | Hoá chất định lượng alkaline phosphatase dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALP trong huyết thanh, huyết tương người - Dải đo giới hạn dưới ≤ 1 U/L, giới hạn trên ≥ 1.000 U/L - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 17 ml | Hộp | 44 | 276145056
225 | 5 | 5.58 |  |  | Hoá chất định lượng Lactate Dehydrogenase dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lactate Dehydrogenase trong huyết thanh, huyết tương người - Dải đo giới hạn dưới ≤ 3,42 U/L giới hạn trên ≥ 1.000 U/L - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 4 x 50 ml; 4 x 17 ml | Hộp | 67 | 573694200
226 | 5 | 5.59 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm Microalbumin niệu dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất xét nghiệm định lượng Microalbumin trong nước tiểu, sử dụng cho các máy sinh hoá tự động. - Hoá chất dạng dung dịch sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hoá chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hoá Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 1,55 mg/L, giới hạn trên ≥ 300 mg/L | Hộp ≥ 1 x 65 ml; 1 x 10 ml | Hộp | 153 | 831008025
227 | 5 | 5.60 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Microalbumin niệu | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho định lượng microalbumin trong nước tiểu. - Dạng dung dịch, được chiết xuất từ huyết thanh/huyết tương người, các chất ổn định và chất bảo quản, sử dụng cho các máy phân tích sinh hoá . | Hộp ≥ 5 x 1ml | Hộp | 34 | 170788800
228 | 5 | 5.61 |  |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Microalbumin niệu mức 1 | Hoá chất kiểm tra chất lượng mức thấp dùng cho xét nghiệm định lượng microalbumin trong nước tiểu bằng phương pháp sinh hoá. - Dạng dung dịch, được chiết xuất từ huyết thanh/huyết tương người và các chất ổn định, chất bảo quản. Sử dụng cho các máy phân tích sinh hoá. | Hộp ≥ 1x1 ml | Hộp | 51 | 115775100
229 | 5 | 5.62 |  |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Microalbumin niệu mức 2 | Hoá chất kiểm tra chất lượng mức cao dùng cho xét nghiệm định lượng microalbumin trong nước tiểu bằng phương pháp sinh hoá. - Dạng dung dịch, được chiết xuất từ huyết thanh/huyết tương người và các chất ổn định, chất bảo quản. Sử dụng cho các máy phân tích sinh hoá. | Hộp ≥ 1x1 ml | Hộp | 51 | 115775100
230 | 5 | 5.63 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm protein mức thấp | Hoá chất kiểm chuẩn mức thấp dùng cho xét nghiệm định lượng Protein trong huyết thanh người bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục và độ đục của thận, hóa chất sẵn sàng sử dụng chứa các chất ổn định và bảo quản. | Lọ ≥ 1 ml | Lọ | 63 | 50127588
231 | 5 | 5.64 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm protein mức cao | Hoá chất kiểm chuẩn mức cao dùng cho xét nghiệm định lượng Protein trong huyết thanh người bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục và độ đục của thận, hóa chất sẵn sàng sử dụng chứa các chất ổn định và bảo quản. | Lọ ≥ 1 ml | Lọ | 63 | 57580488
232 | 5 | 5.65 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn CRP độ nhạy cao | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng CRP độ nhạy cao trong huyết thanh người bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục có độ nhạy cao, hóa chất sẵn sàng sử dụng chứa các chất ổn định và bảo quản. | Hộp ≥ 1 x 1 ml | Hộp | 10 | 23063250
233 | 5 | 5.66 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn CRP độ nhạy cao | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng CRP độ nhạy cao trong huyết thanh người, hóa chất sẵn sàng sử dụng chứa chất ổn định và bảo quản. | Hộp ≥ 1 x 1 ml | Hộp | 10 | 23063250
234 | 5 | 5.67 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CRP độ nhạy cao | Hoá chất dùng cho xét nghiệm để xác định định lượng CRP-hs trong huyết thanh người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,013mg/dL, giới hạn trên ≥ 14 mg/dL | Hộp ≥ 1 x 50 mL,1 x 14 mL | Hộp | 36 | 187326720
235 | 5 | 5.68 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Protein | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng protein trong huyết thanh người, hóa chất sẵn sàng sử dụng. | Hộp ≥ 5 x 1 ml | Hộp | 3 | 15697395
236 | 5 | 5.69 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Protein | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Protein CFS, sẵn sàng sử dụng. | Hộp ≥ 1 x 4 ml | Hộp | 6 | 9128700
237 | 5 | 5.70 |  |  | Hoá chất định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c trong máu người - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 3%, giới hạn trên ≥ 15% | Hộp ≥ 4 x 45 ml; 4 x 20 ml | Hộp | 15 | 1116000000
238 | 5 | 5.71 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c | Hoá chất hiệu chuẩn 5 mức nồng độ dùng cho định lượng glycated hemoglobin HbA1c trong máu. - Dạng đông khô. | Hộp ≥ 5 x 1 ml | Hộp | 3 | 5603715
239 | 5 | 5.72 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1c | Hoá chất kiểm chuẩn 2 mức nồng độ dùng cho định lượng glycated hemoglobin HbA1c trong máu. | Hộp ≥ 2 x 1 ml | Hộp | 30 | 56700000
240 | 5 | 5.73 |  |  | Hoá chất định lượng Protein dịch dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ người - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA - Dải đo giới hạn dưới ≤ 14,3 mg/dL, giới hạn trên ≥ 130 mg/dL | Hộp ≥ 5 x 67 ml | Hộp | 12 | 104849640
241 | 5 | 5.74 |  |  | Hoá chất định lượng Transferrin dùng cho máy Furuno CA | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Transferrin huyết thanh - Dải đo giới hạn dưới ≤ 12,6 mg/dL, giới hạn trên ≥ 500 mg/dL - Hóa chất dạng dung dịch sẵn sàng cho sử dụng. Lọ hóa chất có mã vạch nhận diện tương thích với hệ thống máy Furuno CA | Hộp ≥ 2 x 55 ml | Hộp | 24 | 211200000
242 | 5 | 5.75 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn Transferrin | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Transferrin trong huyết thanh người gồm 5 mức nồng độ - Hóa chất sẵn sàng sử dụng chứa các chất ổn định và bảo quản. | Hộp ≥ 5 x 1 ml | Hộp | 6 | 45915186
243 | 5 | 5.76 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn Protein dịch | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Protein CFS, sẵn sàng sử dụng. | Hộp ≥ 1 x 4 ml | Hộp | 6 | 9128700
244 | 5 | 5.77 |  |  | Hoá chất kiểm chuẩn Protein dịch | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Protein CFS, sẵn sàng sử dụng. | Hộp ≥ 2 x 4 ml | Hộp | 6 | 12171600
|  |  | PP2500608543 | Phần 6: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy BS480 |  | Phần 6: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy BS480
245 | 6 | 6.1 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GOT(AST), sử dụng cho máy hệ mở | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 700 U/L | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 18 | 33736500
246 | 6 | 6.2 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GPT(ALT), sử dụng cho máy hệ mở | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 7 U/L, giới hạn trên ≥ 600 U/L | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 18 | 35721000
247 | 6 | 6.3 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol, sử dụng cho máy hệ mở | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 5 mg/dL (0,13 mmol/l), giới hạn trên ≥ 748 mg/dL (19,4 mmol/l) | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 11 | 16372125
248 | 6 | 6.4 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Glucose, sử dụng cho máy hệ mở | Hóa chất xét nghiệm Glucose. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 mg/dL, giới hạn trên ≥ 400 mg/dL | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 19 | 17805375
249 | 6 | 6.5 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides, sử dụng cho máy hệ mở | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 10,9 mg/dL (0,125 mmol/l), giới hạn trên ≥ 1.000 mg/dL (11,3 mmol/l) | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 11 | 43659000
250 | 6 | 6.6 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê - Dải tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 15 mg/dL, giới hạn trên ≥ 300 mg/dL | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 8 | 16758000
251 | 6 | 6.7 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinin. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 17,7 µmol/L, giới hạn trên ≥ 1.330 µmol/L | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 8 | 6174000
252 | 6 | 6.8 |  |  | Calib cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 30 thông số sinh hóa. Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người | Hộp ≥ 1x3 ml | Hộp | 30 | 23550660
253 | 6 | 6.9 |  |  | Hoá chất xét nghiệm Alpha-amylase theo phương pháp CNP-G3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase. - Dải đo giới hạn trên: ≥ 2.000 U/L. | Hộp ≥ 5 x 50 ml | Hộp | 15 | 90212220
254 | 6 | 6.10 |  |  | Hoá chất xét nghiệm bilirubin toàn phần tự động theo phương pháp DCA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,1 mg/dL, giới hạn trên ≥ 25,0 mg/dL | Hộp ≥ 4x100mLR1, 1x100mLR2 | Hộp | 10 | 38367000
255 | 6 | 6.11 |  |  | Hoá chất xét nghiệm CK-MB chuẩn theo IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB. | Hộp ≥ 4x25mLR1, 1x25mLR2 | Hộp | 6 | 29403738
256 | 6 | 6.12 |  |  | Hoá chất xét nghiệm GOT (AST) chuẩn theo IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST. | Hộp ≥ 4x50mLR1, 1x50mLR2 | Hộp | 15 | 17860500
257 | 6 | 6.13 |  |  | Hoá chất xét nghiệm GPT (ALT) chuẩn theo IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT. | Hộp ≥ 4x50mLR1, 1x50mLR2 | Hộp | 15 | 18604845
258 | 6 | 6.14 |  |  | Hoá chất xét nghiệm GGT chuẩn theo IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 1.200 U/L | Hộp ≥ 4x50mLR1, 1x50mLR2 | Hộp | 10 | 25026750
259 | 6 | 6.15 |  |  | Hoá chất xét nghiệm LDH-P chuẩn theo DGKC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH. | Hộp ≥ 4x50mLR1, 1x50mLR2 | Hộp | 10 | 17860500
260 | 6 | 6.16 |  |  | Hoá chất xét nghiệm triglycerid theo phương pháp GPO-PAP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,13 mmol/L, giới hạn trên ≥ 11,3 mmol/L | Hộp ≥ 5x100mL (500mL) | Hộp | 20 | 79380000
261 | 6 | 6.17 |  |  | Hoá chất xét nghiệm ALP chuẩn theo IFCC | Hóa chất xét nghiệm đo hoạt độ enzym ALP. | Hộp ≥ 4x50mLR1, 1x50mLR2 | Hộp | 3 | 3208275
262 | 6 | 6.18 |  |  | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa mức thấp | Hóa chất kiểm tra chất lượng (QC) mức nồng độ bình thường cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. | Hộp ≥ 1 lọ x 5 ml | Hộp | 30 | 23814000
263 | 6 | 6.19 |  |  | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa mức cao | Hóa chất kiểm tra chất lượng (QC) mức nồng độ bệnh lý cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. | Hộp ≥ 1 lọ x 5 ml | Hộp | 30 | 25930800
|  |  | PP2500608544 | Phần 7: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU4 |  | Phần 7: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa dòng máy AU4
264 | 7 | 7.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1,71 μmol/L (0,1 mg/dL), giới hạn trên ≥ 205,2 μmol/L (12 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 462mL (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 150 | 976500000
265 | 7 | 7.2 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin Total | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần. Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1,71 µmol/L (0,1 mg/dL), giới hạn trên ≥ 427,5 µmol/L (25 mg/dL). Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 462mL (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 150 | 976500000
266 | 7 | 7.3 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 8 μmol/L (0,09 mg/dL), giới hạn trên ≥ 2.130 μmol/L (24,1 mg/dL). Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. | Hộp ≥ 480mL (4x60ml + 4x60ml) | Hộp | 352 | 1737120000
267 | 7 | 7.4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Canxi toàn phần. - Dải đo: huyết thanh: giới hạn dưới ≤ 1 mmol/L (4 mg/dL), giới hạn trên ≥ 4 mmol/L (16 mg/dL). | Hộp ≥ 480mL (8x60ml) | Hộp | 178 | 710220000
268 | 7 | 7.5 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-Amylase. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 1.000 U/L. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. | Hộp ≥ 480ml (8x60ml) | Hộp | 87 | 1827000000
269 | 7 | 7.6 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 2 g/L, giới hạn trên ≥ 60 g/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 480ml (8x60ml) | Hộp | 98 | 331338000
270 | 7 | 7.7 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase (ALP) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng phosphatase kiềm. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 9 U/L, giới hạn trên ≥ 3.000 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 462ml (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 3 | 30240000
271 | 7 | 7.8 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 7 U/L, giới hạn trên ≥ 500 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 462mL (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 639 | 3958605000
272 | 7 | 7.9 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 800 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 462mL (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 639 | 3958605000
273 | 7 | 7.10 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,78 mmol/L (30 mg/dL), giới hạn trên ≥ 18,0 mmol/L (748 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 480mL (8x60ml) | Hộp | 615 | 3099600000
274 | 7 | 7.11 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 450mL (6x60ml + 6x15ml) | Hộp | 109 | 2746800000
275 | 7 | 7.12 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 7 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 450mL (6x60ml + 6x15ml) | Hộp | 89 | 1420440000
276 | 7 | 7.13 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu huyết thanh, huyết tương. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1 mg/L, giới hạn trên ≥ 160 mg/L. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 480mL (4x60ml + 4x60ml) | Hộp | 51 | 2034900000
277 | 7 | 7.14 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Sử dụng trong IVD để định lượng Ferritin. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 6,0 μg/L, giới hạn trên ≥ 450 μg/L. | Hộp ≥ 160mL (4x30ml + 4x10ml) | Hộp | 10 | 294000000
278 | 7 | 7.15 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GAMMA-GT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 800 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 462mL (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 121 | 1334025000
279 | 7 | 7.16 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose huyết thanh, huyết tương. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1,11 mmol/L, giới hạn trên ≥ 22,2 mmol/L. | Hộp ≥ 480mL (8x60ml) | Hộp | 710 | 2832900000
280 | 7 | 7.17 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | Sử dụng trong IVD để định lượng HbA1c. - Dải đo: giới hạn dưới 0%, giới hạn trên ≥ 15%. | Hộp ≥ 64mL (1x48ml + 1x16ml) | Hộp | 42 | 1109259648
281 | 7 | 7.18 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL - cholesterol | Sử dụng trong IVD để định lượng HDL-Cholesterol. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 mg/dL, giới hạn trên ≥ 180 mg/dL. | Hộp ≥ 80 ml (2x30ml + 2x10ml) | Hộp | 284 | 1708805280
282 | 7 | 7.19 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Iron | Sử dụng trong IVD để định lượng sắt. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 µg/dl (0,895 µmol/l), giới hạn trên ≥ 500 µg/dl (179 µmol/l). | Hộp ≥ 462 ml (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 19 | 259350000
283 | 7 | 7.20 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL - Cholesterol | Sử dụng trong IVD để định lượng LDL-Cholesterol. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 40 mg/dL, giới hạn trên ≥ 300 mg/dL. | Hộp ≥ 80 ml (2x30ml + 2x10ml) | Hộp | 284 | 2853177600
284 | 7 | 7.21 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Rheumatoid Factor | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 IU/mL, giới hạn trên ≥ 130 IU/mL. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 468ml (6x60ml + 6x18ml) | Hộp | 3 | 73008000
285 | 7 | 7.22 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total Protein | Sử dụng trong IVD để định lượng Protein toàn phần. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 g/dL (30 g/L), giới hạn trên ≥ 10 g/dL (100 g/L). Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 480ml (8x60ml) | Hộp | 177 | 687645000
286 | 7 | 7.23 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | Thuốc thử dùng để định lượng Triglycerid trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp đo quang. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,113 mmol/L (10 mg/dl), giới hạn trên ≥ 6,78 mmol/L (600 mg/dl). | Hộp ≥ 480ml (8x60ml) | Hộp | 625 | 5906250000
287 | 7 | 7.24 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng microalbumin | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 mg/L, giới hạn trên ≥ 200 mg/L. Loại mẫu: Nước tiểu. | Hộp ≥ 160mL (2x60ml + 2x20ml) | Hộp | 6 | 111355200
288 | 7 | 7.25 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng UREA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 4 mg/dL (0,67 mmol/L), giới hạn trên ≥ 300 mg/dL (50,0 mmol/L). Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. | Hộp ≥ 462mL (6x60ml + 6x17ml) | Hộp | 301 | 1703509500
289 | 7 | 7.26 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng URIC ACID | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,3 mg/dL (18 μmol/L), giới hạn trên ≥ 25 mg/dL (1.785 μmol/L). Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương. | Hộp ≥ 480mL (8x60ml) | Hộp | 216 | 1428840000
290 | 7 | 7.27 |  |  | Hóa chất nội kiểm dùng để kiểm chuẩn mức thấp | Vật liệu kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm sinh hoá thông thường. | Hộp ≥ 5x5mL | Hộp | 198 | 1008772380
291 | 7 | 7.28 |  |  | Hóa chất nội kiểm dùng để kiểm chuẩn mức cao | Vật liệu kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm sinh hoá thông thường. | Hộp ≥ 5x5mL | Hộp | 198 | 1008772380
292 | 7 | 7.29 |  |  | Vật liệu kiểm chuẩn dùng trong xét nghiệm HbA1c | Vật liệu kiểm chuẩn dùng trong xét nghiệm HbA1c gồm 2 mức. | Hộp ≥ 2x1 mL | Hộp | 18 | 54000000
293 | 7 | 7.30 |  |  | Vật liệu kiểm chuẩn cho các xét nghiệm protein CRP, ASO, RF mức 1 | Vật liệu kiểm chuẩn cho các xét nghiệm protein CRP, ASO, RF mức 1. | Hộp ≥ 5x1ml | Hộp | 13 | 21995883
294 | 7 | 7.31 |  |  | Vật liệu kiểm chuẩn cho các xét nghiệm protein CRP, ASO, RF mức 2 | Vật liệu kiểm chuẩn cho các xét nghiệm protein CRP, ASO, RF mức 2. | Hộp ≥ 5x1ml | Hộp | 13 | 21995883
295 | 7 | 7.32 |  |  | Chất chuẩn dùng để cài đặt các chỉ số xét nghiệm | Chất chuẩn dùng để cài đặt các chỉ số xét nghiệm sinh hoá. | Hộp ≥ 5x3mL | Hộp | 132 | 672514920
296 | 7 | 7.33 |  |  | Hóa chất cài đặt chỉ số CRP Latex | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm CRP gồm 5 mức. | Hộp ≥ 5x1,5mL | Hộp | 17 | 28763847
297 | 7 | 7.34 |  |  | Hóa chất cài đặt chỉ số Hba1c | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm Hba1c gồm 4 mức. | Hộp ≥ 4x0,5mL | Hộp | 11 | 55000000
298 | 7 | 7.35 |  |  | Hóa chất cài đặt chỉ số MICROALBUMIN | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm MICROALBUMIN. | Hộp ≥ 5x1ml | Hộp | 12 | 60000000
299 | 7 | 7.36 |  |  | Hóa chất cài đặt chỉ số RF | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm RF. | Hộp ≥ 1x3mL | Hộp | 12 | 12000000
300 | 7 | 7.37 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng magiê. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,25 mmol/L, giới hạn trên ≥ 3,0 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. | Hộp ≥ 480ml (8x60ml) | Hộp | 5 | 103673425
301 | 7 | 7.38 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phosphorus | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ. - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,33 mmol/L (1 mg/dL), giới hạn trên ≥ 3,23 mmol/L (10 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. | Hộp ≥ 480ml (8x60ml) | Hộp | 5 | 103673425
302 | 7 | 7.39 |  |  | Hóa chất xét nghiệm ASO dùng cho máy AU 680 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ASO trên hệ thống máy sinh hóa tự động - Phương pháp đo: Immunoturbidimetry - Khoảng tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 15 IU/ml, giới hạn trên ≥ 850 IU/ml - Số test thực hiện được: ≥ 4 test/ml - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 6x32 ml + 6x8 ml | Hộp | 12 | 241920000
303 | 7 | 7.40 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Albumin dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương người - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,2 g/dl, giới hạn trên ≥ 6,0 g/dl - Phương pháp đo: BCG - Độ lặp lại: CV ≤ 0,83% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 7 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 8x30 ml | Hộp | 60 | 111767040
304 | 7 | 7.41 |  |  | Hóa chất xét nghiệm ALP dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng ALP trong huyết thanh và huyết tương - Dải đo: giới hạn trên ≥ 1.500 U/L - Phương pháp đo: IFCC - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 6x32 ml + 6x8 ml | Hộp | 36 | 262652544
305 | 7 | 7.42 |  |  | Hóa chất xét nghiệm ALT dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng ALT trong huyết thanh và huyết tương - Dải đo: giới hạn trên ≥ 500 U/L - Phương pháp đo: IFCC - Độ lặp lại: CV ≤ 1,56% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 6x40 ml + 6x10 ml | Hộp | 120 | 500623200
306 | 7 | 7.43 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Amylase dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng α-Amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu - Dải đo: giới hạn trên ≥ 1.000 U/L - Phương pháp đo: Colorimetric test (CNP-G3) - Độ lặp lại: CV ≤ 1,57%; - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 6 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 2x54 ml | Hộp | 36 | 212039856
307 | 7 | 7.44 |  |  | Hóa chất xét nghiệm AST dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng AST trong huyết thanh và huyết tương - Dải đo: giới hạn trên ≥ 800 U/L - Phương pháp đo: IFCC - Độ lặp lại: CV ≤ 1,12% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 6x40 ml + 6x10 ml | Hộp | 120 | 500623200
308 | 7 | 7.45 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng bilirubin trực tiếp - Dải đo: giới hạn trên ≥ 10 mg/dL - Phương pháp đo: Jendrassik-Grof - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 6x40 ml + 6x10 ml | Hộp | 48 | 232848000
309 | 7 | 7.46 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng bilirubin toàn phần - Dải đo: giới hạn trên ≥ 30 mg/dL - Phương pháp đo: Jendrassik-Grof - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Độ lặp lại: CV ≤ 3% - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 6x40 ml + 6x10 ml | Hộp | 48 | 276756480
310 | 7 | 7.47 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Canxi toàn phần dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng Canxi toàn phần - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 4 mg/dL, giới hạn trên ≥ 16 mg/dL với mẫu huyết thanh - Phương pháp đo: Arsenazo III - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Độ lặp lại: CV ≤ 0,94% - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 4x30 ml | Hộp | 120 | 167650560
311 | 7 | 7.48 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 30 mg/dL, giới hạn trên ≥ 800 mg/dL với mẫu huyết thanh - Phương pháp đo: CHOD-PAP - Độ lặp lại: CV ≤ 1,06% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 8x30 ml | Hộp | 60 | 213554880
312 | 7 | 7.49 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CK-MB dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng CK-MB trong huyết thanh và huyết tương - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L - Phương pháp đo: Immunoinhibition - Độ lặp lại: CV ≤ 3,4% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 1x60 ml + 1x15 ml | Hộp | 48 | 245737824
313 | 7 | 7.50 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CK-NAC dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng creatine kinase trong huyết thanh và huyết tương - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 U/L, giới hạn trên ≥ 2.000 U/L - Phương pháp đo: IFCC - Độ lặp lại: CV ≤ 1,07% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 1x60 ml + 1x15 ml | Hộp | 48 | 170478000
314 | 7 | 7.51 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Creatinine dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng Creatinine trên hệ thống máy sinh hóa tự động - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,05 mg/dl, giới hạn trên ≥ 24,1 mg/dl - Phương pháp đo: Modified Jaffe method - Độ lặp lại: CV ≤ 0,63% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 6 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 2x60 ml+ 2x60 ml | Hộp | 60 | 178295040
315 | 7 | 7.52 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CRP dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng CRP - Dải đo từ: giới hạn dưới ≤ 1 mg/L, giới hạn trên ≥ 160 mg/L - Phương pháp đo: Turbidimetry (immunoturbidimetric) - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 1x60 ml + 1x60 ml | Hộp | 120 | 1223812800
316 | 7 | 7.53 |  |  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ Ethanol dùng cho máy AU 680 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm nồng độ Ethanol trên hệ thống máy sinh hóa tự động - Phương pháp: Enzymatic UV - Dải đo: giới hạn trên ≥ 2,0 g/l - Số test thực hiện được: ≥ 3 test - Đạt tiêu chuẩn CE - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 4 x10 ml + 4x 10ml | Hộp | 24 | 213192000
317 | 7 | 7.54 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Ferritin dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng FERRITIN - Phương pháp đo: Turbidimetry - Dải đo từ: giới hạn dưới ≤ 6,0 μg/L, giới hạn trên ≥ 450 μg/L - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 6 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 1x30 ml + 1x10 ml | Hộp | 12 | 133036800
318 | 7 | 7.55 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GGT dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng GGT - Dải đo: giới hạn trên ≥ 800 U/l - Phương pháp đo: SZASZ - Độ lặp lại: CV ≤ 0,80% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 2x60 ml + 2x15 ml | Hộp | 48 | 241995600
319 | 7 | 7.56 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Glucose dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng Glucose - Dải đo: ≥ 400 mg/dL - Phương pháp đo: GOD-PAP - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 8x30 ml | Hộp | 120 | 267442560
320 | 7 | 7.57 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HbA1c dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng HbA1c - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0%, giới hạn trên ≥ 16% - Phương pháp đo: Immunoturbidimetry - Độ lặp lại: CV ≤ 1,1% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 8 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 1x48 ml + 1x16 ml + 500 ml | Hộp | 12 | 316931328
321 | 7 | 7.58 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HDL - Cholesterol dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng HDL-Cholesterol - Phương pháp đo: Clearance - Khoảng tuyến tính: giới hạn dưới ≤ 10 mg/dL, giới hạn trên ≥ 180 mg/dL - Độ lặp lại: CV ≤ 1,05% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 4 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 2x60 ml + 2x20 ml | Hộp | 120 | 1221897600
322 | 7 | 7.59 |  |  | Hóa chất xét nghiệm IgE dùng cho máy AU 680 | Sử dụng đo độ đục định lượng để đo IgE trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Dải đo: ≥ 1.000 IU/mL - Số test thực hiện được: ≥ 6 test/ml - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 2x20 ml + 2x10 ml | Hộp | 12 | 216000000
323 | 7 | 7.60 |  |  | Hóa chất xét nghiệm sắt dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng sắt - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 µg/dl, giới hạn trên ≥ 500 µg/dl - Phương pháp đo: Ferrozine - Độ lặp lại: CV ≤ 0,95% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 6x32 ml + 6x8 ml | Hộp | 48 | 505002240
324 | 7 | 7.61 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDH dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng LDH - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 31 U/L, giới hạn trên ≥ 1.200 U/L - Phương pháp đo: DGKC – Pyruvate to L-Lactate Method - Độ lặp lại: CV ≤ 2,11% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 5 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 6x32 ml + 6x8 ml | Hộp | 36 | 427125816
325 | 7 | 7.62 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDL - Cholesterol dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng LDL-Cholesterol - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 40 mg/dL, giới hạn trên ≥ 300 mg/dL - Độ lặp lại: CV ≤ 0,94% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 4 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 2x60 ml + 2x20 ml | Hộp | 120 | 1854720000
326 | 7 | 7.63 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Lipase dùng cho máy AU 680 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng lipase; - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 20 U/l, giới hạn trên ≥ 300 U/l - Số test thực hiện được: ≥ 8 test/ml - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU 680 | Hộp ≥ 3x27 ml + 3x9 ml | Hộp | 24 | 285120000
327 | 7 | 7.64 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Magnesium dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng MAGNESIUM - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 0,32 mEq/l (0,39 mg/dL), giới hạn trên ≥ 6,00 mEq/l (7,0 mg/dL) - Phương pháp đo: Xylidyl Blue - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 8x30 ml | Hộp | 24 | 248816208
328 | 7 | 7.65 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Phosphorus dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng PHOSPHORUS - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 1 mg/dL, giới hạn trên ≥ 10 mg/dL - Phương pháp đo: Inorganic Phosphous - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 8x30 ml | Hộp | 24 | 248816208
329 | 7 | 7.66 |  |  | Hóa chất xét nghiệm RF dùng cho máy AU 680 | Sử dụng phương pháp miễn dịch đo độ đục để định lượng yếu tố rheumatoid trong mẫu huyết thanh huyết tương người - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 7 IU/ml, giới hạn trên ≥ 140 IU/ml - Số test thực hiện được: ≥ 8 test/ml - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680 | Hộp ≥ 6x60 ml + 6x18 ml | Hộp | 24 | 584064000
330 | 7 | 7.67 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng PROTEIN toàn phần - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 3 g/dL (30 g/L), giới hạn trên ≥ 10 g/dL (100 g/L) - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 2x60 ml | Hộp | 60 | 60782400
331 | 7 | 7.68 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng TRIGLYCERIDES - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 10 mg/dL, giới hạn trên ≥ 600 mg/dL - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 3 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU680. | Hộp ≥ 4x54 ml | Hộp | 60 | 366327360
332 | 7 | 7.69 |  |  | Hóa chất xét nghiệm nồng độ albumin dùng cho máy AU 680 | Để đo nồng độ albumin trong nước tiểu người đánh giá sự biến đổi của nó - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 2,29 mg/L, giới hạn trên ≥ 200 mg/dL - Số test thực hiện được: ≥ 7 test/ml - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU 680 | Hộp ≥ R1:2x54 ml R2: 2x17 ml | Hộp | 48 | 790624800
333 | 7 | 7.70 |  |  | Hóa chất xét nghiệm UIBC dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để đo khả năng gắn kết sắt toàn phần trong huyết thanh - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 55 μg/dl, giới hạn trên ≥ 400 μg/dl - Số test thực hiện được: ≥ 8 test/ml - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU 680 | Hộp ≥ 6x60 ml + 6x20 ml | Hộp | 12 | 92160000
334 | 7 | 7.71 |  |  | Hóa chất xét nghiệm UPROTEIN dùng cho máy AU 680 | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và Dịch não tủy (CSF) - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 26 mg/L, giới hạn trên ≥ 2.000 mg/L - Phương pháp đo: Pyrogallol Red - Số test thực hiện được: ≥ 6 test/ml - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU 680 | Hộp ≥ 4x27 ml | Hộp | 24 | 133560000
335 | 7 | 7.72 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Urea dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng Urea - Phương pháp đo: GLDH (Glutamate Dehydrogenase) - Dải đo: giới hạn dưới ≤ 5 mg/dL, giới hạn trên ≥ 300 mg/dL - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 6 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU 680 | Hộp ≥ 6x32 ml + 6x8 ml | Hộp | 48 | 151949952
336 | 7 | 7.73 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Uric acid dùng cho máy AU 680 | Sử dụng trong IVD để định lượng Uric acid - Dải đo mẫu huyết thanh, huyết tương: giới hạn dưới ≤ 1,5 mg/dl, giới hạn trên ≥ 25 mg/dl - Phương pháp đo: Uricase/Peroxidase - Độ lặp lại: CV ≤ 5% - Số test thực hiện được trên 1ml hóa chất là: ≥ 6 test - Hoá chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU 680 | Hộp ≥ 4x50 ml | Hộp | 48 | 131947200
337 | 7 | 7.74 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Zinc dùng cho máy AU 680 | - Phương pháp: Nitro-Paps - Dải đo( dải tuyến tính): giới hạn dưới ≤ 5 μg/dl, giới hạn trên ≥ 1.000 μg/dl - Độ nhạy phân tích: 5 μg/dl - Số test thực hiện được: ≥ 5 test/ml - Đạt tiêu chuẩn CE - Hóa chất dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng, lọ hóa chất có mã vạch nhận diện hóa chất và tương thích với máy AU 680 | Hộp ≥ 1x60+1x17 ml | Hộp | 24 | 216000000
338 | 7 | 7.75 |  |  | Vật liệu kiểm chuẩn sinh hóa mức bình thường | Vật liệu kiểm chuẩn mức thường cho các thông số: Albumin, ALP, ALT/GPT, Amylase, Pancreatic amylase, AST/GOT, Bilirubin direct, Bilirubin total, Bun, Calcium, Cholinesterase, C3, C4, Cholesterol, HDL, LDL, CK, CK-MB, Creatinine, Chloride, Đồng (Copper), Sắt (Iron), GGT, Glucose, IgA, IgM, IgG, Kali (K), L-Lactate, LDH-L, LDH-P, LIPASE, Magnesium, Na, phosphorus, Triglycerides, Total protein, UIBC, Uric acid, Urea | Lọ ≥ 5ml | Lọ | 120 | 122275440
339 | 7 | 7.76 |  |  | Vật liệu kiểm chuẩn sinh hóa mức bệnh lý | Vật liệu kiểm chuẩn mức bệnh lý cho các thông số: Albumin, ALP, ALT/GPT, Amylase, Pancreatic amylase, AST/GOT, Bilirubin direct, Bilirubin total, Bun, Calcium, Cholinesterase, Cholesterol, HDL, LDL, CK, CK-MB, Creatinine, Chloride, Đồng (Copper), Sắt (Iron), GGT, Glucose, IgA, IgM, IgG, Kali (K), LIP, LDH-L, LDH-P, LIPASE, Magnesium, Na, phosphorus, Triglycerides, Total protein, Transferrin, UIBC, Uric acid, Urea | Lọ ≥ 5 ml | Lọ | 120 | 122275440
340 | 7 | 7.77 |  |  | Chất kiểm chuẩn ethanol mức thấp | Tính năng: chất kiểm tra dùng cho xét nghiệm nồng độ Ethanol mức 1 | Hộp ≥ 1x10 ml | Hộp | 24 | 83916000
341 | 7 | 7.78 |  |  | Chất kiểm chuẩn ethanol mức cao | Tính năng: chất kiểm tra dùng cho xét nghiệm nồng độ Ethanol mức 2 | Hộp ≥ 1x10 ml | Hộp | 24 | 83916000
342 | 7 | 7.79 |  |  | Bộ chất kiểm chuẩn ferritin | Vật liệu kiểm chuẩn chỉ số Ferritin gồm 2 mức cao và thấp Mỗi mức 1ml | Hộp ≥ 2x1 ml | Hộp | 4 | 12000000
343 | 7 | 7.80 |  |  | Bộ chất kiểm chuẩn HbA1c | Vật liệu kiểm chuẩn dùng trong xét nghiệm HbA1c gồm 2 mức: Mức cao và mức thấp | Hộp ≥ 2x1 ml | Hộp | 6 | 18000000
344 | 7 | 7.81 |  |  | Bộ chất kiểm chuẩn IgE | Tính năng: chất kiểm tra dùng cho xét nghiệm nồng độ IgE gồm 2 mức | Hộp ≥ 2x1 ml | Hộp | 6 | 30000000
345 | 7 | 7.82 |  |  | Chất kiểm chuẩn RF mức 1 | Vật liệu kiểm chuẩn cho các xét nghiệm protein CRP, ASO, RF mức 1 | Hộp ≥ 5x1 ml | Hộp | 12 | 20303892
346 | 7 | 7.83 |  |  | Chất kiểm chuẩn RF mức 2 | Vật liệu kiểm chuẩn cho các xét nghiệm protein CRP, ASO, RF mức 2 | Hộp ≥ 5x1 ml | Hộp | 24 | 40607784
347 | 7 | 7.84 |  |  | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 1 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 1 - Thành phần thuốc thử: từ huyết thanh người (đông khô), có chứa nồng độ các thành phần phù hợp để nội kiểm chuẩn | Hộp ≥ 1x20 ml | Hộp | 24 | 60480000
348 | 7 | 7.85 |  |  | Chất hiệu chuẩn ASO | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm ASO | Hộp ≥ 1x1 ml | Hộp | 4 | 4000000
349 | 7 | 7.86 |  |  | Chất hiệu chuẩn sinh hóa mức cao | Vật liệu hiệu chuẩn cho các thông số: Albumin, ALP, ALT/GPT, Amylase, AST/GOT, Bilirubin direct, Bilirubin total, Bun, Calcium, Cholinesterase, Cholesterol, HDL, LDL, CK, CK-MB, Creatinine, GGT, Glucose, LDH-L, LDH-P, LIPASE, Magnesium, phosphorus, Triglycerides, Total protein, Uric acid, Urea | Lọ ≥ 3 ml | Lọ | 60 | 61137720
350 | 7 | 7.87 |  |  | Chất hiệu chuẩn CRP | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm CRP | Hộp ≥ 5 x 1,5 ml | Hộp | 24 | 40607784
351 | 7 | 7.88 |  |  | Chất hiệu chuẩn ethanol mức 0 | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm Ethanol mức 0 | Hộp ≥ 1x10 ml | Hộp | 12 | 65142000
352 | 7 | 7.89 |  |  | Chất hiệu chuẩn Ethanol | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm Ethanol | Hộp ≥ 1x10 ml | Hộp | 12 | 65142000
353 | 7 | 7.90 |  |  | Chất hiệu chuẩn FERRITIN | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm FERRITIN gồm 4 mức | Hộp ≥ 4x0,5 ml | Hộp | 4 | 12000000
354 | 7 | 7.91 |  |  | Chất hiệu chuẩn HbA1c | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm Hba1c gồm 4 mức | Hộp ≥ 4x0,5 ml | Hộp | 12 | 60000000
355 | 7 | 7.92 |  |  | Chất hiệu chuẩn IgE | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm IgE gồm 5 mức | Hộp ≥ 5x0,5 ml | Hộp | 4 | 18000000
356 | 7 | 7.93 |  |  | Chất hiệu chuẩn microalbumin | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm MICROALBUMIN | Hộp ≥ 5x1 ml | Hộp | 12 | 60000000
357 | 7 | 7.94 |  |  | Hóa chất cài đặt chỉ số PROTEIN | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm Protein gồm 5 mức Thành phần thuốc thử: từ huyết thanh người (đông khô), có chứa nồng độ các thành phần phù hợp | Hộp ≥ 5x1 ml | Hộp | 12 | 62789580
358 | 7 | 7.95 |  |  | Chất hiệu chuẩn RF | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm RF | Hộp ≥ 1x3 ml | Hộp | 12 | 12000000
359 | 7 | 7.96 |  |  | Chất hiệu chuẩn UIBC | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm UIBC | Hộp ≥ 1x2 ml | Hộp | 12 | 7200000
360 | 7 | 7.97 |  |  | Chất hiệu chuẩn ZINC | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm ZINC | Hộp ≥ 1x5 ml | Hộp | 12 | 19200000
361 | 7 | 7.98 |  |  | Chất hiệu chuẩn PROTEIN URINE | Vật liệu hiệu chuẩn dùng để cài đặt chỉ số xét nghiệm PROTEIN URINE | Hộp ≥ 1x5ml | Hộp | 12 | 36000000
Tổng cộng: 361 danh mục mặt hàng, chia thành 7 phần lô

## Phụ lục II
PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG
STT | Tên đơn vị thụ hưởng
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
2 | Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ
3 | Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ
4 | Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ
5 | Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ
6 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Ba
7 | Trung tâm y tế khu vực Đoan Hùng
8 | Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê
9 | Trung tâm y tế khu vực Hạ Hòa
10 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Sơn
11 | Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ
12 | Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao
13 | Trung tâm y tế khu vực Phù Ninh
14 | Trung tâm y tế khu vực Yên Lập
15 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Thủy
16 | Trung tâm y tế khu vực Tân Sơn
17 | Trung tâm y tế khu vực Tam Nông
18 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ
19 | Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ
20 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
21 | Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Phú Thọ
22 | Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
23 | Trung tâm y tế khu vực Việt Trì