# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2025.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 19: Vật tư tổng hợp

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Địa chỉ: 54 Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Nguồn vốn: Nguồn thu của bệnh viện.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Giao hàng nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện gói thầu. Giao hàng trong vòng ≤ 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đơn hàng của bệnh viện. Đối với trường hợp cấp cứu cần giao hàng gấp: hàng hóa giao đến tận kho bên mua trong vòng ≤ 12 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hợp lệ của Bên mua gởi bằng văn bản, thư điện tử, tin nhắn số.....)

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Yêu cầu nhà thầu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.

- Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn

(2) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.

(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.

(4) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng

(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.

(6) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;

(7) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất

(8) Các yếu tố tương đương khác (nếu có)

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa tương thích với các trang thiết bị hiện có tại Đơn vị sử dụng (Chỉ áp dụng đối với các mặt hàng sử dụng cho máy có tại bệnh viện), bằng một trong các cách sau:

+ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu thể hiện nội dung này.

+ Tài liệu nghiệm thu của 01 đơn vị sử dụng bất kỳ nào đã sử dụng hàng hóa chào thầu cho các trang thiết bị tương tự của Đơn vị và hoạt động tốt.

+ Cam kết sau 01 tháng bàn giao hàng hóa tại Đơn vị sử dụng, có kết quả ngoại kiểm đáp ứng yêu cầu và mọi chi phí ngoại kiểm do nhà thầu chi trả (nếu Đơn vị sử dụng có yêu cầu).

+ Hoặc tài liệu khác có giá trị chứng minh tương đương.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo các mẫu sau:

+ Bảng đáp ứng tính pháp lý hàng hóa (file word/excel + bản ký đóng dấu, scan đính kèm E-HSDT):

| TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại tham khảo (lưu ý tên hàng hóa theo Số lưu hành TTBYT) | Ký mã hiệu / Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Xuất xứ | Chủ sở hữu (nếu có) | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Phân loại thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP | Số lưu hành của TTBYT (nếu có) | Giấy phép bán hàng (nếu có) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE,... (Ghi rõ ngày hết hạn) | Thông tin kê khai giá (nếu có) / niêm yết giá (nếu có) | Tài liệu sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hóa TTBYT là theo Số lưu hành TTBYT. | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Nêu rõ hàng hóa được phân loại nào kèm theo số văn bản pháp lý như sau: - Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B - Hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D - Hoặc Bảng phân loại TTBYT A, B, C, D | Theo hàng hóa thực tế (do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp) | Ghi rõ đầy đủ toàn bộ quá trình: Tên cụ thể Chủ sở hữu TTBYT -> Nhà phân phối (nếu có) -> Nhà thầu | Theo hàng hóa thực tế (Ghi rõ ngày hết hạn) | Đầy đủ 2 thông tin: Giá và Thời gian hết hiệu lực (nếu có) | - Catalog, Brochure, Hướng dẫn sử dụng, … của nhà sản xuất. - Tài liệu chứng minh của bên thứ ba |
| Nhà thầu cam kết những nội dung kê khai nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin kê khai. Trường hợp Nhà thầu cố tình kê khai thông tin không trung thực nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: (*): Tại bước hoàn thiện, ký kết hợp đồng, đối với hàng hóa là vật tư, nhà thầu phải cung cấp mã vật tư phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế (nếu có) theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT, Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 (đợt 1) và các Quyết định cập nhật, bổ sung các đợt tiếp theo. Trong trường hợp tên hàng hóa theo không trùng với Thông tư số 04/2017/TT-BYT, Quyết định số 5086/QĐ-BYT và các văn bản liên quan, nhà thầu có trách nhiệm phối hợp cùng Bên mua giải quyết và đính chính thông tin để thực hiện thanh toán BHYT.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel + bản ký đóng dấu, scan tại E-HSDT):

| STT | Tên hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu | Quy cách đóng gói (tham khảo) theo E-HSMT | Đáp ứng kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hoá theo HSMT | Quy cách đóng gói theo HSMT | - Tên hàng hoá theo Số lưu hành TTBYT - Model: … - Nhà sản xuất: … - Xuất xứ: … - Chủ sở hữu (nếu có): … | Quy cách đóng gói thực tế của hàng hóa dự thầu |  |
|  |  | Mô tả hàng hóa của E-HSMT |  | Mô tả hàng hóa của E-HSDT (chi tiết đáp ứng từng mục) |  | Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật/Mô tả hình ảnh... thuộc E-HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng hoá trên Tài liệu dẫn chiếu) |
|  |  |  |  | Tiêu chí đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn |  | - Tài liệu chứng minh theo hướng dẫn bên trên về “Nội hàm tương đương” - Hoặc tài liệu chứng minh một số tính năng kỹ thuật của E-HSMT đưa ra là tiêu chí không cơ bản (việc không đáp ứng không làm ảnh hưởng tới tính năng sử dụng của hàng hoá dự thầu) để Tổ chuyên gia xem xét đánh giá “Chấp nhận được”. |
|  |  |  |  | Tiêu chí gây hạn chế nhà thầu (không được xem xét và đánh giá) |  | Tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật chỉ có duy nhất 01 nhà sản xuất đáp ứng |
| Nhà thầu cam kết những nội dung kê khai nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin kê khai. Trường hợp Nhà thầu cố tình kê khai thông tin không trung thực nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu |  |  |  |  |  |  |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa (hoặc tương đương) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất hóa mô miễn dịch |  |
| 1.1 | Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch (Bộ kháng thể 2) | Hóa chất pha sẵn, thành phần (hoặc tương đương) cho một bộ kít: 1-Peroxidase Blocking Reagent 2-Primary Antibodies Amplifier Master 3-Master Polymer Plus HRP 4-DAB Substrate Buffer 5-DAB Chromogen Concentrate 6-DAB Enhancer. Bộ ≥ 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.2 | Bể chịu nhiệt nhuộm hóa mô | Được làm bằng kết cấu thép không gỉ cho ≥ 12 bể. Cấu trúc này có khả năng chống lại axit và dung môi. Bộ sản phẩm bao gồm giá đỡ kim loại, các bể nhuộm (dung tích ≥ 300 ml mỗi bể) và một giỏ nhựa gắn được ≥ 25 lam kính Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên PH6 | Dung dịch đệm CITRATE được sử dụng trong các phương pháp thu hồi kháng nguyên cảm ứng nhiệt (HIER). Khi được sử dụng trên mẫu mô cố định trong formalin đệm và nhúng trong parafin, một số kháng thể yêu cầu bộc lộ kháng nguyên để lấy lại phản ứng miễn dịch đã bị che giấu bởi quá trình cố định. Lọ/chai ≥ 1000ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên PH9 | Bộ đệm TRIS EDTA được sử dụng trong các phương pháp bộc lộ kháng nguyên cảm ứng nhiệt (HIER). Khi được sử dụng trên mẫu mô cố định trong formalin đệm và nhúng trong parafin, một số kháng thể yêu cầu bộc lộ kháng nguyên để lấy lại phản ứng miễn dịch đã bị che giấu bởi quá trình cố định. Lọ/chai ≥ 1000ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.5 | Dung dịch đệm rửa tiêu bản | Thành phần: Tris-HCl 500 mM, NaCl 3M, Tween 20 0,5 %, pH 7,5. Lọ/chai ≥ 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.6 | Kháng thể Caretinin | Kháng thể đơn dòng thỏ calretinin được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone : BSR235 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.7 | Kháng thể CD56 | Kháng thể đơn dòng chuột CD56/NCAM-1 được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: 123C3.D5 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.8 | Kháng thể Chromogranin | Kháng thể Chromogranin A từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: LK2H10 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.9 | Kháng thể Cytokeratin 20 | Kháng thể Keratin CK20 từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: Ks20.8 Chứng dương IHC : Đại tràng bình thường Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.10 | Kháng thể Cytokeratin 5/6 | Kháng thể Keratin CK5/6 từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: EP67+EP24 Chứng dương IHC : Tuyến tiền liệt hoặc Amidan Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.11 | Kháng thể Cytokeratin 7 | Kháng thể Keratin CK7 từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: OV-TL 12/30 Chứng dương IHC : Gan, vú, buồng trứng Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.12 | Kháng thể Cytokeratin AE1/AE3 | Kháng thể Keratin AE1-AE3 từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: AE1/AE3 Chứng dương IHC: Microarray mô từ các cơ quan biểu mô khác nhau Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.13 | Kháng thể Estrogen Receptor | Kháng thể ER từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: SP1 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.14 | Kháng thể GATA-3 | Kháng thể GATA 3 từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: L50-823 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.15 | Kháng thể HER2/NEU | Kháng thể C-erb2 từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: SP3 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.16 | Kháng thể Ki67 | Kháng thể đơn dòng kháng Ki67 của thỏ thu được từ quá trình nuôi cấy nổi trên bề mặt và được pha loãng trước trong dung dịch đệm tris có độ pH 7,4 chứa dung dịch sodium azide 0,375mM có tác dụng kìm khuẩn và diệt khuẩn. Clone: SP6 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.17 | Kháng thể Mammaglobulin | Hỗn hợp kháng thể kháng Mammaglobin thu được từ dịch nuôi cấy nổi trên bề mặt và được tiền pha loãng trong Tris dung dịch đệm pH 7,4 chứa 0,375mM natri Dung dịch azide có tác dụng kìm khuẩn và diệt khuẩn. Clone: 304-1A5 & 31A5 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.18 | Kháng thể Napsin A | Kháng thể Napsin A từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodium azide. Clone: Bs10 Chứng dương IHC : Thận, ung thư biểu mô phổi Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.19 | Kháng thể P40 | Kháng thể p40 từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodim azide. Clone: ZR8 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.20 | Kháng thể P63 | Kháng thể p63 từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodium azide. Clone: 4A4 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.21 | Kháng thể Progesterone Receptor | Kháng thể PR từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodium azide. Clone: 16 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.22 | Kháng thể Synaptophysin | Kháng thể Synaptophysin từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và được điều chế trong 10mM PBS, pH 7,4, với 0,2% BSA và 0,09% sodium azide. Clone: EP158 Khối lượng riêng tại 20 ºC: 1033,9 kg/m³ Độ nhớt tuyệt đối tại 20 ºC: 1,04 cP Độ nhớt động học tại 20 ºC: 1,01 mm²/s Lọ ≥ 3ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 1.23 | Lam nhuộm hóa mô | Kích thước: (25.0 ×75.0)mm. Độ dày: 1.0-1.2mm. Hộp ≥ 72 cái Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2 | Hóa chất nhuộm tế bào |  |
| 2.1 | Bộ nhuộm Papanicolaou (EA50) | Thành phần chính gồm có: Alcohol 80-100% Eosin Y Phosphotungstic Acid Fast Green (hoặc Light green) Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2.2 | Bộ nhuộm Papanicolaou (Orange-G6) | Dung dịch nhuộm Papanicolaou OG-6, dạng lỏng Thành phần chính gồm có: Alcohol; Phosphotungstic Acid; Orange G Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2.3 | Bể + giỏ nhựa nhuộm tiêu bản đứng | - Bể chứa hóa chất nhuộm bằng nhựa PET có nắp kín dính liền, chịu ăn mòn, chịu được nhiệt độ ≥ 120°C, kích thước: (73,50 x 12,50)cm±0.5, thể tích 300ml±10 - Giá mang lam bằng nhựa PET có tay cầm, chịu acid, dung, môi, nhiệt độ cao, chứa được ≥ 25 lam/giá. |
| 2.4 | Cassette nhựa có nắp | Thiết kế liền khối và chốt khóa cho phép thao tác bằng một tay thuận tiện và giúp khóa chặt nắp trong quá trình xử lý. · Được làm bằng vật liệu P.O.M, chống phản ứng hóa học của dung môi mô học 100%. · Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm x 1,0mm. · Với hai vùng dán nhãn lớn ở hai bên hộp và một bề mặt viết nghiêng 45° ở phía trước, tương thích với hầu hết các máy in cassettes. - Có nhiều màu để lựa chọn: Trắng, vàng, xanh, hồng, tím, xám, cam. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2.5 | Gel cắt lạnh | Sử dụng cho sự chuẩn bị các mẫu bệnh phẩm đông lạnh. Chai/lọ ≥ 100ml - Dung dịch lỏng, nhớt, mùi cồn nhẹ, màu trong suốt đến màu vàng nhạt. - Thành phần chính gồm có: Polyvinyl Alcohol: 5-15%; Polyethylene Glycol: 1-10%, - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 2.6 | Keo dán lamen | Thành phần gồm có: Xylene:50-75%, Acrylic polymer: 25-50%, Ethylbenzene: 2.5-10%, Butylated hydroxytoluene: 1.0-2.5%. Chai/lọ ≥ 100ml - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 2.7 | Khay nhựa cài tiêu bản | Phù hợp với cả tiêu bản kính hiển vi tiêu chuẩn CITOTEST có kích thước 75,0mm x 25,0mm x (0,8-1,2)mm và tiêu bản kính hiển vi có kích thước 76,0mm x 26,0mm x (0,8-1,2)mm trên thị trường. Được làm bằng vật liệu nhựa, có thể tái sử dụng |
| 2.8 | Lamen (24x50)mm | - Làm bằng thủy tinh siêu trắng trong suốt (CSW), có đặc tính quang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, độ phẳng đồng nhất và kích thước đồng nhất.. Ứng dụng được đề xuất: dùng trong mô học, tế bào học, phân tích nước tiểu và vi sinh - Kích thước (24x50) mm - Đóng gói hộp ≥ 100 cái - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2.9 | Nến hạt tinh khiết | Thành phần gồm có hợp chất của parafin tinh khiết và polymers. Không chứa thành phần độc hại. · Không có dimethyl sulfoxide (DMSO) · Mang lại khả năng cắt mịn, giảm thiểu đứt đoạn hay nhăn lát cắt tế bào. · Độ dày lát cắt giảm xuống ≤ 2µm · Dạng hạt/viên · Nhiệt độ nóng chảy 52-62℃. - Túi 1kg±0.1 - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2.10 | Thuốc nhuộm Eosin Y | Eosin Y dung dịch nhuộm có chứa cồn, pha sẵn sử dụng trong mô học để nhuộm hematoxylin và eosin thường quy, sử dụng trong nhuộm Papanicolaou và tế bào học - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2.11 | Thuốc nhuộm Hematoxilin | Dung dịch màu xanh/tím đậm, - Thành phần chính gồm có: Nước, Hematoxylin, Muối Aluminum, Acid hữu cơ - Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 2.12 | Thuốc nhuộm PAS | Bộ gồm 03 chai: Schiff reagent, Periodic Acid 1%, Hematoxylin . Mỗi chái ≥ 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3 | Vật tư nha khoa |  |
| 3.1 | Acid soi mòn răng (Etching) | Axit soi mòn răng, nồng độ 37% Acid phosphoric (H3PO4). Lọ/tube ≥ 2.5ml (hoặc 2g) |
| 3.2 | Arsen (chất diệt tủy) | Thuốc diệt tủy Arsenic dùng trong nha khoa. Lọ ≥ 5g |
| 3.3 | Banh miệng có chặn lưỡi | Banh miệng hoạt động giống như lò xo giúp giữ miệng bệnh nhân mở rộng, cung cấp vùng làm việc lý tưởng cho các quy trình điều trị. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.4 | Bẩy răng | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.5 | Bond 3M không cần Etching (Bond 1 bước) hoặc tương đương | Keo dán một bước. Lọ ≥ 5ml |
| 3.6 | Bột đánh bóng cao răng | Chất đánh bóng Prophycare là sản phẩm được kết hợp bởi paste nhão và đá bọt trung bình, mang lại hiệu quả cao trong việc loại bỏ mảng bám, vết dính do cafe, trà, thuốc lá… - Prophycare Blue: đánh bóng thô - Prophycare Green: đánh bóng trung bình - Sản phẩm chứa 0,1% fluoride. |
| 3.7 | Cán gương khám | Chất liệu bằng thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.8 | Canxihydroxid (điều trị tủy răng) | Calcium Hydroxide dạng bột. Lọ ≥ 10g |
| 3.9 | Cao su lấy dấu nặng | Vật liệu lấy dấu dạng đặc được sử dụng trong nha khoa. Hộp ≥ (2 x 250)ml |
| 3.10 | Cao su lỏng | Vật liệu lấy dấu dạng lỏng được sử dụng trong nha khoa. Hộp ≥ (2 x 50ml) |
| 3.11 | Cavene (sát khuẩn làm mềm ống tủy) | Dung dịch làm mềm để loại bỏ Gutta Percha trong quá trình tái điều trị tủy. Có thể sử dụng làm sạch dụng cụ nội nha. Không độc hại, không gây ung thư, không kích ứng cho da và niêm mạc. Độ bay hơi thấp. Lọ ≥ 10 ml |
| 3.12 | Cây lèn ống tủy | Vật liệu thép không gỉ, chiều dài 21mm, 25mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Vỉ ≥ 6 cái |
| 3.13 | Cement trám bít ống tủy Adseal hoặc tương đương | Xi măng trám bít ống tủy gốc epoxy resin. Hộp ≥ 13,5 gam (hoặc ≥ 13,5ml) |
| 3.14 | Chất hàn ống tủy răng dạng trộn sẵn | Thành phần chính là Canxi Silicat Chỉ định: + Trám ống tủy vĩnh viễn sau khi lấy tủy sống + Trám ống tủy vĩnh viễn sau khi điều trị hoại tử tủy và trám tạm - Quy cách Tube/Hộp ≥ 2g hoặc ≥ 1,2ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.15 | Chất hàn tạm Caviton | Xi măng gắn tạm không chứa eugenol sử dụng trám các xoang răng sau điều trị nội nha. Đông cứng khi tiêp xúc với nước hoặc nước bọt. Lọ ≥ 30g |
| 3.16 | Chỉ co nướu | 100% cotton. Cuộn ≥ 244cm |
| 3.17 | Chỉ tơ nha khoa | Cuộn ≥ 50m |
| 3.18 | Chổi đánh bóng | Chổi cước được sử dụng trong việc đánh bóng lại bề mặt răng. |
| 3.19 | Chốt thạch anh | Đường kính/chiều dài ≥ 4 kích cỡ. Vỉ/Hộp ≥ 5 cây |
| 3.20 | Chụp thép bán sẵn (dùng cho trẻ em) | Chất liệu thép không gỉ: - Mão răng sữa: các size từ 2 đến 7 cho 2 cỡ răng D/E, kích thước 8.0*6.6*4.6mm đến 11.8*10.6*6.3. - Mão răng vĩnh viễn: số 6 của trẻ em, có các size từ 2 đến 7, kích thước (10.3-12.9)mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.21 | Cốc nhựa dùng 1 lần | Dung tích 300-500ml. Chất liệu: Nhựa nguyên sinh; Là sản phẩm dùng 1 lần |
| 3.22 | Cocoabuter (bôi trơn bề mặt chất hàn) | Là lớp phủ bảo vệ lớp hàn xi măng thủy tinh khỏi môi trường nước và nước bọt trong khoang miệng trong vòng 24 giờ sau khi sử dụng. Tube ≥ 10g |
| 3.23 | Composite gắn mắc cài quang trùng hợp | Keo chuyên dụng dùng để gắn mắc cài kim loại hoặc sứ lên răng trong chỉnh nha. Ống/Tube ≥ 4g |
| 3.24 | Composite Vivadent dạng đặc (Tetric N - Ceram A2, A3) hoặc tương đương | Là vật liệu composite quang trùng hợp, dạng đặc. Nhộng ≥ 0.25g |
| 3.25 | Composite Vivadent dạng lỏng (Tetric N - Flow A2, A3) hoặc tương đương | Composite quang trùng hợp, dạng lỏng. Nhộng ≥ 0.25g |
| 3.26 | Côn giấy | Chất liệu bằng giấy có tính thấm hút tốt. Hộp ≥ 100 cây |
| 3.27 | Cục cắn | Cục cắn và bảo vệ lưỡi, mềm hoặc cứng. Chất liệu cao su đặc |
| 3.28 | Đầu kim tiêm 27G (Kim nha) | Cỡ kim 27G (0.4mm) |
| 3.29 | Đầu lấy cao răng | Thông số kỹ thuật: - Sử dụng tương thích với máy lấy cao răng ART - Chất liệu làm bằng hợp kim |
| 3.30 | Dầu xịt tay khoan | Dung dịch vệ sinh, bôi trơn cho các loại tay khoan dùng trong nha khoa. Chai ≥ 500ml. |
| 3.31 | Dây Niti (12,14,16,16x22,17x25) | Dây cung chỉnh nha là loại dây cung được chế tạo bởi hợp kim Nickel- Titanium - Chất liệu: hợp kim Nickel- Titanium - Hình dạng: cung oval hàm trên và hàm dưới các size - Tương thích với mắc cài các loại - Bộ ≥ 10 dây Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.32 | Dung dịch Osomol | Được sử dụng cho phẫu thuật lấy tủy quan trọng của răng sữa và như một loại thuốc nội tủy tạm thời trong quá trình điều trị tủy. Đóng vai trò là một dung dịch khử khuẩn và diệt tủy trong quy trình điều trị nội nha. Lọ ≥ 10ml |
| 3.33 | Dung dịch phun, xịt sát khuẩn bề mặt CaviCide1 hoặc tương đương | Dung dịch pha sẵn tiện dụng. Dùng phun 1 lớp mỏng lên các bề mặt cần khử khuẩn bằng đầu xịt. Tác dụng làm sạch, khử trùng bề mặt, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Hiệu quả tiêu diệt các vi khuẩn, vi rút và nấm. Chai ≥ 750ml |
| 3.34 | Dung dịch sát trùng ống tủy | Lọ ≥ 15ml |
| 3.35 | Eugenol | Lọ ≥ 30ml. Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng để làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với oxide kẽm. |
| 3.36 | Fuji 1 (Fuji I) hoặc tương đương | Hộp ≥ 35g, và dung dịch kèm theo |
| 3.37 | Fuji 7 (Fuji VII) hoặc tương đương | Hộp ≥ 15g bột và dung dịch kèm theo |
| 3.38 | Fuji 9 (Fuji IX) hoặc tương đương | Hộp ≥ 15g bột và dung dịch kèm theo |
| 3.39 | Gel bôi trơn ống tủy | Thành phần: EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid). Giúp loại bỏ các chất vô cơ bằng EDTA-Ca+, sửa soạn ống tủy dễ dàng nhờ tác dụng bôi trơn, làm mềm các mô ngà canxi hóa. Tube ≥ 7 gam |
| 3.40 | Giấy cắn | Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ. Giấy mỏng, mịn, có độ dai và kháng rách rất tốt. Ghi dấu chính xác các điểm chạm khớp. Hộp ≥ 10 tập |
| 3.41 | Gutta (Gutta percha các cỡ) | Côn dùng trám bít ống tủy. Các cỡ 25, 30, 35, 40. Hộp ≥ 120 cái |
| 3.42 | Guttapercha (điều trị tủy máy) | Côn dùng trám bít ống tủy được làm từ cao su có độ thuôn 2%, 4%, 6%. Hộp ≥ 60 cây |
| 3.43 | Hợp chất lấy dấu răng (Alginate) | Vật liệu dễ trộn thành dạng kem, đồng nhất không có bọt khí giúp lấy dấu chính xác. Túi ≥ 450g. |
| 3.44 | Hyposol (bơm rửa ống tủy) | Dung dịch khử trùng 3% Sodium Hypochlorite, làm sạch ống tủy, loại bỏ lớp mùn để lộ ra ống tủy ngà trong quá trình xử lý nội nha. Chai ≥ 480ml |
| 3.45 | Kẹp gắp nha khoa | Kích thước: dài 16-18cm Được làm bằng chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.46 | Khay khám nha khoa | Khay quả đậu. Chất liệu inox kích thước: (21,5 x 14 x 2,5)cm±0,5 |
| 3.47 | Kìm nhổ răng | Làm bằng thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.48 | Lá Matrix thép (che kẽ răng) | Túi ≥ 12 cái. Đai trám kim loại, mềm dẻo để uốn cong. Độ dày phù hợp để tái tạo tiếp xúc bên của răng |
| 3.49 | Lentulo | Vật liệu thép không gỉ. Dài 21mm, 25mm. Hộp ≥ 4 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.50 | Mắc cài kim loại chỉnh nha tự khóa | Bộ mắc cài kim loại có nắp tự buộc thép không gỉ. Bộ gồm ≥ 20 cái |
| 3.51 | Mặt gương khám nha khoa | Đầu nối với cán gương bằng thép không gỉ. Mặt gương tròn. |
| 3.52 | Mũi khoan nha khoa | Chất liệu: Thép không gỉ mạ kim cương phần đầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.53 | Mũi khoan phẫu thuật hàm dưới | Vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.54 | Mũi khoan phẫu thuật hàm trên | Vật liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.55 | Nong dũa ống tủy các số | Vật liệu thép không gỉ, độ thuôn 2%. Vỉ ≥ 6 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.56 | Nụ đánh bóng bề mặt răng | Mũi đánh bóng composite Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 3.57 | Óc tay khoan | Óc tay khoan vặn, óc thay thế tua bin bị hỏng tay khoan vặn nha khoa |
| 3.58 | Ống hút nước bọt | Chất liệu nhựa, uốn dẻo được. Phù hợp với các loại ghế máy nha khoa. Có mầu trong hoặc trắng đục. Túi ≥ 100 cái |
| 3.59 | Sáp cắn | Sản phẩm được cấu tạo bởi các chất esters chiết xuất từ các acid béo có trong các thành phần tự nhiên hoặc nhân tạo. Các chất này có thể hóa mềm dẻo ở nhiệt độ thấp (45-55°C). |
| 3.60 | Tăm Bond (Cọ bond) | Đầu cọ nhỏ mịn đều đặn, không bị tưa trong quá trình sử dụng. Hộp ≥ 100 cái |
| 3.61 | Thạch cao vàng | Dùng để đổ mẫu hàm trong phục hình, chỉnh hình. Túi ≥ 1 kg |
| 3.62 | Thám trâm nha khoa | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.63 | Thìa lấy dấu Inox (lấy dấu răng) | Chất liệu: thép không gỉ. Bộ 2 thìa trên, dưới |
| 3.64 | Trâm gai lấy tủy | Vật liệu thép không gỉ, dài 21-31mm. Vỉ ≥ 5 cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 3.65 | Trâm xoay máy điều trị tủy răng | Chất liệu NiTi xử lý nhiệt, có thể sử dụng với tốc độ cao 1.000 vòng/phút, đầu trâm được thiết kề tròn. Độ thuôn 4% và 6%. Bộ/Vỉ ≥ 6 cây |
| 3.66 | Vật liệu trám răng - ZinC Oxide (Bột ZnO) | Bột oxit kẽm (zinc oxide) tinh khiết. Lọ ≥ 100g |
| 4 | Phim X-quang các loại |  |
| 4.1 | Phim X-quang (35x43)cm | Kích thước 35x43cm. Cấu tạo phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 85% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: Các nước phát triển G7 |
| 4.2 | Phim laser (20 x 25)cm | Kích thước 20x25cm. Cấu tạo phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 85% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: Các nước phát triển G7 |
| 4.3 | Phim chụp răng tự rửa | Kích thước (30.5mm x 40.5mm)±0.5, có đính kèm túi thuốc rửa phim trên mỗi phim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Đóng gói ≥ 50 tờ/hộp |
| 5 | Áo, đai, nẹp, bột bó chấn thương, chỉnh hình |  |
| 5.1 | Đai số 8 | Chất liệu: Vải cotton, mút xốp, khóa Velcro. - Các số: từ 2 đến 8 (hoặc các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5.2 | Băng cố định khớp vai | Làm từ đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều trị, cỡ: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5.3 | Nẹp chống xoay dài | Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với hai thanh nẹp hợp kim nhôm có tác dụng chống xoay và giữ thẳng đầu gối, hệ thống băng nhám dính giúp cố định chân với nẹp, các cỡ tối thiểu: S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5.4 | Nẹp cổ cứng | Làm từ chất liệu mút mật độ cao EVA và có khóa Velcro, thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Hỗ trợ sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, trẹo cổ hoặc căng cổ quá mức, hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5.5 | Bột bó 15cm | Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 15cm, chiều dài ≥ 365cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5.6 | Bột bó 20cm | Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 20cm, chiều dài ≥ 365cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 5.7 | Nẹp gối | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm được phân bố theo tư thế điều trị. Dùng sơ cứu cố định sau chấn thương, sau phẫu thuật khớp gối. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 6 | Điện cực cho máy điện cơ vi tính |  |
| 6.1 | Điện cực kim | Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần 26G. Chiều dài trong khoảng 25-50mm. đường kính 26G, diện tích ghi 0.07mm2. Lớp phủ Silicone và siêu sắc với thiết kế 3 đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 6.2 | Điện cực dán đo điện cơ | Điện cực dán đo dẫn truyền Ag/AgCl. Đầu kết nối 1.5mm. Diện tích tiếp xúc ≥ (10 x 15)mm, dài ≥ 0.8m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 6.3 | Điện cực đất | Điện cực đất loại dán Ag/AgCl. Đầu kết nối 1.5mm. Diện tích tiếp xúc ≥ (30 x 40)mm, dài ≥ 0.8m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 7 | Catheter dùng trong chạy thận nhân tạo |  |
| 7.1 | Catheter 2 nòng (Catheter chạy thận nhân tạo) | Catheter 2 nòng 12F, dài 16cm/20cm, chất liệu polyurethan. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 7.2 | Catheter 2 nòng có cuff đặt đường hầm để chạy thận | Bộ tối thiểu có 1 Catheter, 1 Kim hướng dẫn 1 Dây dẫn đường đầu chữ J kích thước khoảng 0.035’’×70cm hoặc 100cm 2 Que nong 1 Dao 1 dụng cụ tạo đường hầm 1 thông luồn catherter 15Fr có van khóa khí 2 nắp đậy catheter Đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 8 | Băng dính các loại |  |
| 8.1 | Băng dính lụa 5cm x 5m | Kích thước ≥ 5cm x 5m. Băng keo vải lụa nền Taffeta trắng, 100 % sợi bằng cellulose acetate, đan dệt số sợi 44 x 19.5 sợi/cm. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Lực dính 1.8-5.5N/cm. Có kiểm tra vi sinh. Lõi bằng nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. |
| 8.2 | Băng dính cá nhân y tế | Lớp nền: Sợi vải đàn hồi 70% Viscose và 30% Polyamide - Keo gồm: Kẽm Oxide, hỗn hợp SIS/SI, dầu khoáng trắng, Lanolin, Titanium dioxie, Kẽm dibutyl dithiocarbamate. - Lớp thấm hút có năng thấm hút > 500% - Lớp chống dính : Polyethylene - Có kiểm tra vi sinh. - Kích thước ≥ (20x60)mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. |
| 8.3 | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 10m | Vải không đan dệt, co giãn, mềm mại, thoáng khí. Có lớp giấy chống dính in sẵn vạch. Keo Acrylic. Kích thước ≥ 10cm x 10m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 8.4 | Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước | Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da. Lớp phim mỏng bằng màng polyurethane trong suốt không thấm nước. Phủ lớp keo Acrylic, trọng lượng kết dính 30±3g/m2 hoặc độ dính 440g/12mm±30g. Kích thước ≥ (6x8)cm±1. Tiệt trùng từng miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 9 | Cồn y tế các loại |  |
| 9.1 | Cồn 70 độ | Dung dịch trong, không vẩn đục. Dùng trong y tế. Nồng độ Ethanol 70%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đóng trong chai hoặc can 1-5 lít |
| 9.2 | Cồn 90 độ | Dung dịch trong, không vẩn đục. Dùng trong y tế. Nồng độ Ethanol 90%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đóng trong chai nhựa kín 500-1000ml |
| 9.3 | Cồn tuyệt đối | Dung dịch trong, không màu, có mùi cồn đặc trưng: - Hàm lượng Ethanol ≥ 99,6%. - Tỷ trọng: 0.789-0.793 g/ml - Hàm lượng Methanol CH3OH: ≤ 300ppm - Cặn không bay hơi: ≤ 0.001% - Andehit: ≤ 0.01% - Chất khử KMnO4: ≤ 0.01% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt yêu cầu Dược điển Việt Nam V. Đóng trong chai nhựa kín 500-1000ml. |
| 10 | Miếng dán vô trùng phẫu thuật |  |
| 10.1 | Miếng dán vô trùng phẫu thuật cỡ 15cm x 28cm | Kích thước vùng dính ≥ (15 x 28)cm. Film polyurethane trong suốt, keo dính acrylic. Sản phầm mềm dai, bám chắc vết thương giữ cho đường mổ không bung rách trong quá trình phẫu thuật, giữ phẫu trường vô trùng. Băng dán có 2 tay cầm bên 2 mép để hỗ trợ đặt băng dễ dàng. Đóng gói từng miếng và vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 10.2 | Miếng dán vô trùng phẫu thuật cỡ 28cm x 41cm | Kích thước vùng dính ≥ (28 x 41)cm. Film polyurethane trong suốt, keo dính acrylic. Sản phầm mềm dai, bám chắc vết thương giữ cho đường mổ không bung rách trong quá trình phẫu thuật, giữ phẫu trường vô trùng. Băng dán có 2 tay cầm bên 2 mép để hỗ trợ đặt băng dễ dàng. Đóng gói từng miếng và vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 10.3 | Miếng dán vô trùng phẫu thuật, phủ Iod | Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ 5-15% Iodophor kháng khuẩn phổ rộng, keo Acrylate phủ bên dưới màng phim, lớp giấy lót. - Iodin thẩm thấu sâu dưới da lên tới 1000µm và hiệu quả kháng khuẩn > 99.99% đối với 12 loại vi sinh vật theo tiêu chuẩn đánh giá của ASTM (Hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ) sau 90 phút sử dụng và kéo dài ≥ 6h - Kích thước lớp dính ≥ (60 x 45)cm, kích thước toàn màng ≥ (90 x 45)cm - Đặc tính: Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiểm khuẩn vết mổ - Tiệt khuẩn từng miếng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 11 | Catheter các loại |  |
| 11.1 | Catheter động mạch | Tối thiểu bao gồm các kích cỡ 18g, 20g, 22G. - Guide wire làm bằng thép không gỉ -Catheter làm bằng FEP (Fluourinated ethylene propylene), đầu thẳng , có khả năng chuyển đổi áp lực,. - Chiều dài catheter: Tối thiểu gồm các cỡ 80mm. 160mm(±2%) - Chiều dài dây dẫn từ 25cm đến 40cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 11.2 | Catheter tĩnh mạch 2 nòng S508 hoặc tương đương | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng cho trẻ em gồm: - Kim dẫn đường thẳng sắc bén - Dây kim loại dẫn đường (guide wire) chất liệu nitinol có kích cỡ 0.035""(0.89mm), dài 50cm, mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn - Đầu nối catheter có valve 2 chiều (Safesite an toàn) - Bơm hoặc rút dịch, tự động đóng khi ngừng kết nối, ngăn chặn sự trào ngược và xâm nhập của tác nhân bên ngoài - Có dao mổ; kim nong bằng nhựa và 1 bơm tiêm 5ml - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG và tấm dán cố định catheter (Statlock) không khâu phù hợp cho trẻ em - Catheter bằng chất liệu polyurethan, có đường kính ngoài 5F, chiều dài 8cm, có nòng xa 18G, nòng gần 20G. - Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 11.3 | Catheter tĩnh mạch 3 nòng S513 hoặc tương đương | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng cho trẻ em gồm: - Kim dẫn đường thẳng - Dây kim loại dẫn đường (guide wire) chất liệu nitinol có kích cỡ 0.035""(0.89mm), dài 50cm, mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn - Đầu nối catheter có valve 2 chiều (Safesite an toàn) - Bơm hoặc rút dịch, tự động đóng khi ngừng kết nối, ngăn chặn sự trào ngược và xâm nhập của tác nhân bên ngoài - Có dao mổ; kim nong bằng nhựa và 1 bơm tiêm 5ml - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG và tấm dán cố định catheter (Statlock) không khâu phù hợp cho trẻ em - Catheter bằng chất liệu polyurethan, có đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, có nòng xa 20G, nòng gần 22G và 22G. - Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 11.4 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Kích thước 14G hoặc 16G, dài 20cm, lưu lượng nòng 120mm/min. Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) tự động làm mềm dưới nhiệt độ 37°C, tính tương hợp cao. Một bộ bao gồm: Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang. 1 Kim dẫn đường chữ Y cỡ 18G. Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ 0.032"x 60cm, có nắp bảo vệ (Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol) đầu chữ J, Ống nong cỡ 8Fr. 1 bơm tiêm 5ml. 1 lưỡi dao mổ. 1 kẹp. 1 kim tiêm. 1 tép chỉ. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. |
| 11.5 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Kích thước 7-7.5Fr, dài 15-20cm, lưu lượng các nòng Distal: 85-91ml/min, Proximal: 45-54ml/min. Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) tự động làm mềm dưới nhiệt độ 37°C, tính tương hợp cao. Một bộ bao gồm: Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang rõ nét. 1 Kim dẫn đường chữ Y 18G. Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ 0.032"x60cm, nắp bảo vệ (Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol) đầu chữ J. Ống nong cỡ 8Fr. 1 bơm tiêm 5ml. 1 lưỡi dao mổ. 1 Kẹp. 1 kim tiêm. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA . |
| 11.6 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Kích thước 7-7.5Fr, dài 15-20cm, lưu lượng các nòng Distal: 52-64ml/min, Proximal: 26-33ml/min, Midal: 24-33ml/min. Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) tự động làm mềm dưới nhiệt độ 37°C, tính tương hợp cao. Một bộ bao gồm: Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, đường cản quang rõ nét. Kim dẫn đường chữ Y, cỡ 18G. Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ 0.032"x60cm, nắp bảo vệ (Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol), đầu chữ J. Ống nong cỡ 8Fr. 1 bơm tiêm 5ml. 1 lưỡi dao mổ. 1 kẹp giúp cố định ống Catheter. 1 kim tiêm. 1 tép chỉ phẫu thuật. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 11.7 | Catheter gây tê ngoài màng cứng | 1. Kim đầu cong 18G (OD 1.3mm, ID 1.0mm), dài 80mm, có cánh lớn (14mm x 40mm), thân có vạch đánh dấu chiều dài. 2. Bơm tiêm giảm kháng lực, không latex 3. Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài ≥ 915mm±5 (OD 0.9mm), có vạch đánh dấu chiều dài (hoặc đường cản quang ngầm), có 3 lỗ thoát thuốc 4. Đầu nối catheter dạng nắp bật hoặc phẳng. 5. Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≤ 0.2 micron. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 11.8 | Ống thông động tĩnh mạch rốn | Catheter động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: - Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. Đóng gói: 01 catheter chất liệu PVC + Dài 37-40cm, cỡ 4.5-5Fr. Tốc độ dòng truyền dịch > 31ml/phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 12 | Bộ đặt nội khí quản |  |
| 12.1 | Cây nòng đặt nội khí quản | * Cây dẫn đường đặt nội khí quản khó Bougie đầu cong nhẹ (Coudé angled tip) * Bọc nhựa Polymer tổng hợp * Có các vạch chia đánh dấu mỗi cm từ 15/20cm đến 40cm trên thân ống * Kích cỡ: 15Fr/5.0mm. Chiều dài 700mm. Dùng cho ống nội khí quản 6.0-11.0 * Tiệt khuẩn, không latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 12.2 | Ống Cook (Cây đặt nội khí quản khó) | * Cây dẫn đường đặt nội khí quản khó Bougie đầu cong nhẹ (Coudé angled tip) * Bọc nhựa Polymer tổng hợp * Có các vạch chia đánh dấu mỗi cm từ 15/20cm đến 40cm trên thân ống * Kích cỡ: 15Fr/5.0mm. Chiều dài 700mm. Dùng cho ống nội khí quản 6.0-11.0 * Tiệt khuẩn, không latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 12.3 | Que chỉnh nòng ống (mandrin) đặt nội khí quản | Thanh dẫn đường đặt nội khí quản (stylet), bằng nhôm bọc PVC, dễ dàng thích ứng với hình dạng khác nhau của đường thở Kích cỡ: 6Fr/10Fr/14Fr. + Chiều dài ống ngoài các cỡ: 305-425mm + Đường kính ngoài các cỡ : 1.9- 4.7mm + Đường kính trong các cỡ: 1.2 -3.3mm, + Chiều dài ống nhôm các cỡ: 300 -420mm + Đường kính ống nhôm các cỡ 1.1 - 3.2mm Đóng gói tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 13 | Bộ nội soi khớp vai khâu chóp xoay hoặc sụn viền |  |
| 13.1 | Dây dẫn dịch tưới cho máy bơm tưới hoạt dịch ổ khớp | Bộ dây dẫn bơm tưới hoạt dịch trường mổ ổ khớp, đóng gói tiệt trùng. Bộ dây gồm hai nhánh dây dẫn, đường vào và đường ra. Tổng chiều dài ≥ 4.8m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 13.2 | Đầu đốt cao tần cho nội soi khớp và điều trị viêm gân | Đầu đốt cong ≤ 90 độ. Điều khiển bằng nút bấm trên tay cầm • Có chức năng hút nước và cầm máu • Đường kính mũi ≥ 3.75mm • Đường kính phần thân ≥ 3.75mm • Chiều dài làm việc ≥ 13cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 13.3 | Lưỡi bào khớp | Chiều dài làm việc ≥ 130mm Đường kính: Có các cỡ nằm trong khoảng (3.0-3.5)mm; (4.0-4.5)mm; (5.0-5.5)mm Có 2 chế độ cắt dao động: Dao động theo dạng xoay theo chiều kim đồng hồ và ngược lại (thuận, nghịch) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 13.4 | Lưỡi bào mài xương trong nội soi khớp | Chiều dài làm việc 13cm, đường kính có tối thiểu 2 cỡ trong khoảng 3.5-6.5mm. Tốc độ vòng quay lớn nhất ≥ 8000 vòng/phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 13.5 | Kim luồn chỉ | Chất liệu được làm bằng Nitinol phủ polymer. Đóng gói tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 13.6 | Trocar nhựa trong nội soi khớp | Chất liệu nhựa. Đường kính có ≥ 3 cỡ trong khoảng 4.5-8.5mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 13.7 | Vít neo kèm chỉ | Vít chỉ neo kiểu ren xoắn tự tiêu: Chất liệu Biocomposite, có ≥ 2 sợi chỉ siêu bền số 2. Đã tiệt trùng Đường kính neo có ≥ 2 cỡ trong khoảng 3.0-6.5mm Chiều dài neo: 11.9-22mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 13.8 | Vít neo chôn chỉ | Vít neo cố định chóp xoay không thắt nút + Vật liệu: PEEK hoặc Biocompostie hoặc kết hợp cả 2 + Kèm theo chỉ siêu bền UHMWPE số 2 + Kích thước: Đường kính 2.9-5.5mm, chiều dài 10.5-23mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 14 | Bộ khâu phục hồi điểm bám gân, dây chằng |  |
| 14.1 | Vít neo kèm chỉ dẹt siêu bền | Vít sử dụng vật liệu tự tiêu Biocomposite (85% PLLA, 15% β-TCP) hoặc 96L/4D PLA hoặc tương đương, kèm chỉ siêu bền chất liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) - Vít có đường kính: 1.8-3.1mm, dài 11-15mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 14.2 | Chỉ khâu siêu bền dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. | Chỉ chất liệu polyethylene cao phân tử UHMWPE siêu bền, không tiêu. Sợi chỉ dài ≥ 38 inches liền kim Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 15 | Bộ nội soi cột sống |  |
| 15.1 | Lưỡi bào đầu kim cương | Mũi mài đầu kim cương, đường kính 3.7mm±0.2, chiều dài làm việc từ 230-320mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 15.2 | Lưỡi bào rãnh khế | Mũi mài hình rãnh khế loại dùng một lần, đường kính 3.5mm±0.2, chiều dài làm việc từ 230-320mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 15.3 | Lưỡi đốt bằng sóng RF (đốt điểm) | Đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF. Đầu tròn, lưỡng cực. Chiều dài làm việc 275mm±5, đường kính 2.5mm±0.1, điện áp tối đa là 1200Vp. Phần tay cầm tiện dụng, có thể sử dụng được dễ dàng ở nhiều vị trí khác nhau (vị trí 12 giờ hoặc 6 giờ), phần đầu đốt có thể uốn cong theo tất cả các hướng (lên tới 320⁰). Phần đầu được thiết kế tối ưu để tăng cường độ ổn định cơ học. Nhiệt độ cắt đốt thấp, không bị ảnh hưởng carbon hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 15.4 | Lưỡi đốt bằng sóng RF (đốt lan tỏa) | Dao bào sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF. Sử dụng để bào mô vụn, làm sạch bọt khí và cầm máu cùng một lúc với nhiệt độ thấp cho phép tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh. Đầu dao đốt uốn được tùy thuộc vị trí bào, có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đường kính đốt 2.3mm±0.1, chiều dài làm việc 38cm±2, chiều dài của phần đầu khi uốn ≤ 1.8cm, phần đầu đốt có thể uốn được góc 12 độ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 15.5 | Dây dẫn nước trong nội soi | Đầu vào dây cắm 2 chai nước tới máy bơm là loại sử dụng nhiều lần trong ngày, chiều dài ≥ 2,7m. Dây nối từ máy bơm tới trocar là loại sử dụng một lần, chiều dài > 3,2m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 16 | Khớp gối toàn phần có xi măng bảo tồn dây chằng chéo sau | Khớp gối toàn phần bao gồm: - Lồi cầu: chất liệu hợp kim CoCr (Cobalt-Chromium) hoặc CoCrMo (Cobalt-Chromium-Molybdenum). Có ≥ 8 size. Độ rộng trong ngoài 57-81mm, độ rộng trước sau 49-76mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Mâm chày: Chất liệu Cobalt Chrome hoặc Titanium Alloy (Ti-6Al-4V). Có ≥ 8 size. độ rộng trong ngoài: 54mm-86mm và độ rộng trước sau: 39.5mm-64mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Lót đệm mâm chày: chất liệu Polyethylene cao phân tử. Có ≥ 5 size, độ dày 9-20mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Bánh chè: Có ≥ 5 size, độ dày 7-10.5mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Xi măng được đóng gói 2 thành phần: 01 một ống chất lỏng và 01 gói bột xi măng. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 17 | Khớp gối toàn phần có xi măng không bảo tồn dây chằng chéo sau | Khớp gối toàn phần bao gồm: - Lồi cầu: chất liệu hợp kim CoCr (Cobalt-Chromium) hoặc CoCrMo (Cobalt-Chromium-Molybdenum). Có ≥ 8 size. Độ rộng trong ngoài 57-81mm, độ rộng trước sau 49-76mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Mâm chày: Chất liệu Cobalt Chrome hoặc Titanium Alloy (Ti-6Al-4V). Có ≥ 8 size. độ rộng trong ngoài: 54mm-86mm và độ rộng trước sau: 39.5mm-64mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Lót đệm mâm chày: chất liệu Polyethylene cao phân tử. Có ≥ 5 size, độ dày 9-20mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Bánh chè: Có ≥ 5 size, độ dày 7-10.5mm. Đạt tiêu chuẩn FDA - Xi măng được đóng gói 2 thành phần: 01 một ống chất lỏng và 01 gói bột xi măng. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA |
| 18 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi ngắn | - Chuôi khớp: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V), phun Titanium Plasma nhám. Có ≥ 11 cỡ (kích thước). Góc cổ-thân: 127-132 độ. - Chỏm khớp: Chất liệu CoCr (Cobalt-chromium) hoặc CoCrMo (Cobalt-chromium-molybdenum), Đường kính chỏm: 22-28mm - Chỏm bán phần (Ổ cối): Vỏ đầu chỏm chất liệu CoCr (Cobalt-chromium) hoặc CoCrMo (Cobalt-chromium-molybdenum) hoặc thép không gỉ High Nitrogen. Lớp bên trong làm bằng Polyethylene cao phân tử UHMWPE. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 19 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi ngắn, chỏm metal on PE | 1. Cuống xương đùi: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V) hoặc tương đương, được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám. Có ≥ 11 cỡ. Góc cổ-thân: 127-132 độ. 2. Đầu xương đùi (Chỏm khớp): Chất liệu hợp kim CoCr (Cobalt Chrome) hoặc CoCrMo đường kính 28-40mm 3. Ổ cối: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V). Có ≥ 11 cỡ đường kính trong khoảng 44-70mm (bước tăng 2mm) 4. Lớp đệm (lớp lót): Polyethylene siêu cao phân tử (UHMWPE). Đường kính 28-40 mm 5. Vít ổ cối (Vít xương xốp): tự taro chất liệu Titan, đường kính 6.5mm, dài 15 - 65mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 20 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi ngắn, chỏm ceramic on PE | 1. Cuống xương đùi: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V) hoặc tương đương, được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám. Có ≥ 11 cỡ. Góc cổ-thân: 127-132 độ. 2. Đầu xương đùi (Chỏm khớp): Chất liệu Ceramic Biolox Delta hoặc chất liệu gồm alumina, zirconia và strontium oxide. Đường kính 28-40mm 3. Ổ cối: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V). Có ≥ 11 cỡ đường kính trong khoảng 44-70mm (bước tăng 2mm) 4. Lớp đệm (lớp lót): Vitamin E kết hợp Polyethylene siêu cao phân tử (UHMWPE). Đường kính 28-40 mm 5. Vít ổ cối (Vít xương xốp): Chất liệu Titan hoặc hợp kim titan, đường kính 6.5mm, dài 15 - 65mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 21 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi ngắn, chỏm ceramic on ceramic | 1. Cuống xương đùi: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V) hoặc tương đương, được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám. Có ≥ 11 cỡ. Góc cổ-thân: 127-132 độ. 2. Đầu xương đùi (Chỏm khớp): Chất liệu Ceramic Biolox Delta hoặc Chất liệu Ceramic (Alumina, zirconia và/hoặc strontium oxide ). Đường kính 28-40mm 3. Ổ cối: Chất liệu hợp kim titan (Ti6Al4V). Có ≥ 11 cỡ đường kính trong khoảng 44-70mm (bước tăng 2mm) 4. Lớp đệm (lớp lót): Chất liệu Ceramic Biolox Delta hoặc chất liệu Ceramic (Alumina, zirconia và/hoặc strontium oxide ). Đường kính 28-40 mm 5. Vít ổ cối (Vít xương xốp): Chất liệu Titan hoặc hợp kim titan, đường kính 6.5mm, dài 15 - 65mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 22 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài | 1. Ổ cối không xi măng: Chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) được phun Titanium Plasma (TiPlasma). Có ≥ 13 cỡ từ 44mm - 70mm (bước tăng 2mm). 2. Lớp lót: bằng Polyethylene siêu cao phân tử. Đường kính 28-40mm. 3. Chỏm xương đùi (Chỏm khớp): Chất liệu kim hợp kim CoCr (Cobalt-chromium) hoặc CoCrMo (Cobalt-chromium-molybdenum). Kích thước 28-40mm. 4. Chuôi khớp: Chuôi dài không xi măng: Chất liệu Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) phủ lớp nhám Plasma. Góc cổ thân 130-135°. Chiều dài thân 190mm±40. 5. Vít ổ cối: Chất liệu Titan hoặc hợp kim titan, đường kính 6.5mm, chiều dài 15-65mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 23 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự | 1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, cùng chất liệu Acrylic hidrophilic ngậm nước hoặc Hydrophobic Acrylic không ngậm nước. 2. Lọc ánh sáng xanh. Lọc tia cực tím (UV). 3. Đường kính optic: 5,8mm đến 6mm; 4. Chiều dài kính: 12mm đến 13,0mm 5. Chỉ số khúc xạ n ≥ 1,46 6. Thiết kế phi cầu, cạnh vuông và gờ vuông. 7. Càng chữ C hoặc chữ L đơn. 8. Dải công suất (Dãy diop): tối thiểu từ -10D đến +35D. 9. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm (Đặt được qua vết mổ ≤ 2.2mm). 10. Lắp sẵn trong cattridge và súng (hệ thống injector) hoặc Kính đi kèm cattridge và injector 11. Xuất xứ: Các nước Châu Âu hoặc thuộc các nước trong khối G7 12. Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 24 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự kị nước | 1. Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu 2. Chất liệu vùng quang học: Hydrophobic Acrylic (nhân khô, không ngậm nước) 3. Lọc tia cực tím (UV), lọc ánh sáng xanh 4. Chi số khúc xạ: ≥ 1.5 5. Đặc điểm càng: 2 càng. Càng chữ C hoặc L 6. Chiều dài thuỷ tinh thể: 11,5mm đến 13,0mm; Đường kính vùng quang học: 5,8mm-6,0mm 7. Dải công suất ít nhất từ +6D đến +30D 8. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm (Đặt được qua vết mổ ≤ 2.2mm) 9. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng (injector) 10. Quang sai cầu từ -0,16µm đến 0µm 11. Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 25 | Thủy tinh thể 2 tiêu cự | 1. Thủy tinh thể loại: mềm, 2 tiêu cự, 1 mảnh; Chất liệu: acrylic ngậm nước 2. Lọc tia cực tím (UV), Lọc ánh sáng xanh hoặc ánh sáng tím 3. Chiều dài kính: 11,0mm đến 12.5mm. 4. Đường kính optic 6.0mm 5. Thiết kế kính theo công nghệ nhiễu xạ, có vòng nhiễu xạ ở vùng trung tâm 6. Dải công suất: tối thiểu nằm trong dải từ +10D đến +30D. Công suất cộng thêm trong khoảng +3.0D đến + 3.5D cho thị lực nhìn gần 7. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm (Đặt được qua vết mổ ≤ 2.2mm) 8. Kính được đi kèm hoặc lắp sẵn trong súng (injector) 9. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. |
| 26 | Thủy tinh thể đa tiêu, kéo dài tiêu cự | 1. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% hoặc copolymer (hỗn hợp Hydrophobic và Hydrophilic) 2. Kính trong suốt, Lọc tia UV 3. Nguyên lý quang học: Nhiễu xạ hoặc khúc xạ hoặc cả 2 4. Thiết kế optic: Bờ (rìa) vuông 360 độ. Đường kính optic: 6mm 5. Không bị hiện tượng bọt khí (Glistening) hoặc không hiện tượng quầng sáng và chói sáng (No Halos and Glare) 6. Thiết kế, cấu tạo của thủy tinh thể: Phi cầu 7. Số tiêu cự: Đa tiêu cự kéo dài hoặc đa tiêu cự, lấy nét chuyển tiếp liên tục 8. Tiêu điểm: Công suất bổ sung nhìn gần hoặc cho tiêu điểm mọi tầm nhìn trong khoảng: +1.9D đến +3.0D 9. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm (Đặt được qua vết mổ ≤ 2.2mm) 10. Chỉ số khúc xạ: 1.46 11. Lắp đặt: Lắp sẵn trong cartridge kèm dụng cụ đặt kính 12. Dải công xuất (Dãy diop): Từ +1.0D đến + 30.0D, bước nhảy độ ≤ 1.0D 13. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. 14. Xuất xứ: Các nước Châu Âu hoặc thuộc các nước trong khối G7 |
| 27 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự | 1.Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự, 1 mảnh, ngậm nước, chất liệu Acrylic hidrophilic 2. Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. 3. Thiết kế phi cầu. Càng chữ C. Cạnh vuông và gờ 360 độ 4. Đường kính optic 6.0 mm; Chiều dài kính từ từ 11.4mm đến 13.0mm 5. Dải công suất: tối thiểu nằm trong dải từ +10D đến +30D. Công suất cộng thêm +3.25D đến + 3.6D cho thị lực nhìn gần, cộng thêm +1.5D đến +1.8D cho tầm nhìn trung gian 6. Kính đi kèm catridge và injector 7. Kích thước vết mổ: ≤ 2.2mm (Đặt được qua vết mổ ≤ 2.2mm) 8. Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA 9. Xuất xứ: Các nước Châu Âu hoặc thuộc các nước trong khối G7 |
| 28 | Chất nhày Aurovisc (2% Hydroxypropyl Methylcellulose) | Thành phần: 2% Hydroxypropyl Methylcellulose Độ thẩm thấu ≥ 250 mOsmol/kg Độ nhớt ≥ 3.000 mPas hoặc ≥ 3.000 cPs Độ pH: 6.0-7.6 Đóng gói vô trùng. Thể tích ≥ 2ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 29 | Chất nhầy trọng lượng phân tử cao | Khối lượng phân tử: ≥ 3 triệu Daltons Độ thẩm thấu ≥ 320 mOsmol/kg Độ nhớt ≥ 400.000 mPas Độ pH: 6.8-7.6 Đóng gói vô trùng. Thể tích ≥ 1ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 30 | Chất nhuộm màu Trypan Blue | Thành phần: Trypan Blue 0,6 mg/ml (0.06%) Đóng gói vô trùng. Thể tích ≥ 1ml/ống Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 31 | Dao crescent | Dao chuyên dụng trong phẫu thuật mộng: Chất liệu lưỡi thép không rỉ, chống lóa, góc gấp 45 độ, lưỡi tròn, đã tiệt trùng, để sẵn trong khay nhựa. Cán nhựa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. Xuất xứ: các nước Châu Âu hoặc thuộc các nước trong khối G7 |
| 32 | Dao mổ phaco 15 độ | Dao chuyên dụng tạo đường mổ phụ trong phẫu thuật Phaco: Chất liệu lưỡi thép không rỉ, chống lóa, thẳng 180 độ, mũi dao nhọn 15 độ, đã tiệt trùng, để sẵn trong khay nhựa. Cán nhựa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. Xuất xứ: các nước Châu Âu hoặc thuộc các nước trong khối G7 |
| 33 | Dao mổ phaco 2.8mm | Dao chuyên dụng tạo đường mổ chính trong phẫu thuật Phaco: Chất liệu lưỡi thép không rỉ, chống lóa, góc 45 độ, rộng 2.8mm, đã tiệt trùng, để sẵn trong khay nhựa. Cán nhựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. Xuất xứ: các nước Châu Âu hoặc thuộc các nước trong khối G7 |
| 34 | Dây silicone nối lệ quản | Ống silicon nối lệ quản Mini Monoka hoặc tương đương. Là ống chuyên dụng dùng trong phẫu thuật nối lệ quản, phẫu thuật điều trị hẹp lệ quản ngang, lệ quản chung. Chất liệu Silicon y tế. Cấu tạo: 1 ống có nhánh cố định đoạn ngang ống lệ quản. Chiều dài ống 4 - 6cm. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. |
| 35 | Móc mống mắt | Móc mềm để cố định, mở rộng đồng tử trong khi phẫu thuật phaco, chất lỉệu: nhựa polypropylen. Cấu trúc có nút chặn silicon có thể điều chỉnh mức độ bám. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA. |
| 36 | Que nhuộm giác mạc Fluorescein | Mỗi que được đóng gói vô khuẩn riêng - Mỗi que chứa 1 mg Fluorescein Sodium - Hộp chứa 100 que nhuộm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 37 | Vòng căng bao | Chất liệu PMMA trong suốt, co giãn; Đường kính bình thường: 12-13 mm, đường kính khi nén: 10-11 mm; Độ dày haptic 0.2 mm; Kèm theo súng đặt vòng; Hỗ trợ căng vùng tổn thương dây Zinn ≥ 4 cung giờ (120 dộ). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 38 | Quả lọc thận nhân tạo màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate hoặc tương đương, không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. Cấu trúc sợi màng gợn sóng - Diện tích ≥ 1,3 m2. - Thể tích mồi ≥ 78 ml. - Hệ số siêu lọc ≥ 17 (mL/giờ/mmHg). - Độ thanh thải (Qb ≥ 200ml/min): Ure ≥189 ml/min; Creatinine ≥ 180 ml/min Phosphate ≥ 179 ml/min Vitamin B12 ≥ 114 ml/min - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc FDA |
| 39 | Quả lọc thận nhân tạo low Flux | Chất liệu màng lọc: làm từ nguyên liệu Polysulfone hoặc tương đương, không giãn nở khi tiếp xúc với máu và hóa chất bảo quản, không gây dị ứng, phản ứng sốt rét. - Diện tích màng lọc ≥ 1,3m² - Thể tích mồi ≥ 78ml - Hệ số siêu lọc: ≥ 12.9 mL/h x mmHg - Độ thanh thải (lưu lượng máu): ≥ 200 - 300 ml/phút + Ure: ≥ 186 + Creatinine: ≥ 173 + Phosphate: ≥ 148 + Vitamin B12: ≥ 92 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc FDA |
| 40 | Quả lọc thận nhân tạo high Flux | Chất liệu màng lọc: Polysulfone hoặc tương đương, có tính tương hợp tốt với máu. - Diện tích bề mặt ≥ 1.5m² - Thể tích mồi ≥ 82ml - Hệ số siêu lọc ≥ 40 mL/giờ/mmHg - Hệ số thanh thải (Lưu lượng máu) ≥ 200ml/ph) + Urea ≥ 185 + Creatinine ≥ 172 + Phosphate ≥ 170 + Vitamin B12 ≥ 118 + Inulin ≥ 88 - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC hoặc FDA |
| 41 | Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy thận | Vật liệt hấp phụ: là các hạt Resin, được tiệt trùng. - Thể tích hấp phụ ≥ 130ml - Thể tích khoang máu ≥ 80ml - Độ bền của hạt chất hấp phụ: ≥ 6.4N - Lưu lượng máu tối đa tới 250mL/phút - Dải hấp phụ (Phạm vi hấp phụ): 5-30kDa - Diện tích hấp phụ: ≥ 56.000m2 - Nội trở (Nội trú) ≤ 4kPa - Năng lực hấp phụ: PTH: 50%-63%, β2-MG: 44%-57%, Creatinine: 73%-85%, Protein bounded toxin: 20.1%-75.73%, IL-6: 21.8%-45.1% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 42 | Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch tương thích với máy Fresenius | Chất liệu màng: Polysulfone - Diện tích màng (m2): ≥ 2.2 - Chất liệu vỏ Polypropylene hoặc tương đương - Chất liệu 2 đầu (nắp): Polyurethane hoặc tương đương - Chống ẩm: Silicone - Thông số lọc: ≥ 5 mL/min mm HG (3,75L/min bar; max. 2 bar) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 43 | Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch tương thích với máy Dialog+ | Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 10^6 IU/ml, tuổi thọ màng lọc: ≥ 150 lần chạy thận/khoảng 900 giờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 44 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex, chống xoắn, không chứa DEHP. + Chiều dài dây tĩnh mạch trong khoảng 2500 - 3500mm, + Chiều dài dây động mạch trong khoảng 3500 - 4200mm. - Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. - Phù hợp với các máy chạy thận của bệnh viện - Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 45 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim làm bằng thép không gỉ, thành mỏng, sắc. - Chiều dài kim khoảng: 25 (mm) - Đường kính có nhiều loại 16G hoặc 17G - Cánh bướm xoay được quanh kim. Thiết kế mắt sau.. - Dây nối mềm mại theo chuẩn y tế. - Chiều dài dây nằm trong khoảng 200 - 400mm. - Có kẹp dây để khóa - Có cánh để cố định - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 46 | Acid Citric | Công thức hóa học: C6H8O7 - Tỷ lệ acid citric ≥ 99,5% - Trạng thái vật lý: dạng rắn - Màu sắc: màu trắng - Mùi đặc trưng: không mùi - Chứng nhận phân tích chất lượng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 47 | Acid peracetic | Hàm lượng: + Acid Peracetic ≥ 4.2% + Hydrogen peroxide: 19-30% + Acetic acid: 4.9-15% Và các thành phần phụ khác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 48 | Muối tinh khiết dạng viên | Muối dạng viên, khô, không mùi, màu trắng - Hàm lượng NaCl ≥ 99,50% - Tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương |
| 49 | Bột khô Bicarbonate 900g (dùng thay thế dịch B) | Mỗi túi chứa bột khô thẩm phân máu Natri Bicarbonate, trọng lượng 900g. Sản phẩm được sử dụng trực tiếp trên máy thận nhân tạo Fresenius hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 50 | Bột khô Bicarbonate 960g (dùng thay thế dịch B) | Thành phần: Mỗi hộp chứa bột khô thẩm phân máu Natri Bicarbonate (NaHC0 3) trọng lượng 920-960g, sau khi pha với nước RO sẽ tạo ra 10,95l dung dịch thẩm phân máu đậm đặc bicarbonate nồng độ 8,4% sử dụng cho chạy thận nhân tạo. Sản phẩm phù hợp với máy thận các hãng Nipro,Gambro và B.Braun. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 51 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | Bàn chải bằng nhựa PVC màu trắng, lông bàn chải màu đen/trắng kích thước ≥ (4 x 10)cm. Có thể sử dụng nhiều lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 52 | Băng cuộn y tế 5m x 10cm | Được làm từ Gạc màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín từng cuộn. Kích thước: Chiều dài ≥ 5.0m ± 0.2m; Chiều rộng 10cm ± 0.4cm. Mật độ sợi: Trên một centimét vuông có ≥ 10 sợi dọc, ≥ 8 sợi ngang. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 53 | Băng ghim nội soi công nghệ tristaple có 3 hàng ghim | Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi công nghệ Tri-staple hoặc tương đương. Các cỡ băng ghim dài 30mm, 45mm, 60mm, 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, chiều cao ghim trước dập từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm hoặc 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, sau khi dập là 0.88 - 1.5mm hoặc 1.5 - 2.25mm, ghim bằng Titan. Băng ghim khi lắp vào dụng cụ tương thích có thể bẻ góc 45 độ mỗi bên với 11 điểm gập góc (5 điểm mỗi bên và điểm ở giữa). Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA. |
| 54 | Bao cao su | Chất liệu latex cao su tự nhiên. Không màu, không mùi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 55 | Bẫy đờm | Một bộ bao gồm: 01 lọ lấy đờm thể tích ≥ 40ml kèm nắp thay thế. Nắp đậy có 1 đầu kết nối tương thích với sonde hút và 1 đầu tương thích với máy hút đờm. 01 tem nhãn ghi tên bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 56 | Bộ bơm tiêm 200ml dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng | Cấu tạo gồm 2 xylanh 200ml, chất liệu nhựa PP hoặc PET + 1 dây nối áp lực cao làm bằng PVC có chứa van 1 chiều + 1 ống lấy thuốc chữ J. Chịu được 300psi. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 57 | Bộ hút đờm kín | Bộ hút đàm kín sử dụng 72h với van rửa tự động. Bộ bao gồm: - Có 2 van: 1 van chân không (Vacuum Valve) tự động súc rửa và 1 van một chiều - Catheter nguyên liệu không chứa DEHP, chịu được áp lực hút ≥ 55kPa (412mmHg) - Vỏ bọc polyurethane đảm bảo hệ thống kín - Có 1 ống nối nội khí quản và 1 nắp đậy 2 trong 1 đi kèm, - Mã hóa màu theo các cỡ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 58 | Bộ nhuộm Gram (Color Gram 2) | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm hoặc thành phần tương đương: 1. Crystal Violet 2. Lugol 3. Decolor (alcohol-acetone) 4. Safranin. Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm Đóng gói: Bộ 4 chai ≥ 250ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 59 | Bơm hút thai 1 van | Loại bơm hút chân không bằng tay dùng để hút thai, điều hòa kinh nguyệt và sinh thiết nội mạc tử cung. Thể tích ống bơm 60cc. Áp lực hút: 609,6 – 660,4mmHg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 60 | Bơm tiêm thuốc cản quang (200ml) | Cấu tạo gồm 1 xylanh 200ml, chất liệu nhựa PP hoặc PET + 1 dây nối áp lực cao làm bằng PVC + 1 ống lấy thuốc chữ J. Chịu được 300psi. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 61 | Bone wax (sáp cầm máu xương) | Sáp cầm máu xương ≥ 2.5g/miếng. Thành phần: Hỗn hợp tiệt trùng sáp ong và isopropyl palmitate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 62 | Bóng đèn cực tím | Dài 90cm-120cm; Nguồn điện: 220V/30-36W |
| 63 | Bóng đèn cực tím diệt khuẩn S463RL hoặc tương đương | Chiều dài: 460 mm Đặc tính: có 4 chấu và 1 đầu Công suất: 25W Tuổi thọ: ≥ 9000h Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) |
| 64 | Bóng đèn cực tím diệt khuẩn S810RL hoặc tương đương | Chiều dài: 610 mm Công suất: 37W Thời gian chiếu sáng: ≥ 9.000 giờ Đặc tính: có 4 chấu và 1 đầu Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) |
| 65 | Bóng đèn gù | Bóng 24V/25W. Nguồn điện 220V/50Hz |
| 66 | Bóng đèn hồng ngoại | Điện áp: 220-240V, Công suất ≥ 250W |
| 67 | Bóng đèn mổ có chóa | Điện áp: 24V. Công suất: 150W |
| 68 | Bóng đèn mổ không có chóa | Điện áp: 24V. Công suất: 150W |
| 69 | Bóng đèn nội khí quản | Điện áp: 2.5-2.7V; - Dòng điện: 0.7-0.8A - Đui xoáy |
| 70 | Dầu parafin | Chất lỏng dưới dạng dầu, không màu, trong suốt, không mùi. Chai ≥ 500ml |
| 71 | Dầu Parafin | Chất lỏng dưới dạng dầu, không màu, trong suốt. Đóng trong ống hàn kín, vô khuẩn. Đóng gói ≥ 5 ml/ống. Tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 72 | Dây cưa sọ não | Được làm bằng thép không gỉ. - Dây quấn sắc mảnh xoắn lại, có thể uốn cong dài 40-50cm - Công dụng: sử dụng trong thủ thuật cưa cắt xương, phẫu thuật sọ não. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 73 | Dây dẫn đường dùng cho sonde JJ loại cứng phủ PTFE | Chất liệu thép không gỉ phủ PTFE dài 80-150cm, đường kính 0.032", 0.035", 0.038". Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 74 | Dây dẫn đường dùng cho sonde JJ loại mềm phủ Nitinol | Dây dẫn đường lõi nitinol chống gập, đầu dây phủ hydrophilic, đầu thẳng hoặc đầu cong (đầu chữ J), dài 150cm, cỡ 0.032", 0.035", 0.038". Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 75 | Dây dẫn lưu | Dây dẫn lưu cao su, phi 8mm |
| 76 | Dây garo cao su | Chất liệu cao su. Kích thước: Chiều rộng ≥ 6cm; Chiều dài ≥ 100cm |
| 77 | Dây garo có dính | Sản phẩm được làm bằng thun co giãn tốt. có băng gai dính 2 đầu hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. |
| 78 | Đè lưỡi gỗ | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng. Kính thước: (150 x 20 x 2)mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 79 | Điện cực tim | Hình tròn hoặc elip. Bề mặt tiếp xúc dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu chất lượng cao nhất. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 80 | Dung dịch Formol trung tính | Dung dịch dạng lỏng, trong, không màu, có đặc trưng của Formaldehyde, tan hoàn toàn trong nước - Thành phần chính: Nước; Formaldehyde 3.5-4%; Methyl alcohol 1.0-1.5%... Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 81 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt dùng cho máy Nocospay | Dung dịch phun sương khử khuẩn, Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Hiệu quả diệt khuẩn: Vi khuẩn, nấm mốc: EN 13697 Mycobacterium: EN 14348 Virus: EN 14476 Bào tử: EN 13704 Chai ≥ 1 lít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 82 | Gel bôi trơn | Dùng trong bôi trơn âm đạo, khám phụ khoa, thụt rửa âm đạo, nội soi đại tràng, trực tràng. Trong suốt, không màu, không mùi. Tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Tube ≥ 82g. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 83 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde. Vô khuẩn. Độ pH trong khoảng 6.5-7.5. Can ≥ 5kg (hoặc ≥ 5 lít) |
| 84 | Giemsa | Dùng để nhuộm tế bào máu ngoại vi và tế bào u xơ tủy xương. Thành phần chính: Eosin-methylene blue according to Giemsa 7. g/L, methanol 50%; Glycerol 50%. Chai ≥ 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 85 | Kẹp rốn sơ sinh | Nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn. Tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 86 | Khẩu trang giấy | Khẩu trang y tế ≥ 3 lớp vô trùng: 2 lớp ngoài vải không dệt, lớp vi lọc ở giữa (lớp màng lọc khuẩn) có tác dụng ngăn các giọt bắn, lọc bụi, vi khuẩn. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 87 | Lamen 24 x 32mm | Làm bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất, trong suốt, quan sát được dưới kính hiển vi huỳnh quang, Kích thước ≥ (24 x 32)mm. Hộp ≥ 100 cái. Đạt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 88 | Miếng cầm máu mũi | Vật liệu từ xốp PVA (Polyvinyl alcohol) hoặc (Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate). Giãn nở khi ngâm trong dung dịch lỏng để tạo nên một cấu trúc mềm, xốp. Hiệu quả cầm máu nhanh, thấm hút tốt. Kích thước (dài x rộng x cao): (80 x 20 x 15)mm. Các cạnh được bo tròn, mềm mại, ít gây ma sát và kích ứng mũi. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 89 | Miếng cầm máu tai | Kích thước: (12 x 24)mm Được thiết kế để đặt bên trong ống tai giúp cầm máu tai và hỗ trợ điều trị viêm tai ngoài. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 90 | Miếng dán mi | Chất liệu: màng Polyurethane trong suốt, bán thấm, nền keo Acrylate (không latex), không sót keo khi tháo băng. - Có viền giấy bo tròn - Đặc tính: Kháng vi khuẩn/virut (HIV-1, HBV), quan sát được vùng tiêm và vùng da, thông thoáng, co giãn theo chuyển động của da, hạn chế kích ứng da - Kích cỡ: (10 x 12)cm - Đóng gói tiệt khuẩn riêng từng miếng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA |
| 91 | Mỏ vịt nhựa | Chất liệu: làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn (dùng trong y tế). Dùng để khám phụ khoa, vô trùng, sử dụng một lần, không gây độc hại, không gây kích ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 92 | Mũ phẫu thuật | Vải không dệt. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 93 | Natriclorua 0.9% | Dung dịch trong suốt không màu, nồng độ muối 0.9%. Chai ≥ 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 94 | Nẹp Crame 70cm | Dùng để cố định gãy xương cẳng chân. Dài ≥ 70cm |
| 95 | Nhiệt kế thủy ngân kẹp nách | Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. Đựng trong hộp nhựa, có bộ phận cố định bảo vệ đầu đo tiếp nhiệt. Hiển thị nhiệt độ: Từ 35°C đến 42°C, khoảng chia vạch 0,1°C. Độ chính xác: ± 0.1°C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 96 | Nước cất 2 lần (vô khuẩn) | Nước được trưng cất 2 lần; đã tiệt trùng. Đóng can/chai 1-5 lít Đạt tiêu chuẩn: TDS (tổng chất rắn hòa tan) ≤ 0,5 ppm (hoặc ≤ 0,5 mg/L). Độ dẫn điện riêng ≤ 1 µS/cm. pH 5,5-6,5. Hàm lượng cặn SiO₂ ≤ 0,02 mg/l, Clorua (Cl) ≤ 0,02 mg/l, Sắt (Fe) ≤ 0,01 mg/l. Độ cứng (Ca + Mg) ≤ 0,00 mg/l. |
| 97 | Ống hút dịch phẫu thuật | Đầu hút dịch linh hoạt, bằng nhựa vật tư y tế cao cấp, chống gẫy vỡ, trong suốt dạng đầu trơn phẳng, thon dài. Dài 27cm±1. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 98 | Ống nhựa hút thai | Chất liệu: nhựa PE chính phẩm, trắng trong, trơn láng không có cạnh bén, mềm dẻo. Có 1 đầu bo tròn có đục lỗ,. Kích thước: có các số 4 (ф 4mm) , 5 (ф 5mm), 6 (ф 6mm). Chiều dài 22cm±1. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 99 | Ống thổi cho máy đo chức năng hô hấp | Chất liệu giấy, chiều dài ≥ 6-8cm, đường kính ≥ 2.4-2.6cm |
| 100 | Ống thông khí tai | Đường kính 1.14-1.27mm, được làm bằng chất liệu nhựa Fluoroplastic, màu trắng hoặc màu xanh. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 101 | Peracetic acid 0,33% (khử khuẩn mức độ cao) | Thành phần: < 5% phosphates, chất hoạt động bề mặt không ion, > 30% chất tẩy trắng gốc oxy. Hộp ≥ 2kg dạng bột. Sau khi pha, dung dịch 1% (10g/lít) chứa 0.15% peracetic acid. Độ pH: 7.6-7.9. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 102 | Que lấy dịch âm đạo (Que lấy bệnh phẩm) | Dùng để lấy mẫu niêm mạc tế bào cổ tử cung. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 103 | Que tán sỏi | Kích cỡ: 12-18Fr - Vật liệu được làm bằng PTFE - Trên cây nong có đánh dấu chia khoảng cách và cỡ kích cỡ. - Đóng gói tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 104 | Que thử độ cứng của nước | Dùng để kiểm tra độ cứng của nước R.O. Độ cứng được sử dụng để mô tả tổng nồng độ của các Mg và Ca. Thể hiện bằng đơn vị ppm hoặc CaCO3. Kiểm tra nước với các nồng độ 0, 10, 25, 50 và 120 ppm (tương ứng với 0, 0.6, 1.5, 3 và 7 hạt/gollon tương ứng) Thời gian kiểm tra và đọc kết quả: ≤ 10 giây. Lọ ≥ 50 que/test. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 105 | Que thử hàm lượng Clo trong chạy thận nhân tạo | Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu, đảm bảo rằng nồng độ clo tự do dưới mức tối đa cho phép AAMI-nồng độ 0.5ppm. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm. Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 35 giây. Lọ ≥100 que/test. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 106 | Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo | Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước. Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm. Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 15 giây. Lọ ≥ 100 que/test. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 107 | Racco nối dây máy hút | Chất liệu nhựa PVC. Dạng chữ Y. Đường kính Ø 60mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 108 | Rọ lấy sỏi | Tay cầm bằng nhựa. Ống được làm bằng PTFE. Rọ và dây được làm bằng Nitinol. Rọ có hình dạng Helical, Tipless, Flatwire, rọ có 4 dây. Kích thước rọ: 3Fr, 4Fr. Chiều dài rọ: 70cm, 90cm, 120cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 109 | Tấm điện cực trung tính trẻ em | Tấm điện cực trung tính cho trẻ nhỏ sử dụng một lần, chất liệu PolyHesive, dây nối dài 2.7m±5, sử dụng cho trẻ em từ 2,72 - 13,6kg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 110 | Tấm trải nylon vô trùng | Thành phần chính: túi nilon PE hoặc PP, chống thấm nước. Kích thước: ≥ (100 x 130)cm. Tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 111 | Vật liệu cầm máu Gelatin (Spongostan) | Miếng xốp cầm máu tự tiêu từ gelatin kích thước Kích thước: ≥ (70x50x10)mm. Tốc độ cầm máu: 5-10 phút; hấp thụ hoàn toàn 3-4 tuần. Khả năng thấm hút gấp 40-50 lần trọng lượng. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 112 | Vật liệu cầm máu tự tiêu cellulose oxy hóa dạng lưới | Vật liệu cầm máu Cellulose oxi hóa tái tổ hợp (Oxidized regenerated cellulose) dạng lưới mềm tự tiêu. Kích thước ≥ (10 x 20)cm. Tiệt trùng từng miếng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |
| 113 | Vôi soda | Vôi soda y tế hấp thụ CO2 dùng trong gây mê. Dạng hạt màu trắng Thành phần chính Ca(OH)2, NaOH. Can 5kg±0.5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 114 | Xylen có mùi | Thành phần: Xylene (Hỗn hợp các đồng phân) > 99 % Điểm nóng chảy/điểm đóng băng: -48 - 13°C Điểm sôi ban đầu: 137 – 142°C Điểm chớp cháy: 25 – 27°C Tỷ trọng tương đối: 0.86 hoặc Mật độ tương đối: 0.8703 – 0.8717 (at 15.56 °C) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 115 | Xylen không mùi | Dung dịch dạng lỏng, không màu được sử dụng để xử lý mô trong các mẫu mô học và tế bào học. Thành phần: Isoparaffin H hoặc Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy > 99 % Điểm sôi/khoảng sôi:155 - 179 °C Điểm chớp cháy: 44-60 ºC Mật đội: 0,75-0,763 Kg/Dm³ (15 ºC) Thuốc thử được bảo quản ở 10-35ºC Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA |

1.3. Các yêu cầu khác

* Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

Đối với toàn bộ hàng hóa:

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT trên cả tài liệu Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế: Nộp thêm các tài liệu sau.

- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự.

- Số lưu hành còn hiệu lực bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với Thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại Thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ. Đối với trường hợp Số lưu hành hết hiệu lực, đề nghị Nhà thầu giải trình khả năng cung ứng hàng hóa.

Lưu ý:

- Trong trường hợp Nhà thầu chứng minh hàng hóa chào thầu không phải là Thiết bị y tế (Thiết bị phòng thí nghiệm hoặc thiết bị thí nghiệm dùng trong y tế hoặc thiết bị phụ trợ dùng cho y tế) thì Nhà thầu không cần nộp Số lưu hành và Kết quả phân loại Thiết bị y tế cho hàng hóa đó.

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa chào thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và cam kết giá bán không cao hơn giá kê khai hoặc giá niêm yết theo Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 85/2024/NĐ-CPngày 10/07/2024 & Điểm 7, Khoản 18, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

- Nhà thầu có cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu hoặc hoàn thiện hợp đồng: Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ, nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa:

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Giao hàng nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện gói thầu. Giao hàng trong vòng ≤ 03 ngày làm việc kể từ lúc nhận được đơn hàng của bệnh viện. Đối với trường hợp cấp cứu cần giao hàng gấp: hàng hóa giao đến tận kho bên mua trong vòng ≤ 12 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hợp lệ của Bên mua gởi bằng văn bản, thư điện tử, tin nhắn số.....

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; Địa chỉ: 54 Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội. Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu