| PHỤ LỤC CHƯƠNG V. YÊU CẦU KỸ THUẬT GÓI THẦU: MUA SẮM CÁC MẶT HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025-2026 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔ LƯƠNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng |
| 1 | Máy điện tim | I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất từ năm 2025 trở về sau. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz. - Môi trường hoạt động: +Nhiệt độ tối đa 40ºC + Độ ẩm tối đa ≥ 95% + Máy chính sản xuất tại các nước G7 II. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 máy - Bộ phụ kiện bao gồm: + Bộ cáp đo bệnh nhân: 01 chiếc + Bộ điện cực chi: 04 chiếc + Bộ điện cực trước ngực: 06 quả + Dây nguồn: 01 chiếc + Ắc quy: 01 chiếc + Máy in nhiệt tích hợp + Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Xe đẩy đặt máy : 01 chiếc - Phần mềm kết nối lữa trữ quản lý trên máy tính và cáp kết nối - Phần mềm chuyển dữ liệu qua hệ thống bệnh viện III. Yêu cầu kỹ thuật - Tính năng chung: - Có thể xuất dữ liệu qua mạng LAN có dây hoặc mô-đun mạng LAN không dây tích hợp sẵn. - Có thể sử dụng bộ nhớ USB ngoài hoặc thẻ nhớ ngoài SD. - Bộ nhớ trong lưu trữ tới 800 file ECG - Thông tin bệnh nhân có thể được nhận từ máy chủ bên ngoài. Và báo cáo có thể được xuất ra ở định dạng DICOM hoặc PDF giúp tích hợp dữ liệu tốt hơn với các hệ thống quản lý dữ liệu khác nhau. - Đầu vào điện tim: - Trở kháng đầu vào: ≥50MΩ tại 0.67Hz - Điện áp chống phân cực: ± 550mV - Chức năng bảo vệ đầu vào: chức năng tránh sốc điện - Tỷ lệ loại bỏ thông thường: >105dB - Độ nhạy tiêu chuẩn: 10mm/mV ± ≤2% - Nhiễu trong: ≤ 20μVp-v - Giao thoa giữa các kênh: ≤ -40dB - Tỷ lệ lấy mẫu: ≥ 16.000 mẫu/giây/kênh - Phạm vi hiển thị và đếm nhịp tim: 30 – ≥ 300 nhịp/phút - Độ chính xác: ± ≤ 10% (30 – 240 nhịp/phút) - Xử lý dữ liệu dạng sóng -Số đạo trình: ≥ 12 đạo trình - Số kênh đầu vào: ≥ 1 kênh - Lọc AC: 50/60Hz - Hằng số thời gian: ≥ 3.2s - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV - Phát hiện tạo nhịp: có sẵn - Chuyển đổi A/D: ≥ 24 bit Hiển thị - Kích thước: ≥ 8.0 inch - Loại: TFT LCD màu - Độ phân giải: ≥ 800 x 480 điểm - Dữ liệu hiển thị: dạng sóng ≥12 đạo trình điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt in, chế độ hoạt động, nhịp tim, đánh dấu QRS, cảnh báo lỗi, tuột điện cực, nhiễu - Máy in: - Kiểu máy in nhiệt Dữ liệu in: dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày tháng và thời gian, tốc độ giấy, độ nhạy, cài đặt bộ lọc, thông tin bệnh nhân, thông tin thăm khám và các đánh dấu Đầu vào/ đầu ra bên ngoài | 02 |
| 2 | Máy kéo nắn cột sống | 1.Yêu cầu chung: - Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100%. - Máy được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C + Ẩm độ tối đa: ≥ 70% - Nguồn cung cấp: 100 - 120V AC/ 220-240V AC - Tần số: 60/50Hz - Dòng: 1.2A (100-120V)/0.6A (220- 240V) 2.Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Cái - Thiết bị dừng khẩn cấp: 01 Cái - Thanh đỡ điều chỉnh góc kéo: 01 Cái - Dây đai vùng ngực: 01 Cái - Dây đai vùng lưng: 01 Cái - Dây đai kéo cổ: 01 Cái - Thanh gá lắp dùng trong kéo cổ: 01 Cái - Bàn kéo nâng hạ bằng điện đồng bộ chính hãng:01 Cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ 3.Thông số kỹ thuật: - Nguồn cung cấp: 100 - 120V AC/ 220-240V AC hoặc tương đương - Tần số: ≥ 60/50Hz - Dòng: 1.2A (100-120V)/0.6A (220- 240V) - Công suất tiêu thụ: ≤ 150 VA max - Lực kéo: tối đa≥ 91 Kg, tối thiểu ≤2kg - Tự động điều chỉnh lực kéo - Màn hình hiển thị: Lực kéo thực tế/ lực kéo cài đặt sẵn - hiển thị quá trình thay đổi lực kéo hoặc nhiều hơn - Tốc độ kéo: Liên tục, liên tục và tùy chỉnh - Chương trình kéo: Liên tục, ngắt quãng và hỗn hợp hoặc nhiều hơn - Thời gian kéo: ≥ 1 - ≥ 95 phút Thông số giường kéo - Chiều dài phần chân:: ≥ 700mm - Chiều dài phần đỡ lưng: ≥ 300mm - Chiều dài phần đỡ hông: ≥ 300mm - Chiều dài phần đầu: ≥ 400mm - Chiều dài giường tổng thể: ≥ 2300mm - Chiều rộng giường: ≥ 700mm - Hạ tối thiểu: ≤ 500mm - Nâng cao tối đa: ≥ 900mm - Nâng hạ đầu: ≤ - 20 độ đến ≥ 80 độ - Điều chỉnh điện nâng phần giữa giường: ≤ 0 độ đến ≥ 25 độ - Nâng chân: ≤ 0 độ đến ≥ 80 độ - Góc xoay ngang: trong khoảng 60 độ -0 độ - 60 độ - Tải trọng tối đa: ≥ 220Kg - Cơ chế nâng: bằng điện điều khiển - Chu kỳ công suất: Tối đa 10% 2 phút. Mở/18 phút tắt - Tải tối đa: Đến ≥ 8000N | 01 |
| 3 | Hệ thống DR cho máy X-Quang kỹ thuật số (thuộc “Máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát”) | I. Yêu cầu chung Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA, CE hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% II. Cấu hình yêu cầu Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 01 Cái Pin dùng cho tấm nhận ảnh: 02 Cái Bộ sạc pin: 01 Cái Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh: 01 Cái Bộ hộp Box dùng để kết nối với tấm nhận ảnh: 01 Cái Máy trạm xử lý ảnh: 01 bộ Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ Bộ lưu điện UPS 1 KVA: 01 cái Hướng dẫn sử dụng tiếng anh, tiếng việt: 01 bộ III. Thông số kỹ thuật Ứng dụng : dùng để thu nhận ảnh X- Quang kỹ thuật số. Tấm nhận này có thể sử dụng cùng với máy tính và tất cả các máy phát X-quang. 1. Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số - Công nghệ TFT: a-Si hoặc tương đương - Vật liệu phát quang: CsI hoặc tương đương - Số lượng điểm ảnh (pixel): ≥ 3070 × 3070 - Kích thước điểm ảnh (㎛): ≥ 139 - Vùng hoạt động TFT (mm): ≥ 424 x 424 - Hiệu suất hình ảnh: + MTF @ 0.5 lp/mm: ≥ 84% - Chuyển đổi A/D: 16 bit hoặc hơn - Đầu ra dữ liệu: 16 bit hoặc hơn - Loại giao tiếp: Không dây hoặc có dây - Tự động phát hiện tia: Có - Tự phát hiện tia: Có - Trọng lượng tải tối đa toàn bề mặt (kg): ≥ 300kg - Tiêu chuẩn chống nước, bụi: IP68 hoặc tốt hơn - Thời gian hoạt động: liên tục hoặc ≥ 300 lần chụp khi sử dụng pin Thời gian chu kỳ : ≤ 4.5 giây (Có dây) và ≤ 5 giây (Không dây) Thời gian chuyển ảnh (Hình ảnh gốc) : ≤1.5 giây (Có dây) và ≤ 2.5 giây (Không dây) 2. Pin dùng cho tấm nhận ảnh -Số lượng pin : 02 cái - Dung lượng pin: ≥ 4500 mAh - Thời gian hoạt động: ≥ 300 lần chụp - Thời gian sạc: ≤ 3 tiếng khi sử dụng bộ sạc 3. Bộ sạc pin - Đầu vào Adapter: ≤ 220VAC ± 10%, 50/60 Hz 4. Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh với hộp điều khiển: ≥ 7m 5. Bộ hộp Box dùng để kết nối với tấm nhận ảnh Đầu vào: ≤ 220VAC ± 10%, 50/60 Hz 6. Máy trạm xử lý ảnh - Chip xử lý: ≥ 6 core hoặc tương đương - RAM: ≥ 8GB - Dung lượng lưu trữ: ≥ 500GB - Card mạng: Dual Ethernet 100/1000 Mbps - OS: Windows 7/8.1/10/11 (64 bit) hoặc tương đương - Màn hình: ≥ 27 inch, Độ phân giải 1920 x 1080 (pixel) 7. Phần mềm xử lý ảnh có tối thiểu các tính năng sau : Tính năng: • Tìm kiếm và xem thông tin khám bệnh cho bệnh nhân • Đăng ký / Chỉnh sửa / Xóa thông tin khám bệnh cho bệnh nhân Chế độ đăng ký khẩn cấp • Hỗ trợ tích hợp với DB và [MWL] • Danh sách từ chối nhận ảnh • Hàng đợi Ca chụp • Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận cơ thể từ chỉ định (Exam order) • Cài đặt [Body map], [Exam] và [Tình trạng phát tia] • Hình ảnh thu được thông qua tích hợp tấm nhận và máy phát • Xem trước ảnh • Kích thước ROI tự động • SW Grid Xem và xử lý ảnh • Xem ảnh • Xử lý ảnh sau khi chụp xong • Cung cấp thông tin về ca chụp • Phóng to / thu nhỏ • Phóng toàn màn hình, phóng vừa với màn hình • Xoay, Lật, đảo • Gán chú thích chữ • Đánh dấu • Đảo ngược • Biểu đồ • Mũi tên, Đường thẳng, hình vuông, hình elip, Thước kẻ, Góc • Xử lý hình ảnh • Chọn Tất cả, Xóa • Xuất ảnh (In, CD, USB) • Cấu hình tích hợp PACS, MWL • Tiêu chuẩn ảnh DICOM 8. Bộ lưu điện UPS 1 KVA - Đầu vào ≤ 220VAC ± 10%, 50/60 Hz - Đầu ra 220VAC ± 10%, 50/60 Hz | 01 |
| 4 | Máy li tâm | I. YÊU CẦU CHUNG Sản xuất từ năm 2025 trở đi Thiết bị mới 100% Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện: Điện áp 220VAC ± 10%, tần số 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C, độ ẩm tối đa: ≥ 70% Máy chính sản xuất tại các nước G7 II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU Máy chính: 01 chiếc Roto: 01 chiếc Adapter: 1 bộ Dây điện nguồn: 01 chiếc Tuýp mỡ bôi trơn roto: 01 tuýp Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ III. YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU 1. Tính năng chung Buồng ly tâm: chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Có cấu tạo bảo vệ chống rơi nắp Cửa quan sát nằm trên nắp Các chức năng tối thiểu có: Ngắt hoạt động máy khi phát hiện không cân bằng Tự động nhận rotor Mở nắp trong trường hợp khẩn cấp Báo hiệu bằng âm thanh khi hoàn thành quá trình ly tâm Hiển thị thông tin lỗi Bảng điều khiển hiển thị các thông số cài đặt Hai giai đoạn giảm tốc riêng 2. Thông số kỹ thuật Số vị trí đặt ống mẫu: ≥ 30 vị trí Dung tích ly tâm: giá trị tối đa ≥ 400ml (tổng dung tích) Lực ly tâm (RCF): giá trị tối đa ≥ 4200 RCF Tốc độ ly tâm: ≥ 4000 vòng /phút. Thời gian li tâm: từ ≤ 1 đến ≥ 99 phút Công suất: ≤ 400 VA 3. Thông số kỹ thuật Roto Lực ly tâm (RCF): giá trị tối đa ≥ 2450 Tốc độ ly tâm: giá trị tối đa ≥ 4000 vòng/phút Góc ly tâm: ≥ 90° | 1 |
| 5 | Monitor sản khoa | I. YÊU CẦU CHUNG Sản xuất từ năm 2025 trở đi Thiết bị mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương + Máy chính sản xuất tại các nước G7 II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH TỐI THIỂU - Máy theo dõi sản khoa kèm máy in: 01 bộ - Đầu đo Doppler/ cơn co tử cung: 01 cái - Dây giữ đầu dò: 02 cái - Công tắc đánh dấu: 1 cái - Giấy in: 01 tập - Dây nguồn: 01 cái - Giỏ đựng phụ kiện: 1 chiếc - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: ≥ 01 bộ III. YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TỐI THIỂU *Đặc tính và thông số kỹ thuật: - Nguồn điện cung cấp: 220V-240V, 50 Hz/60Hz - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥35oC + Độ ẩm tối đa: ≥70% Có thể kết nối với máy theo dõi trung tâm Ắc quy tích hợp cho phép sử dụng máy khi mất điện nguồn hoặc khi di chuyển thai phụ. Lưu dữ liệu tạm thời khi máy hết giấy hoặc mất điện. Dữ liệu đo có thể lưu đến ≥ 3 giờ. - Đo nhịp tim thai: + Cách đo nhịp tim thai: Siêu âm doppler + Kỹ thuật đo tim thai: doppler xung với xử lý lấy tương quan tự động hoặc tương đương + Dải đo: ≤ 60 đến ≥200 nhịp /phút. + Chức năng báo động: Có đặt được ngưỡng báo động - Đo cử động thai: + Kỹ thuật đo cử động thai: tự động đo - Đo cơn co tử cung: + Kỹ thuật đo cơn co tử cung: đo độ căng + Dải đo: 0 - ≥ 100 đơn vị - Có âm thanh theo dõi nhịp tim thai - Hiển thị: + Màn hình màu cảm ứng LCD TFT + Kích thước: ≥ 6 inch + Thông tin hiển thị: đồ thị tim thai và cơn co, thông số đo, trạng thái máy, các cài đặt. - Máy in nhiệt: + Phương pháp in: đầu in nhiệt + Độ rộng in: ≥ 30mm + Thông tin in: có năm/tháng/ngày/giờ/phút, cách đo, thời gian, nhịp tim thai, cử động thai, cơn co tử cung, chu kỳ cơn co tử cung, … - Tốc độ in: ≥ 3 mức Thời gian sử dụng ắc quy: ≥ 20 phút (sau khi sạc đầy) | 1 |